PHỤ LỤC 1:

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT)

# I. Phần 1: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật

## 1.1. Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Sai số kích thước dụng cụ tối đa cho phép: ≤ ± 5%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |
|  | - Xuất xứ: G7 hoặc Schengen. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | Bộ dụng cụ gồm 35 chi tiết: |
|  | 1. Kẹp mạch máu thẳng: 06 chiếc |
|  | 2. Kẹp mạch máu cong: 06 chiếc |
|  | 3. Kẹp khăn: 08 chiếc |
|  | 4. Kẹp phẫu tích: 02 chiếc |
|  | 5. Nhíp khâu: 02 chiếc |
|  | 6. Kẹp mổ lác: 02 chiếc |
|  | 7. Kẹp chỉ khâu: 02 chiếc |
|  | 8. Kéo thẳng, cán vàng: 02 chiếc |
|  | 9. Kéo cong, cán vàng: 02 chiếc |
|  | 10. Kéo mổ mắt: 02 chiếc |
|  | 11. Kẹp kim có khoá cài: 02 chiếc |
|  | 12. Kẹp kim: 02 chiếc |
|  | 13. Móc 4 răng nhọn: 02 chiếc |
|  | 14. Búa: 01 chiếc |
|  | 15. Gu gặm xương: 01 chiếc |
|  | 16. Banh mũi: 01 chiếc |
|  | 17. Kìm đột xoang, mũi 3x3mm: 01 chiếc |
|  | 18. Kìm đột xoang, mũi 4x4mm: 01 chiếc |
|  | 19. Bóc tách: 02 chiếc |
|  | 20. Đục cong: 01 chiếc |
|  | 21. Đục lưỡi phẳng: 01 chiếc |
|  | 22. Đục lòng máng: 01 chiếc |
|  | 23. Que thông lệ đạo, đường kính 0.4/0.6mm: 01 chiếc |
|  | 24. Que thông lệ đạo, đường kính 0.7/0.8mm: 01 chiếc |
|  | 25. Que thông lệ đạo, đường kính 0.9/1.1mm: 01 chiếc |
|  | 26. Que thông lệ đạo, đường kính 1.3/1.4mm: 01 chiếc |
|  | 27. Que thông lệ đạo, đường kính 1.5/1.6mm: 01 chiếc |
|  | 28. Nong lệ đạo: 02 chiếc |
|  | 29. Que thông tuyến lệ: 02 chiếc |
|  | 30. Banh túi lệ: 02 chiếc |
|  | 31. Bộ bơm hút: 01 chiếc |
|  | 32. Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ: 01 chiếc |
|  | 33. Khay lưới: 01 chiếc |
|  | 34. Nắp hộp tiệt trùng: 01 chiếc |
|  | 35. Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | 1. Kẹp mạch máu thẳng dài ≥ 10cm |
|  | 2. Kẹp mạch máu cong dài ≥ 10cm |
|  | 3. Kẹp khăn dài ≥ 8cm |
|  | 4. Kẹp phẫu tích, thẳng, ngàm răng cưa dài ≥ 7cm |
|  | 5. Nhíp khâu dài ≥ 10cm |
|  | 6. Kẹp mổ lác, mũi mảnh, dài ≥ 10cm |
|  | 7. Kẹp chỉ khâu dài ≥ 10cm |
|  | 8. Kéo thẳng, cán vàng, nhọn, dài ≥ 11.5cm |
|  | 9. Kéo cong, cán vàng, nhọn, dài ≥ 11.5cm |
|  | 10. Kéo mổ mắt, mũi đầu tù, cong, dài ≥ 10.5cm |
|  | 11. Kẹp kim, cong, ngàm trơn, có khoá cài, dài ≥ 14.0cm |
|  | 12. Kẹp kim, cong, ngàm trơn, dài ≥ 14.0cm |
|  | 13. Móc 4 răng nhọn, dài ≥ 13cm |
|  | 14. Búa dài ≥ 17cm |
|  | 15. Gu gặm xương, dài ≥ 14cm |
|  | 16. Banh mũi, dài ≥ 15cm |
|  | 17. Kìm đột xoang, mũi ≥ 3x3mm, chiều dài làm việc ≥ 9cm |
|  | 18. Kìm đột xoang, mũi ≥ 4x4mm, chiều dài làm việc ≥ 9cm |
|  | 19. Bóc tách, dài ≥ 160mm |
|  | 20. Đục cong, dài ≥ 160mm |
|  | 21. Đục lưỡi phẳng, dài ≥ 160mm |
|  | 22. Đục lòng máng, dài ≥ 160mm |
|  | 23. Que thông lệ đạo, dài ≥ 12.5cm, đường kính ≥ 0.4/0.6mm |
|  | 24. Que thông lệ đạo, dài ≥ 12.5cm, đường kính ≥ 0.7/0.8mm |
|  | 25. Que thông lệ đạo, dài ≥ 12.5cm, đường kính ≥ 0.9/1.1mm |
|  | 26. Que thông lệ đạo, dài ≥ 12.5cm, đường kính ≥ 1.3/1.4mm |
|  | 27. Que thông lệ đạo, dài ≥ 12.5cm, đường kính ≥ 1.5/1.6mm |
|  | 28. Nong lệ đạo, dài ≥ 140mm |
|  | 29. Que thông tuyến lệ hai đầu, dài ≥ 135mm |
|  | 30. Banh túi lệ, 3x3 răng, dài ≥ 75mm |
|  | 31. Bộ bơm hút |
|  | 32. Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ |
|  | 33. Khay lưới, kích thước ≥ 400x240x50mm |
|  | 34. Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước ≥ 460x280mm |
|  | 35. Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước ≥ 460x280x130mm. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi giao hàng. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 1.2. Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Sai số kích thước dụng cụ tối đa cho phép: ≤ ± 5%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |
|  | - Xuất xứ: G7 hoặc EU. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
| 1 | Bộ dụng cụ gồm 52 chi tiết: |
|  | 1. Cán dao số 4: 01 cái |
|  | 2. Cán dao số 7: 01 cái |
|  | 3. Kẹp săng: 08 cái |
|  | 4. Bát đựng, dung tích 280ml: 1 cái |
|  | 5. Bát đựng, dung tích 900ml: 1 cái |
|  | 6. Khay dụng cụ: 1 cái. |
|  | 7. Kẹp gắp bông băng: 2 cái. |
|  | 8. Ống hút: 1 cái. |
|  | 9. Kéo phẫu thuật, loại tiêu chuẩn: 1 cái. |
|  | 10. Kéo cán vàng, cong: 1 cái. |
|  | 11. Kéo phẫu thuật: 1 cái. |
|  | 12. Kéo phẫu tích dài 180mm: 1 cái. |
|  | 13. Kéo phẫu tích dài 200mm: 1 cái. |
|  | 14. Kéo cán vàng: 1 cái. |
|  | 15. Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 160mm: 2 cái. |
|  | 16. Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 200 mm: 2 cái. |
|  | 17. Nhíp phẫu tích, hàm có răng, dài 160 mm: 2 cái. |
|  | 18. Nhíp phẫu tích, hàm có răng, dài 200 mm: 2 cái. |
|  | 19. Banh vết thương: 2 cái |
|  | 20. Banh bụng: 1 cái. |
|  | 21. Lưỡi banh âm đạo dài 75mm: 1 cái. |
|  | 22. Lưỡi banh âm đạo dài 70mm: 1 cái. |
|  | 23. Banh tổ chức: 2 bộ |
|  | 24. Kẹp mạch máu dài 160mm: 2 cái. |
|  | 25. Kẹp mạch máu dài 180mm: 4 cái. |
|  | 26. Kẹp mạch máu đầu tù, dài 200 mm: 2 cái |
|  | 27. Kẹp cầm máu: 4 cái |
|  | 28. Kẹp phẫu tích: 4 cái. |
|  | 29. Kẹp ruột dài 150 mm: 2 cái. |
|  | 30. Kẹp ruột dài 220 mm: 2 cái. |
|  | 31. Kẹp phúc mạc: 2 cái |
|  | 32. Kẹp mạch máu dài 210 mm: 2 cái |
|  | 33. Kẹp tử cung dài 210mm: 2 cái |
|  | 34. Kẹp tử cung dài 230mm: 2 cái |
|  | 35. Kẹp gắp bông băng, dạng có khoá cài: 4 cái |
|  | 36. Kẹp polyp tử cung: 1 cái |
|  | 37. Kẹp nội tạng, ngàm có răng: 1 cái |
|  | 38. Kẹp bông băng dài 250 mm: 2 cái |
|  | 39. Kẹp ruột dài 230 mm: 1 cái |
|  | 40. Kẹp phẫu tích tử cung dài 230 mm: 2 cái. |
|  | 41. Kẹp sinh thiết dài 240 mm: 1 cái. |
|  | 42. Que thăm cổ tử cung: 1 cái. |
|  | 43. Bộ 8 que nong cổ tử cung: 1 cái. |
|  | 44. Dụng cụ nạo tử cung đầu sắc, dài 290 mm: 1 cái. |
|  | 45. Dụng cụ nạo tử cung đầu tù, dài 295 mm: 1 cái. |
|  | 46. Nạo tử cung hai đầu sắc/tù: 1 cái. |
|  | 47. Dụng cụ xoắn u cơ, loại nhỏ: 1 cái. |
|  | 48. Kìm mang kim, cán vàng, dài 180mm: 1 cái. |
|  | 49. Kìm mang kim, cán vàng, dài 200mm: 2 cái |
|  | 50. Kìm mang kim, cán vàng: 1 cái. |
|  | 51. Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật.: 1 bộ. |
|  | 52. Khay lưới, có tay cầm: 1 cái. |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | 1. Cán dao số 4, loại tiêu chuẩn, dài 135 mm ± 5%. |
|  | 2. Cán dao số 7, dài 160 mm ± 5%. |
|  | 3. Kẹp săng, dài 130 mm ± 5%. |
|  | 4. Bát đựng, dung tích 280ml ± 5%, kích thước 100x45mm ± 5%, chất liệu nhựa polypropylen, loại dùng nhiều lần. |
|  | 5. Bát đựng, dung tích 900ml ± 5%, kích thước 150x70mm ± 5%, chất liệu nhựa polypropylen, loại dùng nhiều lần. |
|  | 6. Khay dụng cụ, kích thước 270x150x30mm ± 5%, chất liệu nhựa polypropylen, loại dùng nhiều lần. |
|  | 7. Kẹp gắp bông băng, thẳng, ngàm có khía, dạng có khoá cài, dài 250 mm ± 5%. |
|  | 8. Ống hút dài 280 mm, đường kính ống Ø 2 mm ± 5%, đường kính ngoài Ø 10 mm ± 5%. |
|  | 9. Kéo phẫu thuật, loại tiêu chuẩn, thẳng, hai đầu tù/nhọn, dài 180 mm ± 5%. |
|  | 10. Kéo cán vàng, cong, dài 170 mm ± 5%. |
|  | 11. Kéo phẫu thuật, cong, dài 190 mm ± 5%. |
|  | 12. Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180 mm ± 5%. |
|  | 13. Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 14. Kéo cán vàng, hai đầu tù, cong, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 15. Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 160 mm ± 5%. |
|  | 16. Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 17. Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 160 mm ± 5%. |
|  | 18. Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 200 mm ± 5%. |
|  | 19. Banh vết thương, hai đầu, dài 160 mm ± 5%. |
|  | 20. Banh bụng, dài 250 mm ± 5%, kích thước lưỡi 50 x 85 mm ± 5%. |
|  | 21. Lưỡi banh âm đạo, kích thước 75 x 23 mm ± 5%. |
|  | 22. Lưỡi banh âm đạo, kích thước 70 x 27 mm ± 5%. |
|  | 23. Banh tổ chức, loại lớn, hai đầu, dài 270 mm ± 5%, kích thước hai lưỡi 49 x 38 mm ± 5%, 63 x 49 mm ± 5%. |
|  | 24. Kẹp mạch máu, mảnh, cong, dài 160 mm ± 5%. |
|  | 25. Kẹp mạch máu, mảnh, cong, dài 180 mm ± 5%. |
|  | 26. Kẹp mạch máu, cong, đầu tù, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 27. Kẹp cầm máu, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200 mm ± 5%. |
|  | 28. Kẹp phẫu tích, cong, dài 210 mm ± 5%. |
|  | 29. Kẹp ruột, ngàm có răng (4x5), dài 150 mm ± 5%. |
|  | 30. Kẹp ruột, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 220 mm ± 5%. |
|  | 31. Kẹp phúc mạc, cong, ngàm có răng (1x2), dài 200 mm ± 5%. |
|  | 32. Kẹp mạch máu, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 210 mm ± 5%. |
|  | 33. Kẹp tử cung, cong, dài 210 mm ± 5%. |
|  | 34. Kẹp tử cung, cong, dài 230 mm ± 5%. |
|  | 35. Kẹp gắp bông băng, thẳng, ngàm có khía, dạng có khoá cài, dài 250 mm ± 5%. |
|  | 36. Kẹp polyp tử cung, cong, khớp hộp, dài 320 mm ± 5%. |
|  | 37. Kẹp nội tạng, ngàm có răng không chấn thương, thẳng, dài 250 mm ± 5%. |
|  | 38. Kẹp bông băng, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 250 mm ± 5%. |
|  | 39. Kẹp ruột, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 230 mm ± 5%. |
|  | 40 Kẹp phẫu tích tử cung, cong về bên, ngàm có răng (3x4), dài 230 mm ± 5%. |
|  | 41 Kẹp sinh thiết, thẳng, dài 240 mm ± 5%. |
|  | 42. Que thăm cổ tử cung, cong, có thể uốn được, mạ bạc, dài 320 mm ± 5%, thân có chia vạch đo. |
|  | 43. Bộ 8 que nong cổ tử cung, hình chữ S, cỡ từ 3/4 - 17/18 mm, trong cuộn vải, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 44. Dụng cụ nạo tử cung, đầu sắc, cứng, dài 290 mm ± 5%, đầu rộng 5 mm ± 5%. |
|  | 45. Dụng cụ nạo tử cung, đầu tù, cứng, dài 295 mm ± 5%, đầu rộng 7 mm ± 5%. |
|  | 46. Nạo tử cung, hai đầu sắc/tù, dài 270 mm ± 5%. |
|  | 47. Dụng cụ xoắn u cơ, loại nhỏ, đường kính Ø 20 mm ± 5%, dài 170 mm ± 5%. |
|  | 48. Kìm mang kim, cán vàng, dài 180 mm ± 5%. |
|  | 49. Kìm mang kim, cán vàng, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 50. Kìm mang kim, dài 200 mm ± 5%. |
|  | 51. Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại 1/1, gồm nắp và đáy chất liệu hợp kim nhôm. Đĩa lọc có 2 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, đường kính 154mm ± 5%. Tỷ lệ lọc vi khuẩn ≥ 99,99%. |
|  | 52. Khay lưới, cỡ 1/1, kích thước 540x250mmx70mm ± 5%, có tay cầm. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# II. Phần 2: Mua sắm thiết bị cấp cứu, hồi sức

## 2.1. Hệ thống nội soi phế quản ống mềm

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Màn hình nhỏ: 01 cái |
|  | - Màn hình lớn: 01 cái |
|  | - Ống nội soi mềm: 01 cái |
|  | - Xe đẩy: 01 cái |
|  | - Bộ kiểm tra áp suất rò rỉ và vệ sinh: 01 bộ |
|  | - Sạc và dây kết nối: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Màn hình: |
|  | + Màn hình TFT-LCD hoặc tương đương. |
|  | + Kích thước màn hình nhỏ ≥ 3.5 inch, kích thước màn hình lớn ≥ 8 inch |
|  | + Độ phân giải màn hình: ≥ 640 x 480 RGB |
|  | + Góc quay của màn hình: |
|  | ▪ Góc quay trước và rìa ≥120°. |
|  | ▪ Góc quay trái và phải ≥ 120° |
|  | + Góc nhìn, góc quan sát: ≥ 100° |
|  | - Nguồn sáng: Sử dụng nguồn sáng LED |
|  | - Ống nội soi mềm: |
|  | + Đường kính ngoài: ≤ 3.9mm |
|  | + Ống soi có cơ chế chống mờ hơi nước |
|  | + Độ dài thân ống: ≤ 650mm |
|  | + Có kênh làm việc |
|  | + Góc điều chỉnh độ cong đầu dây soi: Lên ≥ 106°, xuống ≥ 130°. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 2.2. Máy phá rung tim có tạo nhịp

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 bộ |
|  | - Dây nối điện tim: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Giấy ghi: 01 cuộn |
|  | - Gel tiếp xúc: 01 tuýp |
|  | - Ắc quy sạc: 01 cái |
|  | - Bản cực sốc ngoài cơ thể cho người lớn/trẻ em: 01 bộ |
|  | - Cáp nối điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể: 01 cái |
|  | - Điện cực dán dùng một lần: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Phá rung tim: |
|  | - Phương pháp: hai pha |
|  | - Loại sốc: Tối thiểu có bằng tay, đồng bộ và tự động AED |
|  | - Năng lượng tối đa: ≥ 200J |
|  | - Dạng sóng ra: hai pha |
|  | - Thời gian nạp chế độ phá rung bằng tay: < 10 giây ở mức năng lượng tối đa |
|  | - Hiển thị năng lượng nạp: Tối thiểu hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình. |
|  | Màn hình: |
|  | - Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương |
|  | - Kích thước: ≥ 6.0 inch, độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixels |
|  | - Tốc độ quét: Tối thiểu 2 loại tốc độ. |
|  | Điện tim: |
|  | - Dải đếm nhịp tim: Từ ≤ 20 đến 300 nhịp/phút |
|  | - Loại bỏ xung tạo nhịp. |
|  | Tạo nhịp: |
|  | - Độ rộng xung: ≤ 40 ms, sai số ± ≤ 10% hoặc ± ≤ 2 ms |
|  | - Tần số tạo nhịp: ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp xung/phút |
|  | - Cường độ dòng điện: ≤ 8 đến ≥ 140 mA |
|  | - Chế độ tạo nhịp: Tối thiểu khi đặt và cố định. |
|  | Độ an toàn: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC |
|  | Máy in: Tốc độ giấy: Tối thiểu 2 tốc độ 25 và 50mm/giây. |
|  | Nguồn điện: |
|  | - AC: 100 - 240V 50Hz |
|  | - Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại mức năng lượng tối đa |
|  | - Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 5 tiếng. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# III. Phần 3: Mua sắm máy thở điều trị, vận chuyển bệnh nhân

## 3.1. Máy thở chức năng cao (người lớn, trẻ em)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oc, độ ẩm tối đa ≥ 95%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
| 1 | - Máy chính: 01 cái |
| 2 | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | + Máy làm ấm, bình làm ẩm: 01 bộ |
|  | + Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 02 chiếc |
|  | + Van thở ra sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 2 chiếc |
|  | + Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Mặt nạ thở cho thở không xâm nhập: 01 chiếc |
|  | + Gọng mũi thở Oxy dòng cao: 01 chiếc |
|  | + Phần mềm thở oxy dòng cao: 01 bộ |
|  | + Phổi giả: 01 chiếc |
|  | + Tay đỡ ống thở: 01 bộ |
|  | + Xe đẩy máy: 01 chiếc |
|  | + Bộ dây nối áp lực cao: 01 bộ |
| 3 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Màn hình màu cảm ứng, kích thước: ≥ 15 inch |
|  | - Có các chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập |
|  | - Sử dụng nguồn khí Oxy và Air áp lực cao để vận hành |
|  | - Sử dụng cảm biến oxy công nghệ thuận từ hoặc siêu âm |
|  | - Có thể điều chỉnh ≥ 3 dạng sóng lưu lượng trong chế độ kiểm soát thể tích |
|  | - Các thông số theo dõi: Áp lực đỉnh, bình nguyên và trung bình, PEEP, thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra, nồng độ O2 hít vào, tần số thở, tỷ số I:E, Trở kháng, độ giãn nở |
|  | - Có chức năng theo dõi thông số P0.1 và chỉ số thở nhanh nông |
|  | - Có chức năng tự động thiết đặt giới hạn báo động cho các thông số máy thở |
|  | - Có tối thiểu các chế độ thông khí như sau: |
|  | + Kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | + Kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | + Kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo thể tích hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo áp lực hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo kiểm soát thể tích, điều hoà áp lực hoặc tương đương |
|  | + Thông khí hai mức áp lực hoặc tương đương |
|  | + Hỗ trợ thể tích hoặc tương đương |
|  | + Hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |
|  | + Liệu pháp Oxy lưu lượng cao qua mũi |
|  | + Thông khí không xâm nhập |
|  | - Các thông số cài đặt thở máy: |
|  | + Thể tích khí lưu thông: từ ≤ 25 mL đến ≥ 2000 mL |
|  | + Áp lực thở vào: ≤ 5 đến ≥ 95 cmH2O |
|  | + Tần số thở: từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | + Áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP): từ ≤ 1 đến ≥ 50 cmH2O |
|  | + Lưu lượng Oxy dòng cao: Từ ≤ 2 đến ≥ 60 l/phút khi chọn đối tượng người lớn, trẻ em |
|  | + Nồng độ FiO2 cài đặt: Từ ≤ 21 đến ≥ 100 % |
|  | + Có thanh theo dõi áp lực đường thở khi thở oxy dòng cao |
|  | + Độ nhạy trigger lưu lượng: từ ≤ 1 đến ≥ 2 lít/phút |
|  | + Độ nhạy trigger áp lực: từ ≤ 1 đến ≥ 10 cmH2O (giá trị tuyệt đối) |
|  | + Độ nhạy trigger thở ra: ≤ 5 đến ≥ 70% lưu lượng đỉnh. |
|  | - Các thông số báo động: |
|  | + Thể tích khí lưu thông cao |
|  | + Áp lực cao |
|  | + Tần số thở cao/thấp |
|  | + Ngưng thở |
|  | + Lỗi nguồn điện |
|  | - Có pin dự phòng trong máy, thời gian hoạt động ≥ 80 phút. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 3.2. Máy thở chức năng cao (người lớn, trẻ em, sơ sinh)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oc, độ ẩm tối đa ≥ 95%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | + Máy làm ấm, bình làm ẩm: 01 bộ |
|  | + Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 02 chiếc |
|  | + Van thở ra sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 2 chiếc |
|  | + Cảm biến lưu lượng chuyên dụng sơ sinh: 02 chiếc |
|  | + Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở sơ sinh dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Mặt nạ thở cho thở không xâm nhập: 01 chiếc |
|  | + Gọng mũi thở Oxy dòng cao: 01 chiếc |
|  | + Phần mềm thở oxy dòng cao: 01 bộ |
|  | + Phổi giả: 01 chiếc |
|  | + Tay đỡ ống thở: 01 bộ |
|  | + Xe đẩy máy: 01 chiếc |
|  | + Bộ dây nối áp lực cao: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân người lớn, trẻ em, sơ sinh |
|  | - Màn hình màu cảm ứng, kích thước: ≥ 15 inch |
|  | - Có các chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập |
|  | - Sử dụng nguồn khí Oxy và Air áp lực cao để vận hành |
|  | - Cảm biến lưu lượng chuyên dụng cho sơ sinh, đặt tại đầu chữ Y bộ dây thở |
|  | - Sử dụng cảm biến oxy công nghệ thuận từ hoặc siêu âm |
|  | - Có thể điều chỉnh ≥ 3 dạng sóng lưu lượng trong chế độ kiểm soát thể tích |
|  | - Các thông số theo dõi: Áp lực đỉnh, bình nguyên và trung bình, PEEP, thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra, nồng độ O2 hít vào, tần số thở, tỷ số I:E, Trở kháng, độ giãn nở |
|  | - Có chức năng theo dõi thông số P0.1 và chỉ số thở nhanh nông |
|  | - Có chức năng tự động thiết đặt giới hạn báo động cho các thông số máy thở |
|  | - Có tối thiểu các chế độ thông khí như sau: |
|  | + Kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | + Kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | + Kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo thể tích hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo áp lực hoặc tương đương |
|  | + Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo kiểm soát thể tích, điều hoà áp lực hoặc tương đương |
|  | + Thông khí hai mức áp lực hoặc tương đương |
|  | + Hỗ trợ thể tích hoặc tương đương |
|  | + Hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |
|  | + Thông khí không xâm nhập NIV |
|  | + Chế độ thông khí áp lực dương liên tục qua mũi (nCPAP) hoặc tương đương |
|  | + Liệu pháp Oxy lưu lượng cao qua mũi |
|  | - Các thông số cài đặt thở máy: |
|  | + Thể tích khí lưu thông: từ ≤ 2 mL đến ≥ 2000 mL |
|  | + Áp lực thở vào: ≤ 5 đến ≥ 95 cmH2O |
|  | + Tần số thở: từ ≤ 5 đến ≥ 150 nhịp/phút |
|  | + Áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP): từ ≤ 1 đến ≥ 50 cmH2O |
|  | + Độ nhạy trigger lưu lượng: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 lít/phút |
|  | + Độ nhạy trigger áp lực: từ ≤ 1 đến ≥ 10 cmH2O (giá trị tuyệt đối) |
|  | + Độ nhạy trigger thở ra: ≤ 5 đến ≥ 70% lưu lượng đỉnh |
|  | + Lưu lượng Oxy dòng cao: Từ ≤ 2 đến ≥ 60 l/phút khi chọn đối tượng người lớn, trẻ em; Từ ≤ 2 đến ≥ 10 l/phút khi chọn đối tượng sơ sinh |
|  | + Nồng độ FiO2 cài đặt: Từ ≤ 21 đến ≥ 100 % |
|  | + Có thanh theo dõi áp lực đường thở khi thở oxy dòng cao |
|  | - Các thông số báo động: |
|  | + Thể tích khí lưu thông cao |
|  | + Áp lực cao |
|  | + Tần số thở cao/thấp |
|  | + Ngưng thở |
|  | + Lỗi nguồn điện |
|  | - Có pin dự phòng trong máy, thời gian hoạt động ≥ 80 phút. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 3.3. Máy thở CPAP sơ sinh

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và có chứng nhận MDR hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 90%. |
|  | - Xuất xứ máy chính từ nước thuộc tổ chức OECD. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và lưu lượng: 01 bộ |
|  | - Bộ trộn oxy/khí nén kèm dây nối nguồn khí: 01 bộ |
|  | - Bộ tạo CPAP: 03 bộ |
|  | - Bộ dây thở dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | - Ống nối tới mũi: 05 cái |
|  | - Gọng mũi các cỡ: 05 cái |
|  | - Mask thở các cỡ: 05 cái |
|  | - Mũ đội đầu: 05 cái |
|  | - Đai cố định cằm: 05 cái |
|  | - Xe đẩy với bánh xe có khóa: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hệ thống cung cấp áp lực dương liên tục CPAP cho trẻ sơ sinh non tháng và đủ tháng cho tới cân nặng ≥ 10 kg |
|  | - Mức áp lực CPAP: ≤ 3 đến ≥10 cmH2O |
|  | - Dải lưu lượng đầu vào: ≤ 4 đến ≥ 15 L/phút |
|  | - Rò rỉ khí tại 60 cmH2O: ≤ 30 mL/phút |
|  | - Trở kháng tại lưu lượng 2.5 L/phút: |
|  | + Nhánh thở vào: ≤ 0.15 cmH2O |
|  | + Nhánh thở ra: ≤ 0.06 cmH2O |
|  | - Bình tạo Bubble CPAP: |
|  | + Bao gồm: Bình sục, ngăn chứa nước tràn và ống chọn mức CPAP |
|  | + Điều chỉnh mực nước tự động giúp giữ mức CPAP hằng định và chính xác |
|  | - Giao diện thở: |
|  | + Ống dây với đường kính lớn giúp giảm trở kháng với lưu lượng khí thở |
|  | + Lưu lượng tối đa: 15 L/phút |
|  | + Có thể kết nối với mask thở hoặc gọng mũi |
|  | + Mask thở làm bằng silicone và có ≥ 4 cỡ |
|  | + Giao diện thở được cố định bằng mũ đội đầu hoặc đai cố định đầu |
|  | + Mũ đội đầu có các cỡ khác nhau với đường kính vòng đầu: ≤ 20cm đến ≥ 35cm |
|  | - Van xả áp: |
|  | + Van xả áp tự động kích hoạt khi có bít tắc trên đường dây |
|  | + Tích hợp cổng chờ để có thể kết nối với thiết bị theo dõi áp lực hoặc oxy |
|  | + Giới hạn áp lực tối đa: |
|  | ▪ ≤ 20 cmH2O tại 8 L/phút |
|  | ▪ ≤ 25 cmH2O tại 15 L/phút. |
|  | - Bộ làm ấm ẩm khí thở: |
|  | + Thiết bị có báo động bằng đèn và âm thanh cảnh báo khi có lỗi |
|  | + Bình làm ẩm tự động làm đầy, có phao kép chống tràn. |
|  | - Nhánh thở vào có dây gia nhiệt tích hợp sẵn. |
|  | - Bộ trộn: |
|  | + Điều chỉnh được trực tiếp FiO2 ngay trên bộ trộn: 21-100% |
|  | + Lưu lượng khí trộn có thể cung cấp: từ 0 đến ≥ 30 lít/phút |
|  | + Chênh lệch áp suất giữa 2 nguồn khí ≤ 10 psi. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 3.4. Máy thở di động

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính với màn hình hiển thị: 01 cái |
|  | - Bộ ống thở dùng một lần: 05 bộ |
|  | - Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần: 02 cái |
|  | - Dây nối oxy: 01 cái |
|  | - Ắc quy tích hợp trong máy: 01 cái |
|  | - Bộ nguồn AC/DC: 01 bộ |
|  | - Dây đai giữ máy: 01 cái |
|  | - Phổi giả: 01 cái |
|  | - Bộ chuyển điện DC/DC để dùng nguồn điện trên ôtô: 01 bộ |
|  | - Pin dự phòng: 01 cái |
|  | - Cảm biến dòng khí (Flow sensor): 01 cái |
|  | - Xe đẩy máy thở: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hệ thống máy chính: |
|  | + Thiết kế chuyên dụng trong vận chuyển, cấp cứu |
|  | + Sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân đa dạng: người lớn, trẻ em |
|  | + Có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt: ≤ -20oc đến ≥ 50oc |
|  | + Pin có thể được thay thế và sạc lại với thời gian hoạt động: ≥ 7 giờ. |
|  | - Nguồn khí: |
|  | + Đặc điểm khí: oxy y tế ≥ 90% |
|  | + Cấp khí: có thể kết nối với hệ thống cung cấp khí trung tâm hoặc bình oxy |
|  | + Áp lực cung cấp oxy: ≤ 3 bar đến ≥ 6 bar (tương đương ≤ 300 kpa đến ≥ 600 kpa |
|  | - Các mode thở: |
|  | + Thông khí kiểm soát thể tích |
|  | + Thông khí hỗ trợ/điều khiển, kiểm soát thể tích |
|  | + Thở tự nhiên với áp lực đường thở dương liên tục |
|  | - Các thông số cài đặt: |
|  | + Tần số thở: |
|  | ▪ Người lớn: ≤ 10 đến ≥ 30 nhịp/phút. |
|  | ▪ Trẻ em: ≤ 10 đến ≥ 50 nhịp/phút |
|  | + Áp lực đường thở tối đa Pmax: ≤ 20 đến ≥ 60 mbar (hoặc cmH2O) |
|  | + Tỉ lệ thời gian thở vào và thở ra I:E: từ ≤ 3:1 đến ≥ 1:99 |
|  | + Thời gian thở vào Ti: ≤ 0,3 đến ≥ 3 giây |
|  | + Thể tích lưu thông VT: |
|  | ▪ Người lớn/trẻ em: ≤ 300 ml đến ≥ 2000 ml. |
|  | + Áp lực dương cuối kì thở ra PEEP: 0 đến ≥ 20 mbar (0 đến ≥ 20 cmH2O) |
|  | + Độ nhạy Trigger: ≤ 3 đến ≥ 10 L/ phút |
|  | - Báo động: |
|  | + Báo động bằng âm thanh và thông báo |
|  | + Có thể cài đặt giới hạn các báo động, tối thiểu các thông số: |
|  | ▪ Ngưng thở |
|  | ▪ Tần số thở |
|  | ▪ Ngắt kết nối. |
|  | - Theo dõi và hiển thị: |
|  | + Màn hình cảm ứng ≥ 4inch |
|  | + Hiển thị các thông số tối thiểu có: Chế độ oxy (FiO2), áp lực đường thở (Paw), tần số thở (RR), thể tích khí lưu thông thở ra. |
|  | + Có đèn LED hiển thị trạng thái sạc của pin và nguồn điện cung cấp |
|  | + Hiển thị mode thở đang sử dụng. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 3.5. Máy thở vận chuyển bệnh nhân

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính đi kèm với máy nén khí tích hợp trong máy: 01 cái |
|  | - Phổi giả: 01 cái |
|  | - Bộ dây thở dùng 1 lần: 05 cái |
|  | - Pin dự phòng: 01 cái |
|  | - Cảm biến dòng khí (Flow sensor): 03 cái |
|  | - Dây điện DC kết nối với nguồn cứu thương: 01 cái |
|  | - Giá treo máy thở gắn trên xe cứu thương: 01 cái |
|  | - Xe đẩy máy thở: 01 bộ |
|  | - Dây nguồn Oxy: 01 bộ |
|  | - Dây điện AC: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Máy chính gồm tối thiểu các mode thở: |
|  | + Chế độ thở điều khiển/hỗ trợ thể tích |
|  | + Chế độ thở bắt buộc ngắt quãng có đồng bộ, thể tích |
|  | + Chế độ thở điều khiển/hỗ trợ áp lực |
|  | + Chế độ thở bắt buộc ngắt quãng có đồng bộ, áp lực |
|  | + Chế độ thở hai mức áp lực dương, không xâm lấn |
|  | + Chế độ thở áp lực dương liên tục |
|  | - Có thể sử dụng hệ thống nén tích hợp bên trong máy, không cần sử dụng máy nén khí bên ngoài hoặc khí nén trung tâm. |
|  | - Sử dụng cả 2 nguồn Oxy: Áp lực cao (chỉnh FiO2 từ 21% đến 100%) hoặc nguồn oxy áp lực thấp. |
|  | - Màn hình cảm ứng LCD, kích thước ≥ 8 inch |
|  | - Có thể nâng cấp (option): Sử cho Trẻ sơ sinh (neonatal) và chế độ thở điều khiển áp lực có đảm bảo thể tích (PRVC) |
|  | - Thông số theo dõi cơ học phổi: |
|  | + Độ giãn nỡ phổi tĩnh |
|  | + Áp lực bình nguyên |
|  | + Áp lực PEEP nội sinh |
|  | - Các thông số theo dõi và cảnh báo: |
|  | + Tần số thở |
|  | + Nồng độ oxy |
|  | + Áp lực PEEP |
|  | + Áp lực EPAP |
|  | + Áp lực IPAP |
|  | + Ngưng thở |
|  | + Thể tích khí lưu thông thở ra |
|  | + Thể tích khí phút thở ra |
|  | + Áp lực đỉnh |
|  | + Áp lực trung bình |
|  | + Nguồn Pin hết điện/Nguồn pin thấp |
|  | + Tỉ số I:E. |
|  | - Các thông số cài đặt: |
|  | + Tần số thở (Người lớn/trẻ em): ≤ 10 đến ≥ 80 nhịp/ phút |
|  | + Tần số thở (sơ sinh): ≤ 5 đến ≥ 100 nhịp/ phút |
|  | + Thể tích khí lưu thông (Người lớn/trẻ em): ≤ 80 đến ≥ 2000 ml |
|  | + Thể tích khí lưu thông (Sơ sinh): ≤ 8 đến ≥ 80ml |
|  | + Thời gian thở ra: 0 đến ≥ 100 giây |
|  | + Thời gian thở vào: 0 đến ≥ 3 giây |
|  | + PEEP/CPAP (Người lớn/trẻ em): 0 đến ≥ 30 cmH20 |
|  | + PEEP/CPAP (Sơ sinh): 0 đến ≥ 20 cmH20. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# IV. Phần 4: Mua sắm thiết bị sản nhi

## 4.1. Bàn đẻ

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oc, độ ẩm tối đa ≥ 80%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Khung bàn với 4 bốn bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ |
|  | - Tay vịn hai bên: 01 bộ |
|  | - Bộ điều khiển tại tay vịn: ≥ 02 chiếc |
|  | - Bộ điều khiển đạp chân chân hoặc cầm tay: 01 bộ |
|  | - Tấm chắn phía đầu/cuối bàn: 02 cái |
|  | - Chậu đựng chất thải: 01 cái |
|  | - Bộ đỡ bắp chân: 01 bộ |
|  | - Bộ nắm tay cho sản phụ: 01 bộ |
|  | - Cọc truyền: 03 cái |
|  | - Đệm: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Vật liệu: |
|  | + Khung bàn: Bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương. |
|  | + Thanh ray, kẹp, chậu đựng chất thải: thép không gỉ 304 hoặc tương đương. |
|  | + Mặt sàn giường được chia làm 3 phần: Phần lưng và phần đỡ hông được làm nhựa PP hoặc tương đương, phần chân được lót đệm. |
|  | + Tấm đầu giường/cuối giường: Bằng nhựa PP hoặc tương đương, cho phép tháo rời khi cần thiết. |
|  | - Tay vịn hai bên: Làm bằng nhựa PP hoặc tương đương |
|  | - Bộ điều khiển cho y tá: Gắn tại mặt ngoài 2 tay vịn phía đầu bàn: |
|  | + Điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn. |
|  | + Dốc ngược, dốc xuôi. |
|  | + Tính năng CPR: Đưa giường về tư thế phẳng với độ cao thấp nhất để tiến hành thực hiện ép tim CPR với 1 phím bấm. |
|  | - Bộ điều khiển đạp chân hoặc điều khiển cầm tay: Kết nối với bàn bằng cáp kết nối cho phép tối thiểu: |
|  | + Nâng/ hạ chiều cao bàn và phần lưng. |
|  | + Dốc ngược, dốc xuôi. |
|  | + Có ắc quy hoặc pin dự phòng để sử dụng trong trường hợp hợp mất điện. |
|  | - Có cần tay CPR ở hai bên giường cho phép hạ phần lưng trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Có chỉ thị góc tích hợp trên tay vịn. |
|  | - Hệ thống khóa trung tâm và điều hướng: |
|  | + Đặt tại phía cuối giường hoặc bên dưới thành chắn giường, tác động cả 4 bánh xe. |
|  | + Có 3 chức năng: khóa, mở khóa và điều hướng. |
|  | + Đường kính bánh xe: ≥ 125 mm. |
|  | - Đệm: |
|  | + Làm bằng vật liệu dạng bọt cứng PU foam hoặc tương đương. |
|  | + Vỏ đệm được làm bằng vật liệu chống thấm hoặc tương đương. |
|  | - Điều chỉnh chiều cao bàn: ≤ 535 đến ≥ 835 mm. |
|  | - Điều chỉnh phần lưng: ≥ 60°. |
|  | - Góc nâng phần đầu gối: ≥ 8°. |
|  | - Dốc ngược: ≥ 8°. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 4.2. Đèn chiếu vàng da (bao gồm giường sưởi)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Thân máy: 01 chiếc |
|  | - Máng sưởi: 01 chiếc |
|  | - Giàn đèn chiếu vàng da mặt phía trên: 2 giàn |
|  | - Giàn đèn chiếu vàng da mặt phía dưới: 1 giàn |
|  | - Đèn chiếu sáng nôi: 1chiếc |
|  | - Móc treo chai truyền dịch: 1 chiếc |
|  | - Khay đựng Monitoring: 1 chiếc |
|  | - Khay chứa dụng cụ: 1 chiếc |
|  | - Cảm biến nhiệt độ: 1 chiếc |
|  | - Bánh xe có khóa: 04 chiếc |
|  | - Dây nguồn AC: 1 chiếc |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Giường sưởi: |
|  | + Khoảng cách từ mặt máng sưởi đến mặt đệm: ≥ 70cm |
|  | + Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 30 - 38˚C; bước điều chỉnh 0,1˚C |
|  | + Sai số nhiệt độ: ± 0,2˚C |
|  | + Hiển thị: Màn hình LED |
|  | + Cảnh báo: Đèn LED và âm thanh |
|  | + Chế độ sưởi ấm: Tự động hoặc chỉnh tay, được điều khiển bằng mạch |
|  | + Tự kích hoạt chế độ an toàn: Khi cảm biến bị bỏ ra ngoài vùng sưởi, khi cảm biến bị rút ra hoặc bị hỏng |
|  | + Đèn LED chiếu sáng nôi: Ánh sáng trắng |
|  | - Đèn chiếu vàng da tích hợp: |
|  | + Máng đèn chiếu vàng da phía trên: ≥ 20 bóng LED, ánh sáng màu xanh dương |
|  | + Máng đèn chiếu vàng da phía dưới: ≥1.000 bóng LED, ánh sáng màu xanh dương |
|  | + Cường độ ánh sáng máng chiếu trên: ≥ 40 µwatts/cm2/nm |
|  | + Cường độ ánh sáng máng chiếu dưới: ≥ 20 µwatts/cm2/nm |
|  | + Tuổi thọ bóng LED: ≥ 60.000 giờ. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 4.3. Lồng ấp trẻ sơ sinh

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | - Bệ đặt máy có bánh xe: 01 chiếc |
|  | - Tấm đệm không cản quang: 01 chiếc |
|  | - Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc |
|  | - Cảm biến nhiệt độ không khí: 01 chiếc |
|  | - Bộ lọc Hepa filter: 03 chiếc |
|  | - Cọc truyền dịch: 01 chiếc |
|  | - Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Lồng ấp được cấu tạo gồm 02 lớp vách để làm giảm sự thất thoát nhiệt. |
|  | - Lồng ấp có thể chăm sóc đồng thời 02 trẻ sinh đôi trong cùng một lồng ấp. |
|  | - Điều khiển bằng bộ vi xử lý chính xác nhiệt độ và độ ẩm bên trong lồng ấp. |
|  | - Tốc độ không khí lưu thông dọc theo tấm nệm: ≤ 10 cm/giây |
|  | - Quá nhiệt: ≤ 0.5°C |
|  | - Nhiệt độ đồng nhất trên tấm đệm: ≤ 0,8°C |
|  | - Thời gian làm ấm: ≤ 35 phút |
|  | - Bộ lọc không khí: ≥ 99.9 % với các hạt bụi kích cỡ 0.3 micron |
|  | - Chức năng cảnh báo tối thiểu có: Lỗi nguồn điện, lỗi hệ thống, lỗi cảm biến, lỗi quá nhiệt độ, lỗi tốc độ dòng không khí, lỗi nhiệt độ không khí, lỗi nhiệt độ da, lỗi bộ tạo ẩm. |
|  | - Bảng điều khiển: |
|  | + Màn hình hiển thị: TFT LCD hoặc tương đương |
|  | + Hiển thị các thông số: Nhiệt độ không khí, Nhiệt độ da, Nhiệt độ cài đặt, Phần trăm độ ẩm, Phần trăm độ ẩm cài đặt |
|  | - Lồng chụp: |
|  | + Có tối thiểu ≥ 6 cổng thao tác |
|  | + Có tối thiểu ≥ 6 cổng luồn dây |
|  | + Chiều cao tối thiểu từ mặt đệm đến vách phía trên của lồng chụp: ≥ 400 mm |
|  | + Độ nghiêng tấm đệm tối thiểu: ± 12° |
|  | - Bệ lồng: |
|  | + Chiều cao của bệ lồng: ≥ 640 mm |
|  | + Ngăn kéo: ≥ 2 chiếc |
|  | + Góc mở cửa lồng ấp ≥ 90° |
|  | + Có 4 bánh xe và có khóa hãm |
|  | - Dải đo nhiệt độ da: |
|  | + Dải hiển thị: Từ ≤ 25 đến ≥ 42°C |
|  | + Dải điều khiển: Từ ≤ 34 đến ≥ 37°C |
|  | + Chế độ quá nhiệt: Từ 37.1°C đến ≥ 39°C |
|  | + Độ chính xác: ± ≤ 0.3°C |
|  | - Dải đo nhiệt độ không khí: |
|  | + Dải hiển thị: Từ ≤ 20°C đến ≥ 45°C |
|  | + Dải điều khiển: Từ ≤ 20°C đến ≥ 37°C |
|  | + Chế độ quá nhiệt: Từ 37.1°C đến ≥ 39°C |
|  | + Độ chính xác: ± ≤ 0.5°C |
|  | - Điều khiển độ ẩm: |
|  | + Dải điều khiển: Từ ≤ 30 đến ≥ 95% mỗi bước tăng 1% |
|  | + Dải hiển thị: Từ ≤ 30 đến ≥ 95% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 5% |
|  | + Dung tích khay chứa nước: ≥ 1.000 ml. |
|  | - Công suất tiêu thụ: Máy chính ≤ 600 W. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# V. Phần 5: Mua sắm thiết bị theo dõi huyết áp và tim mạch

## 5.1. Máy holter theo dõi huyết áp 24h/24h

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oc, độ ẩm tối đa ≥ 90%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy theo dõi huyết áp kèm phụ kiện chuẩn: 03 cái |
|  | - Cấu hình mỗi cái bao gồm: |
|  | + Máy chính: 01 cái |
|  | + Pin nguồn: 01 bộ |
|  | + Bao đo huyết áp động mạch: 01 cái |
|  | + Đai đeo bệnh nhân: 01 cái |
|  | + Phần mềm phân tích và trả kết quả: 01 bộ |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ |
|  | - Bộ máy tính, máy in: 01 bộ |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Máy theo dõi huyết áp: |
|  | - Công nghệ: Sử dụng nguyên lý Oscillometry theo từng bước hoặc tương đương |
|  | - Đo dải huyết áp: ≤ 25 đến ≥ 260 mmHg |
|  | - Áp lực tối đa: ≥ 280mmHg |
|  | - Dải nhịp tim: ≤ 40 đến ≥ 200 nhịp/phút |
|  | - Thời gian ghi: ≥ 24 giờ |
|  | - Khoảng thời gian tối thiểu có: 15, 20, 30 phút |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: ≥ 250 bản ghi. |
|  | Phần mềm phân tích: |
|  | - Tự động phân tích các mức huyết áp tiêu chuẩn hoặc tương đương. |
|  | - Phần mềm có tính năng nhận diện hội chứng áo choàng trắng hoặc tương đương. |
|  | - Có tính năng đưa ra trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm hoặc tương đương. |
|  | Bộ máy tính, máy in: |
|  | - Máy tính CPU và phụ kiện: |
|  | + CPU: core i5 hoặc cao hơn, tốc độ ≥ 2.6 GHz |
|  | + RAM: ≥ 4GB |
|  | + Ổ cứng: ≥ 256 GB SSD |
|  | - Màn hình: |
|  | + Kích thước ≥ 19 inch |
|  | + Độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels |
|  | + Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | + Cường độ ánh sáng: ≥ 250 cd/m2 |
|  | - Máy in và phụ kiện: |
|  | + Công nghệ in laser hoặc tương đương |
|  | + Tốc độ in ≥ 12 trang/phút. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 5.2. Máy holter theo dõi tim mạch 24h/24h

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy ghi điện tim 24h kèm phụ kiện chuẩn: 03 cái |
|  | - Cấu hình mỗi cái bao gồm: |
|  | + Đầu ghi điện tim 24h: 01 cái |
|  | + Cáp nối với bệnh nhân: 01 cái |
|  | + Kẹp đai xoay: 01 bộ |
|  | + Túi đựng máy: 01 bộ |
|  | + Pin tương thích máy: 01 bộ |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
|  | - Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ |
|  | - Bộ máy tính, máy in: 01 bộ |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Đầu ghi holter điện tim: |
|  | - Số kênh điện tim hiển thị: ≥ 3 kênh |
|  | - Thời gian ghi liên tục: ≥ 24 giờ |
|  | - Tốc độ lấy mẫu ≥ 150 mẫu/ giây |
|  | - Tần số đáp ứng: ≤ 0.05 đến ≥ 60 Hz |
|  | - Độ phân giải: ≥ 10 bit |
|  | - Thẻ nhớ trong máy, không thể tháo rời |
|  | - Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp |
|  | Phần mềm phân tích holter điện tim: |
|  | - Tải dữ liệu ECG |
|  | - Xem lại, chỉnh sửa và xuất bản ghi điện tim |
|  | - Có chức năng phân tích và điều chỉnh các dữ liệu thu được |
|  | - Hiển thị tạo nhịp |
|  | - Phân tích ST, QT |
|  | - Phân tích độ biến thiên nhịp tim |
|  | - Có khả năng kết hợp với các phần mềm liên kết để phân tích holter điện tim từ xa. |
|  | Bộ máy tính, máy in: |
|  | - Máy tính CPU và phụ kiện: |
|  | + CPU: core i5 hoặc cao hơn, tốc độ ≥ 2.6 GHz |
|  | + RAM: ≥ 4GB |
|  | + Ổ cứng: ≥ 256 GB SSD |
|  | - Màn hình: |
|  | + Kích thước ≥ 19 inch |
|  | + Độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels |
|  | + Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | + Cường độ ánh sáng: ≥ 250 cd/m2 |
|  | - Máy in và phụ kiện: |
|  | + Công nghệ in laser hoặc tương đương |
|  | + Tốc độ in ≥ 12 trang/phút |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Pin AAA hoặc tương đương. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# VI. Phần 6: Mua sắm thiết bị mắt

## 6.1. Máy chụp đáy mắt

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Thân máy chính: 01 cái |
|  | - Máy in màu: 01 cái |
|  | - Tì cằm nâng hạ: 01 cái |
|  | - Chân đế nâng hạ tự động: 01 cái |
|  | - Giấy lót tỳ cằm: 1 tập |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Bao phủ bụi: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hình ảnh đáy mắt: Không nhỏ giãn, hình ảnh màu |
|  | - Góc nhìn: ≥ 45 độ |
|  | - Nguồn sáng chụp đáy mắt/giác mạc: Đèn LED trắng hoặc tương đương |
|  | - Nguồn sáng định vị: |
|  | + NIR LED hoặc tương đương |
|  | + Bước sóng trung tâm: Trong khoảng 730 - 860nm |
|  | - Dải điều chỉnh diopter tập trung |
|  | + Không có ống kính bù: Từ ≤ -15D đến ≥ +10D |
|  | + Có ống kính bù: Từ ≤ -30D đến ≥ -10D hoặc Từ ≤ +5D đến ≥ + 30D |
|  | - Kích thước đồng tử tối thiểu ≤ 4mm |
|  | - Điều chỉnh tiêu cự Có cả chế độ tự động và thủ công |
|  | - Camera |
|  | + Công nghệ cảm biến CMOS hoặc tương đương |
|  | + Độ phân giải: 12 ± 5% megapixels |
|  | - Khoảng cách làm việc |
|  | + Khoảng cách tối đa (từ thấu kính đến giác mạc) ≥ 25mm |
|  | + Độ chính xác ≤ ± 0,5 mm |
|  | - Căn chỉnh Theo dõi 3D hoàn toàn tự động |
|  | - Chế độ sắp xếp Có cả chế độ tự động và thủ công |
|  | - Tì cằm: |
|  | + Điều chỉnh bằng cơ hoặc điện |
|  | + Khoảng di chuyển tối đa (lên - xuống): ≥ 70mm |
|  | - Chuẩn kết nối Tối thiểu có USB, LAN, HDMI |
|  | - Định dạng ảnh Tối thiểu có JPEG, PNG, BMP, DICOM |
|  | - Điều khiển và hiển thị |
|  | + Trên màn hình cảm ứng LED hoặc LCD tích hợp trên thân máy |
|  | + Kích thước: ≥ 10 inches |
|  | - Dải hoạt động: |
|  | + Trước/sau: 40 mm ± 5% |
|  | + Trái/phải: 90 mm ± 5% |
|  | + Lên/xuống: 30 mm ± 5% |
|  | - Máy in màu: |
|  | + Loại: In phun màu; khổ thông dụng |
|  | + Tốc độ in: Trang đen: ≥ 25 trang/phút. Trang màu: ≥ 15 trang/phút |
|  | + Độ phân giải: ≥ (5 760 x1 440) dpi. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 6.2. Máy siêu âm mắt AB

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oc, độ ẩm tối đa ≥ 80%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Đầu dò siêu âm A: 01 chiếc |
|  | - Đầu dò siêu âm B: 01 chiếc |
|  | - Cốc nhúng: 01 chiếc |
|  | - Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Tính năng kỹ thuật siêu âm A: |
|  | + Siêu âm A bằng phương pháp nhúng hoặc tiếp xúc với công nghệ nâng cao giúp đo được AL, ACD và LT chỉ với một lần chạm. |
|  | - Tính toán công suất IOL cho bệnh nhân đã qua phẫu thuật khúc xạ bằng hiệu chỉnh K. |
|  | + Có thể đâm xuyên qua đục thủy tinh thể dày đặc nhất. |
|  | + Thu được ≥ 8.000 điểm dữ liệu mỗi lần quét mang lại độ chính xác cao |
|  | + Độ chính xác: ≥ 0.05mm |
|  | + Phạm vi: ≤ 15 đến ≥ 40mm |
|  | + Tần số quét của đầu dò: ≥ 10 MHz |
|  | + Thời gian hoạt động của máy cho đến lần sạc tiếp theo: ≥ 5 giờ |
|  | - Tính năng kỹ thuật siêu âm B: |
|  | + Hình ảnh độ phân giải cao với ≥ 2000 mẫu quét/dòng |
|  | + Có thể thu phóng to hình ảnh siêu âm để xem xét các cấu trúc bên trong mắt |
|  | + Tần số quét của đầu dò: ≥ 12MHz/15MHz |
|  | + Độ sâu: ≤3cm đến ≥10cm |
|  | - Tính năng phần mềm: |
|  | + Kết nối mạng Wifi, Bluetooth, USB |
|  | + Có thể in, xuất dữ liệu ra các hệ thống EMR |
|  | + Có sẵn các video hướng dẫn sử dụng trong máy. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# VII. Phần 7: Mua sắm thiết bị phẫu thuật

## 7.1. Dao hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Dao hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần (máy chính): 01 cái |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đính kèm 01 bộ gồm: |
|  | + Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái |
|  | + Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái |
|  | + Tấm điện cực bệnh nhân, cỡ người lớn: 50 cái |
|  | + Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: |
|  | + Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái |
|  | + Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái |
|  | + Tay dao hàn mạch mổ mở: 01 cái |
|  | + Tay dao hàn mạch cho mổ nội soi: 01 cái |
|  | + Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. |
|  | - Sử dụng công nghệ cảm ứng mô hoặc tương đương, tần số cảm ứng mô bằng tần số hoạt động của máy chính. |
|  | - Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao. |
|  | - Có ≥ 02 cổng nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực. |
|  | - Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc giữa tấm điện cực và bệnh nhân, tự động ngừng kích hoạt khi trở kháng tiếp xúc vượt giá trị an toàn. |
|  | - Có chế độ cắt đốt riêng cho phẫu thuật tim mạch. |
|  | - Có tính năng tự động kích hoạt năng lượng lưỡng cực. |
|  | - Tần số hoạt động đơn cực, lưỡng cực: ≥ 400 KHz. |
|  | - Chế độ lưỡng cực (Bipolar): |
|  | + Có ≥ 3 chế độ hoạt động |
|  | + Điện áp đỉnh tối đa của các chế độ lưỡng cực: ≤ 550V |
|  | + Trở kháng: ≥ 50 Ohm |
|  | + Công suất tối đa: ≥ 50 W |
|  | + Hệ số cầm máu tối đa của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 1.5 |
|  | - Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): |
|  | + Có ≥ 2 chế độ hoạt động, tối thiểu gồm: cắt tinh và cắt hỗn hợp. |
|  | + Điện áp đỉnh tối đa của các chế độ: ≤ 2800V |
|  | + Trở kháng tối đa: ≥ 300 Ohm |
|  | + Công suất tối đa: ≥ 200 W |
|  | + Hệ số cầm máu tối đa: ≥ 1.5 |
|  | - Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag): |
|  | + Có ≥ 4 chế độ hoạt động, tối thiểu gồm: đốt không tiếp xúc, đốt diện rộng, đốt chậm thâm nhập sâu, cho phép kích hoạt 2 dụng cụ đốt cùng lúc |
|  | + Điện áp đỉnh tối đa của các chế độ: ≤ 4000V |
|  | + Trở kháng: ≥ 100 Ohm |
|  | + Công suất tối đa: ≥ 100 W |
|  | + Hệ số cầm máu tối đa: ≥ 1.5 |
|  | - Chế độ hàn mạch: |
|  | + Có khả năng hàn được mạch máu lên tới ≥ 7mm bao gồm bó mô, mạch bạch huyết… |
|  | + Tốc độ hàn mạch máu ≤ 5 giây |
|  | + Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng mổ mở: Đường kính thân 0.5 cm ± 10%. Chiều dài ≥ 20 cm. |
|  | + Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ nội soi: Đường kính thân 0.5 cm ± 10%. Chiều dài ≥ 35 cm. |
|  | + Có báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh trong quá trình hàn mạch |
|  | + Tay dao hàn mạch máu có chức năng hàn mạch và cắt độc lập, kẹp mô mà không gây tổn thương mô. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 7.2. Dao lấy da

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Thân dao: 01 cái |
|  | - Hộp xạc pin bao gồm adapter: 01 hộp |
|  | - Pin: 01 cái |
|  | - Kẹp khử trùng: 01 cái |
|  | - Phễu khử trùng: 01 cái |
|  | - Hộp tiệt trùng dao: 01 hộp |
|  | - Hộp lưỡi dao: 01 hộp |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Là loại dao nhẹ, không cần dùng dây kết nối nguồn điện, làm bằng thép không gỉ và anode hóa nhôm hoặc tương đương |
|  | - Điều chỉnh độ dày từ 0.0 đến ≥ 1.2mm với bước chỉnh ≤ 0.1mm |
|  | - Chiều rộng lát cắt tiêu chuẩn ≥ 80mm |
|  | - Loại pin Li-on hoặc tương đương |
|  | - Quá trình thao tác với tốc độ chuyển động của lưỡi đạt mức ≥ 7000 nhát/ phút |
|  | - Công suất motor ≥ 15W |
|  | - Độ rộng miếng cắt ≥ 80 mm |
|  | - Lưỡi dao được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng chiếc. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# VIII. Phần 8: Mua sắm thiết bị xét nghiệm

## 8.1. Máy điện di huyết sắc tố tự động

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 15- 30°C, độ ẩm tối đa 5-80%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ |
|  | - Máy tính: 01 bộ |
|  | - Máy in: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện UPS 2KVA: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Có thể định lượng, phân tích các Hemoglobin bình thường (A, A2 và F). |
|  | - Thiết bị cung cấp quy trình điện di tự động hoàn toàn từ ống xét nghiệm có nắp cho phân tích huyết sắc tố (hemoglobin) và không nắp cho các xét nghiệm khác. |
|  | - Bao gồm phần mềm để: |
|  | + Xử lý kết quả |
|  | + Thể hiện tình trạng của hệ thống |
|  | + Gửi kết quả cho các phòng xét nghiệm khác thông qua thử điện tử |
|  | + Nhập kết quả từ mạng lưới phòng xét nghiệm nội bộ. |
|  | - Bộ phận di chuyển: |
|  | + Điện di mao quản dòng chảy trong hai ống mao quản |
|  | + Quá trình điện di được thực hiện dưới điều kiện nhiệt độ được kiểm soát hoàn toàn sử dụng bộ điều nhiệt. |
|  | - Định danh bằng mã vạch: |
|  | + Mâm xoay chứa mẫu |
|  | + Ống mẫu cơ bản |
|  | + Ống chửa chất hiệu chuẩn và kiểm chuẩn |
|  | + Ống thuốc thử |
|  | - Quy trình được cài đặt tối thiểu bao gồm: |
|  | + Protein (E) 6 |
|  | + Huyết sắc tố (Hemoglobin) |
|  | + CDT |
|  | + HbA1c |
|  | + Định danh miễn dịch (Immunotyping). |
|  | - Công suất: |
|  | + Điện di protein huyết thanh, nước tiểu: ≥ 20 xét nghiệm/giờ |
|  | + Điện di Hemoglobin và HbA1c: ≥ 8 xét nghiệm/giờ |
|  | - Bộ phận xử lý dữ liệu: |
|  | + Kiểm soát và hiệu chuẩn |
|  | + Phát hiện các giá trị bất thường |
|  | - Kết nối đầu ra |
|  | + Thiết bị kết nối với PC chủ |
|  | + Mô-đun phần cứng |
|  | + Kết nối đến thiết bị, máy in, bàn phím, chuột, mô-đem, mạng, máy đọc mã vạch. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 8.2. Tủ an toàn sinh học cấp 2

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Chân tủ có bánh xe đẩy: 01 chiếc |
|  | - Đèn UV: 01 chiếc |
|  | - Ổ cắm điện: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hệ thống vi xử lý: Hiển thị tất cả thông tin trên một màn hình duy nhất |
|  | - Vùng làm việc được chia nhỏ, dễ dàng tháo lắp và làm vệ sinh |
|  | - Cảm biến dòng khí |
|  | + Theo dõi tốc độ dòng khí |
|  | + Cảnh báo nếu dòng khí không đạt. |
|  | - Có chức năng tiết kiệm điện, dòng khí ổn định, kể cả khi điện áp có biến động. |
|  | - Màng lọc ULPA: có thể lọc lên đến 99.999% với các hạt 0.1 đến 0.3 micron |
|  | - Buồng hoạt động |
|  | + Kết hợp toàn bộ gió từ quạt và gió từ vách tủ |
|  | + Ngăn chặn khí bị nhiễm thổi ra ngoài môi trường |
|  | - Hệ thống lọc: |
|  | + Khoảng 1/3 lượng khí bị đẩy ra ngoài qua một lớp màng lọc, và 2/3 lượng khí còn lại được thổi thẳng đứng xuống vùng làm việc qua hệ màng lọc ULPA |
|  | + Thiết kế đã được tối ưu hóa để tạo thành một bức màn chắn khí, nhằm bảo vệ tuyệt đối cho mẫu vật và cho người sử dụng. |
|  | - Lưu lượng gió trung bình: |
|  | + Hút vào: ≤ 0.45 m/s |
|  | + Thổi xuống: ≤ 0.30 m/s |
|  | - Hiệu suất lọc của màng lọc ULPA: ≥ 99.999% tại 0.1 đến 0.3 micron; ≥ 99.999% tại MPPS. |
|  | - Độ ồn: ≤ 58 dBA |
|  | - Độ sáng đèn huỳnh quang (lux): ≥ 1200 Lux |
|  | - Cấu trúc tủ: |
|  | + Thân chính: Chất liệu bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
|  | + Vùng làm việc: Chất liệu inox 304 hoặc tương đương. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# IX. Phần 9: Mua sắm thiết bị siêu âm, chẩn đoán hình ảnh

## 9.1. Máy siêu âm không dây

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25oc, độ ẩm ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Đầu dò: 01 cái |
|  | - Hộp đựng đầu dò: 01 cái |
|  | - Đế sạc không dây: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Thông số chung: |
|  | + Ứng dụng trên thiết bị di động cho iOS, Android |
|  | + Có ≥ 120 kênh xử lý vật lý |
|  | + Hiển thị đen/trắng theo thời gian thực |
|  | + Mã hóa màu theo thời gian thực cho tạo ảnh dòng chảy |
|  | + Tạo ảnh hòa âm |
|  | + Lựa chọn đường trung tâm |
|  | + Lựa chọn vùng hội tụ |
|  | - Đầu dò cong: |
|  | + Ứng dụng: bụng, sản, tiết niệu, siêu âm qua thành ngực, tim, mạch máu/mạch ngoại vi, cơ xương khớp, dẫn kim can thiệp |
|  | + Dải tần: từ ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | + Góc quan sát: ≥ 60° |
|  | + Độ sâu khảo sát: ≥ 20 cm |
|  | - Đầu dò thẳng: |
|  | + Ứng dụng: mạch máu/mạch ngoại vi, cơ xương khớp, phần nhỏ, phổi/thành ngực, can thiệp dẫn kim |
|  | + Dải tần: từ ≤ 3 - ≥ 10 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 150 |
|  | + Độ sâu khảo sát: lên đến ≥7 cm |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: |
|  | + Thông tin bệnh nhân |
|  | + Dữ liệu thăm khám trên máy |
|  | + Xuất file dạng hình ảnh, video |
|  | + Dữ liệu lưu trữ có thể xem lại. |
|  | - Xuất dữ liệu: |
|  | + Có thể chia sẻ dữ liệu |
|  | + Hình ảnh và video có thông tin bênh nhân có thể xuất dạng DICOM. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 9.2. Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính kèm màn hình: 01 cái |
|  | - Đầu dò Convex chuyên thăm khám ổ bụng, sản khoa: 01 cái |
|  | - Đầu dò tuyến tính cho thăm khám mạch ngoại vi: 01 cái |
|  | - Đầu dò âm đạo: 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt đen trắng kèm 10 cuộn giấy: 01 cái |
|  | - Máy in màu kèm 01 hộp giấy: 01 cái |
|  | - Bộ máy tính cấu hình cơ bản: 01 cái |
|  | - Gel siêu âm: 01 Can 5kg |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm thăm khám bụng tổng quát, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, tuyến tiền liệt, nhi, các phần nông nhỏ... |
|  | - Kiểu hiển thị hình ảnh: |
|  | + Kiểu B |
|  | + Kiểu M |
|  | + Phổ Doppler, Doppler liên tục |
|  | + Kiểu dòng màu |
|  | + Doppler năng lượng |
|  | + Dòng chảy màu độ phân giải cao |
|  | + Tạo ảnh Doppler mô TDI |
|  | + Chức năng hiển thị đôi. |
|  | - Chức năng đo đạc và phân tích: |
|  | + Các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, phổ Doppler, nhịp tim,… |
|  | + Các đo đạc tính toán sản, phụ khoa, phân tích tim, mạch, tiết niệu, bụng tổng quát, các phần nhỏ và chức năng báo cáo. |
|  | - Đặc tính kỹ thuật cho hình ảnh kiểu B: |
|  | + Thang xám ≥ 256 mức |
|  | + Tăng cường bờ ≥ 8 lần |
|  | + Đảo chiều hình ảnh: Xoay hình trái/ phải/ trên/ dưới |
|  | + Mật độ dòng: ≥ 8 mức |
|  | + Khuếch đại tối đa: ≥ 80dB |
|  | + Chức năng tối ưu hóa hình ảnh: có |
|  | + Chức năng giảm nhiễu ≥ 8 mức |
|  | + Làm nhẵn: ≥ 3 mức. |
|  | - Đặc tính kỹ thuật cho hình ảnh kiểu M: |
|  | + Tốc độ quét: ≥ 5 mức |
|  | + Tăng cường bờ ≥ 4 mức. |
|  | - Đặc tính kỹ thuật cho phổ Doppler: |
|  | + Tốc độ phân tích tối đa: Từ ≤ 1 đến ≥ 30kHz |
|  | + Vận tốc tối đa: ≥ 5m/s |
|  | + Dịch chuyển đường cơ bản: ≥ 9 mức |
|  | + Hiệu chỉnh góc: có |
|  | + Thể tích lấy mẫu tối đa: ≥ 20mm |
|  | + Lọc vách: ≥ 10 bước |
|  | + Khuếch đại tối đa: ≥ 50dB |
|  | + Tốc độ quét: ≥ 5 mức. |
|  | - Đặc tính kỹ thuật cho hình ảnh dòng màu: |
|  | + Mật độ dòng: ≥ 8 mức |
|  | + Làm nhẵn: ≥ 4 mức |
|  | + Lọc dòng màu: ≥ 5 mức |
|  | + Có chức năng Doppler năng lượng và Dòng chảy màu độ phân giải cao |
|  | + Có chức năng đảo màu |
|  | + Có chức năng tạo ảnh Doppler mô. |
|  | - Quản lý dữ liệu: |
|  | + Định dạng hình ảnh: Tối thiểu có DICOM, hoặc JPEG hoặc tương đương |
|  | + Có chức năng hiển thị lại hình ảnh đã lưu |
|  | + Có chức năng phóng hình, quay và đảo ngược hình ảnh |
|  | + Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 500GB. |
|  | - Bộ nhớ Cine: Nhớ cine mode B: ≥ 2000 hình. |
|  | - Các tính năng khác: |
|  | + Màn hình hiển thị LCD màu ≥ 21 inch, độ phân giải full HD |
|  | + Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inch LCD màu |
|  | + Cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng |
|  | + Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40cm |
|  | + Số khung hình tối đa: ≥ 600 hình/s |
|  | + Dải động hệ thống tối đa: ≥ 250dB. |
|  | - Thông số kỹ thuật đầu dò |
|  | + Đầu dò convex dùng cho thăm khám ổ bụng tổng quát: |
|  | ▪ Tần số: Từ ≤ 2 đến ≥ 5Mhz |
|  | ▪ Góc quét: ≥ 70 độ |
|  | + Đầu dò tuyến tính dùng cho thăm khám mạch ngoại vi, phần nhỏ |
|  | ▪ Tần số: Từ ≤ 5 đến ≥ 12Mhz |
|  | ▪ Độ rộng: ≥ 35 mm. |
|  | + Đầu dò thăm khám âm đạo |
|  | ▪ Tần số: Từ ≤ 3 đến ≥ 10Mhz |
|  | ▪ Góc quét: ≥ 160o |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 9.3. Máy siêu âm tổng quát sản

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Sản phẩm có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25°C, độ ẩm ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa: 01 cái |
|  | - Đầu dò Linear đa tần dùng cho khám bộ phận nhỏ, mạch ngoại vi, nhi, cơ xương khớp…: 01 cái |
|  | - Đầu dò Microconvex đa tần dùng cho khám sản khoa, phụ khoa, trực tràng: 01 cái |
|  | - Đầu dò 4D đa tần dùng cho khám sản khoa, phụ khoa: 01 cái |
|  | - Phần mềm siêu âm 4D: 01 bộ |
|  | - Phần mềm siêu âm 4D cao cấp: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện online 1KVA: 01 cái |
|  | - Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | - Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái |
|  | - Máy in màu dùng mực nước 4 màu: 01 cái |
|  | - Card thu hình ảnh từ siêu âm sang máy tính: 01 cái |
|  | - Gel siêu âm: 01 Can 5kg |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, cơ xương khớp. |
|  | - Thông số hệ thống tối thiểu: |
|  | + Màn hình hiển thị: Kích thước: ≥ 23 inches, Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel |
|  | + Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng |
|  | + Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.700.000 kênh |
|  | + Độ sâu ảnh hiển thị tối đa: ≥ 42 cm |
|  | + Tiêu điểm truyền: ≤ 1 – ≥ 5 điểm tiêu cự có thể lựa chọn, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng |
|  | + Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức |
|  | + Tốc độ khung hình trên giây (frame rate per second): ≥ 1750 hình/giây |
|  | + Tốc độ quét hình khối (Trên đầu dò Volume Convex): ≥ 45 hình/giây |
|  | + Dải động: ≥ 265 dB |
|  | + Bộ nhớ CINE: ≥ 380 MB |
|  | + Lưu trữ dữ liệu: Định dạng file sang JPEG, BMP, TIFF hoặc JPEG, AVI, WMV |
|  | + Ổ cứng lưu trữ: SSD ≥ 500 GB. |
|  | - Có các mode hoạt động tối thiểu sau: |
|  | + B-mode (2D) |
|  | + M-mode |
|  | + Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW) |
|  | + Mode Doppler dòng màu (CFM) |
|  | + Mode Doppler năng lượng (PD) |
|  | - Có các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu sau: |
|  | + Khả năng hiển thị 2 chế độ đồng thời |
|  | + Hiển thị 3 chế độ đồng thời Triplex |
|  | + Có thể lựa chọn xen kẽ giữa các Mode |
|  | + Hiển thị nhiều hình ảnh |
|  | + Hình ảnh màu nền trên 2D/ M-mode/ PW |
|  | - Có các phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh sau: |
|  | + Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động với chỉ một nút bấm |
|  | + Phần mềm kết hợp các chùm tia chéo góc làm tăng độ nét các đường bờ mô |
|  | + Phần mềm giảm nhiễu hạt, tăng cương độ mịn và chất lượng hình ảnh siêu âm |
|  | + Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô mã hóa đảo xung giúp cho hình ảnh siêu âm sắc nét hơn |
|  | - Có các tính năng hỗ trợ sử dụng sau: |
|  | + Chức năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò Linear và Sector |
|  | + Phần mềm đo ≥ 05 thông số hình thái học (BPD, HC, AC, FL, HL hoặc hơn) |
|  | + Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom 3.0 |
|  | - Có các chức năng đo đạc và phân tích sau: |
|  | + Các phép đo cơ bản |
|  | + Các phép đo trên M-mode |
|  | + Các phép đo trên Mode PW |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên ổ bụng |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên mô mềm, phần nông |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên tuyến vú |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên sản khoa |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên trực tràng |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên mạch máu |
|  | + Gói tính toán và báo cáo chuyên phụ khoa |
|  | - Thông số kỹ thuật B Mode: |
|  | + Độ mịn (tăng bờ): ≥ 5 mức |
|  | + Loại bỏ tín hiệu yếu: ≥ 6 bước |
|  | + Thang màu (màu hóa): ≥ 9 bước |
|  | + Thang xám: ≥ 6 loại, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng |
|  | + Tăng nét hoặc triệt nhiễu: ≥ 6 bước |
|  | - Thông số kỹ thuật M Mode: |
|  | + Bản đồ xám: ≥ 8 mức |
|  | + Bản đồ màu: ≥10 mức |
|  | + Tăng nét hoặc triệt nhiễu: ≥ 6 bước |
|  | - Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu: |
|  | + Di chuyển đường nền: ≥ 11 bước |
|  | + Lọc thành: ≥ 4 bước |
|  | + Lọc mịn (Lọc không gian): ≥ 6 bước |
|  | + Bảng đồ màu: ≥ 8 bước |
|  | + Mật độ dòng: ≥ 5 bước |
|  | + PRF từ ≤ 100Hz đến ≥ 20 kHz |
|  | + Độ nhạy (số điểm màu trên mỗi dòng): từ ≤ 7 - ≥ 31 hoặc Kích thước gói: ≤ 8- ≥ 24, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng |
|  | - Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng: |
|  | + Lọc thành: ≥ 4 bước |
|  | + Lọc mịn (Lọc không gian): ≥ 6 bước |
|  | + Bản đồ PD: ≥ 8 mã màu |
|  | + PRF từ ≤ 100Hz đến ≥ 20 kHz |
|  | + Mật độ dòng: ≥ 5 bước |
|  | + Điều chỉnh mức cân bằng: ≥ 40 bước hoặc Kích thước gói: ≤ 8- ≥ 24, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng |
|  | - Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung: |
|  | + Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.9 kHz đến ≥ 22 kHz |
|  | + Cửa sổ phổ: ≤ 1 - ≥ 15 mm |
|  | + Vận tốc PW: ≤ 1 cm/s đến ≥ 16 m/s |
|  | + Bảng đồ màu (màu hóa): ≥ 6 loại |
|  | + Bảng đồ thang xám: ≥ 8 loại |
|  | + Dải tần hoặc tần số truyền: PW từ ≤ 1.75 Mhz đến ≥ 10 Mhz |
|  | - Đầu dò Convex đa tần số: |
|  | + Ứng dụng: bụng, sản khoa, phụ khoa |
|  | + Dải tần: ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | + FOV (max): ≥ 55° |
|  | - Đầu dò Linear đa tần số: |
|  | + Ứng dụng: bộ phận nhỏ, nhi, cơ xương khớp, mạch máu, tuyến vú |
|  | + Dải tần: ≤ 4.0 đến ≥ 12.0 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | - Đầu dò Microconvex đa tần số: |
|  | + Ứng dụng: sản khoa, phụ khoa, trực tràng |
|  | + Dải tần: ≤ 4.0 đến ≥ 9.0 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | + FOV (max): ≥ 165° |
|  | - Đầu dò 4D đa tần số: |
|  | + Ứng dụng: sản khoa, phụ khoa |
|  | + Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 6.0 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | + Trường nhìn: ≥ 70° (B), góc quét thể tích ≥ 84° x 70°. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# X. Phần 10: Mua sắm thiết bị y học cổ truyền và phục hồi chức năng

## 10.1. Máy điện châm không dùng kim

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Cặp giác hút chân không: 08 cặp |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Điều trị giảm đau cho 2 bệnh nhân cùng một lúc |
|  | - Kích thích với ≥ 3 tần số khác nhau |
|  | - Có thể điều chỉnh lực hút tại các đầu ra |
|  | - Các điện cực G.S.P được sử dụng trong phương pháp điều trị |
|  | - Công suất nguồn tiêu thụ tối đa: ≥ 50W |
|  | - Tiêu chuẩn: I BF hoặc tương đương. |
|  | - Tần số đầu ra: ≥ 1 đến ≥160 Hz |
|  | - Cường độ dòng điều trị: ≥ 19 mA RMS |
|  | - Độ rộng xung: ≥ 50 µs |
|  | - Chế độ điều trị: hỗn hợp, ngắt quãng và liên tục |
|  | - Thời gian điều trị: ≥ 60 phút |
|  | - Áp lực hút tối đa: ≥ 230mm/Hg |
|  | - Màn hình Led hoặc cao cấp hơn hiển thị thời gian và tần số: ≥ 04 màn hình. |
|  | - Cửa sổ hiển thị năng lượng đầu ra: ≥ 08. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.2. Máy điện phân, điện xung điều trị

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz hoặc 60Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | + Dây nguồn: 01 cái |
|  | + Cáp bệnh nhân + kẹp cá sấu: 02 cái |
|  | + Điện cực cao su kèm đai thắt: 1bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Có chương trình lưu các bệnh lý phổ biến |
|  | - Các chương trình có thể được sửa đổi và lưu trữ theo ý muốn |
|  | - Có trị liệu theo danh sách và vùng cơ thể |
|  | - Màn hình hiển thị các thông số: Loại cảm ứng hoặc tương đương |
|  | - Kênh đầu ra: ≥ 2 kênh |
|  | - Công suất tiêu thụ: ≤ 75 VA |
|  | - Chế độ hoạt động: Liên tục |
|  | - Có tối thiểu các dạng dòng điện sau: Dòng Galvanic, dòng Diadynamic, dòng cao áp, dòng trung tần, dòng điện giao thoa, dòng mô phỏng vi mô, dòng chữ nhật tần số thấp |
|  | - Cường độ cực đại: |
|  | + Dòng Galvanic: 80mA ± 20% |
|  | + Dòng Dia Dynamic: 20mA ± 20% |
|  | + Dòng cao áp: 250mA ± 20% |
|  | + Dòng trung tần: ≥ 56mA |
|  | + Dòng giao thoa: ≥ 56mA |
|  | + Dòng kích thích vi mô: ≥ 1mA |
|  | + Dòng tần số thấp: 80 mA phát đỉnh ± 20%. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.3. Máy điện trị liệu đa năng

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Cáp màu đen: 02 cái |
|  | - Cáp màu đỏ: 02 cái |
|  | - Điện cực cao su chì: 04 cái |
|  | - Bọc điện cực cao su chì: 04 cái |
|  | - Dây nguồn cung cấp: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Số kênh đầu ra: ≥ 2 kênh |
|  | - Có tối thiểu các dòng điện: |
|  | + Dòng Galvanic ngắt quãng hoặc tương đương |
|  | + Tens và Biphasic hoặc tương đương |
|  | + Diadynamic hoặc tương đương |
|  | + Dạng chữ nhật và dạng tam giác hoặc tương đương |
|  | + Dòng giao thoa hoặc tương đương |
|  | + Kotz hoặc tương đương. |
|  | - Màn hình hiển thị: ≥ 5,5 inch |
|  | - Điều khiển vi xử lý |
|  | - Thời gian điều trị cài đặt từ: 1- 59 phút |
|  | - Công suất tiêu thụ tối đa: ≥ 60VA |
|  | - Dòng tần số thấp: ≥ 76 mA |
|  | - Dòng tần số trung bình: ≥7 6 mA |
|  | - Có bộ nhớ lưu chương trình của người dùng. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.4. Máy điều trị bằng sóng siêu âm

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Tay đỡ đầu phát tích hợp nam châm giữ: 02 cái |
|  | - Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 5cm2: 01 cái |
|  | - Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 1cm2: 01 cái |
|  | - Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 bộ |
|  | - Lọ gel siêu âm: 01 lọ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Tần số phát cho đầu siêu âm ≥ 1 và ≥ 3MHz |
|  | - Màn hình màu cảm ứng điện dung ≥ 6 inch |
|  | - Đầu ra liên tục với công suất tối đa ≥ 3W/cm2 |
|  | - Đầu ra xung với công suất tối đa ≥ 3W/cm2 |
|  | - Chương trình tự do cho phép người sử dụng đặt các thông số |
|  | - Khả năng lưu trữ các chương trình/thông số điều trị do người sử dụng đặt |
|  | - Cảnh báo không tiếp xúc bằng cả âm thanh và hình ảnh |
|  | - Khả năng tích hợp nhiều loại đầu phát siêu âm khác nhau |
|  | - Khả năng tạo, lưu các chương trình |
|  | - Cổng kết nối đầu phát siêu âm: ≥ 2 cổng cắm |
|  | - Tần số xung: ≥ 100 Hz với chu kỳ ≥ 10% đến ≥50%, ≥ 10% mỗi bước chỉnh |
|  | - Cảnh báo không tiếp xúc, điều trị được ở dưới nước |
|  | - Thời gian điều trị: 0 đến ≥ 30 phút |
|  | - Mức độ an toàn: Class I-BF type hoặc tương đương. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.5. Máy điều trị sóng ngắn

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz hoặc 60Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25oc, độ ẩm ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | + Đầu phát sóng ngắn kèm tay đỡ: 02 cái |
|  | + Cáp cho sóng ngắn: 02 cái |
|  | + Đèn test sóng: 01 cái |
|  | + Cáp nguồn: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Chức năng kiểm soát bởi bộ vi xử lý |
|  | - Thiết lập nguồn điện ra kỹ thuật số |
|  | - Chế độ hoạt động: liên tục |
|  | - Hẹn giờ với bộ nhớ chức năng. Điều chỉnh mỗi phút |
|  | - Tần số: 27.12 MHz ± 0.6 % |
|  | - Công suất phát tối đa: ≥ 200 W trong chế độ liên tục và ≥ 400 W trong chế độ xung. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.6. Máy laser châm cứu (Máy laser điều trị dùng trong y tế)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Đầu phát laser có cơ chế tắt/bật: 01 cái |
|  | - Kính bảo hộ: 01 cái |
|  | - Cổng USB: 01 cái |
|  | - Màn hình cảm ứng: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Công suất tiêu thụ tối đa: ≥ 60VA |
|  | - Xếp loại an toàn: 1BF hoặc tương đương |
|  | - Tiêu chuẩn: EEC 93/42, lớp IIb hoặc tương đương |
|  | - Cấp độ tia laser: IV hoặc tương đương |
|  | - Tối thiểu các chế độ trị liệu: quét tự động liên tục, xung, châm cứu |
|  | - Màn hình cảm ứng: ≥ 6.5 inch |
|  | - Có bộ nhớ lưu chương trình |
|  | - Có dữ liệu bệnh nhân |
|  | - Các loại bước sóng: ≥ 808nm |
|  | - Tần số điều biến : từ 1 đến ≥ 300 Hz |
|  | - Thời gian điều trị: có thể điều chỉnh trong khoảng 1đến ≥ 59 phút |
|  | - Mật độ năng lượng ≥1400 J/cm2 trong vòng 30 phút từ khi cài đặt. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.7. Máy sắc thuốc (Thiết bị sắc thuốc đóng gói)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: |
|  | + Nồi sắc kèm nắp tích hợp đóng gói: 02 cái |
|  | + Dây kết nồi nguồn điện: 02 cái |
|  | + Bảng điều khiển: 01 cái |
|  | + Túi lọc: 10 túi |
|  | + Cặp túi đóng gói thử: 01 cặp |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Công suất: 4800w |
|  | - Dung tích: 20.000ml x 2 |
|  | - Số thang: 6 - 24 thang/lần. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 10.8. Máy xông thuốc đông y (Máy xông hơi cục bộ)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ |
|  | - Cần phát: 02 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Kênh điều trị: ≥ 2 kênh |
|  | - Màn hình LCD hoặc cao cấp hơn, hiển thị các thông số điều trị |
|  | - Có thiết bị bảo vệ quá nhiệt |
|  | - Có cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh |
|  | - Có bộ lọc, vệ sinh dễ dàng |
|  | - Góc cần phun có thể điều chỉnh |
|  | - Có thể kiểm soát hơi nước ngưng tụ |
|  | - Áp suất cài đặt: từ 1 đến 30 kPa |
|  | - Thời gian cài đặt: 1 đến 99 phút. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# XI. Phần 11: Mua sắm máy chạy thận nhân tạo

## 11.1. Máy chạy thận nhân tạo

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Máy chính đạt Chứng nhận tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương. |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ |
|  | - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 dây |
|  | - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 dây |
|  | - Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái |
|  | - Giá đỡ quả lọc: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 dây |
|  | - Que hút hoá chất tẩy trùng: 01 cái |
|  | - Màng lọc dịch siêu sạch: 01 quả |
|  | - Vật tư tiêu hao chạy thử máy sử dụng cho tối thiểu 5 bệnh nhân: dịch lọc A, Dịch lọc B, Dây chạy thận, kim chạy thận, quả lọc: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Có các chương trình: |
|  | + Có chế độ thẩm phân với dịch lọc Acetate, dịch lọc Bicarbonate |
|  | + Có chế độ siêu lọc: mức thấp 0 mL/giờ, mức cao ≥ 4000 mL/giờ |
|  | + Có chức năng tự động kiểm tra các chức năng của máy trước mỗi ca điều trị |
|  | + Có chức năng đo và giám sát hiệu quả lọc máu |
|  | + Có chức năng phát hiện rò rỉ máu trong đường dịch lọc |
|  | + Có chức năng phát hiện bọt khí trong máu |
|  | + Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm |
|  | + Có quả lọc dịch loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố ra khỏi dịch lọc. |
|  | - Màn hình theo dõi và cài đặt: |
|  | + Màn hình màu: ≥ 10 inch |
|  | + Áp lực đầu vào: Mức thấp từ 1,1 bar đến 1,6 bar. Mức cao từ 5 bar đến 7 bar |
|  | + Nhiệt độ: mức thấp ≤ 15 °C, mức cao ≥ 30 °C. |
|  | - Hệ thống dịch lọc: |
|  | + Có thể sử dụng ≥ 2 loại dịch lọc |
|  | + Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc: trong khoảng từ ≤ 35˚C tới ≥ 39˚C |
|  | + Độ dẫn điện dịch lọc: mức thấp ≤ 13 mS/cm, mức cao ≥ 15 mS/cm |
|  | + Tốc độ lưu lượng dịch lọc: mức thấp ≤ 300 ml/min, mức cao ≥ 600 ml/min. |
|  | - Bơm máu động mạch: |
|  | + Tốc độ bơm: mức thấp ≤ 20 ml/phút, mức cao ≥ 500 ml/phút. |
|  | - Bơm Heparin: |
|  | + Tốc độ truyền: khoảng từ 0 ml/giờ tới ≥ 10 ml/giờ |
|  | + Kích cỡ xilanh: ≥10ml. |
|  | - Theo dõi áp lực máu: |
|  | + Theo dõi hiển thị áp lực động mạch: Khoảng hiển thị: ≤ - 250 mmHg tới ≥ + 250 mmHg. |
|  | + Theo dõi hiển thị áp lực tĩnh mạch: Khoảng hiển thị: ≤ – 60 mmHg tới ≥ 500 mmHg |
|  | - Chức năng siêu lọc: |
|  | + Tốc độ siêu lọc: từ 0 ml/giờ đến ≥ 4000 ml/giờ |
|  | + Có quả lọc dịch loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố ra khỏi dịch lọc |
|  | + Có chế độ siêu lọc không cần dịch thẩm tách |
|  | - Có chương trình rửa và khử khuẩn máy, có thể liên kết nhiều chương trình với nhau. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# XII. Phần 12: Mua sắm máy khử khuẩn và làm sạch không khí

## 12.1. Máy khử khuẩn và làm sạch không khí

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35oc, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Công nghệ diệt khuẩn kép PCO với xúc tác TiO2 dạng ống có hoạt tính cao kết hợp với ánh sáng bước sóng tối ưu 254nm |
|  | - Không sử dụng màng lọc, cánh lọc |
|  | - Thiết bị có khả năng loại bỏ Covid-19, virus, vi khuẩn, nấm mốc, VOCs,… và các độc tố kích thước < 0.1µm |
|  | - Hiệu quả xử lý: ≥ 99% |
|  | - Độ ồn: ≤ 45 dB |
|  | - Dòng điện lớn nhất: 1.0 A |
|  | - Công suất tiêu thụ: ≤ 75 W. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# XIII. Phần 13: Mua sắm nồi hấp tiệt trùng

## 13.1. Nồi hấp tiệt trùng

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Tiêu chuẩn an toàn đối với thiết bị chịu áp lực: USA ASME hoặc PED (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 380VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30℃, độ ẩm tối đa ≥ 75%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Bộ tạo hơi nước tích hợp trong máy: 01 bộ |
|  | - Bơm chân không tích hợp trong máy: 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái |
|  | - Xe đẩy đồ: 01 cái |
|  | - Máy hàn miệng túi: 01 cái |
|  | - Túi ép thường: 02 cuộn |
|  | - Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái |
|  | - Chỉ thị sinh học: 50 ống |
|  | - Chỉ thị hóa học đa thông số: 200 test |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Dung tích: ≥ 300 lít |
|  | - Buồng máy: Chất liệu thép AISI 316 hoặc AISI 316L hoặc tương đương. |
|  | - Công suất: ≥ 16 kW |
|  | - Áp suất thiết kế: ≤ - 0.1 đến ≥ 0.25Mpa |
|  | - Dải nhiệt độ: ≤ 115 đến ≥ 138 ℃ |
|  | - Giới hạn dưới hút chân không: ≤ -0.08 Mpa |
|  | - Độ chính xác hiển thị nhiệt độ: ≤ 0.1 ℃ |
|  | - Độ chính xác hiển thị áp suất: ≤ 1kPa |
|  | - Số cửa: ≥ 01 cửa, mở thủ công bằng tay xoay hoặc cửa trượt tự động |
|  | - Bộ tạo hơi nước tích hợp: |
|  | + Chất liệu: Chất liệu thép không gỉ 316L hoặc tương đương |
|  | + Công suất tạo hơi: ≥ 15 kW |
|  | + Dung tích bộ tạo hơi: ≥ 42L |
|  | - Hệ thống điều khiển: |
|  | + Màn hình cảm ứng hiển thị thông số nhiệt độ, áp suất, thời gian, trạng thái, cảnh báo lỗi... |
|  | + Tích hợp máy in để in ngày, giờ và các thông số tiệt trùng |
|  | + Thiết bị tự động phát hiện lỗi, hiển thị cảnh báo lên màn hình và báo động bằng âm thanh |
|  | + Tự động phát hiện lỗi và tự hiệu chuẩn cho cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ. |
|  | - Hệ thống sấy khô: |
|  | + Độ ẩm tồn dư không vượt quá ≤0.2% sau khi sấy dụng cụ, không vượt quá ≤1% sau khi sấy đồ vải. |
|  | + Màng lọc khí: HEPA, hiệu quả ≥ 99%, kích thước hạt bụi ≤ 0.3um hoặc tương đương. |
|  | - Chương trình tiệt trùng: |
|  | + Có ≥ 10 chương trình |
|  | + Tiệt trùng vải, dụng cụ, cao su, chất lỏng, chương trình tuỳ chỉnh theo người dùng |
|  | + Chương trình tự động toàn hoàn, loại bỏ không khí và sấy khô bằng chân không |
|  | + Thời gian hoàn thành chu trình tiêu chuẩn: ≤ 60 phút. |
|  | - Bảo vệ thiết bị và an toàn người sử dụng: |
|  | + Có thiết bị bảo vệ quá nhiệt tự động: khi nhiệt độ của nồi vượt quá nhiệt độ cài đặt, hệ thống sẽ tự động ngắt nguồn gia nhiệt và hiển thị cảnh báo |
|  | + Bảo vệ nồi hơi nhiều thông số: bảo vệ mức nước, kiểm soát bộ điều khiển áp suất, giảm áp tự động khi quá áp |
|  | + Có khóa cửa liên động, bảo vệ quá áp kép, giảm áp tự động khi quá áp. |
|  | - Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học tự động: |
|  | + Sử dụng để ủ và đọc chỉ thị sinh học cho ≥ 3 công nghệ tiệt trùng: Hơi nước, EO, Plasma |
|  | + Thời gian ủ và cho kết quả Hơi nước: ≤ 20 phút |
|  | + Số giếng ủ và đọc chỉ thị sinh học: ≥ 3 vị trí giếng ủ và đọc chỉ thị sinh học |
|  | - Máy hàn túi tự động: |
|  | + Tốc độ tăng nhiệt độ: ≤ 60 giây từ 20℃ đến 180℃, ≤ 10 giây tăng nhiệt độ làm việc từ 120℃ đến 180℃ |
|  | + Tốc độ hàn: ≥ 10 ± 0.5m/phút. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# XIV. Phần 14: Mua sắm thiết bị, phụ kiện cho hệ thống phẫu thuật nội soi

## 14.1. Ống nội soi niệu quản bán cứng (Ống soi niệu quản bể thận)

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Đầu chóp: 01 cái |
|  | - Kênh dụng cụ: 01 kênh |
|  | - Thân ống: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Đầu chóp thiết kế không gây tổn thương niệu quản |
|  | - Kênh dụng cụ cho phép đưa tối thiểu 1 dụng cụ cỡ 5 Fr |
|  | - Hai kênh bên có thể tạo dòng tưới rửa liên tục |
|  | - Thân ống cỡ 9.5 Fr - 9.8 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr |
|  | - Hướng nhìn 6 độ - 8 độ |
|  | - Chiều dài ≥ 430 mm. |
|  | - Tương thích sử dụng với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

# XV. Phần 15: Mua sắm thiết bị chẩn đoán, thăm dò chức năng và thiết bị dùng chung

## 15.1. Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Khung xe với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ |
|  | - Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ |
|  | - Tay quay: 03 cái |
|  | - Đệm: 01 bộ |
|  | - Cọc truyền: 02 cái |
|  | - Giá đựng bình oxy: 01 chiếc |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Xe đẩy cáng bệnh nhân đa năng điều khiển 3 tay quay. |
|  | - Cho phép điều khiển phần lưng, khớp gối, nâng/ hạ chiều cao cáng. |
|  | - Vật liệu: cáng được làm bằng vật liệu thép không gỉ 304 hoặc tương đương. |
|  | - Mặt nằm được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, chia làm 4 phần: phần đầu, phần hông, phần gối và phần chân. |
|  | - Có tay vịn hai bên, cho phép gấp gọn xuống khi cần thiết và có khóa chốt. |
|  | - Có khay chứa đồ đặt bên dưới cáng. |
|  | - Có đệm bằng cao su hoặc PVC hoặc tương đương phủ quanh cáng. |
|  | - Đệm được làm bằng vật liệu PU foam hoặc tương đương, vỏ đệm được bọc da nhân tạo hoặc tương đương. |
|  | - Chiều dài cáng: ≥ 1900mm. |
|  | - Chiều rộng cáng: ≥ 750mm. |
|  | - Góc nâng phần lưng: ≥ 80º. |
|  | - Góc nâng khớp gối: ≥ 35º. |
|  | - Điều chỉnh độ cao: từ 530 mm đến 750 mm ± 5%. |
|  | - Cho phép nâng hạ phần chân dưới bằng tay. |
|  | - Ba bánh xe có khóa hãm, bánh xe còn lại giúp dẫn hướng. |
|  | - Tải trọng tối đa: ≥ 150kg. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 15.2. Máy điện tim 6 kênh

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Dây nối điện tim: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Điện cực trước ngực: 06 quả |
|  | - Điện cực chi: 04 cái |
|  | - Ắc quy: 01 cái |
|  | - Giấy in: 01 tập |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Tính năng chung: |
|  | - Khả năng kết nối hệ thống mạng bệnh viện qua cổng mạng LAN |
|  | - Dữ liệu bệnh nhân có thể xuất ra dạng DICOM hoặc PDF |
|  | - Bộ nhớ trong lưu trữ tới ≥ 200 file ECG. |
|  | ECG đầu vào: |
|  | - Độ nhạy: 10 mm/mV ±2% |
|  | - Điện trở vào: ≥ 20 MΩ |
|  | - Hệ số lọc nhiễu: ≥ 90 dB |
|  | - Điệp áp bù: ± ≥ 550 mV |
|  | - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz |
|  | - Tỷ lệ thu thập mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây/ kênh |
|  | - Dải đo và hiển thị nhịp tim: ≥ 30 - 240 nhịp/ phút |
|  | Xử lý tín hiệu: |
|  | - Đạo trình: ≥ 12 đạo trình |
|  | - Tỷ lệ lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/giây |
|  | - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz |
|  | - Hằng số thời gian: ≥ 3.2s |
|  | - Bộ lọc cao tần: có |
|  | - Bộ lọc nhiễu điện cơ: có |
|  | - Bộ lọc chống trôi: có |
|  | - Độ nhạy: ≥ 3 mức |
|  | - Phát hiện tạo nhịp: có |
|  | - Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 18 bit |
|  | - Thời gian thu nhận tín hiệu tối đa: ≥ 10s. |
|  | Hiển thị: |
|  | - Màn hình màu LCD TFT, kích thước: ≥ 7 inch, độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm |
|  | - Hiển thị dữ liệu: dạng sóng ≥ 12 đạo trình. |
|  | Ghi: |
|  | - Số kênh: tối đa 6 |
|  | - Tốc độ giấy: ≥ 2 mức |
|  | - Dữ liệu ghi: Dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân, thông tin phép đo… |
|  | Phân tích điện tim: |
|  | - Mục phân tích kết quả: ≥ 4 |
|  | - Mục tìm ra kết quả điện tim: ≥ 120 |
|  | - DC: ắc quy trong có thời gian hoạt động ≥ 120 phút. |
|  | An toàn: |
|  | - Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60601-1 hoặc tương đương. |
|  | - Giao diện kết nối: tối thiểu có USB, LAN hoặc tương đương. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 15.3. Máy đo chức năng hô hấp

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 25oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
|  | - Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Đầu cảm biến lưu lượng: 02 cái |
|  | - Tay cảm biến lưu lượng: 01 cái |
|  | - Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái |
|  | - Kẹp mũi: 02 cái |
|  | - Lọc nhiễm khuẩn: 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp trong máy và giấy in: 01 bộ |
|  | - Xilanh hiệu chuẩn máy: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Có thể kết nối trực tiếp máy in bên ngoài |
|  | - Đo MVV, MV và FVC |
|  | - Giới hạn lưu lượng: ≤ ± 0.05 đến ≥ ± 14 L/S |
|  | - Độ phân giải lưu lượng: ≥ 0.01 L/S |
|  | - Phát hiện thể tích: Tích hợp lưu lượng |
|  | - Giới hạn thể tích: ≤ ± 0.01 đến ≥ ± 10.0L |
|  | - Độ phân giải thể tích: ≥ 0.01L |
|  | - Độ chính xác thể tích: ≤ ± 3% hoặc ≤ ± 0.1L |
|  | - Các thông số đo cơ bản: |
|  | + Dung tích sống chậm SVC |
|  | + Dung tích sống gắng sức FVC |
|  | + Thông khí chủ động tối đa MVV |
|  | + Thông số MV. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |

## 15.4. Máy đo độ loãng xương

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| I | * Yêu cầu chung: |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (đối với máy chính). |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. |
|  | - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30oc, độ ẩm tối đa ≥ 70%. |
| II | * Yêu cầu cấu hình: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Phantom chuẩn máy: 01 chiếc |
|  | - Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ |
|  | - Tấm định vị tư thế: 01 cái |
|  | - Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | - Bộ phụ kiện hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện online 1KVA: 01 cái |
|  | - Máy tính: 01 bộ |
|  | - Máy in màu: 01 chiếc |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. |
| III | * Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | - Hệ thống: |
|  | + Thiết kế nhỏ gọn, giao diện thân thiện người dùng |
|  | + DXA nửa cơ thể (với thành phần nửa cơ thể) |
|  | + Chùm tia rẻ quạt hẹp nhanh |
|  | + Nguyên lý: Phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép |
|  | + Vị trí quét: Nửa cơ thể, xương cột sống AP (L1-L4), xương đùi, xương cẳng tay, xương cột sống bên, VFA (LVA), chỉnh hình, bàn tay |
|  | + Thời gian quét: |
|  | ▪ Thời gian quét cột sống: ≤ 30s |
|  | ▪ Thời gian quét xương đùi: ≤ 30s |
|  | ▪ Thời gian quét cánh tay: ≤ 30s |
|  | + Kích thước trường tia X trên mặt bàn: ≥ 480mm X 800mm |
|  | - Chương trình phần mềm, tối thiểu bao gồm: |
|  | + Đo và phân tích xương cột sống AP |
|  | + Đo và phân tích xương đùi |
|  | + Đo và phân tích nửa cơ thể |
|  | + Đo và phân tích xương cẳng tay/cánh tay |
|  | + Đo và phân tích xương cột sống bên |
|  | + Đo và phân tích VFA (LVA) |
|  | + Thành phần nửa cơ thể |
|  | + VAT (tỷ lệ mỡ nội tạng và mỡ dưới da) |
|  | + Quét xương đùi kép |
|  | + Đánh giá đốt ngón tay |
|  | + Đánh giá đốt sống (L4 - T4) |
|  | + Nhi khoa |
|  | + Bàn tay |
|  | + Phân tích khớp háng |
|  | + Tự động phát hiện cạnh xương |
|  | + Tự động phát hiện cấy ghép |
|  | + Tự động quét một lần thực |
|  | + Quét lại |
|  | + Chức năng so sánh |
|  | + Tự động phát hiện kim loại |
|  | + Tự động đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của WHO |
|  | + Tự động đảm bảo chất lượng xu hướng |
|  | + So sánh các kết quả kiểm tra. |
| IV | * Yêu cầu khác: |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |
|  | - Cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, invoice, Packinglist kèm theo khi bàn giao máy. |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam. |
|  | - Đào tạo hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
|  | - Cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu 10 năm sau khi bán hàng. |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ khả năng làm dịch vụ sau bán hàng. |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. |