## PL3
| Tên cơ sở sản xuất/ kinh doanh: | [16 empty] | Phụ lục 3
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Thông tin mời thầu | [5 empty] | Thông tin hàng hóa dự thầu
Stt | Mã hàng | Tên hàng hóa | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Stt | Tên hàng hóa (1) | Ký mã hiệu (Model) (2) | Nhãn hiệu (3) | Mã HS (4) | Hãng/ Nước sản xuất (5) | Hãng/ Nước chủ sở hữu (6) | Năm sản xuất (7) | GPNK/ GPLH (8) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (9) | Đơn vị tính (10) | Phân loại TTBYT (11) | Tài liệu chứng minh (trang trích dẫn) (12)
1 | TB125P01001 | Hệ thống máy nội soi tiêu hóa (dạ dày) | I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%. - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau . - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485, CE (Hoặc FDA/JIS hoặc tương đương). - Xuất xứ máy chính (Bộ xử lý, nguồn sáng, dây soi): Nhóm nước G7. II. Yêu cầu cấu hình 1.Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng: 01 bộ. 2.Ống nội soi dạ dày: 01 bộ. 3. Màn hình và thiết bị ngoại vi: - Màn hình y tế: 01 cái. - Máy hút dịch: 01 cái. - Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái - Bộ máy tính, máy in màu: 01 bộ. 4. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (Đồng bộ với hệ thống). III. Cấu hình chi tiết 1. Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng - Độ phân giải: Cung cấp hình ảnh HDTV hoặc Full HD hoặc HD+. - Công nghệ nguồn sáng: Sử dụng công nghệ LED. - Có chế độ tăng cường hình ảnh hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm. - Tín hiệu ngõ ra: Có các cổng kết nối kỹ thuật số như DVI-D hoặc SDI hoặc RGB hoặc tương đương. - Lưu trữ và kết nối: Có cổng USB để lưu hình ảnh. Kết nối được với hệ thống PACS/DICOM của bệnh viện (Tích hợp sẵn hoặc qua thiết bị chuyển đổi do hãng cung cấp đi kèm theo máy). 2. Ống nội soi dạ dày - Góc quan sát (Trường nhìn): ≥ 140 độ. - Hướng quan sát: Nhìn thẳng. - Đường kính đầu ống soi và thân ống: ≤ 9.9mm. - Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 2.8mm. - Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm. - Độ sâu trường nhìn: Cho phép quan sát được ở khoảng cách gần ≤ 3mm và khoảng cách xa ≥ 100mm. - Khả năng uốn cong: + Lên (Up): ≥ 210 độ + Xuống (Down): ≥ 90 độ + Phải (Right): ≥ 100 độ + Trái (Left): ≥ 100 độ 3. Màn hình và thiết bị ngoại vi - Màn hình y tế: Loại LCD/LED, kích thước ≥27 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080) trở lên. - Máy hút dịch: Lưu lượng ≥40 lít/phút, áp lực ≥ 675 mmHg, bình chứa ≥ 2 bình. - Bộ máy tính: Cấu hình Core i5, thế hệ ≥ 10 (Hoặc tương đương), Ram ≥ 8Gb, SSD ≥ 500Gb. - Máy in phun màu: Khổ giấy A4. 4. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (Đồng bộ với hệ thống). - Dụng cụ kiểm tra rò rỉ đầu ống soi: 01 bộ. - Bình chứa nước rửa: 01 cái. - Vali, hộp đựng ống soi: 01 cái - Bộ van tiêu chuẩn (Van hút, van khí nước): 01 bộ. - Nắp van sinh thiết: 01 cái. - Kìm sinh thiết dạ dày (dùng 1 lần): 10 cái. - Bộ dụng cụ vệ sinh: + Chổi rửa dài: 01 cái. + Chổi rửa ngắn (Chổi rửa van): 01 cái. + Bộ rửa kênh: 01 bộ. - Miếng ngáng miệng: 05 cái. - Nắp chụp ống nước khi ngâm máy: 01 cái ( Nếu cấu hình máy yêu cầu). | Cái | 1
2 | TB125P02001 | Máy xét nghiệm huyết học | 1. Yêu cầu chung Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, mới 100%,. - Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 9001, ISO 13485,,. - Nguồn điện: Tương thích dải điện áp Việt Nam (110-240V, 50/60Hz) 2. Yêu cầu về cấu hình thiết bị - Máy chính: 01 cái (đã bao gồm màn hình hiển thị và điều khiển). - Máy in: 01 cái - Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ (Đồng bộ theo máy). - Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ (Dây nguồn, đầu đọc mã vạch, sách HDSD tiếng Anh/Việt) 3. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật - Nguyên lý đo: - Phân loại 5 thành phần bạch cầu bằng công nghệ Laser kết hợp dòng chảy tế bào hoặc công nghệ Nhuộm huỳnh quang. - Công suất: ≥ 60 mẫu/ giờ. - Thể tích mẫu: ≤ 20 µL - Số lượng thông số ≥ 26 thông số (có thể bao gồm thông số nghiên cứu) - Thông số đo: ≥ 26 thông số, tối thiểu (WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCH-C, RDW-CW, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, BASO #, BASO %, NEUT #, NEUT %, EO #, EO %, LYMPH #, LYMPH %, MONO #, MONO %, IG #, IG %) - Biểu đồ: Hiển thị tối thiểu 4 biểu đồ (Bao gồm biểu đồ phân tán và biểu đồ cột). - Loại mẫu: Máu toàn phần, máu mao mạch, máu pha loãng trước. - Kết nối: Hỗ trợ cổng LAN, USB và kết nối LIS hai chiều (HL7). - Lưu trữ dữ liệu ≥ 50.000 kết quả | Cái | 1
3 | TB125P03001 | Máy theo dõi Bệnh nhân | I. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100%. - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7, OECD hoặc EU. - Nguồn điện: sử dụng nguồn điện AC/DC. - Môi trường hoạt động: Chịu được nhiệt độ tối đa ≥ 35oC độ ẩm ≥ 80% (Phù hợp khí hậu Việt Nam). II. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật - Bộ máy theo dõi bệnh nhân Monitor 5 thông số có phụ kiện kèm theo: + Cáp, điện cực ECG + Cáp, bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP + Cáp cảm biến SPO2 + Đầu dò đo nhiệt độ + Dây nguồn + Pin sạc + Máy in nhiệt tích hợp - Hướng dẫn sử dụng đi kèm có cả bảng tiếng anh và tiếng việt. - Kết nối hệ thống: Tích hợp sẵn giao thức HL7 để kết nối HIS/EMR. - Cổng xuất hình ảnh: HDMI hoặc VGA. - Lưu trữ: lưu trữ dữ liệu đo được, cho phép xem lại lịch sử các thông số. - Thời gian lưu trữ xu hướng ≥120 giờ. - Thời gian lưu trữ dạng sóng: ≥ 48giờ. - Pin sạc dự phòng ≥2 giờ. - Màn hình: Màn hình màu cảm ứng (Touch screen), kích thước ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels, có thể hiển thị ≥ 10 dạng sóng, giá trị số, và xu hướng. - Phát ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi các chỉ số vượt ngưỡng cho phép. 1. ECG : - Đo và giám sát các hoạt động của tim, phân tích các rối loạn nhịp tim, phát hiện các vấn đề như loạn nhịp, ST-T thay đổi. - Đạo trình : 3đạo trình, 5đạo trình( có khả năng nâng cấp lên 12 đạo trình). - Tốc độ quét sóng : 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s , 50mm/s. - Độ nhạy hiển thị: 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV hoặc tự động. - Băng thông: • Phẫu thuật: 0,4 - ≥ 20 Hz; • Theo dõi: 0,1 - ≥ 40 Hz; • Chẩn đoán: 0,05 - ≥ 75 Hz - Dải đo nhịp tim: 20 -250 nhịp/phút (hoặc rộng hơn). Độ chính xác ± 2 nhịp/phút. - Phân tích độ lệch đoạn ST - Phân tích và phát hiện loạn nhịp: 20 loại. - Phát hiện máy tạo nhịp. 2. SpO2 ( Độ bảo hoà Oxy trong máu) Nhịp mạch: - Đo mức bảo hoà oxy trong máu, phát hiện sớm các dấu hiệu giảm oxy trong máu. - Phạm vi đo ( dải đo) : 0 - 100 %. - Độ phân giải: 1% - Độ chính xác: ± 3% (70-100%) - PI (Chỉ số tưới máu): đo được chỉ số tưới máu. - Dải đo nhịp mạch: từ 30-250 nhịp/phút. 3. NIBP ( Huyết áp không xâm lấn): - Đo huyết áp: Tự động, Thủ công và STAT (cấp cứu), phạm vi đo 10 –270 mmHg. - Thông số đo: Tâm thu, tâm trương, áp suất trung bình. - Đơn vị đo lường: mmHg / kPa có thể lựa chọn - Loại đo lường: tâm thu, tâm trương, trung bình - Dải đo: • Dải đo (người lớn) + Tâm thu: ≤ 40 - ≥ 270 mmHg + Tâm trương:≤ 10 - ≥ 210 mmHg + Trung bình: ≤ 20 - ≥ 230 mmHg • Dải đo (trẻ em) + Tâm thu: ≤ 40 - ≥ 200 mmHg + Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 150 mmHg + Trung bình: ≤ 20 - ≥ 165 mmHg • Dải đo (trẻ sơ sinh) + Tâm thu: ≤ 40 - ≥ 135 mmHg + Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 95 mmHg + Trung bình: ≤ 20 - ≥ 105 mmHg - Sai số trung bình tối đa: ± 5 mmHg - Độ lệch chuẩn tối đa: 8 mmHg - Độ phân giải: 1 mmHg 4. Nhịp thở: - Đo tốc độ hô hấp của bệnh nhân, phát hiện sớm các dấu hiệu suy hô hấp của bệnh nhân, phát hiện sớm các dấu hiệu suy hô hấp hoặc ngưng thở. - Phương pháp trở kháng ngực - Dải đo: 0 - ≥ 120 lần/phút . - Độ chính xác: ±3 lần/phút. - Báo động ngưng thở. 5. Nhiệt độ : - Đo nhiệt độ cơ thể, giám sát tình trạng sốt hoặc hạ nhiệt. - Số kênh: 2 kênh. - Dải đo : 10° C - ≥ 45° C - Độ chính xác: ± ≤ 0,2 ° C. | Cái | 2
4 | TB125P04001 | Máy giặt công nghiệp | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 14001; Chứng chỉ CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Thuộc các nhóm nước G7 hoặc Châu Âu - Môi trường hoạt động: + Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường nhiệt độ tối đa ≥ 35°C + Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường độ ẩm tối đa ≥ 80 % - Áp suất nước cấp: Hoạt động ổn định trong dải 1-6 bar - Điện áp: 380-415V/50Hz ± 10% II. Yêu cầu thông số kỹ thuật và tính năng kỹ thuật: 1. Thông số kỹ thuật: - Công suất giặt: ≥ 35 kg/ mẻ giặt - Dung tích lồng: ≥ 350 lít - Màn hình hiển thị rõ nét (LCD hoặc cảm ứng màu), kích thước ≥ 4 inch. - Tốc độ giặt: ≥ 40 vòng/phút - Tốc độ vắt: ≥ 550 vòng/phút - Lực vắt ly tâm: ≥ 200G - Độ ồn: ≤ 70 dB - Có hệ thống kết nối bơm hóa chất tự động ≥ 5 tín hiệu - Có ≥ 2 đường cấp nước - Đường cấp nước: ≥ 3/4 inch - Đường thoát nước: ≥ 3 inch - Công suất động cơ: ≥ 3 Kw - Công suất gia nhiệt điện: ≥ 18 Kw 2. Tính năng kỹ thuật: - Vận hành bằng biến tần - Lồng giặt làm bằng inox AISI 304 hoặc tương đương - Nút dừng khẩn cấp được bố trí ở vị trí dễ quan sát và thuận tiện thao tác ngắt máy khi có sự cố. - Bộ vi xử lý có khả năng cài đặt nhiều chương trình(Tối thiểu 30 chương trình), cho phép tùy biến . - Máy có cổng kết nối (như USB hoặc RJ45) hỗ trợ việc tạo, xuất, nhập dữ liệu chương trình giặt và cho phép cập nhật phần mềm. - Hiển thị lỗi trên màn hình. - Giao diện điều khiển thân thiện, ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (Có kèm bảng hướng dẫn vận hành tóm tắt bằng Tiếng việt dán tại máy). - Trang bị hệ thống cảm biến tự động phát hiện rung lắc, mất cân bằng tải trọng và có cơ chế tự động điều chỉnh hoặc dừng để bảo vệ thiết bị. - Chức năng lưu trạng thái chương trình khi gặp sự cố (mất điện, lỗi,….); cho phép máy tự động tiếp tục chu trình còn dang dở sau khi sự cố được khắc phục. | Cái | 1
5 | TB125P05001 | Máy sấy công nghiệp | I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 14001; Chứng chỉ CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Thuộc các nhóm nước G7 hoặc Châu Âu - Môi trường hoạt động: + Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường nhiệt độ tối đa ≥ 35°C + Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường độ ẩm tối đa ≥ 80 % - Điện áp: 380-415V/50Hz ± 10% II. Yêu cầu thông số kỹ thuật và tính năng kỹ thuật: 1. Thông số kỹ thuật: - Công suất sấy: ≥ 20 kg/ mẻ - Dung tích lồng: ≥ 420 lít - Công suất động cơ: ≥ 0.37 Kw - Công suất quạt thổi : ≥ 0.55 Kw - Công suất gia nhiệt điện : ≥ 23 Kw - Lưu lượng thoát hơi ẩm : ≥ 1000 m³/ giờ - Độ ồn: ≤ 70 dB 2. Tính năng kỹ thuật: - Vận hành bằng biến tần - Lồng sấy làm bằng inox AISI 304 hoặc tương đương. - Hệ thống điều khiển vi xử lý có màn hình hiển thị, hiển thị các thông số của chương trình sấy. - Giao diện điều khiển thân thiện, ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (Có kèm bảng hướng dẫn vận hành tóm tắt bằng Tiếng việt dán tại máy). - Máy có cổng kết nối USB hoặc RJ45. Vi xử lý cho phép tạo, xuất, nhập chương trình qua cổng USB hoặc RJ45. - Hiển thị lỗi trên màn hình. - Lồng sấy phải tự động đảo chiều. - Có lưới lọc bụi bằng vật liệu không gỉ, kích thước lớn, dễ dàng tháo lắp vệ sinh. - Nút dừng khẩn cấp được bố trí tại vị trí thuận tiện, dễ quan sát và thao tác nhanh chóng để ngắt máy ngay lập tức khi có sự cố. - Có âm báo khi kết thúc chương trình sấy. - Có chức năng làm mát cuối chu trình. - Báo lỗi khi vận hành | Cái | 1
8 Số Giấy phép nhập khẩu/Số lưu hành/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/Số đăng ký lưu hành.
* Thông tin cung cấp theo phụ lục này nhằm hỗ trợ đơn vị trong quá trình triển khai đánh giá E-HSDT, không là tiêu chí đánh giá hàng hóa đự thầu.