Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 1: Mua sắm thiết bị cho trung tâm Điện quang)

1. Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 128 lát cắt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam 380 VAC |
|  | (Sử dụng hệ thống điều hòa của Bệnh viện hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bình thường) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/vòng quay, bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS cho hệ thống máy chụp: 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Phần mềm tưới máu thân |
|  | Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch |
|  | Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Hệ thống định vị và phần mềm để mô phỏng |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị bệnh nhân: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định đệm cho bàn 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Camera tự động định vị bệnh nhân: tự động xác định vị trí chính xác: 01 cái hoặc phần mềm hỗ trợ xác định khoảng quét bệnh nhân (vị trí giải phẫu): 01 bộ |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì loại tương đương ≥ 0.35 mm chì: 02 bộ |
|  | Kính chì (kính tấm chắn) kích thước ≥ 1200 x 800 mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì: 01 bộ |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.30 giây/vòng quay 360 độ |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 80 cm |
|  | Trường quét: ≥ 50 cm |
|  | Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tia tới detector: ≤ 115 cm |
|  | Có bảng điều khiển trên khoang máy |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
|  | Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển |
|  | Có bộ định vị laser |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): |
|  | Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 128 lát |
|  | Số dãy detector vật lý: ≥ 64 dãy |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 53.000 |
|  | Khoảng bao phủ: ≥ 38 mm |
|  | Số lát cắt tái tạo /vòng quay: ≥ 256 |
|  | Số hình chiếu mỗi vòng quay ≥ 2450 hình |
|  | Bóng phát tia |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Loại Anode quay |
|  | Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 25 MHU |
|  | Khả năng tản nhiệt: ≥ 1800 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: |
|  | Công suất tối đa: ≥ 100 kW |
|  | Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kV đến tối đa ≥ 140 kV; chia làm ≥ 4 mức |
|  | Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 15 mA đến tối đa ≥ 700 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn |
|  | Khoảng chụp quét được: ≥ 1600 mm |
|  | Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≥ 420 mm |
|  | Bàn phẳng để thực hiện được chức năng mô phỏng |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Tốc độ dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 175 mm/giây |
|  | Các thông số chụp cơ bản |
|  | Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân |
|  | Độ phân giải thời gian vật lý không áp dụng phần mềm hiệu chỉnh ≤ 175 ms |
|  | Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.65 mm |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: |
|  | Chế độ quét theo trục hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét định vị hoặc tương đương |
|  | Chức năng chụp 2 mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | Màn hình ≥ 02 cái |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, ≥ 8 nhân hoặc ≥ 3 GHz, ≥6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 40 hình/s |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, ≥ 8 nhân hoặc ≥ 3 GHz, ≥ 6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel |
|  | Có ổ CD/DVD-RW, chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép |
|  | Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất |
|  | Phần mềm tái tạo: cho phép thu nhận dữ liệu 3 chiều thực |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng |
|  | Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Chức năng nội soi ảo |
|  | Dựng hình thể tích |
|  | Chức năng hỗ trợ chẩn đoán hỏng hóc từ xa |
|  | Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh |
|  | Chức năng so sánh ảnh |
|  | Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay |
|  | Chức năng tính toán thể tích |
|  | Chức năng đo khoảng cách, đo góc |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh |
|  | Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh |
|  | Tạo vùng quan tâm |
|  | Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích |
|  | Chức năng phân đoạn mô |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Gói phần mềm tưới máu thân: |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau |
|  | Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc |
|  | Chức năng quan sát tim mạch |
|  | Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động |
|  | Tự động phân vùng cho thất trái |
|  | Cung lượng tim và phân suất tống máu |
|  | Đánh giá điểm vôi hóa |
|  | Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch |
|  | Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo |
|  | Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương |
|  | Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan |
|  | Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Tính năng so sánh đánh giá u phổi |
|  | Các thông số định lượng u |
|  | Gói phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương; trích xuất/lưu trữ đường bao mạch máu |
|  | Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa ≥ 300 psi |
|  | Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml |
|  | Thời gian trễ tiêm: từ 0 đến ≥ 255 s |
|  | Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm |

2. Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bao gồm cả điều hòa dự phòng khi điều hòa chính bị hỏng. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính của hệ thống bao gồm: |
|  | Khối từ siêu dẫn: 01 bộ |
|  | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kể theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: ≥ 10 cuộn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu thân: 02 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ trung (M) hoặc cỡ lớn (L): 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: 01 cuộn |
|  | Phần mềm và ứng dụng có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung có tích hợp AI |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu |
|  | Phần mềm chụp bụng-tiểu khung |
|  | Phần mềm chụp ung thư |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng nâng cao chuyên sâu có AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Chương trình chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Chương trình tính toán dòng máu |
|  | Chương trình chụp và xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và đánh giá phổ đơn điểm và đa điểm |
|  | Định lượng dòng chảy |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu toàn diện |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Cột sống (cột sống cổ, cột sống thắt lưng) |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp vai |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp gối |
|  | Phần mềm chụp tự động cho thăm khám ung thư toàn cơ thể và nghiên cứu mạch máu |
|  | Phần mềm tạo ảnh sợi trục thần kinh |
|  | Phần mềm chụp thần kinh với kỹ thuật nhạy từ |
|  | Hệ thống trạm điều khiển và tái tạo ảnh: 01 trạm |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc mới nhất có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm xử lý ảnh chung |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu não T2 |
|  | Phần mềm đánh giá khuếch tán |
|  | Phẩn mềm xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm phân tích tim và mạch máu |
|  | Phần mềm phân tích vú |
|  | Phần mềm xử lý phổ |
|  | Phần mềm hiển thị bó sợi thần kinh |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Bàn phím: 01 cái |
|  | Giá đựng cuộn thu: 01 cái |
|  | Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | UPS cho máy tính điều khiển hoặc có thể được tính hợp trong bộ lưu điện 3 pha cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | Thiết bị không nhiễm từ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Nhiệt ẩm kế: 01 cái |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Hệ thống ổ khí y tế chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 bộ |
|  | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân không dây: 01 bộ |
|  | Bàn ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng (kèm bơm tiêm): 01 bộ |
|  | Phòng RF cabin và nội thất: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khối từ siêu dẫn: |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 1.5 Tesla |
|  | Độ ổn định từ trường: ≤ 0.1 ppm/ h |
|  | Đường kính khoang từ: ≥ 60 cm |
|  | Công nghệ không bốc bay helium 0 lít / năm |
|  | Độ đồng nhất từ trường đo theo thể tích: |
|  | • 10cm DSV: ≤ 0.02 ppm |
|  | • 20cm DSV: ≤ 0.065 ppm |
|  | • 30cm DSV: ≤ 0.22 ppm |
|  | • 40cm DSV: ≤ 1.1 ppm |
|  | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương) |
|  | Đàn hồi vang (SE) |
|  | Phục hồi đảo |
|  | Gradient 2D |
|  | Gradient 3D |
|  | Hồi âm đa diện (EPI) |
|  | Tạo ảnh khuếch tán (Diffusion) |
|  | Hệ thống RF |
|  | Công nghệ số hóa, dẫn truyền bằng sợi cáp quang học hoặc tương đương. |
|  | Số kênh hoặc phần tử cuộn thu tối đa có thể kết nối đồng thời: ≥ 32 hoặc số lượng kênh thu nhận độc lập |
|  | Số kênh thu độc lập, có thể sử dụng đồng thời trong 1 lần chụp và trong 1 FOV, mỗi kênh thu 1 phần hình ảnh: ≥ 16 kênh hoặc không phụ thuộc số kênh |
|  | Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 10 kW |
|  | Hệ thống chênh từ |
|  | Độ lớn chênh từ: ≥ 33 mT/m |
|  | Thời gian tối thiểu để Gradient đạt biên độ tối đa: ≤ 275 µs |
|  | Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang: ≥ 120 T/m/sec |
|  | Độ phân giải: |
|  | Trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 10 mm |
|  | Trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 500 mm |
|  | Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |
|  | Độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.1 mm |
|  | Ma trận: ≥ 1024 |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 140 cm |
|  | Di chuyển theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 2150 mm |
|  | Tốc độ theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 100 mm / s |
|  | Các cuộn thu nhận: |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: |
|  | Công nghệ tự động lựa chọn cuộn thu hoặc tương đương |
|  | Số cuộn thu bề mặt kết hợp đồng thời: ≥ 3 |
|  | Cuộn thu thân tích hợp khối từ |
|  | Cuộn thu đẩu/cổ tối đa: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu cột sống tối đa: ≥ 12 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu thân tối đa: ≥ 8 kênh/phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ tối đa: ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ trung (M) hoặc cỡ lớn (L) tối đa: ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: ≥ 7 kênh hoặc phần tử |
|  | Phần mềm ứng dụng |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung cơ bản: 2D; 3D, Gradient Echo, Diffusion- ADC, DTI, ... |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ |
|  | Kỹ thuật phục hồi đảo ngược |
|  | Kỹ thuật tái tạo: MIP, MPR, MinIP, 3D |
|  | Kỹ thuật chắn giảm nhiễu |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay, ...), bụng, tiểu khung tiền liệt tuyến, … |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Phần mềm chụp thần kinh, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung tiêu chuẩn |
|  | Chụp 2D độ phân giải cao trên các hướng |
|  | Chụp 3D độ phân giải cao thăm khám tai trong |
|  | Chụp khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b |
|  | Chụp tưới máu |
|  | Chụp mạch TOF 3D không tiêm |
|  | Bản đồ T1 |
|  | Chụp CHT phổ |
|  | Đánh giá dòng chảy dịch não tuỷ |
|  | Chụp 3D phân giải cao tuỷ sống |
|  | Chụp động học sau tiêm thuốc |
|  | Kỹ thuật chụp nhạy từ |
|  | Chụp khuếch tán sợi trục |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp tim mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha |
|  | Chụp tim mạch có tiêm thuốc |
|  | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu |
|  | Ảnh động học mạch máu sau tiêm |
|  | Đánh giá chức năng thất và mapping |
|  | Chụp tĩnh mạch |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp 2D |
|  | Chụp 3D phân giải cao |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ Dixon |
|  | Đồng bộ nhịp thở |
|  | Chụp khuếch tán với nhiều giá trị b, bản đồ ADC |
|  | Phần mềm chụp ung bướu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bản đồ động học ngấm thuốc |
|  | Xoá nền sau tiêm |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán phân giải cao |
|  | Phần mềm tưới máu khối u sau tiêm, tạo bản đồ và bảng các thông số |
|  | Phần mềm phổ cho tiền liệt tuyến |
|  | Chụp khuếch tán đa hướng, bản đồ ADC |
|  | Chụp toàn thân |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung 2D phân giải cao |
|  | Các chuỗi xung 3D phân giải cao |
|  | Tái tạo ảnh đa hướng |
|  | Chụp động học khớp |
|  | Phần mềm đánh giá sụn |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại cấy ghép xương khớp |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chương trình chụp tự động hoặc tương đương: dành cho não, cột sống, khớp |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn. |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Phần mềm chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp: tự động tính toán bản đồ T2 |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm tính toán dòng máu |
|  | Phần mềm xử lý mạch |
|  | Phần mềm xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và CHT đánh giả phổ đơn điểm: áp dụng não, vú, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm khảo sát và cộng hưởng từ đánh giá phổ đa điểm |
|  | Phần mềm nối hình theo các mặt phẳng |
|  | (Ghi chú: Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một (tùy nhà sản xuất) với cấu hình tương đương) |
|  | Hệ thống máy tính điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.4 GHz |
|  | RAM: ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥128 GB |
|  | Màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh; cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.4 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 960 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ma trận 256 (toàn bộ trường nhìn): ≥ 11900 tái tạo/ giây |
|  | Tính năng chung: |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay, ...), bụng, tiểu khung, tiền liệt tuyến, ...: |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Kết nối mạng, tương thích DICOM |
|  | Phần mềm bản quyền trọn đời máy |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển |
|  | CPU: Intel (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 1.5 GHz |
|  | RAM: ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 128 GB |
|  | Màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Tính năng: Đầy đủ tính năng xử lý hình ảnh và phân tích như trong phần mềm chụp và phần mềm chụp nâng cao: |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng |
|  | Di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường |
|  | Có màn hình điều khiển thông số cài đặt |
|  | Dải cài đặt: Tốc độ từ ≤ 0.1- ≥ 10mL/s |
|  | Có thể lập trình được thời gian trễ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống, công suất ≥ 100kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn. |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm. |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất. |