Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 3: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Tai mũi họng)

1. Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG : |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy chính Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm: 01 Hệ thống, tối thiểu bao gồm: |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: 01 bộ |
| 2. | Dây nội soi tai mũi họng ống mềm video chẩn đoán kèm bộ phụ kiện: 01 cái |
| 3. | Dây nội soi tai mũi họng ống mềm video có kênh can thiệp kèm bộ phụ kiện: 01 cái |
|  | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Màn hình nội soi chuyên dụng: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái |
|  | Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
|  | Kìm sinh thiết: 01 cái |
|  | Kìm gắp dị vật: 01 cái |
|  | Kim tiêm cầm máu: 01 hộp |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED |
|  | Có màn hình cảm ứng hoặc màn hình kèm phím bấm |
|  | Có tính năng giúp hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: sử dụng ánh sáng dải hẹp (hoặc ánh sáng bước sóng ngắn/phổ màu đa băng tần) (hoặc tương đương) |
|  | Có cổng kết nối tín hiệu dạng analog / digital |
|  | Có khả năng phóng đại điện tử: ≥ 3 chế độ; độ phóng đại ≥ 1.5x |
|  | Sử dụng công nghệ làm mát bằng khí cưỡng bức (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Có khả năng điều chỉnh ánh sáng tự động và bằng tay (tối thiểu ≥ 9 bước) |
|  | Có khả năng điều chỉnh tông màu đỏ, xanh, chroma: tối thiểu ≥ 9 bước mỗi loại |
|  | Có khả năng khuếch đại hoặc tăng cường ánh sáng |
|  | Có khả năng điều chỉnh độ tương phản ≥ 2 mức |
|  | Có chức năng tăng cường cấu trúc ảnh hoặc độ sắc nét của ảnh |
|  | Có chế độ Iris, tùy chỉnh ≥ 3 chế độ |
|  | Chức năng dừng ảnh (freeze mode) |
|  | Có thể hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình: Loại ống soi và số seri, đường kính thân ống soi, đường kính đầu ống soi, đường kính kênh công cụ |
|  | Hiển thị trường thông tin: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật |
|  | Định dạng ảnh tối thiểu có: JPEG |
| 2. | Dây nội soi Tai mũi họng chẩn đoán |
|  | Trường nhìn: ≥ 900 |
|  | Hướng nhìn: 00 (nhìn thẳng) |
|  | Độ sâu trường nhìn: trong khoảng ≤ 3.5 - ≥ 50 mm |
|  | Đường kính ống soi: ≤ 3.2 mm |
|  | Chiều dài làm việc thân ống soi: ≥ 300 mm |
|  | Độ uốn: Lên ≥ 1300/ Xuống ≥ 1300 |
| 3. | Dây nội soi Tai Mũi Họng điều trị |
|  | Trường nhìn: ≥ 900 |
|  | Hướng nhìn: 00 (thẳng) |
|  | Độ sâu trường nhìn: trong khoảng ≤ 2 - ≥ 50mm |
|  | Đường kính ngoài thân ống soi: ≤ 4.9mm |
|  | Chiều dài làm việc thân ống soi: ≥ 365mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 1.5 mm |
|  | Độ uốn: Lên ≥ 1300/ Xuống ≥ 1300 |
|  | Hỗ trợ điều trị cắt đốt cao tần qua kênh sinh thiết |
| 4. | Màn hình nội soi chuyên dụng |
|  | Màn hình tinh thể lỏng Full HD, kích thước ≥ 21 inches |
|  | Độ phân giải ≥ (1920 x1080) điểm ảnh |
|  | Độ tương phản: khoảng ≥ 1000:1 |
|  | Tỉ lệ chia màn hình: 16:9 |
|  | Công nghệ tấm nền: IPS |
|  | Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 |
|  | Góc nhìn (phương ngang, dọc): ≥ 178 độ |
|  | Cổng kết nối tín hiệu tối thiểu có: DVI hoặc tương đương |
| 5. | Xe đẩy máy chuyên dụng |
|  | Bánh xe có phanh hãm an toàn khi sử dụng |
|  | Có ổ cắm điện |
|  | Có giá treo màn hình |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

2. Máy đánh giá chức năng tiền đình

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG : |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy chính Máy đánh giá chức năng tiền đình, bao gồm: |
|  | Bộ kính và camera thực hiện khám liệu pháp VNG: 01 bộ |
|  | Bộ Camera thực hiện khám được liệu pháp vHIT: 01 bộ |
|  | Ghế khám chuyên dụng: 01 cái |
|  | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Màn hình LCD hoặc Bộ máy chiếu và màn chiếu: 01 Bộ |
|  | Bộ làm nghiệm pháp nhiệt: 01 cái |
|  | Máy tính: 01 cái |
|  | Máy in màu: 01 cái |
|  | Phần mềm phân tích kết quả (cập nhật hàng năm): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ |
|  | Phụ kiện khác bao gồm: |
|  | Giường nằm: inox, có đệm cứng: 01 cái |
|  | Ghế ngồi cho bác sĩ (ghế xoay, nâng hạ được): 01 cái |
|  | Bàn làm việc: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ kính và camera thực hiện khám được liệu pháp VNG |
| 1.1 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Kính kèm camera chuyên dụng (binocular) |
|  | Có nắp che mắt |
|  | Thực hiện đầy đủ các phép đo để khám phản xạ tiền đình – mắt: |
|  | Khám mắt: vận nhãn, cử động dõi theo (smooth pursuit), cử động giật (saccade), phản xạ động mắt thị vận (optokinetic), thị giác động (thị trường động). (hoặc tương đương) |
|  | Khám động mắt: động mắt tự phát (Spontaneous nystagmus), động mắt khi liếc nhìn (gaze nystagmus), khi thay đổi tư thế (Nghiệm pháp Dix-Hallpike). (hoặc tương đương) |
|  | Nghiệm pháp nhiệt (caloric) (hoặc tương đương) |
| 1.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Phạm vi động: ≥ 60° (phương ngang); ≥ 50° (phương dọc) |
|  | Độ phân giải ≥ 640 x 480 pixels |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
|  | Có đệm lót hoặc tấm lót kính |
| 2 | Bộ Camera thực hiện khám được liệu pháp vHIT |
| 2.1 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Sử dụng bộ Camera ghi hình (tích hợp trên kính hoặc tách rời): đánh giá phản xạ tiền đình mắt của 6 ống bán khuyên |
| 2.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Thông số cơ bản của camera: |
|  | Độ phân giải ≥ (376 x 120) pixels |
|  | Định vị chiếu sáng bằng laser hoặc hồng ngoại |
| 3 | Ghế khám |
|  | Ghế khám điều khiển được qua phần mềm kết nối với máy tính |
|  | Có khả năng quay tròn ≥ 350 độ |
|  | Tốc độ cài đặt tối đa: ≥ 200°/s |
|  | Gia tốc cài đặt tối đa: ≥ 100°/s² |
|  | Có dây đai cố định bệnh nhân |
|  | Có thể điều chỉnh ngả lưng |
| 4 | Hệ thống làm nghiệm pháp nhiệt khí |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh từ ≤ 20 - ≥ 50 độ C |
|  | Độ chính xác: +/- ≤ 0,5°C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3. Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân đa năng: 01 cái |
|  | Tay khoan cắt nạo VA và mũi xoang: 1 cái |
|  | Bộ lưỡi cắt nạo xoang: 01 bộ |
|  | Mũi khoan xoang: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai tốc độ cao và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai nhỏ và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Máy tưới hút tách rời hoặc tích hợp: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy khoan bào |
|  | Máy khoan bào tối thiểu sử dụng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng |
|  | Tự động nhận diện mô-tơ được kết nối |
|  | Điều chỉnh dải tốc độ theo kiểu vô cấp |
|  | Có ≥ 02 cổng kết nối mô-tơ |
|  | Cho phép thay đổi tốc độ cắt, khoan |
|  | Duy trì công suất mô-tơ cao trong suốt cả dải tốc độ |
|  | Tốc độ và mô-men xoắn của mô-tơ được điều khiển điện tử bằng bộ xử lí. |
|  | Máy có bơm tưới và làm mát đồng bộ |
|  | Màn hình cảm ứng màu với hiển thị |
|  | Có cổng kết nối bàn đạp chân. |
| 2 | Máy tưới hút |
|  | Máy được điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Màn hình hiển thị thông số cài đặt |
|  | Hệ thống tự động kiểm tra các bộ phận của máy khi khởi động và báo lỗi nếu có |
|  | Có thể điều chỉnh lưu lượng tưới |
| 3 | Bộ dụng cụ khoan bào mũi xoang |
|  | Tay khoan bào mũi xoang: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, hàm thẳng, vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 40° (± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa ngược, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 40° (± ≤ 5°), vô trùng, sử dụng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa phía trước, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 65°(± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa ngược, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 65°(± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa phía trước, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Mũi khoan mài xoang ≥ 30K (30000 rpm) cong 15 độ đầu hình nụ xẻ rãnh, đường kính đầu ≤ 4 mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥ 30K (30000 rpm), cong 40 độ, đường kính đầu khoan trong khoảng từ 3mm đến 5 mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥ 30K (30000 rpm), cong 70 độ, đường kính đầu khoan khoảng 3.5 mm đến 5mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan phá xoang ≥ 30K (30000 rpm) cong 40 độ, đầu hình trụ, đường kính khoảng ≤4 mm, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan phá xoang ≥ 30K (30000 rpm), mũi khoan hình kim cương, cong lên 40 độ, đầu cỡ ≤ 4 mm, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥12000 rpm, đầu cỡ khoảng 3 mm đến 4mm, cong 15 độ, tiệt khuẩn, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Khay để vệ sinh, khử trùng và bảo quản phụ kiện: 1 Cái |
| 4 | Bộ dụng cụ khoan vi phẫu tai |
|  | Mô tơ vi phẫu: 1 Cái |
|  | Tay khoan, thẳng, tốc độ tối đa ≥ 75000 rpm, dài 70 mm: 1 Cái |
|  | Tay khoan, gập góc, tốc độ tối đa ≥ 75000 rpm, dài 70 mm: 1 Cái |
|  | Bộ mũi khoan tiêu chuẩn, các cỡ: 01 bộ |
|  | Bộ mũi khoan kim cương, các cỡ: 01 bộ |
|  | Khay tiệt khuẩn và bảo quản dụng cụ khoan: 1 Cái |
|  | Tay khoan tai siêu nhỏ: 1 Cái |
|  | Bộ Khay lưới dùng cho vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản: 1 Bộ |
|  | Bộ mũi khoan siêu nhỏ ≥ 12k (12000 rpm), tiệt khuẩn, dùng một lần, gồm các đường kính khoảng 0.5 - 2.5 mm: 1 Bộ |
|  | Bộ mũi khoan kim cương siêu nhỏ ≥12k (12000 rpm), tiệt khuẩn, dùng 1 lần, gồm các cỡ trong khoảng từ 0.5 - 2,5mm: 1 Bộ |
|  | Mũi khoan kim cương đục lỗ siêu nhỏ ≥ 12k (12000 rpm), tiệt khuẩn, dùng một lần, đường kính trong khoảng 0.3mm đến 0,5mm: 1 Cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 8 năm |
|  | Nhà thầu cam kết báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |