Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 8: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Mắt)

## 1. Bàn thủ thuật nhãn khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn thủ thuật kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bàn kèm khung: 01 cái |
|  | Bộ phận tựa đầu có thể tháo rời: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển bằng mô tơ điện hoặc thuỷ lực: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển có tối thiểu các chức năng nâng hạ: phần đầu, phần chân và nâng hạ cao thấp cả bàn |
|  | Chiều dài tổng thể: ≥1850mm |
|  | Chiều rộng: ≥ 500mm |
|  | Chiều cao bàn có thể điều chỉnh: ≤ 710mm đến ≥ 810mm |
|  | Tải trọng bệnh nhân tối đa ≥ 135kg |
|  | Bánh xe: ≥ 4 bánh, có khóa hãm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Máy chụp đáy mắt góc rộng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp đáy mắt góc rộng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bao phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Máy tính + Màn hình : 01 bộ |
|  | Máy in ảnh màu: 01 cái |
|  | Chân bàn nâng hạ bằng motor điện: 01 chiếc (đồng bộ máy chính) |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy tính bảng đi kèm hoặc (máy tính có kèm màn hình cảm ứng) |
|  | Nguồn sáng: Tối thiểu có Red – Green – Blue riêng biệt (RGB) |
|  | Hệ thống chụp ảnh võng mạc ≥ 133o trong một lần chụp. |
|  | Có khả năng chụp với đường kính đồng tử ≤ 3,3 mm. |
|  | Chế độ chụp tối thiểu: màu, lọc màu, tự phát huỳnh quang, Fluorescein Angiography |
|  | Hình ảnh võng mạc tối thiểu phải bao gồm: Gai thị, hoàng điểm, võng mạc chu biên. |
|  | Tích hợp phần mềm phân tích, xử lý và lưu trữ hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược: 01 cái |
|  | Kính 20D: 01 cái |
|  | Kính soi đáy mắt góc rộng: 01 cái |
|  | Bộ đổi nguồn hoặc bộ sạc kèm pin Litium: 01 cái |
|  | Gương giảng dạy: 01 cái |
|  | Túi đựng máy: 01 cái |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn chiếu sáng: Led |
|  | Cường độ chiếu sáng có thể điều chỉnh bằng núm xoay |
|  | Đường kính vùng chiếu sáng có thể điều chỉnh được |
|  | Tối thiểu có các bộ lọc: Xanh cobalt, lọc đỏ |
|  | Có gương quan sát phụ, cho phép 2 người quan sát võng mạc cùng lúc |
|  | Nguồn điện: từ bộ đổi nguồn hoặc pin Litium có thời gian sử dụng ≥ 6 giờ mỗi lần sạc pin |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Máy đo công suất thể thủy tinh nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Máy đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo: 01 chiếc |
|  | Màn hình : 01 chiếc |
|  | Dây cáp màn hình: 01 chiếc |
|  | Bộ công thức tính toán công suất thủy tinh thể: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Chuột USB: 01 chiếc |
|  | Bàn phím: 01 chiếc |
|  | Bộ dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng công nghệ SWEPT-Source OCT (SS OCT) bước sóng ≥ 1050nm |
|  | Đo được khúc xạ mặt trước và mặt sau của giác mạc |
|  | Có chức năng chụp bản đồ giác mạc |
|  | Có công nghệ theo dõi định thị mắt hoặc có chức năng đèn báo hiệu có tác dụng tìm vị trí đo tối ưu để đảm bảo kết quả đo chính xác. (hoặc tương đương) |
|  | Phạm vi đo lường: |
|  | Chiều dài trục nhãn cầu: từ ≤ 14mm đến ≥ 32mm |
|  | Độ sâu tiền phòng: từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm |
|  | Độ dày thủy tinh thể: từ ≤ 2.5mm đến ≥ 6.5mm (mắt tự nhiên) |
|  | Độ dày giác mạc trung tâm: từ ≤ 0.3mm đến ≥ 1.0mm. |
|  | Công thức tính công suất thuỷ tinh thể tối thiểu có: |
|  | Bộ công thức tính thủy tinh thể: SRK/T, Hoffer Q, Holladay |
|  | Bộ công thức Haigis |
|  | Bộ công thức Barrett: Barrett Universal II, Barrett Toric và Barrett True-K |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |  |  |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Tên dụng cụ | Số lượng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật |
| 1 | Vành mi Barraquer hoặc tương đương | 3 | Cỡ người lớn, má dây 14-16mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 40-42mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 2 | Kẹp Putterman hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ kết mạc Putterman |
|  |  |  | Có lỗ và răng kẹp |
|  |  |  | Tổng chiều dài 92-96mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 3 | Panh xé bao vi phẫu Ikeda 23G hoặc tương đương | 1 | Cỡ 23G |
|  |  |  | Đầu kẹp 0.9mm (±15%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc titan |
| 4 | Kim 2 nòng Simcoe hoặc tương đương | 2 | Kim I/A Simcoe |
|  |  |  | Cỡ 23G, lỗ hút 0.3mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ, dây silicone |
| 5 | Kéo Castroviejo Universal đầu tù hoặc tương đương | 3 | Lưỡi cong, nhỏ, đầu tù |
|  |  |  | Chiều dài lưỡi 6-8mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 100-106mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 6 | Kìm kẹp kim Kalt có khóa hoặc tương đương | 1 | Kẹp mang kim Kalt |
|  |  |  | Có khóa đẩy, đầu kẹp thẳng. |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 135-140mm (±10%) Chất liệu: Thép không gỉ |
| 7 | Kìm kẹp kim Barraquer 12mm có khoá hoặc tương đương | 1 | Kìm kẹp kim cho chỉ 4.0-7.0 |
|  |  |  | Mũi cong, dài 11-12,5mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 120-140mm (±10%) |
|  |  |  | Có khoá |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 8 | Panh mống mắt có răng hoặc tương đương | 2 | Panh mống mắt |
|  |  |  | Có 1x2 răng |
|  |  |  | Chiều dài: 70 – 75mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 9 | Bộ que thông lệ đạo hoặc tương đương | 1 | Bộ que thông lệ đạo |
|  |  |  | 2 đầu, có các cỡ số 0000-000, 00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 |
|  |  |  | Chất liệu: Bạc hoặc thép không gỉ. |
| 10 | Vành mi rời Desmarres hoặc tương đương | 2 | Vành mi Desmarres |
|  |  |  | Cỡ số 1, lưỡi 12-14mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 140-145mm (±10%) |
| 11 | Kẹp cơ Jameson chếch bên phải hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ Jameson |
|  |  |  | Cỡ người lớn, chếch bên phải |
|  |  |  | Có 6 răng/lỗ, có khóa |
|  |  |  | Tổng chiều dài 95-99mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 12 | Kẹp cơ Jameson chếch bên trái hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ Jameson |
|  |  |  | Cỡ người lớn, chếch bên trái |
|  |  |  | Có 6 răng/lỗ, có khóa |
|  |  |  | Tổng chiều dài 95-99mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 13 | Kẹp cơ Berke có khoá hoặc tương đương | 1 | Kẹp Berke |
|  |  |  | Đầu kẹp 18-20mm, dài 95-100mm (±10%) |
|  |  |  | Có khóa trượt cố định |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 14 | Dụng cụ giữ và đặt bi Carter hoặc tương đương | 1 | Dùng để giữ và đặt bi silicone trong phẫu thuật múc nội nhãn |
|  |  |  | Có 6 lưỡi thép đàn hồi |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 15 | Thìa Wells hoặc tương đương | 1 | Thìa cắt nội nhãn Wells |
|  |  |  | Có khe |
|  |  |  | Tổng chiều dài 140 - 150mm (±10%) |
| 16 | Đinh nước tiền phòng Lewicky 20G hoặc tương đương | 1 | Cỡ 20G |
|  |  |  | Đầu tip: 3.0-3.5mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không rỉ |
|  |  |  | Dây: silicone |
| 17 | Kẹp chắp Desmarres cỡ to hoặc tương đương | 2 | Kẹp chắp Desmarres |
|  |  |  | Má kẹp hình oval 15-17mm x 22-24 mm (±10%) |
|  |  |  | Chiều dài 90-95 mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ/Titanium |
| 18 | Kẹp chắp Desmarres cỡ vừa hoặc tương đương | 2 | Kẹp chắp Desmarres |
|  |  |  | Má kẹp hình oval 10-13mm x 19-23 mm(±10%) |
|  |  |  | Chiều dài 80-90 mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ/Titanium |
| 19 | Bộ thìa nạo chắp cỡ vừa hoặc tương đương | 1 | Curette nạo chắp |
|  |  |  | Kích thước đầu nạo: có các cỡ 1,5mm; 1,75-2mm; 2,25-2,5mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: thép không rỉ |
| 20 | Móc túi lệ Knapp hoặc tương đương | 1 | Móc túi lệ Knapp |
|  |  |  | 4 răng, đầu tù |
|  |  |  | Tổng chiều dài 130-135mm (±10%) |
| 21 | Kéo mổ lác cong, mũi tù hoặc tương đương | 3 | Lưỡi cong, mũi tù |
|  |  |  | Dài: 112 – 120mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 22 | Hộp đựng, bảo quản dụng cụ hoặc tương đương | 2 | Hộp đựng dụng cụ |
|  |  |  | Kích thước tối thiểu: ≥ 250 x 150 x 18 mm |
|  |  |  | Có lớp lót silicone |
|  |  |  | Chất liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |  |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |  |  |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |  |  |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |  |  |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |  |  |

## 6. Máy đo tròng kính tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo tròng kính tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính với màn hình LCD màu: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 cái |
|  | Giấy cho máy in: 01 cuộn |
|  | Bao phủ bụi: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng tự động phát hiện loại tròng kính. |
|  | Có chức năng hiển thị thông số lăng kính. |
|  | Sử dụng ánh sáng đo màu xanh. |
|  | Có chức năng đo khả năng truyền tia UV. |
|  | Có chức năng đo khoảng cách đồng tử. |
|  | Có chức năng đo kính áp tròng. |
|  | Có máy in nhiệt tích hợp. |
|  | Màn hình cảm ứng LCD màu ≥ 5,7 inches |
|  | Dải đo: + Đo kính cầu: từ ≤ -25.00 D đến ≥ +25.00 D, bước tăng giảm có tối thiểu 0.01 / 0.12 / 0.25 D + Đo kính trụ: từ ≤ - 10.00 D đến ≥ + 10.00 D, bước tăng giảm có tối thiểu 0.01 / 0.12 / 0.25 D. + Đo trục: 0 đến 180º, mỗi bước tăng giảm 10 + Đo kính ADD: từ 0.00 D đến ≥ +10.00 D, mỗi bước tăng giảm tối thiểu: 0.01 / 0.12 / 0.25 D + Đo lăng kính: từ 0 đến ≥ 10Δ |
|  | Đo đường kính của kính: từ ≤ 20mm đến ≥ 100mm |
|  | Đo khả năng truyền UV: 0 đến 100% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Máy đo khúc xạ tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khúc xạ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc |
|  | Bao phủ bụi: 01 |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng sử dụng |
|  | Thiết bị tối thiểu phải thực hiện được các chức năng: - Đo khúc xạ - Đo độ cong giác mạc |
| 2 | Tính năng chung |
|  | Có công nghệ tăng cường độ chính xác: Diode siêu phát quang + CCD độ nhạy cao hoặc Hệ thống đo lăng kính quay. |
|  | Thiết bị có tích hợp máy in nhiệt để in kết quả |
|  | Thiết bị có tích hợp màn hình hiển thị |
|  | Màn hình có thể xoay, vặn để phù hợp nhiều tư thế đo |
| 3 | Tính năng đo khúc xạ |
|  | Khoảng đo cầu: từ ≤ - 25D đến ≥ + 22D Bước đo có tối thiểu: 0,12D/0,25D |
|  | Khoảng đo trụ: từ ≤-10D đến ≥ + 10D |
|  | Khoảng đo trục: từ 0 đến 180 độ |
|  | Có khả năng đo mắt có đường kính đồng tử nhỏ: ≤ 2mm |
| 4 | Tính năng đo độ cong giác mạc |
|  | Khoảng đo công suất khúc xạ giác mạc: từ ≤33.75D đến ≥67.5D |
|  | Khoảng đo bán kính cong giác mạc: từ ≤5mm đến ≥10mm, bước đo: 0,01mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 8. Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc |
|  | Cáp nguồn: 01 chiếc |
|  | Khăn (hoặc túi) che bụi: 01 cái |
|  | Bàn đặt máy điều khiển điện: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng kiểm soát thổi khí tự động |
|  | Có khả năng tự cân chỉnh, tự động chụp ảnh và tự động kết thúc |
|  | Tựa cằm điều chỉnh lên xuống bằng mô tơ điện |
|  | Có đèn tiêu gắn bên trong để định vị mắt |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tương đương ≥ 5,7 inches, điều chỉnh được độ nghiêng để phù hợp với tư thế đo |
|  | Khoảng đo từ: ≤ 1mmHg tới ≥ 60mmHg |
|  | Có ít nhất 2 dải đo và có kèm chức năng tự động kiểm soát thổi khí |
|  | Có cảnh báo trên màn hình khi mắt bệnh nhân đặt quá gần vòi thổi khí |
|  | Thiết bị được tích hợp máy in nhiệt để in kết quả |
|  | Thiết bị đo được độ dày giác mạc và có công nghệ tự động điều chỉnh kết quả nhãn áp dựa vào thông số độ dày giác mạc |
|  | Cổng kết nối: tối thiểu phải có mạng LAN hoặc RS-232 hoặc USB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9. Máy chiếu thử thị lực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chiếu thử thị lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy: 01 cái |
|  | Màn chiếu: 01 cái |
|  | Điều khiển từ xa hoặc hộp điều khiển: 01 cái |
|  | Kính phân cực: 01 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thiết kế phù hợp cho nhiều vị trí lắp đặt khác nhau như treo tường, đặt trên bàn hoặc gắn lên trụ. |
|  | Nguồn chiếu sáng: Led |
|  | Khoảng cách hoạt động: ≤ 3m đến ≥ 6m |
|  | Số lượng biểu đồ đo: ≥ 27 bảng |
|  | Thiết bị chuyển biểu đồ: Remote điều khiển từ xa hoặc hộp điều khiển |
|  | Có chức năng tự động tắt nguồn khi không sử dụng |
|  | Tốc độ chuyển bảng ≤ 0,3 giây |
|  | Điều khiển từ xa dùng pin sạc hoặc pin rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Hộp kính thử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hộp kính thử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hộp đựng các miếng thử: 01 cái |
|  | Gọng kính thử: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng hộp kính |
|  | Hộp kính cứng bằng gỗ hoặc da hoặc polycarbonate hoặc kim loại. Phía trong có đệm chống trầy xước. |
|  | Kính thử độ cầu: ≥ 34 cặp (+) và ≥ 34 cặp (-). Có tối thiểu các kính cầu: từ 0,12D đến ≥ 20,00D Kính thử độ trụ có tối thiểu: ≥ 17 cặp (+) và ≥ 17 cặp (-). Các kính trụ có dải số: từ 0,12D đến ≥ 5,00D. Lăng kính: ≥ 8 cái: Từ ≤ 1 đến ≥ 6,0 độ Kính phụ: ≥ 10 cái: kính xanh, kính đỏ, kính lỗ, kính chữ thập, kính khe hẹp, kính chữ thập, kính Maddox… |
| 2 | Tính năng gọng thử |
|  | Điều chỉnh khoảng cách đồng tử (PD): từ ≤ 50 mm đến ≥ 80 mm Phân chia tỷ lệ trục: 5° Xoay kính: 360° Phạm vi đo đỉnh giác mạc: 0 đến ≥ 14 mm Điều chỉnh ở thái dương: mở rộng / nghiêng Phần tựa mũi có thể điều chỉnh độ cao/độ nghiêng với hệ thống cố định vị trí Linh hoạt và có thể điều chỉnh ở phần cuối thái dương. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 11. Máy đo khoảng cách đồng tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Pin rời hoặc pin sạc |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khoảng cách đồng tử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Hộp đựng máy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phương thức đo: phản xạ ánh sáng trên giác mạc. |
|  | Màn hình hiển thị: LCD. |
|  | Nguồn sáng: Led. |
|  | Dải đo: ≤ 47mm đến ≥ 82mm. |
|  | Khoảng cách điểm quan sát: ≤ 35cm đến vô cực |
|  | Bước đo tăng, giảm: ≤ 0,5mm |
|  | Chức năng tự động tắt: có |
|  | Nguồn điện: Pin sạc hoặc pin rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Máy sinh hiển vi khám mắt có camera

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Máy sinh hiển vi khám bệnh: 01 chiếc |
|  | Phần mềm quản lý và lưu trữ hình ảnh: 01 bộ |
|  | Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 chiếc |
|  | Giấy cài tỳ cằm: 01 tệp |
|  | Khăn phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Bộ camera đồng bộ với sinh hiển vi: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc |
|  | Bộ đo nhãn áp Goldmann: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| 1 | Sinh hiển vi |
|  | Nguồn sáng: LED |
|  | Số mức phóng đại ≥ 4 mức |
|  | Kiểu thiết kế: nguồn sáng chiếu từ trên xuống |
|  | Thị kính ≥ 10x |
|  | Khoảng bù diop ≥ ± 6D |
|  | Độ rộng khe sáng điều chỉnh được liên tục từ 0 tới ≥ 12mm |
|  | Độ dài khe sáng điều chỉnh được liên tục từ ≤1 mm tới ≥ 12mm |
|  | Phin lọc tối thiểu phải có các loại: lọc xanh lam, lọc vàng, lọc xanh lá cây (loại ánh sáng đỏ) |
|  | Khoảng di chuyển trước-sau ≥ 90mm |
|  | Khoảng di chuyển theo chiều ngang ≥ 100mm |
|  | Khoảng di chuyển theo phương thẳng đứng ≥ 30mm |
| 2 | Camera đồng bộ |
|  | Camera đồng bộ chính hãng đảm bảo kết nối được với sinh hiển vi |
|  | Độ phân giải ≥ 5MP |
| 3 | Bộ máy tính |
|  | Hệ điều hành: Window hoặc tương đương |
|  | CPU: từ Core i3 hoặc tương đương trở lên |
|  | Ổ cứng chạy hệ điều hành: loại SSD, dung lượng ≥ 128 GB |
|  | RAM ≥ 8GB |
|  | Màn hình máy tính ≥ 19 inches, có cổng HDMI kết nối màn hình phụ |
|  | Màn hình hiển thị mở rộng: màn hình LCD, kích thước ≥ 43 inch, độ phân giải Full HD hoặc cao hơn, có kết nối HDMI |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 13. Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đếm tế bào nội mô giác mạc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Máy đếm tế bào nội mô giác mạc: 01 cái |
|  | Bao phủ máy: 01 |
|  | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Chân bàn điều khiển điện: 01 cái |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi chụp: ≥ 0,25mm x 0,55mm Số điểm chụp: - Trung tâm: 1 vị trí - Cạnh trung tâm: ≥ 6 vị trí - Ngoại biên (góc 27 độ): ≥ 6 vị trí |
|  | Phân tích dữ liệu tự động |
|  | Có chức năng đo độ dày giác mạc trung tâm |
|  | Phạm vi đo bề dày giác mạc: từ ≤ 400 µm đến ≥ 750 µm |
|  | Có tối thiểu các thông số phân tích sau: - Số lượng tế bào phân tích (Number) - Mật độ tế bào (CD) - Tính trung bình số tế bào trong khu vực (AVG) - Đo độ lệch chuẩn của tế bào trong khu vực (SD) - Tính hệ số biến thiên của tế bào trong khu vực (CV) - Kích thước tế bào lớn nhất trong khu vực (Max) - Kích thước tế bào nhỏ nhất trong khu vực (Min) - Tỷ lệ tế bào lục giác trong khu vực (HEX hoặc 6A) |
|  | Có các biểu đồ: - Sự phân bố về hình dạng (Pleomorphism) - Sự phân bố về kích thước (Polymegathism). |
|  | Màn hình cảm ứng: ≥ 8,4 inches, có thể thay đổi độ nghiêng. |
|  | Máy in nhiệt tích hợp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |