## Phụ lục I
PHỤ LỤC I
Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư cấy ghép, thay thế nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ (đợt 1) (bao gồm 352 danh mục mặt hàng, tương đương với 70 phần lô)
Mã VT | STT | Số phần | Số thứ tự phần | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền dự toán
|  |  | 1 | PP2500647224 | Khớp háng toàn phần không xi măng SL
0VT0398 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng SL | 1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi ≥ 130º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. 2. Chỏm xương đùi: Vật liệu CrCo hoặc tương đương đường kính đầu ø22 mm (-2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0); 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, phủ 500µm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ có phần dày lên tạo các vân trên bề mặt ổ cối. Kích cỡ: từ 42mm đến 70 mm với mỗi bước tăng 2mm; 4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE hoặc tương đương, có gờ chống trật; 5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương dài 20mm đến 60mm | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 400 | 21400000000
|  |  | 2 | PP2500647225 | Bộ khớp háng toàn phần Metal on Poly, không xi măng
0VT0399 | 2 | 2 | 2.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần Metal on Poly, không xi măng | 1. Chuôi khớp: Chuôi chống xoay có các rãnh nén xương, chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương, được phủ một lớp plasma titan nguyên chất (Ti-VPS) hoặc tương đương có độ nhám cao và ngoài cùng là một lớp CaP (canxi phốt phát) hoặc tương đương. Góc cổ chuôi ≥ 130º. Kích cỡ chuôi tùy chọn trong 11 cỡ từ 0 đến 10 với bước chênh bằng 1. Cỡ chuôi 0: dài 125,5 mm. Cỡ chuôi 1 đến 10: dài từ 131,5mm đến 167,5 mm với bước chênh 4 mm. 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu Metal CoCrMo (hợp kim Cobalt – Chromium - molybdenum) hoặc tương đương. Đường kính tối thiểu: 32mm. Kích cỡ đầu xương đùi tùy chọn trong các kích cỡ: S (-4 mm), M (0 mm), L (+4 mm), XL (+8 mm). 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương, bề mặt phủ plasma titan nguyên chất (Ti-VPS) hoặc tương đường, ngoài cùng là lớp canxi phốt phát. Kích cỡ ổ cối tùy chọn trong các cỡ ổ cối không bắt vít từ 42mm đến 62mm và tùy chọn các cỡ ổ cối bắt vít từ 46mm đến 70mm với bước chênh 2mm dùng đầu xương đùi tối thiểu cỡ 32mm. 4. Lót ổ cối: Chất liệu Cross-linked polyethylene hoặc tương đương, có gờ chống trật, dùng đầu xương đùi tối thiểu loại 32mm. 5. Vít ổ cối: Loại tự taro (self-cutting), chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương. Đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối. Kích cỡ vít ổ cối tùy chọn trong các cỡ vít ổ cối từ 20 đến 35 với bước chênh 5mm. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 2850000000
|  |  | 3 | PP2500647226 | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Poly, không xi măng
0VT0400 | 3 | 3 | 3.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Poly, không xi măng | 1. Chuôi khớp: Chuôi chống xoay có các rãnh nén xương, chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương và được phủ một lớp plasma titan nguyên chất (Ti-VPS) hoặc tương đương có độ nhám cao và ngoài cùng là một lớp CaP (canxi phốt phát) hoặc các chất liệu tương đương. Góc cổ chuôi ≥ 130º. Chiều dài cổ chuôi 33,2 mm. Kích cỡ chuôi tùy chọn trong 11 cỡ từ 0 đến 10 với bước chênh bằng 1. Cỡ chuôi 0: dài 125,5 mm. Cỡ chuôi 1 đến 10: dài từ 131,5mm đến 167,5 mm với bước chênh 4 mm. 2. Chỏm xương đùi: Đường kính 32mm và 36mm. Chất liệu sứ ELEC plus hoặc tương đương. Kích cỡ đầu xương đùi tùy chọn trong các kích cỡ: S (-4 mm), M (0 mm), L (+4 mm), XL (+7mm với loại 32mm và +8mm với loại 36mm) 3. Ổ cối: chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương, bề mặt phủ plasma titan nguyên chất (Ti-VPS), ngoài cùng là lớp canxi phốt phát (CaP). Kích cỡ ổ cối tùy chọn trong các cỡ ổ cối không bắt vít từ 42mm đến 62mm và tùy chọn các cỡ ổ cối bắt vít từ 46mm đến 70mm với bước chênh 2mm dùng đầu xương đùi 32mm và 36mm. 4. Lớp lót ổ cối: Chất liệu Cross-linked polyethylene hoặc tương đương, có gờ chống trật, dùng đầu xương đùi loại 32mm và 36mm. 5. Vít ổ cối: Loại tự Taro (self-cutting), chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương. Đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối. Kích cỡ vít ổ cối tùy chọn trong các cỡ vít ổ cối từ 20 đến 35 với bước chênh 5mm. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 3445000000
|  |  | 4 | PP2500647227 | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Ceramickhông xi măng
0VT0401 | 4 | 4 | 4.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Ceramickhông xi măng | 1. Chuôi khớp: chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương và được phủ một lớp plasma titan nguyên chất (Ti-VPS) hoặc tương đương, có độ nhám cao và ngoài cùng là một lớp CaP (canxi phốt phát) hoặc các chất liệu tương đương. Góc cổ chuôi ≥ 130º. Chiều dài cổ chuôi 33,2 mm. Kích cỡ chuôi tùy chọn trong 11 cỡ từ 0 đến 10 với bước chênh bằng 1. Cỡ chuôi 0: dài 125,5 mm. Cỡ chuôi 1 đến 10: dài từ 131,5mm đến 167,5 mm với bước chênh 4 mm. 2. Chỏm xương đùi: Đường kính: 32mm và 36mm. Chất liệu sứ ELEC plus hoặc tương đương. Kích cỡ đầu xương đùi tùy chọn trong các kích cỡ: S (-4 mm), M (0 mm), L (+4 mm), XL (+7mm với loại 32mm và +8mm với loại 36mm) 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương, bề mặt phủ plasma titan nguyên chất (Ti-VPS) hoặc tương đương, ngoài cùng là lớp canxi phốt phát. Kích cỡ ổ cối tùy chọn trong các cỡ ổ cối không bắt vít từ 42mm đến 62mm và tùy chọn các cỡ ổ cối bắt vít từ 46mm đến 70mm với bước chênh 2mm dùng đầu xương đùi tối thiểu cỡ 28mm. 4. Lớp lót ổ cối: Dùng đầu xương đùi loại 32mm và 36 mm. Chất liệu sứ ELEC plus hoặc tương đương. 5. Vít ổ cối: Loại tự Taro (self-cutting), chất liệu hợp kim Ti6Al4V hoặc tương đương. Đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối. Kích cỡ vít ổ cối tùy chọn trong các cỡ vít ổ cối từ 20 đến 35 với bước chênh 5mm. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 3900000000
|  |  | 5 | PP2500647228 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS
0VT0403 | 5 | 5 | 5.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS | 1. Chuôi khớp: Chất liệu hợp kim titanium phủ titanium plasma (TPS) hoặc tương đương. Các cỡ 0;1;2;3;4;5;6;7;8 chiều dài các loại tương ứng 105;129;134;139;144;149;154;159;164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ 37;38;39;43;44;48;49;53;54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40m độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4;5;6;8;10;12;14;16;18mm. Góc cổ chuôi 127 độ 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu CoCr hoặc tương đương, gồm các size đường kính 28mm với chiều dài Offset-3.5mm;0;+3,5mm, đường kính 32mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm, đường kính 36mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm 3. Ổ cối: vật liệu Titanium Alloy phủ titanium plasma hoặc tương đương, thiết kế rãnh chống trượt, đường kính trong 38;42;46;52mm, đường kính ngoài 44;46;48;50;52;54;56;58;60;62mm 4. Lót ổ cối: chất liệu PE siêu liên kết (highly cross linked polyethylene) hoặc tương đương, các size 28/38mm, 28/42mm, 32/42mm, 32/46mm 32/52mm, 36/46mm, 36/52mm dạng snap fit, có gờ chống trượt. 5. Vít ổ cối Chất liệu Ti-6Al-7Nb hoặc tương đương, đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối, chiều dài 25;30;35mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 100 | 5800000000
|  |  | 6 | PP2500647229 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA
0VT0404 | 6 | 6 | 6.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA | 1. Chuôi khớp: Chất liệu hợp kim titanium phủ titanium Hydroapatit (HA) hoặc tương đương các cỡ 0;1;2;3;4;5;6;7;8 chiều dài các loại tương ứng 105;129;134;139;144;149;154;159;164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ 37;38;39;43;44;48;49;53;54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4;5;6;8;10;12;14;16;18mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 2. Chòm xương đùi: Chất liệu CoCr hoặc tương đương, gồm các size đường kính 28mm với chiều dài Offset-3.5mm;0;+3.5mm, đường kính 32mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm, đường kính 36mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm 3. Ổ cối: vật liệu: Titanium Alloy phủ titanium plasma hoặc tương đương, thiết kế rãnh chống trượt, đường kính trong 38;42;46;52mm, đường kính ngoài 44;46;48;50;52;54;56;58;60;62mm 4. Lót ổ cối: chất liệu PE siêu liên kết (highly cross linked polyethylene) hoặc tương đương, các size 28/38mm, 28/42mm, 32/42mm, 32/46mm 32/52mm, 36/46mm, 36/52mm dạng snap fit, có gờ chống trượt. 5. Vít ổ cối Chất liệu Ti-6Al-7Nb hoặc tương đương, đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối, chiều dài 25;30;35mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 51 | 2754000000
|  |  | 7 | PP2500647230 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS, Ceramic on PE
0VT0405 | 7 | 7 | 7.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS, Ceramic on PE | 1. Chuôi khớp: chất liệu hợp kim titanium phủ titanium plasma (TPS) hoặc tương đương các cỡ 0;1;2;3;4;5;6;7;8 chiều dài các loại tương ứng 105;129;134;139;144;149;154;159;164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ 37;38;39;43;44;48;49;53;54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4;5;6;8;10;12;14;16;18mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 2. Ổ cối: vật liệu: Titanium Alloy phủ titanium plasma hoặc tương đương, thiết kế rãnh chống trượt, đường kính trong 38;42;46;52mm, đường kính ngoài 44;46;48;50;52;54;56;58;60;62mm 3. Chòm xương đùi: vật liệu Ceramic hoặc tương đương, gồm các size đường kính 28mm với chiều dài Offset-3.5mm;0;+3.5mm, đường kính 32mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm, đường kính 36mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm 4. Lót ổ cối: chất liệu PE siêu liên kết (highly cross linked polyethylene) hoặc tương đương, các size 28/38mm, 28/42mm, 32/42mm, 32/46mm 32/52mm, 36/46mm, 36/52mm dạng snap fit, có gờ chống trượt. 5. Vít ổ cối: chất liệu Ti-6Al-7Nb hoặc tương đương, đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối, chiều dài 25;30;35mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 240 | 16560000000
|  |  | 8 | PP2500647231 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA, Ceramic on PE
0VT0406 | 8 | 8 | 8.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA, Ceramic on PE | 1. Chuôi khớp: chất liệu hợp kim titanium phủ titanium Hydroapatit (HA) hoặc tương đương các cỡ 0;1;2;3;4;5;6;7;8 chiều dài các loại tương ứng 105;129;134;139;144;149;154;159;164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ 37;38;39;43;44;48;49;53;54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4;5;6;8;10;12;14;16;18mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 2. Ổ cối: vật liệu: Titanium Alloy phủ titanium plasma hoặc tương đương, thiết kế rãnh chống trượt, đường kính trong 38;42;46;52mm, đường kính ngoài 44;46;48;50;52;54;56;58;60;62mm 3. Chỏm xương đùi: Chất liệu Ceramic hoặc tương đương, gồm các size đường kính 28mm với chiều dài Offset-3.5mm;0;+3.5mm, đường kính 32mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm, đường kính 36mm với chiều dài Offset -4mm;0mm;+4mm;+7mm 4. Lót ổ cối: chất liệu PE siêu liên kết (highly cross linked polyethylene) hoặc tương đương, các size 28/38mm, 28/42mm, 32/42mm, 32/46mm 32/52mm, 36/46mm, 36/52mm dạng snap fit, có gờ chống trượt. 5. Vít ổ cối: Chất liệu Ti-6Al-7Nb hoặc tương đương, đường kính đầu vít tương thích với lỗ vít ổ cối, chiều dài 25;30;35mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 3000000000
|  |  | 9 | PP2500647232 | Khớp háng toàn phần không xi măng (phẫu thuật ít xâm lấn)
0VT0407 | 9 | 9 | 9.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng (phẫu thuật ít xâm lấn) | 1. Chuôi khớp: chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V) hoặc tương đương, phủ Plasma. Góc cổ nghiêng ≥ 130 độ. Thân chuôi có 10 sizes 1 - 10 (bước tăng 1). Độ rộng M;L: 27 - 36mm (mỗi bước tăng 1mm). Độ dày A;P: 12-19 (mỗi bước tăng 1mm). Chiều dài chuôi bên trong (Med Length) từ 107; 117; 122; 127; 132; 137; 142; 147; 152; 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài (Lat. Length) từ 125; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175mm. Chiều dài cổ: 32 - 35mm (mỗi bước tăng 1mm). Offset cổ: 37 - 44mm (mỗi bước tăng 1mm) 2. Chỏm xương đùi: chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương các cỡ 28mm, (-3.5; 0; +3.5; +7); 32mm, (-3.5; 0; +3.5; +7); 36mm, (-3.5; 0; +3.5; +7) 3. Ổ cối: chất liệu bằng titanium hoặc tương đương. Kích thước lỗ 114µm. Có sẵn các cỡ từ ϕ 42mm - ϕ 68mm, mỗi bước tăng 2mm. Cỡ 42mm group A, 44mm group B, 46-48mm group C, 50mm group D, 52-54mm group E, 56-58mm group F, 60-68mm group G. Đường kính bên trong 35;37;39;41;44;48;52mm. Đường kính bên ngoài từ ϕ 44mm - ϕ 70mm, mỗi bước tăng 2mm. Chiều cao tương ứng từ 20,5-33,5mm, mỗi bước tăng 1mm. 4. Lót đệm: Chất liệu bằng Polyethylene hoặc tương đương, liên kết ngang, có bờ chống trật, các cỡ 28mm (lót ổ cối group B, C; sử dụng với ổ cối cỡ 44 - 48mm); 32mm (lót ổ cối group D, E; sử dụng với ổ cối cỡ 50 - 54mm); cỡ 36mm (lót ổ cối group F, G; sử dụng với ổ cối 56 - 68mm). 5. Vít bắt ổ cối: Chất liệu Titanium hoặc tương đương có chiều dài từ 15-50mm. 6. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính 3,2mm và 4,5mm chiều dài 25mm và 35mm. 7. Ống trocar dẫn đường cho dụng cụ mổ ít xâm lấn. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp Tiêu chuẩn FDA và CE, xuất xứ G7 | 1 Bộ/ hộp | Bộ | 25 | 1650000000
|  |  | 10 | PP2500647233 | Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on poly (phẫu thuật ít xâm lấn)
0VT0408 | 10 | 10 | 10.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on poly (phẫu thuật ít xâm lấn) | 1. Chuôi khớp: chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V) hoặc tương đương, phủ Plasma. Góc cổ nghiêng ≥ 130°. Thân chuôi có 10 sizes 1 - 10 (bước tăng 1). Độ rộng M;L: 27 - 36mm (mỗi bước tăng 1mm). Độ dày A/P: 12-19 (mỗi bước tăng 1mm). Chiều dài chuôi bên trong (Med Length) từ 107; 117; 122; 127; 132; 137; 142; 147; 152; 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài (Lat. Length) từ 125; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175mm. Chiều dài cổ: 32 - 35mm (mỗi bước tăng 1mm). Offset cổ: 37 - 44mm (mỗi bước tăng 1mm) 2. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc tương đương các cỡ 28mm (-3.5; 0; +3.5); cỡ 32mm, 36mm và 40mm (-4; 0; +4) 3. Ổ cối: chất liệu Titanium hoặc tương đương. Kích thước lỗ 114µm. Có sẵn các cỡ từ ϕ 42mm - ϕ 68mm, mỗi bước tăng 2mm. Cỡ 42mm group A, 44mm group B, 46-48mm group C, 50mm group D, 52-54mm group E, 56-58mm group F, 60-68mm group G. Đường kính bên trong 35;37;39;41;44;48;52mm. Đường kính bên ngoài từ ϕ 44mm - ϕ 70mm, mỗi bước tăng 2mm. Chiều cao tương ứng từ 20,5mm đến 33,5mm, mỗi bước tăng 1mm. 4. Lớp đệm: chất liệu bằng Polyethylene hoặc tương đương, liên kết ngang, có bờ chống trật, các cỡ 28mm (lót ổ cối group B, C; sử dụng với ổ cối cỡ từ 44mm đến 48mm); 32mm (lót ổ cối group D, E; sử dụng với ổ cối cỡ từ 50mm đến 54mm); cỡ 36mm (lót ổ cối group F, G; sử dụng với ổ cối từ 56mm đến 68mm). 5. Vít bắt ổ cối: Chất liệu Titanium hoặc tương đương có chiều dài từ 15mm đến 50mm. 6. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính 3,2mm và 4,5mm chiều dài 25mm và 35mm. 7. Ống trocar dẫn đường cho dụng cụ mổ ít xâm lấn. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp Tiêu chuẩn FDA và CE, xuất xứ G7 | 1 Bộ/ hộp | Bộ | 25 | 1975000000
|  |  | 11 | PP2500647234 | Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic (phẫu thuật ít xâm lấn)
0VT0409 | 11 | 11 | 11.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic (phẫu thuật ít xâm lấn) | 1. Chuôi chuôi khớp: loại chuôi cổ rời chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V) hoặc tương đương, phủ Plasma. Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 127 độ, 135 độ. Thân chuôi có 10 sizes 1 - 10 (bước tăng 1). Độ rộng M/L: 27 - 36mm (mỗi bước tăng 1mm). Độ dày A/P: 12-19 (mỗi bước tăng 1mm). Chiều dài chuôi bên trong (Med Length) từ 107; 117; 122; 127; 132; 137; 142; 147; 152; 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài (Lat. Length) từ 125; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175mm. Chuôi cổ thẳng nghiêng ≥ 130°. Độ di lệch cổ chuôi ngắn (offset): từ 35mm đến 42mm (bước tăng 1mm); chiều dài cổ ngắn từ 28mm đến 32mm (bước tăng 1mm). Độ di lệch cổ chuôi dài (offset): từ 42mm đến 49mm (bước tăng 1mm); chiều dài cổ dài từ 39mm đến 42mm (bước tăng 1mm). Chuôi cổ xoay ra ngoài 127 độ. Độ di lệch cổ chuôi ngắn (offset): từ 38mm đến 45mm (bước tăng 1mm); chiều dài cổ ngắn từ 29mm đến 33mm (bước tăng 1mm). Độ di lệch cổ chuôi dài (offset): từ 46mm đến 53mm (bước tăng 1mm); chiều dài cổ dài từ 40mm đến 43mm (bước tăng 1mm); Cổ rời loại ngắn, dài thẳng hợp kim Titan hoặc hợp kim Cobalt Chrome, loại ngắn xoay vào trong;ra ngoài 8 độ hợp kim Titan. 2. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc tương đương các cỡ 28mm (-3.5; 0; +3.5); cỡ 32mm, 36mm và 40mm (-4; 0; +4) 3. Ổ cối: chất liệu Titanium hoặc tương đương. Kích thước lỗ 114µm. Có sẵn các cỡ từ ϕ 42mm - ϕ 68mm, mỗi bước tăng 2mm. Cỡ 42mm group A, 44mm group B, từ 46mm đến 48mm group C, 50mm group D, từ 52mm đến 54mm group E, từ 56mm đến 58mm group F, từ 60mm đến 68mm group G. Đường kính bên trong 35;37;39;41;44;48;52mm. Đường kính bên ngoài từ ϕ 44mm đến ϕ 70mm, mỗi bước tăng 2mm. Chiều cao tương ứng từ 20,5mm đến 33,5mm, mỗi bước tăng 1mm. 4. Lót ổ cối: Chất liệu Ceramic hoặc tương đương, các cỡ 28mm (lót ổ cối group A, B, dùng với ổ cối từ 42mm đến 44mm); cỡ 32mm (lót ổ cối group C, D; dùng với ổ cối từ 46mm đến 50mm); cỡ 36mm (lót ổ cối group E, F, G; sử dụng với ổ cối từ 52mm đến 68mm); cỡ 40mm (lót ổ cối group F, G; sử dụng với ổ cối từ 56mm đến 68mm) 5. Vít bắt ổ cối: chất liệu Titanium hoặc tương đương, có chiều dài từ 15mm đến 50mm. 6. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính 3,2mm và 4,5mm chiều dài 25mm và 35mm. 7. Ống trocar dẫn đường cho dụng cụ mổ ít xâm lấn. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp Tiêu chuẩn FDA và CE, xuất xứ G7 | 1 Bộ/ hộp | Bộ | 25 | 2200000000
|  |  | 12 | PP2500647235 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Metal on Poly (MOP)
0VT0410 | 12 | 12 | 12.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, Metal on Poly (MOP) | 1. Chuôi xương đùi: loại tự khóa - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥ 80µm hoặc tương đương. - Góc cổ chuôi ≥ 130°. Côn 12/14 - 5°40'. - Cổ chuôi hình elip và được đánh bóng gương - Có ≥ 9 kích cỡ (bước tăng 1), chiều dài từ 87 đến 170mm. - Tiệt trùng bằng tia Gamma 2. Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. - Đường kính 22.2mm (-2, 0, +3), đường kính 28mm (-3,5; 0; +3,5). - Tiệt trùng bằng tia Gamma 3. Ổ cối: Ổ cối không bắt vít - Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥80µm hoặc tương đương. - Mặt ngoài: quanh viền có ≥ 6 đinh, trên đỉnh có ≥4 đinh - Mặt trong: độ nhám <0,05μm - Có vành chống trật 5mm với ≥ 2 điểm đánh dấu - Kích cỡ: từ 44 đến 60 (bước tăng 2) - Tiệt trùng bằng tia Gamma 4. Lớp đệm: - Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương. - Lớp đệm chuyển động đôi - Kích cỡ: từ 44 đến 60 (bước tăng 2) - Tiệt trùng bằng EO. Tiêu chuẩn: CE. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 200 | 13300000000
|  |  | 13 | PP2500647236 | Khớp háng toàn phần nhân tạo chuyển động đôi không xi măng, Ceramic on Poly (COP)
0VT0411 | 13 | 13 | 13.1 |  |  | Khớp háng toàn phần nhân tạo chuyển động đôi không xi măng, Ceramic on Poly (COP) | 1. Chuôi xương đùi: loại tự khoá - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥80µm hoặc tương đương - Góc cổ chuôi ≥ 130°. Côn 12/14 - 5°40' - Cổ chuôi hình elip và được đánh bóng gương - Có ≥9 kích cỡ (bước tăng 1), chiều dài từ 87mm đến 170mm. 2. Đầu xương đùi (chỏm) và Lớp đệm: - Đầu xương đùi (chỏm): + Vật liệu: alumina ceramic hoặc tương đương + Đường kính 28mm (-3,5; 0; +3,5) - Lớp đệm: + Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương + Kích cỡ: từ 48 đến 60 (bước tăng 2) 3. Ổ cối: Ổ cối không bắt vít - Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥ 80µm hoặc tương đương - Mặt ngoài: quanh viền có ≥ 6 đinh, trên đỉnh có ≥ 4 đinh - Mặt trong: độ nhám < 0,05µm - Có vành chống trật 5mm với ≥ 2 điểm đánh dấu - Có chén (đĩa) đóng lắp sẵn dưới áp lực chân không - Kich cỡ: từ 48 đến 60 (bước tăng 2) Tiệt trùng bằng tia Gamma Tiêu chuẩn CE. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 200 | 15300000000
|  |  | 14 | PP2500647237 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on ceramic, chỏm lớn đường kính 32mm, 36mm
0VT0412 | 14 | 14 | 14.1 |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on ceramic, chỏm lớn đường kính 32mm, 36mm | 1. Chuôi xương đùi: Loại tự khoá - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥80µm hoặc tương đương - Góc cổ chuôi ≥ 130°. Côn 12/14 - 5°40'. - Cổ chuôi hình elip và được đánh bóng gương - Có ≥9 kích cỡ (bước tăng 1), chiều dài từ 87mm đến 170mm 2. Ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp: Titanium và Hydroxyapatite hoặc tương đương - Quanh viền có ≥4 đinh, đỉnh có ≥4 đinh hoặc có ≥3 lỗ bắt vít - Kích cỡ: từ 46 đến 62 (bước tăng 2) 3. Lớp đệm ceramic: - Vật liệu: Biolox Delta alumina;zirconia composite Ceramic hoặc tương đương - Côn 18° 55' - Size ≤39 tương ứng với ổ cối 46, 48mm và chỏm đường kính 32mm - Size ≤44 tương ứng với ổ cối 50, 52mm và chỏm đường kính 36mm - Size ≤48 tương ứng với ổ cối từ 54mm đến 62mm và chỏm đường kính 36mm 4. Đầu xương đùi (chỏm) ceramic: - Vật liệu: Biolox delta alumina composite ceramic hoặc tương đương - Đường kính 32mm (-4, 0, +4), đường kính 36mm (-4, 0, +4) 5. Vít ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Đường kính ≤5,5mm, chiều dài từ 20mm đến 45mm, bước tăng 5mm Tiệt trùng bằng tia Gamma Tiêu chuẩn: CE. | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 100 | 8670000000
|  |  | 15 | PP2500647238 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS
0VT0413 | 15 | 15 | 15.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS | 1. Chuôi khớp không xi măng phủ titanium plasma (TPS) hoặc tương đương gồm tối thiểu 9 cỡ, chiều dài các loại tương ứng từ ≤105 đến ≥164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ ≤37mm đến ≥54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm, độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi ≤4mm đến ≥18mm. Góc cổ chuôi ≤ 127 độ 2. Ổ cối toàn phần phủ titanium plasma Vật liệu: Titanium Alloy phủ titanium plasma (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, thiết kế rãnh chống trượt 3. Chỏm xương đùi CoCr hoặc tương đương, gồm các size đường kính 28mm;32mm;36mm 4. Lót ổ cối toàn phần chất liệu PE siêu liên kết hoặc tương đương, các size 28/38mm, 28/42mm, 32/42mm, 32/46mm, 32/52mm, 36/46mm, 36/52mm, có bờ chống trượt. 5. Vít ổ cối Chất liệu Ti-6Al-7Nb hoặc Ti6Al4V ELI hoặc tương đương, đường kính 6,3mm, chiều dài từ 25mm đến 35mm Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 150 | 8700000000
|  |  | 16 | PP2500647239 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài các loại
0VT0415 | 16 | 16 | 16.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài các loại | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium phủ TPS hoặc tương đương, dài ≥ 205mm, đường kính phần đầu xa đuôi chuôi 14;15mm. Góc cổ chuôi ≥130 độ. Taper 12/14 2. Chỏm xương đùi: chất liệu CoCr hoặc tương đương, gồm các size: đường kính 22mm với chiều dài Offset 0;+3,5mm, đường kính 28mm với chiều dài Offset -3,5mm;0;+3,5mm 3. Cup Bipolar lắp sẵn khóa gồm có cup titanium và liner chất liệu PE hoặc tương đương, gồm các size 38/22, 40/22, 42/22, 44/28, 46/28, 48/28, 50/28, 52/28, 54/28, 56/28, 58/28mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 156 | 9048000000
|  |  | 17 | PP2500647240 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ titanium plasma (TPS)
0VT0416 | 17 | 17 | 17.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ titanium plasma (TPS) | 1. Chuôi khớp không xi măng phủ titanium plasma hoặc tương đương gồm tối thiểu 9 cỡ, chiều dài các loại tương ứng từ 105mm đến 164mm (±5%), kích thước offset cổ khớp các cỡ 37mm đến 54mm (±5%), chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm, độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4mm đến 18mm (±5%). Góc cổ chuôi ≤ 127 độ 2. Chỏm xương đùi CoCr hoặc tương đương gồm các size đường kính 22mm với chiều dài Offset 0;+3,5mm, đường kính 28mm với chiều dài Offset -3,5mm;0;+3,5mm 3. Cup Bipolar lắp sẵn khóa gồm có cup titanium và liner chất liệu PE hoặc tương đương, gồm các size từ 38mm đến 58mm Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 150 | 6300000000
|  |  | 18 | PP2500647241 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA
0VT0417 | 18 | 18 | 18.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA | 1. Chuôi khớp: chất liệu hợp kim titanium phủ titanium Hydroapatit (HA) hoặc tương đương các cỡ 0;1;2;3;4;5;6;7;8 chiều dài các loại tương ứng 105;129;134;139;144;149;154;159;164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ 37;38;39;43;44;48;49;53;54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ 30;35;37;40mm độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4;5;6;8;10;12;14;16;18mm. Góc cổ chuôi ≤ 127 độ 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu CoCr hoặc tương đương gồm các size đường kính 22mm với chiều dài Offset 0;+3,5mm, đường kính 28mm với chiều dài Offset -3,5mm;0mm;+3,5mm 3. Cup Bipolar lắp sẵn khóa gồm có cup titanium và liner chất liệu PE hoặc tương đương gồm các size 38/22, 40/22, 42/22, 44/28, 46/28, 48/28, 50/28, 52/28, 54/28, 58/28mm Tiêu chuẩn FDA | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 25 | 1025000000
|  |  | 19 | PP2500647242 | Khớp háng bán phần không xi măng UHL
0VT0418 | 19 | 19 | 19.1 |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng UHL | 1. Chuôi xương đùi: Loại tự khoá - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp: Titanium ≥120µm và Hydroxyapatite ≥80µm hoặc tương đương - Góc cổ chuôi ≥130 độ. Côn 12/14 - 5°40'. - Cổ chuôi hình elip và được đánh bóng gương - Có ≥ 9 kích cỡ (bước tăng 1), chiều dài từ 87mm đến 170mm 2. Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương - Đường kính 22.2mm (-2, 0,+3), đường kính 28mm (-3,5; 0;+3,5) 3. Ổ cối bán phần: - Vật liệu thép không rỉ hoặc tương đương, độ nhám <0,5μm, vật liệu bên trong bằng polyethylene - Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp - Kích cỡ: từ 38 đến 60 (bước tăng 2) Tiệt trùng bằng tia Gamma Tiêu chuẩn: CE | 1cái/Hộp | Bộ | 149 | 6883800000
|  |  | 20 | PP2500647243 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA
0VT0420 | 20 | 20 | 20.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA | - 01 Chuôi khớp chất liệu Titanium phủ HA hoặc tương đương. Chiều dài từ 105mm đến 164mm (±5%), kích thước offset từ 37mm đến 54mm (±5%), chiều dài cổ khớp từ 30mm đến 40mm (±5%), đường kính đầu xa đuôi chuôi từ 4mm đến 18mm (±5%). Góc cổ chuôi ≤127 độ. - 01 Chỏm khớp chất liệu CoCr hoặc tương đương, gồm các cỡ đường kính 22mm (0;+3,5), 28mm ( -3,5; 0; 3,5). - 01 Chỏm bán phần cấu tạo 2 lớp, lớp bên ngoài chất tianium, lớp bên trong chất liệu PE hoặc tương đương, kích thước từ 38mm đến 58mm, bước tăng ≤2mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 2050000000
|  |  | 21 | PP2500647244 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ TPS
0VT0421 | 21 | 21 | 21.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ TPS | - 01 Chuôi khớp chất liệu Titanium phủ TPS hoặc tương đương. Chiều dài từ 105mm đến 164mm (±5%), kích thước offset từ 37mm đến 54mm (±5%), chiều dài cổ khớp từ 30mm đến 40mm (±5%), đường kính đầu xa đuôi chuôi từ 4mm đến 18mm (±5%). Góc cổ chuôi ≤127 độ - 01 Chỏm khớp chất liệu CoCr hoặc tương đương, gồm các cỡ đường kính 22mm (0;+3,5), 28mm ( -3,5; 0; 3,5). - 01 Chỏm bán phần cấu tạo 2 lớp, lớp bên ngoài chất tianium, lớp bên trong chất liệu PE hoặc tương đương, kích thước từ 38mm đến 58mm, bước tăng ≤2mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 50 | 2100000000
|  |  | 22 | PP2500647245 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ TPS
0VT0422 | 22 | 22 | 22.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ TPS | 1. Chuôi khớp chất liệu Titanium phủ TPS hoặc tương đương dài 205mm (±5mm), chiều dài cổ khớp từ 64 đến 69mm, Có it nhất 3 loại offset dao động ít nhất trong khoảng từ 42mm đến 46mm. Đường kính phần đầu xa đuôi chuôi có ít nhất 9 kích thước dao động ít nhất trong khoảng từ 13mm đến 22mm. Góc cổ chuôi ≥130 độ. Chuôi 1 khối, có rãnh dọc chống xoay, có ít nhất 2 lỗ luồn chỉ thép. 2. Chỏm xương đùi CoCr hoặc tương đương gồm các size đường kính 22mm với chiều dài Offset 0;+3,5mm, đường kính 28mm với chiều dài Offset -3,5mm;0;+3,5mm 3. Cup Bipolar lắp sẵn khóa gồm có cup titanium và liner chất liệu PE hoặc tương đương, gồm các size từ 38mm đến 58mm, bước tăng 2mm. Chỏm 22 cup 38, chỏm 28 cup 44. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 100 | 5800000000
|  |  | 23 | PP2500647246 | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng
0VT0423 | 23 | 23 | 23.1 |  |  | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng, không kháng sinh, bao gồm các chi tiết sau: 1. Lồi cầu xương đùi: Chất liệu Cobalt Chrome. Các cỡ. 2. Mâm chày: Chất liệu titanium (hoặc tương đương), phân biệt trái, phải. Các cỡ. 3. Đĩa đệm mâm chày: Chất liệu Polyethylene cao phân tử hoặc tương đương. Các cỡ. 4. Bánh chè: Chất liệu Polyethylene cao phân tử hoặc tương đương. Các cỡ. 5. Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Xuất xứ: các nước G7 | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 45 | 2655000000
|  |  | 24 | PP2500647247 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng
0VT0426 | 24 | 24 | 24.1 |  |  | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | 1. Lồi cầu đùi: - Dùng cho bộ khớp gối toàn phần có xi măng - Chất liệu làm bằng hợp kim CoCrMo hoặc tương đương - Có sẵn 10 kích thước (size từ 0 đến 9) mỗi bên trái; phải - Phạm vi kích thước trong ngoài (ML) từ 53mm đến 80mm, trước sau (AP) từ 49mm đến 72mm. '2. Lớp lót mâm chày - Chất liệu: làm bằng UHMWPE loại 1 GUR 1020 hoặc tương đương - Có sẵn 5 loại kích thước (size từ 0 đến 4), có 5 độ dày 8,10,12,14,16mm - Phía dưới lớp lót có chức năng khóa mặt trước và sau. '3. Mâm chày - Chất liệu: làm bằng hợp kim CoCrMo hoặc tương đương - Có sẵn 10 loại kích thước (size 0-9) - Phạm vi kích thước trong ngoài (ML) từ 54mm đến 82mm và trước sau (AP) từ 36mm đến 53mm - Phía mặt trên mâm chày có chức năng khóa để tương thích với lớp lót '4. Bánh chè '- Chất liệu: làm bằng UHMWPE loại 1 GUR 1020 hoặc tương đương - Có 3 chân (peg) cố định - Có sẵn 3 loại kích thước: bề dày 7mm, 8mm, 9mm tương ứng với đường kính 27mm, 31mm, 35mm 5. Xi măng khớp: 01 gói xi ≥ 40g, độ nhớt tiêu chuẩn. Thành phần gồm: ≥ 40g bột xi gồm 90,4% Methyl Polimethacrylate; 8,75% Barium Sulfate; 0,85% Benzoyl Peroxide - 1 lọ dung dịch xi ≥ 20ml gồm 19.84ml Methyl Methacrylate; 0.16ml N,N-dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone | Các chi tiết được đóng gói tiệt trùng riêng. 1 chi tiết/Hộp | Bộ | 30 | 1770000000
|  |  | 25 | PP2500647248 | Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 1 |  | 25. Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 1 |  |  | 0 | 0
0VT0475 | 25 | 25 | 25.1 |  |  | Vít chỉ khâu sụn chêm | - Có 7 Vít neo bằng vật liệu PEEK hoặc tương đương, kèm theo chỉ siêu bền ≥ 71cm. Khâu được 7 mũi liên tiếp - Đường kính chỉ khâu trung bình: từ 0,35mm đến 0,41mm Dùng để khâu sụn chêm all inside (khâu toàn bộ bên trong) | 1 Cái/Hộp | Cái | 100 | 1300000000
0VT0476 | 26 | 25 | 25.2 |  |  | Vít treo dây chằng điều chỉnh độ dài | -Thanh treo có: Vật liệu: Titanium hoặc tương đương, đường kính: 4,5mm, chiều dài: 14 mm; - Vòng treo làm bằng chỉ siêu bền số 5. - Vòng treo điều chỉnh được kích thước từ 5mm đến 100mm - Vít neo có thể bọc bởi một thân khung rộng 6mm dài 21mm - Vít có tính năng cố định kép bằng ma sát và cơ học sử dụng lực theo chu kì để nén chỉ vào túi khóa làm giảm sự dịch chuyển. - Lực kéo ra tối đa ≥ 920N. | 1 Cái/Hộp | Cái | 120 | 990000000
0VT0477 | 27 | 25 | 25.3 |  |  | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương đùi | - Thanh treo: Vật liệu bằng Titanium hoặc tương đương. Kích thước: Chiều rộng 3mm, chiều cao 1,5mm, chiều dài 11mm. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5 màu trắng, chịu được lực căng 1021N, độ dãn 1,02mm. - Chỉ kéo thanh treo: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 2 sọc vằn. - Chỉ của tab đảo ngược: Vật liệu chỉ siêu bền số 2 màu xanh nhạt. - Tab đảo ngược cho phép kéo dài lại vòng treo mảnh ghép và điều chỉnh lại vị trí của mảnh ghép giữa đường hầm xương đùi và đường hầm xương chày sau khi đã cố định. - Vòng treo mảnh ghép có thể điều chỉnh về xấp xỉ 0mm | 1 Cái/Hộp | Cái | 220 | 2296800000
0VT0478 | 28 | 25 | 25.4 |  |  | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương chày | Vít treo gồm 2 thành phần: - Thanh treo: Vật liệu Titanium hoặc tương đương, có 2 kích cỡ 14mm và 17mm. Thiết kế rãnh chèn mở. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5 màu trắng;xanh, chịu được lực căng ≥958N, độ dãn 1,8mm. Vòng treo có khóa ma sát kép. | 1 Cái/Hộp | Cái | 200 | 2088000000
0VT0481 | 29 | 25 | 25.5 |  |  | Vít chỉ neo tự tiêu kiểu ren vặn đường kính 3,1mm | - Vật liệu: 96L/4D PLA hoặc tương đương - Neo tự tiêu kiểu ren. Đường kính ≤ 3,1mm, chiều dài ≤ 11mm. Kèm 1 sợi chỉ siêu bền số 2. | 1 Cái/Hộp | Cái | 120 | 840000000
0VT0482 | 30 | 25 | 25.6 |  |  | Vít chỉ neo hoàn toàn bằng chỉ thân có thể uốn cong khâu sụn viền các cỡ 1,3mm; 1,8mm | - Kích thước: Đầu neo 1,3mm với 1 chỉ siêu bền số 2 và 1,8mm với 2 chỉ siêu bền số 2. Cố định xoay được 360 độ trong xương. - Chịu được lực căng ≥ 250N đối với đường kính 1,3mm và ≥ 380N đối với đường kính 1,8mm. Thân có khả năng uốn cong. | 1 Cái/Hộp | Cái | 120 | 1098000000
0VT0483 | 31 | 25 | 25.7 |  |  | Vít chỉ neo khâu chóp xoay đường kính 5,0mm | - Vít chỉ neo kiểu ren xoắn tự tiêu. - Vật liệu: 96L/4D PLA hoặc tương đương, với 2 sợi chỉ siêu bền số 2. - Kích thước: Đường kính 5mm, chiều dài 15,3mm, - Chịu được lực căng ≥440N. | 1 Cái/Hộp | Cái | 70 | 413000000
0VT0484 | 32 | 25 | 25.8 |  |  | Vít chỉ neo hoàn toàn bằng chỉ cố định chóp xoay đường kính 2,8mm | - Vít neo toàn chỉ siêu bền - Kích thước: Đầu neo có đường kính 2,8mm, neo được mở rộng tới 5,0mm, kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2. Cấu trúc hoàn toàn bẳng chỉ giảm thiểu xâm lấn. - Neo cố định xoay 360 độ trong xương. - Neo chịu được lực căng ≥ 602N | 1 Cái/Hộp | Cái | 70 | 766500000
0VT0485 | 33 | 25 | 25.9 |  |  | Vít neo khâu chóp xoay không cần buộc chỉ đường kính 4,5mm | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương. Kích thước: Đường kính 4,5mm, chiều dài neo 11mm - Là neo không cần thắt chỉ. Chỉ được khóa bên trong neo - Có khả năng căng chỉ một cách độc lập và tách biệt với chỗ cố định neo. - Chỉ được khóa vào giữa 2 bộ phận trượt, tách biệt với bề mặt xương-neo, cánh neo được bung ra để cố định chắc chắn. - Có khả năng thay đổi lực căng tác động lên mô mềm ngay khi neo được đưa vào. | 1 Cái/Hộp | Cái | 70 | 766500000
|  |  | 26 | PP2500647249 | Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 2 |  | 26. Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 2 |  |  | 0 | 0
0VT0487 | 34 | 26 | 26.1 |  |  | Đầu cắt đốt bằng sóng RF plasma | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF Plasma, đầu đốt cong ≥ 90⁰. Có lỗ hút nước với cổng hút hình sao Có tính năng bảo vệ tự động, tự động ngắt khi có dòng điện cực đại tức thời Đường kính đầu 4mm (± 0,6mm); chiều dài thân 135mm (± 20mm); chiều dài tay cầm 173mm (±20mm) Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ hộp | Cái | 120 | 900000000
0VT0488 | 35 | 26 | 26.2 |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free hoặc tương đương. Ống dẫn được trang bị cổng UF để kết nối với ống bệnh nhân và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. Tiêu chuẩn CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ túi | Cái | 120 | 216000000
0VT0489 | 36 | 26 | 26.3 |  |  | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài. Cấu tạo gồm phần vít chặn titanium và vòng dây sọc vằn giúp cải thiện khả năng quan sát khi phẫu thuật. Thiết kế cơ chế khóa 3 điểm với nẹp titan 4 lỗ chiều dài ≥ 12mm, rộng ≥ 3,86mm, dày ≥ 1,52mm. Vòng dây bằng chỉ số 5 có thể tự điều chỉnh chiều dài từ 15 tới 60mm. Lực kéo đạt lên tới ≥ 900N. Tiêu chuẩn FDA và CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ hộp | Cái | 200 | 2400000000
0VT0490 | 37 | 26 | 26.4 |  |  | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài cấu tạo gồm phần vòng dây có thể điều chỉnh chiều dài và vít chặn. Phần nút chặn chất liệu titanium (TA6V ELI) hoặc tương đương kích thước 12mm Phần vòng dây có thể điều chỉnh chiều dài chất liệu UHMWPE hoặc tương đương (chiều dài nhỏ nhất vòng dây là 15mm). Phần dây kéo và giây lật màu xanh và trắng có chất liệu Polyethylene terephthalate hoặc tương đương. Độ giãn ≤ 1,43mm; Lực tải ≤ 1844N. Vít dây chằng được đóng gói 2 lớp và tiệt trùng bởi EO. Tiêu chuẩn CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ hộp | Cái | 50 | 600000000
0VT0492 | 38 | 26 | 26.5 |  |  | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo vật liệu 100% PLA hoặc tương đương tự khoan rỗng nòng, lòng bên trong có thiết kế hình tam giác, ngoài có thiết kế ren kép, chiều dài 20;24;30;35mm, đường kính 6,7,8,9,10,11mm Tiêu chuẩn CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ hộp | Cái | 20 | 102000000
0VT0493 | 39 | 26 | 26.6 |  |  | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng | Vít dây chằng chốt dọc giữ mảnh ghép gân tiệt trùng bằng tia Gamma hoặc tương đương gồm: 1 vít nút titan hoặc tương đương, 1 vòng dây polyethylene terephthalate (PET) hoặc tương đương. Vít titanium có kích thước 12 x 4 x 1,5mm. Chiều dài vòng dây 15;20;25;30;35;40mm Tiêu chuẩn CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ hộp | Cái | 20 | 190000000
0VT0496 | 40 | 26 | 26.7 |  |  | Vít neo đơn | Vít chỉ neo khâu sụn viền chất liệu Titanium hoặc tương đương, kích thước 2,8×9mm, kèm theo 1 sợi chỉ số 2 dài ≥ 950mm chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ hộp | Cái | 30 | 240000000
0VT0497 | 41 | 26 | 26.8 |  |  | Vít neo đôi | Vít chỉ neo khâu chóp xoay chất liệu Titanium hoặc tương đương, kích thước 5,0×13mm, kèm theo 2 sợi chỉ số 2 dài ≥ 950mm chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ hộp | Cái | 30 | 270000000
0VT0498 | 42 | 26 | 26.9 |  |  | Vít chỉ neo khâu chóp xoay | Vít chỉ neo khâu chóp xoay chất liệu PEEK hoặc tương đương, kích thước 5,0 x 19mm, kèm theo 2 sợi chỉ số 2 dài ≥ 650mm chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ hộp | Cái | 30 | 330000000
0VT0499 | 43 | 26 | 26.10 |  |  | Vit chỉ neo khâu sụn viền | Vít chỉ neo khâu sụn viền chất liệu PEEK hoặc tương đương, kích thước 3,0x13mm, kèm theo 1 sợi chỉ số 2 dài ≥ 950mm chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ hộp | Cái | 30 | 330000000
|  |  | 27 | PP2500647250 | Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 3 |  | 27. Vật tư phẫu thuật nội soi khớp 3 |  |  |  | 0
0VT0500 | 44 | 27 | 27.1 |  |  | Vít treo mảng ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài | Vít khóa chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương, chiều dài ≤12mm, chiều rộng ≤ 3,5mm. Dây treo có thể điều chỉnh chiều dài. Chỉ treo được làm từ chất liệu Polyethylene hoặc tương đương, đường kính từ 0,700mm đến 0,799mm, lực căng ≥ 1.400N Chiều dài vòng dây treo có thể điều chỉnh được ≥ 70mm. Xuất xứ: các nước G20 | 1 Cái/ túi | Cái | 200 | 1762000000
0VT0501 | 45 | 27 | 27.2 |  |  | Lưỡi cắt đốt dùng trong nội soi khớp | Lưỡi cắt đốt plasma có van khóa 3 cổng. Lưỡi cắt đốt Plasma có đường kính 3,2; 3,6; 4,1; 4,3mm, có tối thiểu 2 loại góc nghiêng 75 độ, 90 độ, chiều dài 135mm;220mm. Sử dụng dây vonfram được uốn cong. Sử dụng các lỗ hình bán nguyệt lớn giúp tập trung năng lượng ở các cạnh. Xuất xứ: các nước G20 | 1 Cái/ túi | Cái | 200 | 1300000000
0VT0503 | 46 | 27 | 27.3 |  |  | Dây nước chạy máy trong nội soi | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, có đường nước ra vào riêng biệt, loại có đầu lọc bảo vệ, dạng kết nối luer. Lưu lượng nước tối đa có thể chạy qua dây ≥ 1500ml/phút, áp suất tối đa ≥ 200mmHg/107 inH20. Xuất xứ: các nước G7 | 1 Cái/ túi | Cái | 200 | 288000000
0VT0506 | 47 | 27 | 27.4 |  |  | Vít chỉ neo khớp vai, chất liệu titanium | Chất liệu chỉ UHMWPE hoặc tương đương, chất liệu vít titanium hoặc tương đương. Gồm các kích thước 2,5; 3,5; 5,0; 6,5mm. Xuất xứ: các nước G20 | 1 Cái/ túi | Cái | 50 | 522500000
0VT0507 | 48 | 27 | 27.5 |  |  | Vít chỉ neo khớp vai, chất liệu PEEK | Chất liệu chỉ UHMWPE hoặc tương đương, chất liệu vít PEEK hoặc tương đương. Gồm các kích thước: 2,5;3,0;3,5;5,0;6,5mm. Xuất xứ: các nước G20 | 1 Cái/ túi | Cái | 50 | 547500000
|  |  | 28 | PP2500647251 | Vật tư phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng tương thích với máy cắt đốt ARS 900 |  | 28. Vật tư phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng tương thích với máy cắt đốt ARS 900 |  |  | 0 | 0
0VT0509 | 49 | 28 | 28.1 |  |  | Đầu đốt nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống tủy sống trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng: - Chất liệu cách điện trên đầu là gốm sứ hoặc tương đương; - Góc nghiêng của lưỡi cắt đốt: 70 độ hoặc 90 độ - Tương thích với Máy đốt Radio Frequency Plasma ARS-900 - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần | 1 cái/ Hộp | Cái | 200 | 2300000000
0VT0510 | 50 | 28 | 28.2 |  |  | Đầu đốt nội soi cột sống 2 cổng | - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong nội soi cột sống hai cổng: - Đường kính ≥ 2,8mm, chiều dài làm việc ≥ 135mm - Đầu lưỡi đốt uốn được, điều khiển trực tiếp trên tay cầm. - Tương thích với Máy đốt Radio Frequency Plasma ARS-900 - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. | 1 cái/ Hộp | Cái | 200 | 2760000000
|  |  | 29 | PP2500647252 | Vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống loại hai cổng tương thích với máy PLA800 |  | 29. Vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống loại hai cổng tương thích với máy PLA800 |  |  | 0 | 0
0VT0515 | 51 | 29 | 29.1 |  |  | Dây nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống Vật liệu Silicone rubber hoặc tương đương Đường kính trong 2,4mm Đường kính ngoài 2,6mm Chiều dài: ≥ 3m | 1 Cái/ Túi | Cái | 800 | 1080000000
0VT0517 | 52 | 29 | 29.2 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống sống trong phẫu thuật nội soi cột sống loại 2 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng cho nội soi cột sống loại 2 cổng, đường kính đầu: 4,0mm, chiều dài làm việc có tối thiểu hai loại 135mm và 280mm. Có 2 loại góc nghiêng 35 và 90 độ. Sử dụng hầu hết cho các đoạn cột sống (cổ, ngực, thắt lưng). | 1 Cái/ Túi | Cái | 800 | 12240000000
0VT0518 | 53 | 29 | 29.3 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống loại 2 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng cho nội soi cột sống loại 2 cổng, đầu lưỡi đốt uốn được. Đường kính đầu ≥ 2,3mm, chiều dài làm việc có tối thiểu hai loại 135mm và 226mm. | 1 Cái/ Túi | Cái | 800 | 12240000000
0VT0519 | 54 | 29 | 29.4 |  |  | Đầu đốt sóng cao tần dùng trong tạo hình nhân nhầy đĩa đệm | - Kim đốt kèm dây cáp sử dụng 1 lần, loại 3 trong 1 (kết hợp đầu đốt điện cực, ống nong và ống tiêm) - Vừa có chức năng đốt cao tần và tích hợp chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần xung PRF (pulse radiofrequency). - Kim dài ≥ 60 mm. - Kích thước đường kính ≥ 18G. - Kích thước đầu kim ≥ 5 mm. - Đầu kim có loại: đầu thẳng và đầu cong - Kim có các chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác (sensory stimulation), chế độ kích thích dây thần kinh vận động (motor stimulation). - Kim có nhiều chế độ đốt: đơn cực (monopolar), lưỡng cực (bipolar) và đa cực (tripolar), kim là loại dùng dưới siêu âm. Tiêu chuẩn CE, xuất xứ G7 | 1 Cái/ Túi | Cái | 120 | 1134000000
|  |  | 30 | PP2500647253 | Bộ phẫu thuật nội soi khớp gối |  | 30. Bộ phẫu thuật nội soi khớp gối |  |  | 0 | 0
0VT0693 | 55 | 30 | 30.1 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio | Lưỡi cắt đốt plasma có van khóa 3 cổng. Lưỡi cắt đốt Plasma có tối thiểu 04 cỡ, đường kính từ 3,2mm đến 4,5mm, có tối thiểu 2 loại góc nghiêng: 75 độ và 90 độ, chiều dài 135mm;220mm. Sử dụng dây vonfram được uốn cong. | 1 Cái/Túi | Cái | 200 | 1300000000
0VT0694 | 56 | 30 | 30.2 |  |  | Dây nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, có đường nước ra vào riêng biệt, dạng kết nối luer. Lưu lượng nước tối đa có thể chạy qua dây ≥1500ml/phút, áp suất tối đa ≥ 200mmHg/107 inH20. Xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 200 | 288000000
0VT0696 | 57 | 30 | 30.3 |  |  | Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài | Chất liệu vòng treo: Polyethylen trọng lượng phân tử cao (UHMWPE) hoặc tương đương Chất liệu vít khóa: Titanium hoặc tương đương. Kích thước vít khóa có tối thiểu 3 loại, chiều dài từ 8mm đến 20mm, rộng từ 2,5mm đến 4mm, dày 1,2mm đến 1,5mm. Chiều dài tối đa của vòng dây có thể điều chỉnh: từ 60mm đến 100mm Cơ chế khóa chéo kép an toàn, đảm bảo cố định chắc chắn. Cấu trúc các sợi chỉ màu khác nhau ở mỗi bên của nút. | 1 Cái/Túi | Cái | 400 | 3876000000
0VT0697 | 58 | 30 | 30.4 |  |  | Vít chỉ khâu sụn chêm | Chất liệu chỉ UHMWPE hoặc tương đương, chất liệu vít PEEK hoặc tương đương. Gồm tối thiểu 5 kích thước: 2,5; 3,0; 3,5; 5,0; 6,5mm (±0,1mm) | 1 Cái/Túi | Cái | 10 | 109500000
0VT0698 | 59 | 30 | 30.5 |  |  | Vít chỉ neo khâu chóp xoay | Chất liệu chỉ UHMWPE hoặc tương đương, chất liệu vít titanium . Gồm tối thiểu 4 kích thước: 2,5; 3,5; 5,0; 6,5mm (± 0,1mm) | 1 Cái/Túi | Cái | 10 | 104500000
|  |  | 31 | PP2500647254 | Hệ thống nẹp vít đa trục sử dụng công nghệ in 3D |  | 31. Hệ thống nẹp vít đa trục sử dụng công nghệ in 3D |  |  | 0 | 0
0VT0525 | 60 | 31 | 31.1 |  |  | Vít đa trục ren đôi kích thích mọc xương | Vít đa trục ren đôi dạng mô-đun, được sản xuất bởi công nghệ in 3D. Chất liệu: Titanium Ti6Al4V ELI (Titanium grade 23) hoặc tương đương. Đường kính thân vít gồm tối thiểu 4 loại: 4,5; 5,5; 6,5; 7,5mm Chiều dài từ 25mm đến 100mm Mũ vít dùng cho vít đa trục thiết kế dạng lỗ tổ ong hoặc tương đương Đường kính mũ vít 13,9mm x chiều cao 16mm Mũ vít có thể được lắp trước hoặc sau khi bắt vít và có thể tháo ra khi cần thiết. Tương thích với nẹp dọc đường kính 5,0mm và 5,5mm Các chi tiết đóng tiệt trùng sẵn | 1 Cái/ Túi | Cái | 400 | 3060000000
0VT0526 | 61 | 31 | 31.2 |  |  | Vít ốc khóa trong dùng cho vít kích thích mọc xương | Chất liệu: Titanium Ti6Al4V ELI (Titanium grade 23) hoặc tương đương, được sản xuất bởi công nghệ in 3D. Tự gãy khi siết đến một lực nhất định, đường kính 9,8mm, tổng chiều cao 11,2mm, chiều cao phần thân có bước ren 5,6mm. Đóng tiệt trùng sẵn. | 1 Cái/ Túi | Cái | 400 | 600000000
0VT0527 | 62 | 31 | 31.3 |  |  | Nẹp dọc thẳng | Chất liệu: Titanium Ti6Al4V ELI (Titanium grade 23) hoặc tương đương Đường kính 5,0mm và 5,5mm Chiều dài 450mm Đóng tiệt trùng | 1 Cái/ Túi | Cái | 100 | 350000000
0VT0528 | 63 | 31 | 31.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng kích thích mọc xương | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng, được sản xuất bởi công nghệ in 3D chứa phần tử titanium, công nghệ Bone-in-grow với nhiều lỗ thoáng dạng lưới - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Chiều cao (H): từ ≤ 7mm tới ≥ 16mm - Chiều rộng (W): ≤ 10mm - Chiều dài (L): từ ≤ 24mm tới ≥ 29mm - Độ ưỡn: Gồm tối thiểu 5 cỡ trong khoảng từ 0 đến 20 độ. | 1 Cái/ Túi | Cái | 100 | 1224000000
|  |  | 32 | PP2500647255 | Vật tư phẫu thuật cột sống lưng 1 |  | 32. Vật tư phẫu thuật cột sống lưng 1 |  |  | 0 | 0
0VT0557 | 64 | 32 | 32.1 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Góc xoay ≥ 40 độ - Đầu vít: + Thiết diện thấp + Chiều dài: ≤ 14mm + Chiều ngang: ít nhất 2 kích cỡ, từ 10mm đến 13,5mm + Đường kính: ≤ 14mm - Thân vít: + Mũi vít thon nhỏ + Đường kính ngoài: từ 4,0mm đến 7,0mm + Đường kính trong: tối thiểu 3,25mm + Khoảng cách ren vít: ≤ 2,7mm + Chiều dài: từ 25mm đến 60mm - Tương thích với nẹp dọc có đường kính ≤ 5,4mm - Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ Hộp | Cái | 1200 | 6480000000
0VT0558 | 65 | 32 | 32.2 |  |  | Vít khóa trong cột sống thắt lưng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Hình lục giác - Tương thích với vít đa trục cùng hãng sản xuất - Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ Hộp | Cái | 1200 | 1140000000
0VT0559 | 66 | 32 | 32.3 |  |  | Nẹp ngang cột sống thắt lưng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Gồm: + Móc nẹp ngang tự tháo rời + Vít khóa nẹp ngang hình lục giác + Nẹp dọc dài từ 20 đến 80mm, bước tăng 10mm - Tương thích với vít đa trục cùng hãng sản xuất - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/ Hộp | Cái | 70 | 749000000
0VT0560 | 67 | 32 | 32.4 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng uốn sẵn | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Nẹp dọc được uốn sẵn - Tương thích với vít đa trục cùng hãng sản xuất - Kích cỡ: + Đường kính: ≤ 5,4mm + Chiều dài: từ 50mm đến 90mm - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ Hộp | Cái | 350 | 630000000
0VT0561 | 68 | 32 | 32.5 |  |  | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Có ít nhất 2 điểm đánh dấu bằng tantalum - Khoảng cách từ thành phía trước đến điểm đánh dấu: ≥ 2mm - Khoảng cách từ thành phía sau đến điểm đánh dấu: ≥ 5mm - Độ sâu răng cưa: ≥ 0,9mm - Thể tích xương ghép: từ 0,58ml đến 1,04ml - Kích cỡ: + Chiều dài: ≥ 28mm + Chiều rộng: ≥ 11mm + Chiều cao: từ 8mm đến 14mm + Độ ưỡn: từ 3 độ đến 5 độ - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ Hộp | Cái | 450 | 5265000000
|  |  | 33 | PP2500647256 | Phần vít đa trục phẫu thuật cột sống lưng 2 |  | 33. Phần vít đa trục phẫu thuật cột sống lưng 2 |  |  | 0 | 0
0VT0594 | 69 | 33 | 33.1 |  |  | Vít đa trục lưng | Chất liệu titanium alloy (ASTM F136) hoặc tương đương, thiết kế tự taro, góc mở linh động giữa thân vít và mũ vít. Mũ vít có đường kính ngoài ≥ 13,05mm, đường kính trong ≥ 10,5mm, chiều cao mũ vít ≥ 16mm, khoảng cách phần đặt dọc 5,75mm, góc vát đầu mũ vít là 37,5⁰. Phần thân vít với khoảng cách bước ren đôi là 5,0mm, góc nghiêng ren trên thân vít 120⁰, góc vát đầu mũi vít đạt 120⁰. Đường kính 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0mm, chiều dài từ 30mm đến 95mm. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 400 | 2000000000
0VT0595 | 70 | 33 | 33.2 |  |  | Ốc khoá trong cho vít đa trục | Chất liệu titanium alloy (ASTM F136) hoặc tương đương. Đường kính trong ≥ 8,7mm, đường kính ngoài ≥ 10,2mm, chiều cao ≥ 4,5mm, khoảng cách bước ren 1,5mm. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 400 | 400000000
0VT0596 | 71 | 33 | 33.3 |  |  | Nẹp dọc lưng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương, đường kính ≥ 5,5mm, chiều dài từ 35mm đến 50mm (mỗi bước tăng 5mm); từ 60mm đến 150mm (mỗi bước tăng 10mm); 200mm - 400mm - 480mm - 600mm. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 100 | 300000000
0VT0597 | 72 | 33 | 33.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng | Đĩa đệm lưng vật liệu PEEK hoặc tương đương, có điểm đánh dấu trục tantalum. Thiết kế hình viên đạn, dài 22/26mm, độ ưỡn 0; 4; 8 độ, chiều rộng 9; 10; 11mm và chiều cao 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16mm. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 200 | 2200000000
0VT0598 | 73 | 33 | 33.5 |  |  | Đầu đốt đĩa đệm sử dụng công nghệ plasma | Đầu đốt đĩa đệm kèm đường bơm tiêm đồng thời sử dụng công nghệ plasma và uốn được ≥ 135 độ, chiều dài ≥ 250mm, đường kính đầu 1,0mm (± 0,15mm), thân đốt có khóa lò xo. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 25 | 550000000
|  |  | 34 | PP2500647257 | Bộ nẹp vít cột sống bắt qua da, có lỗ bơm xi măng, loại 3 vùng ren |  | 34. Bộ nẹp vít cột sống bắt qua da, có lỗ bơm xi măng, loại 3 vùng ren: |  |  | 0 | 0
0VT0605 | 74 | 34 | 34.1 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da kèm ốc khóa trong | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng, loại 3 vùng ren (chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI hoặc tương đương), đường kính vít từ 4,5mm đến 7,0mm (mỗi cỡ tăng 0,5mm), góc mở của vít đa trục ≥ 40 độ. Chiều dài vít gồm các cỡ từ 20mm đến 90mm. Kích thước mũ vít dạng thấp ≤ 15x12x11mm. Ốc khóa trong tự gãy khi siết đến lực nhất định có đường kính ≤ 9mm, chiều cao ≤10mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 300 | 2835000000
0VT0606 | 75 | 34 | 34.2 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật qua da | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. Nẹp dọc uốn sẵn đường kính 5,5mm, độ dài gồm các cỡ từ 30mm đến 200mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 120 | 468000000
0VT0607 | 76 | 34 | 34.3 |  |  | Kim chọc dẫn đường, dùng cho vít qua da | Kim chọc có đường kính ≤ 3,0mm. Xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 300 | 435000000
0VT0608 | 77 | 34 | 34.4 |  |  | Kim chọc đẩy xi măng tương thích với vít đa trục bơm xi măng loại rỗng nòng | Kim chọc đẩy xi măng tương thích với vít đa trục bơm xi măng loại rỗng nòng, có chiều dài từ 50mm đến 200mm, với chiều dài mũi kim từ 1,55mm đến 2,7mm. Xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 100 | 229500000
|  |  | 35 | PP2500647258 | Bộ nẹp vít cố định dùng trong phẫu thuật cột sống, loại ren đôi |  | 35. Bộ nẹp vít cố định dùng trong phẫu thuật cột sống, loại ren đôi |  |  | 0 | 0
0VT0609 | 78 | 35 | 35.1 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại cong | Chất liệu PEEK hoặc tương đương, dạng cong. Chiều cao gồm các cỡ từ 7mm đến 16mm. Chiều rộng ≥ 11mm. Chiều dài từ 33mm đến 39mm. Độ ưỡn gồm tối thiểu hai loại: 0 độ và 4 độ. Có điểm đánh dấu cản quang | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 487500000
0VT0610 | 79 | 35 | 35.2 |  |  | Vít đa trục ren đôi | Vít cột sống đa trục ren đôi có 3 vùng ren, chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI hoặc tương đương, đường kính từ 4,5mm đến 7,0mm (mỗi cỡ tăng 0,5mm), góc mở của vít đa trục ≥ 40 độ, chiều dài từ 20mm đến 90mm (±5%). Mũ vít dạng thấp với chiều cao ≤ 15,1mm và đường kính ≤ 13,5mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 2000 | 12180000000
0VT0611 | 80 | 35 | 35.3 |  |  | Vít ốc khóa trong | Vít ốc khóa trong chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI hoặc tương đương có phần giữa đặc lòng giúp tăng bề mặt tiếp xúc với nẹp dọc. Đường kính ≤ 9,5mm Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 2000 | 1600000000
0VT0612 | 81 | 35 | 35.4 |  |  | Nẹp dọc cột sống thắt lưng, ngực | Nẹp dọc cột sống chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI hoặc tương đương, đường kính 5,5mm, chiều dài ≥ 400mm. Trên thân có đường kẻ đánh dấu. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 450 | 630000000
0VT0613 | 82 | 35 | 35.5 |  |  | Nẹp nối ngang | Chất liệu hợp kim Ti6Al7Nb hoặc Ti6Al4V hoặc tương đương. Thiết kế 2 đầu nối với nẹp dọc 5,5mm được cố định bằng vít khóa trong. Tương thích với nẹp dọc 5,5mm Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 150 | 1170000000
0VT0614 | 83 | 35 | 35.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng | Miếng ghép đĩa đệm lưng chất liệu PEEK hoặc tương đương. Độ ưỡn gồm tối thiểu các loại 0˚ và 4˚. Chiều dài từ 20mm đến 25mm, có tối thiểu 02 cỡ. Chiều rộng 11mm, chiều cao từ 9mm đến 17mm, bước tăng ≤ 1mm. Tiêu chuẩn FDA, xuất xứ G7 | 1 Cái/Túi | Cái | 150 | 1200000000
0VT0615 | 84 | 35 | 35.7 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cổ liền vít | Chất liệu PEEK hoặc tương đương, kèm tấm nẹp siêu mỏng, có thiết bị khóa an toàn. Chiều cao từ 5,5mm đến 8,5mm, gồm tối thiểu 04 loại. Chiều rộng từ 14mm đến 18mm, tối thiểu 03 cỡ. Chiều dài từ 13,5mm đến 17mm, tối thiểu 03 cỡ. Vít khóa tự taro đường kính 3,5mm và 3,9mm, chiều dài vít từ 14mm đến 18mm, tối thiểu 03 loại, góc mở của vít tối đa 40 (± 10 độ). Tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/Túi | Cái | 70 | 1213800000
|  |  | 36 | PP2500647259 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực 3 |  | 36. Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực 3 |  |  | 0 | 0
0VT0622 | 85 | 36 | 36.1 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính từ 4,0mm đến 8,5mm. - Chiều dài từ 20mm đến 65mm - Chiều cao mũ vít: 16,1mm - Góc xoay 28 độ. - Vít tự taro. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 520000000
0VT0623 | 86 | 36 | 36.2 |  |  | Vít đơn trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều cao mũ vít: 12,2mm - Đường kính từ 4,5 mm đến 7,5mm. - Chiều dài từ 20mm đến 55mm - Vít tự taro. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 420000000
0VT0625 | 87 | 36 | 36.3 |  |  | Vít xương cánh chậu | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Vít có đường kính từ 6,5mm đến 8,5mm - Chiều dài từ 50mm đến 90mm. - Chiều cao mũ vít: 15,7mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 325000000
0VT0626 | 88 | 36 | 36.4 |  |  | Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Tự gãy khi vặn đủ lực. - Tổng chiều dài của vít khóa trong trước khi bẻ: 13,13mm - Chiều dài của phần vít khóa trong sau khi bẻ: 4,65mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 200 | 240000000
0VT0627 | 89 | 36 | 36.5 |  |  | Ốc khóa trong cho vít trượt | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cơ chế tự gãy mũ vít khi vặn đủ lực - Hai tầng, chiều cao ban đầu trước khi bẻ: 13,13mm - Chiều cao sau khi bẻ mũ vít: 4,65mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: 1,0mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 80000000
0VT0628 | 90 | 36 | 36.6 |  |  | Ốc khóa trong cho vít cánh chậu | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cơ chế tự gãy mũ vít khi vặn đủ lực - Chiều dài trước khi bẻ mũ vít: 13,25mm - Đường kính 6,247mm - Đồng bộ với vít xương cánh chậu, nẹp nối bên cánh chậu Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 140000000
0VT0629 | 91 | 36 | 36.7 |  |  | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | - Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5,5mm - Dài 500mm, trong đó 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có vạch đánh dấu Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 75000000
0VT0630 | 92 | 36 | 36.8 |  |  | Nẹp nối ngang cột sống lưng | - Vật liệu: hơp kim Titanium hoặc tương đương - Tương thích với đường kính nẹp dọc 5,5mm - Chiều dài từ 9,5mm tới 75mm - Kèm theo ốc khóa. | 1 cái/ gói | Cái | 30 | 142500000
0VT0631 | 93 | 36 | 36.9 |  |  | Nẹp nối vít xương cánh chậu | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Bề dày của nẹp 6,35mm - Chiều dài: 10mm, 20mm, 30mm, 60mm - Đồng bộ với nẹp dọc đường kính 5,5mm, vít xương cánh chậu. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 30 | 375000000
0VT0632 | 94 | 36 | 36.10 |  |  | Nẹp dọc tăng trưởng | - Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc tương đương - Có hai vít khóa mỗi đầu để cố định thanh dọc - Chiều dài nằm trong dải: từ 40 đến 110mm - Sử dụng cho các ca chỉnh vẹo ở bệnh nhân nhỏ tuổi. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 10 | 560000000
|  |  | 37 | PP2500647260 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực 4 |  | 37. Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực 4 |  |  | 0 | 0
0VT0633 | 95 | 37 | 37.1 |  |  | Vít đơn trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: từ 4,5mm đến 7,5mm, bước tăng 0,5mm - Chiều dài từ 25mm đến 55mm - Độ rộng mũ vít ≥ 13,5mm - Chiều cao mũ vít ≥ 12,5mm - Thiết kế to ở phần đầu mũ, nhỏ dần ở phần xa - Đầu mũi vít tự khoan - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5,5mm. | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 290000000
0VT0634 | 96 | 37 | 37.2 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: từ 4,5mm đến 7,5 mm, bước tăng 0,5mm - Chiều dài từ 25mm đến 55 mm - Độ rộng mũ vít ≥ 13,5mm - Chiều cao mũ vít ≥ 12,5mm - Góc xoay hình nón: 50 độ - Thiết kế to ở phần đầu mũ, nhỏ dần ở phần xa - Đầu mũi vít tự khoan - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5,5mm. | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 350000000
0VT0635 | 97 | 37 | 37.3 |  |  | Ốc khóa trong | Ốc khóa trong , tương thích với vít đơn trục và đa trục Vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Kích thước: 4,5mm | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 50000000
0VT0636 | 98 | 37 | 37.4 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Vật liệu Titanium hoặc tương đương Đường kính 5,5mm Chiều dài: 500-550mm Tương thích với vít đa trục, đơn trục | 1 cái/ gói | Cái | 40 | 36000000
|  |  | 38 | PP2500647261 | Bộ nẹp vít hai bước ren |  | 38. Bộ nẹp vít hai bước ren |  |  | 0 | 0
0VT0637 | 99 | 38 | 38.1 |  |  | Vít đa trục đa bước ren | - Vật liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium hoặc tương đương - Đường kính: Từ 4,0mm đến 8,5mm. - Chiều dài: Từ 20mm đến 60mm. - Chiều cao mũ vít: 14,8mm - Chiều rộng phần mũ vít: 10,43mm - Vít có 2 bước ren: Khoảng cách giữa 2 bước ren phần xương xốp 4mm và khoảng cách ren phần ren xương cứng 2mm. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 750000000
0VT0638 | 100 | 38 | 38.2 |  |  | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: 7,863mm - Chiều cao ban đầu: 12,96mm - Chiều cao sau khi bẻ vít: 4,85mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 200000000
0VT0639 | 101 | 38 | 38.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome hoặc tương đương - Đường kính 4,75mm. - Chiều dài 500mm. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 30 | 150000000
|  |  | 39 | PP2500647262 | Bộ nẹp vít rỗng nòng bơm xi măng cột sống |  | 39. Bộ nẹp vít rỗng nòng bơm xi măng cột sống |  |  | 0 | 0
0VT0640 | 102 | 39 | 39.1 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Vật liệu: hợp kim Titanium với mũ vít bằng hợp kim Cobalt Chrome, vòng vương miện bằng Titanium hoặc tương đương - Vít có hai vùng ren: vùng ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và vùng ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Có lỗ phía đầu vít cho phép xi măng có thể trực tiếp đi qua thân và các lỗ vít giúp cố định tức thời với những trường hợp có chất lượng xương kém - Tổng chiều cao mũ vít: 17,04mm. - Đường kính vít từ 4,5mm đến 9,5mm với bước tăng 1mm. - Chiều dài từ 30mm đến 55mm - Đồng bộ với ốc khoá trong. | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 1000000000
0VT0641 | 103 | 39 | 39.2 |  |  | Ốc khóa trong | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Vít có đặc tính với đầu tù giảm khả năng bắt lệch trục từ điểm đầu tới mũ vít - Đường kính: 8,863mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: 1,0mm - Tổng chiều cao: 13,5mm - Đồng bộ với vít đa trục;đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc 5,5mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 150000000
0VT0642 | 104 | 39 | 39.3 |  |  | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | - Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5,5mm - Dài 500mm, trong đó 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có vạch đánh dấu Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 75000000
|  |  | 40 | PP2500647263 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực |  | 40. Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực |  |  | 0 | 0
0VT0643 | 105 | 40 | 40.1 |  |  | Vít đa trục ít xâm lấn | - Vật liệu: Hợp kim Titanium và Colbalt Chrome hoặc tương đương - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng - Phần bẻ của mũ vít dài ≥ 13,8mm cho phép nắn chỉnh trượt - Đường kính: Từ 4,5mm đến 8,5mm, bước tăng 1mm - Chiều dài vít từ 35mm đến 55mm với bước tăng 5mm. - Tương thích với nẹp dọc đường kính 4,75mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 200 | 2160000000
0VT0644 | 106 | 40 | 40.2 |  |  | Vít ốc khóa trong | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: 10,38mm - Tự gãy mũ vít khi vặn đủ lực Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 200 | 300000000
0VT0645 | 107 | 40 | 40.3 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn | - Vật liệu: Cobalt Chrome hoặc tương đương - Đường kính: 4,75 mm - Uốn sẵn theo góc ưỡn cột sống - Chiều dài từ 30mm đến 90mm với bước tăng 5mm Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 60 | 330000000
0VT0646 | 108 | 40 | 40.4 |  |  | Kim chọc dò cuống sống thắt lưng | - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer (nhựa y tế) hoặc tương đương - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn - Tay cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài ≥ 150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính 4,191mm và nòng bên trong với đường kính 3,175mm - Đóng gói 02 cái/ hộp gồm 01 kim mũi vát, 01 kim mũi trocar - Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn FDA | 2 cái/ Bộ 1 bộ/ Hộp | Bộ | 50 | 300000000
|  |  | 41 | PP2500647264 | Vật tư nẹp vít bằng thép không gỉ |  | 41. Vật tư nẹp vít bằng thép không gỉ |  |  | 0 | 0
0VT0529 | 109 | 41 | 41.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | 1. Nẹp: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Kích cỡ: chiều dài ≥ 50mm - Đầu nẹp: ≤ 7 lỗ khóa - Thân nẹp: ≥ 3 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 2,5mm, dài từ 8mm đến 50mm; vít vỏ xương đường kính 2,7mm, dài từ 10mm đến 40mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium Ti6AI4V hoặc tương đương - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 297000000
0VT0530 | 110 | 41 | 41.2 |  |  | Vít khóa đường kính 2,5mm | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Tự tạo ren - Đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Kích cỡ: + Đường kính: 2,5mm + Chiều dài: từ 8mm đến 50mm - Tương thích với nẹp có ron khóa bên trong lỗ nẹp. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 650 | 780000000
0VT0531 | 111 | 41 | 41.3 |  |  | Vít vỏ xương đường kính 2,7mm | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Tự tạo ren - Kích cỡ: + Đường kính: 2,7mm + Chiều dài: từ 10mm đến 40mm - Tương thích với nẹp có ron khóa bên trong lỗ nẹp. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 200 | 240000000
0VT0532 | 112 | 41 | 41.4 |  |  | Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 79mm đến 145mm - Thân nẹp: ≤ 8 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm; vít vỏ xương đường kính 3,5mm, dài từ 12mm đến 70mm. 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 321000000
0VT0533 | 113 | 41 | 41.5 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Tự tạo ren - Đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Kích cỡ: + Đường kính: 3,5mm + Chiều dài: từ 10mm đến 70mm - Tương thích với nẹp có ron khóa bên trong lỗ nẹp. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 1600 | 2080000000
0VT0534 | 114 | 41 | 41.6 |  |  | Vít vỏ xương đường kính 3,5mm | - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Tự tạo ren - Kích cỡ: + Đường kính: 3,5mm + Chiều dài: từ 12mm đến 70mm - Tương thích với nẹp có ron khóa bên trong lỗ nẹp - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 300 | 360000000
0VT0535 | 115 | 41 | 41.7 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 82mm đến 125mm - Đầu nẹp ≤ 7 lỗ khóa - Thân nẹp ≤ 6 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm; vít vỏ xương đường kính 3,5mm, dài từ 12mm đến 70mm. 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 435000000
0VT0536 | 116 | 41 | 41.8 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt trong xương cánh tay) | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 103mm đến 148mm - Đầu nẹp ≤ 3 lỗ khóa - Thân nẹp ≤ 7 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 15 | 186000000
0VT0537 | 117 | 41 | 41.9 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt bên xương cánh tay) | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 98mm đến 143mm - Đầu nẹp ≤ 5 lỗ khóa - Thân nẹp ≤ 7 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 2,5mm, dài từ 8mm đến 50mm; vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 15 | 186000000
0VT0538 | 118 | 41 | 41.10 |  |  | Nẹp khóa xương đòn chữ S | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 70mm đến 95mm - Thân nẹp ≤ 6 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium Ti6AI4V hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 50 | 665000000
0VT0539 | 119 | 41 | 41.11 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ AISI 316 LVM hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 80mm đến 150mm - Đầu nẹp ≤5 lỗ - Thân nẹp ≤9 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 2,5mm, dài từ 8mm đến 50mm; vít vỏ xương đường kính 2,7mm, dài từ 10mm đến 40mm; vít vỏ xương đường kính 3,5mm, dài từ 12mm đến 70mm. 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium Ti6AI4V hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 306000000
0VT0540 | 120 | 41 | 41.12 |  |  | Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 122mm đến 249mm - Thân nẹp: ≤ 12 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm, dài từ 12mm đến 110mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 348000000
0VT0541 | 121 | 41 | 41.13 |  |  | Vít khóa đường kính 5,0mm | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Tự tạo ren - Đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Kích cỡ: + Đường kính: 5,0 mm + Chiều dài: từ 12mm đến 110 mm - Tương thích với nẹp có ron khóa bên trong lỗ nẹp - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 1000 | 1500000000
0VT0542 | 122 | 41 | 41.14 |  |  | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 83mm đến 203mm - Đầu nẹp ≤ 4 lỗ khóa - Thân nẹp ≤ 8 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm, dài từ 12mm đến 110mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 576000000
0VT0543 | 123 | 41 | 41.15 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 130mm đến 190mm - Đầu nẹp ≤ 7 lỗ khóa - Thân nẹp ≤ 8 lỗ - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm, dài từ 10mm đến 70mm; vít vỏ xương đường kính 3,5mm, dài từ 12mm đến 70mm. 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥ 2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 30 | 399000000
0VT0544 | 124 | 41 | 41.16 |  |  | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp đầu dưới xương đùi (Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi) | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài từ 139mm đến 254mm - Đầu nẹp: ≤ 7 lỗ khóa - Thân nẹp: ≤ 8 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm, dài từ 12mm đến 110mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 20 | 264000000
0VT0545 | 125 | 41 | 41.17 |  |  | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi | 1. Nẹp: - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ: chiều dài 200mm - 249mm - Thân nẹp: ≤ 16 lỗ khóa - Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm, dài 10-70mm 2. Ron vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Được lắp sẵn trên nẹp - Thiết kế cho đầu vít không ren, hình nón ≥2 độ - Được mã hóa bằng màu 3. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 5 | 140000000
0VT0546 | 126 | 41 | 41.18 |  |  | Khóa thép với miếng đệm Titanium | - Vật liệu: + Cáp bằng hợp kim thép hoặc hợp kim Cobalt Chrome hoặc Titanium hoặc tương đương. + Ống khóa bằng titanium hoặc tương đương. - Kích cỡ: đường kính ≤ 1,8mm - Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ Hộp | Cái | 5 | 26500000
0VT0547 | 127 | 41 | 41.19 |  |  | Đinh nội tủy liên mấu chuyển xương đùi loại ngắn | 1. Đinh nội tủy: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Có ốc lắp sẵn (bên trong) để khóa vít đầu xương - Nắp đậy bằng titanium hoặc tương đương. - Có dạng hình thang. - Góc: ≤ 127 độ - Diện tích bề mặt: ≤ 176mm2 - Có khe hở đầu xa - Kích cỡ: + Chiều dài: ≥180mm + Đường kính: 10mm 2. Vít - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Vít đầu xương: đường kính 10,5mm, dài từ 70mm đến 125mm, có đoạn ren vít dài 32mm - Vít thân xương: đường kính 5,0mm, dài từ 30mm đến 60mm 3. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE | 1 Bộ/ Hộp | Bộ | 50 | 765000000
0VT0548 | 128 | 41 | 41.20 |  |  | Đinh nội tủy liên mấu chuyển xương đùi loại dài | 1. Đinh nội tủy: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Có ốc lắp sẵn (bên trong) để khóa vít đầu xương. - Nắp đậy bằng titanium hoặc tương đương. - Có dạng hình thang. - Góc: ≤ 127 độ - Diện tích bề mặt: ≤ 176mm2 - Có khe hở đầu xa - Kích cỡ: + Chiều dài: ≥ 300mm + Đường kính: 10mm 2. Vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Vít đầu xương: đường kính 10,5mm, dài từ 70mm đến 125mm, có đoạn ren vít dài 32mm - Vít thân xương: đường kính 5,0mm, dài từ 30mm đến 60mm 3. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE | 1 Bộ/ Hộp | Bộ | 30 | 642000000
|  |  | 42 | PP2500647265 | Bộ đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 |  | 42. Bộ đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 |  |  | 0 | 0
0VT0552 | 129 | 42 | 42.1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. - Đinh đặc có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu xa). Đinh gập góc ở đầu gần, đầu xa thuôn nhọn, thân đinh trơn. Đường kính từ 8mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 220mm đến 420mm. - Đinh mũi khế có 2 lỗ bắt vít đầu gần, đầu xa không có lỗ bắt vít nhưng cấu tạo múi khế có tác dụng cố định đầu xa, thân đinh trơn, đường kính đinh từ 7mm đến 11mm, chiều dài đinh từ 190mm đến 360mm. Đồng bộ với Vít chốt ngang. Tiêu chuẩn FDA. | 1 cái/1 gói | Cái | 70 | 420000000
0VT0553 | 130 | 42 | 42.2 |  |  | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi | Đường kính vít ≤ 4,5mm. - Chiều dài từ 25mm đến 75mm. - Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít là trơn. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đồng bộ với đinh nội tủy có chốt. Tiêu chuẩn FDA | 5 cái/1 gói | Cái | 280 | 168000000
|  |  | 43 | PP2500647266 | Bộ nẹp vít DHS |  | 43. Bộ nẹp vít DHS |  |  | 0 | 0
0VT0554 | 131 | 43 | 43.1 |  |  | Nẹp nén DHS | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Nẹp dày ≥ 5,5 mm; rộng 19mm; khoảng cách lỗ nẹp 16mm - Số lỗ trên thân nẹp đủ các số chẵn từ 4 đến 12 lỗ - Đồng bộ với vít DHS và vít nén DHS | 1 Cái/ Túi | Cái | 50 | 169500000
0VT0555 | 132 | 43 | 43.2 |  |  | Vít nén DHS | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đồng bộ với nẹp DHS và vít DHS | 1 Cái/ Túi | Cái | 50 | 18250000
|  |  | 44 | PP2500647267 | Vật tư phẫu thuật cột sống cổ lối trước 1 |  | 44. Vật tư phẫu thuật cột sống cổ lối trước 1 |  |  | 0 | 0
0VT0562 | 133 | 44 | 44.1 |  |  | Nẹp cổ trước 1 tầng | Nẹp cổ trước có độ dày 2.0mm với chất liệu hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) hoặc tương đương. Phần rộng nhất của nẹp là 18mm, phần hẹp nhất của nẹp là 14mm. Chiều rộng của cửa sổ giữa nẹp là 8mm. Nẹp cổ có kích thước từ 21mm đến 45mm (bước tăng 2mm). Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 90 | 495000000
0VT0563 | 134 | 44 | 44.2 |  |  | Nẹp cổ trước 2 tầng | Nẹp cổ trước có độ dày 2,0mm với chất liệu hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) hoặc tương đương. Phần rộng nhất của nẹp là 18mm, phần hẹp nhất của nẹp là 14mm. Chiều rộng của cửa sổ giữa nẹp là 8mm. Nẹp cổ có kích thước từ 37mm đến 55mm (bước tăng 2mm). Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 40 | 420000000
0VT0564 | 135 | 44 | 44.3 |  |  | Nẹp cổ trước 3 tầng | Nẹp cổ trước có độ dày 2,0mm với chất liệu hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) hoặc tương đương. Phần rộng nhất của nẹp là 18mm, phần hẹp nhất của nẹp là 14mm. Chiều rộng của cửa sổ giữa nẹp là 8mm. Nẹp cổ có kích thước từ 51mm đến 81mm (bước tăng 3mm). Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 30 | 435000000
0VT0565 | 136 | 44 | 44.4 |  |  | Vít cổ trước tự khóa | Chất liệu hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) hoặc tương đương. Vít có nhiều đường kính (3,5; 4,0; 4,35), vít có chiều dài từ 10mm đến 20mm. Vít được cấu tạo tự khóa ở góc từ 15° đến -7° ở giữa nẹp cổ trước và góc từ 20°đến -12° khi bắt ở 2 đầu nẹp, khoảng cách bước ren 1,8mm, góc vát của ren trên thân vít đạt 85°. Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 600 | 1260000000
0VT0566 | 137 | 44 | 44.5 |  |  | Miếng ghép Đĩa đệm cổ PEEK | Đĩa đệm cổ vật liệu PEEK hoặc tương đương, ba điểm đánh dấu trục tantalum, bề mặt răng cưa. Kích thước: 14x12mm, 14x14mm, 16x14mm, chiều cao 5,6,7,8,9,10mm Tiêu chuẩn: CE | 1 Cái/ túi | Cái | 50 | 550000000
|  |  | 45 | PP2500647268 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước 2 |  | 45. Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước 2 |  |  | 0 | 0
0VT0567 | 138 | 45 | 45.1 |  |  | Nẹp cổ trước 1 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2,5mm - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17,8mm - Chiều dài từ 19mm tới 30mm. Bước tăng: 2 hoặc 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 80 | 640000000
0VT0568 | 139 | 45 | 45.2 |  |  | Nẹp cổ trước 2 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2,5mm. - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17,8mm - Chiều dài từ 32,5mm tới 50mm. Bước tăng 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 40 | 480000000
0VT0569 | 140 | 45 | 45.3 |  |  | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2,5mm - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17,8mm - Chiều dài từ 52,5mm tới 72,5mm. Bước tăng 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 30 | 420000000
0VT0570 | 141 | 45 | 45.4 |  |  | Nẹp cổ trước 4 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2,5mm. - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17,8mm - Chiều dài từ 75mm tới 85mm. Bước tăng 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 10 | 185000000
0VT0571 | 142 | 45 | 45.5 |  |  | Vít cột sống cổ trước | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Vít đa hướng tự khoan - Đường kính tối thiểu có 2 đường kính: 4,0mm, 4,5mm - Vít đường kính 4,0mm: chiều dài từ 11mm đến 17mm, bước tăng 1mm, đường kính trong 2,4mm, đường kính ngoài 4,0mm - Vít đường kính 4,5mm: chiều dài từ 11mm đến 17mm, bước tăng 2mm, đường kính trong 2,9mm, đường kính ngoài 4,5mm - Góc nghiêng của vít đơn hướng: 12 độ lên trên;xuống dưới, 6 độ từ trong ra ngoài. - Góc nghiêng của vít đa hướng: 22 độ/-2 độ lên trên;xuống dưới; 17 độ/4 độ từ trong ra ngoài. - Đồng bộ với nẹp đốt sống cổ trước kèm khóa mũ vít 90 độ | 1 cái/gói | Cái | 500 | 500000000
0VT0572 | 143 | 45 | 45.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng: 14mm, 16mm - Chiều cao từ 4mm tới 8mm - Chiều sâu (chiều dài): 11mm, 14mm - Độ ưỡn ≥ 4 độ - Có điểm đánh dấu cản quang. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. | 1 cái/hộp | Cái | 100 | 1050000000
|  |  | 46 | PP2500647269 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước 3 |  | 46. Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước 3 |  |  | 0 | 0
0VT0573 | 144 | 46 | 46.1 |  |  | Nẹp cổ trước 1 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Độ dày 1,9mm - Chiều rộng (chỗ rộng nhất): 16mm - Chiều dài: Từ 15mm đến 31mm, bước tăng của nẹp 2mm - Có điểm đánh dấu hướng đầu/cuối của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 80 | 800000000
0VT0574 | 145 | 46 | 46.2 |  |  | Nẹp cổ trước 2 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Độ dày 1,9mm - Chiều rộng (chỗ rộng nhất): 16mm - Chiều dài: Từ 33mm đến 48mm - Có điểm đánh dấu hướng đầu/cuối của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 30 | 435000000
0VT0575 | 146 | 46 | 46.3 |  |  | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Độ dày 1,9mm - Chiều rộng (chỗ rộng nhất): 16mm - Chiều dài: Từ 49mm đến 68mm - Có điểm đánh dấu hướng đầu/cuối của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 30 | 495000000
0VT0576 | 147 | 46 | 46.4 |  |  | Nẹp cổ trước 4 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Độ dày 2,1mm - Chiều rộng (chỗ rộng nhất): 16mm - Chiều dài: Từ 69mm đến 83mm - Có điểm đánh dấu hướng đầu/cuối của nẹp. | 1 cái/gói | Cái | 10 | 210000000
0VT0577 | 148 | 46 | 46.5 |  |  | Vít cột sống cổ trước | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Có bước ren phù hợp với chất lượng xương; - Đường kính: 3,5mm và 4,0mm - Chiều dài: 13, 14, 15, 16, 17mm - Vít tự khoan | 1 cái/gói | Cái | 500 | 1250000000
0VT0578 | 149 | 46 | 46.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng: 14mm, 16mm - Chiều cao từ 4mm tới 8mm - Chiều sâu (chiều dài): 11mm, 14mm - Độ ưỡn ≥ 4 độ - Có điểm đánh dấu cản quang - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. | 1 cái/hộp | Cái | 50 | 525000000
|  |  | 47 | PP2500647270 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau 2 |  | 47. Bộ nẹp vít cột sống cổ sau 2 |  |  | 0 | 0
0VT0585 | 150 | 47 | 47.1 |  |  | Vít đa trục cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Vít tự tarô. - Chiều cao mũ vít ≥ 10,8mm - Đường kính vít có 03 cỡ 3,5; 4,0 và 4,5 mm - Chiều dài vít từ 10 mm đến 52mm, bước tăng 2mm - Tương thích được với hệ thống nẹp dọc đường kính 3,2mm - Góc nghiêng tối đa 45 độ. - Có thể bù góc để tăng độ linh hoạt của vít | 1 cái/ gói | Cái | 200 | 930000000
0VT0586 | 151 | 47 | 47.2 |  |  | Vít ốc khóa trong cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5,92mm - Chiều cao: 3,63mm | 1 cái/ gói | Cái | 200 | 200000000
0VT0587 | 152 | 47 | 47.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Dài ≥ 240mm - Đường kính ≥ 3,2mm. Đồng bộ với vít đa trục cột sống cổ lối sau. | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 50000000
0VT0588 | 153 | 47 | 47.4 |  |  | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 3,2mm. - Dài ≥ 200mm - Thiết kế uốn sẵn tại vùng chẩm. Trên nẹp có sẵn lỗ bắt vít chẩm. - Đường kính vùng uốn ≥ 3,6mm Đồng bộ với vít chẩm cổ đường kính 4,0mm và 4,5mm | 1 cái/ gói | Cái | 20 | 150000000
0VT0589 | 154 | 47 | 47.5 |  |  | Vít chẩm | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính có 02 cỡ 4,0 mm và 4,5 mm - Chiều dài vít ≥ 6mm - Vít ren xương cứng, đồng bộ với nẹp chẩm cổ sau | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 400000000
0VT0590 | 155 | 47 | 47.6 |  |  | Nẹp nối chuyển tiếp cột sống cổ - ngực | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Nẹp nối thanh dọc: kết nối thanh dọc đường kính 3,2mm với đường kính 5,5mm | 1 cái/ gói | Cái | 20 | 60000000
|  |  | 48 | PP2500647271 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau 3 |  | 48. Bộ nẹp vít cột sống cổ sau 3 |  |  | 0 | 0
0VT0591 | 156 | 48 | 48.1 |  |  | Vít đa trục cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Vít có góc xoay. - Đầu vít Tự Taro - Tích hợp được với hệ thống định vị trong mổ và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ - Có chỉ định dùng được cho phẫu thuật cột sống cổ C1-C7 và vùng ngực cao từ T1-T3 - Dùng với nẹp dọc cổ sau 3,2 hoặc 3,5mm - Vít có các đường kính: + 3,0mm: dài từ 8mm đến 34mm (bước tăng 2mm) + 3,5; 4,0; 4,5mm: dài từ 8mm đến 42mm (bước tăng 2mm) + 5,5mm: dài từ 25mm đến 40mm (bước tăng 5mm) | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 650000000
0VT0592 | 157 | 48 | 48.2 |  |  | Nẹp dọc cổ sau | -Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 3,2mm - Chiều dài ≥ 240mm | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 280000000
0VT0593 | 158 | 48 | 48.3 |  |  | Ốc khóa trong cổ sau | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cánh ren đầu được làm tù giúp bắt ốc khoá trong dễ dàng và tránh lệch khỏi trục. - Phần rãnh được cắt ở phần đầu của ren. | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 170000000
|  |  | 49 | PP2500647272 | Miếng ghép đĩa đệm cổ kèm vít |  | 49. Miếng ghép đĩa đệm cổ kèm vít |  |  | 0 | 0
0VT0617 | 159 | 49 | 49.1 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Kích thước: 15x12mm và 17x14mm - Có dạng hình thang. - Chiều cao: từ 5mm đến 10mm - Độ nghiêng khi bắt vít: + Dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 40 độ, Hướng ra ngoài 8 độ + Không dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 27-47 độ, Hướng ra ngoài 1-10 độ - Độ nghiêng: 6 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: 2 điểm bằng chất liệu hợp kim Titan - Khoang ghép xương: từ 0,31ml đến 0,97ml Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 200 | 4400000000
0VT0618 | 160 | 49 | 49.2 |  |  | Vít tự taro, tự khoan | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Vít tự khoan - Được thiết kế với hai phần: ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính có 2 cỡ: 3,5mm và 4,0mm - Chiều dài có 3 cỡ: 11mm, 13mm, 15mm - Vít 11mm, có 4,24 mm phần ren xương cứng - Vít 13mm và 15mm, có 5,24mm phần ren xương cứng Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 200 | 400000000
|  |  | 50 | PP2500647273 | Bộ nẹp, vít tạo hình bản sống cổ |  | 50. Bộ nẹp, vít tạo hình bản sống cổ |  |  | 0 | 0
0VT0619 | 161 | 50 | 50.1 |  |  | Nẹp tạo hình bản sống | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Nẹp hình chữ Z - Chiều dài từ 8mm đến 16mm, bước tăng 2mm - Có 04 lỗ bắt vít. - Đồng bộ với vít tạo hình tự taro đường kính 2,6mm và 3,0mm | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 400000000
0VT0620 | 162 | 50 | 50.2 |  |  | Vít tạo hình bản sống | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính 2,6mm và 3,0mm - Chiều dài từ 5mm đến 11 mm - Vít tự taro Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 50 | 100000000
0VT0621 | 163 | 50 | 50.3 |  |  | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ | - Vật liệu: Titanium, titanium carbide hoặc tương đương - Có rãnh cố định, ngăn bị trượt ra khỏi thân sống - Có trục quay trước/sau. - Chiều cao: 5,6,7,8mm - Chiều sâu: 12, 14,16, 18mm - Chiều rộng: 15; 17,8mm | 1 cái/ hộp | Cái | 20 | 1320000000
|  |  | 51 | PP2500647274 | Bộ nẹp vít khớp cùng chậu |  | 51. Bộ nẹp vít khớp cùng chậu |  |  | 0 | 0
0VT0647 | 164 | 51 | 51.1 |  |  | Vít khớp cùng chậu | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 12mm. - Vít có chiều dài phù hợp với giải phẫu: 40mm, 50mm, 60mm. - Có nhiều cửa lỗ trên thân vít tạo điều kiện cho liền xương. - Có thể nhồi xương vào thân vít. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/ gói | Cái | 20 | 400000000
0VT0648 | 165 | 51 | 51.2 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật lối bên loại 2 | Chất liệu PEEK hoặc tương đương. Thiết kế đầu hình viên đạn. Dạng cong. Có điểm đánh dấu cản quang. Độ ưỡn: 6 độ, 12 độ. Có khoang ghép xương từ 1,54cc đến 5,45cc với miếng ghép có độ ưỡn 6 độ và từ 1,78cc đến 4,84cc với miếng ghép có độ ưỡn 12 độ. Chiều dài từ 40mm đến 60mm. Chiều rộng từ 18mm, 22mm. Chiều cao từ 8mm đến 14mm. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 50 | 1300000000
0VT0649 | 166 | 51 | 51.3 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 2 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Đầu hình viên đạn, có răng. - Có 04 điểm đánh dấu cản quang - Chiều dài: 25 và 30mm - Chiều cao từ 7mm đến 14mm. - Chiều rộng trước /sau: 10mm - Độ ưỡn 6 độ - Diện tích bề mặt 133mm2 với chiều dài 25mm, 156mm2 với chiều dài 30mm - Khoang ghép xương: từ 0,3cc đến 1,17 cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có 2 đầu gắn dụng cụ. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 50 | 597500000
0VT0650 | 167 | 51 | 51.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 3 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên để chống trượt. - Có điểm đánh dấu cản quang làm bằng Tantalum hoặc tương đương - Chiều dài 22mm; 26mm - Chiều cao từ 6 đến 16mm. - Chiều rộng 10mm. - Khoang ghép xương từ: 0,32cc đến 1,19cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 50 | 550000000
|  |  | 52 | PP2500647275 | Bộ Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ |  | 52. Bộ Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0656 | 168 | 52 | 52.1 |  |  | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ | - Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Số lỗ khóa phần đầu nẹp 4 lỗ, sử dụng vít khóa 2,4mm. Thân nẹp sử dụng vít khóa 2,4mm và vít vỏ 2,4mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 37mm đến 73 mm (± 0,5 mm) - Khoảng cách giữa các lỗ khóa thân nẹp 13mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. - Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 30 | 129000000
0VT0657 | 169 | 52 | 52.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 2,4mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài vít từ 6mm đến 30mm, bước tăng 2 mm. - Đường kính ngoài 2,4mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 1,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,2mm (± 0.1 mm), chiều dài rãnh vát 3,0mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. - Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 180 | 64800000
0VT0658 | 170 | 52 | 52.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 2,4mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 6-30mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 2,4mm (± 0,05 mm) - Đường kính chân ren 1,7mm (± 0,05 mm) - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,2mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 2,5mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 90 | 26100000
|  |  | 53 | PP2500647276 | Bộ Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn có móc các cỡ |  | 53. Bộ Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn có móc các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0659 | 171 | 53 | 53.1 |  |  | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn có móc các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Sử dụng vít khóa đường kính 3,5 mm và vít vỏ 3,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 53mm đến 101mm (± 0,5 mm) - Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13,0mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 30 | 132900000
0VT0660 | 172 | 53 | 53.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 60mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,7mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,8mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 180 | 66600000
0VT0661 | 173 | 53 | 53.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,5mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,0mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 30 | 9300000
|  |  | 54 | PP2500647277 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  | 54. Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0662 | 174 | 54 | 54.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 9 lỗ, sử dụng vít khóa 3,5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3,5 mm và vít vỏ 3,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80mm đến 128 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 4,5mm (± 0,1 mm), Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 40 | 237200000
0VT0663 | 175 | 54 | 54.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 60 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,7mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,8mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 400 | 148000000
0VT0664 | 176 | 54 | 54.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,5 ± (0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,0mm (± 0.1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 40 | 12400000
|  |  | 55 | PP2500647278 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ |  | 55. Bộ Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0665 | 177 | 55 | 55.1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | - Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3,5 mm và vít vỏ 3,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 59mm đến 137mm (± 0.5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 4,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14mm (± 0,1 mm). - Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 60 | 180000000
0VT0666 | 178 | 55 | 55.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 60 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,7mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,8mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 480 | 177600000
0VT0667 | 179 | 55 | 55.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,5mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,0mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 60 | 18600000
|  |  | 56 | PP2500647279 | Bộ Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ |  | 56. Bộ Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0668 | 180 | 56 | 56.1 |  |  | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 8 lỗ, sử dụng vít khóa 3,5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3,5 mm và vít vỏ 3,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 96mm đến 226 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 4,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13,0mm (± 0,1 mm). Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 30 | 195000000
0VT0669 | 181 | 56 | 56.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,7mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,8mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 300 | 111000000
0VT0670 | 182 | 56 | 56.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,5mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,0mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 30 | 9300000
|  |  | 57 | PP2500647280 | Bộ Nẹp khóa bản rộng các cỡ |  | 57. Bộ Nẹp khóa bản rộng các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0671 | 183 | 57 | 57.1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4,5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80mm đến 314 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 6,6mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18,0mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 60 | 265800000
0VT0672 | 184 | 57 | 57.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5,0 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50mm đến 90 mm bước tăng 5 mm, - Đường kính ngoài 5,0mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 4,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,4mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 729 | 291600000
0VT0673 | 185 | 57 | 57.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 80mm bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 4,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 3,2mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,3mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,5mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 60 | 19200000
|  |  | 58 | PP2500647281 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi, bao gồm: |  | 58. Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi, bao gồm: |  |  | 0 | 0
0VT0674 | 186 | 58 | 58.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khoá rỗng ruột 7,3mm và vít khóa 5 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 192mm đến 300 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 5,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20,0mm (± 0,1 mm). Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 30 | 222000000
0VT0675 | 187 | 58 | 58.2 |  |  | Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần loại tự taro 7,3mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài vít từ 20mm đến 120mm, bước tăng 5 mm - Đường kính ngoài 7,3mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 5,5mm (± 0,05 mm) - Góc ren mũ vít 60° - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,8mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,5mm (± 0,1 mm). - Thân vít: Đường kính lỗ rỗng: 2,7mm (± 0,05 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 60 | 49800000
0VT0676 | 188 | 58 | 58.3 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5,0 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50mm đến90 mm bước tăng 5 mm, - Đường kính ngoài 5,0mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 4,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,4mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 300 | 120000000
0VT0677 | 189 | 58 | 58.4 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 80mm bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 4,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 3,2mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,3mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,5mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 30 | 9600000
|  |  | 59 | PP2500647282 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ |  | 59. Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0678 | 190 | 59 | 59.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 7 lỗ, sử dụng vít khóa 5,0 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5,0 mm và vít vỏ 4,5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 136mm đến 376 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 5,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 60 | 463800000
0VT0679 | 191 | 59 | 59.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5,0 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50mm đến 90 mm bước tăng 5 mm, - Đường kính ngoài 5,0mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 4,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,4mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 600 | 240000000
0VT0680 | 192 | 59 | 59.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 80mm bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 4,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 3,2mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,3mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,5mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 60 | 19200000
|  |  | 60 | PP2500647283 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ , bao gồm: |  | 60. Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ , bao gồm: |  |  | 0 | 0
0VT0681 | 193 | 60 | 60.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 5 lỗ, sử dụng vít khóa 5,0 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5,0 mm và vít vỏ 4,5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 123mm đến 283 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 5,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 80 | 512000000
0VT0682 | 194 | 60 | 60.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5,0 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50mm đến 90 mm bước tăng 5 mm, - Đường kính ngoài 5,0mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 4,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,5mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,4mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 800 | 320000000
0VT0683 | 195 | 60 | 60.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 80mm bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 3,2mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,3mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,5mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 80 | 25600000
|  |  | 61 | PP2500647284 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ |  | 61. Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0684 | 196 | 61 | 61.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khóa 3,5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3,5 mm và vít vỏ 3,5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80mm đến 184mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 4,5mm (± 0,1 mm), - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13,0mm (± 0,1 mm). Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 20 | 130000000
0VT0685 | 197 | 61 | 61.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12mm đến 60 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 3,5mm (± 0,05 mm), - Đường kính chân ren 2,9mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,7mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,8mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 200 | 74000000
0VT0686 | 198 | 61 | 61.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12 mm đến50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3,5 mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 2,5 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1,5 mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,0 mm( ± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng EO. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái / túi | Cái | 20 | 6200000
|  |  | 62 | PP2500647285 | Bộ Nẹp khóa bản hẹp các cỡ |  | 62. Bộ Nẹp khóa bản hẹp các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0687 | 199 | 62 | 62.1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5,0 mm và vít vỏ 4,5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 116 mm đến 242 mm (± 0,5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 6,6 mm (± 0,1 mm), Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18,0 mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng EO. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 1 cái / túi | Cái | 60 | 198000000
0VT0688 | 200 | 62 | 62.2 |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5,0 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12 mm đến 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50 mm đến 90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5,0 mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 4,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,5 mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 5,4 mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng EO. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái /túi | Cái | 600 | 240000000
0VT0689 | 201 | 62 | 62.3 |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Chiều dài từ 12 mm đến 80 mm bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4,5 mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 3,2 mm (± 0,05 mm). - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2,3 mm (± 0,1 mm), chiều dài rãnh vát 4,5 mm (± 0,1 mm). - Tiệt trùng bằng EO Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái /túi | Cái | 60 | 19200000
|  |  | 63 | PP2500647286 | Vít xương xốp tự taro các cỡ |  | 63. Vít xương xốp tự taro các cỡ |  |  | 0 | 0
0VT0690 | 202 | 63 | 63.1 |  |  | Vít xương xốp ren toàn phần tự taro đường kính 4,0 mm | - Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Chiều dài vít từ 14 mm đến 30 mm, bước tăng 2 mm, từ 30 mm đến 60 mm bước tăng 5 mm - Đường kính ngoài 4,0 mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 2,2 mm (± 0,05 mm) - Bước ren Vít 1,8 mm (± 0,05 mm) - Chiều cao mũ vít 3,5 mm (± 0,1 mm), bán kính cong 2,5 mm ± (0,25 mm). - Tiệt trùng bằng EO. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái /túi | Cái | 300 | 120000000
0VT0691 | 203 | 63 | 63.2 |  |  | Vít xương xốp ren toàn phần tự taro đường kính 6,5 mm | Vật liệu Titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Đường kính ngoài 6,5 mm (± 0,05 mm), Đường kính chân ren 3,1 mm (± 0,05 mm) - Bước ren vít 2,75mm (± 0,05 mm). - Mũ vít: chiều cao 4,6 mm (± 0,1 mm), bán kính cong 4,0 mm (± 0,25 mm). - Chiều dài vít từ 25 mm-100mm, bước tăng 5 mm - Tiệt trùng bằng EO. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu | 10 cái /túi | Cái | 300 | 150000000
|  |  | 64 | PP2500647287 | Nẹp vít khóa xương đòn, chất liệu titanium |  | 64. Nẹp vít khóa xương đòn, chất liệu titanium |  |  |  | 0
2VT0007 | 204 | 64 | 64.1 |  |  | Nẹp khoá titan xương đòn | Chất liệu Titanium hoặc tương đương, tạo hình chữ S Độ dày nẹp 3mm (± 2%) Chiều rộng 11mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 68 mm đến 138mm Số lỗ từ 6 lỗ đến 12 lỗ (có tối thiểu 9 loại phân biệt trái phải) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 150 | 645000000
2VT0010 | 205 | 64 | 64.2 |  |  | Nẹp khoá móc titan xương đòn | Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Độ dày 3,0mm (± 2%) Móc đỡ gồm tối thiểu 3 loại cao 12;15;18mm Số lỗ từ 4 lỗ tới 7 lỗ (có tối thiểu 24 loại), thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Chiều dài nẹp từ 70mm tới 112mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 40 | 220000000
2VT0013 | 206 | 64 | 64.3 |  |  | Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài, trái/ phải các cỡ | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Độ dày 3,4mm (±2%) Chiều dài từ 69mm tới 136mm Thân nẹp có từ 3 lỗ tới 8 lỗ (gồm tối thiểu 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 6 lỗ khóa 2,7mm, lỗ kết hợp vít khóa và vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30 | 165000000
2VT0017 | 207 | 64 | 64.4 |  |  | Nẹp khoá titan mỏm khuỷu | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 3,0mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 86mm đến 229mm Số lỗ từ 4 lỗ đến 15 lỗ (có tối thiểu 14 loại), đầu nẹp có tối thiểu 8 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 20 | 132000000
2VT0031 | 208 | 64 | 64.5 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương chày mặt ngoài | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 4,0mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 80mm đến 288mm Số lỗ thân từ 5 lỗ đến 21 lỗ (có tối thiểu 18 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 6 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 310000000
2VT0034 | 209 | 64 | 64.6 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 3,5mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 109mm đến 265mm Số lỗ thân từ 4 lỗ đến 16 lỗ (có tối thiểu 14 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 8 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 80 | 496000000
2VT0037 | 210 | 64 | 64.7 |  |  | Nẹp khóa xương mác | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 1,2mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 40mm đến 160mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 13 lỗ (có tối thiểu 11 loại) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 20 | 64000000
2VT0040 | 211 | 64 | 64.8 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương mác | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 2,0mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 78mm đến 162mm Số lỗ thân từ 4 lỗ đến 11 lỗ (có tối thiểu 8 loại), đầu nẹp có tối thiểu 4 lỗ khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30 | 126000000
2VT0044 | 212 | 64 | 64.9 |  |  | Nẹp khoá titan xương gót | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp gồm tối thiểu 2 loại 1,2mm và 2,0mm. Số lỗ thân gồm tối thiểu 2 loại 11 lỗ và 14 lỗ Chiều dài nẹp từ 60mm đến 72mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 10 | 60000000
2VT0048 | 213 | 64 | 64.10 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương cánh tay | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 2,5mm (± 2%) Nẹp mặt trong: Chiều dài nẹp từ 59mm đến 201mm; số lỗ thân từ 3 lỗ đến 14 lỗ (có tối thiểu 10 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 3 lỗ khóa 2,7mm Nẹp mặt ngoài: Chiều dài nẹp từ 65mm đến 208mm; số lỗ thân từ 3 lỗ đến 14 lỗ (có tối thiểu 10 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 5 lỗ khóa 2,7mm Thân nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30 | 171000000
2VT0052 | 214 | 64 | 64.11 |  |  | Nẹp khoá titan đầu trên xương cánh tay | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 4,0mm (± 2%) Chiều rộng 12mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 96mm đến 210mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 12 lỗ (có tối thiểu 7 loại), đầu nẹp có tối thiểu 8 lỗ khóa Thân nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60 | 360000000
2VT0055 | 215 | 64 | 64.12 |  |  | Nẹp khoá titan đầu trên xương quay | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 2,0mm (± 2%) Loại ốp chỏm xương quay: Chiều dài nẹp từ 38mm đến 56mm, số lỗ thân từ 2 lỗ đến 4 lỗ (có tối thiểu 6 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 6 lỗ khóa 2,7mm Loại ốp cổ xương quay: Chiều dài nẹp ttừ 40mm đến 50mm, số lỗ thân có loại 3 lỗ và 4 lỗ, đầu nẹp có tối thiểu 5 lỗ khóa 2,7mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 15 | 63000000
2VT0058 | 216 | 64 | 64.13 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương quay | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 2,0mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 47mm đến 137mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 13 lỗ, đầu nẹp có tối thiểu 2 loại: 4 lỗ khóa và 5 lỗ khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30 | 99000000
2VT0061 | 217 | 64 | 64.14 |  |  | Nẹp khoá titan bản nhỏ | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 3,4mm (± 2%) Chiều rộng 11mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 58mm đến 200mm Số lỗ thân từ 4 lỗ đến 15 lỗ (có tối thiểu 12 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén, thân nẹp thiết kế xẻ rãnh ít tiếp xúc bề mặt xương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 90 | 315000000
2VT0070 | 218 | 64 | 64.15 |  |  | Nẹp khoá titan mắt xích | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 3,0mm (± 2%) Chiều rộng 10mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 58mm đến 308mm Số lỗ thân từ 5 lỗ đến 22 lỗ (có tối thiểu 14 loại) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 200 | 860000000
2VT0073 | 219 | 64 | 64.16 |  |  | Nẹp mini titan bàn ngón | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 1,0mm (± 2%) Nẹp chữ T: Đầu nẹp có tối thiểu 3 lỗ, thân nẹp có tối thiểu 10 lỗ, chiều dài ≥ 40mm Nẹp thẳng: Chiều dài nẹp từ 12mm đến 42mm, Số lỗ thân từ 2 lỗ đến 7 lỗ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 90 | 144000000
2VT0075 | 220 | 64 | 64.17 |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 2,0mm (± 2%) Nẹp tiêu chuẩn: Chiều dài nẹp từ 45mm đến 75mm, số lỗ thân từ 2 lỗ đến 5 lỗ (có tối thiểu 8 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 6 lỗ khóa đa hướng Nẹp bản rộng: Chiều dài nẹp từ 47mm đến 77mm, số lỗ thân từ 2 lỗ đến 5 lỗ (có tối thiểu 8 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 7 lỗ khóa đa hướng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60 | 426000000
2VT0008 | 221 | 64 | 64.18 |  |  | Vít khóa 3,5mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3,5mm, đường kính lõi vít 2,8mm (±2%), đường kính mũ vít 4,95mm (±2%) Chiều dài vít từ 10mm đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 5450 | 2343500000
2VT0063 | 222 | 64 | 64.19 |  |  | Vít xương cứng 3,5mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đường kính vít 3,5mm, đường kính lõi vít 2,5mm (±2%), đường kính mũ vít 6,0mm (±2%) Chiều dài vít từ 10mm đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 1400 | 294000000
2VT0014 | 223 | 64 | 64.20 |  |  | Vít khóa 2,7mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2,7mm, đường kính lõi vít 2,0mm (±2%), đường kính mũ vít 3,5mm (±2%) Chiều dài vít từ 6mm đến 60mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 420 | 210000000
2VT0043 | 224 | 64 | 64.21 |  |  | Vit xương xốp 4,0mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Bao gồm loại toàn phần ren và loại bán phần ren Đường kính vít 4,0mm, đường kính lõi vít ≤ 2,5mm Chiều dài vít từ 10mm đến 70mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 70 | 14700000
2VT0057 | 225 | 64 | 64.22 |  |  | Vít xương cứng 2,7mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2,7mm, đường kính lõi vít 2,0mm (±2%), đường kính mũ vít 5,0mm (±2%) Chiều dài vít từ 6mm đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 180 | 37800000
2VT0074 | 226 | 64 | 64.23 |  |  | Vít xương cứng 2,0mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2,0mm, đường kính lõi vít ≤ 1,5mm Chiều dài vít từ 6mm đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600 | 126000000
2VT0059 | 227 | 64 | 64.24 |  |  | Vít khóa 2,4mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2,4mm, đường kính lõi vít 1,8mm (±2%), đường kính mũ vít 3,5mm (±2%) Chiều dài vít từ 8mm đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200 | 100000000
2VT0076 | 228 | 64 | 64.25 |  |  | Vít khóa đa hướng 2,4mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Dùng cho nẹp khóa đa hướng, đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2,4mm, đường kính lõi vít 1,8mm (±2%), đường kính mũ vít 3,4mm (±2%) Chiều dài vít từ 8mm đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400 | 200000000
|  |  | 65 | PP2500647288 | Nẹp, vít khóa xương đùi, chất liệu titanium |  | 65. Nẹp, vít khóa xương đùi, chất liệu titanium
2VT0020 | 229 | 65 | 65.1 |  |  | Nẹp khoá titan đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 6,0mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 95mm đến 305mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 14 lỗ (có tối thiểu 14 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 4 lỗ khóa 7,0mm, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 325000000
2VT0024 | 230 | 65 | 65.2 |  |  | Nẹp khoá titan đầu dưới xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 6,0mm (± 2%) Chiều rộng 18mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 135mm đến 318mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 13 lỗ (có tối thiểu 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 7 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 70 | 455000000
2VT0028 | 231 | 65 | 65.3 |  |  | Nẹp khoá titan đầu trên xương chày mặt ngoài | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 4,5mm (± 2%) Chiều rộng 18mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 102mm đến 304mm Số lỗ thân từ 3 lỗ đến 13 lỗ (có tối thiểu 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có tối thiểu 5 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 80 | 496000000
2VT0064 | 232 | 65 | 65.4 |  |  | Nẹp khoá titan bản rộng | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 5,4mm (± 2%) Chiều rộng 18mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 108mm đến 324mm Số lỗ thân từ 6 lỗ đến 18 lỗ (có tối thiểu 13 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60 | 312000000
2VT0067 | 233 | 65 | 65.5 |  |  | Nẹp khoá titan bản hẹp | Chất liệu Titanium hoặc tương đương Độ dày nẹp 4,4mm (± 2%) Chiều rộng 14mm (± 2%) Chiều dài nẹp từ 72mm đến 306mm Số lỗ thân từ 4 lỗ đến 17 lỗ (có tối thiểu 14 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60 | 240000000
2VT0021 | 234 | 65 | 65.6 |  |  | Vít khóa rỗng 7,0mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Thân vít toàn ren hoặc bán phần ren Vít khóa rỗng nòng, đường kính vít 7,0mm, đường kính lõi vít ≤ 5,5mm Chiều dài vít từ 65mm đến 110mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200 | 240000000
2VT0022 | 235 | 65 | 65.7 |  |  | Vít khóa 5,0mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5,0mm, đường kính lõi vít 4,3mm (±2%), đường kính mũ vít 6,7mm (±2%) Chiều dài vít từ 14mm đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 4000 | 1920000000
2VT0023 | 236 | 65 | 65.8 |  |  | Vít xương cứng 4,5mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít 3,2mm (±2%), đường kính mũ vít 8,0mm (±2%) Chiều dài vít từ 14mm đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 660 | 138600000
2VT0027 | 237 | 65 | 65.9 |  |  | Vít xương xốp 6,5mm | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Bao gồm 2 loại: toàn phần ren và ren 16/32mm Đường kính vít 6,5mm, đường kính lõi vít ≤ 3,2mm Chiều dài vít từ 30mm đến 120mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100 | 26000000
|  |  | 66 | PP2500647289 | Đinh, nẹp, vít xương đùi, xương chày |  | 66. Đinh, nẹp, vít xương đùi, xương chày
2VT0078 | 238 | 66 | 66.1 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính đầu trên 11mm (±2%), đường kính thân có các cỡ từ 8mm tới 12mm, dài từ 270mm tới 375mm, nắp có tối thiểu 2 loại cao 5mm và 18mm Thân rỗng đầu trên có tối thiểu 3 lỗ chốt 5,0mm, 2 lỗ 4,0mm, đầu dưới có tối thiểu 4 lỗ chốt 4,0mm Góc nghiêng giữa thân 170 độ (±2%) Cung cấp kèm trợ cụ, khung định vị 3 chiều tương thích với hàng hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100 | 600000000
2VT0079 | 239 | 66 | 66.2 |  |  | Vít chốt khóa dùng cho Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Vít chốt khóa đường kính 5,0mm, chiều dài từ 25mm tới 90mm Vít chốt khóa đường kính 4,0mm, chiều dài từ 24mm tới 80mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 700 | 259000000
2VT0080 | 240 | 66 | 66.3 |  |  | Đinh chốt rỗng chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Đinh ngắn đường kính có các cỡ từ 9mm tới 12mm, chiều dài từ 170mm tới 240mm, gồm tối thiểu 12 loại Đinh dài đường kính có các cỡ từ 9mm tới 11mm, chiều dài từ 300mm tới 420mm (gồm 24 loại) Nắp đinh cao từ 0mm tới 18mm (gồm tối thiểu 5 loại) Thân đinh rỗng, đầu trên có tối thiểu 1 vít cổ dạng lưỡi đóng chống xoay Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 435000000
2VT0081 | 241 | 66 | 66.4 |  |  | Lưỡi chốt cổ chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Dạng lưỡi đóng chống xoay đường kính 10mm (±2%), chiều dài từ 70mm tới 115mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 170000000
2VT0082 | 242 | 66 | 66.5 |  |  | Vít chốt khóa dùng cho Đinh chốt rỗng chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Vít chốt khóa đường kính 4,8mm, chiều dài từ 25mm tới 85mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100 | 37000000
2VT0083 | 243 | 66 | 66.6 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính đầu trên 13mm (±2%), đường kính thân có các cỡ từ 9mm tới 12mm, dài từ 320mm tới 420mm, nắp có tối thiểu 5 loại cao từ 10mm tới 30mm Thân rỗng đầu trên có tối thiểu 2 lỗ chốt 6,4mm kết hợp với 2 lỗ chốt 4,8mm, đầu dưới có tối thiểu 2 lỗ chốt 4,8mm. Góc nghiêng giữa thân 170 độ (±2%) Cung cấp kèm trợ cụ, khung định vị 3 chiều tương thích với hàng hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100 | 610000000
2VT0084 | 244 | 66 | 66.7 |  |  | Vít chốt cổ đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, tương thích với đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng Đường kính 6,4mm (± 2%), chiều dài từ 65mm tới 115mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200 | 140000000
2VT0085 | 245 | 66 | 66.8 |  |  | Vít chốt khóa dùng cho Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương Vít chốt khóa đường kính 5,0mm, chiều dài từ 25mm tới 90mm Vít chốt khóa đường kính 4,8mm, chiều dài từ 25mm tới 85mm Vít chốt khóa đường kính 4,0mm, chiều dài từ 24mm tới 80mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 200 | 74000000
|  |  | 67 | PP2500647290 | Miếng vá sọ chất liệu titan |  | 67. Miếng vá sọ chất liệu titan
2VT0086 | 246 | 67 | 67.1 |  |  | Miếng vá sọ titan loại I | - Lưới vá sọ cứng titan hoặc tương đương dạng hoa văn tròn, dày 0,6mm (±1%), kích thước ≥ (93mm x 90mm) - Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 330000000
2VT0087 | 247 | 67 | 67.2 |  |  | Miếng vá sọ titan loại II | - Lưới vá sọ cứng titan hoặc tương đương dạng hoa văn tròn, dày 0,6mm (±1%), kích thước ≥ (133mm x 128mm) - Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - | 1 Cái/Túi | Cái | 50 | 400000000
2VT0088 | 248 | 67 | 67.3 |  |  | Miếng vá sọ titan loại III | - Lưới vá sọ cứng titan hoặc tương đương dạng hoa văn tròn, dày 0,6mm (±1%), kích thước ≥ (173mm x 155mm) - Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - | 1 Cái/Túi | Cái | 20 | 180000000
2VT0089 | 249 | 67 | 67.4 |  |  | Nẹp xương sọ hình tròn | Nẹp tròn 6 lỗ, đường kính 23mm (±2%), dày 0,6mm (±1%). Có lỗ thoát dịch trên bề mặt nẹp. Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm Chất liệu titanium hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 500 | 300000000
2VT0090 | 250 | 67 | 67.5 |  |  | Miếng vá sọ đúc tạo hình hộp sọ loại I | Chất liệu titanium hoặc tương đương. Miếng vá sọ tạo hình hộp sọ bằng công nghệ in 3D, thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, kích cỡ tính toán theo diện tích phần hộp sọ, từ 133mmx128,6mm (±5%) đến 173mmx155,5mm (±5%), độ dày 0,6mm (±1%). Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm Chất liệu titanium hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 20 | 560000000
2VT0091 | 251 | 67 | 67.6 |  |  | Miếng vá sọ đúc tạo hình hộp sọ loại II | Chất liệu titanium hoặc tương đương. Miếng vá sọ tạo hình hộp sọ bằng công nghệ in 3D, thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, kích cỡ tính toán theo diện tích phần hộp sọ, từ 173mm x 155,5mm (±5%) đến 199,7mm x 201,7mm (±5%), độ dày 0,6mm (±1%). Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1,6;1,9;2,0mm Chất liệu titanium hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 20 | 640000000
2VT0092 | 252 | 67 | 67.7 |  |  | Vít tự khoan, tự taro | Đường kính gồm 3 loại 1,6mm, 1,9mm và 2,0mm, chiều dài từ 4 mm đến 6 mm, mũ vít dạng vuông và dạng chữ thập, tự khoan tự taro Thiết kế mũ vít dạng chìm hoàn toàn (low profile) không có phần lồi lên trên bề mặt lưới sau khi bắt vít. Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 4000 | 800000000
|  |  | 68 | PP2500647291 | Vật tư phẫu thuật nội soi cột sống 4 |  | 68. Vật tư phẫu thuật nội soi cột sống 4 |  |  |  | 0
0VT0724 | 253 | 68 | 68.1 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng có lỗ bơm xi măng kèm ốc khóa | Vít đa trục: chất liệu hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. Đường kính từ 4,5mm đến 7,5mm, chiều dài từ 30mm đến 60mm. Vít có hai bước ren trên thân: phần trên bước ren bốn cho lực cố định tối đa, phần giữa là bước ren đôi có bước ren 5mm, phần đầu vít hình nón có bước ren bốn và có rãnh cắt sắc để tăng cường lực bắt vào xương cứng, mũ vít hình hoa tulip, rỗng nòng dễ dàng dẫn đường. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 60 | 653400000
0VT0726 | 254 | 68 | 68.2 |  |  | Kim chọc bơm xi măng | Kim chọc dò mũi vát: Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim chọc dò loại 11G;13G chiều dài làm việc 125mm, chiều dài tổng là 189mm. Kim gồm có 2 phần: kim 13G đường kính nòng 2,0mm, đường kính canula 2,5mm x 2,1mm; kim 11G đường kính nòng 2,5mm, đường kính canula 3,2mm x 2,6mm. Có đường đánh dấu laser trên thân. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ túi | Cái | 30 | 60000000
0VT0727 | 255 | 68 | 68.3 |  |  | Vít cột sống qua da kèm ốc khóa trong có lỗ bơm xi măng | Vít cột sống kèm ốc khóa sử dụng trong phẫu thuật cố định nội soi cột sống ít xâm lấn, loại tiệt trùng dùng một lần. Có thể tương thích với nẹp dọc đường kính 5,5mm hoặc 6,0mm. Thân vít tự khoan, là loại vít rỗng nòng, có lỗ bơm xi măng trên thân, bước ren đôi với góc quay tối đa của thân vít với mũ vít là 50⁰. Có phần ốc khóa được lắp đặt sẵn trong thân vít, phần trượt dài ≥40mm. Đường kính ngoài 5;6;7;8mm, chiều dài từ 35 mm đến 55mm (bước tăng 5mm). Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 40 | 440000000
0VT0728 | 256 | 68 | 68.4 |  |  | Nẹp dọc cong | Nẹp dọc cong, chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. Nẹp dọc đường kính 5,5mm và 6,0mm chiều dài từ 20 mm đến 100mm (bước tăng 5mm), 110 mm - 120mm. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 20 | 120000000
0VT0729 | 257 | 68 | 68.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu titanium sử dụng kỹ thuật cố định nội soi cột sống ít xâm lấn | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu hợp chất Ti6Al4V Eli hoặc tương đương sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn. Miếng ghép có thiết kế rỗng nòng để dẫn đường thông qua một dây dẫn hướng 2mm. Loại thẳng: Chiều cao từ 8 mm đến 14mm (bước tăng 1mm), chiều dài 30mm và 35mm, chiều rộng 12mm. Loại ưỡn: 12⁰ và 18⁰, chiều cao từ 10 mm đến 16mm (bước tăng 1mm), chiều dài 27mm và 32mm, chiều rộng 12mm. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 10 | 360000000
0VT0731 | 258 | 68 | 68.6 |  |  | Đầu đốt sử dụng công nghệ RF Bipolar trong phẫu thuật cột sống | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, tiệt trùng dùng một lần. Là loại đầu tròn, lưỡng cực. Chiều dài làm việc 275mm, đường kính 2,5mm, điện áp tối đa là ≥ 1200Vp. Phần đầu đốt có thể uốn cong theo tất cả các hướng (lên tới ≥ 320⁰). Phần đầu được thiết kế tối ưu để tăng cường độ ổn định cơ học. Nhiệt độ cắt đốt thấp, không bị ảnh hưởng carbon hóa. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 25 | 550000000
0VT0733 | 259 | 68 | 68.7 |  |  | Đầu đốt xương sụn sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật cột sống | Dao bào sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, loại dùng 1 lần. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đường kính đốt 2,3mm, chiều dài làm việc 38cm, chiều dài của phần đầu khi uốn tối đa là 1,8cm, phần đầu đốt có thể uốn được góc 12 độ. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ hộp | Cái | 25 | 550000000
0VT0735 | 260 | 68 | 68.8 |  |  | Dây nước phẫu thuật nội soi | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free hoặc tương đương. Ống dẫn được trang bị cổng UF và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ G7. | 1 Cái/ túi | Cái | 25 | 45000000
|  |  | 69 | PP2500647292 | Đinh, nẹp, vít bằng thép không gỉ 1 |  | 69. Đinh, nẹp, vít bằng thép không gỉ 1
2VT0002 | 261 | 69 | 69.1 |  |  | Nẹp xương đòn chữ S, các cỡ | Nẹp xương đòn chữ S, có 6, 8 lỗ, dùng vít 3,5 mm, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | 1 Cái/Túi | Cái | 200 | 1000000000
0VT0772 | 262 | 69 | 69.2 |  |  | Nẹp chữ T nhỏ các cỡ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày ≥ 1,5mm, nẹp gập một góc 12 độ, bề rộng đầu chữ T là 25mm, thân nẹp rộng 11mm, nẹp dài từ 48mm đến 58mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 104 | 104000000
0VT0774 | 263 | 69 | 69.3 |  |  | Nẹp chữ T 7 lỗ | Nẹp chữ T 7 lỗ vít 4,5mm, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 Cái/Túi | Cái | 205 | 656000000
0VT0778 | 264 | 69 | 69.4 |  |  | Nẹp chữ L trái, phải, các cỡ | Nẹp có hai lỗ đầu và có từ 3 đến 8 lỗ thân, bề dày nẹp 2,5mm, bề rộng đầu chữ L là 34mm, thân nẹp rộng 16mm, nẹp dài từ 76mm đến 156mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/1 gói | Cái | 43 | 51170000
0VT0783 | 265 | 69 | 69.5 |  |  | Nẹp bản nhỏ | Bè dày nẹp 3mm, rộng nẹp 10mm, khoảng cách giữa các lỗ bắt vít là 12mm trong đó duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít nằm giữa nẹp là 14mm, có từ 4 lỗ đến 12 lỗ. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 60 | 41400000
0VT0785 | 266 | 69 | 69.6 |  |  | Nẹp bản rộng | Bề dày nẹp ≥ 3,5mm, nẹp rộng 16mm, khoảng cách giữa các lỗ là 16mm duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít giữa nẹp là 25mm, nẹp có từ 5 lỗ đến 18 lỗ. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 1308 | 1569600000
0VT0786 | 267 | 69 | 69.7 |  |  | Nẹp bản hẹp các cỡ | Nẹp khóa bản hẹp có từ 5 lỗ đến 14 lỗ, lỗ vít khóa đường kính 5,0 mm. Các cỡ. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 25 | 73500000
0VT0818 | 268 | 69 | 69.8 |  |  | Nẹp lòng máng các cỡ | Bề dày nẹp 1mm, rộng nẹp 9mm, khoảng cách các lỗ bắt vít là 12mm trong đó duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ ở giữa nẹp là 16mm, có từ 4 lỗ đến 8 lỗ và chiều dài từ 49mm đến 97mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 2180 | 1264400000
0VT0827 | 269 | 69 | 69.9 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm, vật liệu titanium | - Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít là 2,5mm, đường kính thân vít 3,5mm, dài từ 10mm đến 60mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. Tiêu chuẩn CE. | 5 cái/1 vỉ | Cái | 600 | 258000000
0VT0841 | 270 | 69 | 69.10 |  |  | Nẹp đầu dưới xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, thân nẹp có từ 5 lỗ đến 13 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 5,0 mm. Các cỡ. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đường. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 90 | 465300000
0VT0853 | 271 | 69 | 69.11 |  |  | Vít khóa titan tương thích nẹp khóa đường kính 5,0mm | - Đường kính ngoài vít 5,0mm - Chiều dài từ 12mm đến 90mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Tương thích và đồng bộ với nẹp khoá titanium đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | 1 Cái/ Túi | Cái | 70 | 30100000
0VT0855 | 272 | 69 | 69.12 |  |  | Vít xương cứng 4,5 mm | Đường kính thân vít tính cả ren: 4,5 mm. Đường kính lõi vít: 3,0 mm. Dài từ 20 mm đến 80 mm (±5%). Loại vít tự taro. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Tiêu chuẩn CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 2060 | 181280000
0VT0856 | 273 | 69 | 69.13 |  |  | Vít xương cứng 3,5 mm | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1,9mm, đường kính thân vít có ren 3,5mm, chiều dài từ 10 mm đến 70mm (±5%). Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 10 cái/1 túi | Cái | 9400 | 1222000000
2VT0001 | 274 | 69 | 69.14 |  |  | Vít xốp 4,0mm | Vít xương xốp đường kính thân vít có ren 4,0 mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400 | 88000000
0VT0766 | 275 | 69 | 69.15 |  |  | Đinh Kirschner | Đường kính từ 1,0mm đến 3,5mm, dài từ 150mm đến 400 mm. Mũi đinh lệch góc 15 độ. Thân đinh không ren Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE, | 10 Cái/ túi | Cái | 4700 | 517000000
0VT0781 | 276 | 69 | 69.16 |  |  | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp có từ 6 lỗ đến 16 lỗ, lỗ vít khóa đường kính 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 túi | Cái | 185 | 543900000
0VT0829 | 277 | 69 | 69.17 |  |  | Vít xương 2,0 mm | - Đường kính vít 2,0 mm - Chiều dài từ 5mm đến 12mm, các cỡ - Loại vít xương cứng tự khoan, tự taro - Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. | 10 Cái/ hộp | Cái | 6430 | 1060950000
0VT0797 | 278 | 69 | 69.18 |  |  | Nẹp nén ép DCP bản rộng 10 lỗ | - Thân nẹp rộng 17,6mm; nẹp dày 5,6mm; - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 lỗ đến 20 lỗ - Chất liệu Titan, Ti6Al4V hoặc tương đương (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe) - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 5,0 mm; Vít cứng Ø 4,5 mm; Vít khóa xốp Ø 5,0 mm | 1 cái/ 1 túi | Cái | 3 | 15840000
0VT0799 | 279 | 69 | 69.19 |  |  | Nẹp nén ép DCP bản rộng 8 lỗ | - Thân nẹp rộng 17,6mm; nẹp dày 5,6mm; - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 lỗ đến 20 lỗ - Chất liệu Titan, Ti6Al4V hoặc tương đương (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe) - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 5,0 mm; Vít cứng Ø 4,5 mm; Vít khóa xốp Ø 5,0 mm | 1 Cái/ túi | Cái | 3 | 15840000
0VT0804 | 280 | 69 | 69.20 |  |  | Nẹp tái tạo 8 lỗ | - Nẹp dày 2,5mm, rộng ≥ 10mm, dùng vít xương cứng 3,5mm, 4,0mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, nẹp dài từ 59 mm đến 219mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/1 gói | Cái | 1000 | 1080000000
0VT0805 | 281 | 69 | 69.21 |  |  | Nẹp tái tạo 6 lỗ | - Nẹp dày 2,5mm, rộng ≥ 10mm, dùng vít xương cứng 3,5mm, 4,0mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, nẹp dài từ 59 mm đến 219mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/1 gói | Cái | 1000 | 995000000
0VT0808 | 282 | 69 | 69.22 |  |  | Nẹp cẳng tay 6 lỗ | Nẹp dày 3mm, rộng 10mm, có từ 2 lỗ đến 12 lỗ, dài từ 26 mm đến 146mm. Sử dụng vít xương cứng 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 50 | 34500000
0VT0809 | 283 | 69 | 69.23 |  |  | Nẹp cẳng tay 8 lỗ | Nẹp dày 3mm, rộng 10mm, có từ 2 lỗ đến 12 lỗ, dài từ 26 mm đến 146mm. Sử dụng vít xương cứng 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 50 | 34500000
0VT0810 | 284 | 69 | 69.24 |  |  | Nẹp thân xương cẳng chân 8 lỗ | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, nẹp có từ 2 lỗ đến 16 lỗ, nẹp dài từ 39 mm đến 263mm. Sử dụng vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 100 | 90000000
0VT0811 | 285 | 69 | 69.25 |  |  | Nẹp thân xương cẳng chân 10 lỗ | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, nẹp có từ 2 lỗ đến 16 lỗ, nẹp dài từ 39 mm đến 263mm. Sử dụng vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 100 | 100000000
0VT0812 | 286 | 69 | 69.26 |  |  | Nẹp thân xương cẳng chân 12 lỗ | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, nẹp có từ 2 lỗ đến 16 lỗ, nẹp dài từ 39 mm đến 263mm. Sử dụng vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 100 | 110000000
0VT0820 | 287 | 69 | 69.27 |  |  | Nẹp xương mini 8 lỗ | Nẹp thẳng 8 lỗ, dày 1,0 mm. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tương thích và đồng bộ với Vít xương đường kính 2,0 mm (dùng với nẹp xương mini thẳng) | 1 Cái/ túi | Cái | 122 | 78080000
0VT0821 | 288 | 69 | 69.28 |  |  | Nẹp thẳng mini 4 lỗ | Nẹp có 4 lỗ, dày 1,0 mm, đường kính lỗ nẹp 2,0 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. | 1 Cái/ Túi | Cái | 200 | 126000000
0VT0822 | 289 | 69 | 69.29 |  |  | Nẹp thẳng mini 6 lỗ | Nẹp có 6 lỗ, dày 1,0 mm, đường kính lỗ nẹp 2,0 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. | 1 Cái/ Túi | Cái | 390 | 245700000
0VT0823 | 290 | 69 | 69.30 |  |  | Nẹp thẳng mini 16 lỗ | Nẹp có 16 lỗ, dày 1,0 mm, đường kính lỗ nẹp 2,0 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. | 1 Cái/ Túi | Cái | 190 | 148200000
0VT0832 | 291 | 69 | 69.31 |  |  | Nẹp Maxi thẳng 6 lỗ | Nẹp Maxi thẳng 6 lỗ, cho vít 2,3 mm, chất liệu Titanium hoặc tương đương. | 1 Cái/ Túi | Cái | 40 | 74400000
0VT0833 | 292 | 69 | 69.32 |  |  | Nẹp Maxi thẳng 4 lỗ | Nẹp Maxi thẳng 4 lỗ, cho vít 2,3 mm, chất liệu Titanium hoặc tương đương | 1 Cái/ Túi | Cái | 80 | 109600000
0VT0834 | 293 | 69 | 69.33 |  |  | Vít hàm 2,3mm, các cỡ | Vít dài 5mm, 7mm, 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, phù hợp với nẹp maxi. | 10 Cái/ hộp | Cái | 200 | 36000000
0VT0835 | 294 | 69 | 69.34 |  |  | Vít neo chặn 2,0mm, các cỡ | Vít neo chặn đường kính 2,0mm; chiều dài thân vít từ 8mm đến 12mm; chiều dài cổ vít 5,2mm; chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. | 10 Cái/ hộp | Cái | 100 | 69000000
0VT0836 | 295 | 69 | 69.35 |  |  | Mũi khoan răng hàm mặt | Mũi khoan đường kính ≥ 1,6 mm, đầu mũi khoan dài từ 7mm đến 14mm. Sử dụng cho vít xương mini đường kinh ≥ 2,0 mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | 1 Cái/ Túi | Cái | 50 | 78500000
0VT0837 | 296 | 69 | 69.36 |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | - Nẹp dạng mắt xích, hình cong chữ S, có từ 6 lỗ đến 8 lỗ, dài từ 81mm đến 109mm. - Nẹp khóa ốp mặt trước xương đòn, có 6 lỗ, 7 lỗ, 8 lỗ, dài 78 mm, 90mm, 102mm. Sử dụng với vít khóa đường kính 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 240 | 1507200000
0VT0842 | 297 | 69 | 69.37 |  |  | Nẹp thân xương đùi 10 lỗ | Nẹp dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 lỗ đến 24 lỗ. Nẹp sử dụng với vít khóa 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 100 | 428000000
0VT0850 | 298 | 69 | 69.38 |  |  | Vít xương cứng 2,7mm | Vít xương cứng 2,7mm dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. | 10 Cái/ túi | Cái | 2500 | 220000000
0VT0866 | 299 | 69 | 69.39 |  |  | Nẹp khóa titanium xương đòn các cỡ | Chất liệu titanium hoặc tương đương. Nẹp hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 lỗ đến 8 lỗ, dài từ 81mm đến 109mm. Sử dụng vít khóa titanium đường kính 3,5mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 100 | 629000000
0VT0843 | 300 | 69 | 69.40 |  |  | Nẹp thân xương đùi 12 lỗ | Nẹp dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 lỗ đến 24 lỗ. Nẹp sử dụng với vít khóa 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 100 | 428000000
0VT0848 | 301 | 69 | 69.41 |  |  | Vít xương xốp AO đường kính 4,0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính ren 4,0mm | 1 cái/ 1 gói | Cái | 175 | 38500000
|  |  | 70 | PP2500647293 | Đinh nẹp vít bằng titanium, thép không gỉ 2 |  | 70. Đinh nẹp vít bằng titanium, thép không gỉ 2
0VT0764 | 302 | 70 | 70.1 |  |  | Nẹp khóa mắt xích, chất liệu titan | - Nẹp khóa hình mắt xích dày 3mm, rộng 10mm. Có từ 4 đến 22 lỗ - Nẹp khóa hình mắt xích dày 3,2mm, rộng 10,2mm. Có từ 2 lỗ đến 22 lỗ Sử dụng với vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 30 | 150000000
0VT0765 | 303 | 70 | 70.2 |  |  | Đinh rush các cỡ | Cấu tạo: 1 đầu cong, 1 đầu tù Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, chiều dài ≥ 30 cm, đường kính các cỡ từ 2,4mm đến 3,2 mm Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 1005 | 351750000
0VT0767 | 304 | 70 | 70.3 |  |  | Đinh schanz | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đường kính từ 2,5mm đến 6mm, có ren, chiều dài cả đinh từ 60mm đến 320mm. Cạnh đuôi dài từ 2,0mm đến 4,8mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 200 | 60000000
0VT0773 | 305 | 70 | 70.4 |  |  | Nẹp chữ T | Thân nẹp rộng 16mm, đầu chữ T rộng ≥ 37mm, nẹp dày 2,5mm, đầu chữ T có 2 lỗ, thân nẹp có từ 4 lỗ đến 8 lỗ, chiều dài nẹp từ 84mm đến 148mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 25 | 80000000
0VT0777 | 306 | 70 | 70.5 |  |  | Nẹp khóa khớp cùng đòn thế hệ IV, titan | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 lỗ đến 8 lỗ, dài từ 81mm đến 109mm. Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm. Có móc và phân biệt phải;trái. Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 40 | 220000000
0VT0782 | 307 | 70 | 70.6 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ | - Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 lỗ đến 16 lỗ. Nẹp sử dụng với vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. - Nẹp khóa bản nhỏ đầu trên xương cánh tay dày 3,5mm, rộng 10mm, có từ 6 lỗ đến 10 lỗ. Thân nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt. Nẹp sử dụng với vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 10 | 50000000
0VT0784 | 308 | 70 | 70.7 |  |  | Nẹp đầu dưới xương chày | - Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động. Nẹp dùng vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 5 | 37500000
0VT0787 | 309 | 70 | 70.8 |  |  | Nẹp bản hẹp các cỡ | Bề dày nẹp ≥ 3,5mm, nẹp rộng ≥ 11mm, khoảng cách giữa các lỗ bắt vít là 16mm, khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít giữa nẹp là 25mm. Nẹp có từ 2 lỗ đến 16 lỗ, chiều dài nẹp từ 39mm đến 263mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/gói | Cái | 60 | 186000000
0VT0788 | 310 | 70 | 70.9 |  |  | Nẹp đầu trên xương cánh tay | - Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại lớn dùng vít khóa đường kính 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm, nẹp dày 2,5mm và rộng 12mm, thân nẹp có từ 2 lỗ đến 11 lỗ, đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít khóa 3,5mm, thân nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt. - Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại nhỏ dùng vít khóa đường kính 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm, nẹp rộng 12mm, thân nẹp có từ 4 lỗ đến 6 lỗ, đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít khóa 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 4 | 28000000
0VT0789 | 311 | 70 | 70.10 |  |  | Nẹp đầu dưới xương cánh tay | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, thân nẹp có từ 3 lỗ đến 14 lỗ dùng vít khóa đường kính 3,5mm, vít xương cứng đường kính 3,5mm, đầu xa có móc hoặc không, đầu xa có ≥ 03 lỗ bắt vít khóa đường kính 2,4mm, giữa thân nẹp có một lỗ bắt vít động. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 20 | 130000000
0VT0790 | 312 | 70 | 70.11 |  |  | Nẹp đầu trên, dưới xương chày | - Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động. Nẹp dùng vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. - Nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13,5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3,5mm, vít xương cứng đường kính 3,5mm, phần phía trên cổ nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt, thân có 4 lỗ đến 20 lỗ, sử dụng vít khoá đường kính 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 10 | 75000000
0VT0791 | 313 | 70 | 70.12 |  |  | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương chày trái, phải | Nẹp khóa đầu trên xương chày dày 5mm, rộng 16mm, đầu trên nẹp có 3 lỗ bắt vít, cổ nẹp có 2 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. - Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động. Nẹp dùng vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. - Nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13,5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3,5mm, vít xương cứng đường kính 3,5mm, phần phía trên cổ nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt, thân có 4 lỗ đến 20 lỗ, sử dụng vít khoá đường kính 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 15 | 112500000
0VT0794 | 314 | 70 | 70.13 |  |  | Nẹp khóa mâm chày trái/phải các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày dày 5mm, rộng 16mm, đầu trên nẹp có 3 lỗ bắt vít, cổ nẹp có 2 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ 4 lỗ đến 14 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. - Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 lỗ đến 14 lỗ, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động. Nẹp dùng vít khóa 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. - Nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13,5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3,5mm, vít xương cứng đường kính 3,5mm, phần phía trên cổ nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt, thân có 4 lỗ đến 20 lỗ, sử dụng vít khoá đường kính 5,0mm, vít xương cứng 4,5mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 100 | 750000000
0VT0817 | 315 | 70 | 70.14 |  |  | Nẹp xương lòng máng | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày 1,1mm, rộng 9,2mm, có từ 2 đến 10 lỗ và chiều dài từ 25mm đến 121mm. Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, 4,0mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 90 | 135000000
0VT0828 | 316 | 70 | 70.15 |  |  | Vít khóa Titan 5,0 mm | Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Đường kính mũ vít 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít là 3,5mm, đường kính thân vít 5,0mm, dài từ 20mm đến 90mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. Tiêu chuẩn CE. | 5 cái/1 vỉ | Cái | 10 | 5000000
0VT0803 | 317 | 70 | 70.16 |  |  | Nẹp tái tạo (mắt xích) thẳng 3,5mm 6 lỗ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày ≥ 2,5mm, rộng ≥10mm, dùng vít xương cứng đường kính 3,5mm và 4,0mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 4 lỗ đến 22 lỗ, dài từ 60mm đến 312mm. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 43 | 215000000
0VT0806 | 318 | 70 | 70.17 |  |  | Nẹp mắt xích các cỡ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày ≥ 2,5mm, rộng ≥10mm, dùng vít xương cứng đường kính 3,5mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 5 lỗ đến 22 lỗ, dài từ 60mm đến 262mm. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/ 1 gói | Cái | 510 | 2550000000
0VT0838 | 319 | 70 | 70.18 |  |  | Nẹp đầu trên xương đùi | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp khóa đầu trên xương đùi uốn cong ở đầu gần, đầu nẹp có 2 lỗ bắt vít khóa đường kính 7,5mm, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít khóa đường kính 5,0mm, thân nẹp có từ 2 lỗ đến 16 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm và vít xương cứng đường kính 4,5mm, dài từ 139mm đến 391 mm, thân nẹp rộng 18mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 20 | 140000000
0VT0839 | 320 | 70 | 70.19 |  |  | Nẹp thân xương đùi 12 lỗ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày 5mm, rộng 16mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 5 lỗ đến 24 lỗ, dài từ 87mm đến 423mm. Nẹp sử dụng với vít xương cứng 4,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 10 | 32000000
0VT0840 | 321 | 70 | 70.20 |  |  | Nẹp đầu trên xương đùi 14 lỗ | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Nẹp dày 5mm, rộng 16mm. Yêu cầu tối thiểu có từ 5 lỗ đến 24 lỗ, dài từ 87mm đến 423mm. Nẹp sử dụng với vít xương cứng 4,5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 10 | 32000000
0VT0846 | 322 | 70 | 70.21 |  |  | Vít khóa 3,5 | - Đường kính từ 2,4mm đến 3,5mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium hoặc tương đương | 1 cái/ 1 gói | Cái | 3 | 1350000
0VT0847 | 323 | 70 | 70.22 |  |  | Vít xương xốp AO đường kính 6,5mm | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 3mm, đường kính thân có ren 6,5mm, chiều dài đoạn ren từ 22mm đến 32mm, chiều dài vít từ 32mm đến 140mm. Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/ 1 gói | Cái | 206 | 47380000
0VT0851 | 324 | 70 | 70.23 |  |  | Vít khóa AO tự taro đường kính 5,0mm | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. - Đường kính mũ vít 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít là 3,5mm, đường kính thân vít 5,0mm, dài từ 20mm đến 90mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. Tiêu chuẩn CE. | 10 cái/vỉ | Cái | 10 | 5000000
0VT0819 | 325 | 70 | 70.24 |  |  | Nẹp khóa titanium lòng máng 1/3, các cỡ | Chất liệu titanium hoặc tương đương Nẹp rộng 13mm, có từ 3 lỗ đến 12 lỗ, dài từ 39mm đến 147mm, sử dụng vít khoá titanium đường kính 3,5mm. Tiêu chuẩn CE | 1 cái/1 gói | Cái | 60 | 258000000
0VT0854 | 326 | 70 | 70.25 |  |  | Vít vỏ tương thích với nẹp khóa nén ép đường kính 3,5 mm, titan | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1,9mm, đường kính thân vít có ren 3,5mm, chiều dài từ 10mm đến 70mm. Tiêu chuẩn CE. | 10 cái/1 vỉ | Cái | 70 | 9100000
0VT0857 | 327 | 70 | 70.26 |  |  | Vít xương cứng AO | - Đường kính 3,5mm - Chiều dài từ 10mm đến 60mm - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | 1 Cái/ 1 gói | Cái | 20 | 2600000
0VT0859 | 328 | 70 | 70.27 |  |  | Kim kisne 1,2 | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. Đường kính từ 1,2mm đến 3,5mm, dài từ 150mm đến 400mm. Mũi đinh lệch góc 15 độ. Thân đinh không ren. Tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/ 1 gói | Cái | 10 | 1000000
0VT0860 | 329 | 70 | 70.28 |  |  | Kim kisne 1,5 | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. Đường kính từ 1,5mm đến 3,5mm, dài từ 150mm đến 400mm. Mũi đinh lệch góc 15 độ. Thân đinh không ren. Tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/ 1 gói | Cái | 10 | 1000000
0VT0861 | 330 | 70 | 70.29 |  |  | Kim kisne 1,8 | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. Đường kính từ 1,8mm đến 3,5mm, dài từ 150mm đến 400mm. Mũi đinh lệch góc 15 độ. Thân đinh không ren. Tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/ 1 gói | Cái | 20 | 2000000
0VT0862 | 331 | 70 | 70.30 |  |  | Vít mắt cá chân | Chất liệu thép không gi hoặc tương đương. Đường kính mũ vít 8mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 3,0mm, đường kính thân vít có ren 4,5mm, chiều dài đoạn ren từ 10mm đến 37mm, chiều dài vít từ 20mm đến 70mm. Vít dạng tự taro. Tiêu chuẩn CE. | 5 cái/1 vỉ | Cái | 20 | 5000000
0VT0865 | 332 | 70 | 70.31 |  |  | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương quay các cỡ | Chất liệu titanium hoặc tương đương Nẹp có bề dày 1,8mm, có 3, 4, 5 lỗ thân tương ứng chiều dài là 59mm, 67mm, 75mm, sử dụng vít khóa đường kính 2,4mm, vít xương cứng 2,7mm. Được chia thành hai loại: bản rộng (Wide) và bản hẹp (Narrow). Tiêu chuẩn CE. | 1 cái/1 gói | Cái | 100 | 700000000
0VT0868 | 333 | 70 | 70.32 |  |  | Vít khóa titan tương thích với nẹp khóa nén ép, 2,4 mm; 2,7 mm; 3,5 mm. | Chất liệu titanium hoặc tương đương - Vít khóa đường kính 2,4mm và 2,7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1,5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2,4mm và 2,7mm, dài từ 6mm đến 40mm. - Vít khóa đường kính 3,5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2,5mm, đường kính thân vít 3,5mm, dài từ 10mm đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. Tiêu chuẩn CE. | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100 | 45000000
0VT0705 | 334 | 70 | 70.33 |  |  | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | Vật liệu: + 2 đĩa: bằng Titanium, phủ Diamond-Like-Carbon (DLC) hoặc tương đương + Nhân đệm bằng PE hoặc tương đương - Mặt ngoài mỗi đĩa: + Có số đinh ≥3 đinh + Chiều cao đinh: tối đa 1,6mm + Phủ lớp Titanium hoặc tương đương - Độ gấp ngữa: ≥8 độ - Độ nghiêng mỗi bên: ≥8 độ - Kích cỡ: + Chiều sâu: ≥13mm + Chiều rộng: ≥16mm + Chiều cao: 5mm-7mm - Trợ cụ đi kèm: tay cầm thấu xạ huỳnh quang - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Tiêu chuẩn: CE | 1 cái/hộp | cái | 200 | 11800000000
0VT0706 | 335 | 70 | 70.34 |  |  | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Gồm: 1 đĩa đệm + 2 vít Đĩa đệm: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Có khoang trống lớn để nhồi xương - Có 2 lỗ bắt vít với thiết kế hệ thống chống trật vít - Thiết diện bằng 0 - Độ ưỡn: 7 độ - Kích cỡ: + Chiều cao: từ 5mm đến 10mm + Chiều sâu: từ 12mm đến 14mm + Chiều rộng: từ 15mm đến 17mm - Thể tích xương ghép: ≥0,25cc và ≤0,8cc Vít: - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Đầu vít: + Có ren nhỏ + Hình nón - Góc của vít so với đĩa đệm ≥35 độ (nghiêng 7,5 độ so với đường giữa) - Kích cỡ: + Đường kính: từ 3,0mm đến 3,5mm + Chiều dài: từ 12mm đến 18mm bước tăng 2mm Đóng gói tiệt trùng sẵn Tiêu chuẩn: CE | 1 cái/hộp | cái | 600 | 12300000000
0VT0707 | 336 | 70 | 70.35 |  |  | Vít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng | Gồm: vít + cannula bơm xi măng: Vít: - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Thân vít: + Có ≥9 lỗ + Thân vít rỗng, có đường kính trong 1,8mm + Đầu mũi vít có đường kính trong 1,35mm + Đường kính: 5mm, 6mm, 7mm + Chiều dài: từ 35mm đến đến 60mm bước tăng 5mm. Canulla bơm xi măng: có thể tích 2cc, mỗi vạch 0,5cc - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Tiêu chuẩn: CE | 1 cái/hộp | cái | 600 | 6120000000
0VT0745 | 337 | 70 | 70.36 |  |  | Lồng nhân tạo | Vật liệu: Titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 13mm - Dài ≥ 70mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. Tiêu chuẩn FDA. | 1 cái/ gói | Cái | 100 | 1450000000
0VT0746 | 338 | 70 | 70.37 |  |  | Dụng cụ khâu nối tròn tự động ba hàng ghim cỡ 28mm, 31mm | Dụng cụ khâu cắt nối ống tiêu hóa tròn các cỡ - Kích cỡ: từ 28mm đến 31 mm - Chiều cao ghim trước dập: từ 3mm đến 4,0mm - Có 3 hàng ghim - Ghim bằng Titanium hoặc tương đương. - Xuất xứ: G7 | 3 cái/ hộp | Cái | 80 | 1192000000
0VT0747 | 339 | 70 | 70.38 |  |  | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở loại ngắn | Dụng cụ khâu cắt dùng trong phẫu thuật mổ mở, gồm một tay súng cỡ: từ 60mm đến 80mm - Băng ghim tương ứng dài: từ 60mm đến 80mm - Đều bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 | 3 cái/ hộp | Cái | 80 | 544000000
0VT0748 | 340 | 70 | 70.39 |  |  | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dụng cụ khâu cắt dùng trong mổ nội soi tương thích với tất cả băng ghim khâu cắt nội soi. - Chiều dài nòng tương ứng từ 6cm đến 16cm. - Dụng cụ gắn vào băng ghim tương thích có thể bẻ gập góc ≤ 45 độ mỗi bên với ≤ 11 điểm gập góc. - Vòng xoay nòng 360˚. - Làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 | 3 cái/ hộp | Cái | 80 | 479200000
0VT0749 | 341 | 70 | 70.40 |  |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn | Dụng cụ khâu cắt nối ống tiêu hóa tròn các cỡ - Đường kính: từ 21mm đến 32mm. - Có ≥ 2 hàng ghim. - Chiều cao ghim trước dập từ 3,5mm đến 5,3mm - Chiều cao ghim sau khi dập từ 1mm đến 2,5mm - Đường kính thân ghim: từ 0,24mm đến 0,35mm - Số lượng ghim từ 18 ghim đến 30 ghim - Ghim bằng Titan hoặc tương đương. - Xuất xứ: G7 | 3 cái/ hộp | Cái | 100 | 980000000
0VT0750 | 342 | 70 | 70.41 |  |  | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở loại dài | Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mổ mở cỡ ≥ 80mm, tương thích với băng ghim mổ mở có 3 hàng ghim mỗi bên. - Chiều cao ghim từ 3,8mm đến 4,8mm. - Làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. - Xuất xứ: G7 | 3 cái/ hộp | Cái | 100 | 680000000
0VT0751 | 343 | 70 | 70.42 |  |  | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng | Dụng cụ khâu cắt dùng trong mổ nội soi đa năng. - Chiều dài nòng tương ứng từ 6cm đến 16cm. Gập góc ≤ 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360°. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi cùng hãng sản xuất. | 01 Cái/Hộp | Cái | 30 | 151500000
0VT0752 | 344 | 70 | 70.43 |  |  | Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở loại ngắn | Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động mổ mở các cỡ ≤ 80mm. - Có ≤ 3 hàng ghim. - Chiều cao ghim trước dập: từ 3,0 mm đến 4,8mm, - Sau khi dập: từ 1,5mm đến 2,25mm, - Ghim bằng Titan hoặc tương đương. - Cung cấp lưỡi dao mới cho mỗi băng đạn, lưỡi dao kèm băng ghim - Xuất xứ: G7 | 6 cái/ hộp | Cái | 2050 | 4305000000
0VT0753 | 345 | 70 | 70.44 |  |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi | - Chất liệu: ghim dập bằng titanium Ti Gr1 hoặc tương đương, dùng cho mô rất dày. - Thiết kế ≤ 3 chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn: Theo thứ tự: từ 0,75mm đến 2,25 mm tương ứng với chiều cao ghim mở: từ 2,0mm đến 5,0mm - Đường kính ghim: ≤ 0,21mm - Số lượng ghim: từ 66 ghim đến 90 ghim - Chiều dài băng đạn: từ 45mm đến 60mm, - Lưỡi dao cắt mới trên mỗi băng đạn - Băng đạn tương thích với dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc ≤45° mỗi bên, hai bên ≤ 90° liên tục không khấc và dụng cụ khâu cắt nối nội soi cùng hãng sản xuất. | 01 Cái/Hộp | Cái | 850 | 3287800000
0VT0754 | 346 | 70 | 70.45 |  |  | Băng đạn đầu móc khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi | - Chất liệu: ghim dập bằng titanium Ti Gr1 hoặc tương đương - Thiết kế 3 chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn: - Theo thứ tự: từ 0,75mm đến 1,25mm tương ứng với chiều cao ghim mở từ 2,0mm đến 3,0mm. - Theo thứ tự: từ 1,25mm đến 1,75mm tương ứng với chiều cao ghim mở từ 3,0mm đến 4,0mm. - Đường kính ghim: ≤ 0,21 mm - Số lượng ghim: ≤ 66 ghim - Chiều dài băng đạn: ≤ 45mm - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng - Thiết kế đầu móc (curved tip) thuận tiện thao tác trên mạch máu - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn - Băng đạn đầu móc (curved tip) tương thích với dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc ≤ 45° mỗi bên, hai bên ≤ 90° liên tục không khấc và dụng cụ khâu cắt nối nội soi cùng hãng sản xuất | 01 Cái/Hộp | Cái | 850 | 4080000000
0VT0755 | 347 | 70 | 70.46 |  |  | Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi dùng cho mạch máu và mô mỏng đầu cong, cỡ 30mm | - Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi, màu đồng, dùng cho mạch máu và mô mỏng. - Chiều dài băng ghim: 30mm. - Có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên. - Chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài: từ 2,0mm đến 3,0mm. - Chiều cao ghim sau khi dập là từ 0,88mm đến 1,5mm. - Ghim bằng Titan hoặc tương đương. - Băng ghim có đầu cong. - Băng ghim khi lắp vào dụng cụ tương thích có thể bẻ góc ≤ 45 độ; mỗi bên với ≤ 11 điểm gập góc. - Có lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Xuất xứ G7. | 6 cái/ hộp | Cái | 250 | 1875000000
0VT0756 | 348 | 70 | 70.47 |  |  | Băng ghim nội soi các cỡ | - Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi. - Các cỡ băng ghim dài từ 30mm đến 60mm. - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên. - Chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài: từ 2,0mm đến 4,8mm, sau khi dập là từ 0,75mm đến 2,0 mm. - Độ dày mô sau khi đóng là từ 0,88mm đến 2,25mm. - Ghim bằng Titan hoặc tương đương - Băng ghim khi lắp vào dụng cụ có thể bẻ góc ≤ 45 độ mỗi bên với ≤ 11 điểm gập góc. - Có lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Xuất xứ G7. | 6 cái/ hộp | Cái | 2350 | 12925000000
0VT0757 | 349 | 70 | 70.48 |  |  | Băng ghim nội soi dùng cho mạch máu và mô mỏng | - Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi, màu đồng, dùng cho mạch máu và mô mỏng. - Chiều dài băng ghim: ≥ 45mm. - Có ≤ 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên. - Chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài: từ 2,0mm đến 3,0mm. - Chiều cao băng ghim sau khi dập: từ 0,88mm đến 1,5mm. - Ghim bằng Titan hoặc tương đương. - Băng ghim khi lắp vào dụng cụ có thể bẻ góc ≤ 45 độ mỗi bên với ≤ 11 điểm gập góc. - Có lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Xuất xứ G7. | 6 cái/ hộp | Cái | 1750 | 9625000000
0VT0758 | 350 | 70 | 70.49 |  |  | Băng ghim của dụng cụ khâu nối nội soi gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu | - Băng ghim của dụng cụ khâu nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu. - Chiều cao ghim mở: ≥ 2,5 mm. - Số lượng ghim: ≥ 35 ghim - Số lượng hàng ghim: ≥4 . | 12 cái/ hộp | Cái | 150 | 670359450
0VT0759 | 351 | 70 | 70.50 |  |  | Băng ghim của dụng cụ khâu nối nội soi gập góc | - Đinh ghim chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều dài đường ghim từ 45mm đến 60mm tương ứng với chiều dài đường cắt từ 42mm đến 57mm. - Màu trắng: chiều cao ghim đóng ≥ 1mm; chiều cao ghim mở ≥ 2,6mm, dùng cho mạch máu/mô mỏng. - Màu xanh dương: chiều cao ghim đóng ≥ 1,5mm; chiều cao ghim mở ≥ 3,6mm, dùng cho mô thường. - Màu vàng: chiều cao ghim đóng ≥1,8mm; chiều cao ghim mở ≥ 3,8mm, dùng cho mô thường/dày. - Màu xanh lá: chiều cao ghim đóng ≥ 2mm; chiều cao ghim mở ≥ 4,1mm, dùng cho mô dày. | 12 cái/ hộp | Cái | 1000 | 2828525000
1VT0004 | 352 | 70 | 70.51 |  |  | Nẹp đóng sọ không dùng vít | * Nẹp đóng sọ không dùng vít, chất liệu nhựa PEEK, được dùng để cố định nắp sọ và đồng thời đóng các lỗ được tạo ra bởi mũi khoan * Phù hợp với xương sọ có độ dày từ 2,5 mm đến 20 mm. * Có 2 cấu hình: Nẹp rãnh GAP và Nẹp lỗ HOLE * Cấu tạo gồm: 1 trục, 1 đế GAP, 1 đế HOLE và 1 nẹp khóa. * Cấu hình GAP phù hợp để dùng cho vị trí rãnh cắt sọ có chiều rộng khoảng 1,7 mm. Cấu hình HOLE phù hợp để sử dụng ở các vị trí lỗ tạo ra bởi mũi khoan sọ từ dừng có đường kính từ 9 mm đến 14 mm. * Đóng gói trong một bao bì blister kép và được tiệt trùng. * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 1 bộ/hộp | Bộ | 800 | 2080000000
[6 empty] | Tổng cộng: 352 danh mục mặt hàng, chia thành 70 phần lô |  |  |  |  | 422410474450

## Phụ lục II
PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG
STT | Tên đơn vị thụ hưởng
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ
3 | Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ
4 | Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ
5 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ
6 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Ba
7 | Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng
8 | Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê
9 | Trung tâm y tế khu vực Hạ Hòa
10 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Sơn
11 | Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ
12 | Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao
13 | Trung tâm y tế khu vực Phù Ninh
14 | Trung tâm y tế khu vực Yên Lập
15 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy
16 | Trung tâm y tế khu vực Tân Sơn
17 | Trung tâm y tế khu vực Tam Nông
18 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ
19 | Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ
20 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
21 | Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Phú Thọ
22 | Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
23 | Trung tâm y tế khu vực Việt Trì