## Sheet1
YÊU CẦU KỸ THUẬT
STT | Mã phần/ lô | Tên phần/ lô | Danh mục hàng hoá | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật
I | PP2500616772 | Phần 1: Hóa chất sinh hóa, điện giải, miễn dịch gồm 64 danh mục
1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | 6x65ml | Phương pháp đo: Bromocresol green Phạm vi đo: 10g/l–80g/l Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp nhất): 0.2 g/dl Thành phần chính: Succinate buffer, pH 4.1: 75 mmol/l Bromcresol green 0.15 mmo/l Brij 35: 7 ml/l Detergents and stabilizers >0.1 % Bovine albumin concentration according to CRM 470 (IFCC) 4.0 g/dl RPPHS 91/0619 4.0 g/dl SRM 927a (NIST) 4.5 g/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | 3x60ml | Phương pháp: CNP-G3 Nguyên tắc kiểm tra: Thử nghiệm so màu với 2-chloro-4-nitrophenyl-αD-maltotrioside (CNP-G3) làm cơ chất nền trực tiếp. Phạm vi đo: 0-2300U/L Giới hạn phát hiện: 7 U / l hoặc 0.12 µkat / l Thành phần chính: MES buffer, pH 6.2: 100 mmol/l NaCl: 350 mmol/l Ca-Acetate: 6 mmol/l Potassium thiocyanate: 900 mmol/l CNP-G3: 2.27 mmol/l Stabilizers and detergents > 0.1 % Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | R1: 3x50ml R2: 3x10ml | Phương pháp DCA Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) Đường quang 1 cm Phạm vi đo từ 0.05-23mg/dl Giới hạn phát hiện dưới 0.1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L HCl 900 mmol/L EDTA-Na2 0.13 mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | R1: 3x65ml R2: 3x14ml | Phương pháp: DCA Phạm vi đo từ 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0.07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L NaCl 150 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L HCl 130 mmol/L . Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | 3x60ml | Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0.01 mmol/I (0.04 mg/dl) Thành phần chính: Goods buffer, pH 6.5: 100 mmol/L Arsenazo III: 0.12 mmol/l Calcium Standard: 10 mg/dL . Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
6 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá | 5ml | Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người, được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, HDL-C, LDL-C, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | 6x65ml | Thuốc thử Cholesterol Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 1.8 – 750mg/dL Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9: 90 mmol/l Phenol: 26 mmol/l Cholesterol oxidase: 200 U/l Cholesterol esterase: 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) . Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I Giới hạn phát hiện: 0.1mg/dl (8.8 µmol/l) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L Creatinine Standard : 2 mg/dL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | R1: 2x25ml R2: 2x5ml | Phạm vi đo: 0-50mg/dl Thành phần chính: R1: Latex Glycine buffer (pH 8.42) Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) R2: Buffer Sodium chloride (9 g/L) Detergent (0.1 %) Sodium azide (0.95 g/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
10 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng C - Reactive Protein (CRP) mức thấp | 1x1ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức thấp. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
11 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng C - Reactive Protein (CRP) mức cao | 1x1ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức cao. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
12 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | 5x1ml | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
13 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | R1: 2x66ml R2: 2x16ml | Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym Phạm vi đo: 0.3 - 1300 U/l Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0.83 mmol/l) Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.1: 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | 6x66ml | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: 0.36 – 600 mg/dl Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5: 0.1 mol/l Phenol: 7.5 mmol/l GOD: 12000 U/l POD: 660 U/l 4-Amino-antipyrine: 0.40 mmol/l Chất chuẩn: Glucose: 100 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L Giới hạn phát hiện: 1.5 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8: 100 mmol/l L-Aspartate: 200 mmol/l MDH ≥ 1 KU/l LDH ≥ 2 KU/l R2: NADH ≥ 1.5 mmol/l 2-Oxoglutarate: 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
16 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.4: 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2: 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
17 |  |  | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | 1 Chiếc | Bóng đèn Halogen lamp 12V/20W Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Đường kính: 9.5 mm Chiều dài: 30.0 mm Chiều dài tâm đèn (LCL): 19.5 mm Chiều dài dây tóc: 1.90 mm Trường được chiếu sáng: 1.9*2.0 mm² Đường kính dây tóc: 2.0 mm Tuổi thọ: 3000 giờ Đường kính vỏ đèn tối thiểu: 9 mm Điều chỉnh độ sáng: Có Vị trí đốt: s90 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | R1: 4x20ml R2: 2x10ml Lysing: 2x100ml | Giá trị tham chiếu bình thường 0-16% Thành phần chính: Thuốc thử HbA1c R1 Latex. Sodium azide (0.95 g/L). Thuốc thử HbA1c R2 Anti-human haemoglobin A1c mouse monoclonal antibody. Stabilizers. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
19 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | L: 1x0.5ml H: 1x0.5ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c Thành phần chính: Huyết thanh người. Dạng đông khô. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
20 |  |  | Chất hiệu chuẩn chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | 4x0.5ml | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c. Thành phần chính: Huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
21 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 1 | 5ml | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zn. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
22 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 2 | 5ml | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Calcium, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
23 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Iron | R1: 3x67ml R2: 3x16ml | Phương pháp: Ferene Phạm vi đo: 5-1000 μg/dL (0.9 - 179 μmol/L). Giới hạn phát hiện thấp nhất là 5 μg / dL (0.9 μmol/L). Thành phần chính: R1: Acetate buffer pH 4.5: 1 mol/L Thiourea: 120 mmol/L R2: Ascorbic acid: 240 mmol/L Ferene: 3 mmol/L Thiourea: 120 mmol/L Standard: Iron Standard (cat. no.: 705S) 167 μg/dL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
24 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | 5x66ml | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0 - 15 g/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 g/dl hoặc 2.0 g/l Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l Sodium hydroxide 200 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
25 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | 6x65ml | Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 0 - 1400 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.5 mg/dl (0.05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.0: 50 mmol/l p-Chlorophenol: 2 mmol/l Lipoprotein lipase: 150000 U/l Glycerolkinase: 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase: 4000 U/l Peroxidase: 440 U/l 4-Aminoantipyrine: 0.7mmol/l ATP: 0.3mmol/l Mg2+: 40 mmol/l Na-cholat: 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II): 1µmol/l Standard: Triglycerides Standard (cat. No.: 208S): 200 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
26 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Phương pháp: UV Phạm vi đo: 4.8 - 400 mg/dl Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8: 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6: 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Standard: Urea Standard (cat. no.: 823S): 50 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
27 |  |  | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | 4x65ml | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 8.0: 50 mmol/l DHBSA*: 4 mmol/l Uricase: 60 U/l POD: 660 U/l 4-Aminoantipyrine: 1 mmol/l Preservative Uric acid Standard (cat. no.: 499S): 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
28 |  |  | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | Can 2L( 2000ml) | Thành phần chính: alkaline< 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
29 |  |  | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Chai 500ml | Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
30 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin (FER) | R1: 1x40ml R2: 1x20ml | Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên / kháng thể-latex bằng phương pháp điểm cuối. Khoảng tham chiếu: Nam: 20-300 ng/mL Nữ: 10-120 ng/mL Phạm vi đo: 5.2 - 500 μg/l Thuốc thử cung cấp R1: Amino acetic acid buffer: 170mmol/L NaCl: 100mmol/L R2: Amino acetic acid buffer: 170mmol/L Anti (human) -Ferritin coated by latex particals: 0.07% (W/V) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
31 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin | 4x1ml | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
32 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ferritin | 2x3ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ferritin. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
33 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Cal A: 650ml Cal B: 200ml | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
34 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | 10x1ml | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Đặc tính hiệu suất: + Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% + Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% + Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
35 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | 10x5ml | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
36 |  |  | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | 3x2ml | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
37 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | 1 Chiếc | Điện cực K dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
38 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | 1 Chiếc | Điện cực Na dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
39 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | 1 Chiếc | Điện cực Cl dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
40 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca++ | 1 Chiếc | Điện cực Ca²⁺ dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
41 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | 1 Chiếc | Điện cực pH dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
42 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | 1 Chiếc | Điện cực Ref dùng cho máy phân tích điện giải Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
43 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng AFP | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được dán nhãn kháng AFP đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
44 |  |  | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA125 | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Horseradish-peroxidase đánh dấu chuột đơn dòng Anti-CA125 trong đệm PBS chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
45 |  |  | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA19-9 | Hộp 100 test | Thành phần chính: Liên hợp enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được đánh dấu chuột đơn dòng kháng CA19-9 trong đệm Tris có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
46 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng CA72-4 | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CA72-4 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-HCl chứa gelatin cá. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
47 |  |  | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Hộp 100 test | Thành phần chính: Liên hợp Enzyme. Horseradish-peroxidase được dán nhãn Anti-CEA đơn dòng của chuột trong đệm Tris có chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
48 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Enzyme liên hợp HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CYFRA 21-1 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và casein. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
49 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất chống T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
50 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất dẫn xuất T4 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và ANS. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
51 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Đánh dấu peroxidase cải ngựa chống TSH trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin 300. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
52 |  |  | Chất phát quang hoá học | 110ml×2sets | Được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ thuốc thử phù hợp dựa trên công nghệ xét nghiệm miễn dịch vi hạt phát quang hóa học (CLIA Microparticles) để phát hiện các phép đo phục vụ chẩn đoán trong ống nghiệm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
53 |  |  | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch | 4x500ml | Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
54 |  |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch | 4x250ml | Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
55 |  |  | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | 12x25ml | Dùng để vệ sinh pipet mẫu trong quá trình phản ứng phát hiện chất đo cho xét nghiệm phát hiện chẩn đoán trong ống nghiệm. Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
56 |  |  | Cóng phản ứng cho máy miễn dịch | 1000 pcs | Cóng phản ứng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
57 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng β-hCG | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Kháng thể anti-β-hCG được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
58 |  |  | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất chống T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris-Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
59 |  |  | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Cải ngựa-peroxidase được gắn nhãn anti-T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
60 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Hộp 100 test | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chứa kháng nguyên Cortisol được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm MES có chứa casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
61 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine kinase – MB (CK-MB) | R1: 2x67ml R2: 2x17ml | Phương pháp: Immunoinhibition Phạm vi đo: 0.2-2400 U/l Thành phần chính: R1: Buffer Imidazole buffer pH 6.0: 100 mmol/l Mg-acetat: 10 mmol/l Glucose: 20 mmol/l N-acetyl-cysteine: 20 mmol/l NADP: 2 mmol/l G6P-DH: 1500 U/I HK: 2500 U/I Diadenosine pentaphosphate: 10 μmol/l CK-M-antibody: 1000 U/I R2: substrate creatine phosphate: 30 mmol/l ADP: 2 mmol/l AMP: 5 mmol/l Adenosine: 10 μmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
62 |  |  | Dây bơm dùng cho máy điện giải | Túi/1 chiếc | Dây có độ bền cao, độ đàn hồi tốt. Đầu dây có điểm nối bằng chân kim loại. Kích thước: chiều dài 10.5cm. Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
63 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 20 thông số miễn dịch | 6 * 3.0 mL | Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
64 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | 6 * 3.0 mL | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
II | PP2500616773 | Phần 2: Hóa chất huyết học gồm 12 danh mục
1 |  |  | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | 20L | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
2 |  |  | Thuốc thử ly giải hồng cầu | 500ml | Thành phần chính: Detergent < 4.0% Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
3 |  |  | Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | 5L | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 1.0% Buffer < 0.3% Preservative < 0.2% Độ ổn định chưa mở trong 18 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
4 |  |  | Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học MEK | 5L | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Độ ổn định chưa mở 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
5 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần | 3ml | Thành phần chính: Máu động vật có vú khỏe mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Độ ổn định trong 90 ngày, ống mở ổn định trong 14 ngày Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
6 |  |  | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Can 18L | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
7 |  |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | Can 250 ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
8 |  |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Can 250 ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
9 |  |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Can 2L | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
10 |  |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Bộ (3x15 ml) | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
11 |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Lọ 3ml | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
12 |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Lọ 2 ml | Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
III | PP2500616774 | Phần 3: Hóa chất vi sinh, đông máu gồm 14 danh mục
1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | 5x5ml + CaCl2: 5x5ml | Hiệu suất: Độ lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả các phép thử lặp lại với QC huyết tương không được vượt quá 5% Thành phần chính: R1: 0.05% Ellagic acid, 0.2% cephalin, 0.2% sodium chloride. 0.1%; Sodium benzoate R2: 0.3% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | 10x5ml | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị mong đợi: PTR: 1.0 ± 0.15; INR: 0.8-1.24 Thành phần chính: 1.4% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate, 2.5% aminoacetic acid, 0.15% sodium chloride, 2.5% rabbit brain powder Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
3 |  |  | Cóng đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm | 4 cái/thanh (40thanh/hộp) | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Loại nhựa PS Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
4 |  |  | Bi từ | Lọ | Bi từ dùng cho máy phân tích đông máu Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
5 |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | 40 Test/hộp | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng IgG người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người - Hạn SD 24 tháng trong túi kín - Bảo quản ở nhiệt độ thường
6 |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | 40 Test/hộp | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fc Mab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của viện Vệ sinh dịch tễ TW năm 2020 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
7 |  |  | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | 40 Test/hộp | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: - Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μg) - Vạch kết qủa: IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μg) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AHG | Lọ 10ml | Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d
9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Anti Streptolysin O (ASO) | Hộp 100 test | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ bằng streptolysin O, pH 8.2, chất bảo quản Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có ASO > 200 IU/mL, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản
10 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng C-Reactive Protein | Hộp 100 test | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ IgG dê kháng CRP người, pH 8.2, chất bảo quản Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có CRP > 20 mg/L, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản
11 |  |  | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Hộp 100 test | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
12 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính AMP/MOP/COD/THC/Heroin | 25 test/ hộp | - Xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên để phát hiện định tính nhiều loại ma tuý, chất chuyển hóa thuốc và rượu ở nồng độ ngưỡng sau trong nước tiểu: MOP 300ng/ml; AMP 500ng/ml; THC 50ng/ml; COD 300ng/ml; HER 10ng/ml. - Thành phần: Chứa các hạt liên kết kháng thể đơn dòng chuột và các liên hợp thuốc -Protein tương ứng. Một kháng thể dê được sử dụng trong mỗi vạch chứng. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Độ chính xác: AMP: 99.925%; COD: 99.9%; THC: 99.92%; MOP: 99.93%; 6-MAM (Heroin): 99.9% - Phản ứng chéo: Không phản ứng chéo với các hợp chất ở nồng độ 100µg/ml: Acetophenetidin , N-Acetylprocainamide, Acetylsalicylic acid.... Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
13 |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính Morphine | 25 test/ hộp | - Mẫu bệnh phẩm: Mẫu nước tiểu. - Đặc điểm hiệu suất: + Độ nhạy: 100% + Độ đặc hiệu: 100% + Độ chính xác: 100% - Hấp thụ sắc ký trong đó thuốc trong mẫu nước tiểu được kết hợp cạnh tranh với một số lượng hạn chế vị trí gắn liên hợp kháng thể đơn dòng thuốc (chuột). - Liên hợp kháng thể đơn dòng của thuốc tương ứng sẽ liên kết với liên hợp thuốc-protein tương ứng được cố định trong Vạch thử nghiệm (T). - Một vạch màu sẽ xuất hiện ở Vạch chứng (C) - Giải thích kết quả xét nghiệm trong vòng 5 phút. - Bảo quản bộ xét nghiệm ở nhiệt độ 2°C-30°C và độ ẩm 40%-60% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016
14 |  |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B, SARS-CoV-2 | 25 Test/ hộp | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên để phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên nucleocapsid từ vi rút corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2 (SARS-CoV-2), vi rút cúm A, vi rút cúm B trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu, dịch hầu họng (cổ họng) hoặc vòm họng. Hiệu suất: -covid: độ nhạy: 99.50%, độ đặc hiệu: 100%, độ chính xác 99,75%. - cúm A: độ nhạy: 99,50%, độ đặc hiệu: 99.80%, độ chính xác: 99.71% - cúm B: 99,51%, độ đặc hiệu: 99.80%, độ chính xác: 99.71%