Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên dự toán: Cung cấp thiết bị đo, giám sát nhiệt độ tủ lạnh và nhiệt độ, độ ẩm phòng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Qui mô: Cung cấp thiết bị đo, giám sát nhiệt độ tủ lạnh và nhiệt độ, độ ẩm phòng. bao gồm 09 mục.

- Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Phạm vi cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ hiển thị nhiệt độ | Bao gồm: - Tủ điện nhựa: 01 cái - Bộ điều khiển: 01 cái + Nguồn cấp (Power supply): 100-240VAC ~ 50/60Hz/ 24VAC ~ 50/60Hz, 24 - 48VAC + Tiêu thụ điện (Power consumption): ≤ 8VA (24VAC ~ 50/60Hz), ≤ 5W (24 - 48VAC) + Kiểu đầu vào (Input type): RTD - JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω + Điều khiển đầu ra (Control output): OUT1, OUT2 250VAC ~ 3A, 1A + Truyền thông (Communication): RS485 communication output (Modbus RTU). - Còi, đèn cảnh báo: 01 bộ. |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | - Kiểu loại (Sensor type): PT100 Ohm - Dài 5 mét. - Đầu cảm biến (Sensor length): 100 mm, Ø6 mm. |  |
|  | Bộ hiển thị nhiệt độ - độ ẩm | Bao gồm: - Tủ điện: Thép sơn tĩnh điện - Nguồn cấp: 100-240VAC~ 50/60Hz - PLC: 01 cái + I/O: 8/6 + Output Type: T + Serial Port: COM1-RS422; COM2-RS485 + Nguồn cấp (Power Supply): 85 ~ 265 VAC 50~60Hz + Nguồn ra (Power Output): DC 24V 850mA + Nguồn điện tiêu thụ (Power Consumption): < 35W + Module PLC (nếu có) - HMI: 01 cái + OS: Linux 4.4.0 Q+C1T based + Size: 7'' + Độ phân giải (Resolution): 800x480 + Nguồn cấp (Power): 12 ~ 28 VDC + Nhiệt độ làm việc (Working Temerature): -10 ~ 55°C + Độ ẩm (Humidity): 10 ~ 90% RH + Kháng nước (IP Code): IP65 - Còi, đèn cảnh báo: 01 bộ |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | - Chuẩn ngõ ra: RS485 - Giao thức truyền thông: MODBUS RTU - Điện áp định mức: DC 9V - 30V (Khuyến nghị 12V) - Phạm vi đo: Nhiệt độ:-40°C ~ 120°C; Độ ẩm: 0 ~ 100% RH |  |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu | - Số lượng cổng giao tiếp nối tiếp (Serial interface number): 01 port RS-232, 01 port RS-422/485 - Giao thức (Protocol): Support TCP, UDP, APR, ICMP and DHCP protocol - Nguồn cấp (Power input): 9 ~ 48VDC |  |
|  | Dây cáp mạng chống nhiễu | - Loại cáp: Cat5e – FTP - Đường kính lõi/Tiết diện dây: 24AWG, 8 lõi/sợi (4 cặp) - Vật liệu: Nhôm, đồng, vỏ PVC - Tốc độ truyền tối đa: 1Gbs ở khoảng cách 100m - Băng thông: ≥ 100 MHz - Chiều dài cuộn/thùng: 305m (± 1.5m) |  |
|  | Hiệu chuẩn bộ hiển thị, đo nhiệt độ và bộ hiển thị, đo nhiệt độ - độ ẩm | - Số lượng: 10 bộ nhiệt độ; 05 bộ nhiệt độ, độ ẩm - Điểm hiệu chuẩn: + Nhiệt độ tủ lạnh: 2°C, 5°C, 8°C + Nhiệt độ phòng: 20°C, 25°C, 35°C + Độ ẩm phòng: 40%, 60%, 80% - Hiệu chuẩn tại cơ quan/trung tâm được công nhận và cấp phép | Trung tâm Giám định, Kiểm định |
|  | Phần mềm | Phần mềm giám sát, cảnh báo, bao gồm: - Tổng hòa đồng bộ hệ thống giám sát tập trung hiện hữu - Cập nhật các thiết bị, vị trí giám sát mới. - Kết nối các thiết bị qua mạng LAN (Chuẩn truyền thông modbus RTU 485; TCP/IP) - Giám sát và hiển thị trạng thái cảnh báo của hệ thống trên smartphone, tablet, laptop, PC. - Phần mềm Webserver cho phép cài đặt, xem trạng thái hoạt động, lưu trữ và trích xuất dữ liệu. - Cảnh báo qua mail, cài đặt không giới hạn địa chỉ email nhận. - Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel, PDF, đồ thị với định dạng mẫu. - Tự động cập nhật dữ liệu, số lần cập nhật có thể cài đặt tùy chọn. - Phần mềm không bị hạn chế khi kết nối mở rộng thiết bị hiển thị, đo nhiệt độ, độ ẩm (Tương đồng theo chuẩn truyền thông modbus RTU). - Không yêu cầu mã nguồn (source code) khi cài đặt, trích xuất thông tin, mở rộng hệ thống/ thiết bị, update lại phần mềm | Lập trình |
|  | Lắp đặt | Bao gồm: - Nhân công lắp đặt hoàn thiện kết nối hệ thống giám sát, cảnh báo hiện hữu và kết nối mạng của Bệnh viện. - Lắp đặt hoàn thiện phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng chức năng, công năng đối với tất cả các hàng hóa đã cung cấp. - Cung cấp vật tư phụ trọn gói, bao gồm: giá đỡ, cùm, móc, bát treo, bu lông, tán, vít bắn, thanh ren, tắc kê đạn, tắc kê nhựa, keo dán, băng keo, dây kẽm, ốc vít, dây điện, dây tín hiệu (nếu có), ống điện, bát gài …. - Hướng dẫn chuyển giao công nghệ (hệ thống, phần mềm, thiết bị ….) - Thời gian thi công theo yêu cầu (kể cả ngoài giờ, thứ 7 và chủ nhật) |  |

2.2. Yêu cầu về bảo hành

- Nhà thầu bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoặc căn cứ theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất (nếu thời hạn bảo hành dài hơn 12 tháng).

- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp và bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Trường hợp xử lý sự cố trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải bố trí nhân sự trong vòng 4 giờ kể từ lúc nhận thông báo qua điện thoại của Bệnh viện.

2.3. Yêu cầu lắp đặt:

- Nhà thầu khảo sát thực tế tại Bệnh viện.

- Nhà thầu lắp đặt hoàn thiện tất cả danh mục hàng hóa nêu trên, tham khảo bản vẽ đính kèm: C-KD-H1, C-KD-TT.

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư phụ để hoàn thiện các mục hàng hóa có yêu cầu lắp đặt, đáp ứng yêu cầu an toàn và chất lượng công việc.

- Lắp đặt hoàn thiện đúng hướng dẫn, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng chức năng, công năng đối với tất cả các hàng hóa đã cung cấp, bao gồm vật tư phụ, đáp ứng tất cả các yêu cầu, tiêu chí kỹ thuật và an toàn khi đưa vào sử dụng.

- Trước khi thực hiện lắp đặt:

- Thực hiện che chắn bảo vệ tài sản, tránh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến các khu vực khác.

- Kiểm tra tình trạng các thiết bị, trần, tường, toàn bộ cơ sở vật chất xung quanh khu vực thi công.

- Báo cáo tình trạng thiết bị và hư hỏng (nếu có) cho nhân viên Bệnh viện xác nhận.

- Tháo gỡ các thiết bị cần thay thế, bảo quản, vận chuyển và thu gom theo hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện.

- Thực hiện lắp đặt:

- Lắp đặt cố định tủ hiển thị cảnh báo nhiệt độ của tủ lạnh, bộ cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm phòng/kho tại vị trí dễ dàng quan sát (hoặc thực hiện theo yêu cầu của Bệnh viện).

- Lắp đặt dây điện, dây tính hiệu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không thả tùy tiện, treo cách trần ≥ 150 mm và luồng trong ống bảo vệ.

- Đục tường để kết nối về tủ trung tâm.

- Kết nối dây tính hiệu, nguồn điện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Sau khi hoàn thành lắp đặt, Nhà thầu phải:

- Hoàn thiện các hạng mục đã lắp đặt và trần, tường, cơ sở vật chất xung quanh khu vực thực hiện theo yêu cầu của Bệnh viện.

- Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực thực hiện.

- Kiểm tra, vận hành thiết bị, hệ thống và bàn giao cho nhân viên Bệnh viện.

2.4. Yêu cầu khác:

- Nhà thầu chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự; Đảm bảo chất lượng dịch vụ; Điều kiện vệ sinh môi trường; Phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.

- Nhà thầu thực hiện công việc theo lịch sắp xếp của Bệnh viện (ngoài giờ hành chính, chiều thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, lễ).

- Nhà thầu phải có biện pháp và trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo vệ tài sản, che chắn tránh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến các khu vực khác. Tất cả các biện pháp phải đảm bảo hiệu quả, tính thẩm mỹ tương thích với khu vực thi công và đáp ứng tất cả các tiêu chí kỹ thuật của Bệnh viện.

- Nhân sự được trang bị đầy đủ đồng phục công ty, bảng tên, phương tiện bảo hộ lao động. Tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã, tuân thủ mọi hướng dẫn dưới sự giám sát, hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự phải lập tức rời khỏi Bệnh viện, không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện và nhà thầu phải bổ sung nhân sự thay thế.

- Nhà thầu cung cấp bảng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện công việc và phương án cung cấp hàng hóa, lắp đặt phù hợp với điều kiện hoạt động của Bệnh viện.

- Nhà thầu có trách nhiệm hoàn toàn (kể cả đối với bên thứ 3) về tất cả các sự cố, tai nạn, hư hỏng phát sinh do lỗi của mình gây ra trong suốt quá trình thực hiện công việc và những hư hỏng do trước đó Nhà thầu không báo cáo. Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ chi phí để thực hiện việc thay thế, khắc phục, sửa chữa, bảo đảm khôi phục nguyên trạng và chất lượng công trình, thiết bị, hàng hóa theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, mà không được yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.

- Tiến độ giao hàng:

- Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực:

- Giao hàng trong vòng 20 ngày.

- Lắp đặt trong vòng 40 ngày.

- Kiểm tra hàng hóa:

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa tại thời điểm giao nhận. Trường hợp nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện khi nhập kho nếu phát hiện hàng hoá chưa đúng về số lượng, chất lượng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và thông báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bổ sung, thay thế, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng, lỗi hàng hóa không tương thích, sai kiểu dáng, nhãn hàng, mã hàng, … Sau 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những thất thoát, hư hỏng theo biên bản đã thông báo.

- Kiểm tra và thử nghiệm:

- Kiểm tra hàng hóa tại thời điểm giao hàng:

- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%, thùng hàng/kiện hàng nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ.

- Hàng hóa phải có CO (đối với hàng nhập khẩu), CQ hoặc thư xác nhận chính hãng và phải luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện.

- Hàng hóa sạch sẽ, tem/nhãn nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo, thống nhất nội dung bao bì trong - ngoài.

- Đảm bảo đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đúng xuất xứ theo đơn đặt hàng, phải có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

- Thử nghiệm hàng hóa:

- Tất cả hàng hóa cung cấp được lắp đặt hoàn thiện, tổng hòa đồng bộ hệ thống giám sát tập trung, kết nối hệ thống giám sát, cảnh báo hiện hữu và kết nối mạng LAN của Bệnh viện.

- Giám sát và hiển thị trạng thái cảnh báo của hệ thống trên smartphone, tablet, laptop, PC.

- Phần mềm Webserver cho phép cài đặt, xem trạng thái hoạt động, lưu trữ và trích xuất dữ liệu.

- Cảnh báo qua mail, cài đặt không giới hạn địa chỉ email nhận.

- Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel, PDF, đồ thị với định dạng mẫu của Chủ đầu tư.

- Tự động cập nhật dữ liệu, số lần cập nhật có thể cài đặt tùy chọn.

- Không yêu cầu mã nguồn (source code) khi cài đặt, trích xuất thông tin, mở rộng hệ thống/ thiết bị, update lại phần mềm.

- Phần mềm, chương trình không hạn chế thiết bị giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm mới khi kết nối mở rộng (Tương đồng theo chuẩn truyền thông modbus RTU).

- Tất cả các vị trí giám sát cảnh báo bằng còi, đèn và vị trí giám sát trung tâm phù hợp tiêu chí kỹ thuật, thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hóa lắp đặt hoàn thiện sẽ được vận hành thử tối đa 05 ngày làm việc. Qua yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm, nếu hàng hóa không đạt thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và thông báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo.