# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Giá gói thầu: 1.258.425.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

Lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực hiện dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính để duy trì hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta, Model: Synergy Platform hãng Elekta sau khi được bảo dưỡng, bảo trì hoạt động chính xác, ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo các tính năng, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải thực hiện các công việc theo yêu cầu dưới đây:

- Danh sách hạng mục công việc thực hiện:

| STT | Tên dịch vụ | Nội dung công việc |  | Tần suất thực hiện các nội dung bảo dưỡng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Model: Synergy Platform hãng Elekta | 1 | Kiểm tra khung máy Gantry, phát hiện và xử lý các bất thường (nếu có) | Tối thiểu 2 lần/12 tháng |
|  |  | 2 | Kiểm tra đèn thước quang học ODI |  |
|  |  | 3 | Kiểm tra dây đai truyền động quay khung máy Gantry |  |
|  |  | 4 | Kiểm tra độ chính xác của góc quay gantry và vệ sinh, bôi trơn hộp số, bánh răng truyền động. |  |
|  |  | 5 | Kiểm tra gậy xả điện cao áp. |  |
|  |  | 6 | Kiểm tra các kết nối đất của bộ tạo điện cao áp. |  |
|  |  | 7 | Kiểm tra các kết nối đến khối nam châm của bộ tạo sóng cao tần Magnetron. |  |
|  |  | 8 | Kiểm tra các điểm kết nối dây cáp tại vị trí TS22 |  |
|  |  | 9 | Kiểm tra lực siết của ốc vít M20 trên bộ đối trọng. |  |
|  |  | 10 | Kiểm tra hoạt động của công tắc giới hạn đối với chuyển động của Gantry. |  |
|  |  | 11 | Kiểm tra các dây cáp trong khối dây cáp cuộn tròn. |  |
|  |  | 12 | Kiểm tra độ chắc chắn của các đối trọng. |  |
|  |  | 13 | Kiểm tra các đầu nối tại các vị trí tiếp địa. |  |
|  |  | 14 | Kiểm tra điện trở tiếp địa đảm bảo không lớn hơn 0.3Ω |  |
|  |  | 15 | Kiểm tra ion pump - bơm chân không |  |
|  |  | 16 | Kiểm tra dây truyền động đến bánh răng làm quay Gantry. |  |
|  |  | 17 | Kiểm tra khối cấp nguồn điện áp thấp. |  |
|  |  | 18 | Thay nước làm mát trong hệ thống và quả lọc nước. |  |
|  |  | 19 | Kiểm tra công tắc lưu lượng nước làm mát đến Magnetron. |  |
|  |  | 20 | Kiểm tra và vệ sinh hệ thống lưới lọc nước làm mát |  |
|  |  | 21 | Điền khí SF6 vào ống dẫn sóng. |  |
|  |  | 22 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các điện áp cấp cho Thyratron. |  |
|  |  | 23 | Kiểm tra độ rơ của đầu điều trị. |  |
|  |  | 24 | Kiểm tra công tắc giới hạn hành trình của chuyển động quay đầu máy. |  |
|  |  | 25 | Kiểm tra khóa liên động của phần mềm đầu điều trị. |  |
|  |  | 26 | Kiểm tra các quạt làm mát tại các khu vực của hệ thống máy. |  |
|  |  | 27 | Kiểm tra các kết nối đến đèn chiếu trường sáng. |  |
|  |  | 28 | Kiểm tra các công tắc điều khiển trên đầu điều trị. |  |
|  |  | 29 | Vệ sinh và bôi trơn các trục dẫn động cho lá chì. |  |
|  |  | 30 | Kiểm tra, vệ sinh và bôi trơn khối Wedge |  |
|  |  | 31 | Kiểm tra, bôi trơn cơ cấu truyền động của Diaphragm |  |
|  |  | 32 | Kiểm tra các khớp nối mềm của Diaphragm |  |
|  |  | 33 | Kiểm tra các biến trở ghi nhận vị trí của Diaphragm. |  |
|  |  | 34 | Kiểm tra các các dây curoa truyền động của Diaphragm |  |
|  |  | 35 | Kiểm tra các công tắc giới hạn của dải lá chì. |  |
|  |  | 36 | Kiểm tra và đo đạc độ rơ của các mô tơ lá chì. |  |
|  |  | 37 | Hiệu chuẩn đường video của lá chì. |  |
|  |  | 38 | Kiểm tra hệ thống quang học. |  |
|  |  | 39 | Hiệu chuẩn tấm phản xạ tham chiếu. |  |
|  |  | 40 | Kiểm tra các giá trị item part phần mềm và khóa liên động của đầu điều trị MLCi2 |  |
|  |  | 41 | Kiểm tra chế độ VMAT (nếu có license VMAT) |  |
|  |  | 42 | Kiểm tra và bôi trơn shadow tray |  |
|  |  | 43 | Kiểm tra và vệ sinh các Applicator. |  |
|  |  | 44 | Kiểm tra vị trí của Diaphragm. |  |
|  |  | 45 | Kiểm tra vị trí ngàm khi gắn các Applicator. |  |
|  |  | 46 | Kiểm tra cảm biến va chạm với applicator |  |
|  |  | 47 | Kiểm tra tổng thể, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống Chiller làm mát. |  |
|  |  | 48 | Kiểm tra hoạt động và hiệu chuẩn điện áp ra của bộ ổn áp điện 3 pha. |  |
|  |  | 49 | Kiểm tra và bổ sung dầu của máy hút chân không bên ngoài Tubor Pump |  |
|  |  | 50 | Kiểm tra hoạt động chức năng làm dừng phát tia của item 25 |  |
|  |  | 51 | Kiểm tra hoạt động của item 525 |  |
|  |  | 52 | Kiểm tra hoạt động của item 260 |  |
|  |  | 53 | Kiểm tra chế độ phát electron liều cao (nếu có) |  |
|  |  | Hệ thống thu nhận hình ảnh MV iViewGT |  |  |
|  |  | 54 | Thực hiện sao lưu thiết lập station của máy tính iViewGT |  |
|  |  | 55 | Vệ sinh trạm máy tính iViewGT |  |
|  |  | 56 | Kiểm tra giá đỡ tấm cảm biến thu nhận hình ảnh của iViewGT |  |
|  |  | 57 | Vệ sinh và bôi trơn cơ cấu chuyển động sang ngang và cơ cấu khóa giá đỡ tấm cảm biến MV |  |
|  |  | 58 | Kiểm tra dây đai truyền động theo hướng đi ra/vào của giá đỡ tấm cảm biến thu nhận hình ảnh |  |
|  |  | 59 | Kiểm tra tấm màn che |  |
|  |  | 60 | Kiểm tra các vòng đệm của càng cánh tay tấm cảm biến thu nhận hình ảnh MV |  |
|  |  | 61 | Kiểm tra các điểm nối đất |  |
|  |  | 62 | Kiểm tra điện trở tiếp địa |  |
|  |  | 63 | Kiểm tra các chuyển động của tấm cảm biến thu nhận hình ảnh MV và cơ cấu chống va chạm |  |
|  |  | 64 | Thực hiện hiệu chuẩn Single level Gain |  |
|  |  | 65 | Thực hiện chụp phantom Las Vegas để kiểm tra chất lượng hình ảnh |  |
|  |  | 66 | Kiểm tra chức năng STOP MOTORS và cảm biến chống va chạm |  |
|  |  | 67 | Thực hiện sao lưu dữ liệu hiệu chuẩn cho hệ thống iViewGT. |  |
|  |  | Bàn điều trị bệnh nhân: Precise |  |  |
|  |  | 68 | Kiểm tra quay quanh trục Column của bàn điều trị |  |
|  |  | 69 | Kiểm tra bo mạch phát tiếng kêu của chuyển động quanh trục Column |  |
|  |  | 70 | Kiểm tra độ rơ của chuyển động theo tâm iso |  |
|  |  | 71 | Kiểm tra độ rơ chuyển động đi ra/vào của mặt bàn điều trị. |  |
|  |  | 72 | Kiểm tra độ rơ chuyển động sang ngang của mặt bàn điều trị. |  |
|  |  | 73 | Kiểm tra độ rơ chuyển động nâng/hạ bàn điều trị. |  |
|  |  | 74 | Kiểm tra các phanh chuyển động. |  |
|  |  | 75 | Thực hiện kiểm tra lần đầu sau khi lắp đặt của chuyển động nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 76 | Kiểm tra cơ cấu chuyển động nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 77 | Kiểm tra phanh của chuyển động nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 78 | Kiểm tra các công tắc giới hạn nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 79 | Kiểm tra khóa liên động HT trên bàn điều trị. |  |
|  |  | 80 | Kiểm tra hộp số của chuyển động nâng/hạ bàn điều trị |  |
|  |  | 81 | Kiểm tra và bổ sung dầu cho hộp số nâng/hạ bàn điều trị |  |
|  |  | 82 | Kiểm tra gối đỡ tuyến tính của hộp số nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 83 | Bôi trơn gối đỡ tuyến tính của hộp số nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 84 | Kiểm tra và bôi trơn gối đỡ tuyến tính của cơ cấu chuyển động vào/ra mặt bàn. |  |
|  |  | 85 | Kiểm tra bộ điều khiển chuyển động của bàn điều trị. |  |
|  |  | 86 | Kiểm tra bộ cấp nguồn cho bàn điều trị. |  |
|  |  | 87 | Kiểm tra Khối giao tiếp điện (EIM) của bàn điều trị. |  |
|  |  | 89 | Kiểm tra các tiếp điểm nối đất. |  |
|  |  | 90 | Kiểm tra phạm vi di chuyển vào/ra của mặt bàn. |  |
|  |  | 91 | Kiểm tra phạm vi di chuyển theo phương ngang của bàn. |  |
|  |  | 92 | Kiểm tra phạm vi di chuyển nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 93 | Kiểm tra độ chính xác của vị trí tâm Iso (so với trục quay của BLD) |  |
|  |  | 94 | Kiểm tra độ chính xác của chuyển động nâng/hạ bàn. |  |
|  |  | 95 | Kiểm tra các mối hàn của bộ phanh Iso-rotation. |  |

- Đánh giá tình trạng thiết bị, ghi nhận lại các hư hỏng (hư hỏng nhỏ, hư hỏng nghiêm trọng) sau mỗi lần kiểm tra và đưa ra đề nghị thiết bị tiếp tục hoạt động (hoặc tạm dừng hoạt động) và phương án khắc phục.

- Sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thực hiện vận hành, chạy thử, kiểm tra các thông số đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi đưa hệ thống vào hoạt động trở lại.

- Thời gian bảo trì bảo dưỡng được sắp xếp bố trí vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bệnh viện.

- Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.

- Trong trường hợp sửa chữa hư hỏng có phát sinh linh kiện thay thế, nhà thầu cần thông báo cho Bệnh viện loại linh kiện cần thay thế kèm theo chào giá tương ứng cho linh kiện cần thay thế này.

+ Đối với phụ tùng, vật tư thay thế: yêu cầu vật tư thay thế phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy cách, chất lượng và tương thích kỹ thuật với thiết bị.

+ Đối với phụ tùng, vật tư có thể sửa chữa, phục hồi, dùng lại: Nhà thầu tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng và lập danh sách báo cáo Chủ đầu tư trước khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo chất lượng, độ bền, năng suất, tuổi thọ của thiết bị.

- Khuyến cáo, đề xuất các lưu ý trong quá trình vận hành thiết bị, dự báo các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng điện thoại 24/24.

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu có trách nhiệm theo dõi và sửa chữa miễn phí những sự cố hư hỏng thuộc phạm vi và nội dung hợp đồng ngay sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Sau 01 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo mà Nhà thầu không cử người đến khắc phục sự cố thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản ghi rõ tình trạng hỏng hóc, phương án sửa chữa và tổ chức sửa chữa ngay để phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và Nhà thầu phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa (vật tư thay thế, công sửa chữa) cho Chủ đầu tư.

- Không giới hạn số lần kỹ sư đến kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong thời gian cung cấp dịch vụ.

- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống phần mềm

+ Theo định kỳ bảo trì hệ thống máy chủ và các hệ phần mềm thuộc hệ thống bao gồm máy chủ và máy trạm;

+ Hỗ trợ sao lưu toàn bộ dữ liệu khi có yêu cầu từ Bệnh viện;

+ Thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm liên quan theo yêu cầu hoặc chính sách của Hãng sản xuất.

- Việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi thiết bị phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên quy trình kỹ thuật. Ngoài ra nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng theo quy định bao gồm tổ chức quản lý, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải nguy hại, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

- Có tài liệu chứng minh có đủ năng lực thực hiện dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính của hãng Elekta.

- Nhà thầu phải thực hiện Kiểm định và hiệu chuẩn hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính sau khi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Dựa trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 Chương V của E-HSMT, Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, biện pháp tổng quát để thực hiện dịch vụ, gồm các nội dung chủ yếu như: Biện pháp, giải pháp thực hiện, huy động thiết bị, huy động nhân lực, kế hoạch thực hiện gói thầu... phù hợp với nội dung E-HSMT.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi thực hiện dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính định kỳ, Nhà thầu phải lập Báo cáo kỹ thuật và Biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng.

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, đánh giá và lập biên bản nghiệm thu nếu đáp ứng chất lượng theo yêu cầu. Trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu thì hai bên bàn bạc thống nhất nội dung và thời gian xử lý khắc phục để nhà thầu tổ chức khắc phục ngay. Đồng thời, Nhà thầu phải chịu phạt chậm tiến độ hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư.