CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị TSCĐ thuộc phân cấp cho Công ty TNĐL - Hạng mục: 03 máy đo điện trở cách điện 15kV.

- Gói thầu số 22/2026 “Trang bị TSCĐ thuộc phân cấp cho Công ty TNĐL - Hạng mục: 03 máy đo điện trở cách điện 15kV”

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo điện trở cách điện 15kV (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 03 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho máy đo điện trở cách điện 15kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

### Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng:

- Tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1.

- Tiêu chuẩn EMC theo IEC 61326-1.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Máy đo điện trở cách điện 15kV bao gồm các chức năng:

- Máy đo điện trở cách điện với điện áp đến 15kV.

- Có chức năng sau:

  - Đo điện trở cách điện (IR) và và giá trị điện trở cách điện theo thời gian IR(t).

  - Đo điện áp thử, Đo dòng rò, điện dung, thời gian đo.

  - Đo hệ số phân cực (Polarization Index).

  - Dự đoán trước kết quả đo hệ số phân cực (PI predictor function).

  - Đo hệ số hấp thụ điện môi (Dielectric Absorption Ratio).

  - Thử điện áp tăng theo bậc (Step voltage).

  - Đo Chỉ số phóng điện (Dielectric Discharge).

  - Đo dòng phân cực và dòng khử phân cực Polarisation – Depolarisation Current (PDC).

  - Thử điện áp tăng liên tục (ramp test).

  - Chức năng đo và xử lý dòng tái hấp thụ (re-absorption current).

- Có chức năng tự động xả điện áp đo và kiểm tra dòng điện hấp thụ.

- Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Nguồn cấp:

- Pin sạc, nguồn sạc tương thích nguồn điện 1 pha (trong khoảng từ 90V đến 264V AC, 50 Hz).

- Thời gian sử dụng thiết bị liên tục tối thiểu 4,5 giờ.

- Thời gian sạc: tối đa 2,5 giờ.

- Điện áp thử nghiệm:

- Điện áp thử nghiệm: Từ 0 đến 15kVDC.

- Có thể cài đặt các mức điện áp thử nghiệm thông dụng: 250V; 500V; 1.000V; 2.500V; 5.000V, 10.000V, 15.000V.

- Điện áp điều chỉnh tăng giảm mỗi nấc: 25V.

- Độ chính xác của điện áp thử:  ± 4% giá trị đọc ± 10V.

- Dải đo điện trở cách điện: Trong khoảng từ 10 kΩ đến 30 TΩ.

- Độ chính xác điện trở cách điện:

- Dải đo đến 3T  tại mức điện áp thử 15kV DC: ± 5%.

- Dải đo đến 30T tại mức điện áp thử 15kV DC:  ± 20%.

- Tính năng đo điện áp:

- Dải đo: từ 30V đến 660V AC/DC.

- Tần số: Từ 45Hz đến 65Hz .

- Độ chính xác: ±3% giá trị đọc ± 3V.

- Đo dòng điện rò:

- Dải đo: từ 0,01mA đến 6mA.

- Độ chính xác: ± 5% giá trị đọc ±0,2 nA.

- Dòng điện nạp: 6mA.

- Đo điện dung:

- Dải đo: 10nF đến 50 μF.

- Độ chính xác: ±10% giá trị đọc ±5 nF.

- Thời gian nạp điện tích: 4s/ μF với điện áp tăng lên đến 15kV tại dòng 6mA.

- Dòng Kháng nhiễu: 8mA với điện áp thử từ 2.800V đến 15.000V.

- Tự động xả điện tích sau khi thử nghiệm: Đáp ứng.

- Hiển thị:

- Màn hình LCD, hiển thị kết quả màn hình kỹ thuật số.

- Phần mềm kết nối máy tính: Chạy trên nền Windows.

- Cài đặt thời gian thử nghiệm:

- Có thể điều chỉnh thời gian từ: 15 giây đến 99 phút.

- Việc thử nghiệm sẽ kết thúc sau thời gian đã định trước.

- Các hệ số thử nghiệm: tự động tính toán các hệ số:  IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, PDC, ramp test:

- Đo điện trở cách điện (IR).

- Đo giá trị điện trở cách điện theo thời gian IR(t).

- Đo hệ số hấp thụ điện môi (Dielectric Absorption Ratio).

- Đo hệ số phân cực (Polarization Index).

- Dự đoán trước kết quả đo hệ số phân cực (PI predictor function).

- Thử điện áp tăng theo bậc (Step Voltage).

- Đo Chỉ số phóng điện (Dielectric Discharge).

- Đo dòng phân cực và dòng khử phân cực Polarisation – Depolarisation Current (PDC).

- Thử điện áp tăng liên tục (ramp test).

- Cổng giao tiếp: USB và Bluetooth.

- Bảo vệ:

- Khi đóng nắp: IP 65.

- Khi mở nắp: IP 40.

- Môi trường:

- Bảo quản:

  - Nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 60 °C.

  - Độ ẩm trong khoảng từ 0 đến 90% PH không đọng sương.

- Làm việc:

  - Nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 50 °C.

  - Độ ẩm trong khoảng từ 0 đến 90% PH không đọng sương.

- Kích thước và khối lượng:

- Có thông số cụ thể về:

  - Chiều dài.

  - Chiều rộng.

  - Chiều cao.

  - Khối lượng (nhỏ hơn 6,5 kg).

- Phụ kiện:

- Túi đựng máy đo, phụ kiện, dây đo khi mang ra hiện trường.

- Thời gian bảo hành

- 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Bộ dây đo với đầy đủ đầu kẹp.

- Dây nguồn sạc.

- Phần mềm kết nối máy tính và cáp kết nối.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | - Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng: tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1, tiêu chuẩn EMC theo IEC 61326-1. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | - Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001. - Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được nhà sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Chức năng hoạt động của thiết bị: | - Máy đo điện trở cách điện với điện áp đến 15kV. - Có chức năng sau: + Đo điện trở cách điện (IR) và và giá trị điện trở cách điện theo thời gian IR(t)). + Đo điện áp thử, Đo dòng rò, điện dung, thời gian đo. + Đo hệ số phân cực (Polarization Index). + Dự đoán trước kết quả đo hệ số phân cực (PI predictor function). + Đo hệ số hấp thụ điện môi (Dielectric Absorption Ratio). + Thử điện áp tăng theo bậc (Step voltage). + Đo Chỉ số phóng điện (Dielectric Discharge). + Đo dòng phân cực và dòng khử phân cực Polarisation – Depolarisation Current (PDC). + Thử điện áp tăng liên tục (ramp test). + Chức năng đo và xử lý dòng tái hấp thụ (re-absorption current). - Có chức năng tự động xả điện áp đo và kiểm tra dòng điện hấp thụ. |
|  | Nguồn cấp | - Pin sạc, nguồn sạc tương thích nguồn điện 1 pha (trong khoảng từ 90V đến 264V AC, 50 Hz). - Thời gian sử dụng thiết bị liên tục tối thiểu 4,5 giờ. - Thời gian sạc: Tối đa 2,5 giờ. |
|  | Điện áp thử nghiệm | - Điện áp thử nghiệm: Từ 0 đến 15kVDC. - Có thể cài đặt các mức điện áp thử nghiệm thông dụng: 250V; 500V; 1.000V; 2.500V; 5.000V, 10.000V, 15.000V. - Điện áp điều chỉnh tăng giảm mỗi nấc: 25V. - Độ chính xác của điện áp thử: ± 4% giá trị đọc ± 10V. |
|  | Dải đo điện trở cách điện: | Trong khoảng từ 10 kΩ đến 30 TΩ |
|  | Độ chính xác điện trở cách điện | - Dải đo đến 3TΩ tại mức điện áp thử 15kV DC: ± 5% giá trị đọc. - Dải đo đến 30TΩ tại mức điện áp thử 15kV DC: ± 20% giá trị đọc. |
|  | Chức năng đo điện áp | - Dải đo: từ 30V đến 660V AC/DC. - Tần số: Từ 45Hz đến 65Hz. - Độ chính xác: ±3% giá trị đọc ± 3V. |
|  | Đo dòng điện rò: | - Dải đo: từ 0,01mA đến 6mA. - Độ chính xác: ± 5% giá trị đọc ±0,2 nA. |
|  | Dòng điện nạp | 6mA |
|  | Đo điện dung: | - Dải đo: 10nF đến 50 μF - Độ chính xác: ±10% giá trị đọc ±5 nF |
|  | Thời gian nạp điện tích | ### 4s/ μF với điện áp tăng lên đến 15kV tại dòng 6mA |
|  | Dòng kháng nhiễu | 8mA với điện áp thử từ 2.800V đến 15.000V |
|  | Tự động xả điện tích sau khi thử nghiệm | Đáp ứng |
|  | Hiển thị: | - Màn hình LCD, hiển thị kết quả màn hình kỹ thuật số - Phần mềm kết nối máy tính: Chạy trên nền Windows |
|  | Cài đặt thời gian thử nghiệm | ### - Có thể điều chỉnh thời gian từ 15 giây đến 99 phút. ### - Việc thử nghiệm sẽ kết thúc sau thời gian đã định trước. |
|  | Các hệ số thử nghiệm: | Tự động tính toán các hệ số: IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, PDC, ramp test ### - Đo điện trở cách điện (IR); ### - Đo giá trị điện trở cách điện theo thời gian IR(t); ### - Đo hệ số hấp thụ điện môi (Dielectric Absorption Ratio); ### - Đo hệ số phân cực (Polarization Index); ### - Dự đoán trước kết quả đo hệ số phân cực (PI predictor function) ### - Thử điện áp tăng theo bậc (Step Voltage); ### - Đo Chỉ số phóng điện (Dielectric Discharge); ### - Đo dòng phân cực và dòng khử phân cực Polarisation – Depolarisation Current (PDC); ### - Thử điện áp tăng liên tục (ramp test). |
|  | Cổng giao tiếp | USB và Bluetooth |
|  | Bảo vệ | ### - Khi đóng nắp: IP 65. ### - Khi mở nắp: IP 40. |
|  | Môi trường: - Làm việc - Bảo quản | ### - Bảo quản: ### + Nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 60 oC . ### + Độ ẩm trong khoảng từ 0 đến 90% PH không đọng sương. ### - Làm việc: ### + Nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 50 oC . ### + Độ ẩm trong khoảng từ 0 đến 90% PH không đọng sương. |
|  | Kích thước và khối lượng : + Dài + Rộng + Cao + Khối lượng | Nhà thầu phải cung cấp thông số cụ thể về: - Chiều dài - Chiều rộng - Chiều cao - Khối lượng (nhỏ hơn 6,5 kg) |
|  | Phụ kiện | Túi đựng máy đo, phụ kiện, dây đo khi mang ra hiện trường |
|  | Chế độ bảo hành | Thiết bị được bảo hành 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật nêu trên.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (Tối thiểu có ISO 9001 của Nhà sản xuất hoặc các tiêu chuẩn khác được công nhận).

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính giấy chứng nhận kiểm định và giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, tối thiểu đáp ứng hạng mục sau:

| STT | Hạng mục bắt buộc thực hiện | Giấy chứng nhận phải thể hiện | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện trở cách điện | ### - Cấp chính xác dải đo đến 3T: ± 5% giá trị đọc hoặc tốt hơn (ở mức điện áp thử nghiệm và giá trị đo theo thông số kỹ thuật của thiết bị). ### - Cấp chính xác dải đo đến 30T: ± 20% giá trị đọc hoặc tốt hơn (ở mức điện áp thử nghiệm và giá trị đo theo thông số kỹ thuật của thiết bị). ### - Mức điện áp thử nghiệm: 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 15000V. | Đạt |

Trong trường hợp những hạng mục mà các phòng thí nghiệm tại Việt Nam không thể thực hiện được thì chấp nhận các hạng mục và số liệu do nhà sản xuất tự thử nghiệm hoặc các phòng thí nghiệm nước ngoài thử nghiệm.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.