# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng cho máy móc, thiết bị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện

- Tên dự toán mua sắm: Bảo trì bảo dưỡng cho máy móc, thiết bị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện:

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Đảm bảo trang thiết bị y tế hoạt động ổn định, tăng độ bền, tăng hiệu quả sử dụng, phục vụ cho công tác chuyên môn tại các khoa.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết nộp kèm trong E-HSDT:

- Toàn bộ linh kiện sử dụng thay thế, sửa chữa (nếu có) đều mới 100%, đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực

3.2. Yêu cầu chi tiết:

- Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung yêu cầu tối thiểu, có hướng dẫn quy trình bảo trì bảo dưỡng… để chứng minh dịch vụ do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Nhà thầu chào cam kết thực hiện các yêu cầu của dịch vụ theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ tham chiếu tại trang nào của tài liệu kỹ thuật.

- Dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Nội dung yêu cầu tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | PP2600043028 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Tủ nuôi cấy phôi Astec SMA-80DR | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Tủ nuôi cấy phôi Astec SMA-80DR | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra lọc khí - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh - Kiểm tra bộ điều khiển nồng độ khí và hiệu chỉnh - Thay lọc khí đầu vào nếu tới hạn (không bao gồm linh kiện) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 2 | PP2600043029 | Bảo trì bảo dưỡng cho 03 Tủ nuôi cấy phôi Astec SCA-80DR | Bảo trì bảo dưỡng cho 03 Tủ nuôi cấy phôi Astec SCA-80DR | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra lọc khí - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh - Kiểm tra bộ điều khiển nồng độ khí và hiệu chỉnh - Thay lọc khí đầu vào nếu tới hạn (không bao gồm linh kiện) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 3 | PP2600043030 | Bảo trì bảo dưỡng cho 16 Tủ nuôi cấy phôi Orgio BT37 | Bảo trì bảo dưỡng cho 16 Tủ nuôi cấy phôi Orgio BT37 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. - Kiểm tra và hiệu chuẩn tốc độ truyền khí - Thay màng lọc khí đầu vào, lọc bụi, bình tạo ẩm nếu cần (không bao gồm linh kiện) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 4 | PP2600043031 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ thao tác Fortuna Orgio WF 1800 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ thao tác Fortuna Orgio WF 1800 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra phin lọc thô/HEPA - Kiểm tra độ bụi - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh nhiệt độ. - Kiểm tra tốc độ gió và hiệu chỉnh - Thay màng tiền lọc cho tủ | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 5 | PP2600043032 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ cấy lọc rửa tinh trùng K-System L424LAF | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ cấy lọc rửa tinh trùng K-System L424LAF | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra phin lọc thô/HEPA - Kiểm tra độ bụi - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh nhiệt độ. - Kiểm tra tốc độ gió và hiệu chỉnh | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 6 | PP2600043033 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ cấy lọc rửa tinh trùng K-System L426LAF | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Tủ cấy lọc rửa tinh trùng K-System L426LAF | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra phin lọc thô/HEPA - Kiểm tra độ bụi - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh nhiệt độ. - Kiểm tra tốc độ gió và hiệu chỉnh | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 7 | PP2600043034 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi soi nổi gắn IVF Chamber và Lồng thao tác với trứng và phôi SS250 Nikon SMZ800N | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi soi nổi gắn IVF Chamber và Lồng thao tác với trứng và phôi SS250 Nikon SMZ800N | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra lọc khí - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chỉnh - Kiểm tra bộ điều khiển CO2 và hiệu chỉnh. - Vệ sinh bảo trì hệ quang và hệ cơ kính hiển vi soi nổi. - Vệ sinh và kiểm tra lại bao tay cho lồng thao tác. Chỉ cần thay nếu bị rách, nếu cần sẽ đề xuất thay ở đợt bảo trì kế tiếp. - Vệ sinh và kiểm tra tấm Silicon che trên kính hiển vi. Chỉ cần thay khi bị rách, nếu cần sẽ đề xuất thay ở đợt kế tiếp. - Thay lọc khí đầu vào nếu tới hạn (không bao gồm linh kiện) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 8 | PP2600043035 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Axio Observer 5 Carl Zeiss Observer 5 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Axio Observer 5 Carl Zeiss Observer 5 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra Bộ vi thao tác Narishige - Kiểm tra bộ vi tiêm - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 9 | PP2600043036 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Carl Zeiss ObserverA1 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Carl Zeiss ObserverA1 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra Bộ vi thao tác Narishige - Kiểm tra bộ vi tiêm - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 10 | PP2600043037 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Nikon TE-2000E | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Kính hiển vi đảo ngược Nikon TE-2000E | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra Bộ vi thao tác Narishige - Kiểm tra bộ vi tiêm - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 11 | PP2600043038 | Bảo trì bảo dưỡng cho 03 Kính hiển vi soi nổi Carl Zeiss Stemi 508 | Bảo trì bảo dưỡng cho 03 Kính hiển vi soi nổi Carl Zeiss Stemi 508 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 12 | PP2600043039 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Kính hiển vi soi nổi Niko Nikon SMZ800 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Kính hiển vi soi nổi Niko Nikon SMZ800 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 13 | PP2600043040 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Hệ thống Laser kính Carl Zeiss RI Saturn 5 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Hệ thống Laser kính Carl Zeiss RI Saturn 5 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. - Hiệu chuẩn mục tiêu (Align Laser) - Hiệu chuẩn kích thước lỗ bắn (Hole size calibrate) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 14 | PP2600043041 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Hệ thống Laser kính Nikon RI Saturn 5 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Hệ thống Laser kính Nikon RI Saturn 5 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra hệ quang - Kiềm tra hệ cơ - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. - Hiệu chuẩn mục tiêu (Align Laser) - Hiệu chuẩn kích thước lỗ bắn (Hole size calibrate) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 15 | PP2600043042 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Dụng cụ kiểm tra nồng độ khí CO2/O2 trong tủ cấy Geotech G100 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Dụng cụ kiểm tra nồng độ khí CO2/O2 trong tủ cấy Geotech G100 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại máy tại hãng sản xuất (có giấy chứng nhận hiệu chuẩn của hãng). - Thay màng lọc khí - Thay bẫy ẩm khí Bao gồm chi phí: + Chi phí vận chuyển, tạm xuất tái nhập máy từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại + Chi phí vận chuyển, nhận trả hàng tại Việt Nam. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 16 | PP2600043043 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Dụng cụ kiểm tra nhiệt độ trong Labo Chino MC-1000 | Bảo trì bảo dưỡng cho 01 Dụng cụ kiểm tra nhiệt độ trong Labo Chino MC-1000 | Gói | 1 | Bảo trì và hiệu chuẩn tại Việt Nam (có giấy chứng nhận hiệu chuẩn) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận.

2. Kế hoạch công tác.

5. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

Các kiểm tra và thử nghiệm dịch vụ được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi thực hiện dịch vụ.

Địa điểm: Bệnh viện Bưu điện.

5.1. Cách thức tiến hành:

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm dịch vụ dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh dịch vụ nhà thầu cung cấp phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm dịch vụ đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

5.2. Cách thức xử lý đối với dịch vụ không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ công việc dịch vụ nào của nhà thầu không đáp ứng, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thực hiện một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu không có khả năng đáp ứng dịch vụ yêu cầu hoặc dịch vụ không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.