## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh Viện Đa Khoa Xanh Pôn

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, hoá chất y tế dùng cho thiết bị năm 2026 -2027 (lần 1)

- Tên KHLCNT: Mua sắm dụng cụ, vật tư, hoá chất y tế dùng cho thiết bị năm 2026 -2027 (lần 1).

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động thường xuyên

- Giá gói thầu: 4.436.723.170 VND.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu A. Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu | - File định dạng excel; và - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |

### 1.2.1. Yêu cầu chung

* Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh lưu hành còn hiệu lực theo các quy định hiện hành của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp phiếu/ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B của cơ quan chức năng còn hiệu lực.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D của cơ quan chức năng còn hiệu lực.

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế của nhà sản xuất hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

* Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalô và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… của Nhà sản xuất phát hành cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu phát hành.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc được đóng dấu của nhà thầu và bản pdf; phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật đáp ứng dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường link tra cứu.

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001,...): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản pdf có link tham chiếu từ đơn vị phát hành chứng chỉ hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Các mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về pháp lý và kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG ĐÁP ỨNG CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần/ lô | Tên phần/ lô | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Quy cách đóng gói | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Phân loại trang thiết bị y tế | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B)/ Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT | Mã vật tư y tế theo thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên đăng ký mã vật tư y tế | Hạn sử dụng của hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền thông tin thống nhất với Mẫu 12.1B Bảng giá webform | Điền thông tin thống nhất với Mẫu 12.1B Bảng giá webform | Điền thông tin thống nhất với Bảng giá webform | Điền tên thương hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền tên đã đăng ký mã vật tư theo thông tư 04/2017/TT-BYT | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### 1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

### Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 202..

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN (Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Bệnh Viện Đa Khoa Xanh Pôn mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết không vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, không có nợ BHXH, không chậm đóng, không trốn đóng, tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo văn bản số 15/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND TP Hà Nội (tính đến thời điểm đóng thầu) và cam kết cung cấp tài liệu chứng minh khi Bên mời thầu có yêu cầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa..

- Cam kết Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết)

- Cam kết hàng hoá dự thầu được niêm yết giá, kê khai giá và giá chào thầu của hàng hoá đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể:cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết các hàng hóa do nhà thầu cung cấp trong gói thầu sử dụng được với các thiết bị đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

- Nhà thầu chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu và cam kết không thu phí sử dụng máy, Nhà thầu tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, kiểm định... chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến đơn vị sử dụng đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <36 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

(Lưu ý: Tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa là thời gian từ ngày sản xuất (Manufacturing date) đến ngày hết hạn (Expiration date) theo thông tin của nhà sản xuất, được niêm yết trên bao bì hàng hóa.)

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền

- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp;

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Tiến độ cung cấp: 24 tháng, kể từ ngày kí hợp đồng, giao thành nhiều đợt.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư,.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### 1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được, cụ thể:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Sử dụng cho thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng mực in cho máy hàn túi | Hộp | Băng mực in dùng cho tất cả dòng máy hàn túi Hawo | Sử dụng tương thích cho máy hàn túi Hawo |
| 2 | Chất tẩy rửa Enzyme dùng cho máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế | Lít | Dung dịch ngâm tẩy rửa và làm sạch dụng cụ có bản chất enzyme loại bỏ protein và chất béo chất nhầy. I. Yêu cầu chung 1. Sản phẩm đã được đăng kí với FDA 2. Nhóm xuất xứ lãnh thổ: Các nước G7 III. Thông số kĩ thuật 1. Thành phần có chứa enzyme protease từ 0.1 - 1% hoặc tương đương giúp loại bỏ protein. 2. Có các chất hoạt động bề mặt ít bọt (non-ionic/amine oxide hoặc tương đương) 3. Có chất tạo phức/chống cứng nước (EDTA hoặc phosphate hoặc citrate hoặc tương đương) 4. pH tại nồng độ sử dụng khoảng 7,5–10,0 5. Tương thích nhiều với nhiều vật liệu dụng cụ 6. Liều lượng sử dụng: ≤ 10ml/L 7. Qui cách đóng gói: can ≥ 3,5L | Máy rửa khử khuẩn tự động WD 290/Belimed d.o.o |
| 3 | Dung dịch Alkaline đậm đặc dùng để tẩy rửa và làm sạch bề mặt các dụng cụ y tế | Lít | Dung dịch tẩy rửa làm sạch dụng cụ có bản chất Alkaline , được sử dụng trong qui trình làm sạch dụng cụ thủ công hay bằng các máy rửa dụng cụ . Dung dịch Alkaline tương hợp với dụng cụ là thép không gỉ, nhựa, nhôm và kim loại mềm, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất . I. Yêu cầu chung 1. Sản phẩm đã được đăng kí với FDA hoặc ISO13485. 2. Nhóm xuất xứ lãnh thổ: Các nước G7, Châu Âu hoặc Úc. III. Thông số kĩ thuật 1. Thành phần chứa Sodium hydroxide 1-5% hoặc Dipotassium trioxosilicate 1–5% hoặc tương đương giúp tạo kiểm. 2. Thành phần có chất tạo phức (silicat/phosphonat/EDTA…) giúp giảm cứng nước, ngăn cặn khoáng, hỗ trợ tách bẩn và hạn chế đóng cáu cặn trong máy rửa. 3. pH tại nồng độ sử dụng ≥ 11.5 4. Liều lượng sử dụng: ≤ 10ml/L 5. Qui cách đóng gói: can ≥ 3,5L | Máy rửa khử khuẩn tự động Hãng SX: Belimed d.o.o Model: WD 290 |
| 4 | Chất bôi trơn bảo dưỡng dụng cụ y tế | Lít | I. Yêu cầu chung 1. Sản phẩm đã được đăng kí với FDA hoặc ISO13485. 2. Nhóm xuất xứ lãnh thổ: Các nước G7 hoặc Châu Âu. II. Thông số kỹ thuật 1. Công thức không có gốc Silicone, không ảnh hưởng tới quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước hoặc khí ETO. 2. Chứa chất bảo quản, ngăn ngừa vi sinh phát triển trong chính dung dịch rửa. 3. Thành phần hóa học: Trong thành phần có chất bôi trơn có tác dụng bảo dưỡng các dụng cụ. 4. Liều lượng sử dụng ≤ 20ml/L 5. Qui cách đóng gói: can ≥ 3,5L | Máy rửa khử khuẩn tự động Hãng SX: Belimed d.o.o Model: WD 290 |
| 5 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn dụng cụ | Cái | - Đánh giá hiệu quả làm sạch của máy rửa khử khuẩn - Được thiết kế để sử dụng trong mọi chu kỳ của máy, chỉ báo được đặt trong giá đỡ, được đưa vào giỏ cùng với các dụng cụ -Kích thước: 100 x 50mm ± 5% - Thành phần: proteins, lipid, polysaccharides,... - Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị hóa học trước - sau rửa máy - Có công thức mẫu khô, được in trên cả 2 mặt của chỉ thị - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Xuất xứ: G7 | Máy rửa khử khuẩn tự động Hãng SX: Belimed d.o.o Model: WD 290 |
| 6 | Kẹp chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn dụng cụ | Cái | - Kẹp giữ chỉ thị làm sạch, bằng thép không gỉ, dùng nhiều lần. - Kích thước: 140 x 50 x 3 mm ± 5% - Trọng lượng: 165 g ± 5% - Không chứa Latex - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Xuất xứ: G7 | Máy rửa khử khuẩn tự động Hãng SX: Belimed d.o.o Model: WD 290 |
| 7 | Lưỡi dao lấy da | Cái | Sử dụng cho dao lấy da Model: 4.D80STS Hãng/nước SX: HUMECA/Hà Lan | Dao lấy da |
| 8 | Dao siêu âm mổ nội soi |  | Dao siêu âm dạng hàm kẹp, chiều dài cán từ ≥ 36 cm, chiều dài hàm dao ≥ 15mm. Xuất xứ: Châu Mỹ hoặc châu Âu hoặc G7 | Dao siêu âm Model: GEN 11 Hãng SX: Jonhson&Jonhson |
| 9 | Dây dao siêu âm |  | Dây dao siêu âm mổ nội soi chuyển dao động ≥55,500 lần/ một giây. Xuất xứ: Châu Mỹ hoặc châu Âu hoặc G7 | Dao siêu âm Model: GEN 11 Hãng SX: Jonhson&Jonhson |
| 10 | Bóng đèn sinh hóa | Cái | Bóng đèn sinh hóa sử dụng cho máy Architect Ci16200/Abbott | Máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động máy Architect Ci16200/Abbott |
| 11 | Mô-đun điện giải tích hợp (ICT module) | Cái | Chip tích hợp chứa các điện cực natri (Na +), kali (K +), clorua (Cl-) và các điện cực tham chiếu, sử dụng cho máy Architect Ci16200/Abbott | Máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động máy Architect Ci16200/Abbott |
| 12 | Bộ kít bảo trì cho máy phân tich HbA1c | Bộ | Bộ kít bảo trì cho máy phân tich HbA1c G8/Tosoh (Vật tư thay thế định kỳ) | Máy phân tich HbA1c G8/Tosoh |
| 13 | Lõi lọc số PP 20" 5micron | Cái | Loại bỏ tạp chất cặn bẩn. Vật liệu: Tợ nhựa poly propylene nguyên sinh hoặc tương đương | Hệ thống lọc nước RO |
| 14 | Lõi lọc số 3 CTO 20" | Cái | Vật liệu: Tơ nhựa poly propylene nguyên sinh hoặc tương đương có tác dụng lọc các cặn bẩn lơ lửng trong nước Dùng cho máy lọc nước RO | Hệ thống lọc nước RO |
| 15 | Màng Filmtec 100G | Cái | Màng lọc RO100 Dùng cho máy lọc nước RO | Hệ thống lọc nước RO |
| 16 | Lõi lọc PP Bigblue 20" (5u) | Cái | Lõi lọc PP Bigblue 20" (5u) | Hệ thống lọc nước RO |
| 17 | Lõi PP 10 inch 1 Micron | Cái | Lõi PP 10 inch 1 Micron | Hệ thống lọc nước RO |
| 18 | Lõi lọc RO TW-3012-500G-OV | Cái | Lõi lọc RO TW-3012-500G-OV | Hệ thống lọc nước RO |
| 19 | Khí AirMAC | Bình | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị viết thương Nạp trong bình có dung tích 8 lít | Máy phát tia Plasma |
| 20 | Bóng đèn tử ngoại | Cái | Dải sóng: 280~320nm Công suất: 10µW Điện áp định mức: 220V/70W Tần số định mức: 60Hz | Đèn tử ngoại |
| 21 | Miếng điện cực dẫn điện | Cái | Miếng điện cực cao su dẫn điện, kích thước 50x50mm (Dạng cắm dây) | Máy điện phân IONO BASE/LEDSPA |
| 22 | Điện cực xung dán nhỏ 4x6cm | Cái | Điện cực xung dán nhỏ hình chữ nhật 4x6cm (Dạng cắm dây) | Máy điện xung trung tần |
| 23 | Dây điện xung (Cáp nối đầu ra máy điện xung) | Cái | Dây điện xung (Cáp nối đầu ra máy điện xung) - Đầu tròn cắm vào máy | Máy điện xung trung tần |
| 24 | Bóng đèn hồng ngoại | Cái | Công suất : 250W | Đèn hồng ngoại |
| 25 | Bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang | Cái | Bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang (Illumena Néo/Liebel – Flarsheim Company LLC/Mỹ) của Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) một bình diện gắn sàn Cấu hình tối thiểu 01 bộ bao gồm: - 01 xylanh 150ml + Đường kính trong của xylanh: 40.50±0.15 mm + Đường kính ngoài của xylanh: 44 +0.127 mm - 0.3mm + Chiều dài thân của xylanh: 133.61±2mm + 01 đầu kim nhựa hút thuốc có chiều dài: 58.85±3mm - Áp suất giới hạn 1200psi. - Chất liệu: Vỏ: Nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) hoặc tương đương Pittong: Cao su tổng hợp đen hoặc tương đương Ống tiêm: Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) hoặc tương đương Nắp bơm tiêm: Nhựa Polycarbonate (PC) + Polypropylene (PP) hoặc tương đương Thân: Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene trắng (ABS) hoặc tương đương Đầu chụp: Nhựa nhiệt dẻo mật độ thấp (LDPE) hoặc tương đương Đầu chụp đực: Nhựa Polypropylene (PP) hoặc tương đương |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo đáp ứng theo tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, … của E-HSMT;

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ (nếu có): Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

## 1.3. Các yêu cầu khác

* QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

    - Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

    - Đối với nhà thầu Liên danh:

      - Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

    - Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1,A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A2. | BLDT | Bảo lãnh dự thầu (nếu có) |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là C1,C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | MẪU A. Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu Nhà thầu làm Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế của nhà thầu |
| C3. | Hople_HH | - Số đăng kí lưu hành thiết bị y tế: - PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. - Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy phép đăng ký lưu hành - Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | CC_NSX-HH | Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất còn hiệu lực như ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) và/ hoặc các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa chào thầu còn hiệu lực như CE, FDA,…. |
| C5. | TLKT_SoTT | + Catalô/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Tờ khai hải quan (nếu có) với hàng hoá nhập khẩu. |
| C6. | CAMKET | Mẫu B – Bản cam kết: Cam kết của nhà thầu. |

- UU_DAI: là Folder chứa các thông tin và tài liệu chứng minh ưu đãi của nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là D1,D2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |
| D2. | TL_UD | Tài liệu chứng minh các chi phí trong bảng kê khai chi phí ưu đãi. |

# Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.