## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Vật tư tiêu hao Chấn thương chỉnh hình;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 - 2026 - 2027 (đợt 4 - Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 năm 2025);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội;

Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu)

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Mã mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | Vùng lãnh thổ sản xuất (3) | Phân loại hàng hóa (1) | Giấy phép bán hàng (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600043072 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic on Crosslinked, phủ HA toàn bộ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic on Crosslinked, phủ HA toàn bộ | Bộ | 1 | G3.752 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng, có 3 lỗ bắt vít, lỗ có nút chặn giúp bịt kín lỗ khi không sử dụng. Chất liệu: TiAl6V4. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥ 68mm. 2. Lót ổ cối chất liệu Crosslinked X-HDPE. Kích thước phù hợp với ổ cối có đường kính từ ≤ 44 đến ≥ 68mm. Có gờ chống trật. 3. Chỏm khớp chất liệu Ceramic, hai loại 32 và 36mm. Cổ côn: 12/14. 4. Chuôi khớp háng không xi măng phủ HA toàn bộ. Chất liệu: Ti6Al4V. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ ≤ 127 đến ≥ 163mm. Góc cổ chuôi 135 độ. 5. Vít ổ cối Chất liệu TiAl6V4, Tự taro. Đường kính 6,5mm, chiều dài từ ≤ 15 đến ≥ 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2 | PP2600043073 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng thay lại, chuôi dài phủ HA toàn bộ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng thay lại, chuôi dài phủ HA toàn bộ | Bộ | 5 | G3.750 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng, có 3 lỗ bắt vít, lỗ có nút chặn giúp bịt kín lỗ khi không sử dụng. Chất liệu: TiAl6V4. Bề mặt dạng thô nhám. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥68mm. 2. Lót ổ cối chất liệu Crosslinked X-HDPE. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥68mm. Có gờ chống trật. 3. Chỏm khớp chất liệu CoCrMo, hai loại 32 và 36mm. Cổ côn 12/14 4. Chuôi dài phủ HA toàn bộ. Chất liệu Ti6Al4V. Lớp phủ bề mặt HA. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ ≤170 đến ≥215mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 5. Vít ổ cối Chất liệu TiAl6V4, Tự taro. Đường kính 6,5mm, chiều dài từ ≤15 đến ≥60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3 | PP2600043074 | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Gói | 12 | G3.505 | - Dạng dẻo, cấu trúc giúp tạo ra ma trận giúp cho sự phát triển xương mới, có tính chất trao đổi ION, hòa tan TCP và kết tủa tinh thể xương tạo ra giao diện hoạt tính sinh học mới với các tế bào xương. - Thành phần bao gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương. - Đóng gói xi lanh 2,5ml. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4 | PP2600043075 | Bộ nẹp hàm mặt thẳng và lưới tạo hình ổ mắt titan các cỡ dùng vít tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Lưới tạo hình ổ mắt titan dùng vít 1,5mm | Cái | 1 | G3.662 | - Lưới tạo hình ổ mắt dạng lưới quỹ đạo lỗ dày ≥ 0,3 mm và ≤ 0,5mm, chiều dài ≤ 44,9 x chiều rộng ≤ 39,4 mm đồng bộ với vít 1,5mm - Chất liệu Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.2 |  |  | Nẹp thẳng 8 lỗ dùng vít 1,5mm | Cái | 2 | G3.663 | - Nẹp mặt thẳng 8 lỗ, dài ≤ 31,2mm - Dày ≤ 0,6mm; - Dùng đồng bộ với vít đường kính 1,5mm; - Chất liệu: Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.3 |  |  | Vít titanium tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm | Cái | 87 | G3.665 | - Đường kính thân vít 1,5mm, mũ vít Ø 2,5mm±0,1mm, bước ren 0,5mm±0,1mm - Chiều dài từ ≤ 3,5mm đến ≥ 7mm - Vít tự khoan, tự taro - Chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5 | PP2600043076 | Bộ nẹp hàm thẳng 4/6/8 lỗ bằng titan dùng vít 2,3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | 5 | G3.666 | - Nẹp thẳng 6 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.2 |  |  | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | 5 | G3.667 | - Nẹp thẳng 8 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm. - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.3 |  |  | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít 2,3mm | Cái | 5 | G3.668 | - Nẹp hàm thẳng 4 lỗ ngắn, dày ≤ 1,5mm, dài ≤ 28mm dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.4 |  |  | Vít mini titan hàm mặt cỡ 2,3mm | Cái | 90 | G3.672.2 | - Vít tự taro, mũ vít hình chữ thập, đường kính mũ vít Ø ≤ 3,0mm - Đường kính thân vít 2,3mm, dài ≥ 6mm và ≤11mm - Bước ren ≤ 0,75mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6 | PP2600043077 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | Cái | 50 | G3.777 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, chất liệu PEEK Chiều dài gồm tối thiểu 02 loại 20mm và 25mm Độ ưỡn gồm tối thiểu 03 loại 0 độ, 4 độ và 8 độ Chiều cao gồm các cỡ trong khoảng từ ≤7mm - ≥14mm với độ ưỡn 0 độ Tiêu chuẩn: FDA | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7 | PP2600043078 | Nẹp nối ngang | Nẹp nối ngang | Cái | 10 | G3.781 | - Nẹp nối ngang các cỡ, chất liệu hợp kim titanium. - Chiều dài trong khoảng từ ≤ 40mm đến ≥90mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8 | PP2600043079 | Bộ nẹp vít chống shock cố định động chống thoái hoá đốt sống liền kề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Nẹp chống shock với khớp động | Cái | 100 | G3.638 | Chất liệu Titanium, đường kính có tối thiểu 2 cỡ ≤ 5,0mm - ≥ 5,5mm thân hình trụ, thanh dọc động ở đầu xoay khoảng 14 độ, thanh cố định ở dưới với góc ưỡn khoảng 10 độ, thân có 1 vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày khoảng 2mm, 1 vòng đệm bằng polycarbonate Urethane (PCU), cố định và chống thoái hóa đốt sống liền kề (T10-S1) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.2 |  |  | Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố định động kèm vít khóa trong | Cái | 300 | G3.639 | Vít đa trục titanium, chiều cao khoảng 13mm,thân rộng khoảng 11mm, góc mở vít đa khoảng 52 độ, đk 3 cỡ ≤5,5-≥ 7mm Vít ốc khóa trong: Chất liệu titanium | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.3 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng titanium, tự taro, góc nghiêng 60 độ | Cái | 16 | G3.415 | Vít đa trục đa năng bơm xi măng ít xâm lấn, loãng xương: chất liệu hợp kim titanium Ti6Al4V, đóng gói tiệt trùng. Đường kính từ 4,5mm đến 7,5mm, chiều dài từ 30mm đến 60mm, góc quay của thân vít và mũ vít lên tới 53 độ. Có thể phân biệt bằng màu sắc. Là loại vít có hai bước ren trên thân: phần trên có khoảng cách bước ren bốn là 1,25mm, độ sâu bước ren bốn là 0,7mm; phần giữa có khoảng cách bước ren đôi 2,5mm, độ sâu bước ren đôi là 1mm, phần đầu vít hình nón có bước ren bốn và có rãnh cắt sắc để tăng cường lực bắt vào xương cứng, mũ vít hình hoa tulip cao 16mm, đường kính mũ vít 12,6mm; đường kính rỗng nòng 1,7mm, có thể chọn lựa bơm xi măng qua các lỗ. Là loại vít liền lá phẫu thuật ít xâm lấn. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.4 |  |  | Vít ốc khóa dùng cho vít đa trục rỗng nòng | Cái | 16 | G3.465 | Ốc khoá trong chất liệu hợp kim titaniumm, chiều cao 5,1mm ±1%, đường kính ngoài 9,6mm ±1%. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.5 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng kèm vít khóa trong | Cái | 197 | G3.466 | - Vít đa trục: chất liệu titannium, mũ vít hình hoa tulip, đường kính khoảng từ 4,5 đến 7,5mm, chiều dài khoảng từ 30 đến 60mm. Trên thân vít có 2 vùng ren, vùng ren bốn có bước ren 1,25mm, độ sâu bước ren 0,7mm; vùng ren đôi có bước ren 2,5mm, độ sâu bước ren 1mm. Góc quay thân vít 53 độ, đường kính rỗng nòng 1,7mm, có thể chọn lựa bơm xi măng qua các lỗ. - Vít khóa trong: Chất liệu titanium. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9 | PP2600043080 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Cái | 12 | G3.673 | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free. Ống dẫn được trang bị cổng UF để kết nối với ống bệnh nhân và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.2 |  |  | Bộ kim định vị | Bộ | 12 | G3.674 | Gồm 03 doa: màu xanh lục đường kính ≤5,0 mm, màu vàng đường kính 6,5 mm và màu đỏ đường kính ≥7,5 mm Kim chọc 18 G và 21 G, có tối thiểu 04 xy lanh, 02 dây dẫn đường, 01 bút đánh dấu, 03 đĩa, 02 nút bịt, 01 dao. Có 02 kích thước mũi kim: màu xanh ≤ 4,0 mm và màu tím ≥ 8,5 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.3 |  |  | Mũi khoan (mài) rãnh khế | Cái | 5 | G3.675 | Mũi khoan (mài) hình rãnh khế loại dùng một lần, đường kính 3,5mm, chiều dài làm việc từ ≤235 mm đến ≥310mm, tổng chiều dài từ ≤270 mm đến ≥355mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.4 |  |  | Điện cực đốt bằng sóng radio cao tần | Cái | 12 | G3.677 | Lưỡi (dao) cắt, đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, loại dùng 1 lần. Sử dụng để bào mô vụn, làm sạch bọt khí và cầm máu cùng một lúc với nhiệt độ thấp cho phép tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đường kính đốt 2,3mm, chiều dài làm việc 38cm, chiều dài của phần đầu khi uốn tối đa là 1,8cm, phần đầu đốt có thể uốn được góc 12 độ. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.5 |  |  | Bộ phụ kiện dành cho nội soi cột sống | Bộ | 12 | G3.679 | Dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống, kích thước 320x240cm, phần rạch có kích thước 60x30cm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10 | PP2600043081 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật khuyết sọ 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Vít titan các cỡ dùng cho miếng vá sọ với thiết kế mũ có lỗ docking guide | Cái | 48 | G3.262.1 | - Kích thước 2x5/6 mm - Mũ vít có lỗ docking guide - Cổ vít có ren khóa, bước ren dài 1 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.2 |  |  | Miếng vá sọ titan 3D cỡ 200x200x0,6mm | Miếng | 1 | G3.371.1 | - Kích thước 200x200x0,6mm - Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít dạng counter sink hoặc tương đương, khoảng cách lỗ vít 6 mm - Vật liệu titanium loại 2 hoặc tương đương, tương thích với vít 2,0 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11 | PP2600043082 | Chuôi nối dài xương đùi, dành cho khớp thay lại | Chuôi nối dài xương đùi, dành cho khớp thay lại | Cái | 2 | G3.631 | - Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) - Dạng thẳng - Độ dài 30mm, 75mm, 100mm, 150mm và 200mm. - Kèm vít chốt bằng Titanium, đường kính 5mm, độ dài 14mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12 | PP2600043083 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng thẳng/cong góc cổ 130 độ | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng thẳng/cong góc cổ 130 độ | Bộ | 37 | G3.684 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm bán phần: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan, có lớp đệm polyethylene cao phân tử ở giữa, đường kính ngoài từ ≤ 38mm đến ≥ 56mm 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan, có các đường kính tối thiểu: 22mm và 28mm 3. Chuôi dài không xi măng: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan. Thiết kế đầu gần hình nêm 3 chiều, đầu xa hình trụ tròn chuôi cong theo giải phẫu ống tủy xương đùi, phân biệt trái phải, dạng cổ thân 1 khối, phủ nhám toàn thân, góc cổ chuôi 130 độ, chiều dài gồm tối thiểu cỡ 180mm chuôi dạng thẳng và cỡ 230mm chuôi dạng cong đường kính đầu xa thay đổi trong khoảng từ ≤ 11mm đến ≥ 18mm, bước tăng ≤ 1,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13 | PP2600043084 | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương với miếng ghép bù xương mâm chày | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương với miếng ghép bù xương mâm chày | Bộ | 24 | G3.685 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi: Chất liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), độ dày khoảng 9mm, mặt trước nghiêng 5 độ, độ gập gối tối đa ≥ 155 độ. Lồi cầu loại không cắt khe. Có tối thiểu 13 cỡ mỗi bên trái, phải. Độ rộng trong ngoài từ 56mm - 80mm, bước tăng 2mm và độ rộng trước sau từ 52mm - 76mm, bước tăng 2mm. 2. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), chân mâm chày có để sẵn đầu chờ để gắn chuôi nối dài và miếng ghép bù xương mâm chày, mâm chày có tối thiểu 8 cỡ, tăng dần từ nhỏ đến lớn không phân biệt trái-phải, với độ rộng trong ngoài ≤ 60mm - ≥ 84mm và độ rộng trước sau ≤ 40mm - ≥ 58mm. 3. Lớp đệm mâm chày: Chất liệu bằng Polyethylene bổ sung vitamin E tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp đệm thiết kế cố định (Fix bearing). Có tối thiểu 5 kích cỡ độ dày, trong đó: từ 9mm - 15mm, gồm 4 cỡ, bước tăng 2mm và cỡ 18mm. 4. Bánh chè: Chất liệu bằng Polyethylene Crosslink cao phân tử hoặc tương đương, dạng vòm có 3 chân cố định. Có tối thiểu 7 cỡ với đường kính từ ≤ 26mm - ≥ 44mm tương ứng với độ dày 7mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm, 10mm, 10,5mm. 5. Xi măng xương: Cement xương có độ quánh cao, thành phần bột xi Polymethyl Methacrylate (87,6% w/w), barium Sulphate (10% w/w), Benzoyl Peroxide(2,4% w/w), dung môi Methyl Methacrylate (98,8% w/w), N,N dimethyl p-toluidine (1,2% w/w) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14 | PP2600043085 | Bộ khớp gối toàn phần thay lại lồi cầu CoCr 6 cỡ mỗi bên từ 1-6 và 2 bên trái-phải, lớp lót liên kết chéo bổ sung E-XPE, thiết kế bánh chè dạng vòm | Bộ khớp gối toàn phần thay lại lồi cầu CoCr 6 cỡ mỗi bên từ 1-6 và 2 bên trái-phải, lớp lót liên kết chéo bổ sung E-XPE, thiết kế bánh chè dạng vòm | Bộ | 1 | G3.195.8 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu đùi: Chất liệu Cobalt Chrome, độ rộng trước sau: từ 52mm - 72mm và độ rộng trong ngoài từ 56mm - 76mm (bước tăng 4mm), được thiết kế dạng cốt cam khớp với cuống mâm chày. Chân lồi cầu có cấu tạo đầu chờ. Lồi cầu thay lại có 6 cỡ mỗi bên cho mỗi bên trái-phải. 2. Lớp lót: Chất liệu Polyethylene Crosslink cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E hoặc tương đương. Có cấu tạo cốt cam bằng Polyethylene, bên trong có lớp gia cố. Chiều cao cốt cam khoảng 21mm và cho phép xoay trong/ngoài khoảng 3,7 độ và vẹo trong/ngoài khoảng 1,4 độ. Độ dày lớp đệm có tối thiểu các cỡ: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm, 30mm. 3. Mâm chày: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương. Có tối thiểu 6 cỡ. Độ rộng trong ngoài từ 60mm - 84mm (bước tăng từ 3mm - 4mm), trước sau từ 40mm - 58mm (bước tăng từ 2,5mm - 3mm). Chân mâm chày có cấu tạo đầu chờ gắn đầu chuyển trục và chuôi nối dài Titanium hoặc miếng ghép bù xương cho khoang trong và khoang ngoài. 4. Bánh chè: bằng Polyethylene Crosslink cao phân tử hoặc tương đương, dạng vòm có 3 chân cố định. Có tối thiểu 7 cỡ với đường kính từ ≤ 26mm - ≥ 44mm tương ứng với độ dày 7mm; 8mm; 8,5mm; 9mm; 9,5mm; 10mm; 10,5mm. 5. Xi măng xương: Thành phần bột xi Polymethyl Methacrylate (87,6% w/w), Barium Sulphate (10% w/w), Benzoyl Peroxide (2,4% w/w). Dung môi Methyl Methacrylate (98,8% w/w), N,N dimethyl p-toluidine (1,2% w/w) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15 | PP2600043086 | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Bộ | 5 | G3.794 | 1. Chuôi khớp: - Vật liệu hợp kim Titanium. - Phần cổ rời quay được 360˚ có 3 cỡ (S, M, L), dài từ 50mm đến 70mm. - Kích cỡ chuôi: Có tối thiểu 10 cỡ, từ ø13mm đến ø22mm. - Chiều dài chuôi: 200 mm (tổng dài chuôi có thể đạt đến 300mm) và cong ở đầu xa. - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 127˚, 130º; bề mặt vi cấu trúc được phun corundum (độ nhám 4-6µm). - Thiết kế thân có các rãnh dọc chống xoay. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0). 3. Chỏm bán phần: - Vật liệu kim loại. - Có tối thiểu 22 cỡ, từ 39mm đến 60mm, bước tăng 1mm - Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo rời, có 4 cỡ tương ứng. - Có thể sử dụng chỏm 28mm cho mọi kích cỡ đầu chỏm. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp vỏ/lớp lót phù hợp. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16 | PP2600043087 | Bộ nẹp vít cố định cột sống cổ lối sau dùng với vít đa trục có góc dao động từ 60-80 độ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Vít cột sống cổ lối sau có góc dao động 60 độ | Cái | 85 | G3.553 | - Chất liệu hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính mũ vít 8,5 mm, chiều dài mũ vít 10,5 mm. Đường kính vít từ ≤ 3,5 mm đến ≥ 4,5 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10 mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm. - Góc dao động 60 độ, hướng đánh dấu sẵn cho phép mở rộng góc lệch lên đến 15 độ. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.2 |  |  | Vít (ốc) khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau, hợp kim titanium | Cái | 85 | G3.554 | - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính: 7,0mm. Chiều cao: 3,2mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.3 |  |  | Nẹp dọc cổ sau loại thanh thẳng, đường kính 3,5/4,0mm | Cái | 14 | G3.555 | - Loại thanh thẳng. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương - Đường kính: 3,5mm; 4,0mm - Chiều dài: ≤30mm đến ≥400mm | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.4 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn cổ sau | Cái | 10 | G3.556 | - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính gồm tối thiểu hai loại: 3,5 mm và 4,0mm. - Chiều dài gồm tối thiểu các loại: 120mm và 220mm. Phần đầu thanh nẹp uốn sẵn dài 50mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.5 |  |  | Nẹp nối vùng cổ - ngực, 2 đầu khác biệt | Cái | 2 | G3.557 | - Kích thước 2 đầu khác nhau, nối phần cổ ngực và phần lưng ngực. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính phía cổ: 3,5mm và 4,0mm. Đường kính phía lưng gồm tối thiểu các loại: 4,5, 5,5 và 6,0mm. Chiều dài gồm tối thiểu các loại: 200mm và 500mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17 | PP2600043088 | Bộ nẹp vít cổ trước cắt thân ACCF có vòng chặn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Nẹp cổ lối trước 1 tầng loại có vòng chặn | Cái | 1 | G3.549 | - Nẹp có 4 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp khoảng từ ≤20mm đến ≥36mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.2 |  |  | Nẹp cổ lối trước 2 tầng loại có vòng chặn | Cái | 4 | G3.550 | - Nẹp có 6 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp từ ≤ 38mm đến ≥56mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn khiến vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.3 |  |  | Nẹp cổ lối trước 3 tầng loại có vòng chặn | Cái | 1 | G3.551 | - Nẹp có 8 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp: ≤ 50mm đến ≥77mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn khiến vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.4 |  |  | Vít cột sống cổ lối trước dùng với vít 4,0/4,5mm | Cái | 56 | G3.552 | - Chất liệu hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính vít: 4,0mm; 4,5mm. Chiều dài vít: từ ≤10mm đến ≥20mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, thiết kế có răng, cao 4-16mm | Cái | 10 | G3.558 | - Thiết kế có răng. - Chất liệu PEEK hoặc tương đương. - Chiều cao: ≤ 4mm đến ≥16mm. - Chiều dài x rộng gồm tối thiểu các loại: 12x14mm, 14x16mm, 14x12mm, 16x14mm. - Hai bề mặt trên và dưới có rãnh tạo độ nhám giảm nguy cơ trượt. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít khóa tự taro | Cái | 50 | G3.559 | - Thiết kế có răng. - Chất liệu: PEEK và hợp kim Titanium Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. - Kích cỡ gồm tối thiểu các loại: 12x14, 13x14, 14x14, 15x14, 16x14, 14x16, 15x16, 16x16, 17x16, 18x16, 19x16, 18x19mm. - Độ cao từ ≤4mm đến ≥12mm. Vít khóa tự taro đường kính 2,5mm và 3mm, chiều dài thân vít từ ≤12mm đến ≥20mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18 | PP2600043089 | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ | 2 | G3.759 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu, khả năng gấp duỗi trong biên độ 155 độ - 5 độ. Có tối thiểu 6 cỡ với kích thước: bề rộng từ 55mm - 80mm, chiều dài từ 50mm - 75mm, chiều cao từ 45mm - 65mm 2. Mâm chày có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế bất đối xứng, phải trái riêng biệt theo giải phẫu. Có tối thiểu 8 cỡ với kích thước: chiều rộng từ 60mm - 90mm, mâm chày ngoài kích cỡ từ 36mm - 55mm, mâm chày trong kích cỡ từ 40mm - 65mm. Thiết kế 2 trong 1, tuỳ chọn lớp đệm mâm chày linh động hoặc cố định 3. Lớp đệm mâm chày cố định hoặc linh động: Chất liệu nhựa cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương, tối thiểu 6 cỡ, độ dày từ ≤7 đến ≥17mm 4. Xi măng kháng sinh 1G 5. Vít bịt mâm chày: chất liệu Ti6Al4V hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19 | PP2600043090 | Bộ đĩa đệm, nẹp, vít cố định cột sống lưng có ren, bén nhuyễn, đóng gói tiệt trùng sẵn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng kèm vít khóa trong các cỡ | Bộ | 163 | G3.655 | 1. Vít đa trục: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Góc xoay: trong khoảng 40 độ - 50 độ . - Đầu vít: + Thiết diện thấp. + Chiều dài: ≤14mm. + Chiều ngang: ít nhất 2 kích cỡ, trong khoảng từ 10mm đến 13,5mm. + Đường kính: ≤14mm. - Thân vít: + Mũi vít thon nhỏ. + Đường kính ngoài: trong khoảng từ 4,0mm đến 7,0mm. + Đường kính trong: tối thiểu 3,25mm. + Khoảng cách ren vít: ≤ 2,7mm. + Chiều dài: trong khoảng 25-60mm. - Tương thích với nẹp dọc có đường kính ≤ 5,4mm. 2. Vít khoá trong: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Hình lục giác. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.2 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng uốn sẵn | Cái | 31 | G3.656 | - Vật liệu: Hợp kim titanium. - Nẹp dọc được uốn sẵn. - Tương thích với hệ thống vít đa trục, vít khóa trong. - Kích cỡ: + Đường kính: ≤5,4mm. + Chiều dài: trong khoảng từ 50mm đến 90mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20 | PP2600043091 | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Cái | 12 | G3.652 | Gồm: 1 miếng ghép đĩa đệm + 2 vít - Đĩa đệm: Vật liệu titanium, có 2 lỗ bắt vít với thiết kế hệ thống chống trật vít. Thiết diện bằng 0. Kích cỡ: chiều sâu ≥ 12mm đến ≤ 14mm x chiều rộng ≥ 15 đến ≤ 17mm x chiều cao ≥ 5 đến ≤ 10mm. - Vít làm bằng vật liệu titanium, có đường kính: ≥ 3mm đến ≤ 3,5mm; dài ≥ 12mm đến ≤ 18mm. Góc xoay của mỗi con vít so với đĩa đệm là ≤ 35 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21 | PP2600043092 | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | Cái | 2 | G3.653 | Gồm 2 đĩa vật liệu Titanium, bề mặt trong lõm, phủ Diamolith hoặc tương đương. Mỗi đĩa bề mặt ngoài có ≤ 3 đinh chống trượt, phủ lớp bột Titanium. Kích thước: sâu: ≥ 13 mm, rộng: ≤ 16 mm, cao: ≥ 5 đến ≤ 7mm. Nhân đệm PE. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22 | PP2600043093 | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 2,5cc | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 2,5cc | Gói | 237 | G3.296.1 | - Vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 2,5 cc trong Xi lanh | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23 | PP2600043094 | Xương nhân tạo 5cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 5cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | 1 | G3.508 | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 5cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24 | PP2600043095 | Xương nhân tạo 10cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 10cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | 1 | G3.509 | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 10cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25 | PP2600043096 | Xương nhân tạo 15cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 15cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | 1 | G3.510 | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 15cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 26 | PP2600043097 | Xương nhân tạo 20cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 20cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | 1 | G3.511 | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 20cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27 | PP2600043098 | Xương nhân tạo 30cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 30cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | 1 | G3.512 | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 30cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là TBYT:

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)

- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10

- Đối với những Thiết bị y tế (TBYT) được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên 5086 đã duyệt

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của hàng hoá dự thầu bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu).

- Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu