## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về Dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Nghệ An.

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện năm 2026.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số  86/QĐ-BVP ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2026.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Nghệ An, Địa chỉ: Xóm Lương Đống, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2026.

- Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2026.

- Giá gói thầu: 3.322.490.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÁY SIÊU ÂM MÀU | YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 - Xuất xứ máy chính: một trong các nước thuộc nhóm OECD YÊU CẦU CẤU HÌNH: 1. Máy chính: Hệ thống xe đẩy đồng bộ; Màn hình LED Full HD ≥ 21 inch: 01 Cái 2. Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 13 inch: 01 Cái 3. Cổng kết nối đầu dò: ≥ 03 Cổng 4. Đầu dò Convex: 01 Cái 5. Đầu dò Linear: 01 Cái 6. Đầu dò Phased array: 01 Cái 7. Phần mềm: 01 Phần mềm đầy đủ chức năng 8. Ứng dụng siêu âm tổng quát - sản phụ khoa - phần nông - mạch máu - tuyến giáp - tuyến vú - cơ xương khớp - tim: 01 Bộ 9. Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy chính hãng: 01 Bộ 10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ 11. Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: - Máy tính để bàn trả kết quả: 01 bộ - Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái - Máy in màu khổ A4: 01 cái - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Bộ lưu điện ≥1 kVA: 1 bộ YÊU CẦU KỸ THUẬT: 1. Cấu trúc: Cổng kết nối đầu dò ≥03 Cổng; Hệ điều hành Windows 10 trở lên, CPU ≥ i5 2.5GH, Bộ nhớ Ram: DDR4 SDRAM (≥ 16GB), Lưu trữ: SSD ≥ 512 GB 2. Màn hình chính: Kích cỡ: ≥ 21 inch, Độ phân giải ≥ 1.920x1.080 3. Màn hình cảm ứng - Màn hình cảm ứng ≥ 13 inch - Độ phân giải màn hình: ≥ 1.920 x 1.080 4. Ngoại vi: Cổng ra HDMI 5. Chế độ hoạt động: - 2D Mode: + Tối đa ≥8 điểm tiêu cự. + Bản đồ xám ≤ 1 đến ≥ 12 + Tần số quét tối đa: ≥5.000 Hz - Mode M: + Có thể điều chỉnh Sweep Speed 60 ~ 360Hz + Dải động: ≤ 10 đến ≥ 372 - Mode doppler màu: + PRF: ≤ 0,05 kHZ ~ ≥25 kHz (tuỳ thuộc đầu dò) + Tốc độ khung hình tối đa ≥600Hz - Mode doppler năng lượng: + Hình ảnh lưu lượng máu có độ nhạy cao. + Hỗ trợ khả năng phát hiện lưu lượng máu trong các mô mạch nhỏ + Tự động điều chỉnh phát/nhận theo vị trí hộp màu.​ - Mode xung doppler: + Vận tốc tối đa: ≥70 m/s; + Tần số PRF: ≤2 đến ≥35 kHz. - Mode doppler liên tục: + Vận tốc tối đa: ≥90 m/s. + Có Baseline Shift, Steer Invert, AutoCalc + Tùy chỉnh âm thanh, sweep speed, filter.​ - Mode siêu âm tăng cường chất tương phản + Hỗ trợ chất tương phản thương mại (MI: ≤0.04 - ≥0.4). + Hình ảnh tương phản Harmonic & Phi tuyến. + Có chế độ TIC (Time Intensity Curve), Dual Imaging. + Ghi lại vòng lặp lên tới 6 phút - Mode đàn hồi mô: Đánh giá độ cứng mô bằng sóng biến dạng. Có Dual/Quad View, ROI Mode, Color Map, Frame Average, Zoom. + Cho phép so sánh kích thước tổn thương.​ - Mode tạo ảnh toàn cảnh: Tạo ảnh mở rộng theo chiều ngang. Có thể lưu, xoay, zoom và đo trực tiếp trên ảnh. Hỗ trợ đầu dò cong và tuyến tính.​ - Mode Doppler mô/ Doppler mô dạng sóng: Đánh giá vận động cơ tim. Chế độ 2D/TD đồng thời, chế độ triplex. Tần số PRF: ≤ 1 đến ≥ 20 kHz Mode hiển thị dòng chảy vi mạch + Đánh giá lưu lượng máu siêu nhỏ. + Tối ưu hóa hình ảnh vi mạch. - Mode phân tích động mạch: + Phân tích động mạch cảnh/ngoại biên. + Vẽ ROI hình tròn/đường/ô vuông để phân tích. + Tham số đo: Độ dịch chuyển, Strain, Tốc độ biến dạng, Tốc độ. + Hỗ trợ alpha blending, hiển thị các đoạn động mạch, phân tích đường kính nội/mạch - Mode hỗ trợ phát hiện tổn thương vú / tuyến giáp: Tự động nhận diện, phân loại và gợi ý chẩn đoán khối u vú và tuyến giáp; Có thể chỉnh sửa đường viền, đo kích thước, khoảng cách tới da/núm vú; Hiển thị đồ họa trực quan vị trí tổn thương và gợi ý phân loại nguy cơ.​ - Các chế độ hiển thị hình ảnh (Display Modes): - Single Mode / Dual Mode / Quad Mode - Duplex Mode (2D + Doppler) - Triplex Mode (2D + Color + PW) - Dual Live Mode - Zoom Mode (Read / Write Zoom) - Wide Screen / Full Screen / Large Screen Modes 6. Tính năng hệ thống: - Lưu tối đa khung hình: ≥85.000 và lưu vòng lặp tối đa: ≥122.000 dòng 7. Xử lý hình ảnh: Công nghệ đơn tinh thể, Kênh xử lý hệ thống, Đa chùm tia: ≥8 chùm, ≥256 thang xám, ≥16.770.000 màu 8. Chương trình đo: Đo cơ bản: kích thước, Đo ổ bụng, Đo tim, Đo động mạch, Đo phụ khoa, Đo sản khoa, Đo tim thai, Đo tiết niệu, Đo cơ xương khớp, Đo phần nông, Trẻ em, Đo dạ dày, Đo não TCD 9. Đầu dò: - Đầu dò Convex: Số lượng chấn tử ≥192, Trường nhìn ≥66°, dải tần số ≤2 - ≥7MHz - Đầu dò Linear: Số lượng chấn tử ≥256, Trường nhìn ≥50mm, Dải tần số ≤3 - ≥14MHz - Đầu dò Phased Array: Số phần tử: ≥80, Góc quét: ≥90°, Dải tần số: ≤2 - ≥5 MHz | Máy | 01 |
| 2 | MÁY ĐIỆN TIM | YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 40°C + Độ ẩm tối đa ≥ 95% + Xuất xứ máy chính: một trong các nước thuộc nhóm G7 YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 máy - Bộ phụ kiện bao gồm: + Bộ cáp đo bệnh nhân: 01 chiếc + Bộ điện cực chi: 04 chiếc + Bộ điện cực trước ngực: 06 quả + Dây nguồn: 01 chiếc + Ắc quy: 01 chiếc + Máy in nhiệt tích hợp + Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc - Phần mềm kết nối lữa trữ quản lý trên máy tính và cáp kết nối - Phần mềm chuyển dữ liệu qua hệ thống bệnh viện CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: • Tính năng chung: - Có thể xuất dữ liệu qua mạng LAN có dây hoặc mô-đun mạng LAN không dây tích hợp sẵn. - Có thể sử dụng bộ nhớ USB ngoài hoặc thẻ nhớ ngoài SD. - Bộ nhớ trong lưu trữ tới 800 file ECG - Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF giúp tích hợp dữ liệu tốt hơn với các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau. • Đầu vào điện tim: - Trở kháng đầu vào: ≥50MΩ tại 0.67Hz - Điện áp chống phân cực: ± 550mV - Chức năng bảo vệ đầu vào: chức năng tránh sốc điện - Tỷ lệ loại bỏ thông thường: >105dB - Độ nhạy tiêu chuẩn: 10mm/mV ± ≤2% - Nhiễu trong: ≤ 20μVp-v - Giao thoa giữa các kênh: ≤ -40dB - Tỷ lệ lấy mẫu: ≥ 16.000 mẫu/giây/kênh - Phạm vi hiển thị và đếm nhịp tim: 30 - ≥ 300 nhịp/phút - Độ chính xác: ± ≤ 10% (30 - 240 nhịp/phút) • Xử lý dữ liệu dạng sóng: - Số đạo trình: ≥ 12 đạo trình - Số kênh đầu vào: ≥ 1 kênh - Lọc AC: 50/60Hz - Hằng số thời gian: ≥ 3.2s - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Phát hiện tạo nhịp: có sẵn - Chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit Hiển thị - Kích thước: ≥ 8.0 inch - Loại: TFT LCD màu - Độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm - Dữ liệu hiển thị: dạng sóng ≥12 đạo trình điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt in, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu QRS, cảnh báo lỗi, tuột điện cực, nhiễu • Máy in: - Kiểu máy in nhiệt - Dữ liệu in: dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, cài đặt bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin thăm khám và các đánh dấu Đầu vào/ đầu ra bên ngoài | Máy | 02 |
| 3 | MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY | YÊU CẦU CHUNG: - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Điện áp sử dụng: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz YÊU CẦU CẤU HÌNH: Máy siêu âm xách tay màu và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo. Tối thiểu bao gồm: - Máy siêu âm xách tay tích hợp pin: 01 Máy - Đầu dò Convex đa tần: 01 cái - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái - Phần mềm toàn cảnh hình ảnh theo thời gian thực: 01 bộ - Phần mềm kết nối DICOM: 01 bộ - Phần mềm đo đạc cơ bản kèm theo máy: 01 bộ - Xe đẩy chính hãng: 01 cái - Máy in nhiệt đen trắng (Mua lẻ tại Việt Nam): 01 cái YÊU CẦU KỸ THUẬT: • Ứng dụng thăm khám tối thiểu bao gồm: - Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Mạch máu, Hệ niệu, Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Nhi, … • Chế độ hình ảnh tối thiểu có: - B-mode - M-mode - Doppler màu - Doppler năng lượng/Doppler năng lượng có định hướng - Doppler xung • Máy chính - Công nghệ xử lý dữ liệu kênh cho phép lưu trữ toàn bộ một khung dữ liệu kênh thô trong Bộ nhớ Miền Kênh và thông tin này được tái xử lý nhiều lần một cách hồi cứu để tạo thành hình ảnh hoặc Công nghệ xử lý linh hoạt chùm tia kỹ thuật số - Số kênh xử lý: ≥ 220,000 kênh. - Số cổng cắm đầu dò hoạt động: ≥ 02 cổng - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu loại SSD tối thiểu 1TB - Có các cổng kết nối thiết bị ngoại vi tối thiểu bao gồm: Ethernet, HDMI, S-video, USB (≥ 3 cổng) - Màn hình hiển thị: Màn hình LED hoặc LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 15.6 inch, độ phân giải tối thiểu 1920 x 1080 điểm ảnh - Bảng điều khiển có đèn nền, có các phím được lập trình sẵn sàng cho chức năng do người dùng quy định • Đầu dò Convex đa tần số - Dải tần: từ ≤ 2.0 MHz đến ≥ 5.0 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 - Trường nhìn tối đa: ≥ 58° - Bán kính lồi: ≥ 50 mm - Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Mạch máu, Hệ niệu • Đầu dò Linear đa tần số - Dải tần: từ ≤ 4.0 MHz đến ≥ 13.0 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 - Góc lái tia cho phép lái tia: ≤ -20° - ≥ 20° - Ứng dụng thăm khám: Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Cơ xương khớp, Nhi • Thông số hình ảnh Chế độ B-Mode - Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 800 khung hình/giây - Dải động: từ ≤ 40 - ≥ 90 (tùy thuộc vào đầu dò) - Độ khuếch đại: ≤ 0 - ≥ 100, ≤ 1/bước hoăc ≤ 0 - ≥ 90 dB, ≤ 1dB/bước - TGC: ≥ 8 thanh - Có thể xoay trái/phải, trên/dưới - Có thể xoay: 0°, 90°, 180°, 270° - Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại - Bản đồ màu: ≥ 8 loại Chế độ M-Mode - Chế độ hiển thị: ≥ 5 kiểu - Độ khuếch đại: ≤ 0 - ≥ 100, ≤ 1/bước hoặc ≤ -20 dB - ≥ 20 dB, ≤ 1dB/bước - Tốc độ quét: ≥ 6 bước - Bản đồ màu: ≥ 8 loại - Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại Chế độ Doppler màu - Hỗ trợ hai hình động cùng lúc - PRF (kHz): ≤ 0.4 ~ ≥ 14.9 (tùy thuộc vào đầu dò) - Độ khuếch đại: ≤ 0 - ≥ 100, ≤ 2/bước hoăc ≤ 0 - ≥ 40 dB, ≤ 1dB/bước - Đường cơ sở: ≥ 11 bước - Lọc thành: ≥ 4 mức Chế độ Doppler năng lượng - Hỗ trợ hai hình động cùng lúc - Độ khuếch đại: ≤ 0 - ≥ 100, ≤ 2/bước hoăc ≤ 0 - ≥ 40 dB, ≤ 1dB/bước - Lọc thành: ≥ 4 mức - PRF (kHz): ≤ 0.4 ~ ≥ 14.9 (tùy thuộc vào đầu dò) Chế độ Doppler xung (PW) - Định dạng hiển thị: ≥ 5 kiểu - PRF (kHz): ≤ 1.2 ~ ≥ 18.9 (tùy thuộc vào đầu dò) - Độ khuếch đại: ≤ 0 - ≥ 100, ≤ 2/bước hoăc ≤ 0 - ≥ 85 dB, ≤ 1dB/bước - Đường cơ sở: ≥ 9 bước - Kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 1 - ≥ 16 mm - Tốc độ quét: ≥ 6 bước - Hiệu chỉnh góc: ≤ -89° ~ ≥ 89°, ≤ 1°/bước - Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại - Bản đồ màu: ≥ 6 loại - Có thể đảo phổ - Lọc thành: ≥ 10 mức - Có thể tự động tính toán | Máy | 02 |
| 4 | MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | YÊU CẦU CHUNG: Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 - Điện nguồn: 220VAC/50Hz. - Điều kiện hoạt động + Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥30°C + Độ ẩm môi trường tối đa: ≥80%. - Xuất xứ máy chính: một trong các nước thuộc nhóm G7 YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp bên trong: 01 chiếc - Hộp que thử: 01 hộp - Giấy in: 01 cuộn - Thanh trượt: 01 chiếc - Dây nguồn + Adaptor: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ YÊU CẦU KĨ THUẬT: - Tốc độ xét nghiệm: 60 mẫu /Giờ - Thông số đo chính: Bilirubin, Glucose, Ketone, Leukocytes, Nitrite, PH, Protein, SG, Urobilinogen, Blood - Khả năng đo: tỷ lệ Albumin/Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận), phát hiện hCG khi sử dụng que thử phù hợp - Màn hình: Cảm ứng - Lưu trữ: Kết quả được lưu trữ vào máy tính cá nhân hoặc nối mạng vào máy tính trung tâm qua kết nối cổng RS 232 - Máy in: Máy in nhiệt đồng bộ tích hợp trên thân máy - Phương pháp đo: Phương pháp đo quang - Bước sóng: 470nm, 525nm, 565nm, 625nm, 660nm và 845nm - Hiển thị: Hiển thị thời gian đọc kết quả trên màn hình - Cài đặt: Cài đặt các dữ liệu bệnh nhân, kỹ thuật viên và các thông tin khác thông qua nhập dữ liệu trực tiếp trên màn hình - Lựa chọn thông số đo: Lựa chọn thông số đo tuỳ theo loại que thử, đơn vị đo, đánh dấu kết quả bất thường - Cảnh báo: Hiển thị lỗi trên màn hình - Tính năng Autocheck - Ắc quy/Pin: có thể sử dụng pin thay vì sử dụng điện nguồn trong trường hợp đi khám lưu động hoặc mất điện lưới. - Bộ nhớ trong: 950 kết quả xét nghiệm và 700 ID của người làm xét nghiệm | Máy | 02 |
| 5 | MÁY THỞ KHÔNG XÂM NHẬP | YÊU CẦU CHUNG: - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 chiếc - Nguồn và bộ chuyển đổi điện - Ống nối - Mặt nạ thở - Thẻ SD - Hướng dẫn sử dụng - Túi đựng máy YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Chế độ làm việc: CPAP, Auto, S, T, ST, APCV - Độ ồn: ≤25 dBA - Màn hình: 2.8 inch TFT, 320 x 240 pixels - Phạm vi áp suất + IPAP: 4-30 cmH2O + EPAP: 4-20 cmH2O - Nguồn điện: 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A Max. - Điện áp đầu ra: 24V - Thời gian tăng áp suất từ 0-60 phút - Độ nhạy kích hoạt thì hít vào (mức 1-5) - Mức hỗ trợ/độ nhạy thì thở ra (mức 1-5) - Độ nhạy hít vào (mức 1-5) | Máy | 12 |
| 6 | MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP | YÊU CẦU CHUNG: - Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Xuất xứ máy chính: một trong các nước thuộc nhóm G7 YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính với màn hình LCD và máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ - Đầu sensor lưu lượng: 02 cái - Tay cầm sensor lưu lượng: 01 cái - Kẹp mũi: 02 cái - Xy lanh chuẩn máy 1 lít: 01 cái - Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái - Dây nguồn: 1cái - Lọc khuẩn: 1 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 1 bộ - Giấy in nhiệt: 1 cuộn - Máy tính: 01 bộ (Mua trong nước) - Máy in đen trắng khổ giấy A4: 01 cái YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Hiển thị: Màn hình tinh thể lỏng màu ≥ 10” - Phát hiện lưu lượng: Bộ cảm nhận sensor lưu lượng - Giới hạn lưu lượng: từ ±0.05 đến ≥ ± 14 L/S - Phát hiện thể tích: Phân tích lưu lượng - Giới hạn thể tích: từ ± 0.01 đến ≥ ± 10.0L - Độ chính xác thể tích: ≤ ±3% hoặc ≤ ± 0.05L - Số liệu lưu trong thẻ nhớ: ≥ 1000 bệnh nhân - Có máy in nhiệt gắn trong - Các thông số đo cơ bản - Dung tích sống chậm: ≥6 thông số bao gồm SVC, IC, TV, IRV, VC/HT, ERV - Dung tích sống gắng sức: bao gồm các thông số tối thiểu đảm bảo ≥ 45 thông số - Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số bao gồm MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI - Thể tích phút: ≥ 5 thông số bao gồm MV, TV, RR, BR, VR - Giao diện máy tính: Cổng USB hoặc RS-232 - Chuẩn an toàn: EN 60601-1, EN60601-1-2 | Máy | 02 |
| B | CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |
|  | - Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. - Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng; đào tạo về bảo dưỡng, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. - Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm sau bảo hành - Cam kết Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng. - Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (bản gốc hoặc bản chụp chứng thực). |  |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT.

Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, sử dụng, trường hợp hàng hoá không phù hợp hay không đáp ứng đúng yêu cầu thì bên mua sẽ thông báo cho bên bán, bên bán phải có nghĩa vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết đến khi nào bên mua có thể sử dụng được sản phẩm đã mua hay bên bán sẽ thay thế sản phẩm khác cho phù hợp với nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng

tiến hành thương thảo.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)

BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:

| STT | Tên và số ký hiệu hợp đồng | Số Quyết định trúng thầu | Ngày ký hợp đồng | Ngày hoàn thành | Tên dự án | Tên chủ đầu tư | Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng | Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;

- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;

- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).

Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu số 21C này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)

Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2026 của Bệnh viện Phổi Nghệ An. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 90 ngày.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng đối với thiết bị yêu cầu bảo hành và theo quy định tại Mục 1.2.2 Chương V; Bảo trì ≤ 4 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất; Thời gian có mặt để xử lý các sự cố hỏng hóc, sai sót trong vòng 24-48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết có bản chào giá cung cấp các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.

9. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

10. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

11. Cam kết thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện.

12. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

13. Nhà thầu cam kết: có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

14. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định an toàn (nếu có) đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |