# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn

- Địa chỉ: TK 17, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu:  Mua thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm điều trị đa tần | Yêu cầu cấu hình: - Máy chính : 01 Cái - Đầu phát sóng siêu âm 4cm2: 01 Cái - Gel siêu âm: 01 lọ - Cáp nguồn: 01 Cái - Tài liệu HDSD: 01 bộ Thông số kỹ thuật - Nguồn điện : 100- 240-VAC, 50/60 Hz +/- 10 % - Công suất tối đa khi hoạt động : 29 VA - Bảo vệ an toàn điện: Cấp I - Cách ly điện: loại BF - Phân loại MDD: IIa - Kiểm tra an toàn: Chứng nhận CE phù hợp với Chỉ thị MDD 93/42/EEC |
| 2 | Hệ thống kéo giãn cổ cột sống | Yêu cầu cấu hình: - Ghế ngồi kéo cổ: 01 cái - Gối kê cổ: 01 cái - Gối kê chân: 01 cái - Đai cổ: 01 cái - Đai ngực: 01 cái - Đai thắt lưng: 01 cái - Thanh giữ đai kéo(lớn/nhỏ): 01 bộ - Công tắc dừng khẩn cấp: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Thiết bị kéo giãn cổ cột sống chạy bằng điện được thiết kế để sử dụng nhẹ nhàng và dễ dàng. Thiết bị này có thể điều trị đồng thời đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng một cách riêng biệt. Có sẵn công tắc dừng khẩn cấp cho mỗi bệnh nhân. - Hệ thống có 4 chế độ hoạt động khác nhau • Điều khiển bằng hệ thống vi tính - Hiệu ứng sưởi ấm nhờ thiết bị làm nóng đặt ở lưng giường - Vận hành thuận tiện với khóa chuyển số - Nếu bệnh nhân di chuyển trong quá trình điều trị, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh theo vị trí của bệnh nhân. - Luôn duy trì lực kéo cố định để điều trị. - Nguồn điện: AC 220V ,60Hz - Công suất tiêu thụ: 120W - Lực kéo:1~ 80kg - Tốc độ kéo: 7mm/giây - Thời gian giữ/chờ: 1 ~ 99 giây - Hiệu ứng nhiệt: (mức 1) 400C/(mức 2)600C - Thời gian điều trị: 1 ~ 99 phút |
| 3 | Máy điện trị liệu đa năng (Máy điện phân thuốc) | Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Dây cáp nguồn : 01 cái - Dây cáp bệnh nhân: 02 cái - Điện cực cao su: 02 cái - Cầu chì theo máy: 02 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Điện phân thuốc - Dạng dòng điện: G/ IG - Thời lượng xung IG: 30-300 mSec - Thời gian điều trị: 30 phút (mặc định) Kích thích thần kinh cơ - Dạng dòng điện: F/ SF - Tần số/ Độ rộng xung: 50 Hz/ 0,7 mSec - Thời gian xung: 1-6 giây (Điều chỉnh liên tục) - Dòng điện đầu ra: 0-40 mA - Khoảng thời gian: 1-6 giây - Điện áp nguồn: 90-270V/ 50-60 Hz - Chứng nhận an toàn: Chứng nhận I, loại BF (IEC 60601-1) |
| 4 | Máy đo khúc xạ tự động | Yêu cầu cấu hình: Thiết bị cung cấp Máy chính: 01 cái Cần điều khiển: 01 cái Mắt thử chuẩn máy: 01 cái Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 cái Giấy in nhiệt: 01 cuộn Bạt phủ bụi: 01 cái Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Giá đỡ điều khiển bằng động cơ điện : 01 cái Chế độ đo khúc xạ Khoảng cách đỉnh: 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 mm Phạm vi đo độ cầu: ≥ -25.00 ~ +22.00D (mức tăng giảm giá trị 0.12/0.25D) Sai số độ cầu: ±0.25D (-10D ~ +10D) Phạm vi đo độ loạn: 0 ~ ±10D (mức tăng giảm giá trị 0.12/0.25D) Trục: ≥ 1 ~ 180 độ mức tăng giảm giá trị 1 độ Khoảng cách đồng tử: ≥ 10 ~ 85mm Kích thước đồng tử bé nhất có thể đo: ≤ ϕ2.00mm Thông số khác Màn hình: màn hình màu LCD ≥ 7 inch Máy in nhiệt tích hợp Tính năng tiết kiệm điện: off, 5, 15 phút (tùy vào cài đặt) |
| 5 | Máy đo loãng xương toàn thân | Yêu cầu cấu hình: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Phantom chuẩn máy: 01 chiếc - Tấm định vị tư thế đo: 01 chiếc - Phần mềm in kết quả: 01 bộ - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in màu: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Việt: 01 bộ - Phương pháp đo: Hấp thụ tia X năng lượng kép hoặc tương đương - Kiểu quét: Chùm tia rẻ quạt hoặc tương đương - Vị trí quét tiêu chuẩn: cột sống, đùi trái/ phải, Cẳng tay trái/phải - Sai số ≤ 1.0% + Thời gian quét: + Cột sống: ≤ 30 giây + Xương đùi: ≤ 30 giây - Vùng quét ≥ 490mm x 900mm - Phương pháp đo: Mật độ xương (BMD), khối lượng xương (BMC) hoặc nhiều hơn - Có khả năng tương thích DICOM và hỗ trợ kết nối với hệ thống PACS - Có Phantom hiệu chỉnh máy hàng ngày Nguồn tia X: - Điện áp: ≥ 90kV - Cường độ dòng điện: ≥ 3 mA Bóng phát tia: - Loại bóng: Anode cố định hoặc Anode quay - Điện áp bóng tối đa: ≥ 110 kV - Dòng điện bóng tối đa: ≥ 10 mA - Trữ lượng nhiệt: ≥ 30KJ Tấm nhận ảnh: - Loại: PhotoDiode hoặc Silicon diode hoặc tương đương - Số kênh thu nhận: ≥ 128 kênh Thân máy chính: - Kích thước bàn: ≥ (1850 x 800 x 1050) mm Hiệu suất - Cỡ ảnh cột sống: ≤ 150mm x ≥ 200mm Cỡ ảnh xương đùi: ≤ 150mm x ≥ 200mm - Sai số: < 1% CV - Độ chính xác: ± 1% khoảng lỗi - Cân nặng của bệnh nhân: ≥ 135kg - Thời gian bức xạ tia X: Trong vòng trung bình 30 giây cho mỗi vị trí - Phơi nhiễm bức xạ: dưới 1000uSv/ giờ ở mức 1 phút Thông số máy tính yêu cầu tối thiểu: Hệ điều hành: Windows 7 trở lên - CPU: ≥ 2.0 Ghz - RAM: ≥ 16 GB - Ổ cứng: ≥ 500 GB - Màn hình LCD: ≥ 21 inch - Cổng kết nối: USB 2.0 hoặc cao hơn Thông số máy in màu tối thiểu: - Tốc độ in: ≥ 25 trang A4/phút với in trắng đen, ≥ 10 trang A4/phút với in màu - Độ phân giải tối đa: ≥ 5760 x 1440 dpi - Khổ giấy có thể sử dụng: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, Letter, Legal, Half Letter - Khay đựng giấy chứa được ≥ 100 tờ giấy A4 - Tương thích với hệ điều hành Windows |
| 6 | Bảng thử thị lực | Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 cái Điều khiển từ xa: 01 cái Kính xanh/đỏ: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Màn hình LCD ≥23” Yêu cầu kỹ thuật: Độ sáng: ≥250 cd/m2 Giá trị thị lực: 0.04 – 2.0 Hiển thị tối thiểu các kiểu bảng thử sau: chữ đơn, dòng đơn, cột đơn, toàn màn hình, tương phản Khoảng cách thử: ≤2 – ≥7m, mức điều chỉnh 0,1m Công suất tiêu thụ ≤ 33W |
| 7 | Hộp kính thử thị lực | Yêu cầu cấu hình: Mắt kính cầu âm: 40 cặp (từ -0.25D đến -20.00D) Mắt kính cầu dương: 40 cặp (từ +0.25D đến +20.00D) Mắt kính trụ âm: 20 cặp (từ -0.25D đến -6.00D) Mắt kính trụ dương: 20 cặp (từ +0.25D đến +6.00D) Phụ kiện 14 chiếc: - kính lọc xanh, đỏ, đen: mỗi loại 1 chiếc; - kính phẳng: 2 chiếc; - kính maddox: 2 chiếc; - kính khe: 2 chiếc; - kính lỗ: 2 chiếc; - kính trụ chéo: 2 chiếc - kính mờ: 1 chiếc - kính chữ thập: 2 chiếc - Lăng kính : 12 chiếc Yêu cầu kỹ thuật: - Chất liệu vành mắt kính: kim loại hoặc tương đương - Kích thước mắt kính: ≥ 36.5mm - Kích thước khay: ≥ 53 x 31 x 3,5cm - Kích thước hộp: ≥ 56 x 34 x 9cm |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại thiết bị y tế.

- Thực hiện kiểm định trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với các thiết bị có quy định kiểm định theo quy định của Pháp Luật.

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…).

- Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, Cataloge, kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của HSMT của hợp đồng, nhiệt độ bảo quản phù hợp…) khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng.

- Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

- Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;

- Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến người sử dụng và lắp đặt theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư;

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp , chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, , chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu.

# - Nhà thầu không phải là nhà sản xuất: Chứng minh quan hệ mua bán, giao dịch với Chủ số lưu hành, đảm bảo truy suất nguồn gốc thiết bị y tế.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].