## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng

- Tên dự toán: Mua hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng. Địa chỉ: Số 143 đường Tôn Thất Tùng, thôn An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 02 năm 2026

- Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Tuỳ chọn mua thêm: có;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Tính năng kỹ thuật hoặc tương đương | Quy cách đóng gói tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600062090 | Phần 1. Hoá chất xét nghiệm sinh hoá TC-matrix |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin trong máu | Thành phần tối thiểu: - Axit Succinic: 74 mmol/l - Natri Hydroxit: 50 mmol/l - BCG( Bromocresol green): 0,15 mmol/l - Natri Azide < 0,05% Độ lặp lại: ≤ CV 3,00% Độ tái lặp: ≤ CV 2,46% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 5x40 ml |
| 1.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALCOHOL Ethanol trong máu | Sử dụng để đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 10 x 10 ml + R2: 1 x 5 ml |
| 1.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Good Buffer: 80 mmol/l - L–Alanine: 500 mmol/l - LDH ≥ 2000 U/l - EDTA: 3 mmol/l - Sodium Azide: 0.09% Thuốc thử R2: - α–Ketoglutarate: 71 mmol/l - NADH ≥ 1,4 mmol/l - Natri Azide 0,09% Độ lặp lại: ≤ CV 2,89% Độ tái lặp: ≤ CV 4,45% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 6x60 ml+R2: 6x15 ml |
| 1.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase trong máu | Thành phần tối thiểu: - Mes Buffer: 90 mmol/l - CNP - G3(2 - Chloro - 4 - nitrophenil - α - maltotrioside): 1 g/l - Natri clorua: 350 mmol/l - Canxi axetat: 10 mmol/l - Kali sulphocianate: 900 mmol/l - Natri Azide: 0,41% Độ lặp lại: ≤ CV 2,34% Độ tái lặp: ≤ CV 2,92% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 5x20 ml |
| 1.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Good Buffer: 80 mmol/l - L - Aspartate: 220 mmol/l - LDH ≥ 2100 U/l - MDH ≥ 1100 U/l - EDTA: 3 mmol/l, - Natri Azide: 0,09% Thuốc thử R2: - α - Ketoglutarate: 71 mmol/l - NADH ≥ 1,4 mmol/l - Natri Azide: 0,09% Độ lặp lại: ≤ CV 2,30% Độ tái lặp: ≤ CV 4,58% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 6x60 ml+R2: 6x15 ml |
| 1.6 |  |  | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Surfactant, Alkali, Stabilizer. Hạn sử dụng ≥ 24 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Can 2000ml |
| 1.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - NaCl: 0,26M - EDTA: 0,1 mM Thuốc thử 2: - Diazotized 2,4-Dichloroaniline: 0,1 mM - HCl 0,18 M - EDTA 0,1 mM Độ lặp lại: ≤ CV 0,78% Độ tái lặp: ≤ CV 5,31% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 2x60 ml+R2: 2x15 ml |
| 1.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - HCl 0.1 M - Surfactant Thuốc thử R2: - HCl 0.1 M - 3,5-Dichlorophenyl-diazonium salt: 2 mM – Surfactant - Stabilizers Độ lặp lại: ≤ CV 0,77% Độ tái lặp: ≤ CV 3,96% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 8x24 ml+R2: 8x6 ml |
| 1.9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium trong máu | Thành phần tối thiểu: - Good Buffer: 16.9 mmol/l - Arsenazo III: 0.2 mmol/l Độ lặp lại: ≤ CV 3,03% Độ tái lặp: ≤ CV 2,37% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 8x60 ml |
| 1.10 |  |  | Thuốc thử kiểm tra chất lượng mức 2 | Là mẫu đối chứng đông khô dựa trên vật liệu máu người (huyết thanh) và chứa các thành phần tinh khiết từ người và động vật và các thành phần phi hữu cơ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ 5ml |
| 1.11 |  |  | Thuốc thử hiệu chuẩn | Là chất chuẩn đông khô dựa trên nguyên liệu máu người (huyết thanh) và chứa các chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ 3ml |
| 1.12 |  |  | Thuốc thử kiểm tra chất lượng mức 1 | Là mẫu đối chứng đông khô dựa trên vật liệu máu người (huyết thanh) và chứa các thành phần tinh khiết từ người và động vật và các thành phần phi hữu cơ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ 5ml |
| 1.13 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol trong máu | Thành phần tối thiểu: - Good buffer: 50 mmol/l - Phenol 4 mmol/l - Cholesterol Esterase (CHE) ≥ 300 U/l - Cholesterol Oxidase (CHOD) ≥ 300 U/l, - Peroxidase (POD) ≥ 2000 U/l - ATP: 4 mmol/l - 4 – Aminoantipyrine: 0.28 mmol/l - Sodium Azide < 0,1%. Độ lặp lại: ≤ CV 3,5% Độ tái lặp: ≤ CV 2,14% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 8x60 ml |
| 1.14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1 Imidazol buffer: 125 mmol/L D-Glucose: 25 mmol/L NAC: 25 mmol/L Magnesium acetate: 12,5 mmol/L NADP: 2.52 mmol/L Hexokinase (microbial) ≥6800U/L EDTA: 2,02 mmol/L Anti-human polyclonal CK-M antibody (sheep)inhibition capasity: 2000 U/L Thuốc thử R2 ADP: 15,2 mmol/L AMP: 25 mmol/L Di(adenozin) pentaphosphate: 103 mmol/L G6PDH (microbial) ≥8800U/L Creatine phosphate: 250 mmol/L Độ lặp lại: ≤ CV 2,79% Độ tái lặp: ≤ CV 2,93% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 1 x 40 ml + R2: 1 x 10 ml |
| 1.15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-NAC trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Imidazole Buffer pH 6,3: 110 mmol/l - N - Acetil - L - Cisteine (NAC): 23 mmol/l - Magnesium Acetate :11 mmol/l - EDTA: 2,2 mmol/l - NADP: 2,2 mmol/l - Exokinase ≥ 3300 U/l - AMP: 5,5 mmol/l - Diadenosin pentaphosphate: 0,025 mmol/l - D - Glucose: 20 mmol/l - Sodium Azide < 0,1 % Thuốc thử R2: - Imidazole Buffer Creatinphosphate: 0,19 mol/l - ADP: 11,7 mmol/l - G -6 - PDH ≥ 10000 U/l - EDTA: 2,2 mmol/l - Natri Azide < 0,1% Độ lặp lại: ≤ CV 2,04% Độ tái lặp: ≤ CV 2,56% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 3x40 ml+R2: 2x15 ml |
| 1.16 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Sodium Hydroxide: 200 mmol/l - Borate Buffer: 32,3 mmol/l Thuốc thử R2: - Picric Acid: 72 mmol /l Độ lặp lại: ≤ CV 1,49% Độ tái lặp: ≤ CV 1,14% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 6x60 ml+R2: 6x15 ml |
| 1.17 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Tris Base: 8,03 g/L - Tris HCl: 4,07 g/L - Glycilglycine: 18,6 g/L - Triton X - 100 dilute: 2 ml/L - Sodium Azide < 0.1% Thuốc thử R2: - L - ℽ- glutamyl - 3 - carboxy - 4 - nitroanilide: 4 mmol - Natri Azide < 0,1% Độ lặp lại: ≤ CV 3,4% Độ tái lặp: ≤ CV 3,92% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 8x24 ml+R2: 8x6 ml |
| 1.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose trong máu | Thành phần: - Phosphate Buffer pH 7.0: 100 mmol/l – Phenol: 10 mmol/l - GOD (Glucose Oxidase): 10000 U/l - POD (Peroxidase): 1000 U/l - 4 - Aminoantipyrine: 0.3 mmol/l - Natri Azide < 0.1% Độ lặp lại: ≤ CV 3,49% Độ tái lặp: ≤ CV 2,38% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 8x60 ml |
| 1.19 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol Direct trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1 Dextran sulfat ≤ 10g/dL MgCL2.6H2O ≤ 5 g/dL Detergent, ≤ 10g/dL Thuốc thử R2 Detergent ≤ 2 % PEG-Cholesterol oxidase ≤ 5 KU/L PEG-Cholesterol esterase ≤ 5 KU/L 4-Aminoantipyrine ≤1 g/dL Peroxidase ≤ 8 KU/L Độ lặp lại: ≤ CV 1,82% Độ tái lặp: ≤ CV 1,42% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 4 x 75 ml + R2: 2 x 50 ml |
| 1.20 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides trong máu | Thành phần tối thiểu: - Good Buffer: 50 mmol/l - Phenol: 3 mmol/l - Lipoproteinlipase (LPL) ≥ 2000 U/l - Glicerokinase (GK) ≥ 1000 U/l - Peroxidase (POD) ≥ 2000 U/I - ATP: 2.0 mmol/l - 4 - Aminoantipyrine: 0.9 mmol/l - Glycerol - 3 - phosphate oxidase (GPO) ≥ 2500 U/l - Magnesium Chloride: 20 mmol/l - Sodium Azide < 0.1% Độ lặp lại: ≤ CV 2,67% Độ tái lặp: ≤ CV 3,98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R: 8x60 ml |
| 1.21 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Good Buffer: 80 mmol/l - ADP: 0,16 mmol/l, - Urease ≥ 8000 U/l, - GLDH ≥ 1500 U/l, - Sodium Azide < 0,1 % Thuốc thử R2: - NADH: 1,4 mmol/l, - α-Ketoglutarate: 6,7 mmol/l, - Sodium Azide < 0,1 % Độ lặp lại: ≤ CV 3,94% Độ tái lặp: ≤ CV 4,35% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 6x60 ml+R2: 6x15 ml |
| 1.22 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid trong máu | Thành phần tối thiểu: Thuốc thử R1: - Good Buffer 80 mmol/l - DHBS( Dichloro 2 - hidroxybenzensulphonic acid): 2.6 mmol/l - EDTA - Na2: 6.1 mmol/l - Sodium Azide < 0.1 % Thuốc thử R2: - Peroxidase ≥ 5000 U/l - Uricase ≥ 1000 U/l - Potassium Ferro Cyanide: 0.25 mmol/l -4 - Aminoantipyrine: 6.1 mmol/l - EDTA - Na2: 6.1 mmol/l Độ lặp lại: ≤ CV 2,48% Độ tái lặp: ≤ CV 1,63% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | R1: 6x60 ml+R2: 6x15 ml |
| 1.23 |  |  | Cuvette | Cuvette sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. | Hộp 100 cái |
| 1.24 |  |  | Bóng đèn | Bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái |
| 1.25 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 1 cho xét nghiệm Alcohol | Sử dụng dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm Alcohol Ethanol mức 1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1x10ml |
| 2 | PP2600062091 | Phần 2. Hoá Chất xét nghiệm điện giải dùng cho máy Easylyte Plus, hãng Medica - Mỹ |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Dung dịch rửa sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải. Thành phần tối thiểu: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin |
| 2.2 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số điện giải | Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 2 mức bình thường và bất thường. Thành phần gồm: dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | 2 x 10 ml |
| 2.3 |  |  | Dung dịch pha loãng nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dịch pha loãng nước tiểu trước khi phân tích dùng cho máy xét nghiệm điện giải. | 500 ml |
| 2.4 |  |  | Dung dịch ngâm điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dung dịch ngâm điện cực, chứa KCl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải. | Hộp 125ml |
| 2.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Sử dụng để xác định định lượng Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải. Thành phần tối thiểu: Standard A Solution: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | Hộp 800ml |
| 2.6 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải. | Hộp 1 cái |
| 2.7 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải. | Hộp 1 cái |
| 2.8 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải. | Hộp 1 cái |
| 2.9 |  |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng Na, K, Cl. | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K/Cl | Hộp 1 cái |
| 2.10 |  |  | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải Na/K/Cl. | Hộp 1 cái |
| 3 | PP2600062092 | Phần 3. Hoá chất xét nghiệm huyết học MEK 7300, hãng Nihon Kohden, Nhật Bản |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học. Thành phần tối thiểu: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Thùng 18Lit |
| 3.2 |  |  | Dung dịch ly giải 1 sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Thành phần tối thiểu: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Chai 500ml |
| 3.3 |  |  | Dung dịch ly giải 2 sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Thành phần tối thiểu: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Chai 500ml |
| 3.4 |  |  | Máu chuẩn sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Thành phần tối thiểu: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Lọ 3ml |
| 3.5 |  |  | Nước rửa mạnh sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần tối thiểu: Sodium hypoclorit 1.3% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Thùng 5Lit |
| 3.6 |  |  | Nước rửa thường sử dụng cho máy huyết học 5 thành phần | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần tối thiểu: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE | Thùng 5Lit |
| 4 | PP2600062093 | Phần 4. Hoá chất xét nghiệm đông máu | Phần 4: Hoá chất xét nghiệm đông máu |  |  |
| 4.1 |  |  | Hóa chất xác định thời gian đông của Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Thuốc thử dùng để xét nghiệm định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong huyết tương người chống đông bằng natri citrate. Thành phần tối thiểu: Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Hỗn hợp của phosphatide đậu nành tinh chế và cephaline thỏ trong 1.0 × 10^-4 M ellagic acid, Chất bảo quản, Chất ổn định, Chất đệm. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C. Độ ổn định của thuốc thử sau mở nắp: 7 ngày khi bảo quản ở 2-15 độ C. CV% trung bình độ tái lập tổng thể < 8 %. | 2ml x 10 |
| 4.2 |  |  | hóa chất Calcium Chloride bổ sung cho các xét nghiệm đông máu | Dung dịch Calcium Chloride được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu. Thành phần tối thiểu: Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Calcium Chloride (0.025 mol/L). Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 25 độ C. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở 2 - 25 độ C. | 15ml x 10 |
| 4.3 |  |  | Hoá chất xác định thời gian đông máu (PT) | Dùng để xét nghiệm định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương người chống đông bằng sodium citrate. Thành phần tối thiểu:Thuốc thử đông khô chứa: Thromboplastin: yếu tố mô tái tổ hợp ở người (hoàn nguyên: ~100-200 µg/L ) với phospholipid tổng hợp, Calcium, Chất trung hòa heparin, Chất đệm, Chất ổn định: BSA. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C. Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 10 ngày khi bảo quản ở 2 tới 8 độ C, 5 ngày khi bảo quản ở 15 tới 25 độ C, 24 giờ khi được bảo quản ở 37 độ C. CV% trung bình độ tái lập tổng quát là: PT% < 10%, PT giây < 5%, PT INR < 5%, Fibrinogen nội suy < 10 %. | 4ml x 10 |
| 4.4 |  |  | Chất chuẩn dải bình thường cho các xét nghiệm đông máu thường quy | Vật liệu kiểm soát cho giới hạn bình thường của các xét nghiệm đông máu sau: Thời gian prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT), Thời gian thrombin (TT), Fibrinogen, Antithrombin III (ATIII), Thời gian Batroxobin/ Reptilase. Thành phần tối thiểu: Thuốc thử đông khô chứa huyết tương người. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở 2 - 8 độ C, 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 25 độ C. | 1ml x 10 |
| 4.5 |  |  | Cóng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu. | Túi 1000 cái. |
| 5 | PP2600062094 | Phần 5. Sinh phẩm xét nghiệm |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Que thử đường huyết | Phù hợp máy đo đường huyết Oncall Vivid. Công nghệ: Cảm biến sinh học Lượng mẫu máu: ≤0.8μL Loại mẫu xét nghiệm: Máu toàn phần mao mạch Khoảng đo đường huyết: 0.6-33.3 mmol/L (10-600mg/dL) | Hộp 50 test |
| 5.2 |  |  | Que thử phát hiện kháng nguyên viêm gan B | Định tính phát hiện kháng nguyên viêm gan B - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 100% Độ chính xác tương quan: 100% Ngưỡng phát hiện: 1ng/mL Không phản ứng chéo: Dengue, HAV, HCV, H. pylori, TB, Syphilis, ANA, HAMA, RF (đến 2500 IU/mL) | Hộp 50 test |
| 5.3 |  |  | Que thử phát hiện kháng thể kháng viêm gan C | Định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng virus viêm gan C - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Độ nhạy tương quan: ≥98%; Độ đặc hiệu tương quan: ≥99%; Độ chính xác tương quan: ≥99% Ngưỡng phát hiện: s/co >= 1 | Hộp 50 test |
| 5.4 |  |  | Que thử phát hiện Morphine trong nước tiểu | Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Phát hiện OPI/Morphine -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL | Hộp 50 test |
| 5.5 |  |  | Que thử phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 | Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1(Gồm tuýp O) và HIV-2 -Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 99%, Độ chính xác tương quan: 100% Không phản ứng chéo: HCV, CúmA/B, HBsAg, TBE, HBc, HTLV-1, HAV, HTLV-2, Syphilis, Malaria, Toxoplasma, Chagas, HSV1, Vaccine cúm ,HSV2, CRP, E. Coli, Rubella, RF... | Hộp 30 test |
| 5.6 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Mẫu thử: Dịch mũi, họng, tỵ hầu - Vạch A: Độ nhạy tương quan: ≥99% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Không phản ứng chéo: Kháng nguyên NPSARS-coronavirus, Kháng nguyên NPMERS-coronavirus, Kháng nguyên NP Human, coronavirus HKU1, Human coronavirus, Adenovirus, Parainfluenza virus... | Hộp 20 test |
| 5.7 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên Virus Rota | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Độ nhạy tương quan: 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: ≥97% | Hộp 25 test |
| 5.8 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính hCG | Định tính phát hiện thai sớm - Mẫu thử: Nước tiểu, huyết thanh - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/mL - Độ nhạy tương quan: 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: 100% | Hộp 50 test |
| 5.9 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: ≥99% - Độ chính xác tương quan: ≥99% - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB.... | Hộp 30 test |
| 5.10 |  |  | Test xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu người | Xác định lượng HbA1c trong máu người Thành phần tối thiểu: + HbA1c R1: Latex Glycine buffer + HbA1c R2: Glycine buffer Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody Goat anti-mouse IgG Polyclonal antibody Stabilizers + HbA1c R3: Haemolysing Reagent | Hộp 30 test |
| 5.11 |  |  | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm HbA1c | Là chất tẩy rửa có tính kiềm cực mạnh được sử dụng để loại bỏ các chất và thuốc thử còn sót lại bám trên đầu lấy mẫu và đầu rửa của máy phân tích. Thành phần: Natri hypochloride < 10% | Hộp 10 test |
| 5.12 |  |  | CRP | Xét nghiệm nhanh ngưng kết latex để sàng lọc định tính và xác định bán định lượng Protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh người. | Hộp 100 test |
| 5.13 |  |  | Que thử phân tích nước tiểu 11 thông số | Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). Dạng que | Hộp 100 test |
| 5.14 |  |  | Que thử phát hiện (MOP, MET, THC, COD, HER) trong nước tiểu | Phát hiện định tính (MOP/ AMP/ THC/ COD/ HER) trong nước tiểu ở nồng độ ngưỡng sau : - MOP : 300ng/ml ; - AMP : 500ng/ml; - THC : 50ng/ml; - COD : 300ng/ml ; - HER : 10ng/ml Độ nhạy: ≥99% Độ chính xác: ≥99% Độ đặc hiệu: ≥99% | Hộp 25 test |
| 5.15 |  |  | Anti D (IgM + IgG ) | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D. | Lọ 10ml |
| 5.16 |  |  | Anti A | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | Lọ 10ml |
| 5.17 |  |  | Anti B | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | Lọ 10ml |
| 5.18 |  |  | Anti AB | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | Lọ 10ml |
| 6 | PP2600062095 | Phần 6. Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá M600 MTI Đức |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Phương pháp đo: BCG- Bromocresol green Phạm vi đo: 10g/l–80g/l Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện dưới): 0.2 g/dl Thành phần chính: Succinate buffer, pH 4.1: 75 mmol/l Bromcresol green 0.15 mmol/l Brij 35: 7 ml/l Detergents và stabilizers >0.1 % Chất chuẩn (cat. no.: 963S): Nồng độ albumin của bò tương ứng CRM 470 (IFCC) 4.0 g/dl RPPHS 91/0619 4.0 g/dl SRM 927a (NIST) 4.5 g/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml |
| 6.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Phạm vi đo: 0-5g/L Bước sóng chính 340nm; bước sóng phụ 405nm. Thành phần chính: Buffer pH 8.3 300 mmol/L NAD+ 10 mmol/L Alcohol dehydrogenase (ADH)³ 200 kU/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 1x60ml R2: 1x20ml |
| 6.3 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Thành phần chính: Được điều chế từ albumin huyết thanh bò có thêm chất bảo quản và chất ổn định. Ethanol Đối chứng chứa khối lượng phản ứng của: hỗn hợp 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-one và 2-metyl-2H isothiazol-3-one (3:1) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 6.4 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol Được chuẩn bị từ albumin huyết thanh bò với chất bảo quản và chất ổn định. Giá trị: - Control 1: Ethyl alcohol: 37.0 mg/dl - Control 2: Ethyl alcohol: 95.0 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2x1ml |
| 6.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Phương pháp DCA Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) Đường ánh sáng 1 cm Phạm vi đo từ 0.05-23mg/dl Giới hạn phát hiện dưới 0.1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L HCl 900 mmol/L EDTA-Na2 0.13 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x50ml R2: 3x10ml |
| 6.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Phương pháp: DCA Khoảng đo lường: 0- 30 mg/dl Giới hạn phát hiện dưới là 0.07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L NaCl 150 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L HCl 130 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x65ml R2: 3x14ml |
| 6.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện: 0.04 mg/ dL (0.01 mmol/ L) Thành phần chính: Goods buffer, pH 6.5: 100 mmol/L Arsenazo III: 0.12 mmol/l Calcium Standard (cat. no.: 816S): 10 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3x60ml |
| 6.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Phương pháp: ChOD-PAP Phạm vi: 1.8 – 750mg/dL Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer, pH 6.9: 90 mmol/l Phenol: 26 mmol/l Cholesterol oxidase: 200 U/l Cholesterol esterase: 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l Chất chuẩn: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml |
| 6.9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine kinase – MB (CK-MB) | Phương pháp: Immunoinhibition Phạm vi đo: 0.2-2400 U/l Thành phần chính: R1: Buffer Imidazole buffer pH 6.0: 100 mmol/l Mg-acetat: 10 mmol/l Glucose: 20 mmol/l N-acetyl-cysteine: 20 mmol/l NADP: 2 mmol/l G6P-DH: 1500 U/I HK: 2500 U/I Diadenosine pentaphosphate: 10 μmol/l CK-M-antibody: 1000 U/I R2: substrate creatine phosphate: 30 mmol/l ADP: 2 mmol/l AMP: 5 mmol/l Adenosine: 10 μmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x67ml R2: 2x17ml |
| 6.10 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | 1x2ml |
| 6.11 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB Thành phần chính: Huyết thanh người. Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | 2x2ml |
| 6.12 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase CK-NAC | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.5 - 2100 U/l Độ nhạy phân tích: 2 U/l (0.03 µkat/l) Thành phần chính: R1: Imidazole pH 6.6: 60 mmol/L Glucose: 27 mmol/L N-Acetylcysteine (NAC): 27 mmol/L Magnesium acetate: 14 mmol/L EDTA: 2 mmol/L NADP: 2.7 mmol/L G6P-DH: 1500 U/I Hexokinase (HK) ≥ 5 kU/L R2: Imidazole pH 9.3: 160 mmol/L ADP: 11 mmol/L AMP: 28 mmol/L G6P-DH: ≥ 14 kU/L Diadenosine pentaphosphate: 55 μmol/L EDTA-Na2: 2 mmol/L Creatine phosphate: 160mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x60ml R2: 2x15ml |
| 6.13 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Phương pháp: Jaffe Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/l Giới hạn phát hiện: 0,1mg/dl (8,8 µmol/l) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L Creatinine Standard : 2 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml |
| 6.14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Phạm vi đo: 0-50mg/dl Thành phần chính: R1: Latex Glycine buffer (pH 8.42) Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) R2: Buffer Sodium chloride (9 g/L) Detergent (0.1 %) Sodium azide (0.95 g/L) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x25ml R2: 2x5ml |
| 6.15 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức cao. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 6.16 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức thấp. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 6.17 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x1ml |
| 6.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương 0.3 - 1300 U/l Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0.83 mmol/l) Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.1: 100 mmol/l, Stabilizer and Detergent R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l, Stabilizer and Detergent Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x66ml R2: 2x16ml |
| 6.19 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Phương pháp: GOD-PAP Khoảng đo lường: 0.36 – 963 mg/dl Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5: 0.1 mol/l Phenol: 7.5 mmol/l GOD: 12000 U/l POD: 660 U/l 4-Amino-antipyrine: 0.40 mmol/l Chất chuẩn: Glucose: 100 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x66ml |
| 6.20 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L Giới hạn phát hiện: 1.5 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8: 100 mmol/l L-Aspartate: 200 mmol/l MDH ≥ 1 KU/l LDH ≥ 2 KU/l R2: NADH ≥ 1.5 mmol/l 2-Oxoglutarate: 12 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml |
| 6.21 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.4: 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2: 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml |
| 6.22 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 6.23 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Phương pháp: Phương pháp trực tiếp R1: Ascorbate Oxidase ≥1.0U/mL Complex <2% TODB ≥0.5mmol/L R2: Cholesterol esterase ≥1.0 U/mL Cholesterol oxidase ≥1.0 U/mL Peroxidase ≥1.0U/mL 4-aminoantipyrine ≥1.0mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x50ml R2: 2x25ml |
| 6.24 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HDL | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 6.25 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0 - 15 g/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 g/dl hoặc 2.0 g/l Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l Sodium hydroxide 200 mmol/l Chất chuẩn: Protein Total Standard (cat. no.: 950S) 100 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x66ml |
| 6.26 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Phương pháp: GPO-PAP Phạm vi đo: 0 - 1400 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.5 mg/dl (0.05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.0: 50 mmol/l p-Chlorophenol: 2 mmol/l Lipoprotein lipase: 150000 U/l Glycerolkinase: 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase: 4000 U/l Peroxidase: 440 U/l 4-Aminoantipyrine: 0.7mmol/l ATP: 0.3mmol/l Mg2+: 40 mmol/l Na-cholat: 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II): 1µmol/l Standard: Triglycerides Standard (cat. No.: 208S): 200 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml |
| 6.27 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Phương pháp: UV kinetic Dải đo/Phạm vi báo cáo: 4.8 - 400 mg/dl Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8: 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6: 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Standard: Urea Standard (cat. no.: 823S): 50 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml |
| 6.28 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric acid | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 8.0: 50 mmol/l DHBSA: 4 mmol/l Uricase: 60 U/l POD: 660 U/l 4-Aminoantipyrine: 1 mmol/l Preservative Uric acid Standard (cat. no.: 499S): 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x65ml |
| 6.29 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức I xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| 6.30 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức II xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| 6.31 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn huyết thanh đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. Multicalibrator có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, Gamma GT, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, Triglycerides, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| 6.32 |  |  | Dung dịch rửa và bảo trì máy xét nghiệm sinh hóa | Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml |
| 6.33 |  |  | Dung dịch rửa và bảo trì máy xét nghiệm sinh hóa | Thành phần chính: Alkali < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2L |
| 6.34 |  |  | Cóng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Chất liệu: Nhựa PS Kích thước: 16*38mm Dung tích: 2-4ml Màu sắc: Trong suốt Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500 cái/ túi |
| 6.35 |  |  | Bóng đèn máy sinh hoá | Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Đường kính: 9.5 mm Chiều dài: 30.0 mm Chiều dài tâm đèn (LCL): 19.5 mm Chiều dài dây tóc: 1.90 mm Trường được chiếu sáng: 1.9*2.0 mm² Đường kính dây tóc: 2.0 mm Tuổi thọ: 3000 giờ Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 6.36 |  |  | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Cuvette cho buồng rửa máy sinh hoá Loại nhựa: PC/ PS Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6 thanh/ bộ |
| 7 | PP2600062096 | Phần 7. Hóa chất huyết học thường quy máy Star Diff 3 - MTI/ĐỨC | Phần 7 Hóa chất huyết học thường quy máy Star Diff 3 - MTI/ĐỨC |  |  |
| 7.1 |  |  | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35 độ C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20L |
| 7.2 |  |  | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 2.0% Buffer < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml |
| 7.3 |  |  | IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 1.0% Buffer < 0.3% Preservative < 0.4% Proteolytic enzyme < 2.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1L |
| 7.4 |  |  | IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Giới hạn: Thuốc thử phải được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường là 15-35 độ C. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 50mL |
| 7.5 |  |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Healthy mammal blood (pig), preservatives and cell stabilizers. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3mL |
| 8 | PP2600062097 | Phần 8. Hoá chất xét nghiệm miễn dịch |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Đánh dấu peroxidase cải ngựa chống TSH trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin® 300. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể kháng T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase đánh dấu kháng T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Thành phần chính: Enzym liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột antiferritin trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin) và casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chứa kháng nguyên Cortisol được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm MES có chứa casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cardiac troponin I (cTnI) | Thành phần chính: Liên hợp Enzyme. Horseradish-peroxidase được dán nhãn kháng thể đơn dòng chuột chống cTnI trong đệm Tris có chứa BSA. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.7 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng CA72-4 | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CA72-4 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-HCl chứa gelatin cá. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.8 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Enzyme liên hợp HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CYFRA 21-1 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và casein. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.9 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng β-hCG | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Kháng thể kháng β-hCG được gắn nhãn bằng peroxidase cải ngựa trong đệm PBS có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 8.10 |  |  | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cóng phản ứng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1000 pcs |
| 8.11 |  |  | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | Mục đích sử dụng: Dung dịch cô đặc dùng để vệ sinh pipet mẫu trong quá trình phản ứng phát hiện chất đo cho xét nghiệm phát hiện chẩn đoán trong ống nghiệm. Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 25ml*12 vials |
| 8.12 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 1: 6 * 3.0 mL |
| 8.13 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 2: 6 * 3.0 mL |
| 8.14 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 3: 6 * 3.0 mL |
| 8.15 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 20 thông số miễn dịch | Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 1: 6 * 3.0 mL |
| 8.16 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 20 thông số miễn dịch | Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 2: 6 * 3.0 mL |
| 8.17 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 20 thông số miễn dịch | Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 3: 6 * 3.0 mL |
| 8.18 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng chỉ số tim mạch | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử như: Creatine Kinase (CK), Creatine Kinase-MB (CK-MB), Cardiac troponin I (cTnI), Cardiac troponin T (cTnT), C-Reaction Protein (CRP), B-natriuretic peptide (BNP), N-terminal B- natriuretic peptide precursor (NT-proBNP), Homocysteine (HCY), Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP), Digoxin (Dig), Myoglobin (MYO) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 1: 5 * 2.0 mL |
| 8.19 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng chỉ số tim mạch | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử như: Creatine Kinase (CK), Creatine Kinase-MB (CK-MB), Cardiac troponin I (cTnI), Cardiac troponin T (cTnT), C-Reaction Protein (CRP), B-natriuretic peptide (BNP), N-terminal B- natriuretic peptide precursor (NT-proBNP), Homocysteine (HCY), Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP), Digoxin (Dig), Myoglobin (MYO) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 2: 5* 2.0 mL |
| 8.20 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng chỉ số tim mạch | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử như: Creatine Kinase (CK), Creatine Kinase-MB (CK-MB), Cardiac troponin I (cTnI), Cardiac troponin T (cTnT), C-Reaction Protein (CRP), B-natriuretic peptide (BNP), N-terminal B- natriuretic peptide precursor (NT-proBNP), Homocysteine (HCY), Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP), Digoxin (Dig), Myoglobin (MYO) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 3: 5 * 2.0 mL |
| 8.21 |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch | Dung dịch đệm Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml*4 vials |
| 8.22 |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch | Được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ thuốc thử phù hợp dựa trên công nghệ xét nghiệm miễn dịch vi hạt phát quang hóa học (CLIA Microparticles) để phát hiện các phép đo phục vụ chẩn đoán trong ống nghiệm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 110ml×2sets |
| 8.23 |  |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch | Nguyên lý đo lường Sản phẩm này là dung dịch có áp suất thẩm thấu tương tự như dịch cơ thể. Chất dịch cơ thể không dễ bị phân hủy và mẫu lâm sàng sau khi pha loãng không bị ảnh hưởng. Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 250ml*4 vials |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Mã theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Giây phép bán hàng (nếu có) | Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Loại …: (số trang…) | Số …., ngày ….. (số trang…) | Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến …. (số trang…) | Số …., ngày | Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu (số trang…) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.