# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm máy nội soi tai mũi họng; Tủ bảo quản dược phẩm, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm máy nội soi tai mũi họng; Tủ bảo quản dược phẩm, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Giá gói thầu: 574.000.000 VND.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a: Yêu cầu kỹ thuật chung.

- Hàng hóa nêu rõ ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật tham chiếu và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: catalogue, Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trang thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế như quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.

- Nhà thầu phải có bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:

| Stt | Yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Nội dung tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... Số lượng: ...... |  |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - |  |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau: - Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong E-HSDT), ví dụ: Datasheet Ultrasound V5 - Số trang (số trang của file tương ứng), ví dụ: trang 10/45 - Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc), ví dụ: “Optimize B-mode image to improve contrast resolution”. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác | Cam kết |

- Nhà thầu sử dụng mẫu trên đây để điền các thông tin liên quan, nộp đồng thời bản Word và bản được ký, đóng dấu của nhà thầu. Nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung file Word và file scan bản ký, đóng dấu.

- Tất cả hàng hóa dự thầu phải ghi đầy đủ các thông tin sau: chủng loại (model/ký mã hiệu/nhãn hiệu)(theo quy định của nhà sản xuất); hãng sản xuất; nước sản xuất (tên quốc gia, vùng lãnh thổ).

- Có đính kèm tài liệu kỹ thuật chứng minh (bao gồm: catalogue, bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet), hướng dẫn sử dụng, các tuyên bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, hoặc các tài liệu liên quan khác do nhà sản xuất phát hành). Lưu ý: nhà thầu phải trung thực khi kê khai tính đáp ứng, bất cứ nội dung cố tình kê khai sai lệch so với các tính năng, thông số, tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất để nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

b:Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| Mã Phần lô | STT (Mặt hàng) | Tên hàng hóa | Thông số KT |
| --- | --- | --- | --- |
| PP2600084774 | 01 | Máy nội soi Tai mũi họng | Cấu hình và thông số kỹ thuật: 01. Camera - Cảm biến 1/1.8 inch CMOS - Độ phân giải: ≥ 1952 x 1116 ~ 2,4 Mega pixels - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh và chụp 1 hình - Tỷ lệ màn hình: 16:9 (1920 x 1080)-5x4 (1280 x 1024) 02. Bộ xử lý hình ảnh - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: ≤ 60W - Video out: Tối thiểu có 2 HDMI, 1 DVI , 1 AV - Chức năng cân bằng trắng - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp hình (Pedal) & chia 1/2/4 hình chuẩn HD - Chức năng xem lại & thay thế hình đã chụp - Chức năng điều chỉnh tăng màu - Chức năng lấy nét theo điểm hoặc toàn vùng soi 03. Nguồn sáng - Nguồn điện 220V/50Hz - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: ≥ 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ ± 10% - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf - Công suất tiêu thụ: ≤ 80W 04. Dây dẫn sáng: - Chiều dài ~2m ± 10% - Đường kính ống dẫn ≥ 4mm ± 10% - Đường kính ngoài ≥ 10mm ± 10% - Có miếng chống nóng 05. Ống Soi - Ống nội soi 70o: Kích thước: Ø4mm x 175 mm: 01 cái - Ống nội soi 0o: Kích thước: Từ Ø 2,7mm đến Ø 3mm x 110 mm: 01 cái 06. Xe đẩy - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực sơn tĩnh điện. - Đợt để máy có lỗ cài chân điều chỉnh được lên - xuống - Thùng để đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên - xuống - Tay treo camera chống xước - Treo màn hình điều chỉnh lên/xuống 07. Màn hình nội soi - Kích thước màn hình: ≥ 25 inch - Độ phân giải2K: ≥ 2560 x 1440 pixels - Độ sáng: ≥ 350 cd/m2 - Tín hiệu vào video: 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort - Thời gian phản hồi: ≤ 5 ms 08. Máy tính - Core i5-12400 (2,5Ghz,18MB/LGA 1700) hoặc tốt hơn - SSD ≥ 256GB - Bàn phím + Chuột - Màn hình ≥ 22” (1 VGA+1 HDMI) 09. Máy in màu - Tốc độ in: ≥ 33 trang/phút (đen), ≥ 15 trang/phút (màu) - Phương pháp in: In áp điện - Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi |
| PP2600084775 | 02 | Tủ bảo quản dược phẩm, dung tích ≥ 1031 lít | Cấu hình: - Tủ đứng: 01 tủ - Bộ bánh xe: 01 bộ (gồm 4 bánh xe + 2 chân cố định). - Chìa khóa tủ: 02 chiếc - Hệ thống kệ đựng hàng: 01 hệ thống - 12 kệ nằm ngang - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Cấu hình cung cấp: - Tủ đứng: 01 cái - Bộ bánh xe: 01 bộ - Chìa khóa tủ: 02 cái - Hệ thống kệ đựng hàng: 01 hệ thống, 14 kệ nằm ngang - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Kiểu tủ: Tủ đứng, cửa kính đôi - Kiểu môi trường: N (16˚C đến 32˚C) hoặc tương đương - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh cưỡng bức - Môi chất làm lạnh: R290 (HC) hoặc tương đương - Chất tạo bọt: Polyurethane cứng hoặc tương đương - Độ ồn: ≤ 39 dB - Phạm vi nhiệt độ bảo quản: 2˚C đến 8˚C - Độ chính xác: ≤ 0,1°C - Có tối thiểu 6 chức năng cảnh báo: Cảnh báo nhiệt độ cao/ thấp; cảnh báo từ xa; cảnh báo lỗi nguồn; cảnh báo lỗi cảm biến; cảnh báo pin yếu; cảnh báo hở tủ. - Bộ điều khiển vi xử lý - Màn hình hiển thị nhiệt độ LED - Nguồn điện (V/Hz): 220-240 (50/60Hz) - Công suất: ≤ 380 W Dung tích tổng: ≥ 1031 L |
| PP2600084776 | 03 | Tủ bảo quản dược phẩm, dung tích ≥ 410 lít | Cấu hình: - Tủ đứng: 01 tủ - Bộ bánh xe: 01 bộ (gồm 4 bánh xe + 2 chân cố định). - Chìa khóa tủ: 02 chiếc. - Hệ thống kệ đựng hàng: 01 hệ thống. - 6 kệ nằm ngang. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. Thông số kỹ thuật: - Kiểu tủ: Tủ đứng, cửa kính 2 lớp - Kiểu môi trường: N (16˚C đến 32˚C) - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh cưỡng bức - Môi chất làm lạnh: R600A (HC) hoặc tương đương - Chất tạo bọt: Urethane tạo bọt tại chỗ không chứa CFC hoặc tương đương - Độ ồn: ≤ 41 dB - Phạm vi nhiệt độ bảo quản: 2˚C đến 8˚C - Độ chính xác: ≤ 0,1°C - Có tối thiểu 8 chức năng cảnh báo: Cảnh báo nhiệt độ cao/ thấp; cảnh báo từ xa; cảnh báo lỗi nguồn; cảnh báo lỗi cảm biến; cảnh báo pin yếu; cảnh báo hở tủ, nhiệt độ môi trường, lỗi kết nối. - Bộ điều khiển vi xử lý - Màn hình hiển thị nhiệt độ LED - Nguồn điện (V/Hz): 220-240 (50/60Hz) - Công suất: ≤ 350 W Dung tích tổng: ≥ 410 L |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1 Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tài liệu nộp kèm E-HSDT phải là file scan từ bản gốc hoặc bản sao công chứng. Các văn bản được cấp trực tuyến: phải là bản được tải trực tiếp từ các trang web, có thể được tra cứu công khai (cung cấp đường link tra cứu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) hoặc được đóng dấu xác nhận của nhà thầu hoặc nhà phân phối, nhà cung cấp.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Bản dịch sang tiếng Việt có thể là toàn bộ nội dung hoặc chỉ dịch riêng phần nội dung liên quan đến các tính năng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế phải đảm bảo về các điều kiện theo quy định:

+ Về niêm yết giá và tuân thủ theo quy định tại Khoản 9, Nghị định 07/2023/NĐ CP ngày 03/03/2023.

+ Về phân loại trang thiết bị y tế: Thực hiện phân loại và công bố theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP. Trường hợp trong quá trình đánh giá, Hàng hóa phân loại sai quy định và bị thu hồi theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền thì  Hàng hóa được xem là không hợp lệ và không được đánh giá. Nhà thầu cung cấp Bảng phân loại, Văn bản (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy phép nhập khẩu / Giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực;

+ Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền; và Nhà thầu cung cấp Văn bản (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

+ Đối với hàng hóa thuộc Điều 1 - Nghị định 98/2021/NĐ-CP phải có Số lưu hành của trang thiết bị y tế theo Điều 21 - Nghị định 98/2021/NĐ-CP;

1.3.2. Bản cam kết.

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

- Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Định kỳ thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Bảo trì ≤ 03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành;

- Nhà thầu thực hiện bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

- Nhà thầu cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, tối thiểu 08 năm.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Cung cấp hàng hóa :

+ Hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, thân thiện môi trường.

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

+ Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

+ Cam kết phải kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

+ Trường hợp Phiếu tiếp nhận hoặc ..... của hàng hóa bị thu hồi ... trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh phụ lục hợp đồng và Chủ đầu tư sẽ không thanh toán phần giá trị hàng hóa sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực ( theo điều kiện thanh toán trong hợp đồng )

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

+ Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Khi giao hàng:

• Đối với hàng nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp các tài liệu liên quan thông quan hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận phân tích (COA đối với sản phẩm thuộc danh mục phải xin COA); Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có) ......;

• Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có), ...

1.3.3. Các hướng dẫn khác

Để sắp xếp E-HSDT khoa học và hợp lý và phục vụ công tác xem xét, đánh giá của Chủ đầu tư, đề nghị nhà thầu phân chia các thư mục (folder) rõ ràng như sau:

- Tính hợp lệ:

+  Bảo lãnh dự thầu thực hiện theo Mục 18.8 E-CDNT tại Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu với khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp phải nộp Bảo lãnh dự thầu, theo quy định tại 18.8 E-CDNT tại Chương I, nhà thầu nộp Bản scan Bảo lãnh dự thầu và Tài liệu chứng minh thẩm quyền của người ký thư bảo lãnh;
b. Năng lực kinh nghiệm: tách thành các tệp (file) riêng:

- Thông tin nhà thầu (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện mua bán…) cụ thể  :

Giấy phép Đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp; kèm tài liệu chứng minh (nếu có) Nhà thầu thuộc một trong các trường hợp quy
định tại điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 18, Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu thuộc một trong các trường hợp này mà không kê khai thì không được xem xét trong quá trình đánh giá. (Với các nội dung xác minh về lao động, nhà thầu phải cung cấp tài liệu đơn vị quản lý về lao động của doanh nghiệp cấp hoặc tài liệu khác tương đương)
- Tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế và Báo cáo tài chính từng năm (BCTC năm 2022, BCTC năm 2023, BCTC năm 2024):

+ Đối với Doanh nghiệp: Nộp Bản scan Báo cáo tài chính năm 2022,2023, 2024 (kèm thuyết minh Báo cáo tài chính) và Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 03/TNDN) của 03 năm; và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất;
        + Đối với Hộ kinh doanh: Nộp bản scan Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với Hộ kinh doanh và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất;

- Hợp đồng tương tự (Hợp đồng tương tự 1, 2,…)

+  Hàng hóa thương mại: Nhà thầu kê khai hàng hóa và cung cấp Bản Scan Hợp đồng tương tự kèm Biên bản nghiệm thu (có danh mục và giá trị hàng hóa đã thực hiện) hoặc Biên bản thanh lý (có danh mục và giá trị hàng hóa đã thực hiện) hoặc Hóa đơn tài chính thể hiện giá trị hàng hóa tương ứng (BMT có thể yêu cầu bổ sung Hóa đơn tài
chính khi cần xác minh, đối chiếu).
       + Hàng hóa tự sản xuất: Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (nhà xưởng, máy móc, sản lượng đầu ra) theo nội dung kê khai;
       + Trường hợp, Nhà thầu có kê khai hàng hóa ưu đãi (Mẫu 15A, 15B,15C) phải đính kèm tài liệu chứng minh ưu đãi trong E-HSDT (giấy xác nhận tỉ lệ nội địa hóa do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc các tài liệu tương đương đối với từng Model, ký mã hiệu của hàng hóa dự thầu được kê khai ưu đãi). Nếu không có tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không được xem xét tính ưu đãi.

- Các tài liệu liên quan khác.

c. Kỹ thuật: mỗi mặt hàng dự thầu được đặt trong 1 thư mục riêng (trừ các mặt hàng có chung tài liệu thì chỉ cần cung cấp 1 lần). Lưu ý tách riêng từng tài liệu kỹ thuật, không gộp chung các tài liệu khác nhau như catalogue, datasheet, hướng dẫn sử dụng…

STT 1:

- Bản kết quả phân loại TTBYT

- Số lưu hành/GPNK

- Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, …)

- Catalogue

- Datasheet

- Hướng dẫn sử dụng

- Tài liệu khác (nếu có)

STT 2: tương tự…

Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do Nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.