Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm Gói thầu số 8: Mua sắm máy Siêu âm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026

- Tên gói thầu: - Gói thầu số 8: Mua sắm máy Siêu âm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Thiệu Hoá

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Thiệu Hoá- Khu phố Ba Chè- Xã Thiệu Trung- Tỉnh Thanh Hoá

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Thiệu Hoá
- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 12 tháng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ
thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
	STT
	Tên hàng hóa 
	Chi tiết đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	
	

	1
	Máy siêu âm
	I. Yêu cầu chung

- Máy mới 100%, được sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Nhà sản xuất: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng CE 

- Xuất xứ máy chính: G7

- Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam

- Điều kiện hoạt động đối với máy chính:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C 

+ Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ): ≥ 75% 

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Màn hình hiển thị: 01 cái

- Cánh tay xoay màn hình: 01 cái

- Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái

- Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông: 01 cái

- Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái

- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái

- Gói phần mềm siêu âm lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mạch máu, doppler xuyên sọ TCD, mô mềm, cơ xương khớp, tim người lớn, tim nhi: 01 gói phần mềm

- Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng cho gan, giáp, vú: 01 phần mềm

- Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình: 01 phần mềm

- Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: 01 phần mềm

- Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 gói

- Ổ đĩa DVD: 01 cái

- Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái

- Máy in màu: 01 bộ

- Bộ máy tính: 01 bộ

- Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật

1. Máy chính

- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có 4 bánh xe. Có khoá hãm.

- Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động

- Dải động hệ thống tối đa: ≥ 320 dB

- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng thăm khám

- Thang xám: ≥ 256 mức

- Tổng số kênh xử lý số hóa: ≥ 7.000.000 kênh

- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 800 hình/giây

- Hỗ trợ tần số lên đến: ≥ 22 MHz

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 1 TB

2. Màn hình hiển thị

- Màn hình LCD hoặc OLED, kích thước ≥ 21,5 inches

- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels

3. Bảng điều khiển và giao diện sử dụng

- Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 10,4 inches

- Có ≥ 8 thanh trượt điều khiển để điều chỉnh TGC

4. Đầu dò

- Chuyển đổi điện tử giữa các đầu dò

- Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt trước hình ảnh cho mỗi đầu dò

4.1. Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc ma trận

- Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 22 MHz

- Số chấn tử: ≥ 1900 chấn tử

- Khẩu độ:≥ 38 mm

- Ứng dụng: mạch máu, bộ phận nhỏ, cơ xương khớp

4.2. Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương

- Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 5 MHz

- Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử

- Trường nhìn 2D: ≥ 110 độ

- Ứng dụng: ổ bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa và các ứng dụng can thiệp

- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

4.3. Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương

- Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 5 MHz

- Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử

- Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ

- Ứng dụng: tim người lớn, tim nhi, Doppler xuyên sọ

5. Phần mềm thăm khám và chức năng

5.1. Các phần mềm thăm khám lâm sàng

- Gói phần mềm siêu âm lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mạch máu, doppler xuyên sọ TCD, mô mềm, cơ xương khớp, tim người lớn, tim nhi

5.2. Chức năng đo đạc và tính toán: bao gồm

- Chức năng đo đạc và phân tích tổng quát: Có

- Chức năng đo đạc và phân tích mạch máu: Có

- Chức năng đo đạc và phân tích mô mềm: Có

- Chức năng đo đạc và phân tích tim: Có

- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim

- Tự động phân tích Doppler thời gian thực

5.3. Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng cho gan, giáp, vú

- Biến dạng mô theo thời gian thực từ các xung đẩy siêu âm đặc biệt

- Vùng quan tâm (ROI) lớn có khả năng hỗ trợ nhiều điểm lấy mẫu

- Bản đồ độ tin cậy có thể lựa chọn

5.4. Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình: Có

5.5. Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: Có

- Điều chỉnh độ lợi và TGC của hệ thống liên tục và theo thời gian thực để có được độ sáng cân bằng cho mô

6. Các chế độ hình ảnh và hiển thị: tối thiểu có

- Chế độ tạo ảnh thang xám 2D

- Chế độ M-mode

- Chế độ M-mode Doppler màu

- Chế độ tạo ảnh Doppler mô (TDI)

- Chế độ tạo ảnh hòa âm mô

- Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực

- Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode 2D

- Chế độ tạo ảnh Doppler màu

- Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng có hướng

- Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao

- Chế độ hiển thị Duplex và Triplex

- Chế độ Zoom

- Chế độ tạo ảnh kép (Dual)

7. Các tính năng 2D (B-mode)

- Khả năng đảo ảnh trái và phải, trên và dưới

- Độ khuếch đại - Gain

- Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 800 khung hình/giây

- Công nghệ xử lý hình ảnh giảm nhiễu, bao gồm tối đa ≥ 5 mức lựa chọn xử lý hình ảnh.

8. Các tính năng M-mode

- Có thể lựa chọn tốc độ quét

- Chế độ M-mode phẫu thuật

9. Các tính năng Doppler

Doppler màu

- Có tối đa ≥ 15 vị trí đường nền có thể lựa chọn, tùy thuộc ứng dụng lâm sàng

- Đảo đường nền

- Đảo màu trên ảnh động và tĩnh

- Tần số lặp xung PRF của Doppler màu: tối đa ≥ 19,8 kHz

Doppler năng lượng

- Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ

- Điều chỉnh mật độ dòng

- Đảo màu trên ảnh động và tĩnh

- Tần số lặp xung PRF của Doppler năng lượng: tối đa ≥ 19,8 kHz

Doppler phổ dạng xung PW

- Hiệu chỉnh góc

- Điều chỉnh được vị trí đường nền

- Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 1 - ≥ 20 mm (tùy vào đầu dò)

- Tần số lặp xung PRF của Doppler phổ dạng xung PW: từ ≤ 0,2 - ≥ 34 kHz

Doppler liên tục (CW)

- Có trong ứng dụng siêu âm tim trên đầu dò Sector

- Vận tốc tối đa: ≥ 19m/giây (tùy vào đầu dò)

Doppler mô cơ tim (TDI): Có

10.  Bộ nhớ ảnh Cine

- Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2000 ảnh

- Dữ liệu Doppler và chế độ M: lên đến ≥ 60 giây

- Dữ liệu Doppler liên tục: lên đến ≥ 45 giây

11.  Lưu trữ dữ liệu

- Dung lượng lưu trữ của hệ thống: ≥ 512 GB

- Có hỗ trợ ổ đĩa DVD

12.  Khả năng ghép nối: tối thiểu có

- Có cổng USB.

- Có cổng kết nối máy in.

- Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM

- Có cổng DisplayPort hoặc HDMI hoặc tương đương
	Máy
	01


Ghi chú:

- Nhà thầu phải chào đầy đủ danh mục mặt hàng thuộc gói thầu

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu, catalog được mô tả chi tiết theo

từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản

xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp chủ đầu tư nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì chủ đầu tư sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.
- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu nêu trên hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ

thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có

văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào. (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: …………………………………………………………… …………….

Số đăng ký kinh doanh……………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………… của …………
Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).
II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định Nghị định 98/2021/NĐ-CP và 07/2023/NĐ-CP, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá cung ứng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO); Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và chứng thư giám định
(Vinacontrol) của cơ quan có chức năng giám định hoặc các cơ quan có chức năng tương đương về xác định tình trạng, xuất xứ của thiết bị đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Phiếu kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật với các trang thiết bị có  yêu cầu theo quy định của Nhà nước.

- Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng.

- Cam kết bảo hành thiết bị tối thiểu là 12 tháng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tối thiểu 2 lần/ 1 năm, trong thời gian bảo hành thiết bị;

- Cam kết cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế tối thiểu 10 năm sau thời gian bảo hành;

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong EHSMT và pháp luật về đấu thầu.








___, ngày __ tháng __ năm__








      ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                                                                               [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] 
- Nhà thầu phải có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (theo mẫu đính kèm) và thực hiện kê khai chi tiết: mã sản phẩm, thông số kỹ thuật của từng hàng hóa dự thầu; đồng thời ghi rõ số trang, vị trí trong tài liệu kỹ thuật của E-HSDT có chứa thông tin tương ứng. Nhà thầu phải gửi kèm 01 (một) file Excel chứa toàn bộ nội dung kê khai này trong E-HSDT.
Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
                                                                           BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
                                                                                    Gói thầu: .........................................
	STT
(E- 
HS
MT)
	Tên
hàng
hóa (E-
HSMT)
	Tên
thương
mại,
ký mã
hiệu,
nhãn
mác sản
phẩm
	Thông
số kỹ
thuật
	Số đăng
ký lưu
hành
hoặc số
giấy
phép
nhập
khẩu
	Số
chứng
nhận
tiêu
chuẩn
chất
lượng
	Hãng
sản
xuất
	Xuất
xứ
	Hãng/
nước
chủ
sở
hữu
	Năm
sản
xuất
	Đơn
vị
tính
	Số
lượng
	Loại
trang
thiết bị y
tế
(A,B,C,D)
	Đơn
giá
(gồm
thuế)
	Thành
tiền
	Tài liệu
tham chiếu
trong E
HSDT
(số trang…)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Catalogue/

Brochure/

Datasheet/

….

	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê
khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng
và nhà sản xuất phát hành.

(Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các



....................., ngày.........tháng..........năm ......

thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào).



             Đại diện hợp pháp của nhà thầu












                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
