## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: : Mua sắm thiết bị phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - Số 39, Nguyễn Văn Tre, Khóm 11, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Về chủng loại hàng hóa: Tất cả các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp cho gói thầu phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, hàng hóa phải mới 100%.

- Về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: Hàng hóa sau khi bàn giao lắp đặt phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong mọi trường hợp.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn).

- Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê và xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng (phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh là nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng kèm theo).

| STT | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu dò Convex | -Đầu dò mới 100% -Băng Thông: từ 1.75 – 4.95 MHz -Số chấn tử: 192 -Trường nhìn (FOV): 70° -Đầu dò Convex sử dụng tương thích với máy siêu âm Logiq S7 của bệnh viện đang sử dụng | 01 | Cái |
| 2 | Đầu dò Linear | -Đầu dò mới 100% -Băng Thông: từ 2 – 11 MHz -Số chấn tử: 256 -Trường nhìn (FOV): 51.2 mm -Đầu dò linear sử dụng tương thích với máy siêu âm Logiq S7 của bệnh viện đang sử dụng | 01 | Cái |
| 3 | Đầu dò Phụ khoa | -Đầu dò mới 100% -Băng Thông: từ 4.04 – 8.64 MHz -Số chấn tử: 192 -Trường nhìn (FOV): 146° -Đầu dò phụ khoa sử dụng tương thích với máy siêu âm Logiq S7 của bệnh viện đang sử dụng | 01 | Cái |
| 4 | Hệ thống lưu điện(UPS)120 KVA | I.Yêu cầu chung: -Hàng hóa mới 100% -Năm sản xuất: 2025 trở về sau -Điều kiện môi trường hoạt động: +Nhiệt độ tối đa: 40 độ C +Độ ẩm tối đa: 95% II.Cấu hình: -Máy chính: 01 cái -Tủ I/O cabinet cho hệ thống: 01 cái -Bộ lưu trữ điện ≥ 30 phút với tải 100kW: 01 bộ III.Thông số kỹ thuật: -Công nghệ: UPS Online chuyển đổi kép hoặc tương đương -Công suất hệ thống: ≥ 120kVA/108kW -Nguồn vào: +Điện áp định mức: 380VAC +Tần số: 50Hz /60Hz +THD (i) < 5% +Điện áp Bypass: 380Vac ≤ (±15%) -Nguồn ra: +Điện áp: 380VAC ≤ ±1% +Tần số: 50Hz / 60Hz -Khả năng chịu quá tải: ≤ 125% trong vòng 10 phút -Màn hình LCD -Cổng giao tiếp: RS232 hoặc tương đương -Khe cắm mở rộng dùng cắm các Card mở rộng khi có nhu cầu: Modbus hoặc nhiều hơn IV.Yêu cầu khác -Bảo hành ≥36 tháng -Bảo trì định kỳ ≤ 6 tháng/ lần -Nhà thầu chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và kết nối hệ thống lưu điện(UPS) mới với hệ thống/máy của bệnh viện phải đảm bảo hoạt động tốt và ổn định. -Nhà thầu có trách nhiệm di dời hệ thống lưu điện(UPS) cũ của bệnh viện đến vị trí bệnh viện yêu cầu trước khi lắp đặt hệ thống lưu điện(UPS) mới | 01 | Hệ thống |
| 5 | Hệ thống lưu điện(UPS) 160KVA | I.Yêu cầu chung: -Hàng hóa mới 100% -Năm sản xuất: 2025 trở về sau -Điều kiện môi trường hoạt động: +Nhiệt độ tối đa: 40 độ C +Độ ẩm tối đa: 95% II.Cấu hình: -Máy chính: 01 cái -Tủ I/O cabinet cho hệ thống: 01 cái -Bộ lưu trữ điện ≥ 30 phút với tải 100kW: 01 bộ III.Thông số kỹ thuật: -Công nghệ: UPS Online chuyển đổi kép hoặc tương đương -Công suất hệ thống: ≥ 160KVA/ 144KW -Nguồn vào: +Điện áp định mức: 380VAC +Tần số: 50Hz /60Hz +THD (i) < 5% +Điện áp Bypass: 380Vac ≤ (±15%) -Nguồn ra: +Điện áp: 380VAC ≤ ±1% +Tần số: 50Hz / 60Hz +Khả năng chịu quá tải: ≤ 125% trong vòng 10 phút -Màn hình LCD -Cổng giao tiếp: RS232 hoặc tương đương -Khe cắm mở rộng dùng cắm các Card mở rộng khi có nhu cầu: Modbus hoặc nhiều hơn IV.Yêu cầu khác -Bảo hành ≥36 tháng -Bảo trì định kỳ ≤ 6 tháng/ lần -Nhà thầu chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và kết nối hệ thống lưu điện(UPS) mới với hệ thống/máy của bệnh viện phải đảm bảo hoạt động tốt và ổn định. -Nhà thầu có trách nhiệm di dời hệ thống lưu điện(UPS) cũ của bệnh viện đến vị trí bệnh viện yêu cầu trước khi lắp đặt hệ thống lưu điện(UPS) mới | 02 | Hệ thống |

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ cataloge, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa cung cấp

- Các đầu dò Convex, Đầu dò Linear, Đầu dò Phụ khoa:

+Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

+Thời gian bảo hành là: ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nếu hàng hóa có yêu cầu kiểm tra thử nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì hàng hóa sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn).