Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540

- Tên gói thầu: “Sửa chữa máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540”.
- Giá trị gói thầu: 282.000.000 VNĐ.
- Nguồn vốn: Kinh phí tự chủ bệnh viện

- Thời gian thực hiện: Quý I/2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân y 354. Địa chỉ 120 Đốc Ngữ, Ngọc Hà, Hà Nội.

Các văn bản pháp lý có liên quan:

- Quyết định số 581/QĐ-BVQY ngày 23/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Sửa chữa máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540.
2. Mục tiêu công việc và yêu cầu kỹ thuật

* Yêu cầu chung

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu nhà thầu thấy cần thiết) phục vụ cho việc lập E-HSDT. Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập E-HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác. (Liên hệ khảo sát tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 354 số 120 Đốc Ngữ Ngọc Hà Hà Nội).
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của gói thầu


Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số, cấu hình kỹ thuật chi tiết, nội dung cần thay thế, sửa chữa
	ĐVT
	Số lượng

	
	Sửa chữa máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540
	Thay mới bình cấp điện cao thế cho máy chụp cắt lớp CT OPTIMA 450, thông số kỹ thuật:

- JD 60 DC sử dụng bình cao thế lưỡng cực. 

- Bình cao thế lưỡng cực được làm kín bằng bo mạch đo kV đặt trên nó.

- Một thước đo nhiệt độ được đặt trong dầu dưới nắp và được sử dụng để theo dõi nhiệt độ Bình cao áp và để tránh quá nhiệt (nhiệt độ tối đa cho phép là 67 độ C).

- Máy biến áp HV có hai cuộn dây sơ cấp được kết nối nối tiếp và với biến tần LC.

- Bốn cuộn dây thứ cấp được kết nối nối tiếp cùng với giai đoạn chỉnh lưu / lọc của chúng.

- Tỷ lệ biến áp là 417 cho các ứng dụng đường dây đầu vào 1 và 3 pha (dẫn đến DC Bus 400VDC-800VDC) và cao hơn bốn lần đối với các ứng dụng chạy bằng pin (dẫn đến DC 100VDC-200VDC).

- Tổng số tụ lọc HV là 1nF bên trong Bình cao áp.

- Cấu trúc liên kết biến tần cùng với tụ lọc HV này tạo ra gợn sóng HV trong phạm vi 40KHz-140KHz, không thể đo được ở mA thấp lên đến vài % ở mA tối đa.
	Cái
	01


Chú ý: 



- Sau sửa chữa máy chụp cắt lớp hoạt động bình thường, đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn.


- Thiết bị thay thế phải tương thích với máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540 của bệnh viện và phải có xác nhận của hãng GE về sự tương thích của hàng  hóa đối với máy chụp cắt lớp OPTIMA CT540 của bệnh viện.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 

Thời gian: Trong khi lắp đặt, chạy thử; trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Địa điểm: Bệnh viện Quân y 354. Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ngọc Hà, Hà Nội.

Cách thức tiến hành:

Bước 1: Khi linh kiện thay thế được chuyển đến bên mời thầu, nhà thầu báo cho bên mời thầu biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan (nếu có).


Bước 2: Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và Thử nghiệm (nếu có) đối với linh kiện thay thế, nhà thầu tiến hành lắp đặt, bàn giao cho bên sử dụng.
Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm (nếu có): Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Cách thức xử lý đối với thiết bị không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Khi thiết bị qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp, tương thích đồng bộ với thiết bị hiện có của bệnh viện thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các linh phụ kiện bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế, sửa chữa hay điều chỉnh, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế, sửa chữa hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và Thử nghiệm, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

