# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua trang thiết bị y tế cho các khoa lâm sàng triển khai dịch vụ kỹ thuật mới và phục vụ công tác khám chữa bệnh thuộc TTrung tâm Y tế Khu vực Bắc Sơn năm 2026

- Tên dự toán: Mua trang thiết bị y tế cho các khoa lâm sàng triển khai dịch vụ kỹ thuật mới và phục vụ công tác khám chữa bệnh thuộc TTrung tâm Y tế Khu vực Bắc Sơn năm 2026;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Sơn

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Sơn địa chỉ: Thôn Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I-quý II năm 2026

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa sử dụng.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Hàng hóa | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chạy thận nhân tạo (HDF Online) | Yêu cầu chung |
|  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  |  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  |  | Thời gian bảo hành máy chính: 24 tháng, bộ phụ kiện tiêu chuẩn 12 tháng |
|  |  | Nguồn điện: 220V ±10% Tần số: 50Hz ±5% |
|  |  | - Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 oC + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
|  |  | Yêu cầu cấu hình |
|  |  | - Máy chính: 01 hệ thống |
|  |  | - Bộ theo dõi huyết áp tự động: 01 bộ |
|  |  | - Bộ theo dõi độ thanh thải Urea trực tuyến: 01 bộ |
|  |  | - Các dây dẫn nguồn cung cấp và dây tiếp địa: 01 bộ |
|  |  | - Giá gắn bột khô (Bicarbonate cartridge): 01 bộ |
|  |  | - Giá treo màng lọc thận: 01 cái |
|  |  | - Thanh treo dịch truyền: 01 cái |
|  |  | - Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái |
|  |  | - Tay quay bơm máu: 01 cái |
|  |  | - Dây dẫn nước cấp, nước thải: 01 bộ |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Tính năng và thông số kỹ thuật |
|  |  | Màn hình: Màn hình cảm ứng ≥ 15 inch |
|  |  | Cung cấp sáu biểu đồ có thể kết hợp tự do, các hồ sơ này có thể được cài đặt riêng rẽ tùy theo nhu cầu của bệnh nhân: - Biểu đồ siêu lọc - Biểu đồ khả năng kiểm soát natri - Biểu đồ nhiệt độ - Biểu đồ bicarbonate - Biểu đồ Heparin Biểu đồ lưu lượng dịch thẩm tách |
|  |  | Nguồn nước: Nước cung cấp (RO): thích hợp cho chạy thận nhân tạo - Dãy áp lực hoạt động: 0.5 - Dãy nhiệt độ hoạt động: 10oC - ≥ 30 oC - Dịch lọc cung cấp: Can/ cung cấp trung tâm/ bicarbonate cartridge |
|  |  | Dịch lọc: - Dịch lọc: Acetate hoặc bicarbonate - Dãy hoạt động của nhiệt độ: Chọn giữa 33oC - ≤ 40oC - Độ dẫn điện tổng cộng: 12.5 mS/cm – ≤ 16 mS/cm (125 -160 mmol/l) - Dung sai đo lường: ± 0.2 mS/cm - Lưu lượng dung dịch: 300-800 ml/phút, bước điều chỉnh liên tục |
|  |  | Bộ phát hiện rò rỉ máu: Phát hiện rò rỉ máu: Quang học, màu đặc trưng Giá trị giới hạn báo động: >0.5ml/phút (HCT 45%), > 0.35 ml/phút (HCT 25%) |
|  |  | Siêu lọc: - Kiểm tra thể tích thường xuyên qua buồng cân bằng, siêu lọc qua bơm siêu lọc - Dãy hoạt động của siêu lọc: từ 0 đến +4.000 ml/giờ - Dung sai đo lường của siêu lọc: Dao động bơm siêu lọc <1% |
|  |  | Bơm máu: - Bơm máu: bơm 2 trục - Tốc độ bơm: 50 – 600 ml/phút - Độ dao động: ≤ 10% với áp lực lên đến -150mmHg |
|  |  | Bơm Heparin: Cho bơm tiêm 10ml, 20ml và 30 ml Tốc độ truyền: 01-10ml/giờ Thể tích bolus: 0.1 – 10ml/giờ Dung sai đo lường tốc độ bơm: ≤ 10% |
|  |  | Bộ phận phát hiện bọt khí: Bộ phát hiện bọt khí an toàn: bằng siêu âm Hệ thống bảo vệ: Tự động phát hiện và kiểm tra bằng siêu âm trong suốt quá trình vận hành. |
|  |  | Bộ phận kiểm soát áp lực động mạch: - Phạm vi hiển thị: ≤ -400 mmHg đến ≥ +400 mmHg - Dung sai đo lường: ± 10mmHg |
|  |  | Bộ phận kiểm soát áp lực tĩnh mạch: - Phạm vi hiển thị: -100 đến ≥+400 mmHg - Dung sai đo lường: ± 10mmHg |
|  |  | Bộ phận theo dõi áp lực xuyên màng: Phạm vi hiển thị: -100 đến > +500 mmHg |
|  |  | Chương trình khử khuẩn: + Khử khuẩn bằng hóa chất/ tẩy rửa: Chương trình tự động bắt đầu với thì rửa máy với thời gian ngắn nhất, có thể cài đặt theo nhiều loại hóa chất sử dụng. + Khử khuẩn bằng nhiệt/ tẩy rửa: Chương trình chạy tự động ở xấp xỉ 85 độ C + Khử khuẩn trung tâm bằng nhiệt/hóa chất: Vệ sinh và tẩy rửa các kết nối của nguồn cấp + Tẩy rửa: tẩy rửa thiết bị đồng thời với nhiệt hay hóa chất (> 85oC) cho hệ thống đường ống trong máy và các đầu nối + Bộ nhớ lưu trữ: HDF Online ≥ 500 lần khử khuẩn |
|  |  | + Chương trình tự động: - Tắt máy - Tắt và khởi động lại máy - Khử khuẩn hàng tuần |
|  |  | Chế độ HDF: - Thể tích dịch bù: tối đa 240 lít - Tốc độ dịch bù: 20-400 ml/phút - Tốc độ dịch thẩm phân: 300-800 ml/phút - Thể tích dịch bù mỗi lần Bolus: 50-≥ 250 ml |
|  |  | + Hệ thống siêu lọc trải qua hai giai đoạn: - Thực hiện được tất cả các phương thức điều trị (HD, HF, HDF) với dịch lọc siêu sạch - Dịch bù vô khuẩn - Test màng lọc tự động trước mỗi lần chạy + Tạo ra được dịch tại chỗ khi cần với thể tích dịch theo yêu cầu + HDF/HF online sử dụng bù dịch trước màng và sau màng. + HDF/HF Online có thể sử dụng với phương pháp Single – needle valve (chỉ bù trước màng) |
|  |  | + Tự đuổi khí: rửa và mồi dịch cho vòng tuần hoàn ngoài cơ thể + Truyền trả thể tích máu còn lại trong hệ thống dây và màng (Auto – reinfusion) + Tự theo dõi tuổi thọ màng lọc thông qua chức năng “nhắc nhở” + Lưu trữ lại thông số về dịch bù và thể tích siêu lọc cũng như các thông số lọc máu khác. + Chức năng bơm bolus nhanh và an toàn. + Bộ phận màng lọc giúp ngăn ngừa các chất lạ vi sinh. |
|  |  | Cho phép lọc máu thể tích lớn với một dung dịch bù được tạo trực tiếp từ dịch chạy thận cho hiệu quả điều trị rất cao. |
|  |  | - Việc tự tạo ra dung dịch bù trực tuyến cần thiết theo nhu cầu - Tự tạo ra dịch mồi và rửa cho việc chuẩn bị đối với HD, HDF và HF |
|  |  | Có thể sử dụng màng lọc dịch thẩm tách để thực hiện trị liệu thẩm tách máu bằng dịch thẩm tách. Tuổi thọ màng: 150 ca chạy (tương đương: 900 giờ điều trị) |
|  |  | Theo dõi hiệu quả lọc máu theo thời gian Adimea: Adimea là một sáng tạo cho quá trình đo lường và kiểm soát liều thẩm tách liên tục (Kt/V) xuyên suốt toàn bộ quá trình điều trị. |
|  |  | Xác định chính xác sự suy giảm các chất tiết ra nước tiểu trong dịch thải thẩm tách bằng cách sử dụng công nghệ UV. |
|  |  | Giám sát theo thời gian trong suốt toàn bộ giai đoạn trị liệu. |
|  |  | Không xác định V – chỉ cần trọng lượng bệnh nhân trước khi chạy thận |
|  |  | Hiển thị rõ ràng của URR, spKt/V, eKt/V cũng như tiên lượng kết quả. |
| 2 | Máy lọc nước RO di động | + Nguồn điện sử dụng: 220-240 VAC, 50 Hz |
|  |  | + Công suất nước R.O: ≥ 100 lít/giờ |
|  |  | + Màng RO mức loại thải (%): |
|  |  | > 99% các vi khuẩn và nội độc tố |
|  |  | > 95% các muối hòa tan |
|  |  | + Hệ thống làm việc hoàn toàn tự động |
|  |  | + Cấp nước tinh khiết (R.O) trực tiếp đến máy thận không qua bồn chứa. |
|  |  | + Chất lượng nước RO phù hợp với tiêu chuẩn lọc thận của Bộ Y tế hoặc AAMI/ISO 23500. |
| 3 | Máy phẫu thuật laser CO2 (Máy laser Fractional CO2) | - Chất lượng mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  |  | - Đạt chứng chỉ CE |
|  |  | - Nguồn điện sử dụng : Hợp với lưới điện Việt Nam |
|  |  | - Môi trường hoạt động phù hợp với điều kiện Việt Nam |
|  |  | Cấu hình máy: |
|  |  | - Bước sóng 10.600 nm |
|  |  | - Công suất tối đa: 40W |
|  |  | - Cánh tay có khớp nối: 7 khớp |
|  |  | - Chế độ phát xung: liên tục, siêu xung, phân đoạn và cắt đốt |
|  |  | - Đầu vi điểm: 01 đầu |
|  |  | - Đầu cắt đốt 50mm: 01 đầu |
|  |  | - Đầu cắt đốt 100mm: 01 đầu |
|  |  | - Đầu điều trị, trẻ hóa vùng kín: 01 đầu |
|  |  | - Dây cáp nguồn: 01 bộ |
|  |  | - Bàn đạp: 01 chiếc |
|  |  | - Chìa khóa nguồn: 02 chiếc |
|  |  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ |
|  |  | Tính năng kỹ thuật cơ bản: |
|  |  | - Loại Laser CO2 |
|  |  | - Chế độ vi điểm, chế độ cắt đốt thông thường, chế độ trẻ hóa âm đạo, chế độ trẻ hóa ngoài âm hộ, phát xung liên tục. |
|  |  | - Màn hình hiển thị 8 inch LCD |
|  |  | - Sử dụng chế độ thường (Normal), (cắt đốt). Sử dụng đốt ở các vị trí bên ngoài: Bao gồm trên bề mặt da, trên da các vùng tai, vùng mũi (không áp dụng cho các vùng bên trong tai mũi họng) |
|  |  | - Sử dụng được trong phẫu thuật thẩm mỹ. |
|  |  | +Chế độ vi điểm: điều trị sẹo mụn, rạn da, sẹo bỏng, sẹo sau phẫu thuật, làm sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông |
|  |  | +Chế độ thường: Loại bỏ các u mềm ngoài da, nốt ruồi, hạt cơm, sùi mào gà,… |
|  |  | +Phụ khoa: Săn chắc âm đạo, tăng độ nhạy cảm và bôi trơn của âm đạo, cải thiện tình trạng tiểu són không tự chủ, cải thiện tình trạng đau rát khi quan hệ |
|  |  | +Âm hộ: Làm giảm thâm vùng âm hộ, làm hồng hào quyến rũ |
|  |  | - Cánh tay trục khủy, nhìn trực quan bao gồm 7 khớp nối. |
| 4 | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng | Cấu hình chi tiết: |
|  |  | 1. Camera nội soi: |
|  |  | - Cảm biến 1/1.8’’ CMOS hoặc CCD hoặc tương đương |
|  |  | - Tỷ lệ màn hình: 16:9 (1920 x 1080) – 5:4 (1280 x 1024) |
|  |  | - Độ phân giải: 1952 x 1116 ~ 2,4 Mega pixels |
|  |  | - Có nút bấm trên thân camera: Nút zoom & chụp hình |
|  |  | - Đầu nối conector kết cấu có răng cưa xoay chỉnh tiêu cự |
|  |  | - Đầu nối ống soi kết cấu bấm lên-xuống để thay ống soi. |
|  |  | 2. Bộ xử lý hình ảnh: |
|  |  | - Nguồn điện: AC220V/50Hz |
|  |  | - Video out : 2 HDMI, 1 DVI , 1 AV |
|  |  | - Chức năng cân bằng trắng |
|  |  | - Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu |
|  |  | - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh |
|  |  | - Chức năng chụp hình (Pedal) & chia 1/2/4 hình chuẩn HD |
|  |  | - Chức năng xem lại & thay thế hình đã chụp |
|  |  | - Chức năng hiển thị hình ảnh chia 4 hình trên màn hình sau khi tắt camera để hướng dẫn cho bệnh nhân. |
|  |  | 3. Nguồn sáng y tế: |
|  |  | - Nguồn điện 220V/50Hz |
|  |  | - Kiểu bóng: LED |
|  |  | - Nhiệt độ màu: 6500K |
|  |  | - Chức năng hiển thị cường độ sáng |
|  |  | - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng |
|  |  | - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật |
|  |  | - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ |
|  |  | - Chuẩn đầu cắm sáng: Có |
|  |  | 4. Dây dẫn sáng |
|  |  | - Chiều dài 2m |
|  |  | - Đường kính ống dẫn 4mm |
|  |  | - Đường kính ngoài 10mm |
|  |  | - Có miếng chống nóng |
|  |  | 5. Ống nội soi |
|  |  | - Ống nội soi 70o : Kích thước: Ø4mm x 175 mm |
|  |  | - Ống nội soi 0o : Kích thước: Ø3mm x 110 mm |
|  |  | 6. Xe để máy: |
|  |  | - Cột trụ chính chất liệu là trụ nhôm đúc áp lực định hình với rãnh kỹ thuật có thể tháo- lắp phụ kiện |
|  |  | - Bánh xe ф 100mm, bánh xe có khóa |
|  |  | - Đợt để máy điều chỉnh được lên xuống mọi vị trí, có nhựa bo bịt góc ABS. Chân đế có bịt đầu cao su chống va đập. |
|  |  | - Thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống |
|  |  | - Treo Camera chống xước, điều chỉnh được lên xuống |
|  |  | - Cột treo màn hình có thể xoay trái-phải, di chuyển lên-xuống. |
|  |  | - Có 3 ổ cấp điện có nắp chống nước, có công tắc ON/OFF |
|  |  | 7. Màn hình hiển thị |
|  |  | - Kích thước màn hình: 27 inch |
|  |  | - Công nghệ IPS |
|  |  | - Độ phân giải 2K: 2560 x 1440 pixels |
|  |  | - Độ sáng: 350 cd/m2 |
|  |  | - Ngõ vào tín hiệu video: 2*HDMI |
| 5 | Máy theo dõi sản khoa | I. Đặc tính chung : |
|  |  | - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 |
|  |  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  |  | II. Cấu hình : |
|  |  | + Đầu dò Doppler: 2 Cái |
|  |  | + Đầu dò UC (Cơn gò tử cung): 1 Cái |
|  |  | + Mark Jack đánh dấu sự kiện: 1 Cái |
|  |  | + Giấy in: 2 Xấp |
|  |  | + Dây Nguồn + Adapter : 1 Cái |
|  |  | + Gel siêu âm: 1 lọ |
|  |  | + Đai đầu dò: 3 Cái |
|  |  | + Giá treo đầu dò: 02 Cái |
|  |  | + Xe đẩy bằng tay: 01 Cái |
|  |  | + Hướng dẫn sử dụng anh và Việt: 1 Quyển |
|  |  | III. Thông số kỹ thuật |
|  |  | Tính năng: |
|  |  | -Chế độ hiển thị đồ thị, chế độ hiển thị số |
|  |  | - Xác minh kênh chéo ngăn FHR tính toán sai trong trường hợp song thai qua báo động |
|  |  | - Hiển thị đồ thị và số. Lưu dữ liệu, có thể xem lại sau đó |
|  |  | - Tính toán các dữ liệu quan trọng như đường cơ sở, tăng giảm, chuyển động thai nhi |
|  |  | - Hỗ trợ đa ngôn ngữ: 13 ngôn ngữ |
|  |  | - Có thể lựa chọn sử dụng 2 loại giấy in khác nhau sẵn có trên thị trường (30~240 nhịp/phút/ 50 ~ 210 nhịp/phút) |
|  |  | - Tích hợp hướng dẫn nhanh giúp người sử dụng có thể dễ hàng vận hành máy. |
|  |  | - Dữ liệu của FHR và UC có thể xuất ra USB và có thể được quản lý bằng phần mềm quản lý, phần mềm giám sát trung tâm |
|  |  | Thông só kỹ thuật: |
|  |  | - Màn hình màu LCD TFT rộng: 7 inch |
|  |  | - Đầu dò DOP/UC theo tiêu chuẩn: IPX8 |
|  |  | - Tần số đầu dò theo dõi tim thai: 1 Mhz |
|  |  | - Mật độ sóng siêu âm: ≤ 10mW/cm2 |
|  |  | - Dải nhịp tim thai: 30 ~ 240 nhịp/phút |
|  |  | - Độ chính xác ±2% |
|  |  | - Sự rò rỉ tín hiệu: ≤ 10 µA |
|  |  | - Cách điện: > 4kV, áp dụng tiêu chuẩn BF |
|  |  | - Tự động phát hiện chuyển động của song thai. |
|  |  | - Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: |
|  |  | - Đáp ứng tần số: DC ~ 0.5 Hz |
|  |  | - Độ phân giải 1 đơn vị |
|  |  | Máy in: |
|  |  | + In tự động ở chế độ: Tắt, 10, 20, 30, 40, 50, 60 phút. |
|  |  | + Tốc độ bình thường: 1, 2 hoặc 3 cm / phút, In tốc độ cao ở chế độ xem lại 10 cm/phút |
|  |  | - Giấy in sử dụng cho máy: Gấp kiểu chữ Z |
|  |  | - Kích thước giấy: 150 mm x 90 mm x 15mm |
|  |  | - Mức âm báo: 7 mức |
|  |  | - Báo nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm |
|  |  | - Báo ngắt kết nối đầu dò, cửa máy in mở, không có giấy |
|  |  | - Kết nối mở rộng qua cổng RS-232C, LAN RJ45 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu