## Sheet1
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Đính kèm Mục 1.2 Chương V E-HSMT Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất sử dụng cho chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật
1 | PP2600125086 | Băng cuộn dính không dệt | Cuộn | 1800 | - Kích thước: Rộng 5.0cm, dài từ 4-5 m. Đặc điểm : - Băng dính phủ lớp cao su trên bề mặt vải không dệt. - Dễ dàng xé rách bằng tay, không cần kéo và dễ sử dụng. - Tự dính, không để lại vết dính trên da sau khi bóc. - Độ bền, độ đàn hồi cao. - Có thể sử dụng trên nhiều bộ phận trên cơ thể. Mục đích sử dụng: Quấn cố định trong dịch truyền, hiến máu.
2 | PP2600125087 | Kim chọc hút tủy xương dùng 1 lần | Cây | 1008 | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE. - Kích cỡ kim 16G - chiều dài kim ≥ 43 mm, điều chỉnh được từ từ 23-60mm - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh, cứng - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim. Đầu nối luer chuẩn kết nối với xy lanh - Tay cầm tiện lợi và vững chắc giúp giữ áp lực tốt, đảm bảo chọc thành công, không gãy kim - Vô trùng - Đóng gói riêng biệt.
3 | PP2600125088 | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần. | Cái | 240 | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương - Vô trùng - Cỡ kim: 8G. - chiều dài kim 10 cm, đường kính nòng kim 4.0mm - Có ống thông thích hợp để lấy mẫu, Đầu kim sắc nhọn giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tuỷ xương dễ dàng. Kim thông dạng trụ, giúp dễ dàng hút, đẩy mảnh xương và giữ toàn vẹn mẫu tuỷ xương thu được. đầu kim chắc chắn không bị gãy khi thực hiện thủ thuật. - Có đầu nối, thanh đẩy lấy mẫu - Có thể kiểm tra được độ dài của mẫu trong khi sinh thiết - Có đầu khóa để nối với ống tiêm (syringe)
4 | PP2600125089 | Dây truyền máu | Bộ | 24000 | - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. - Vô trùng - Đầu cắm hình côn và phù hợp với túi máu - Bầu đếm giọt có màng lọc, đường kính lỗ lọc khoảng (175- 210) µm - Chiều dài dây truyền máu ≥ 150 cm - Cỡ dây truyền: 20 giọt/ml - Có kèm kim chọc tĩnh mạch vát 3 cạnh, cỡ 18G - Dây truyền trong suốt, không tạo bọt khi đuổi khí và trong quá trình truyền máu - Đầu khoá vặn xoắn - Khóa lăn điều chỉnh giọt
5 | PP2600125090 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 350ml có kèm bộ lấy chân không | Bộ | 20412 | Thực hiện phù hợp được trên máy ép tự động và bàn ép đạt chất lượng. Túi lấy máu ba loại đỉnh- đỉnh 350ml có kèm bộ lấy chân không, bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm. Khóa kẹp trên đường ống lấy mẫu và thu thập máu. Van khóa có đầu nối dễ gãy chỉ bẳng thao tác uốn cong nhẹ, có cơ chế nhận biết khi van mở hết. 1. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương 2. Bộ túi có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. Có túi bảo quản tiểu cầu PVC-TOTM (bảo quản tiểu cầu 5 ngày, không chứa kí hiệu DEHP trên nhãn túi) Dây lấy máu dài 1000-1200mm, có ≥ 10 đoạn mã số.Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser để tránh vuốt dây túi máu bị mờ số như là loại số in. Kích thước đừơng ống trên bộ túi: đường kính ngoài 4.5 ± 0.2 mm và đường kính trong 3± 0.2 mm. Có cấu trúc bao gồm 3 túi: a Túi 1:,dung tích ≥ 350ml. Chứa ≥ 49ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 260mm, trên đường ống có ≥3 đoạn mã số Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu. Dung tích: ≥ 300ml. Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 260mm, trên đường dây có ≥ 3 đoạn mã số Túi 3: Túi chứa ≥ 78 ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM. Dung tích: 400ml. Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC ± 2oC. Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 260mm ± 10mm, trên đường dây có ≥3 đoạn mã số. 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) 4. Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm - Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 1 độ đến 30 độ.
6 | PP2600125091 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương | Bộ | 130 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương. Thực hiện phù hợp trên máy tách tự động. - Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 15-17G. + 02 túi nhựa đựng tiểu cầu, . Cho phép thu nhận 2 đơn vị tiểu cầu người hiến/1 lần thu + ≥ 01 bộ lọc - Tiệt trùng bằng chiếu xạ hoặc ETO - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch chống đông - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu : + Bộ kit hoặc túi chuyển giảm thiểu bạch cầu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11/1 đơn vị. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA.
7 | PP2600125092 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương | Bộ | 399 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương. Thực hiện phù hợp trên máy tách tự động. - Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 17G. + 01 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích 1000ml. Cho phép thu nhận 1 đơn vị tiểu cầu người hiến. + ≥ 01 bộ lọc + 01 túi chưa bằng nhựa dung tích ≥800ml + ≥ 01 túi chứa bằng nhựa dung tích ≥ 600ml - Tiệt trùng bằng chiếu xạ hoặc ETO - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu : + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11/1 đơn vị. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA.
8 | PP2600125093 | Mối nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu) | Mối Nối | 2000 | Mối nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu) - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc FDA - Chứa 1000 lần nối - Nối được dây có kích thước: + Độ dày thành dây trong khoảng 0,5 đến 0,9 mm + Đường kính ngoài: từ 3,8 đến 5 mm + Đường kính trong: từ 2,7 đến 3,5 mm - Thời gian nối 1 mối hàn: <= 25 giây - Sử dụng công nghệ hàn nhiệt không tiếp xúc và không sử dụng vật liệu kết dính
9 | PP2600125094 | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | Cái | 60 | - Vỏ ngoài làm bằng chất liệu đảm bảo có độ trong suốt để quan sát dòng chảy bên trong. Vỏ bộ lọc cứng giúp ổn định màng lọc - Chất liệu màng lọc bạch cầu đảm bảo có tính tương đồng sinh học cao. - Kiểu màng lọc đảm bảo lượng bạch cầu tồn dư ≤ 1x10^6 - Có loại dùng tại giường - Năng lực lọc: Lọc được tối thiểu 1 đơn vị khối tiểu cầu pool (từ 4-6 đơn vị) hoặc 1 đơn vị khối tiểu cầu máy. - Không cần mồi trước với nước muối - Tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc GMP
10 | PP2600125095 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đáy 350ml có kèm bộ lấy chân không | Túi | 5220 | Thực hiện phù hợp được trên máy tách thành phần máu tự động. 1. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc FDA hoặc tương đương 2. Bộ túi có cấu trúc, sơ đồ nối dây phù hợp theo phương pháp điều chế khối tiểu cầu từ buffy coat kiểu đỉnh đáy. Có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. - Chiều dài dây lấy máu 1000-1200 mm, gồm các đoạn có mã số với trên 12 mã. Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser để tránh vuốt dây túi máu bị mờ số như là loại số in . Van khóa có đầu nối dễ gãy chỉ bẳng thao tác uốn cong nhẹ, có cơ chế nhận biết khi van mở hết. Kích thước đừơng ống trên bộ túi: dây lấy máu có đường kính ngoài 4.5 ± 0.1 mm và đường kính trong 3± 0.2 mm. Bao gồm 3 túi: a, Túi 1: - Dung tích 350 ml chứa máu toàn phần phù hợp với kỹ thuật điều chế của khoa Huyết học Truyền máu - Túi chứa 49ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương - Có túi chứa máu để lấy mẫu xét nghiệm. - Giá đỡ chuyển đổi kim tiêm cho phép lấy nhiều mẫu bằng ống chân không - Kim lấy máu cỡ 16G b, Túi 2: - Dung tích ≥ 300 ml, để chứa huyết tương hoặc tiểu cầu. Túi rỗng bảo quản thành phần máu. Chiều dài đường ống từ túi 2 đến túi 1: dài ≥ 600mm, trên đường dây có ≥ 8 đoạn mã số. Túi làm từ chất liệu PVC-TOTM c, Túi 3: - Dung tích ≥ 300 ml, Túi chứa ≥70ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM hoặc tương đương, cho phép bảo quản khối hồng cầu ≥ 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C ± 2 độ C Chiều dài đường ống từ túi 3 đến túi 1: dài ≥ 400mm; đường kính trong ≥ 3,4mm; đường kính ngoài ≥ 4,5mm. Trên túi có đoạn dây lưu mẫu: dài ≥ 520mm, trên đường dây có ≥ 6 đoạn mã số. 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) 4.Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ được ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm. - Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. - Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 0 độ đến 30 độ
11 | PP2600125096 | Bộ túi thu nhận tiểu cầu và lọc bạch cầu dùng cho sản xuất khối tiểu cầu Pool | Bộ | 765 | - Bộ kit thu nhận tiểu cầu và lọc bạch cầu dùng cho sản xuất khối tiểu cầu pool. Thực hiện phù hợp được trên máy tách tự động, bàn tách. - Phù hợp với phương pháp pool tiểu cầu từ Buffy Coat. - Bộ kít có cấu trúc đỉnh đỉnh, sử dụng được với cả máy ép tự động và bàn ép thủ công và phù hợp với phương pháp điều chế đỉnh đỉnh. Gồm có: • 07 đầu kết nối vô trùng với túi Buffy Coat và dung dịch nuôi dưỡng phù hợp. • Có van khóa dạng bẻ ở túi chuyển tránh thành phần máu tràn vào bộ lọc trước khi điều chế tách tiểu cầu và lọc bạch cầu. • Một túi chứa Buffy Coat transfer. • Một túi bảo quản tiểu cầu được làm từ chất liệu giúp bảo quản tiểu cầu đến 5- 7 ngày, thể tích túi (1500-1800) ml. • Một túi lấy mẫu gắn liền túi bảo quản tiểu cầu. - Số lượng bạch cầu còn lại trong túi chế phẩm ≤ 1 x 10^6 - Thời gian lọc: dưới 5 phút bằng bàn ép thủ công và dưới 3 phút bằng máy ép tự động
12 | PP2600125097 | Bộ kít thu nhận tiểu cầu túi đơn (đã bao gốm túi chống đông ACD-A) | Bộ | 1596 | Bộ kít thu nhận tiểu cầu kèm túi chống đông ACD-A ≥ 500ml phù hợp với máy tách thành phần máu tự động, bầu ly tâm dung tích >= 200 ml , bộ kít sử dụng 01 kim, túi đựng sản phẩm tiểu cầu lên đến 1000ml. Có túi transfer giữ lớp tiểu cầu giàu bạch cầu, giúp hạn chế tối đa lượng bạch cầu tồn dư trong túi sản phẩm tiểu cầu, thể tích túi transfer ≥100ml hoặc có cấu tạo đảm bảo chức năng tương đương. Số lượng thu thập tiểu cầu đơn:>=3 x10^11. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
13 | PP2600125098 | Túi lấy máu ba loại đỉnh- đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không | Bộ | 14388 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không. Thực hiện phù hợp được trên máy ép tự động và bàn ép đạt chất lượng. 1. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương 2. Bộ túi có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser để tránh vuốt dây túi máu bị mờ số như là loại số in. Van khóa có đầu nối dễ gãy chỉ bẳng thao tác uốn cong nhẹ, có cơ chế nhận biết khi van mở hết. Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính ngoài 4.5 ± 0.1 mm và đường kính trong 3.0± 0.2 mm. Có cấu trúc bao gồm 3 túi: a, Túi 1: - Dung tích 250 ml chứa máu toàn phần phù hợp với kỹ thuật điều chế của khoa Huyết học Truyền máu - Túi chứa 35 ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương - Chiều dài ống dây nối túi máu toàn phần (túi 1) đến chạc Y ≥ 260 mm, có ≥ 4 dãy số - Dây lấy máu dài 1000-1200 mm, có ≥ 10 dãy số, có kẹp để khóa. Nắp bọc đầu kim trượt qua kim và được khóa lại sau khi lấy kim ra khỏi mạch máu. - Có túi chứa máu để lấy mẫu xét nghiệm. - Giá đỡ chuyển đổi kim tiêm cho phép lấy nhiều mẫu bằng ống chân không - Kim lấy máu cỡ 16G b, Túi 2: - Dung tích ≥ 250 ml, để chứa huyết tương hoặc tiểu cầu. - Dây dài ≥ 260 mm, có ≥ 4 dãy số - Bảo quản được tiểu cầu ≥ 5 ngày. c, Túi 3: - Dung tích ≥ 250 ml, chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5, SAG-M hoặc tương đương, cho phép bảo quản khối hồng cầu ≥ 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C ± 2 độ C - Dây dài ≥ 260 mm, có ≥ 4 dãy số 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) - Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm. '- Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. - Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 1 độ đến 30 độ.
14 | PP2600125099 | Dao nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu). | Dao Nối/ Lần nối | 3600 | Dao nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu). - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc FDA - Chứa 300 lần nối - Nối được dây có kích thước: + Độ dày thành dây trong ≥0.5 mm + Đường kính ngoài: ≤ 5.0 mm + Đường kính trong: ≥ 2.7mm + Độ dài ống dây tối thiểu khi nối: 45 mm(± 10 %) - Thời gian nối 1 mối hàn: <= 22 giây - Sử dụng dao kim loại để cắt và nối dây
15 | PP2600125100 | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | Cái | 350 | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc FDA - Vô trùng và đóng gói riêng biệt - Bộ lọc bạch cầu có gắn túi bảo quản hồng cầu - Khả năng lọc loại bỏ >= 99,9% bạch cầu trong đơn vị maú và lượng bạch cầu tồn dư <= 1x 10^6/ túi - Phin lọc gồm có: + Bầu đếm giọt: bầu + Van 1 chiều trên ống rẽ nhánh: 1 cái. + Có 1 bầu lọc bạch cầu + Ống rẽ nhánh: 1 cái + Túi bảo quản hồng cầu: 1 túi + Mã vạch trên túi đựng chế phẩm.