# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

## 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Tên gói thầu: Mua sắm kim đốt sóng cao tần và kim sinh thiết năm 2026-2028.

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm kim đốt sóng cao tần và kim sinh thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nội tiết TW.

Giá gói thầu: 49.758.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu đồng.).

Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2026 – 2028.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, gói thầu chia thành từng phần.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, (02) hai túi hồ sơ.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng

Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

2.1.1. Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

2.1.2. Phạm vi cung cấp: Nêu rõ tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất.

2.1.3. Tiến độ giao hàng: ≤ 07 ngày (hoặc trong vòng 02 ngày đối với trường hợp khẩn cấp) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email, fax nhà thầu cung cấp khi kí hợp đồng).

2.1.4. Tính hợp pháp của hàng hóa: Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu Cam kết cung cấp tài liệu chứng minh thủ tục thông quan khi giao hàng.

2.1.4.1.  Đối với hàng hóa là thiết bị y tế

a) Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (Nhà thầu có thể cam kết cung cấp trước khi ký hợp đồng).

b) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế hợp lệ.

c) Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu, cụ thể:

Điều kiện lưu hành hàng hóa: Đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu.

* Số lưu hành:

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B:

+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế.

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp một trong số các tài liệu sau:

+ Số đăng ký lưu hành/ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

* Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025).

Ghi chú: Phân loại hàng hóa theo loại A hoặc B hoặc C hoặc D theo quy định; Đáp ứng điều kiện về số lưu hành/ số đăng ký lưu hành/ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ giấy phép nhập khẩu theo quy định tại mục a, khoản 1, Điều 22 Nghị định 98/2021/NĐ-CP và nội dung sửa đổi bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP.

2.1.4.2. Đối với hàng hóa không phải thiết bị y tế

+ Cam kết hàng hóa không phải là thiết bị y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nhà thầu giải trình.

2.1.5. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc chứng nhận lưu hành của Bộ y tế hoặc tương đương.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

Trong E-HSDT, nhà thầu cần kê khai và cung cấp tài liệu kỹ thuật đáp ứng các nội dung của tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa và Danh mục máy, thiết bị phụ trợ kèm theo (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 – Chương V) để chứng minh hàng hóa do mình chào đáp ứng với các yêu cầu về kỹ thuật. Nội dung Bảng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

2.2.1. Bảng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa dự thầu kê khai đầy đủ các thông tin liên quan tới danh mục hàng hóa dự thầu của Nhà thầu và tương ứng với yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT.

* Lưu ý:

- Nhà thầu bắt buộc phải chỉ rõ trong các bảng, từng tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào, trang nào, thuộc tài liệu có tên là gì (tên file là gì) của E-HSDT để Bên mời thầu dễ dàng tiếp cận được thông tin cần thiết.

- Nhà thầu kê khai cụ thể ký mã hiệu chi tiết của hàng hóa thuộc phạm vi được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017.

(Chi tiết theo file Excel đính kèm – Phụ lục 4)

2.2.2. Tài liệu kỹ thuật tham chiếu là một trong số các tài liệu như sau:

+ Đối với hàng nhập khẩu: Các tài liệu của nhà sản xuất kèm đường dẫn tới trang web chính hãng của nhà sản xuất; Catalog; Hình ảnh chụp của vỏ sản phẩm (nếu có); Tài liệu của nhà sản xuất (nếu có) và các tài liệu có liên quan phải có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất/ đơn vị nhập khẩu trên các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu có liên quan. Trích yếu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu tương đương khác để chứng minh sự phù hợp, đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Các tài liệu kỹ thuật tham chiếu không phải là tiếng Việt thì phải có bản dịch được chứng thực hoặc bản dịch được đóng dấu của nhà sản xuất/ đơn vị nhập khẩu. (Cho phép chỉ cần dịch những nội dung được trích yếu để chứng minh việc hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT).

+ Đối với hàng sản xuất trong nước: Các tài liệu của nhà sản xuất kèm đường dẫn tới trang web chính hãng của nhà sản xuất; Catalog; Hình ảnh chụp của vỏ sản phẩm (nếu có); Tài liệu của nhà sản xuất (nếu có) và các tài liệu có liên quan phải có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất trên các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu có liên quan để chứng minh đó là tài liệu do nhà sản xuất phát hành.

* Lưu ý:

Thứ tự ưu tiên của các tài liệu để đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT:

(1) Tài liệu kỹ thuật tham chiếu gốc;

(2) Tài liệu kỹ thuật tham chiếu bản dịch;

(3) Bảng đáp ứng kỹ thuật do nhà thầu kê khai.

Trường hợp có sự không thống nhất giữa các tài liệu nêu trên thì sẽ xác định tính chính xác dựa trên ưu tiên đã nêu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT.

2.2.3. Trường hợp cần thiết Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải chứng minh tính xác thực của các tài liệu nhà thầu nộp bằng một đường dẫn tới trang web của nhà sản xuất. Nếu nhà thầu không chứng minh được thì tài liệu nhà thầu cung cấp được đánh giá là không đảm bảo tính xác thực và không có cơ sở để bên mời thầu đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu của nhà thầu.

2.2.4. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Phụ lục 1

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | ĐV tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600086778 | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn) sử dụng cho máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Cái | 1.612 | - Có hệ thống làm mát. - Có cảm biến nhiệt độ tại đầu thân kim hoặc cảm biến nhiệt độ tại đầu mũi kim. - Có nhiều kích thước và đầu phát nhiệt khác nhau, tối thiểu có: + Đường kính đầu kim đốt: 20G, 18G, 17G, 15G + Chiều dài tay đốt: Từ 70mm đến ≥270mm + Chiều dài đoạn sinh nhiệt: Từ 5mm đến 50mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ OECD | OECD |
| 2 | PP2600086779 | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp, u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt, u gan, u phổi (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn) sử dụng cho máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Cái | 800 | '- Có hệ thống làm mát. - Có cảm biến nhiệt độ tại đầu thân kim hoặc cảm biến nhiệt độ tại đầu mũi kim - Có nhiều kích thước và đầu phát nhiệt khác nhau, tối thiểu có: + Đường kính đầu kim đốt: 18G, 17G. + Chiều dài tay đốt: Từ 70mm đến ≥270mm. + Chiều dài đoạn sinh nhiệt: Từ 5mm đến ≥35mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA và CE (Châu Âu). - Xuất xứ G7 | G7 |
| 3 | PP2600086780 | Kim sinh thiết bán tự động (kèm kim dẫn đường; các cỡ) | Bộ | 1.400 | '- Kim sinh thiết mô mềm mũi kim chất liệu bằng kim loại - Kim sinh thiết có tối thiểu các cỡ: 14G, 16G, 18G, 20G độ dài nằm trong khoảng từ 90mm đến ≥220mm - Có tối thiểu 2 nấc lấy mẫu: 10mm và 20mm - Thân kim được đánh dấu cm để xác định - Khóa an toàn được thiết kế giúp ngăn việc vô tình phóng kim trong quá trình thao tác - Kim dẫn đường bao gồm các cỡ: 11G, 13G, 15G, 17G, 19G với tối thiểu các độ dài trong khoảng từ 60mm đến 190mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và FDA hoặc tương đương |  |
| 4 | PP2600086781 | Kim sinh thiết dùng cho súng sinh thiết mô mềm các cỡ | Bộ | 600 | Kim sinh thiết dùng cho súng sinh thiết tự động - Độ sâu xâm nhập có thể điều chỉnh ở 2 nấc 10 mm hoặc 15mm và 20mm hoặc 22mm. - Có tối thiếu các cỡ kim: 14G; 16G; 18G; 20G; - Với mỗi cỡ, chiều dài kim có tối thiếu các kích thước (cm): Từ 10cm - 25cm; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CE (Châu Âu). |  |
| 5 | PP2600086782 | Kim sinh thiết sử dụng cho máy sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không | Bộ | 1.000 | Kim sinh thiết u vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm, mũi kim vát, chất liệu bằng kim loại, sắc bén, độ bền cao, đâm xuyên dễ dàng. - Dùng 1 lần điều trị cho 1 khối u - Kích thước kim các cỡ 8G, 10G - Chiều dài: 369 mm - 400 mm - Chiều dài mũi kim: 100 mm - 120 mm - Tiệt trùng từng cái. Tiệt trùng bằng EO. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 11135-1,2. ISO 13485. - Xuất xứ: OECD, IORA | OECD, IORA |

Phụ lục 2

DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

KÈM THEO HÀNG HÓA MỜI THẦU

| STT | Mã phần/ lô | Tên danh mục hàng hóa | Tên máy/ thiết bị phụ trợ | Yêu cầu cụ thể máy, thiết bị phụ trợ của danh mục dự thầu | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600086778 | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn) sử dụng cho máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy/ thiết bị đốt khối u bằng sóng cao tần | + Tương thích với kim đốt sóng cao tần tuyến giáp. + Có các mức năng lượng phù hợp để đốt các u. | Máy | 1 | Đặt thường trực tại bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng |
| 2 | PP2600086779 | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp, u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt, u gan, u phổi (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn) sử dụng cho máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy/ thiết bị phát năng lượng phù hợp với kim đốt khối u bằng sóng cao tần | + Tương thích với kim đốt sóng cao tần tuyến giáp, u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt, u gan, u phổi. + Có các mức năng lượng phù hợp để đốt các u. | Máy | 1 | Đặt thường trực tại bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng |
| 3 | PP2600086781 | Kim sinh thiết dùng cho súng sinh thiết mô mềm các cỡ | Máy/ thiết bị sinh thiết mô mềm phù hợp với kim sinh thiết | + Tương thích với kim sinh thiết mô mềm. + Có các mức năng lượng phù hợp để sinh thiết các u. | Máy | 1 | Đặt thường trực tại bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng |
| 4 | PP2600086782 | Kim sinh thiết sử dụng cho máy sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không | Máy/ thiết bị hút chân không phù hợp với kim hút u vú | Tương thích với kim hút u vú. | Máy | 1 | Đặt thường trực tại bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng |

Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật khi đáp ứng tất cả các tiêu chí.

2.2.5. Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

* Lưu ý chung đối với mục 2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

- Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và máy, thiết bị phụ trợ cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình tính ưu việt, tốt hơn tương ứng và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.

## 3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cung cấp số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025).

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất ≥ 12 tháng trở lên (Nhà thầu cam kết và nộp kèm trong E-HSDT).

- Có cam kết theo mẫu tại Phụ lục 3.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Thời gian: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

- Cách thức tiến hành:

+ Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra của hàng hóa, hóa đơn, chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ (đối với hàng hóa nhập khẩu)….

+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại E_ĐKC 22.

Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và Thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

PHỤ LỤC 3

| TÊN NHÀ THẦU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ |
| --- | --- |

CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết TW

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: “Mua sắm kim đốt sóng cao tần và kim sinh thiết năm 2026-2028” của Bệnh viện Nội tiết TW như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Nhà thầu cam kết đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Nhà thầu cam kết ứng vốn không tính lãi trong trường hợp bệnh viện chậm thanh toán.

4. Cam kết cung ứng hàng hóa kịp thời, chính xác, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam. Khi giao hàng có Phiếu báo lô và hạn dùng của sản phẩm.

5. Nhà thầu chịu trách nhiệm về bảo quản hàng hóa và chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hàng hóa đã giao mà không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra nhiều tai biến trong quá trình sử dụng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì nhà thầu phải thu hồi và tự vận chuyển hàng hóa từ kho Bệnh viện, nhà thầu chịu mọi phí tổn phát sinh từ việc thu hồi hàng hóa.

6. Nhà thầu cam kết:

- Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi

* Đối với hàng hóa nhập khẩu, cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản photo có đóng dấu treo của đơn vị nhập khẩu hoặc nhà cung cấp khi giao hàng nếu trúng thầu:

+ Chứng chỉ xuất xứ hàng hoá (Certificate of Origin – CO)

+ Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) do Hãng sản xuất cấp.

+ Tờ khai hải quan (thông quan), vận đơn, hóa đơn đặt hàng (Invoice).

+ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list).

* Đối với thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam:

+ Được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025).

7. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa: Đối với hàng hóa là thiết bị y tế phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc chứng nhận lưu hành của Bộ y tế hoặc tương đương (Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

8. Nhà thầu cam kết: Cung cấp đầy đủ máy, thiết bị phụ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tập huấn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và có đầy đủ tài liệu pháp lý của máy, thiết bị phụ trợ (nếu có) để đưa vào sử dụng tại Bệnh viện.

9. Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ 36 tháng trở lên;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ ≥ 18 tháng đến < 36 tháng;

- Tối thiểu còn 6 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ ≥ 12 tháng đến < 18 tháng;

- Tối thiểu còn 4 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ ≥ 6 tháng đến < 12 tháng;

- Tối thiểu còn 2 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất < 6 tháng;

Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

10. Cam kết thực hiện đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

11. Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT

12. Nhà thầu cam kết bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất ≥ 12 tháng trở lên

13. Bảo hành các sự cố đột xuất: Khi nhận được thông báo của Bệnh viện Nội tiết TW, cán bộ có thẩm quyền của nhà thầu phải có mặt trong vòng 24 giờ để giải quyết các vướng mắc và khắc phục sự cố.

14. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, tính pháp lý của các tài liệu đính kèm E-HSDT và có trách nhiệm giải trình/giải quyết kiến nghị (nếu có) với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng.

Hà Nội, ngày     tháng     năm

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 21

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Nhà thầu cung cấp thông tin theo file excel - phụ lục 4 đính kèm

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong E-HSDT.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá tính hợp lệ của Bảo đảm dự thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định.

- Nhà thầu đính kèm: file excel và file scan bản in ký đóng dấu nhà thầu (phần nhà thầu tự kê khai) của Phụ lục 4 trong E-HSDT.