# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế trang bị bổ sung cho Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

- Nguồn vốn:  Kinh phí BHYT kết dư của Bộ Công an.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21C.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hoá có xuất xứ.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hoá phải còn nguyên đai nguyên kiện.

- Thực hiện nghiệm thu chất lượng thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật thử trước khi đưa vào sử dụng.

- Có phương án bảo hành, bảo trì.

### Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu. Trường hợp nhà thầu đề xuất thiết bị có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt thiết bị để chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá

### 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

1. HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN (DSA)

I. Thông tin chung

- Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

- Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz

- Môi trường hoạt động (máy chính):

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30oC

+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70%

II. Cấu hình hệ thống bao gồm

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (loại treo trần), tối thiểu bao gồm:

- Hệ thống cánh tay C-arm treo trần: 01 Bộ

- Bàn can thiệp: 01 Bộ

- Bóng phát tia X: 01 bộ

- Bộ phát cao áp loại cao tần, điều khiển bằng vi xử lý: 01 bộ

- Đầu thu phẳng kỹ thuật số: 01 bộ

- Bộ giá đỡ treo màn hình trong phòng can thiệp: 01 Bộ

- Màn hình trong phòng can thiệp: 04 chiếc

- Màn hình trong phòng điều khiển: ≥ 03 chiếc

- Bộ điều khiển các chuyển động của hệ thống

- Bộ điều khiển không dây hoặc bộ điều khiển quan sát ảnh từ xa

- Bộ điều khiển bằng màn hình cảm ứng

- Hệ thống thu nhận và xử lý ảnh số: 01 hệ thống

- Máy trạm để chạy các phần mềm hỗ trợ can thiệp

Các phần mềm/chức năng hỗ trợ can thiệp:

- Phần mềm/chức năng chụp mạch xóa nền

- Phần mềm/chức năng hỗ trợ dẫn hướng trong can thiệp

- Phần mềm/chức năng thu hình và lưu trữ hình đồng bộ với tín hiệu điện tim.

- Phần mềm/chức năng tăng cường quan sát Stent trực tiếp:

- Phần mềm tái tạo hình ảnh mạch vành 3D hoặc Phần mềm thu hình tim theo quỹ đạo 2 trục đồng thời (Thu hình 2 nhánh động mạch vành trái-phải chỉ trong duy nhất 1 lần chụp).

- Phần mềm/chức năng phân tích định lượng mạch.

- Phần mềm/chức năng phân tích định lượng mạch vành:

- Phần mềm/chức năng phân tích tâm thất trái.

Can thiệp mạch não và mạch ngoại vi:

- Phần mềm/chức năng chồng ảnh.

- Phần mềm/chức năng chiếu

- Phần mềm/chức năng chụp mạch 3D.

- Phần mềm/chức năng tái tạo ảnh CT.

- Phần mềm/chức năng theo dõi dòng máu trong mạch não.

- Phần mềm/Chức năng 3D roadmap.

- Phần mềm/chức năng chụp mạch đuổi.

- Phần mềm/chức năng chụp mạch quay

- Phần mềm/chức năng tự động phát hiện mạch phẳng vòng van hoặc hướng dẫn hỗ trợ lập kế hoạch và dẫn đường cho thủ thuật tim bẩm sinh và cấu trúc tim

Các thiết bị phụ trợ kèm theo máy chính:

- Bộ đàm thoại 2 chiều giữa phòng mổ và phòng điều khiển Intercom: 01 Bộ

- Tấm kính chì treo trần bảo vệ phần trên cơ thể: 01 Bộ

- Tấm kính chì gắn bàn hoặc treo trần bảo vệ phần dưới cơ thể: 01 Bộ

- Bộ dây đai cố định bệnh nhân: 01 Bộ

- Bộ đỡ đầu, đỡ vai: 01 bộ

- Đèn trong phòng thăm khám treo trần (cung cấp kèm theo máy chính)

- Áo +váy chì, yếm cổ chì: 03 bộ

- Hệ thống theo dõi huyết động và các phụ kiện: 01 Bộ

- Hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt

- Bộ lưu điện UPS online 3 pha ≥ 100 kVA: 01 bộ

- Bộ ghi và lưu trữ dữ liệu dưới dạng Dicom (tách rời hoặc tích hợp theo máy)

- Bơm tiêm thuốc cản quang: 01 bộ

III. Tính năng và thông số kỹ thuật

Hệ thống cánh tay C-arm:

- Chức năng gồm xoay tự động và bằng tay

- Khả năng xoay quanh trục thẳng đứng: ≥ 135o

- Khả năng quay theo hướng đầu/ chân: ± ≥ 90o

- Tốc độ quay theo hướng đầu/ chân: ≥ 25 o/s

- Khả năng quay theo hướng phải/ trái khi cánh tay C-arm ở vị trí đầu: ≥120 độ quay trái (LAO) / ≥180 độ quay phải (RAO)

- Tốc độ quay theo hướng phải/ trái khi cánh tay C-arm ở vị trí đầu: ≥ 25o/s

- Khoảng cách từ điểm phát tia tới bộ thu nhận ảnh: từ ≤ 95 đến ≥ 119 cm

- Độ sâu cánh tay C-Arm: ≥ 90 cm

Bàn can thiệp:

- Chiều dài mặt bàn: ≥ 280 cm

- Chiều cao mặt bàn: từ ≤ 78 đến ≥ 100 cm

- Bề rộng mặt bàn: ≥ 45 cm

- Trượt ngang: ± ≥ 17.5 cm (hoặc ≥ 35 cm)

- Trượt dọc: ≥ 120 cm

- Tải trọng tĩnh tối đa: ≥ 325 kg

- Bàn có thể quay trên mặt phẳng ngang: ≥ - 90º/+120 º hoặc tổng góc ≥200º

- Tốc độ lên xuống của bàn: ≥ 3cm/s

Bóng phát tia X

- Kính thước tiêu điểm: ≤ 0,4x0,9 mm

- Công suất tiêu điểm nhỏ: ≥ 25 kW

- Công suất tiêu điểm lớn: ≥ 65 kW

- Tốc độ làm lạnh của anode: ≥ 1520 kHU/phút

- Khả năng trữ nhiệt tối đa của anode: ≥ 5.0 MHU

- Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng: ≥ 7.0MHU

- Tốc độ tản nhiệt của anode: ≥ 1500 kHU/phút

- Công suất chiếu liên tục: ≥ 4.0 kW trong thời gian khoảng 20 phút.

- Lưới lọc: ≥ 3

Bộ phát cao áp loại cao tần, điều khiển bằng vi xử lý

- Công suất: ≥ 100 kW

- Dải điện áp: từ ≤ 40 đến ≥ 125 kV

- Dòng tối đa: ≥ 1000 mA

- Công nghệ chiếu xung chuyển mạch lưới hoặc tương đương

Đầu thu phẳng kỹ thuật số

- Kích thước trường nhìn cực đại: ≥ 48 cm

- Trường thu ảnh: ≥ 6 mức

- Kích thước điểm ảnh: ≤ 155 mm

- Độ phân giải thang xám hình ảnh: ≥ 16 bit

- Hiệu số lượng tử (DQE): ≥ 77 %

- Tốc độ xung ở chế độ chiếu liều thấp: từ ≤ 0,5 đến ≥ 30 xung/giây

- Có cảm biến chống va chạm

Bộ giá đỡ treo màn hình trong phòng can thiệp

- Cho phép dễ dàng quay tự do, linh hoạt

Màn hình LCD hiển thị trong phòng can thiệp:

- Loại chuyên dụng cho y tế:

+ Kích thước ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024

+ Góc nhìn rộng: ≥ 176 độ

+ Độ sáng: ≥ 250 cd/m2

Màn hình LCD hiển thị trong phòng điều khiển

- Màn hình hiển thị ảnh trực tiếp (ảnh live) và các ứng dụng khác

+ Kích thước ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024

+ Góc nhìn rộng khoảng ≥ 176 độ

+ Độ sáng: ≥ 250cd/m2

Các bộ điều khiển toàn bộ hoạt động, chức năng của hệ thống

- Bộ điều khiển các chuyển động của hệ thống: 01 bộ (có tối thiểu các chức năng)

+ Khóa Pivot hoặc Khóa bàn

+ Mặt bàn trượt

+ Trượt mặt bàn bằng động cơ

+ Chiều cao bàn

+ Tùy chọn SID

+ Vị trí cánh tay C-arm

+ Lưu hoặc gọi vị trí

+ Phím dừng khẩn cấp

Bộ điều khiển bằng màn hình cảm ứng: 01 bộ (có tối thiểu các chức năng)

+ Cài đặt thu nhận dữ liệu

+ Xử lý ảnh

+ Điều khiển từ cạnh bàn

+ Chức năng khóa vị trí

+ Bật/tắt tia x

+ Điều khiển chạy lại ảnh

+ Đếm ngược hoặc Cài đặt bộ đếm thời gian soi chiếu

+ Lưu chiếu liều thấp

+ Chế độ xóa sạch

Bộ điều khiển quan sát trong phòng điều khiển: 01 bộ (có tối thiểu các chức năng)

+ Tắt/Bật nguồn

+ Chạy file

+ Chọn ảnh, mở, lưu file

+ Xem lại và mở file

+ Cài lại bộ thời gian fluoro

+ Tắt/Bật tia

+ Khóa vị trí

- Bộ điều khiển quan sát ảnh từ xa (có tối thiểu các chức năng)

+ Chọn và mở ảnh

+ Chạy và thăm khám hoặc chọn chế độ thăm khám

+ Tốc độ xem lại

+ Chạy và xem lại tổng quan

+ Chọn và lưu trữ Lưu ảnh tham chiếu vào màn hình tham chiếu

+ Chọn màn hình tham chiếu để xem lại hoặc xử lý ảnh trước đó

+ Chọn và xóa nền

Máy trạm để chạy các phần mềm hỗ trợ can thiệp

- Chuyên dụng, cung cấp đồng bộ, để chạy các phần mềm tái tạo ảnh can thiệp

- Tích hợp giao thức DICOM 3.0, kết nối tới hệ thống PACS

Hệ thống máy tính trạm để xem, phân tích xử lý hình ảnh

- Cho phép ghi DICOM ra đĩa hình ảnh một phần hoặc toàn bộ quá trình thăm khám:

+ Các giao thức DICOM

+ DICOM lưu trữ

+ Các dịch vụ kiểm soát lưu trữ

+ Gọi và Tìm theo DICOM

+ In DICOM

- Phần cứng: Bộ máy tính tối thiểu

+ CPU: tối thiểu Intel XEON hoặc Intel Core -i5, ≥ 3 GHz hoặc tương đương

+ RAM: ≥ 32 GB

+ Ổ cứng: ≥1TB

+ Ổ đĩa ghi DVD

+ Bàn phím và chuột vi tính

- Phần mềm:

+ Hệ điều hành có bản quyền: Windows 10 hoặc tương đương

Các phần mềm hỗ trợ can thiệp:

Các thiết bị phụ trợ đi cùng với máy chính:

- Bộ đàm thoại 2 chiều giữa phòng mổ và phòng điều khiển

- Đèn thủ thuật treo trần trong phòng can thiệp, cường độ sáng ≥ 60.000 lux

- Bộ các phụ kiện:

+ Tấm kính chắn tia treo trần để bảo vệ phía trên cho bác sĩ

+ Tấm chắn tia gắn bàn để bảo vệ phía dưới cho bác sỹ

+ Bộ dây đai định vị bệnh nhân

+ Bộ đỡ vai, đỡ đầu

+ Cọc truyền dịch

- Hệ thống theo dõi huyết động và các phụ kiện, bao gồm: 01 Mô-đun đo thông số sinh tồn và huyết động học (kèm các dây cáp kết nối đo đạc)

+ Tối thiểu theo dõi, hiển thị thời gian thực các thông số sinh tồn, thông số huyết động bao gồm: ECG, nhịp thở, SpO2, Huyết áp xâm lấn (≥ 2 kênh), Huyết áp không xâm lấn

+ Có thể kết nối để hiển thị dữ liệu ra màn hình trong phòng can thiệp và trong phòng điều khiển

Các thiết bị phụ trợ và phụ kiện khác:

- Máy bơm thuốc cản quang chuyên dụng

+ Tốc độ tiêm từ ≤ 0.1 đến ≥ 40 ml/giây

+ Áp suất tiêm từ ≤ 100 đến ≥ 1200 psi

+ Sử dụng xi lanh tối thiểu cỡ 200ml

+ Có chức năng làm ấm nhiệt độ cản quang

- Hệ thống UPS 3 Pha, online, đảm bảo toàn bộ hệ thống soi, chụp bình thường trong vòng 10 phút kể từ khi mất điện

+ Công suất: ≥ 120 kVA

+ Điện áp vào: 380V/50Hz

+ Điện áp ra: 380V/50Hz

+ Đảm bảo cho hệ thống hoạt động trong vòng ≥ 10 phút sau khi mất điện

- Áo + váy chì, yếm cổ chì

- Kính chì đeo cho mắt

- Kính chì giữa phòng can thiệp và phòng điều khiển

- Bàn làm việc trong phòng điều khiển

2. MÁY SIÊU ÂM

2.1. MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHUYÊN TIM CAO CẤP 2 ĐẦU DÒ (CÓ ĐẦU DÒ TIM MA TRẬN THÀNH NGỰC) (01 chiếc)

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7

- Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương (Đối với máy chính)

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

II. Yêu cầu cấu hình

Máy chính: Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy có khóa và phanh hãm; có ≥ 04 cổng kết nối đầu dò.

- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái

- Đầu dò siêu âm tim 4D: 01 cái

- Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim 3D/4D: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm 2 mặt cắt đồng thời: 01 bộ

- Phần mềm tim gắng sức : 01 bộ

- Phần mềm định lượng tim 3D: 01 bộ

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

Các thiết bị khác đi kèm

- Máy in ảnh siêu âm chuyên dụng: 01 cái

- Bộ lưu điện: 01 bộ

- Máy vi tính & máy in giấy kết nối phần mềm quản lý BV: 01 bộ

- Bàn, ghế để máy tính phòng làm việc: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

1. Tính năng chung

- Bảng điều khiển thuận tiện, dễ sử dụng gồm các nút cơ bản: dừng hình, đo đạc, phóng to thu nhỏ, các nút Doppler.…

- Máy có khả năng điều chỉnh độ cao ≥ 20cm

- Cơ cấu khớp tay quay màn hình có thể quay tối đa ≥ 180 độ

- Kích thước màn hình hiển thị: ≥ 21inch

- Loại màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng

- Kích thước màn hình điều khiển: ≥ 10 inch

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB

- Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng

- Dải động hệ thống: ≥ 320 dB

- Kênh xử lý: ≥ 7.000.000 kênh

- Tốc độ khung hình: ≥ 250 khung hình/giây

- Tốc độ quét khối: ≥ 90 thể tích/giây

2. Các chế độ hoạt động và hiển thị hình ảnh

- Chế độ B hoặc 2D

- Chế độ dòng màu

- Chế độ M mode

- Chế độ Doppler phổ (PW, CW)

- Chế độ đôi

- Chế độ Doppler mô

- Chế độ Doppler tần số lặp cao

- Chế độ hòa âm mô

- Chế độ Doppler năng lượng màu

3. Tính năng chế độ B

- Độ khuếch đại: Có điều chỉnh từ 0 đến 100% hoặc từ ≤ 0 đến ≥ 20 dB

- Dải động ≤ 40 đến ≥ 80dB

- Bản đồ thang xám: ≥ 5 loại

- Có thể phóng đại hình ở chế độ dừng hình và thời gian thực

- Độ sâu: tối đa ≥ 40 cm

- Tự động tối ưu hóa hình ảnh

4. Chế độ M

- Tốc độ quét: ≥ 5 bước hoặc ≥200 mm/s

- Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 80 dB

5. Chế độ Doppler phổ

- Độ khuếch đại: ≥ 30 dB

- Góc lái tia tối đa: ≥30 độ

- Điều chỉnh kích thước cổng lấy mẫu Doppler từ ≤ 0.5 đến ≥2.0 cm

- Đảo phổ có thể trong Doppler xung: Bật/tắt

- Độ lọc thành tối đa: Có điều chỉnh

- Điểu chỉnh góc: Có điều chỉnh

- Dịch chuyển đường cơ bản: có thể điều chỉnh

- Tần số lặp lại xung PRF: từ ≤ 0.2 đến ≥ 34 kHz

- Vận tốc tối đa PW: Có điều chỉnh

- Vận tốc tối đa CW: ≥ 16m/s

6. Chế độ Doppler màu

- Có chức năng đảo bản đồ màu, thay đổi đường nền

- Độ lọc thành: có thể điều chỉnh

- Tần số lặp lại xung tối đa: ≥ 10 kHz

- Bản đồ màu: có thể lựa chọn

- Độ mịn: có

- Dải vận tốc tối đa: có

7. Chế độ Doppler năng lượng

- Độ lọc thành: Có điều chỉnh

- Độ mịn: có

- Tần số lặp lại xung tối đa: ≥ 10 kHz

8. Các phép đo cơ bản, chuyên sâu và khả năng nâng cấp

- Các phép đo cơ bản chế độ B tối thiểu có: Khoảng cách, chu vi, diện tích, góc, góc xương hông.

- Các phép đo cơ bản chế độ M có: Khoảng cách/độ sâu, thời gian, nhịp tim, vận tốc/ độ dốc

- Các phép đo cơ bản chế độ Doppler tối thiểu có: Vận tốc, gia tốc, thời gian, nhịp tim, RI, PI…

- Có các phép đo chuyên sâu tim: Chức năng thất trái, van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi, TAPSE, MAPSE, TDI

- Phần mềm siêu âm tim 3D/4D thành ngực: 01 bộ

- Phần mềm tim gắng sức : 01 bộ

- Phần mềm định lượng tim 3D/4D: 01 bộ (hỗ trợ đánh giá chức năng thất trái trên nền 3D/4D)

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

- Có khả năng nâng cấp phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim thất trái, thất phải, nhĩ trái tự động

- Có khả năng nâng cấp phần mềm đánh giá van hai lá tự động trên nền 3D/4D

9. Bộ nhớ cine

- Lưu hình ảnh mode B: ≥ 2000 hình

- Lưu hình ảnh mode D: ≥ 30 giây

10. Các đầu dò siêu âm

Đầu dò sector người lớn

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương

- Tần số từ: ≤ 1.2 đến ≥ 4.8 MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 80

Đầu dò siêu âm tim 4D

- Công nghệ ma trận (hỗ trợ siêu âm tim trên nền 3D/ 4D)

- Tần số: từ ≤ 1 đến ≥ 3.8 MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 2300

11. Lưu trữ, khả năng kết nối và in

- Có cổng USB, Cổng HDMI hoặc cổng DisplayPort hoặc tương đương

- Có cổng kết nối mạng

- Có thể kết nối phần mềm quản lý Bệnh viện HIS

- Có thể kết nối phẩn mềm lưu trữ hình ảnh PACS

- Có thể lựa chọn máy in

2.2. MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHUYÊN TIM CAO CẤP 2 ĐẦU DÒ (CÓ ĐẦU DÒ THỰC QUẢN) (01 chiếc)

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7

- Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Cấu hình

Máy chính: Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy có khóa và phanh hãm; có ≥ 04 cổng kết nối đầu dò.

- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái

- Đầu dò siêu âm tim qua thực quản: 01 cái

- Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim 3D/4D thực quản: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm 2 mặt cắt đồng thời: 01 bộ

- Phần mềm tim gắng sức : 01 bộ

- Phần mềm định lượng tim 3D: 01 bộ

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

Các thiết bị khác đi kèm

- Máy in ảnh siêu âm chuyên dụng: 01 cái

- Bộ lưu điện: 01 bộ

- Máy vi tính & máy in giấy kết nối phần mềm quản lý BV: 01 bộ

- Bàn, ghế để máy tính phòng làm việc: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

1. Tính năng chung

- Bảng điều khiển thuận tiện, dễ sử dụng gồm các nút cơ bản: dừng hình, đo đạc, phóng to thu nhỏ, các nút Doppler....

- Máy có khả năng điều chỉnh độ cao ≥ 20cm

- Cơ cấu khớp tay quay màn hình có thể quay tối đa ≥ 180 độ

- Kích thước màn hình hiển thị: ≥ 21 inch

- Loại màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng

- Kích thước màn hình điều khiển: ≥ 10 inch

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB

- Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng

- Dải động hệ thống: ≥ 320 dB

- Kênh xử lý: ≥ 7.000.000 kênh

- Tốc độ khung hình: ≥ 250 khung hình/giây

- Tốc độ quét khối: ≥ 90 thể tích/giây

2. Các chế độ hoạt động và hiển thị hình ảnh

- Chế độ B

- Chế độ dòng màu

- Chế độ M mode

- Chế độ Doppler phổ (PW, CW)

- Chế độ đôi

- Chế độ Doppler mô

- Chế độ Doppler tần số lặp cao

- Chế độ hòa âm mô

- Chế độ Doppler năng lượng màu

3. Tính năng chế độ B

- Độ khuếch đại: Có điều chỉnh từ 0 đến 100% hoặc từ ≤ 0 đến ≥ 20 dB

- Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 80dB

- Bản đồ thang xám: ≥ 5 loại

- Có thể phóng đại hình ở chế độ dừng hình và thời gian thực

- Độ sâu: Tối đa ≥ 40 cm

- Có bộ lọc làm rõ đường viền

- Tự động tối ưu hóa hình ảnh

4. Chế độ M

- Tốc độ quét: Có thể điều chỉnh

- Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 80dB

5. Chế độ Doppler phổ

- Độ khuếch đại: Tối đa ≥ 30 dB

- Góc lái tia: tối đa ≥30 độ

- Điều chỉnh kích thước cổng lấy mẫu Doppler từ ≤ 0.5 đến ≥2.0 cm

- Đảo phổ có thể trong Doppler xung: Bật/tắt

- Độ lọc thành tối đa: Có điều chỉnh

- Điểu chỉnh góc: Có điều chỉnh

- Dịch chuyển đường cơ bản: điều chỉnh khi dừng hình và thời gian thực

- Tần số lặp lại xung PRF: từ ≤ 0.2 đến ≥ 34 kHz

- Vận tốc tối đa PW: Có điều chỉnh

- Vận tốc tối đa CW: ≥ 16m/s

6. Chế độ Doppler màu

- Có chức năng đảo bản đồ màu, thay đổi đường nền

- Độ lọc thành: có thể điều chỉnh

- Tần số lặp lại xung: từ ≤ 0,2 đến ≥ 19 kHz

- Bản đồ màu: có thể lựa chọn

- Độ mịn: có

- Dải vận tốc tối đa: có

7. Chế độ Doppler năng lượng

- Độ lọc thành: Có điều chỉnh

- Độ mịn: có

- Tần số lặp xung tối đa: ≥ 10 kHz

8. Các phép đo cơ bản, chuyên sâu và khả năng nâng cấp

- Các phép đo cơ bản chế độ B tối thiểu có: Khoảng cách, chu vi, diện tích, góc, góc xương hông.

- Các phép đo cơ bản chế độ M có: Độ dài/khoảng cách , thời gian, nhịp tim, vận tốc/ độ dốc

- Các phép đo cơ bản chế độ Doppler tối thiểu có: Vận tốc, gia tốc, thời gian, nhịp tim, RI, PI…

- Có các phép đo chuyên sâu tim: Chức năng thất trái, van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi, TDI

- Phần mềm siêu âm tim 3D/4D thực quản: 01 bộ

- Phần mềm tim gắng sức : 01 bộ

- Phần mềm định lượng tim 3D: 01 bộ (hỗ trợ đánh giá chức năng thất trái trên nền 3D)

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

- Có khả năng nâng cấp phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim thất trái, thất phải, nhĩ trái tự động

- Có khả năng nâng cấp phần mềm đánh giá van hai lá tự động trên nền 3D/4D

9. Bộ nhớ cine

- Lưu hình ảnh mode B: ≥ 2000 hình

- Lưu hình ảnh mode M và D: ≥ 30 giây

10. Các đầu dò siêu âm

Đầu dò sector người lớn

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương

- Tần số: từ ≤ 1.2 đến ≥ 4.8 MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 80

Đầu dò siêu âm tim qua thực quản

- Công nghệ ma trận (hỗ trợ siêu âm tim 3D/4D)

- Tần số: từ ≤ 2.5 đến ≥ 6.5 MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 2300

11. Lưu trữ, khả năng kết nối và in

- Có cổng USB, Cổng HDMI hoặc cổng xuất tín hiệu Video hoặc tương đương

- Có cổng kết nối mạng

- Có thể kết nối phần mềm quản lý Bệnh viện HIS

- Có thể kết nối phẩn mềm lưu trữ hình ảnh PACS

- Có thể lựa chọn máy in

2.3. MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHUYÊN TIM 02 ĐẦU DÒ (02 chiếc)

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7

- Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Yêu cầu cấu hình

Máy chính: Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy có khóa và phanh hãm

- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái

- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim trẻ em: 01 cái

- Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ

- Bộ phần mềm thăm khám tim trẻ em: 01 bộ

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

Các thiết bị khác đi kèm

- Máy in ảnh siêu âm chuyên dụng: 01 cái

- Bộ lưu điện: 01 bộ

- Máy vi tính & máy in giấy kết nối phần mềm quản lý BV: 01 bộ

- Bàn, ghế để máy tính phòng làm việc: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

1. Tính năng chung

- Bảng điều khiển thuận tiện, dễ sử dụng gồm các nút cơ bản: dừng hình, đo đạc, phóng to thu nhỏ, các nút Doppler....

- Máy có khả năng điều chỉnh độ cao ≥ 20cm

- Cơ cấu khớp tay quay màn hình có thể quay tối đa ≥ 180 độ

- Kích thước màn hình hiển thị: ≥ 21inch

- Loại màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng

- Kích thước màn hình điều khiển: ≥ 10 inch

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 1 TB

- Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng

- Dải động hệ thống: ≥ 320 dB

- Kênh xử lý: ≥ 7.000.000 kênh

- Tốc độ khung hình: ≥ 250 khung hình/giây

- Tốc độ khung hình khối: ≥ 36 khung hình/ giây

2. Các chế độ hoạt động và hiển thị hình ảnh

- Chế độ B

- Chế độ dòng màu

- Chế độ M mode

- Chế độ Doppler phổ (PW, CW)

- Chế độ đôi

- Chế độ Doppler mô

- Chế độ Doppler tần số lặp cao

- Chế độ hòa âm mô

- Chế độ Doppler năng lượng màu

3. Tính năng chế độ B

- Độ khuếch đại: Có điều chỉnh từ 0 đến 100% hoặc từ ≤ 0 đến ≥ 20dB

- Dải động từ ≤ 40 đến ≥ 80dB

- Bản đồ thang xám: ≥ 5 loại

- Có thể phóng đại hình ở chế độ dừng hình và thời gian thực

- Độ sâu tối đa: ≥ 40 cm

- Có bộ lọc làm rõ đường viền

- Tự động tối ưu hóa hình ảnh

4. Chế độ M

- Tốc độ quét: Có thể điều chỉnh

- Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 80 dB

5. Chế độ Doppler phổ

- Độ khuếch đại: ≥ 50 dB

- Góc lái tia: Có thể điều chỉnh

- Điều chỉnh kích thước cổng lấy mẫu Doppler: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2.0 cm

- Đảo phổ có thể trong Doppler xung: Bật/tắt

- Độ lọc thành tối đa: Có điều chỉnh

- Điểu chỉnh góc: Có điều chỉnh

- Dịch chuyển đường cơ bản: điều chỉnh khi dừng hình và thời gian thực

- Tần số lặp lại xung PRF: từ ≤ 0.2 đến ≥ 34 kHz

- Vận tốc tối đa PW: Có điều chỉnh

- Vận tốc tối đa CW: ≥ 16m/s

6. Chế độ Doppler màu

- Có chức năng đảo bản đồ màu, thay đổi đường nền

- Góc lái tia: từ ≤ -20 đến ≥20 độ

- Độ lọc thành: Có thể điều chỉnh

- Tần số lặp lại xung : từ ≤ 0.2 đến ≥ 19.5 kHz

- Bản đồ màu: có thể lựa chọn

- Độ mịn: có

- Dải vận tốc tối đa: có

7. Chế độ Doppler năng lượng

- Độ lọc thành: Có điều chỉnh

- Độ mịn: có

- Bản đồ màu: ≥ 5 loại

- Tần số lặp xung tối đa: ≥ 10 kHz

8. Các phép đo cơ bản, chuyên sâu và khả năng nâng cấp

- Các phép đo cơ bản chế độ B tối thiểu có: Khoảng cách, chu vi, diện tích, góc, góc xương hông.

- Các phép đo cơ bản chế độ M tối thiểu có: Độ dài, thời gian, nhịp tim, vận tốc

- Các phép đo cơ bản chế độ Doppler tối thiểu có: Vận tốc, gia tốc, thời gian, nhịp tim, RI, PI…

- Có các phép đo chuyên sâu tim: Chức năng thất trái, van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi, TDI

- Phần mềm định lượng sức căng tim: 01 bộ

- Phần mềm đo phân suất tống máu tự động cho thất trái: 01 bộ

- Phần mềm siêu âm tim đánh dấu mô: 01 bộ

- Có khả năng nâng cấp sử dụng đầu dò Linear dải tần rộng, tối đa ≥ 22 MHz, để hỗ trợ siêu âm thăm khám các ứng dụng bề mặt có độ phân giải cao

- Có khả năng nâng cấp sử dụng đầu dò ma trận siêu âm tim qua thực quản

9. Bộ nhớ cine

- Lưu hình ảnh mode B: ≥ 2000 hình

- Lưu hình ảnh mode M và D: ≥ 30 giây

10. Các đầu dò siêu âm

Đầu dò sector người lớn

- Công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương

- Tần số: từ ≤ 1.5 đến ≥ 4.5MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 80

Đầu dò sector trẻ em

- Tần số: từ ≤ 3 đến ≥ 8 MHz

- Góc quét: ≥ 90 độ

- Số lượng chấn tử: ≥ 64

11. Lưu trữ, khả năng kết nối và in

- Có cổng USB, Cổng HDMI hoặc tương đương

- Có cổng kết nối mạng

- Có thể kết nối phần mềm quản lý Bệnh viện HIS

- Có thể kết nối phẩn mềm lưu trữ hình ảnh PACS

- Có thể lựa chọn máy in

STT 3. Máy đo tim phổi gắng sức CPET

I. Yêu cầu chung

Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

II. Yêu cầu cấu hình

Hệ thống đo chức năng tim phổi gắng sức kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

Máy đo điện tim kết nối không dây: 01 cái

Phần mềm phân tích: 01 bộ

Xe đạp gắng sức: 01 cái

Bộ đo SPO2: 01 bộ

Bộ đo huyết áp: 01 bộ

Bộ điện cực điện tim: ≥01 bộ

Bộ hiệu chuẩn cảm biến phân tích khí: 01 bộ

Bộ mặt nạ đo và bộ đai cố định mặt nạ: 05 bộ

Bộ máy tính: 01 bộ

Máy in màu: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

Có tối thiểu các Module đo: SPO2, huyết áp, điện tim, đo thể tích phổi

Hệ thống máy chính và phụ kiện

Bộ đo tín hiệu điện tâm đồ (ECG):

+ Đạo trình đo được: ≥ 12 đạo trình

+ Dải tần số hoạt động: ≤ 0,1 Hz đến ≥ 150 Hz

Bộ đo huyết áp tự động (NiBP):

+ Phạm vi đo huyết áp tâm thu: ≤ 40 mmHg đến ≥ 260 mmHg

+ Phạm vi đo huyết áp tâm trương: ≤ 40 mmHg đến ≥ 160 mmHg

+ Phạm vi đo tần số tim: ≤ 40 nhịp/phút đến ≥ 200 nhịp/phút

Bộ đo phân tích khí:

Cảm biến đo CO2 hoặc hồng ngoại

· Dải đo: ≤ 1 đến ≥ 13 (% hoặc Vol%)

· Sai số: ± ≤ 1 % (trong khoảng 2.5 % - 7.5 %)

Cảm biến đo O2 hoặc Laser

· Dải đo: ≤ 1 đến ≥ 25 (% hoặc Vol %)

· Sai số: ± ≤ 0.1 % (trong khoảng 13 %- 21 %)

Xe đạp:

Tốc độ quay tối đa của bánh xe: ≥ 130 vòng/phút

Tải trọng bệnh nhân cho phép: ≥ 150 kg

Ghế ngồi của xe đạp điều chỉnh được chiều cao

Phần mềm hệ thống

Hiển thị các thông tin:

Lượng O₂ tiêu thụ (VO₂), lượng CO₂ thải ra (VCO₂), thông khí phút (VE), tải (Load)

Đồ thị 12 chuyển đạo của tín hiệu điện tâm đồ, tần số tim (HR), huyết áp không xâm lấn (NiBP) và độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂)

Hiển thị lưu lượng/ thể tích

Phân tích tự động các bất thường của tín hiệu điện tâm đồ hoặc có phần mềm phát hiện các rối loạn nhịp tim

Thiết lập được các thông số của xe đạp

Tính năng hiệu chuẩn

Xuất thông tin báo cáo kết quả

Thể hiện thông tin của bệnh nhân

Bảng số liệu thể hiện rõ trong các giai đoạn của bài tập gắng sức

Nhóm chuyển hóa: tải (W), VO2 (ml/phút hoặc l/phút), VO2/cân nặng (mL/phút/kg), VCO2 (ml/phút hoặc l/phút), tỉ số MET hoặc tỉ số RER

Nhóm hô hấp: VE (ml/phút hoặc l/phút), TV hoặc Vt, FVC, IC, RR hoặc Bf (lần/phút), VE, VCO2, VO2, SpO2 (%)

+ Nhóm tim mạch: HR (lần/phút), huyết áp tâm thu (mmHg), huyết áp tâm trương (mmHg), PETO2 (mmHg), PETCO2 (mmHg)

STT 4. Máy điện tim 12 kênh

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

- Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

- Dây nối điện tim: 01 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Điện cực trước ngực: 01 bộ

- Điện cực chi: 01 bộ

- Ắc quy: 01 cái

- Giấy in: ≥ 5 tập

- Cần đỡ cáp: 01 cái

- Xe đẩy: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

Màn hình hiển thị:

- Kích thuớc: 8.0 inch

- Loại màn hình: màu LCD

- Độ phân giải: 800 x 480 điểm.

- Hiển thị thông số: 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiễu.

Xử lý tín hiệu:

- Số đạo trình: 12 đạo trình

- Tần số lấy mẫu : ≥ 500 mẫu / giây

- Đáp ứng tín hiệu tối thiểu hoặc mức nhiễu: ≤20µVp-p hoặc ≤20µVp-v

- Thông tin bệnh nhân có thể nhận được từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được lưu hoặc xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF

STT 5. Máy điện tim 6 kênh

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

- Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz

- Môi trường hoạt động:

• Nhiệt độ tối đa: ≥ 40oC

• Độ ẩm tối đa: ≥ 90%

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 bộ

- Dây điện tim: 01 chiếc

- Dây nguồn: 01 chiếc

- Điện cực ngực: 06 quả

- Điện cực kẹp chi: 04 chiếc

- Ắc quy: 01chiếc

- Giấy in: 01 tập

- Xe đẩy (mua tại Việt Nam): 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

Tính năng :

- Có thể hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim ECG.

- Công nghệ lọc giúp giảm nhiễu

- Chương trình phân tích điện tim với hơn 130 mục diễn giải hoặc tìm kiếm với phân tích chi tiết bao gồm phân tích điện tâm đồ kiểu Brugada hoặc các bất thường về nhịp

- Có tính năng ghi mở rộng

- Dữ liệu có thể xuất ra qua mạng LAN hoặc mạng không dây tích hợp

- Bộ nhớ USB hoặc thẻ SD có thể được sử dụng như một bộ nhớ ngoài

- Thông tin bệnh nhân có thể nhận được từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF hoặc thiết bị có khả năng giao tiếp hai chiều với hệ thống quản lý dữ liệu

STT 6. Hệ thống Holter theo dõi điện tim

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Nhà sản xuất máy chính đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Xuất xứ máy chính: Thuộc các nước trong nhóm G7

- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz/ 60Hz hoặc Pin

- Môi trường hoạt động:

• Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

• Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Yêu cầu cấu hình

Máy holter điện tim: (≥ 06 máy)

Cấu hình mỗi máy tối thiểu gồm:

- Máy chính: 01 máy

- Cáp điện tim 5 điện cực: 01 bộ

- Kẹp đai xoay: 01 cái

- Túi đựng máy: 01 cái

- Pin AAA hoặc tương đương: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

Trạm phân tích holter điện tim

- Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ

- Bộ đầu đọc holter: 01 cái

- Đĩa cài phần mềm: 01 cái

- Máy tính, máy in: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

1. Máy Holter điện tim

- Đầu ghi holter điện tim cho phép phát hiện tối thiểu các rối loạn: ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, rung nhĩ, loạn nhịp thất, nhanh nhĩ/ chậm nhĩ

- Số kênh ghi: ≥ 3 kênh

- Thời gian ghi liên tục: ≥ 24 giờ

- Tốc độ lấy mẫu: ≥ 175 mẫu/giây

- Độ phân giải: ≥ 10 bits

- Hiển thị sơ đồ gắn điện cực

- Có chức năng: kiểm tra dung lượng Pin, chất lượng thẻ nhớ

- Thẻ nhớ tích hợp, không thể tháo rời ngăn việc mất dữ liệu

- Khối lượng khi không có pin: ≤ 65g

- Có màn hình hiển thị, kích thước ≥ 40 x 20 mm

- Có thế BẬT/TẮT chức năng phát hiện máy tạo nhịp, có thể lập trình với ngưỡng điều chỉnh được

- Bộ nhớ: ≥ 256 MB

- Độ khuếch đại tín hiệu: tối thiểu bao gồm 1/2X; 1X; 2X

- Tần số đáp ứng: từ ≤ 0.1 đến ≥ 50 Hz

- Thời gian tải dữ liệu từ đầu ghi: < 100 giây

2. Phần mềm phân tích holter điện tim

- Tải dữ liệu ECG từ đầu ghi, xem lại điện tâm đồ ở định dạng 12 đạo trình

- Quét toàn bộ thông tin tín hiệu điện tim trong thời gian ngắn, sử dụng tối thiểu 02 cách khác nhau

- Xem lại, chỉnh sửa và xuất bản ghi

- Tạo báo cáo tùy chỉnh và có thể nâng cấp lưu trữ trong bệnh án điện tử, HIS

- Gửi kết quả qua email dưới dạng PDF với các báo cáo được mã hóa

- Có thể nâng cấp thành trung tâm phân tích holter điện tim, hỗ trợ phân tích holter điện tim từ xa

- Tải dữ liệu ECG

- Có thể xem lại cùng lúc 12 kênh tại 1 thời điểm

- Tự lưu loạn nhịp vào phần báo cáo theo yêu cầu, lưu báo cáo và dữ liệu điện tim ghi được của bệnh nhân

- Hiển thị nhịp tối đa, nhịp tối thiểu

- Có chức năng phân tích và điều chỉnh các dữ liệu thu được

- Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp

- Phân tích khoảng đo độ biến thiên nhịp tim theo thời gian hoặc tần số

- Có phân tích ST và QT 3 kênh; có QTc

- Hiển thị tạo nhịp

- Có thể nâng cấp xuất báo cáo với chuẩn HL7

3. Máy tính, máy in

3.1 Máy tính Cấu hình tối thiểu:

- CPU: Core i3 3.40 GHz

- RAM: ≥ 8 GB

- Ổ cứng: ≥ 512 Gb SSD

- Card đồ họa: Intel UHD Graphics

- Kết nối: LAN, WiFi, Bluetooth

- Hệ điều hành: từ Windows 10 trở đi

- Màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải: ≥ 1600 x 800, cổng giao tiếp: HDMI

3.2 Máy in Cấu hình tối thiểu:

- Máy in laser đen trắng

- Tốc độ in: ≥ 18 trang/phút

- Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi

- Khổ giấy: A4/A5

- Cổng giao tiếp: USB

STT 7. Đầu ghi Holter theo dõi điện tim

I. Yêu cầu chung

Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE/EU (Châu Âu) hoặc ISO 13485 và FDA (Đối với máy chính)

Xuất xứ máy chính: Thuộc các nước trong nhóm G7

Nguồn điện sử dụng: Pin

- Môi trường hoạt động:

• Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

• Độ ẩm tối đa: ≥ 75% không ngưng tụ

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 máy

- Cáp điện tim 5 điện cực: 01 bộ

- Kẹp đai xoay: 01 cái

- Túi đựng máy: 01 cái

- Pin AAA hoặc tương đương: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

Tính năng chung:

- Đầu ghi của Holter điện tim sử dụng tương thích với hệ thống Holter điện tim

- Máy holter theo dõi điện tim ≥ 24 giờ giúp bác sỹ đưa ra các chuẩn đoán, đánh giá chính xác các bệnh lý tim mạch thông qua dữ liệu ghi lại

- Máy holter điện tim có màn hình rộng, hiển thị bản đồ điện cực khi lắp cho bệnh nhân giúp việc gắn điện cực nhanh và dễ dàng; hiển thị chỉ báo trạng thái trên màn hình

- Máy có tính năng tự động kiểm tra dung lượng pin mỗi lần khởi động máy

- Tính kháng nước: cho phép máy vẫn hoạt động khi tiếp xúc với 1 lượng nước giới hạn

Thông số kỹ thuật:

- Đầu ghi holter điện tim cho phép phát hiện tối thiểu các rối loạn: ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, rung nhĩ, loạn nhịp thất, nhanh nhĩ/ chậm nhĩ

- Số kênh ghi: ≥ 3 kênh

- Thời gian ghi liên tục: ≥ 24 giờ

- Tốc độ lấy mẫu: ≥ 175 mẫu/giây

- Độ phân giải: ≥ 10 bits

- Độ khuếch đại tín hiệu: tối thiểu bao gồm 1/2X; 1X; 2X

- Có chức năng tối thiểu có: kiểm tra dung lượng Pin,thẻ nhớ

- Phát hiện máy tạo nhịp

- Thẻ nhớ tích hợp, không thể tháo dời, ngăn việc mất dữ liệu

- Màn hình hiển thị kích thước: ≥ 40 mm x 20 mm

- Cân nặng không bao gồm pin: ≤ 65 g

- Thời gian tải dữ liệu từ đầu ghi: ≤ 90 giây

- Bảo mật tối thiểu có: Mã hóa dữ liệu ECG

STT 8. Hệ thống Holter theo dõi huyết áp

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE/EU (Châu Âu) hoặc ISO 13485 và FDA (Đối với máy chính)

- Xuất xứ (Máy chính): thuộc các nước trong nhóm G7

- Nguồn điện: 220V, 50Hz / 60Hz hoặc sử dụng pin

- Môi trường hoạt động:

• Nhiệt độ tối đa: ≥ 40oC

• Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Yêu cầu cấu hình

1. Máy holter huyết áp: (≥ 06 máy)

Cấu hình mỗi máy tối thiểu gồm:

- Máy chính: 01 máy

- Bao đo huyết áp động mạch: 02 cái

- Đai đeo bệnh nhân: 01 cái

- Túi đựng máy: 01 cái

- Pin AA hoặc tương đương: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

2. Trạm phân tích holter huyết áp

- Phần mềm phân tích huyết áp:

+ Đĩa/USB cài phần mềm: 01 cái

- Máy tính, máy in: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

1. Máy holter huyết áp:

- Công nghệ: Sử dụng nguyên lý đo dao động (Oscillometry) hoặc tương đương

- Dải đo huyết áp: Tâm thu từ ≤ 60 đến ≥ 250 mmHg; Tâm trương từ ≤ 40 đến ≥ 180 mmHg

- Dải đo nhịp: từ ≤ 40 đến ≥ 200 nhịp/phút

- Thời gian ghi: ≥ 24 giờ

- Lưu trữ dữ liệu: ≥ 200 bản trong máy và hỗ trợ lưu trữ bộ nhớ ngoài

- Áp lực tối đa: ≥ 260 mmHg

- Cài đặt lấy mẫu: ≥ 3 kiểu lấy mẫu có thể cài đặt

- Khoảng thời gian: tối thiểu có các khoảng thời gian lấy mẫu sau: 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút.

- Trọng lượng: ≤ 300 g bao gồm cả Pin

- Có màn hình hiển thị

- Có phím khởi động: cho phép bệnh nhân kích hoạt khi muốn đọc

2. Trạm phân tích holter huyết áp

2.1 Phần mềm phân tích holter huyết áp

- Tính năng của Phần mềm: có chức năng tải và phân tích dữ liệu, tự động làm nổi bật tất cả các giá trị cao hơn bình thường trong đồ thị hoặc bảng dữ liệu

- Phần mềm có trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm

- Phần mềm có phân tích hội chứng áo choàng trắng hoặc đánh dấu các giá trị đơn lẻ vượt giới hạn

- Phần mềm có bản tóm tắt diễn giải hoặc phân tích mức huyết áp theo tiêu chuẩn (đối chiếu các giá trị đo được với các ngưỡng giới hạn chuẩn)

2.2 Máy tính Cấu hình tối thiểu:

- CPU: Core i3 3.40 GHz

- RAM: ≥ 8 GB

- Ổ cứng: ≥ 512 Gb SSD

- Card đồ họa: Intel UHD Graphics

- Kết nối: LAN, WiFi, Bluetooth

- Hệ điều hành: từ Windows 10 trở đi

- Màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải: ≥ 1600 x 800, cổng giao tiếp: HDMI

2.3 Máy in Cấu hình tối thiểu:

- Máy in laser đen trắng

- Tốc độ in: ≥ 18 trang/phút

- Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi

- Khổ giấy: A4/A5

- Cổng giao tiếp: USB

STT 9. Đầu ghi Holter theo dõi huyết áp

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE/EU (Châu Âu) hoặc ISO 13485 và FDA (Đối với máy chính)

- Xuất xứ (Máy chính): thuộc các nước trong nhóm G7

- Nguồn điện: 220V, 50Hz / 60Hz hoặc sử dụng pin

- Môi trường hoạt động:

• Nhiệt độ tối đa: ≥ 40oC

• Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 máy

- Bao đo huyết áp động mạch: 02 cái

- Đai đeo bệnh nhân: 01 cái

- Túi đựng máy: 01 cái

- Pin AA hoặc tương đương: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

- Dải đo huyết áp: Tâm thu từ ≤ 60 đến ≥ 250 mmHg; Tâm trương từ ≤ 40 đến ≥ 180 mmHg

- Áp lực tối đa: 280 mmHg

- Phần mềm có tính năng:

- Phần mềm có bản tóm tắt diễn giải hoặc phân tích mức huyết áp theo tiêu chuẩn (đối chiếu các giá trị đo được với các ngưỡng giới hạn chuẩn)

- Phần mềm có phân tích hội chứng áo choàng trắng hoặc đánh dấu các giá trị đơn lẻ vượt giới hạn

- Phần mềm có trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm

- Lưu trữ dữ liệu ≥ 250 bản.

- Dải nhịp tim từ ≤ 40 đến ≥200 nhịp/phút

STT 10. Máy tạo nhịp tạm thời

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Xuất xứ máy chính hoặc Hãng chủ sở hữu máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

- Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương (Đối với máy chính)

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Phụ kiện đầy đủ để sử dụng: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

- Phương thức tạo nhịp: DDD, DOO, VVI, VOO

- Biên độ xung: từ ≤0,1 đến ≥17 mA

- Độ rộng xung: ≥1ms

- Nhịp kích thích cơ bản tối đa: ≥ 200 nhịp/ phút

- Cực tính: Đơn cực, lưỡng cực

- Đèn báo hiệu tối thiểu có: tạo nhịp, nhận cảm, pin yếu

- Thời gian hoạt động với bộ pin: ≥ 200 giờ

- Thời gian tiếp tục hoạt động khi thay pin: ≥ 30s

STT 11. Máy tim phổi nhân tạo ECMO

I. Yêu cầu chung

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc chứng chỉ tương đương (Đối với máy chính).

- Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7

- Nguồn điện sử dụng: 100 - 240VAC/ 50/60 Hz

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C;

+ Độ ẩm tối đa ≥75%

II. Yêu cầu cấu hình

Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm máy trao đổi nhiệt độ

Trong đó mỗi hệ thống bao gồm

Máy chính: 01 máy

Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:

+Giá đỡ phổi và đỡ đầu bơm: 01 cái

+Ắc quy dự phòng lắp trong:01 cái

+Bơm quay bằng tay: 01 cái

+Cảm biến lưu lượng tích hợp cảm biến phát hiện bọt khí dùng nhiều lần: 01 cái

+Cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái

+ Đầu cắm oxy dùng nhiều lần: 01 cái

+ Đầu cắm khí dùng nhiều lần: 01 cái

- Máy trao đổi thân nhiệt: 01 chiếc

- Xe đẩy chuyên dùng

Bộ vật tư tiêu hao

+ 1 phổi ECMO

+ 01 Canuyn động mạch

+ 01 Canuyn tĩnh mạch

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ

III. Đặc tính kỹ thuật:

1. Tính năng chung:

- Có bảng điều khiển cảm ứng

- Thiết bị có tính năng báo động ngăn chặn sự cố trong quá trình vận hành

- Cảm biến lưu lượng được tích hợp đầu dò khí;

- Cho phép đo ngay cả với dung dịch mồi

- Cho phép lắp ở bất cứ nơi nào trên ống, không yêu cầu bộ nối lưu đồ chuyên dụng.

- Có hiển thị mức năng lượng và tình trạng pin

- Phạm vi đo lưu lượng: từ ≤ 0 đến ≥ 9,99 L/ phút

- Độ chính xác lưu lượng: ≤ ±10%

- Ngưỡng báo động phát hiện bọt khí: ≥ 0.05 cc hoặc ≥ 0.05 cm3

- Phạm vi đo nhiệt độ: từ ≤ 10°C đến ≥ 42°C

- Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 2°C

- Thời gian sử dụng pin/ắc quy: ≥ 1h

2. Máy trao đổi nhiệt

- Khối lượng: ≤ 90kg

- Dải điều chỉnh nhiệt độ: từ ≤ 35 đến ≥ 39 độC

- Độ chính xác: ≤ ± 2°C

- Dung tích bình chứa nước tối đa: ≥ 1.4 Lít

STT 12. Máy xét nghiệm đông máu ACT

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương (Đối với máy chính).

- Xuất xứ máy chính : Các nước thuộc nhóm G7

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Phụ kiện đầy đủ để sử dụng: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật:

- Số kênh kiểm tra: ≥ 01

Dải đo: từ ≤50 đến ≥1000 giây;

Lượng mẫu xét nghiệm: ≤ 100 µl

- Danh mục xét nghiệm tối thiểu bao gồm : ACT ; PT

Phương pháp phát hiện cục máu đông: Quang học hoặc điện hóa hoặc tương đương

STT 13. Máy hạ thân nhiệt chỉ huy nội mạch

I. Yêu cầu chung

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc chứng chỉ tương đương (Đối với máy chính).

- Xuất xứ máy chính: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC - 50Hz

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C

+ Độ ẩm tối đa: ≥70%

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính (có bánh xe di chuyển): 01 máy

- Thiết bị phụ trợ: 01 cái

- Bộ phụ kiện đi kèm: 01 cái

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 cái

III. Đặc tính kỹ thuật:

Đặc tính chung:

- Quản lý thân nhiệt (làm ấm hoặc làm mát) theo phương pháp nội mạch thông qua các Catheter hoặc qua bề mặt

- Khoảng nhiệt độ bệnh nhân:≤ 31 đến≥ 38°C

- Khoảng nhiệt độ dung dịch: ≤ 4 đến ≥ 40°C

- Dung tích bình chứa : ≥ 2 lít

Điều khiển và hiển thị:

- Màn hình màu hiển thị được các thông số

- Có chức năng cảnh báo

- Chỉ định sử dụng tối thiểu các trường hợp sau

+ Bệnh nhân ngừng tim + Bệnh nhân bị tổn thương não hoặc mở hộp sọ + Bệnh nhân bị đột quỵ + Bệnh nhân chấn thương hoặc khi có chỉ định lâm sàng

- Khối lượng thiết bị: ≤ 77 kg

- Có thể lưu trữ và xuất dữ liệu

STT 14. Hệ thống monitor trung tâm

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 (Đối với máy chính)

- Máy chính đáp ứng tiêu chuẩn CE, hoặc có văn bản công bố tuân thủ tiêu chuẩn CE/EU, hoặc đáp ứng tiêu chuẩn US FDA.

- Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc nhóm OECD

- Sử dụng điện áp: 230 VAC±10%, 50Hz.

II. Yêu cầu cấu hình

Hệ thống monitor trung tâm cho 16 giường bệnh.

- Bộ xử lý trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

+ Phần mềm chuyên dụng cho monitor trung tâm (cài đặt sẵn): 01 bộ.

+ Bàn phím và chuột: 01 bộ.

+ Màn hình ≥ 21.5 inch: 02 chiếc.

+ Máy in đen trắng: 01 chiếc.

+ Tủ Rack: 01 chiếc.

+ Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số: 15 máy.

+ Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số: 1 máy.

Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 máy monitor theo dõi bệnh nhân (bao gồm các cáp đo, cảm biển).

- Giá treo có giỏ: 01 chiếc.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

III. Đặc tính kỹ thuật:

1. Hệ thống monitor trung tâm

Yêu cầu cơ bản:

- Hệ thống cho phép theo dõi tối thiểu: ≥ 16 bệnh nhân

- Màn hình hiển thị tối thiểu các dữ liệu dạng sóng và các thông số đo được, các dữ liệu xu hướng dạng đồ họa, dạng bảng.

- Kết nối được với máy in Laser.

- Hệ thống kết nối được với tất cả dòng máy theo dõi bệnh nhân của cùng hãng sản xuất.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật:

- Hệ điều hành: Window hoặc tương đương.

- Bộ nhớ: tối thiểu ≥ 4GB RAM.

- Có ổ lưu trữ, với dung lượng: ≥ 240 GB.

- Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trong ≥ 70 giờ.

2. Chỉ tiêu kỹ thuật đối với monitor 7 thông số

Yêu cầu cơ bản:

- Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, cung lượng tim xâm lấn tối thiểu.

- Máy có sẵn điểm số cảnh báo sớm hoặc công cụ hỗ trợ lâm sàng tương đương.

- Lưu trữ được dữ liệu của bệnh nhân tối thiểu ≥ 48 giờ.

- Màn hình cảm ứng kích thước: ≥ 12 inches.

- Số dạng sóng hiển thị: ≥ 6 dạng sóng.

- Có cổng truyền hình ảnh tối thiểu HDMI hoặc DVI

- Có cảnh báo/báo động.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật:

Tính năng đo điện tim ECG:

- Có thể lắp được tối thiểu: 3 điện cực

- Dải đo nhịp tim: từ ≤ 50 đến ≥ 300 nhịp/phút.

- Độ chính xác ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±2%.

- Có phân tích ST.

Tính năng đo nhịp thở:

- Dải đo: Từ ≤ 1 đến ≥ 120 nhịp/phút.

- Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút.

Tính năng đo SpO2:

- Dải đo SpO2: ≤ 50 đến ≥ 100%.

- Độ chính xác SpO2: ± ≤ 3%.

Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP:

- Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương

- Dải đo:

+ Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 245 mmHg

+ Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 150 mmHg

+ Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg

Tính năng đo nhiệt độ:

- Dải đo: ≤ 25 tới ≥ 42°C.

- Độ chính xác: ± ≤ 0.2°C.

Tính năng đo cung lương tim liên tục:

- Phương pháp đo: Hoà loãng nhiệt hoặc tương đương

- Đo được các chỉ số: CO, CI, CCO, CCI (Cardiac Output,Cardiac Index,Continuous Cardiac Output,Continuous Cardiac Index)

- Pin sạc: Lithium-Ion hoặc cao cấp hơn.

- Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật đối với monitor 6 thông số

Yêu cầu cơ bản:

- Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, huyết áp xâm lấn.

- Máy có sẵn điểm số cảnh báo sớm hoặc công cụ hỗ trợ lâm sàng tương đương.

- Lưu trữ được dữ liệu của bệnh nhân tối thiểu ≥ 48 giờ.

- Màn hình cảm ứng kích thước: ≥ 12 inches.

- Số dạng sóng hiển thị: ≥ 6 dạng sóng.

- Có cổng truyền hình ảnh HDMI hoặc DVI hoặc cao cấp hơn

- Có cảnh báo/báo động.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Tính năng đo điện tim ECG:

- Có thể lắp được tối thiểu: 3 điện cực.

- Dải đo nhịp tim: từ ≤ 50 đến ≥ 300 nhịp/phút.

- Độ chính xác ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±2%.

- Có phân tích ST.

Tính năng đo nhịp thở:

- Dải đo: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút.

- Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút .

Tính năng đo SpO2:

- Dải đo SpO2: ≤ 50 đến ≥ 100%.

- Độ chính xác SpO2: ± ≤ 3%.

- Đo được chỉ số tưới máu PI.

Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP:

- Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương.

- Dải đo:

+ Người lớn: từ ≤ 10 mmHg đến ≥ 245 mmHg

+ Trẻ em: từ ≤ 10 mmHg đến ≥ 150 mmHg

+ Sơ sinh: từ ≤ 10 mmHg đến ≥ 100 mmHg

Tính năng đo nhiệt độ:

- Dải đo: ≤ 25 tới ≥ 42°C.

- Độ chính xác: ± ≤ 0.2°C.

Tính năng đo huyết áp xâm lấn:

- Dải đo: từ ≤ 0 đến ≥ 300 mmHg.

- Tính toán được chỉ số PPV.

- Pin sạc: Lithium-Ion hoặc cao cấp hơn.

- Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ.

STT 15. Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485; CE (Châu Âu) hoặc FDA (Mỹ) (Đối với máy chính).

- Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc nhóm G7

- Nguồn điện: 220V, 50Hz.

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

Phụ kiện kèm theo, bao gồm:

+ Cáp điện tim 5 chuyển đạo (bao gồm: cáp điện cực và cáp bệnh nhân): 01 bộ

+ Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ

+ Khối pin sạc cho máy: 01 bộ

+ Máy in nhiệt: 01 cái

+ Cuộn giấy in nhiệt: ≥ 04 cuộn

+ Bình khí Helium có thể nạp lại được: ≥ 02 bình

+ Cột treo dịch truyền: 01 cái

+ Bóng đối xung động mạch chủ: ≥ 02 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật

- Chế độ kích khởi: Có điện tâm đồ và tạo nhịp

- Kích khởi nội tại:

+ 80 bpm ở cài đặt mặc định

+ Điều chỉnh: từ ≤ 40 đến ≥120 bpm

+ Chuyển đạo có ≥ 2 chế độ lựa chọn

- Hiển thị sóng áp lực động mạch (Sóng AP)

+ Tự động điều chỉnh thang đo

+ Thang hiển thị: tối thiểu trong khoảng từ 0 đến ≥ 300 mmHg

Hiển thị sóng áp lực động mạch dạng số

+ Độ chính xác: +/- 4 mmHg hoặc 4%

- Chỉnh về 0 để đo áp lực động mạch

- Màn hình hiển thị:

+ Màn hình LCD hoặc tương đương,

+ Màn hình cảm ứng.

+ Kích thước ≥ 12.1 inch

STT 16. Giường y tế + Tủ đầu giường

I. Yêu cầu chung

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc chứng chỉ tương đương (Đối với thiết bị chính).

- Xuất xứ chính: Không yêu cầu.

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥40°C;

+ Độ ẩm tối đa ≥75%

II. Yêu cầu cấu hình

Giường bệnh nhân ≥ 2 tay quay: 01 chiếc

Bộ bánh xe: 01 bộ

Bộ thành chắn: 02 chiếc

Tấm chắn đầu giường: 02 chiếc

Đệm giường: 01 chiếc

Cọc truyền dịch: 01 chiếc

Tủ đầu giường: 01 chiếc

Bàn ăn gác thành chắn hoặc cạnh giường: 01 chiếc

Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh ≥ 01 bộ

III. Đặc tính kỹ thuật:

Giường ≥ 2 tay quay có thể điều chỉnh nâng hạ lưng và nâng hạ đầu gối.

Khung giường bằng thép, sơn tĩnh điện hoặc các chất liệu tương đương

Mặt giường là các tấm nhựa PVC hoặc nhựa PP hoặc thép hoặc tương đương dễ dàng vệ sinh

Thành chắn bên cạnh, có thể điều chỉnh nâng lên/hạ xuống (thu gọn)

Tấm chân và đầu giường có thể tháo rời

Bánh xe có khóa, đường kính ≥100 mm

Chiều dài giường: ≥2100 mm ±5%

Chiều rộng giường: ≥ 890mm ±5%

Chiều cao từ sàn đến mặt giường: ≤500mm ±5%

Tải trọng làm việc an toàn (kg) ≥ 180

Góc di chuyển phần lưng: từ 0° đến ≥70°

Góc di chuyển nâng phần chân: từ 0 đến ≥25°

Tủ đầu giường

Vật liệu: nhựa ABS hoặc tốt hơn

Kích thước bên ngoài (dài x rộng x cao): ≥ 460 x 470 x 790mm

Bàn ăn gác thành chắn hoặc cạnh giường

Vật liệu: nhựa PE hoặc nhựa PP hoặc tương đương

Ghi chú:

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

- Trong bảng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị nếu một hạng mục công tác mời thầu nào có thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

1.2.3. Yêu cầu khác:

- Yêu cầu về nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: Hóa đơn giá trị gia tăng; Giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận chất lượng; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu - Mẫu HQ/2015/NK (phải đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không được tẩy xóa, sửa chữa) và các chứng từ có liên quan khác. Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu - Mẫu HQ/2015/NK và không giải trình được lý do không cung cấp, đồng thời không chứng minh được giá trúng thầu đã bao gồm đầy đủ chi phí hợp lý, hợp lệ thì bên giao thầu không thực hiện thanh toán và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Bảo trì tối thiểu 24 tháng, tối thiểu 6 tháng/1 lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

- Yêu cầu về cung cấp lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:

- Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh đầy đủ, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.

- Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng:

- Sau khi cung cấp hàng hóa, nhà thầu phải tổ chức hướng sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư sử dụng.

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:

- Nhà thầu phải nêu rõ những ảnh hưởng tác động đến môi trường (nếu có) và biện pháp giải quyết những ảnh hưởng tác động đến môi trường.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thiết bị sau khi lắp đặt phải được kiểm tra thử nghiệm đúng quy định; được giám sát của Chủ đầu tư xác nhận đạt chất lượng, kiểm tra đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

Mẫu số 21B (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21B này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)

Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 90 ngày.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc tương đương, Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất và theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này. Cam kết bảo trì: Thời gian bảo trì ≥ 24 tháng; Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hàng ≥ 12 tháng (Đối với thiết bị theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này). Cam kết cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.

9. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. Thực hiện kiểm định an toàn bức xạ đối với các thiết bị phát tia X (nếu có) theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo quy trình, quy định của pháp luật.

10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

12. Cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.

13. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện.

14. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |