# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho các máy tán sỏi của Bệnh viện.

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho các máy tán sỏi của Bệnh viện.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 371 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Đưa máy hoạt động trở lại bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân.

3.  Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: Theo đúng quy định của Nhà sản xuất;

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến Bệnh viện Bình Dân.

- Các hàng hóa dự thầu phải có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên, đảm bảo các yêu cầu cơ bản của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá. Nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Đối với các tài liệu tra cứu được trên website của Nhà sản xuất hoặc trên website của Bộ y tế (https:// imda.moh.gov.vn/), nhà thầu phải cung cấp đường link tra cứu (được lưu trong file định dạng Word hoặc Excel).

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận của Nhà sản xuất kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

- Tất cả tài liệu trong hồ sơ dự thầu đều phải đúng với thực tế. Các tài liệu kỹ thuật phải đúng theo công bố của nhà sản xuất. Nếu nhà thầu cố tình gian lận, chỉnh sửa tài liệu nhằm vượt qua các bước đánh giá Hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật:

Để chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu sau đây:

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật (catalogue hoặc đường dẫn đến Website Hãng sản xuất), trong đó phải đánh dấu (highlight) đầy đủ các nội dung dẫn chứng.

- Đồng thời nhà thầu phải trích dẫn nội dung dẫn chứng đó (nội dung được đánh dấu (highlight)) tham chiếu vào Bảng kê khai DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (theo Mẫu đính kèm tại Mục 1.3. Các yêu cầu khác, thuộc chương V của E-HSMT).

- Trong trường hợp đề xuất hàng hóa có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT, nhà thầu phải giải thích, phân tích từng nội dung tương đương đó đồng thời cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh.

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa.

- Đối với các tài liệu tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.

- Đối với giấy xác nhận thông số kỹ thuật, nhà thầu phải kèm bản gốc do nhà sản xuất xác nhận (được hợp pháp hóa lãnh sự) kèm bản dịch tiếng Việt (dịch thuật công chứng), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.

(Trường hợp nhà thầu không tuân thủ theo các yêu cầu nêu trên thì xem như nhà thầu không chứng minh được hàng hóa đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật và được đánh giá không đáp ứng “tính hợp lệ của hàng hóa” quy định tại Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT)

- Cấu hình chi tiết:

| STT | Danh mục vật tư | Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Phần 1: Linh kiện cho máy Tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen HuikangMedical Apparatus Co., Ltd |  |  |
| 1 | Bình điện dung | '- Công suất: 0.4µf; 0.8µf - Chịu được điện áp: 15 Kv - 30 Kv - Phạm vi điện áp phóng: 6 - 18 Kv - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 - Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 2 | Thấu kính | '- Tiêu cự: 110mm, 130mm, 150mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 - Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 3 | Đĩa điện từ | '- Chất liệu: nhôm, dẫn điện tốt, chống sốc tốt - Cuộn dây chịu được nhiệt độ: 220 độ C - Màn cách nhiệt chịu được nhiệt độ: 400 độ C - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 4 | Túi nước | '- Chất liệu: Cao su hoặc Silicone - Đường kính: 190mm - Thời gian sử dụng lâu dài, bảo quản ở nhiệt độ phòng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 5 | Bộ board mạch cấp nguồn | '- Điện áp đầu vào cực đại: 350V - Dòng điện đầu vào cực đại: 130A - Tần số hoạt động: 20kHz -Tương thích máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 6 | Board mạch dây tóc | '- Dùng để cung cấp năng lượng cho dây tóc của ống tia X để sưởi ấm. - Mạch điều chế độ rộng xung tần số cao: 80 kHz. - Mạch cung cấp điện: DC 0 ÷ +15V - Máy phát sóng vuông 400Hz -Tương thích máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| 7 | Board mạch CPU X quang | '- Dùng để kiểm soát giá trị tăng giảm kV, mA của tia X, chịu trách nhiệm hướng dẫn phơi sáng. - Cường độ dòng điện: 40kV – 110kV - Điện áp của dòng điện: 0 mA – 5 mA -Tương thích máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd |
| Phần 2: Linh kiện cho máy tán sỏi Laser Raykeen |  |  |
| 1 | Thấu kính bảo hộ | '- Đường kính thấu kính: ≥ 9.55mm - Hệ số phản xạ: R<1% - Độ truyền qua của thấu kính: T>99%@2100nm; T>85%@520nm - Chất liệu của thấu kính: Được làm từ Silica hợp nhất - Màng phủ: Lớp phủ cứng ở cả hai mặt, không rơi ra - Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen |
| 2 | Thấu kính đảo ngược 45 độ | '- Đường kính 20mm, hệ số phản xạ R>99% - Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen |
| 3 | Thấu kính ghép | '- Đường kính 12mm, hệ số phản xạ R＜1% - Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen |
| 4 | Đèn Xenon | '- Khí gas: Xenon - Đường kính ngoài: 5mm - Chiều dài hồ quang: 115mm - Chiều dài kính: 173mm - Áp suất : 600 torr - Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen |
| 5 | Que Laser | '- Bước sóng Laser: 2.1±0.1µm - Kích thước: Ф4mm x 127mm - Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen |
| Phần 3: Linh kiện cho máy tán sỏi Laser Boston |  |  |
| 1 | Bộ lọc trao đổi ion | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Hai đầu túi lọc được nối với các ống silicone. - Dây bốn lõi, chiều dài 175 mm. - Chất liệu dây Nylon. - Nhựa Harz MB 9. - Các mối ghép được gia cố bằng đường may hàn. |
| 2 | Hộp lọc nước làm mát | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Lõi lọc hạt Cartridge. - Vỏ hộp lọc được vặn chặt theo chiều kim đồng hồ. - Trong chế độ Bảo trì, bơm nước được kích hoạt trong khoảng 60 giây rồi tắt, sau đó được bật từ 30 đến 60 giây rồi tắt. |
| 3 | Bộ màn trập đóng mở chủm tia | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Các bộ phận được lắp ráp thành cụm hoàn chỉnh, bao gồm: + 01 shutter flag + 01 solenoid + 02 cylinder pin DIN7 2x14 A2 + 01 closure plug D 25 H 8 + 01 pressurespring d0.25 De4.6 Lo15 + 02 screw M3x5 DIN912 A2 + 02 threaded pin M3x16 ISO 4028 A2 + 01 shutter block + 01 shutter PCB subassembly + 01 shutter stop + 02 washer DIN 125A M3 A2 + 02 lock washer DIN 127A M3 A2 + 02 screw DIN 7380 M3X16 A2 |
| 4 | Bộ trao đổi Board năng lượng | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Bộ trao đổi Board năng lượng nằm trên bộ kết hợp chùm tia được truy cập, điều chỉnh trực tiếp. - Các biến trở chia áp được đặt trên Bộ trao đổi Board năng lượng. - 6 biến trở chia áp: P1 (Offset), P2 (Pre-Amp), P3 (Amp), P4 (Offset), P5 (Pre-Amp), và P6 (Amp). - Độ khuếch đại 4200 mJ ở 12 Hz. |
| 5 | Bộ nhận dạng dây laser | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Đường kính trong: 48.91 mm. - Chiều dài tổng thể (theo phương ngang): 29.98 mm - Chiều cao (theo phương đứng): 10 mm. - Độ dày phần viền ngoài: 5 mm. - Đường kính lỗ bên trong: 3.8 mm. - Chiều cao phần trụ bên trong: 10.47 mm. - Chiều dài cáp: 300 mm. - Loại đầu nối: Molex 3 chân. |
| 6 | Buồng công hưởng | '- Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Các bộ phận được lắp ráp thành cụm hoàn chỉnh, bao gồm: + 01 pump chamber rod part XL + 01 reflector rod-side 152 mm + 01 flowplate XL + 01 pump chamber lamp part XL + 01 reflector lamp-side 152 mm + 01 insulating frame left XL + 01 insulating frame right XL + 01 laser rod holmium + 01 flashlamp + 02 rings D 8,5 D 11,9 S 1,0 + 01 o-ring 125x2 mm + 02 o-rings 4x1,5 mm + 01 o-ring 14x2 mm + 02 o-rings 8x2 mm + 04 insulation plates 42,5x50,5 + Bộ phận khác: vít, gương, nguồn chùm tia, nhãn cảnh báo, vòng đệm, đầu nối... |
| 7 | Đèn FlasLamp màu trắng | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Vật liệu quartz. - Tổng chiều dài 242 ± 2 mm. - Phần đường kính lớn nhất tại đầu niêm phong là 8.5mm. - 1 đầu được đánh dấu màu đỏ và 1 đầu được đánh dấu màu đen. - Đường kính trong 6.95 ± 0.2 mm. - Độ dày thành 0.6 ± 0.2 mm. |
| 8 | Thấu kính hội tụ | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Vật liệu sapphire. - Đường kính 15.0 - 0.2 mm. - Độ cong 21.6 mm. - Độ dày ở tâm 4.15 ± 0.1 mm. - Độ dày ở mép 1.46 mm. |
| 9 | Bộ nguồn cao áp chuyển đổi năng lượng | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. - Bộ sạc tụ điện 1000 V, tối đa 2.5 kW. - Ngân hàng tụ điện 1.95 mF / 1000 V. - Mạch phóng điện 1x. - Bộ kích hoạt và duy trì trạng thái sẵn sàng của đèn flash UL> 700 V, I=140 mA. - Kiểm soát quạt thông gió. - Chức năng quá tải - ngắt mạch. - Kích thước: 460 × 170 × 320 mm. |
| 10 | Bàn đạp | - Tương thích với máy tán sỏi Auriga XL 4007. |

4. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu kê khai danh mục hàng hóa dự thầu và hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây:

Hướng dẫn kê khai Danh mục hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu phải cung cấp bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty), thông tin như sau:

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

|  | STT theo HSMT |  | Tên theo HSMT | Tên thương mại | Chủng loại (Model/ký mã hiệu) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Năm sản xuất | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) và số văn bản phân loại | Số lưu hành hoặc GPNK | Thông số kỹ thuật yêu cầu HSMT | Thông số kỹ thuật dự thầu | Trích dẫn nội dung dẫn chứng (nội dung được đánh dấu (highlight)) trong Tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu các thông tin kê khai tại biểu mẫu này phải thống nhất với biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu.

Hướng dẫn kê khai Hợp đồng tương tự:

- Tính chất tương tự trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) và số (10) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư/Chủ đầu tư xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT file excel và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới đây, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự và mặt hàng dự thầu bằng các tài liệu hợp lệ liên quan.

| STT | Yêu cầu E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu(1) | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND) | Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có)(2) | Hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự |
| Hướng dẫn | (Nhà thầu ghi tên danh mục hàng hóa của E-HSMT) | (Nhà thầu tự xác định mã HS của hạng mục hàng hóa đang xét, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) |  | (Ghi tên thành viên liên danh cung cấp mặt hàng dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận) | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện và cung cấp tài liệu chứng minh) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành, đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục) |
| 1 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (1), (3): Nội dung chi tiết về cách xác định hợp đồng tương tự theo mã HS được quy định tại Ghi chú số (9) và số (10) tại Chương III E-HSMT, mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

(2): Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Phụ lục I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Sau khi nghiên cứu E-HSMT của gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho các máy tán sỏi của Bệnh viện thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho các máy tán sỏi của Bệnh viện.

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng:

- Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng/ hồ sơ mời thầu/ hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu thì trong vòng 48 giờ kể từ khi có thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới để thay thế.

- Thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cam kết về tiến độ và giao hàng:

- Cam kết hàng hóa được giao theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa tại Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và thời gian giao hàng tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, bảo đảm hoàn thành trong thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

3. Cam kết về hàng hóa:

- Hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chất lượng đúng theo các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp. Bệnh viện có quyền từ chối nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT.

- Hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin
theo quy định và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá. Không bán cao hơn giá kê khai theo Nghị định 98/2021/NĐ - CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế.

4. Các cam kết khác:

- Tất cả tài liệu trong hồ sơ dự thầu đều đúng với thực tế. Các tài liệu kỹ thuật phải đúng theo nhà sản xuất công bố. Nếu nhà thầu cố tình gian lận, chỉnh sửa tài liệu nhằm vượt qua các bước đánh giá Hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ và hợp pháp của tất cả các tài liệu cung cấp trong Hồ sơ dự thầu.

- Đối với các bản sao tài liệu, nhà thầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu.

- Xuất trình các tài liệu khi giao hàng bao gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: cung cấp Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng; Số đăng ký lưu hành (nếu có).

- Không phát sinh bất kỳ chi phí nào trong quá trình thực hiện thi công, lắp đặt hàng hóa. Trường hợp cần thiết, nhà thầu có thể khảo sát địa điểm lắp đặt.

- ...... [ghi các cam kết khác của nhà thầu].

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]