Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

- Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên – phường Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Máy chụp X-quang di dộng (kỹ thuật số)

I. YÊU CẦU CHUNG:

Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

Nguồn cung cấp: 220VAC ± 10%; 50/60Hz ± 5%

Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 30°C

+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 70%

Xuất xứ máy chính + tấm nhận ảnh kỹ thuật số: Các nước thuộc G7

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH:

1. Máy chụp X-quang: 01 Máy

Bộ phát tia cao tần: 01 chiếc

Bộ chuẩn trực: 01 chiếc

Bóng X-Quang: 01 chiếc

Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng: 01 bộ

Công tắc chụp tay: 01 cái

Ắc quy tích hợp: 01 bộ

Trạm làm việc: 01 bộ, bao gồm:

+ Màn hình cảm ứng: 01 chiếc

+ Phần mềm: 01 bộ

2. Tấm nhận ảnh kỹ thuật số: 01 Tấm

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

4. Phụ kiện: Áo chì, yếm chì: 02 bộ

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Máy chụp X-Quang di động kỹ thuật số

Thông số kỹ thuật chung

- Độ rộng thân máy ≤ 60 cm

- Màn hình hiển thị (cảm ứng) ≥ 12 inch

- Kết nối với hệ thống bệnh viện (HIS/RIS/PACS): Không dây hoặc có dây

- Hệ thống được trang bị bốn bánh xe

- Được phủ lớp kháng khuẩn chuyên dụng

Bộ phát tia cao tần

- Công suất nguồn phát: ≥ 2.5 kW

- Điện áp cao tần: ≤ 50 - ≥ 100kV

- Dòng tối đa qua bóng khi phát tia: ≥ 35 mA

- Giới hạn mAs: ≤ 0.4 mAs - ≥ 25 mAs

- Chụp bằng điều khiển: Bảng điều khiển hoặc công tắc tay

Bóng X - Quang

- Khả năng trữ nhiệt của Anode: ≥ 50 kHU

- Tốc độ tải nhiệt của Anode: ≥ 350 HU/s

- Điện áp tiêu chuẩn: ≥ 100 kV

- Bộ lọc: ≥ 0.7 mm Al

- Góc phát tia: ≥ 15º

- Nhiệt độ bề mặt bóng X-quang: ≤ 60ºC

Giá đỡ bóng

- Khoảng cách từ mặt sàn tới trường chiếu: ≤ 680 mm - ≥ 2000 mm

- Chiều dài cánh tay: ≤ 770 mm đến ≥ 1200mm

- Góc xoay cột: ± ≥ 15º

- Giá đỡ bóng: có thể xoay trường chiếu ở các góc khác nhau

Bộ chuẩn trực

- Bộ lọc: ≥ 1.0 mm Al

Thước đo khoảng cách: ≥ 200 cm

- Kích thước trường phát tối đa:

≥ 43 x 43 cm tại khoảng cách SID ≥ 100 cm

- Cường độ sáng: ≥ 150 Lux tại khoảng cách SID ≥ 100cm

- Thời gian chiếu sáng tối đa: ≤ 3 phút, có thể cài đặt thời gian tự động tắt

- Điều khiển lá chuẩn trực: Bằng tay hoặc tự động

Khả năng vận hành

- Thời gian khởi động: ≤ 200 giây

- Thời gian chụp: ≤ 12 giây

- Có chức năng sạc tấm thu nhận ảnh Detector

Trạm làm việc màn hình cảm ứng đi kèm theo máy

- Màn hình hiển thị cảm ứng: ≥ 12 inch, Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 dpi

- Bộ điều khiển: Có.

- Bộ nhớ Ram: ≥ 8GB, Bộ nhớ trong: ≥ 128 GB.

- Chip điều khiển chính (CPU): Intel Core i3-2.30 GHz tương đương hoặc tốt hơn

- Khả năng lưu trữ mở rộng: Có thể kết nối ổ cứng hoặc USB ngoài

Phần mềm hệ thống

- Lưu trữ thông tin bệnh nhân và có thể tra cứu thông tin bệnh nhân bằng cách nhập số ID hoặc tên bệnh nhân

- Chức năng nhập, lưu trữ thông tin bệnh nhân

- Chức năng cài đặt thông số:

+ Chế độ chụp: cho phép người dùng chọn và thiết lập chế độ chụp.

+ In phim: chỉ rõ định dạng phim và số lượng bản in

+ Ghi chú phim: cho phép hiển thị các chuỗi kí tự trên phim.

- Có chức năng kiểm tra chất lượng hình ảnh.

- Đánh dấu trên hình ảnh theo khu vực giải phẫu và hướng chiếu tia X trên hình ảnh hiển thị

- Thay đổi thông tin bệnh nhân, thay đổi thông tin hình ảnh, thay đổi định dạng phim

- Chức năng cắt tỉa hình ảnh

- Chức năng bảo vệ thông tin bệnh nhân

- Có chức năng lưu trữ tập tin DICOM

- Có chức năng lưu trữ dữ liệu hình ảnh trong PACS

2. Tấm nhận ảnh kỹ thuật số

- Kiểu: Cảm biến TFT hoặc tương đương

- Công nghệ nhận ảnh: ISS hoặc tương đương

- Tiêu chuẩn không dây: IEEE 802.11n, 2.4GHz và 5GHz hoặc tốt hơn

- Kích thước điểm ảnh: ≤ 0.15mm

- Độ phân giải ảnh: ≥ 2836 x 2336 pixels

- Bộ nhớ lưu trữ ảnh: ≥ 100 tấm

- Thời gian sạc đầy pin: ≤ 3 giờ

- Thời gian xem lại ảnh: < 7s

- Tổng thời gian giữa hai lần chụp từ : ≤ 11s

- Kỹ thuật nhận ảnh: tự động

- Khả năng kháng nước: Tiêu chuẩn IPX6 hoặc tốt hơn

- Khả năng chịu lực: ≥ 310 kg

- Có lớp kháng khuẩn giúp giảm thiểu khả năng nhiễm trùng bệnh viện.

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Thiết bị phải được kiểm định, kiểm xạ trước khi bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đổi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ, chứng chỉ xuất xứ CO và các hồ sơ theo quy định khi bàn giao máy

2. Máy siêu âm tổng quát (chuyên sản khoa)

I. YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%

Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc G7 hoặc EU

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương

Điện áp sử dụng: 100~120 VAC / 200~240VAC, 50/60Hz, ±10%

Môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30°C

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 75%

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 bộ

Đầu dò Convex đa tần số dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa: 01 cái

Đầu dò Volume Convex đa tần số dùng cho khám ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa: 01 cái

Đầu dò Microconvex đa tần số dùng khám cho sản khoa, phụ khoa, xuyên trực tràng: 01 cái

Đầu dò Linear đa tần số dùng khám cho mạch máu, bộ phận nhỏ: 01 cái

Phụ kiện

Bộ máy vi tính: 01 bộ

Bộ lưu điện : 01 cái

Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Máy chính

+ Màn hình chính

· Kích thước ≥ 21.5 inch

· Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

+ Màn hình cảm ứng

- Kích thước ≥ 10.4 inch LCD hoặc tương đương

+ Số cổng đầu dò đồng thời ≥ 4 cổng

+ Số kênh xử lý số hóa ≥ 4.600.000 kênh

+ Độ sâu khảo sát tối đa ≥ 40 cm

+ Ổ cứng lưu trữ ≥ 500 GB

+ Hệ điều hành: Windown 10 (hoặc tương đương) trở lên

+ Có thể điều chỉnh sáng tối

+ Thang xám ≥ 256 mức

+ Tỉ lệ khung hình trên giây ≥ 882 hình/giây hoặc Hz

+ Tỉ lệ khung hình 4D trên giây ≥ 40 hình/giây hoặc Hz

+ Dải động ≥ 314 dB

Bộ nhớ CINE B mode ≥ 1 GB hoặc ≥ 63000 Frame

Các Mode hoạt động

+ B-mode

+ M-mode

+ Mode Doppler xung

+ Mode Doppler màu

+ Mode Doppler năng lượng

+ Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao

+ Chế độ xem ảnh mở rộng

Mode 3D/4D:

3D

4D

Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh

+ Phần mềm kết hợp chùm tia làm tăng độ nét hình ảnh

+ Phần mềm giảm nhiễu

+ Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô giúp cho hình ảnh siêu âm sắc nét hơn

1.3 Các tính năng hỗ trợ bác sĩ sử dụng

Đo độ mờ da gáy

Phần mềm siêu âm 3D/4D cao cấp. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi giúp cho hình ảnh 3D chân thực hơn

Doppler màu có độ nhạy cao

Tính năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò

Chương trình tính toán cân nặng thai nhi

Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom

1.4 Chức năng đo đạc và phân tích

+ Các phép đo cơ bản

+ Các phép đo trên M-mode

+ Chương trình chuyên ổ bụng

+ Chương trình chuyên phần nông hoặc các bộ phận nhỏ

+ Chương trình chuyên sản khoa

+ Gói tính toán chuyên mạch máu

+ Gói tính toán chuyên phụ khoa

Thông số kỹ thuật B Mode

+ Dải tần: ≥ 3 mức

+ Chỉnh mật độ dòng: ≥ 3 mức

+ Chỉnh tăng nét hoặc tăng đường bờ

+ Có khả năng loại bỏ tín hiệu yếu hoặc lọc nhiễu

Thông số kỹ thuật M Mode

+ Chỉnh tốc độ quét: ≥ 5 mức

+ Chỉnh tăng cường tín hiệu hoặc giảm nhiễu

Thông số kỹ thuật Doppler màu

+ Chỉnh dải tần: ≥ 3 mức

+ Có khả năng dịch chuyển đường nền

+ Chỉnh mật độ dòng: ≥ 3 bước

+ Chỉnh bản đồ màu: ≥ 8 loại

+ Lọc thành: ≥ 6 mức

+ Chinh PRF: từ ≤ 1 kHz đến ≥ 19.8 kHz

Thông số kỹ thuật Doppler năng lượng

+ Chỉnh bản đồ màu: ≥ 8 loại

1.9 Thông số kỹ thuật Doppler xung (PW)

+ Cửa sổ phổ: điều chỉnh từ ≤ 1 - ≥ 15 mm

+ Điều chỉnh được tốc độ quét

- Có thể chỉnh thang xám

1.10 Thông số kỹ thuật Doppler năng lượng độ nhạy cao

- Chỉnh lọc thành ≥ 6 bước

- Chỉnh lọc mịn ≥ 5 bước

- Chỉnh bản đồ màu ≥ 8 loại

1.11 Khả năng kết nối

Cổng HDMI Out

Cổng VGA out hoặc cổng Analog Video output

Cổng kết nối USB

Kết nối mạng Ethernet/ LAN

Kết nối chuẩn DICOM

Đầu dò Convex

Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa

Dải tần số: từ ≤ 2.0 MHz tới ≥ 5.0 MHz

Số chấn tử: ≥ 160

Bán kính Convex (khẩu độ quét): ≥ 40 mm

Trường nhìn tối đa: 70°

Đầu dò Linear

Ứng dụng: Mạch máu, cơ xương khớp, mô mềm

Dải tần số: từ ≤ 4.0 MHz tới ≥ 12.0 MHz

Số chấn tử: ≥ 192

Trường nhìn: ≥ 38 mm

Đầu dò Volume Convex

- Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa

- Dải tần số: từ ≤ 2 MHz tới ≥8 MHz

- Số chấn tử: ≥ 192

- Bán kính Convex (khẩu độ quét): ≥ 35 mm

- Trường nhìn tối đa: ≥ 70°

4. Đầu dò âm đạo

- Ứng dụng: sản khoa, phụ khoa, trực tràng

- Dải tần số: từ ≤ 4.0 tới ≥ 9.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 192

- Bán kính Convex (khẩu độ quét): ≥ 10 mm

- Trường nhìn tối đa: ≥ 180°

8. Máy in ảnh nhiệt siêu âm đen trắng

+ Kiểu in: Nhiệt

+ Độ phân giải: ≥ 300 dpi

+ Tốc độ in: ≤ 2 giây/trang

9. Bộ máy tính

CPU: Loại Core i7 trở lên

RAM: ≥ 16 GB

Ổ cứng SSD: ≥ 480 GB

Bàn phím, chuột

Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 25 inch

10. Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì nhân công, gói bảo trì toàn phần/ năm.

+ Giá thay thế bóng phát tia.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |