Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

- Tên gói thầu: Gói 6: Mua sắm thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên – phường Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| 1 |  | MÁY RỬA DỤNG CỤ |
| --- | --- | --- |
| I |  | YÊU CẦU CHUNG |
|  |  | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  |  | Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc G7, EU |
|  |  | Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  |  | Điện áp sử dụng: 380V 50Hz (± 10%) |
|  |  | Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |
| II |  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  |  | Máy chính: 01 máy |
|  |  | Giá chứa dụng cụ rửa ≥ 5 tầng: 01 cái |
|  |  | Giỏ đựng dụng cụ (có kích thước phù hợp với máy): 12 cái |
|  |  | Xe xếp dỡ dụng cụ: 02 cái |
|  |  | Máy in: 01 cái |
|  |  | Giấy in: 10 cuộn |
|  |  | Hóa chất rửa: 01 can |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III |  | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 |  | Đặc tính chung: |
|  |  | Thiết bị rửa khử khuẩn hoàn toàn tự động, được điều khiển bằng bộ vi xử lý hoặc tương đương |
|  |  | Chương trình rửa khử khuẩn cài đặt sẵn: Có |
|  |  | Được dùng để làm sạch, khử khuẩn và sấy khô các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ y tế,… |
|  |  | Chức năng cảnh báo lỗi: Có |
|  |  | Nhiệt độ quá trình rửa, khử khuẩn lên tới ≥ 90 độ |
|  |  | Nhiệt độ khi sấy lên đến ≥ 95 độ |
| 2 |  | Cấu tạo: |
|  |  | Máy rửa khử khuẩn loại ≥ 01 cửa |
|  |  | Kích thước buồng rửa: ≥ (600x525x525) mm |
|  |  | Dung tích buồng rửa: ≥ 200 lít |
|  |  | Công suất xử lý tối đa ≥ 12 khay DIN |
|  |  | Độ ồn: < 70 dB |
|  |  | Có ≥ 2 bơm định lượng tự động cho xử lý hóa chất |
|  |  | Công suất gia nhiệt buồng rửa ≥ 10 kW |
|  |  | Vật liệu cửa, làm bằng kính chịu nhiệt hoặc tương đương |
|  |  | Vật liệu vỏ máy và buồng rửa: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |
| 3 |  | Hệ thống điều khiển: |
|  |  | Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương kích thước ≥ 7 inch |
|  |  | Bảng điều khiển: Có |
|  |  | Cổng kết nối RS-232 hoặc tương đương cho máy in và máy đọc mã vạch |
|  |  | Chương trình rửa được cài đặt sẵn: Có |
| 4 |  | Công suất: |
|  |  | Lưu lượng bơm rửa lớn nhất: ≥ 600 lít / phút |
|  |  | Công suất bơm rửa: ≥ 0,8 kW |
|  |  | Công suất bộ phận sấy khô: ≥ 3,5 kW |
| 5 |  | Hệ thống báo lỗi: |
|  |  | Cảnh báo lỗi bằng âm thanh và tín hiệu |
|  |  | Cảnh báo các lỗi liên quan đến nước |
|  |  | Cảnh báo các lỗi liên quan đến nhiệt độ |
|  |  | Cảnh báo các vấn đề về bơm hóa chất |
| IV. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  |  |
| Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. |  |  |
| Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |
| Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần. |  |  |
| Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |  |  |
| Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy |  |  |
| 2. Máy phun khử khuẩn |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%; 50/60 Hz ± 10% |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |
|  | Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc G7, EU |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy phun khử khuẩn với các phụ kiện tiêu chuẩn và vật tư tiêu hao kèm theo: 01 bộ, bao gồm: |  |
|  | Máy cùng các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |  |
|  | Hóa chất dùng thử: 01 can |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |  |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Yêu cầu chung |  |
|  | Hiệu quả diệt khuẩn tiêu chuẩn châu Âu hoặc tương đương |  |
|  | o Diệt khuẩn theo chuẩn EN 13727 hoặc tương đương |  |
|  | o Diệt nấm theo chuẩn EN 13624 hoặc tương đương |  |
|  | o Diệt virus theo chuẩn EN 14476 hoặc tương đương |  |
|  | o Diệt bào tử theo chuẩn EN 14347 hoặc tương đương |  |
|  | + Nồng độ sử dụng: ≤ 7 ml/m3 |  |
|  | 2. Phần về thiết bị |  |
|  | Chức năng: khử khuẩn các bề mặt thông qua đường không khí trong phòng mổ, ICU, phòng bệnh nhân,… |  |
|  | Có thể hoạt động theo những cách sau: |  |
|  | + Bằng cách thao tác trực tiếp trên máy |  |
|  | + Bằng cách lựa chọn thông tin đã được lưu trữ: thông tin thể tích phòng và người vận hành hoặc tương đương |  |
|  | Có thể lựa chọn thể tích phun, người vận hành hoặc tương đương |  |
|  | Có khả năng thu thập thông tin cần thiết như: |  |
|  | + Thời gian bắt đầu |  |
|  | + Thời gian kết thúc |  |
|  | + Thể tích phòng |  |
|  | + Người vận hành |  |
|  | Có chức năng trì hoãn, thời gian trì hoãn có thể cài đặt ≥ 10 phút trước khi phun dung dịch hóa chất để người vận hành có thời gian rời khỏi phòng |  |
|  | Máy tự động dừng trong trường hợp bị lỗi cùng với thông báo lỗi |  |
|  | Máy phun được thiết kế gọn nhẹ có thể mang đi dễ dàng, có ngăn đựng hóa chất |  |
|  | Công nghệ tạo sương: bằng công nghệ siêu âm hoặc phun sương hoặc tương đương |  |
|  | Không dùng khí nén |  |
|  | 3. Thông số thiết bị |  |
|  | Thể tích có thể khử khuẩn: Tối đa ≥ 140m3 |  |
|  | Trọng lượng khi không có can hóa chất: ≤ 10kg |  |
|  | Công suất: ≤ 900W |  |
|  | Cảnh báo thiếu nước |  |
|  | Cảnh báo các vấn đề về bơm hóa chất |  |
| IV. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  |  |
| Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. |  |  |
| Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |
| Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần. |  |  |
| Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |  |  |
| Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy |  |  |

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì nhân công, gói bảo trì toàn phần/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |