Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

- Tên gói thầu: Gói 8: Mua sắm Bơm tiêm điện, Xe điều dưỡng có tích hợp máy vi tính.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên – phường Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| 1 | Bơm tiêm điện |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485; CE |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 90% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn: 01 cái |
| 3 | Kẹp cọc truyền: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
|  | - Có màn hình màu ≥ 2.4 inch hiển thị các thông số |
|  | - Nguồn điện DC: ắc quy loại sạc, thời gian hoạt động ≥ 8 tiếng |
|  | - Sử dụng đuợc các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL |
|  | - Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0.1 đến ≥ 995 mL/giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm |
|  | + 0.1 đến ≥ 50 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5mL) |
|  | + 0.1 đến ≥ 50 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) |
|  | + 0.1 đến ≥ 995 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) |
|  | - Bước đặt: ≥ 0.01 mL |
|  | - Thể tích dịch đặt trước: |
|  | + 0,1 đến ≥ 9999 mL |
|  | - Cài đặt thời gian tiêm: |
|  | + ≤ 1 phút đến ≥ 95 giờ |
|  | - Có thể cài đặt cân nặng bệnh nhân |
|  | - Có thể cài đặt lượng thuốc |
|  | - Tốc độ tiêm nhanh |
|  | + ≥100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5 mL) |
|  | + ≤ 100 - ≥ 300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) |
|  | + ≤ 100 - ≥ 1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) |
|  | - Có thể hiển thị thể tích dịch đã tiêm |
|  | - Tốc độ bơm tối thiểu (Bolus rate) |
|  | - Độ chính xác: ≤ ± 2% |
|  | - Nguỡng áp lực báo tắc: ≤ 50 đến ≥ 120 kPa (có các mức chọn) |
|  | - Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 3 dải tốc độ trong khoảng ≤150 - ≥ 1200 mL/giờ tùy theo cỡ bơm tiêm |
|  | - Báo động trong các trường hợp: |
|  | + Tắc đường tiêm truyền |
|  | + Gần hết dịch |
|  | + Ắc quy yếu |
|  | + Tốc độ tiêm đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định tiêm |
|  | + Hoàn thành thể dịch đặt trước |
|  | - Các chức năng an toàn: |
|  | + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 3 mức |
|  | + Giảm tốc bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn |
|  | + Khóa bàn phím |
|  | - Các chức năng khác: |
|  | - Tính năng tự kiểm tra (Self-check) khi bật máy |
|  | + Cài đặt thể tích dịch định tiêm |
|  | + Cài đặt thời gian định tiêm |
|  | + Chức năng chờ |
|  | + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động |
|  | + Đèn báo trạng thái máy: Báo máy chạy, báo động, đuổi khí, bolus, báo self-check, máy lồi phần cứng |
|  | + Cài đặt ngày, giờ |
|  | + Lưu và xem dữ liệu |
| IV. YÊU CẦU KHÁC |  |
| Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  |
| Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. |  |
| Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |
| Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần. |  |
| Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |  |
| Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành. |  |
| Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành. |  |
| Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy |  |

| 2. Xe điều dưỡng tích hợp máy vi tính |  |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 85% |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Cấu hình cho mỗi máy gồm: |
|  | Xe đẩy: 01 chiếc Bánh xe: 04 chiếc Thùng rác: 02 chiếc Bộ máy tính: 01 bộ Phụ kiện: Ngăn kéo đựng đồ, giá để máy tính, khay đựng vật sắc nhọn, khay đựng tài liệu, khay đựng dung dịch kháng khuẩn |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Xe đẩy gồm có ≥ 5 ngăn |
|  | Kích thước ≥ 540 x 770 x 1100mm |
|  | Có 4 bánh nhựa có khóa |
|  | Thân xe làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn |
|  | Giá để máy tính làm bằng thép sơn tĩnh điện, kháng khuẩn |
|  | Ngăn kéo có bản lề bi giảm chấn |
|  | Có Hộp đựng kim tiêm vứt bỏ |
|  | Tay đẩy: 02 cái, được gắn ở phía trước và phía sau xe |
|  | + Có thùng rác ở bên thân xe |
|  | + Thùng rác có nắp mở kép (hai nắp mở) |
|  | + Mở nắp kép bằng bàn đạp chân ở phía dưới thùng |
|  | + Mở nắp đơn bằng nút bấm ở phía trên thùng |
|  | + Dung tích: ≥ 14 lít |
|  | Tải trọng ≥ 120kg |
|  | Thông số kỹ thuật máy tính |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 21 inch, độ phân giải (1280 x 1024) |
|  | Có tối thiểu các cổng: ≥ USB, LAN |
|  | Bộ nhớ hệ thống RAM: ≥ 8Gb |
|  | Hệ điều hành: Hỗ trợ Windows 64 bit hoặc tương đương |
|  | Ổ SSD: ≥ 250 Gb |
|  | Có wifi và loa |
|  | Dung lượng pin máy tính: ≥ 7500 mAh |

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì nhân công, gói bảo trì toàn phần/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |