# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị cho phòng mổ và dụng cụ phẫu thuật.

- Thuộc dự toán mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên.

- Quy mô gói thầu:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền VNĐ (Có VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị cho phòng mổ và dụng cụ phẫu thuật |  |  | 3.012.000.000 |
|  | Lô 01: Thiết bị phòng mổ |  |  | 2.341.000.000 |
| - | Máy thở (Máy thở xâm nhập và không xâm nhập) | Cái | 01 |  |
| - | Máy gây mê (Máy gây mê kèm thở + bộ đo khí mê ETCO2) | Cái | 01 |  |
| - | Dao mổ điện cao tần | Cái | 01 |  |
|  | Lô 02: Dụng cụ phẫu thuật |  |  | 671.000.000 |
| - | Bộ phẫu thuật Hummer và khoan vi phẫu | Bộ | 01 |  |
| - | Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang | Bộ | 01 |  |

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Kinh phí không tự chủ.

- Giá gói thầu: 3.012.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm mười hai triệu đồng./.). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 3 | Mẫu C. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật | - File định dạng excel/word - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |

Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu).

- Đối với mặt hàng không phải là trang thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, phải được sản xuất bởi đơn vị đạt đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nhà thầu phải cung cấp bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá theo Mẫu A.

Mẫu A

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG CỦA HÀNG HOÁ

- Tên nhà thầu: ..................................

- Địa chỉ: ............................................

- Số điện thoại: ..................................

- Gói thầu: ..........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa chào thầu/theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông tin đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

- Yêu cầu về cam kết dự thầu của nhà thầu và hàng hóa:

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ………..….., ngày………..tháng………..năm 2026

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị cho phòng mổ và dụng cụ phẫu thuật Thuộc dự toán mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành (nếu có) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật như: Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật; Kiểm định thiết bị bức xạ; Giám định đầu vào … và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Đơn vị.

- Lắp đặt, chạy thử, vận hành, thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh) và có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị tại nơi sử dụng. Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa/thiết bị.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết); Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp của Việt Nam.

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư, 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành (Nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần). Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalog của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

- Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: Bản gốc hoặc bản sao công chứng chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa trong nước; giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất; chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định), vận đơn (bill), hóa đơn thương mại (invoice), tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu bản gốc phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị phân phối đính kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Nhà thầu phải có bảng chào đáp ứng về thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu C.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong “Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật” là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật.

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây là mức yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng:

Lô 1. Thiết bị phòng mổ

| STT | Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |

| 1 | Máy thở (Máy thở xâm nhập và không xâm nhập) |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau; Máy mới 100% |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 máy |
|  | - Cảm biến ôxy dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | - Van thở ra dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | - Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: ≥ 1 chiếc |
|  | - Pin sạc: 01 cái |
|  | - Dây cấp oxy: 01 bộ |
|  | - Tay đỡ ống thở: 01 cái |
|  | - Máy làm ấm khí thở: 01 bộ |
|  | - Buồng làm ẩm khí thở: 01 bộ |
|  | - Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn: 01 bộ |
|  | - Bộ dây thở dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 bộ |
|  | - Mặt nạ thở dùng nhiều lần cỡ lớn: 01 bộ |
|  | - Mặt nạ thở dùng nhiều lần cỡ nhỏ: 01 bộ |
|  | - Bộ phụ kiện cho phun khí dung: 01 bộ |
|  | - Phổi giả: 01 cái |
|  | - Máy nén khí dành cho máy thở: 01 cái (Có thể thay thế bằng máy nén khí tích hợp cùng máy chính) |
|  | - Xe đẩy: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | - Máy thở được thiết kế để sử dụng cho người lớn, trẻ em |
|  | - Có chức năng kiểm tra hệ thống trước khi hoạt động |
|  | - Có chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập |
|  | - Có chức năng hút dịch với oxy hóa |
|  | - Có tính năng bù rò khí |
|  | - Có chức năng đánh giá cơ học phối bệnh nhân qua vòng lặp áp lực-thể tích, thể tích-lưu lượng và các thông số cơ học phổi |
|  | 3.1. Các chế độ thông khí và thủ thuật gồm: |
|  | - Thông khí kiểm soát thể tích: |
|  | + Kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | + Kiểm soát thể tích - Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì hoặc tương đương |
|  | - Thông khí kiểm soát áp lực: |
|  | + Kiểm soát hỗ trợ áp lực |
|  | + Kiếm soát áp lực - Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì hoặc tương đương |
|  | - Thông khí hai mức áp lực dương hoặc tương đương |
|  | - Hỗ trợ áp lực, thông khí áp lực dương liên tục |
|  | - Liệu pháp oxy dòng cao |
|  | - Thông khí không xâm nhập |
|  | - Dòng cấp khí cực đại lên tới ≥ 240 lít/phút |
|  | - Có chế độ thông khí dự phòng hỗ trợ ngừng thở |
|  | - Có chức năng giữ kì thở vào |
|  | - Có chức năng hút dịch |
|  | - Có chức năng khí dung |
|  | - Có chức năng giữ thì thở ra |
|  | - Có chức năng đo nỗ lực hít vào tối đa hoặc tương đương |
|  | 3.2. Cài đặt thông khí |
|  | - Dải tần số hô hấp: (≤ 4 - ≥ 80) nhịp/phút |
|  | - Dải thời gian hít vào: (≤ 0.2- ≥ 5) s |
|  | + Dải thể tích khí lưu thông: Trẻ em từ (≤ 20 đến ≥ 300) ml, Người lớn từ (≤ 100 đến ≥ 2000) ml |
|  | - Dải áp lực hít vào (Pinsp): (≤ 1– ≥ 95) mbar |
|  | - Dải PEEP: 0 – ≥ 50 mbar |
|  | - Dải hỗ trợ áp lực: 0 – ≥ 95 mbar |
|  | - Cài đặt liệu pháp oxy dòng cao: |
|  | Lưu lượng không đổi: từ (≤ 2 đến ≥ 60) lít/phút |
|  | 3.3. Phần hiển thị và theo dõi: |
|  | - Màn hình cảm ứng màu: |
|  | + Kích thước ≥ 12 inch |
|  | - Có chức năng khóa màn hình |
|  | - Hiển thị các giá trị áp lực: tối thiểu bao gồm: áp lực đường thở trung bình, áp lực đỉnh, áp lực bình nguyên, PEEP hoặc tương đương |
|  | - Hiển thị thể tích tối thiểu gồm: VTi; VTe, MVe, Mvespont hoặc tương đương |
|  | - Tần số hô hấp: gồm Tần số hô hấp tổng, Tần số thở tự nhiên hoặc tương đương |
|  | - Nồng độ Oxy |
|  | - Các dạng sóng: Áp lực, lưu lượng, thể tích |
|  | - Độ giãn nở (C) và trở kháng đường thở (R) |
|  | - Hiển thị rò rỉ khí |
|  | - Hiển thị chỉ số thở nhanh nông |
|  | - Pin dự phòng |
|  | + Có pin dự phòng trong máy, thời gian hoạt động ≥ 120 phút |
|  | 3.4. Cảnh báo an toàn |
|  | - Có ≥ 3 mức cảnh báo, bằng âm thanh và tín hiệu hình ảnh |
|  | - Có tính năng tự động thiết lập giới hạn báo động |
|  | -Có khả năng thiết lập giới hạn báo động cao/thấp của: thể tích khí lưu thông (Vt); thông khí phút (MV) và Tần số thở (RR) |
|  | 3.5. Kết nối và lưu trữ |
|  | - Máy có tối thiểu các cổng kết nối: ≥ 01 cổng RS232 |
|  | 3.6. Nguồn khí |
|  | Oxy áp lực cao: (≤ 2.7-≥ 6) Bar |
|  | - Bộ tạo khí AIR trong máy tuổi thọ ≥ 50000 giờ, hoặc tương đương ≥ 8 năm sử dụng |
|  | IV. Yêu cầu khác |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng; |
|  | - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng vận hành thành thạo cho bác sỹ, kỹ thuật viên tại Bệnh viện. |

| 2 | Máy gây mê (Máy gây mê kèm thở + bộ đo khí mê ETCO2) |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | - Máy mới 100% |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống máy gây mê kèm thở bao gồm: |
|  | - Máy chính tích hợp màn hình cảm ứng điều khiển 01 màn hình: 01 chiếc |
|  | - Dây dẫn khí nén: 01 chiếc |
|  | - Dây dẫn khí Oxy: 01 chiếc |
|  | - Bộ bình đựng và can vôi soda 5 Lít: 01 bộ |
|  | - Bình bốc hơi và phễu cho thuốc Sevoflurane: 01 bộ |
|  | - Dây thở cho người lớn kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | - Mặt nạ gây mê cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | - Dây thở cho trẻ em kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | - Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | - Dây trích khí mẫu: 10 cái |
|  | - Bộ thoát thải khí mê: 01 bộ |
|  | - Bẫy nước: 10 cái |
|  | - Bộ lưu lượng kế Oxy tích hợp: 01 bộ |
|  | - Khối đo khí mê tích hợp: 01 bộ |
|  | - Phổi giả: 01 cái |
|  | - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 bộ |
|  | - Cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 02 cái |
|  | - Cảm biến đo nồng độ Oxy lắp trong máy: 01 bộ |
|  | - Máy nén khí: 01 chiếc (Có thể thay thế bằng máy nén khí tích hợp cùng theo máy chính) |
|  | - Xe đẩy có khóa và ngăn kéo để đồ: 01 chiếc |
|  | - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | 1. Tính năng chung |
|  | - Máy gây mê kèm thở có thể sử dụng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh |
|  | - Màn hình cảm ứng: ≥ 15 inch |
|  | - Sử dụng công nghệ Bóng xếp hoặc piston hoặc hệ thống phản hồi khí |
|  | - Thích hợp gây mê dòng thấp (low flow) và dòng tối thiểu (minimal flow) |
|  | - Thiết bị sử dụng bộ trộn khí cơ học hiển thị điện tử hoặc cao cấp hơn |
|  | - Có đèn chiếu sáng bề mặt làm việc |
|  | - Thiết bị tích hợp pin trong máy với thời gian hoạt động lên đến ≥ 90 phút |
|  | - Có khả năng tự kiểm tra máy hoặc tương đương |
|  | - Có chức năng tự động phát hiện lỗi và cảnh báo bằng âm thanh |
|  | 2. Khối đo khí |
|  | - Có chức năng tự động nhân dạng các loại thuốc mê |
|  | - Có chức năng tự động theo dõi nồng độ khí mê tối thiểu trong phế nang |
|  | - Có khả năng hiển thị nồng độ thở vào và thở ra của khí Oxy, khí mê, CO2 |
|  | 3. Bình bốc hơi |
|  | - Có khoá an toàn đảm bảo chỉ một loại thuốc mê được sử dụng khi lắp đồng thời 02 bình bốc hơi |
|  | - Yêu cầu màu sắc của nắp bình được mã hoá màu cho từng loại chất gây mê |
|  | - Yêu cầu dải nồng độ cho các loại thuốc mê: |
|  | + Halothane, Isoflurane: ≥ 5% |
|  | - Lưu lượng: (≤ 0.2- ≥ 15) l/phút |
|  | - Thể tích thuốc mê tối đa: ≥ 250 ml |
|  | 4. Máy thở |
|  | - Yêu cầu khối thở chạy bằng Piston hoặc bóng xếp hoặc công nghệ tương đương |
|  | - Cảm biến lưu lượng sử dụng công nghệ sợi nhiệt hoặc chênh áp hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thủ công bóp bóng bằng tay / Bệnh nhân tự thở (Man/Spont) |
|  | - Có chế độ thở khí kiểm soát thể tích |
|  | - Có chế độ thở kiểm soát áp lực |
|  | - Có chế độ thở kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích |
|  | - Có chế độ thở đồng bộ bắt buộc ngắt quãng theo áp lực và thể tích |
|  | - Có chế độ thở hỗ trợ áp lực |
|  | *. Các thông số cài đặt |
|  | - Thể tích khí lưu thông (VT): (≤ 20 - ≥ 1500) ml |
|  | - Tần số thở (RR): (≤ 4 - ≥ 80) nhịp/phút |
|  | - Mức cài đặt PEEP: Tắt, (≤ 4 - ≥ 30) cmH2O |
|  | - Tỉ lệ thời gian thở vào: thở ra (I:E) : ≤ 1:4 đến ≥ 2:1 |
|  | - Áp lực thở vào: (≤ 7 - ≥ 60) mbar |
|  | - Trigger lưu lượng: (≤ 0.3 - ≥ 10) L/phút |
|  | - Áp lực giới hạn tối đa (Pmax): (≤ 15 - ≥ 80) mbar |
|  | 5. Màn hình hiển thị |
|  | - Màn hình cảm ứng: ≥ 15 inch |
|  | - Có chức năng điều chỉnh độ sáng màn hình |
|  | - Có thể hiện thị các thông số áp lực đường thở như sau: |
|  | + Áp lực đường thở Paw. |
|  | + Áp lực bình nguyên. |
|  | + Áp lực dương cuối kì thở ra PEEP |
|  | + Áp lực thở vào đỉnh |
|  | + Áp lực đường thở trung bình |
|  | - Thể tích khí lưu thông thở ra |
|  | 6. Báo động |
|  | - Có nút tạm tắt mọi báo động trong thời gian khoảng ≥ 1 phút |
|  | 7. Thông số kỹ thuật khác |
|  | - Có các cổng kết nối tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | + ≥ 01 cổng RS232 hoặc tương đương |
|  | + ≥ 01 cổng USB |
|  | - Yêu cầu áp lực nguồn cấp khí Oxy, khí nén kèm theo máy hoặc máy nén: (≤ 2.8 - ≥ 6) bar |
|  | - Yêu cầu có xe đẩy sản xuất đồng bộ với máy chính |
|  | - Yêu cầu có ≥ 3 ngăn kéo đựng dụng cụ |
|  | - Yêu cầu có vị trí ghi chép cho bác sĩ trên máy |
|  | Yêu cầu khác |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng; |
|  | - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng vận hành thành thạo cho bác sỹ, kỹ thuật viên tại Bệnh viện. |

| 3 |  | Dao mổ điện cao tần |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. Yêu cầu chung |
|  |  | Thiết bị phải được sản xuất từ 2025 trở về sau và mới 100% |
|  |  | Máy chính sản xuất tại các nước G7 |
|  |  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  |  | Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  |  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  |  | Máy chính: 01 Cái. |
|  |  | Bàn đạp điều khiển đơn cực, lưỡng cực tích hợp hoặc riêng biệt: 02 bộ. |
|  |  | Tay dao đơn cực hai nút bấm, dùng 1 lần: 02 Cái. |
|  |  | Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, thân cong: 01 cái |
|  |  | Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần: 01 Cái. |
|  |  | Tấm điện cực trung tính dùng một lần: 10 Cái |
|  |  | Dây nối tấm điện cực trung tính, dùng nhiều lần: 01 Cái. |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt : 01 Bộ. |
|  |  | Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái |
|  |  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  |  | Tính năng tổng quát |
|  |  | Dao mổ điện cao tần phải có đầy đủ các chế độ phẫu thuật đơn cực, lưỡng cực cho nội soi và mổ hở |
|  |  | Có chương trình phẫu thuật nội soi tiêu hoá chuyên dụng: cắt Polyp, phẫu thuật nội soi mật tuỵ ngược dòng… |
|  |  | Yêu cầu về chỉ tiêu thông số kỹ thuật: |
|  |  | Thông số đầu ra của máy: |
|  |  | Chế độ đơn cực: |
|  |  | Công suất cực đại: ≥ 300W |
|  |  | Có chức năng hỗ công suất cắt ban đầu |
|  |  | Tần số làm việc: ≥ 300 kHz |
|  |  | Chế độ lưỡng cực: |
|  |  | Công suất tối đa: ≥ 120 W |
|  |  | Tần số làm việc: ≥ 300 kHz |
|  |  | Có màn hình hiển thị thông tin hệ thống |
|  |  | Cho phép thiêt lập và lưu chương trình phẫu thuật: ít nhất 9 chương trình |
|  |  | Có chức năng tự động điều chỉnh tia lửa phẫu thuật |
|  |  | Có chức năng cảm biến về sự thay đổi bề mặt mô/ tốc độ cắt để điều chỉnh công suất ra phù hợp |
|  |  | Tính năng an toàn: |
|  |  | Có chức năng giám sát tấm điện cực trung tính |
|  |  | Thiết bị phải dừng phát công suất và kèm cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh khi xuất hiện lỗi tấm điện cực trung tính |
|  |  | Thiết bị kiểm tra dòng rò cao tần liên tục |
|  |  | Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn điện: |
|  |  | Thiết bị phải thuộc lớp bảo vệ cấp 1 và là loại thiết bị cách ly tim theo tiêu chuẩn EN 60601-1 |
|  |  | Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn điện: IEC 60601-1, IEC 60601-2-2 hoặc cao hơn |
|  |  | Ứng dụng |
|  |  | Tích hợp sẵn các chương trình phẫu thuật phù hợp yêu cầu: |
|  |  | - Phẫu thuật tổng quát đơn cực và lưỡng cực |
|  |  | - Phẫu thuật cơ xương khớp |
|  |  | - Phẫu thuật vi phẫu |
|  |  | - Phẫu thuật chuyên khoa Tiết niệu và Phụ khoa |
|  |  | - Phẫu thuật nội soi tiêu hóa |
|  |  | IV. Yêu cầu khác |
|  |  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |
|  |  | Đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng sản. |
|  |  | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |
|  |  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. |
|  |  | Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |

Lô 2. Dụng cụ phẫu thuật

| STT | Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |

| 1 | Bộ phẫu thuật Hummer và khoan vi phẫu |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị mới 100% |
|  | Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | Xuất xứ máy chính: Thuộc các nước G7 hoặc EU |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | Hộp điều khiển: 01 cái |
|  | Công tắc đạp chân: 01 cái |
|  | Motor: 01 cái |
|  | Ống bơm: 01 cái |
|  | Đầu phun dầu : 01 cái |
|  | Tay khoan tai, loại gập góc: 01 cái |
|  | Tay bào cho Tai Mũi Họng: 01 cái |
|  | Mũi khoan kim cương, Ø 2.3 mm± 0,1mm, dài 70 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Mũi khoan kim cương, Ø 4.0 mm ±0,1mm, dài 70 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Mũi khoan thép, Ø 2.3 mm± 0,1mm, dài 70 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Mũi khoan thép, Ø 4.0 mm ±0,1mm, dài 70 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Lưỡi bào có răng, thẳng, Ɵ 4 mm ± 0,1mm, dài 105 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Lưỡi bào có răng, cong lõm 40 độ, Ɵ 4 mm ±0,1mm, dài 105 mm ± 1mm : 01 cái |
|  | Lưỡi bào có răng cong lồi 40 độ, Ɵ 4 mm± 0,1mm, dài 105 mm ± 1mm: 01 cái |
|  | Bộ dây tưới rửa: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | - Hệ thống phẫu thuật ENT tích hợp bơm và tay dụng cụ |
|  | - Màn hình hiển thị số |
|  | - Điều khiển bằng bàn đạp chân, hỗ trợ thao tác trong phẫu thuật |
|  | - Cho phép cài đặt và lưu các chế độ làm việc |
|  | - Motor: |
|  | + Tốc độ: ≥ 50.000 vòng/phút |
|  | + Lực xoắn: ≥ 7 Ncm |
|  | - Tay khoan tai: Tốc độ: ≥ 50.000 vòng/phút |
|  | - Tay bào cho Tai Mũi Họng: Tốc độ: ≥ 6.000 vòng/phút |
|  | - Công tác đạp chân tối thiểu đạt tiêu chuẩn IPX8 |
|  | IV. Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng |
|  | - Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng |
|  | - Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |

| 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | Mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi. |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Sai số kích thước cho phép: ≤±5% |
|  | Có thể hấp tiệt trùng được |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Kéo cắt thẳng mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 2 | Panh cắt ngược mũi xoang: 02 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 3 | Panh hạt gạo 0 độ (thẳng) mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 4 | Panh hạt gạo 30 độ mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 5 | Panh hạt gạo 45 độ mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 6 | Panh hạt gạo 90 độ mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 7 | Panh hoạt kiểm mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 8 | Curret không lỗ mũi xoang: 01 chiếc Không có lỗ, chiều dài làm việc 85mm. Chất liệu inox |
| 9 | Kìm đột xương mũi xoang: 01 chiếc chiều dài làm việc 150mm. Chất liệu inox |
| 10 | Ống hút cong mũi xoang: 01 chiếc Đường kính 3.0mm. Chiều dài làm việc 125mm. Chất liệu inox |
| 11 | Ống hút thẳng to mũi xoang: 01 chiếc Đường kính 4.0mm. Chiều dài làm việc 125mm. Chất liệu inox |
| 12 | Ống hút thẳng TB mũi xoang: 01 chiếc Đường kính 3.0mm 0,5mm. Chiều dài làm việc 125mm. Chất liệu inox |
| 13 | Ống hút thẳng nhỏ mũi xoang: 01 chiếc Đường kính 2.5mm 0,5mm. Chiều dài làm việc 125mm. Chất liệu inox |
| 14 | Bóc tách hai đầu mũi xoang: 01 chiếc Chiều dài làm việc 182mm. Chất liệu inox |
| 15 | Bóc tách kèm ống hút mũi xoang: 02 chiếc Chiều dài làm việc 137mm. Chất liệu inox |
| 16 | Dao lá lúa nhọn mũi xoang: 01 chiếc Đầu nhọn, chiều dài làm việc 190mm. Chất liệu inox |
| 17 | Dao lá lúa tù mũi xoang: 01 chiếc Đầu tù, chiều dài làm việc 190mm. Chất liệu inox |
| 18 | Kìm nấm thẳng mũi xoang: 01 chiếc Thẳng, chiều dài làm việc 180mm. Chất liệu inox |
| 19 | Kìm nấm cong 30 độ mũi xoang: 01 chiếc 30 độ chiều dài làm việc 175mm. Chất liệu inox |
| 20 | Panh throughcut 0 độ mũi xoang: 01 chiếc Thẳng, đầu ovan, chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 21 | Panh throughcut 45 độ mũi xoang: 01 chiếc 45 độ, đầu ovan, chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
| 22 | Panh chúc dưới 90 độ mũi xoang: 01 chiếc 90 độ, quay xuống dưới, chiều dài làm việc 105mm. Chất liệu inox |
|  | III. Yêu cầu khác |
|  | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu |

Ghi chú:

- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép ≤ ±5%.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng nội dung yêu cầu chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chung/Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá thêm tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT không quá 30%/tổng các mục và không làm ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

- VD về xuất xứ nhóm nước, nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ, các liên minh, tổ chức:

+ Xuất xứ EU - Liên minh châu âu (Khối EU):

Cộng hòa Áo; Vương quốc Bỉ; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Séc; Vương quốc Đan Mạch; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Ý; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa Litva; Đại công quốc Luxembourg; Cộng hòa Malta; Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa România; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Vương quốc Tây Ban Nha; Vương quốc Thụy Điển.

+ Xuất xứ G7 - Nhóm quốc gia thuộc G7: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy.

+ Xuất xứ OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế:

Australia; Austria; Belgium; Canada; Chile; Colombia; Costa Rica; Czechia; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ireland; Israel; Italy Japan; Korea; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Mexico; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; Slovak Republic; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Türkiye; United Kingdom; United States.

+ Xuất xứ Châu Âu:

Nga (Nga thuộc châu Âu); Pháp; Ukraine; Tây Ban Nha; Thụy Điển; Đức; Phần Lan; Na Uy; Ba Lan; Ý; Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; România; Belarus; Hy Lạp; Bulgaria; Iceland; Hungary; Bồ Đào Nha; Serbia; Áo; Cộng hòa Séc; Ireland; Latvia; Litva; Svalbard và Jan Mayen; Croatia; Bosnia và Herzegovina; Slovakia; Estonia; Đan Mạch; Thụy Sĩ; Hà Lan; Moldova; Bỉ; Albania; Bắc Macedonia; Slovenia; Montenegro; Kosovo; Transnistria; Luxembourg; Quần đảo Faroe; Andorra; Malta; Liechtenstein; Jersey; Guernsey; San Marino; Gibraltar; Monaco;  Thành Vatican.

Mẫu C

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu tối thiểu tại mục 1.2.2 Chương V của E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Số lượng: ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu tính năng kỹ thuật | Tính năng kỹ thuật |  |
|  | - | - | Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau: - Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong EHSDT) - Số trang (số trang của file tương ứng) - Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc) |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - |  |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm .......... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Địa điểm kiểm tra: Tại đơn vị sử dụng/Nơi đặt hàng hoá.

+ Thời gian kiểm tra: Do các bên thỏa thuận.

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.