## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Vật tư tiêu hao Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần kinh khác;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2026 - 2027 - 2028 (Bổ sung lần 02 năm 2026 và đợt 6 Giai đoạn 2&3 năm 2025);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Bưu Điện:

Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư)

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Mã mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | Vùng lãnh thổ sản xuất (3) | Phân loại hàng hóa (1) | Giấy phép bán hàng (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600143589 | Miếng ghép đĩa đệm đường bên | Miếng ghép đĩa đệm đường bên | Cái | G3.640 | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu hợp chất Ti6Al4V Eli sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn. Có thể quan sát tốt thông qua X-quang hoặc ảnh chụp CT. Loại thẳng: Chiều cao từ 8 đến 17mm (bước tăng 1mm), chiều dài 22mm, 36mm và 32mm, chiều rộng 10mm. Loại ưỡn: 0⁰ và 6⁰. Dung tích khoang nghép xương từ 0,24cc đến 0,98cc. Đóng gói tiệt trùng. | Châu Âu hoặc G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2 | PP2600143590 | Mũi khoan tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Mũi khoan tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Cái | G3.676 | Mũi khoan đầu kim cương, đầu tròn. Thân dài từ 250mm - 270mm, đường kính ngoài từ 2,0mm - 4,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3 | PP2600143591 | Bộ nẹp mặt thẳng 4/6/8 lỗ bằng titan dùng vít 2,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | G3.669 | Nẹp thẳng 4 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Chiều dài: từ 21mm - 31mm. Độ dày: từ 0,6mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.2 |  |  | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | G3.670 | Nẹp thẳng 6 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Chiều dài: từ 30mm - 40mm. Độ dày: từ 0,75mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.3 |  |  | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | G3.671 | Nẹp thẳng 8 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Độ dày: từ 0,75mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chiều dài: từ 38mm - 49mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.4 |  |  | Vít mini titan hàm mặt cỡ 2,0mm | Cái | G3.672.1 | - Vít tự taro, mũ vít hình chữ thập, đường kính mũ vít Ø ≤ 3,0mm - Đường kính thân vít 2,0mm, dài ≥ 6mm và ≤11mm - Bước ren ≤ 0,75mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương. - Tương thích với dụng cụ hệ mini 2,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4 | PP2600143592 | Clip titan kẹp phình mạch máu não | Clip titan kẹp phình mạch máu não | Cái | G3.249.1 | - Hàm kẹp gồm dạng thẳng, cong/gập góc, lưỡi lê - Độ dài hàm kẹp từ 3mm đến 25mm. - Độ mở rộng hàm từ 3,2mm đến 13,3mm. - Lực kẹp: 1,47N; 1,77N; 1,96N. - Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1,0mm ±2%. - Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm - Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng tăng ma sát. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Clip được mã hóa bằng màu sắc. - Đóng gói: tiệt trùng và không tiệt trùng | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5 | PP2600143593 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Biolox Ceramic on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Biolox Ceramic on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ | G3.190.20 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA tối thiểu 0,08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có tối thiểu 13 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 68mm bước tăng 2mm. Có các lỗ vít với hướng xoay khoảng 32 độ. 2. Lớp lót: chất liệu Polyethylene Crosslink có bổ sung vitamin E. Lớp lót có tối thiểu 2 dạng 0 độ và 20 độ. Đường kính trong gồm tối thiểu các loại 28mm, 32mm, 36mm. 3. Chỏm khớp: chất liệu Ceramic Biolox Delta. Kích thước: 28mm (-2,5/+1/+4), 32mm (-3/+1/+5/+8), 36mm (-3/+1/+5/+9) với taper 12/14. 4. Chuôi xương đùi không xi măng: loại cố định đầu gần, cổ trơn, chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, phun Titanium Plasma nhám. Độ rộng bề ngang từ ≤ 23mm đến ≥ 43mm. Góc cổ khoảng 130 độ với đầu taper 12/14. Có 2 sự lựa chọn: offset thông thường có tối thiểu 16 cỡ chiều dài từ ≤ 115mm - ≥ 160mm và offset dài có tối thiểu 15 cỡ dài từ ≤ 120 - ≥ 160 mm. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 - ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6 | PP2600143594 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, CoCr on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, CoCr on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ | G3.190.22 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA tối thiểu 0,08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có tối thiểu 13 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 68mm bước tăng 2mm. Có các lỗ vít với hướng xoay khoảng 32 độ. 2. Lớp lót: chất liệu Polyethylene Crosslink có bổ sung vitamin E. Lớp lót có tối thiểu 2 dạng 0 độ và 20 độ. Đường kính trong gồm tối thiểu các loại 28mm, 32mm, 36mm. 3. Chỏm khớp: chất liệu Cobalt Chrome. Kích thước 28mm (-3mm; +0mm;+2,5mm; +5mm; +7,5mm; +10mm), 32mm (-3mm; +0mm; +2,5mm; +5mm; +7,5mm, +10mm) và chỏm 36mm (-3mm, +0mm, +5mm, +10mm). 4. Chuôi dài không xi măng: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương. Dạng hình nêm 3 chiều chống xoay và cổ trơn, phun Titanium Plasma nhám toàn thân, góc cổ thân 130 độ, taper 12/14. Chuôi có 2 dạng: dạng thẳng có chiều dài khoảng 180mm và dạng cong có chiều dài khoảng 230mm với tối thiểu 7 cỡ đường kính đầu xa từ ≤ 11mm - ≥ 18mm mỗi bên trái, phải. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 - ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7 | PP2600143595 | Miếng ghép bù xương lồi cầu, dành cho khớp thay lại | Miếng ghép bù xương lồi cầu, dành cho khớp thay lại | Cái | G3.629 | - Vật liệu Cobalt Chrome - Dạng cạnh tròn cho phần xương lồi cầu sau và dạng cạnh vuông cho phần đầu xa xương đùi đối với cả khoang trong và khoang ngoài. - Độ dày cho khoang trong và khoang ngoài hoặc lồi cầu phía sau xương đùi có kích thước từ 4mm - 16mm trong đó có tối thiểu 2 cỡ 4mm và 8mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8 | PP2600143596 | Dẫn lưu não thất ngoài, kèm Catheter dẫn lưu não thất | Dẫn lưu não thất ngoài, kèm Catheter dẫn lưu não thất | Bộ | G3.450 | - Catheter não thất dài 35±10 cm, đường kính trong ≥1,5 mm, đường kính ngoài >2,8 mm - Có vent/ống lọc khí kháng khuẩn - Có vị trí để lấy dịch não tủy đi xét nghiệm và vị trí để tiêm thuốc, hóa chất vào não thất - Khóa 4 chiều | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9 | PP2600143597 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kiểu tiêu chuẩn kèm catheter dẫn lưu não thất | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kiểu tiêu chuẩn kèm catheter dẫn lưu não thất | Bộ | G3.251.2 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Van chống trào ngược, có cổng lấy mẫu, vent/ống lọc khí kháng khuẩn. Khóa 4 chiều. Thể tích buồng dẫn lưu nhỏ giọt ≥ 50ml, thể tích túi dẫn lưu ≥ 700ml. Thang đo áp lực theo cmH20 và mmHg. 2. Catheter não thất dài ≥ 20cm, có tối thiểu 2 loại đường kính ngoài: 2,5mm và 3,0mm, có dụng cụ đặt thả catheter ≥ 26cm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10 | PP2600143598 | Vít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng tiệt trùng kèm vít khóa trong | Vít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng tiệt trùng kèm vít khóa trong | Bộ | G3.725 | 1. Vít đa trục: + Vật liệu: Hợp kim Titanium. + Thân vít: Có ≥9 lỗ. Thân vít rỗng, có đường kính trong 1,8mm. Đầu mũi vít có đường kính trong 1,35mm. Đường kính: 5, 6, 7mm. Chiều dài: từ 35mm đến 60mm, bước tăng 5mm. 2. Vít khoá trong: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Hình lục giác. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11 | PP2600143599 | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên | Cái | G3.654 | - Vật liệu: PEEK - Có ít nhất 2 điểm đánh dấu bằng tantalum - Khoảng cách từ thành phía trước đến điểm đánh dấu: ≥2mm - Khoảng cách từ thành phía sau đến điểm đánh dấu: ≥5mm - Độ sâu răng cưa: ≥0,9mm - Thể tích xương ghép: trong khoảng từ 0,5cc - 1,1cc - Kích cỡ: + Chiều dài: ≥28mm + Chiều rộng: ≥11mm + Chiều cao: trong khoảng 8-14mm + Độ ưỡn: trong khoảng 3 độ - 5 độ - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12 | PP2600143600 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi lắp ghép Modular | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi lắp ghép Modular | Bộ | G3.193.8 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm khớp: Vật liệu CoCrMo/UHMWPE/ Implantsteel. Kích thước: ≤ 38mm - ≥ 60mm. Cỡ head: 22±0,2mm; 28mm 2. Chỏm khớp 22±0,2mm/28mm: Vật liệu CoCrMo. Cổ côn: 12/14. Kích thước: Chỏm 22±0,2mm có tối thiểu 3 cỡ, chỏm 28 có tối thiểu 5 cỡ 3. Chuôi dài khớp háng không xi măng: Vật liệu TiAL6V4. Cổ côn 12/14. Kiểu chuôi lắp ghép Modular bao gồm Vít chốt khóa cổ chuôi: Có tối thiểu 4 cỡ; Cổ chuôi khớp: Có tối thiểu 4 cỡ tương đương chiều dài 42, 48, 58, 68mm. Bề mặt phủ HA hoặc titanium. Thân chuôi: đường kính từ 13-20mm, dài 142, 172, 212mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13 | PP2600143601 | Bộ khớp háng toàn phần thay lại không xi măng 2 trục linh động | Bộ khớp háng toàn phần thay lại không xi măng 2 trục linh động | Bộ | G3.792 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Ổ cối không xi măng 2 trục linh động: - Vật liệu Chrome cobalt, bề mặt được phủ 2 lớp Titanium và HAP, đường kính từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm. - Mặt ổ cối có 3 móc tăng cường gia cố trong đó 1 móc gấp không có lỗ và 2 móc có 4 lỗ có thể bắt thêm vít gia cố giúp ổ cối vững chắc. 2. 01 Lót ổ cối 2 trục linh động: - Vật liệu UHMWP - Ultra High Molecular Weight Polyethylene. - Đường kính ngoài phù hợp với ổ cối đường kính từ 42mm đến 66mm, đường kính trong 22mm và 28mm. 3. 01 Chỏm khớp: - Chất liệu CoCrMo hoặc CoCr. - Đường kính gồm các loại 22mm và 28mm. Cổ côn: 12/14. 4. 01 Chuôi khớp háng không xi măng: - Phủ HAP toàn bộ. - Chất liệu: Ti6Al4V. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ 115mm đến 180mm. Góc cổ chuôi 135 độ, có 10 cỡ từ 8-18, chiều dài Offset từ 38mm đến 45mm, độ cao cổ 35mm ±2%, chiều dài cổ 38mm ±2%. - Phần đầu gần chuôi có rãnh ngang 2 mặt, thân chuôi có rãnh dọc 4 hướng giúp tăng cường độ bám xương, đỉnh chuôi có ren vặn giúp tháo lắp dễ dàng. 5. 04 Vít ổ cối: Vật liệu Titanium TA6V4 ELI, tự taro, đường kính từ 4mm đến 5mm, độ dài từ 15mm đến 50mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14 | PP2600143602 | Khớp vai bán phần có xi măng | Khớp vai bán phần có xi măng | Bộ | G3.584 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Chuôi cánh tay có xi măng: vật liệu Ti6Al4V hoặc tương đương, dài 80mm, đường kính tối thiểu 5 cỡ: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm 2. Cổ chuôi: vật liệu Ti6AI4V cùng với vít khóa, tối thiểu 3 cỡ với đường kính x chiều cao: 16x31mm, 16x34mm, 16x37mm 3. Đầu nối: vật liệu Ti6AI4V, có tối thiểu 4 kích cỡ 0, +2, +4, +8 4. Chỏm khớp: vật liệu hợp kim CoCrMo, có tối thiểu 8 kích cỡ với đường kính x chiều cao: 40x14,8mm, 42x15mm, 44x16mm, 46x17mm, 48x18mm, 50x19mm, 52x20mm, 54x21mm 5. Xi măng kháng sinh: Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn: một ống chứa chất lỏng tiệt trùng đặt trong một vỉ và một túi đôi tiệt trùng chứa bột. Thành phần: + Gói bột Polyme (≥40g): Polymethyl Methacrylate (PMMA), Benzoyl peroxide (BPO), Barium sulphate (BaSO4), Gentamicin sulfate. + Dung dịch (khoảng 16-17g): Methylmetharcylate (MNA), Dymethyl paratoluidine (DMPT) và Hydroquinone (HQ). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15 | PP2600143603 | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Gói | G3.505 | - Dạng dẻo, cấu trúc giúp tạo ra ma trận giúp cho sự phát triển xương mới, có tính chất trao đổi ION, hòa tan TCP và kết tủa tinh thể xương tạo ra giao diện hoạt tính sinh học mới với các tế bào xương. - Thành phần bao gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương. - Đóng gói xi lanh 2,5ml. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16 | PP2600143604 | Bộ nẹp hàm mặt thẳng và lưới tạo hình ổ mắt titan các cỡ dùng vít tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Lưới tạo hình ổ mắt titan dùng vít 1,5mm | Cái | G3.662 | - Lưới tạo hình ổ mắt dạng lưới quỹ đạo lỗ dày ≥ 0,3 mm và ≤ 0,5mm, chiều dài ≤ 44,9 x chiều rộng ≤ 39,4 mm đồng bộ với vít 1,5mm - Chất liệu Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.2 |  |  | Nẹp thẳng 8 lỗ dùng vít 1,5mm | Cái | G3.663 | - Nẹp mặt thẳng 8 lỗ, dài ≤ 31,2mm - Dày ≤ 0,6mm; - Dùng đồng bộ với vít đường kính 1,5mm; - Chất liệu: Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.3 |  |  | Vít titanium tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm | Cái | G3.665 | - Đường kính thân vít 1,5mm, mũ vít Ø 2,5mm±0,1mm, bước ren 0,5mm±0,1mm - Chiều dài từ ≤ 3,5mm đến ≥ 7mm - Vít tự khoan, tự taro - Chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17 | PP2600143605 | Bộ nẹp hàm thẳng 4/6/8 lỗ bằng titan dùng vít 2,3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | G3.666 | - Nẹp thẳng 6 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.2 |  |  | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | G3.667 | - Nẹp thẳng 8 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm. - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.3 |  |  | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít 2,3mm | Cái | G3.668 | - Nẹp hàm thẳng 4 lỗ ngắn, dày ≤ 1,5mm, dài ≤ 28mm dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.4 |  |  | Vít mini titan hàm mặt cỡ 2,3mm | Cái | G3.672.2 | - Vít tự taro, mũ vít hình chữ thập, đường kính mũ vít Ø ≤ 3,0mm - Đường kính thân vít 2,3mm, dài ≥ 6mm và ≤11mm - Bước ren ≤ 0,75mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18 | PP2600143606 | Nẹp nối ngang | Nẹp nối ngang | Cái | G3.781 | - Nẹp nối ngang các cỡ, chất liệu hợp kim titanium. - Chiều dài trong khoảng từ ≤ 40mm đến ≥90mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19 | PP2600143607 | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Bộ | G3.794 | 1. Chuôi khớp: - Vật liệu hợp kim Titanium. - Phần cổ rời quay được 360˚ có 3 cỡ (S, M, L), dài từ 50mm đến 70mm. - Kích cỡ chuôi: Có tối thiểu 10 cỡ, từ ø13mm đến ø22mm. - Chiều dài chuôi: 200 mm (tổng dài chuôi có thể đạt đến 300mm) và cong ở đầu xa. - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 127˚, 130º; bề mặt vi cấu trúc được phun corundum (độ nhám 4-6µm). - Thiết kế thân có các rãnh dọc chống xoay. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0). 3. Chỏm bán phần: - Vật liệu kim loại. - Có tối thiểu 22 cỡ, từ 39mm đến 60mm, bước tăng 1mm - Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo rời, có 4 cỡ tương ứng. - Có thể sử dụng chỏm 28mm cho mọi kích cỡ đầu chỏm. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp vỏ/lớp lót phù hợp. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20 | PP2600143608 | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ | G3.759 | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu, khả năng gấp duỗi trong biên độ 155 độ - 5 độ. Có tối thiểu 6 cỡ với kích thước: bề rộng từ 55mm - 80mm, chiều dài từ 50mm - 75mm, chiều cao từ 45mm - 65mm 2. Mâm chày có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế bất đối xứng, phải trái riêng biệt theo giải phẫu. Có tối thiểu 8 cỡ với kích thước: chiều rộng từ 60mm - 90mm, mâm chày ngoài kích cỡ từ 36mm - 55mm, mâm chày trong kích cỡ từ 40mm - 65mm. Thiết kế 2 trong 1, tuỳ chọn lớp đệm mâm chày linh động hoặc cố định 3. Lớp đệm mâm chày cố định hoặc linh động: Chất liệu nhựa cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương, tối thiểu 6 cỡ, độ dày từ ≤7 đến ≥17mm 4. Xi măng kháng sinh 1G 5. Vít bịt mâm chày: chất liệu Ti6Al4V hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là TBYT:

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)

- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10

- Đối với những Thiết bị y tế (TBYT) được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên 5086 đã duyệt

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư)

- Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu