## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Đây là gói thầu mua sắm hàng hoá, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn khấu hao của Tập đoàn điện  lực Việt Nam.

- Nội dung: Mua sắm thiết bị thí nghiệm, chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm của Nhà máy thủy điện Hòa Bình bao gồm: 01 thiết bị camera nhiệt; 01 thiết bị tạo áp lực cầm tay và 01 thiết bị đo trị số a-xit.

- Địa điểm cấp hàng: Công ty Thủy điện Hòa Bình có địa điểm tại số 428, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung.

2.1. Hình thức chung: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng;

2.2. Năm sản xuất hàng hóa: Sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;

2.3. Tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

2.4. Tài liệu kỹ thuật: Hàng hóa chào thầu phải kèm theo tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành bằng tiếng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

3.1. Thiết bị Camera nhiệt.

| Stt | Tiêu chí/ Chức năng | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Đo phát nhiệt của các thiết bị điện |
| 2 | Độ phân giải IFOV | <0.93mRad |
| 3 | Độ phân giải hồng ngoại | > 480 x 360 pixels |
| 4 | Trường nhìn | < 34 ° x 24 ° |
| 5 | Hệ thống lấy nét | Tự động |
| 6 | Khoảng cách lấy nét tối thiểu | < 0.25m |
| 7 | Màn hình | > 3.5 inch > LCD 640 x 480 |
| 8 | Phạm vi đo nhiệt độ | Đo được 0°C đến 650°C hoặc rộng hơn |
| 9 | Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % (hoặc tốt hơn) |
| 10 | Độ nhạy nhiệt | ≤ 0,075 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (≤75 mK) |
| 11 | Kết nối không dây | Có |
| 12 | Phụ kiện | Bộ thiết bị bao gồm đầy đủ thiết bị, phụ kiện kèm theo của Nhà sản xuất để sử dụng tất cả các chức năng của thiết bị. |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật | Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và sửa chữa thiết bị (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) |

Ghi chú: Nhà thầu có thể tham khảo thiết bị camera nhiệt Fluke TI401 PRO 9HZ, Hãng sản xuất/ xuất xứ: Fluke/ Mỹ hoặc thiết bị camera nhiệt Hikmicro G41, Hãng sản xuất/ xuất xứ: Hikmicro/China.

3.2. Thiết bị Tạo áp lực cầm tay

| Stt | Tiêu chí/ Chức năng | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Hiệu chỉnh các đồng hồ cảm biến đo áp lực |
| 2 | Dải áp lực | - Áp dương tối đa: ≥ 700 bar; - Có khả năng tạo chân không tối thiểu đến: -0,85 bar hoặc rộng hơn |
| 3 | Môi chất tạo áp lực | Dầu thuỷ lực (hoặc môi chất phù hợp theo thiết kế của nhà sản xuất) |
| 4 | Khả năng vi chỉnh áp | < 0,001bar hoặc tốt hơn |
| 5 | Áp suất làm việc an toàn | > 700bar |
| 6 | Công nghệ tạo áp lực | Trục vít, hoặc Piston kép, hoặc Công nghệ tương đương |
| 7 | Cổng kết nối | > 2 cổng kết nối nhanh bằng tay |
| - | Chuẩn ren | 1/4 NPT (female); kèm bộ adaptor chuyển đổi BSP / NPT / M20x1.5 |
| 8 | Vật liệu |  |
| - | Thân máy | Thép không gỉ (SS) hoặc nhôm cường lực |
| - | Trục, đầu kết nối | Thép không gỉ |
| - | Gioăng làm kín | Vật liệu phù hợp với dầu và nước, như: + Buna-N + PTFE + Hoặc vật liệu tương đương |
| 9 | Nhiệt độ làm việc | 0÷500C hoặc giải rộng hơn |
| 10 | Độ ẩm cho phép | ≤ 95%RH |
| 11 | Cấp chính xác của đồng hồ hoặc modul hiển thị mẫu |  |
| - | 0 ÷ 10 bar | ≤ ±0,05%FS |
| - | 0 ÷ 60 bar | ≤ ±0,05%FS |
| - | 0 ÷ 700 bar | ≤ ±0,05%FS |
| 12 | Phụ kiện | Bộ thiết bị bao gồm đầy đủ thiết bị, phụ kiện kèm theo của Nhà sản xuất để sử dụng tất cả các chức năng của thiết bị (hộp đựng cứng, bộ adaptor chuyển đổi ren; bộ gioăng dự phòng, bình và dầu thuỷ lực dự phòng…; đồng hồ hoặc module đo mẫu dải 0÷10bar; 0÷60bar; 0÷700bar). |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật | Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và sửa chữa thiết bị (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) |

Ghi chú: Nhà thầu có thể tham khảo thiết bị tạo áp lực cầm tay Druck PV411A Ký mã hiệu: PV411A-HP Hãng sản xuất/ xuất xứ: Druck/China hoặc thiết bị tạo áp lực cầm tay Hydraulic Pressure Test Pump Model: Additel 927 Order code/Mã đặt hàng: ADT927-N-SET, Hãng sản xuất: Additel, Xuất xứ: Trung quốc.

3.3. Thiết bị Đo trị số a-xit

| Stt | Tiêu chí/ Chức năng | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Phân tích trị số axit hoà tan trong dầu cách điện, dầu bôi trơn |
| 2 | Phương pháp đo | Chuẩn độ điện thế đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D664 |
| 3 | Phạm vị đo pH |  |
| - | Dải đo | Đo được từ -3.0÷18.00pH hoặc giải rộng hơn |
| - | Độ phân giải | < 0.001pH |
| - | Độ chính xác | Tối thiểu ±0.003pH±1digit |
| 4 | Phạm vi đo mV |  |
| - | Dải đo | Đo được từ -1200÷1200mV hoặc rộng hơn |
| - | Độ phân giải | < 0.1mV |
| - | Độ chính xác | Tối thiểu ±0.2mV ± 1 digit hoặc tốt hơn |
| 5 | Đo nhiệt độ |  |
| - | Phạm vi | 0oC - 175oC hoặc rộng hơn |
| - | Độ chính xác | < 0.1oC |
| - | Nguồn điện | 100÷240VAC |
| 6 | Màn hình | Yêu cầu màn hình màu LCD |
| 7 | Phụ kiện | Bộ thiết bị bao gồm đầy đủ thiết bị, phụ kiện kèm theo của Nhà sản xuất để sử dụng tất cả các chức năng của thiết bị. |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật | Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và sửa chữa thiết bị (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) |
| 9 | Xuất xứ | Tây Âu theo quy định của Liên hợp quốc. |

Ghi chú: Nhà thầu có thể tham khảo thiết bị đo trị số axit ECH Titramax VT TAN/TBN Titramax VT TAN/TBN, Hãng sản xuất ECH Elektrochemie Halle GmbH, Xuất xứ Germany hoặc Thiết bị đo trị số axit Model: 916 Ti-Touch (916 Oil Ti-Touch), Hãng sản xuất: Metrohm, Xuất xứ: Thụy Sỹ.

4. Yêu cầu khác.

4.1. Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật.

- Đầy đủ tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng cũng như tài liệu kỹ thuật khác có liên quan đến thiết bị.

- Đầy đủ các linh kiện, phụ kiện của nhà sản xuất kèm theo.

- Đơn vị đo lường theo tiêu chuẩn Quốc tế được sử dụng trong tất cả các tài liệu, sơ đồ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

- Ngôn ngữ dùng trên thiết bị là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

- Thiết bị có đầy đủ bản test report của hãng sản xuất; Chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị đối với thiết bị đo của đơn vị có chức năng hiệu chuẩn tại Việt Nam thực hiện; Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ).

4.2. Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Nhà thầu thực hiện triển khai dự án cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây về đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Các thiết bị trước khi khi bàn giao đưa vào sử dụng phải được nhà thầu cử cán bộ có chuyên môn được đào tạo bởi nhà sản xuất hướng dẫn, đào tạo chuyển giao công nghệ tại Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Nhà thầu cung cấp thiết bị lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình hướng dẫn và bảo trì theo đúng quy định hiện hành. Nội dung chính của quy trình bao gồm:

- Các thông số kỹ thuật, công nghệ của thiết bị.

- Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra thiết bị.

- Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng thiết bị.

- Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị (nếu có)

- Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của thiết bị, xử lý khi có hư hỏng.

- Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì thiết bị và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì thiết bị.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Cách thức kiểm tra như sau:

+ Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty Thủy điện Hòa Bình sẽ tiến hành kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật.

+ Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm để đánh giá chất lượng và nghiệm thu trong vòng 2 tuần kể từ ngày tiếp nhận hàng hóa.

- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.