## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư thực hiện tại Bệnh viện 30-4.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thiết bị siêu âm chẩn đoán.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện 30-4.

- Nguồn vốn:  Kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư của Bộ Công an.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21C.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hoá có xuất xứ.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hoá phải còn nguyên đai nguyên kiện.

- Thực hiện nghiệm thu chất lượng thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật thử trước khi đưa vào sử dụng.

- Có phương án bảo hành, bảo trì.

### Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu. Trường hợp nhà thầu đề xuất thiết bị có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt thiết bị để chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá

### 1.2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

1. Máy siêu âm chẩn đoán doppler màu, 03 đầu dò

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
| 3 | Đạt chứng nhận: CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | CẤU HÌNH: |
| 1 | - Thân máy chính: 01 máy |
| 2 | - Màn hình quan sát ≥ 21 inches: 01 cái |
| 3 | - Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10,4 inches: 01 cái |
| 4 | - Cánh tay xoay: 01 cái |
| 5 | - Đầu dò Convex đa tần siêu âm tổng quát: 01 cái |
| 6 | - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
| 7 | - Đầu dò sector đa tần: 01 cái |
| 8 | - Gói phần mềm thăm khám bao gồm: Bụng tổng quát, mạch máu, cơ xương khớp, mô mềm hoặc bộ phận vùng nông, sản phụ khoa, tim thai, nhi tổng quát, niệu khoa: 01 bản quyền |
| 9 | - Phần mềm kết nối DICOM: 01 bản quyền |
| 10 | - Ổ ghi đĩa DVD: 01 cái |
| 11 | - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 12 | - Máy in màu A4: 01 cái |
| 13 | - Bộ máy tính, card thu hình và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
| 14 | - Bàn để máy vi tính : 01 cái |
| 15 | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ |
| 16 | - Bộ làm ấm gel: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 357 dB |
|  | - Độ sâu thăm khám lên tới: ≥ 40 cm |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | - Kênh xử lí số hóa: ≥ 10.000.000 kênh |
|  | - Tốc độ tạo ảnh: ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | - Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm |
|  | - Hỗ trợ tần số thăm khám lên tới: ≥ 22 MHz. |
|  | - Dung lượng ổ cứng: ≥ 500Gb |
|  | - Màn hình màu hiển thị (quan sát): LED hoặc LCD hoặc tương đương |
| 2 | Bản điều khiển và giao diện sử dụng: |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 10 inches |
|  | - Có thể điều chỉnh bàn điều khiển lên-xuống. |
| 3 | Đầu dò: |
| 3.1 | Đầu dò Convex đa tần |
|  | - Ứng dụng: siêu âm bụng tổng quát, sản phụ khoa |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 1 – ≥ 5 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử |
|  | - Trường nhìn: ≥ 70 độ |
| 3.2 | Đầu dò Linear |
|  | - Ứng dụng tối thiểu có: mạch máu |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 5 – ≥ 11 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 256 chấn tử |
| 3.3 | Đầu dò Sector đa tần |
|  | Ứng dụng tối thiểu có: Siêu âm tim, siêu âm xuyên sọ |
|  | Dải tần số thăm khám: ≤1 – ≥5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 64 chấn tử |
|  | Trường nhìn: ≥ 90 độ |
| 4 | Ứng dụng thăm khám |
|  | - Bụng tổng quát |
|  | - Sản khoa |
|  | - Phụ khoa |
|  | - Mạch máu |
|  | - Nhi khoa |
|  | - Mô mềm |
|  | - Cơ xương khớp |
|  | - Tiết niệu |
| 5 | Các chế độ hoạt động và hiển thị |
|  | - Chế độ M-mode |
|  | - Chế độ Doppler liên tục CW |
|  | - Chế độ tạo ảnh hòa âm mô (THI) hoặc hình ảnh hòa âm mô có mã hóa (CHI) với công nghệ đảo xung |
|  | - Chế độ/ Chức năng tạo ảnh tối ưu hóa TGC hoặc độ lợi |
|  | - Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode 2D hoặc chế độ B/M-Mode |
|  | - Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng định hướng |
|  | - Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao |
|  | - Chế độ tạo ảnh kép (Duplex) |
|  | - Chế độ Zoom và di ảnh |
|  | - Chế độ tạo ảnh màu trong 2D (hoặc B-Mode), M-mode và Doppler |
| 6 | Các tính năng B-mode |
|  | - Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | - Tối ưu hóa hình ảnh mô |
|  | - Chế độ tạo ảnh mở rộng trường nhìn |
| 7 | Các tính năng M-Mode |
|  | - Lựa chọn tốc độ quét |
|  | - Màu hóa Chroma với nhiều bản đồ đa màu hoặc M colorization |
|  | - Xem lại hình ảnh Cineloop để phân tích lại dữ liệu |
| 8 | Các tính năng Doppler |
| 8.1 | Doppler phổ |
|  | - Có ≥ 8 vị trí di chuyển |
|  | - Có ≥ 5 lựa chọn (hoặc ≥8 bước) tốc độ quét |
|  | - Có chế độ xem lại |
|  | - Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 1 - ≥ 15 mm |
|  | - Có chức năng tự động điều chỉnh đường cơ sở |
| 8.2 | Doppler năng lượng |
|  | - Điều chỉnh khu vực quan tâm: kích thước hoặc vị trí hoặc độ sâu |
| 9 | Bộ nhớ ảnh Cine: |
|  | - Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2.200 ảnh hoặc ≥ 776 MB |
| 10 | Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối |
|  | - Dung lượng lưu trữ khoảng ≥ 350 dữ liệu thăm khám hoặc ≥ 500GB |
|  | - Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ (DVD, CD, USB) |
|  | - Nhập hình ảnh DICOM. |

2. Máy siêu âm chẩn đoán doppler màu, 03 đầu dò (có chức năng đàn hồi đa điểm)

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V ±10%; 50 Hz ±10% |
|  | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ C. |
|  | -Độ ẩm tối đa ≥ 80% |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Thân máy chính: 01 cái |
|  | Màn hình quan sát: 01 cái |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần công nghệ đơn tinh thể: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear đa tần công nghệ đơn tinh thể hoặc ma trận: 01 cái |
|  | Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim: 01 cái |
|  | Gói phần mềm thăm khám bao gồm: Bụng tổng quát, mạch máu (bao gồm Doppler xuyên sọ), cơ xương khớp, mô mềm, sản phụ khoa, nhi tổng quát, niệu khoa: 01 bản quyền |
|  | Gói siêu âm tim (Tim người lớn, Tim nhi, TCD): 01 bản quyền |
|  | Phần mềm đàn hồi định lượng: 01 bản quyền |
|  | Phần mềm định lượng gan nhiễm mỡ: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ |
|  | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
|  | Máy in màu: 01 cái |
|  | Bộ máy tính, card ghi hình và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
| III | Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
| 1 | Máy chính |
|  | Độ sâu thăm khám lên tới: ≥ 40 cm |
|  | Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Kênh xử lí số hóa: ≥ 30.000.000 |
|  | Tốc độ tạo ảnh: ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm |
|  | Hỗ trợ tần số thăm khám lên tới: ≥ 24 MHz. |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1TB |
|  | Màn hình quan sát LED hoặc HDU hoặc tương đương: ≥ 21 inches |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 12 inches |
|  | Số cổng đầu dò hoạt động: ≥ 4 cổng |
| 2 | Đầu dò |
| 2,1 | Đầu dò Convex đa tần |
|  | Ứng dụng: siêu âm bụng tổng quát, sản phụ khoa |
|  | Dải tần số thăm khám: ≤1 – ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử |
|  | Khẩu độ: ≥ 55 mm |
|  | Trường nhìn: ≥ 80 độ |
| 2,2 | Đầu dò Linear siêu âm đa tần |
|  | Ứng dụng: siêu âm mô mềm, vú, mạch máu, cơ xương khớp, nhi |
|  | Dải tần số thăm khám: ≤ 4 – ≥ 16 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 1000 chấn tử |
|  | Khẩu độ: ≥ 50 mm |
| 2,3 | Đầu dò Sector đa tần |
|  | Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn/nhi, siêu âm Doppler xuyên sọ |
|  | Dải tần số thăm khám: ≤ 1 – ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử |
|  | Khẩu độ: ≥ 20 mm |
|  | Trường nhìn: ≥ 90 độ |
| 3 | Phần mềm thăm khám |
|  | Bụng tổng quát |
|  | Sản – phụ khoa |
|  | Mạch máu |
|  | Nhi khoa |
|  | Mô mềm |
|  | Cơ xương khớp |
|  | Tim người lớn |
|  | Tim nhi |
|  | Tiết niệu |
| 4 | Chế độ hoạt động: |
|  | + Chế độ 2D |
|  | + Chế độ M |
|  | + Chế độ hoà âm mô |
|  | + Chế độ Doppler màu |
|  | + Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng định hướng |
|  | + Chế độ Doppler xung |
|  | + Chế độ Doppler liên tục |
| 5 | Phần mềm đàn hồi định lượng |
|  | Hỗ trợ đầu dò Convex và Linear |
|  | (Bản đồ tin cậy giúp đảm bảo vùng lấy mẫu là vùng có sóng truyền ngang phù hợp) hoặc (có hiển thị đơn và đôi) |
| 6 | Bộ nhớ ảnh Cine |
|  | Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2.000 ảnh hoặc Bộ nhớ CINE: ≥ 1GB |
| 7 | Lưu trữ và khả năng kết nối |
|  | Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ: CD, DVD, USB |
|  | Nhập hình ảnh DICOM. |
|  | Có cổng xuất tín hiệu. |

3. Máy siêu âm sản khoa 4D (03 đầu dò)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
| 3 | Đạt chứng nhận: CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | Xuất xứ (đối với máy chính): thuộc các nhóm nước OECD hoặc G7 |
| II | CẤU HÌNH: |
|  | Máy siêu âm sản khoa 4D (≥03 đầu dò) kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm: |
|  | - Thân máy chính: 01 máy |
|  | - Màn hình quan sát: 01 cái |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái |
|  | - Cánh tay xoay: 01 cái |
|  | - Đầu dò Convex đa tần siêu âm tổng quát: 01 cái |
|  | - Đầu dò phụ khoa đa tần: 01 cái |
|  | - Đầu dò 3D/4D đa tần siêu âm sản: 01 cái |
|  | - Gói phần mềm thăm khám bao gồm: Bụng tổng quát, mạch máu, cơ xương khớp, mô mềm hoặc bộ phận vùng nông, sản phụ khoa, tim thai, nhi tổng quát, niệu khoa: 01 bản quyền |
|  | - Phần mềm dựng ảnh 3D/4D và các bình diện: 01 bản quyền |
|  | - Gói phần mềm tái tạo 3D/4D: 01 bản quyền |
|  | - Phần mềm kết nối DICOM: 01 bản quyền |
|  | - Ổ ghi đĩa DVD hoặc USB: 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
|  | - Máy in màu A4: 01 cái |
|  | - Bộ máy tính, card thu hình và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
|  | - Bàn để máy vi tính : 01 cái |
|  | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ |
|  | - Bộ làm ấm gel: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 357 dB |
|  | - Độ sâu thăm khám lên tới: ≥ 40 cm |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | - Kênh xử lí số hóa: ≥ 9.000.000 kênh |
|  | - Tốc độ tạo ảnh: ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm |
|  | - Hỗ trợ tần số thăm khám lên tới: ≥ 18 MHz. |
|  | - Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | - Màn hình màu hiển thị: |
|  | ₊ Màn hình quan sát, kích thước ≥ 21,5 inches |
| 2 | Bàn điều khiển và giao diện sử dụng: |
|  | - Màn hình cảm ứng: ≥ 10 inches |
|  | - Có thể điều chỉnh bàn điều khiển hoặc có thể gập và xoay màn hình chính |
| 3 | Đầu dò: |
| 3.1 | Đầu dò Convex đa tần |
|  | - Ứng dụng: siêu âm bụng, sản, phụ khoa |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 5 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | - Trường nhìn: ≥ 70 độ |
| 3.2 | Đầu dò phụ khoa đa tần |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm qua ngã âm đạo |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 4 – ≥ 9 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | - Trường nhìn: ≥ 160 độ |
| 3.3 | Đầu dò 3D/4D đa tần siêu âm sản |
|  | - Ứng dụng: siêu âm sản khoa, phụ khoa 3D |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 5 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | - Trường nhìn 3D/4D: ≥ 80 độ |
| 4 | Ứng dụng thăm khám |
|  | - Bụng tổng quát |
|  | - Sản khoa |
|  | - Phụ khoa |
|  | - Mạch máu |
|  | - Nhi khoa |
|  | - Mô mềm |
|  | - Cơ xương khớp |
|  | - Tiết niệu |
| 5 | Các chế độ hoạt động và hiển thị |
|  | - Chế độ M-mode |
|  | - Chế độ tạo ảnh 3D/4D |
|  | - Chế độ tạo ảnh hòa âm mô (THI) hoặc hình ảnh hòa âm mô có mã hóa (CHI) với công nghệ đảo xung |
|  | - Chế độ/ Chức năng tạo ảnh tối ưu hóa TGC hoặc độ lợi |
|  | - Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode 2D hoặc chế độ B/M-Mode |
|  | - Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng định hướng |
|  | - Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao |
|  | - Chế độ tạo ảnh kép (Duplex) |
|  | - Chế độ Zoom và di ảnh |
|  | - Chế độ tạo ảnh màu trong 2D hoặc B-Mode, M-mode và Doppler hoặc Power Doppler |
| 6 | Các tính năng B-mode |
|  | - Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | - Tối ưu hóa hình ảnh mô |
|  | - Chế độ tạo ảnh mở rộng trường nhìn |
| 7 | Các tính năng M-Mode |
|  | - Lựa chọn tốc độ quét |
|  | - Xem lại hình ảnh Cineloop để phân tích lại dữ liệu |
| 8 | Các tính năng Doppler |
| 8.1 | Doppler phổ |
|  | - Nhiều vị trí di chuyển |
|  | - Nhiều lựa chọn tốc độ quét |
|  | - Có chế độ xem lại |
|  | - Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 1 - ≥ 16 mm (tùy vào đầu dò) |
|  | - Chức năng tự động tối ưu hóa cho các chế độ |
| 8.2 | Doppler năng lượng |
|  | - Điều chỉnh khu vực quan tâm: kích thước và vị trí hoặc chiều sâu |
| 9 | Bộ nhớ ảnh Cine: |
|  | - Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2.200 ảnh hoặc ≥ 512MB |
| 10 | Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối |
|  | - Dung lượng lưu trữ khoảng ≥ 350 dữ liệu thăm khám hoặc ≥ 500GB |
|  | - Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ (DVD hoặc CD hoặc USB) |
|  | - Nhập hình ảnh DICOM. |

4. Máy siêu âm chuyên sâu tim mạch cao cấp (03 đầu dò, có đầu dò tim qua thực quản)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
| 3 | Nguồn cung cấp: 220V (± 10% ) |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30℃ |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 5 | Xuất xứ (đối với máy chính): thuộc G7 hoặc Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm Doppler tim mạch (có thêm đầu dò thực quản) phụ kiện bao gồm: |
| 1 | Thân máy chính: 01 máy |
| 2 | Màn hình quan sát: 01 cái |
| 3 | Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái |
| 4 | Đầu dò Sector đa tần: 01 cái |
| 5 | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
| 6 | Đầu dò ma trận siêu âm tim qua ngã thực quản: 01 cái |
| 7 | Gói phần mềm thăm khám bao gồm: Bụng tổng quát, mạch máu: 01 bản quyền |
| 8 | Gói siêu âm tim (Tim người lớn, Tim nhi, TCD): 01 bản quyền |
| 9 | Phần mềm định lượng vận động tim tự động thất trái: 01 bản quyền |
| 10 | Phần mềm tự động lựa chọn hình ảnh để đánh giá sức căng cơ tim thất trái: 01 bản quyền |
| 11 | Phần mềm tự động đo thông số siêu âm tim: 01 bản quyền |
| 12 | Phần mềm kết nối DICOM: 01 bản quyền |
| 13 | Ổ ghi đĩa DVD: 01 cái |
| 14 | Dây điện tim ECG: 01 cái |
| 15 | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 16 | Máy in màu A4: 01 cái |
| 17 | Bộ máy tính, card ghi hình và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
| 18 | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ |
| 19 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 390 dB |
|  | - Độ sâu thăm khám lên tới: ≥ 40 cm |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | - Kênh xử lí số hóa: vô hạn |
|  | - Tốc độ tạo ảnh: ≥ 2800 khung hình/giây |
|  | - Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm |
|  | - Dung lượng ổ cứng: ≥ 1 TB |
|  | - Màn hình màu hiển thị: |
|  | + Màn hình quan sát OLED hoặc tương đương hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21,5 inches |
|  | + Góc quan sát: ≥ 170 độ |
| 2 | Bản điều khiển và giao diện sử dụng: |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 12 inches |
|  | - Có thể điều chỉnh bàn điều khiển lên-xuống |
| 3 | Đầu dò: ≥ 4 cổng |
| 3,1 | Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim: |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 1 – ≥ 5 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử |
|  | - Khẩu độ: ≥ 20 mm |
|  | - Trường nhìn: ≥ 90 độ |
| 3,2 | Đầu dò Linear đa tần |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm mạch máu, mô mềm và cơ xương khớp. |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 4 - ≥ 12 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử |
|  | - Khẩu độ: ≥ 38 mm |
| 3,3 | Đầu dò ma trận siêu âm tim qua ngã thực quản |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn qua ngã thực quản |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 3 – ≥ 7 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 2500 chấn tử |
|  | - Trường nhìn: ≥ 90 độ |
| 4 | Phần mềm thăm khám |
|  | - Tim người lớn |
|  | - Tim nhi |
|  | - Tim thai |
|  | - Bụng tổng quát |
|  | - Mạch máu |
| 4.1. | Phần mềm đo đạc và phân tích tim |
|  | - 4 buồng tim (Nhĩ trái, nhĩ phải, thất phải, thất trái) |
|  | - TAVI (can thiệp thay van chủ) |
|  | - Hẹp van |
|  | - Van chủ nhân tạo |
|  | - Van 2 lá nhân tạo |
|  | - Các chỉ số TAPSE, MPI (chỉ số TEI) |
|  | - Đo đạc thể tích bằng phương pháp diện tích/khoảng cách |
|  | - Đo đạc diện tích, chiều dài, khối lượng và phân suất tống máu |
|  | - Đo khối lượng thất trái |
|  | - Đo đạc vận tốc đỉnh |
|  | - Đo đạc độ chênh áp tối đa và trung bình |
|  | - Đo đạc áp lực bán thời gian |
|  | - Đo đạc chỉ số E/A |
|  | - Đo đạc độ dốc D/E |
|  | - Đo đạc theo phương trình liên tục |
|  | - Đo đạc chức năng tâm trương |
|  | - Đo đạc cung lượng tim |
|  | - Đo đạc thời gian gia tốc |
|  | - Tính toán nhịp tim |
| 4.2. | Phân tích mạch máu |
|  | - Giao thức động mạch cảnh trái và phải |
|  | - Tỷ lệ ICA/CCA |
|  | - Tỷ lệ suy giảm đường kính và diện tích |
| 4.3. | Có phần mềm thu nhận và xử lý ảnh 3D tim |
| 4.5. | Phần mềm định lượng vận động tim tự động thất trái |
|  | - Cho phép tự động định lượng biến dạng 2D theo chiều dọc |
|  | - Tính toán sức căng trục dọc toàn thể bằng một nút bấm |
|  | - Tự động nhận dạng và ghi nhãn với hiệu chỉnh thủ công |
|  | - Tự động phát hiện đường viền và vị trí |
|  | - Chỉnh sửa đường viền trên ED và ES |
| 4.6 | Phần mềm tự động đo thông số siêu âm tim |
|  | Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, các phép đo Doppler và khoảng cách 2D hoàn toàn tự động |
| 5 | Các chế độ hoạt động và hiển thị |
|  | - Chế độ tạo ảnh thang xám 2D |
|  | - Chế độ M-mode |
|  | - Chế độ M-mode giải phẫu |
|  | - Chế độ tạo ảnh 3D/4D |
|  | - Chế độ tạo ảnh hòa âm mô (THI) |
|  | - Chế độ tạo ảnh thông minh tối ưu hóa TGC và độ lợi |
|  | - Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode 2D |
|  | - Chế độ tạo ảnh Doppler màu |
|  | - Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng định hướng |
|  | - Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao |
|  | - Chế độ tạo ảnh kép (Duplex) |
| 6 | Các tính năng B-mode |
|  | - Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 2800 khung hình/giây |
|  | - Tối ưu hóa hình ảnh mô |
|  | - Tạo ảnh so sánh hình ảnh động |
|  | - Chế độ tạo ảnh mở rộng trường nhìn |
| 7 | Các tính năng M-Mode |
|  | - Màu hóa Chroma với nhiều bản đồ đa màu |
| 8 | Các tính năng Doppler |
| 8,1 | Doppler phổ |
|  | - Hiệu chỉnh góc và tự động điều chỉnh tỷ lệ vận tốc |
|  | - Có thể lựa chọn tốc độ quét |
|  | - Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤1 - ≥ 20 mm (tùy vào đầu dò) |
|  | - Tần số lặp xung cao (high PRF) |
|  | - Chức năng tự động điều chỉnh thang chia và đường cơ sở |
| 8,2 | Doppler màu |
|  | - Hiển thị ảnh màu so sánh kép (ảnh đen trắng bên trái và ảnh màu bên phải) |
|  | - Tạo ảnh đồng thời với chế độ Doppler xung PW |
| 8.3. | Doppler liên tục (CW) |
|  | Có thể lái tia |
| 8.4. | Doppler năng lượng |
|  | - Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ |
| 8.5. | Chế độ Doppler mô (TDI/TDI PW) |
| 9 | Bộ nhớ ảnh Cine |
|  | - Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2.200 ảnh hoặc ≥ 1GB |
| 10 | Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối |
|  | - Dung lượng lưu trữ khoảng ≥ 350 dữ liệu thăm khám hoặc ≥ 1 TB |
|  | - Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ (DVD, CD, USB) |
|  | - Nhập hình ảnh DICOM |

5. Máy siêu âm xách tay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
| 3 | Đạt chứng nhận: CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: 220V ±10%; 50 Hz ±10% |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa ≥ 30℃ |
|  | Độ ẩm tối đa ≥ 80% |
| II | CẤU HÌNH: |
|  | Máy siêu âm màu xách tay, kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu dò: |
|  | 2.1/ Đầu dò Convex : 01 cái |
|  | 2.2/ Đầu dò Linear : 01 cái |
|  | 2.3/ Đầu dò Sector: 01 cái |
| 3 | Vali đựng máy: 01 cái |
| 4 | Pin theo máy: 01 cái |
| 5 | Xe đẩy tích hợp theo máy: 01 cái |
| 6 | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 7 | Gel siêu âm ≥ 05kg |
| III | TIÊU CHÍ KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | 1.1/ Lĩnh vực thăm khám: |
|  | Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Bộ phận nhỏ, Cơ xương khớp, Mạch máu, Niệu khoa, Nhi khoa, Tim, Siêu âm xuyên sọ |
|  | 1.2/ Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình LCD kích thước: ≥ 11,6 inches |
|  | Độ phân giải: ≥ 1300 x 760 pixels |
|  | Độ sâu ảnh hiển thị: ≤1 – ≥ 28 cm |
|  | Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức. |
|  | Dải động ≥ 258 dB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 384 MB hoặc ≥ 20 giây cho hình ảnh 2D và màu |
|  | Lưu trữ dữ liệu: |
|  | • Định dạng file sang JPEG |
|  | • Ổ cứng lưu trữ: ≥ 128GB |
|  | 1.3/ Phương pháp quét |
|  | Convex điện tử |
|  | Linear điện tử |
|  | Sector điện tử |
|  | - Các mode hoạt động |
|  | B-mode hoặc 2D-mode |
|  | M-Mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode hình ảnh Doppler năng lượng |
|  | Mode hình ảnh hòa âm mô |
|  | Mode Doppler liên tục |
|  | Mode Doppler xung |
|  | 1.4/ Yêu cầu về ứng dụng, phần mềm: |
|  | - Khả năng kết nối DICOM |
|  | - Phần mềm hỗ trợ người dùng |
|  | 1.5/ Yêu cầu về quản lý dữ liệu và khả năng kết nối |
|  | Cổng HDMI |
|  | Cổng kết nối USB ≥ 02 cổng |
| 2 | Đầu dò: |
|  | 2.1/ Đầu dò Convex |
|  | Ứng dụng khám tối thiểu: Bụng, sản/phụ khoa. |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Bán kính cong (hoặc khẩu độ): ≥ 60 mm |
|  | 2.2/ Đầu dò Linear |
|  | Ứng dụng: Khám mạch máu, phần nhỏ, cơ xương khớp |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | 2.3/ Đầu dò Sector người lớn |
|  | Dải tần số hoạt động: ≤ 2 – ≥ 4,0 MHz |
|  | Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, tim. |
| 3 | Máy in nhiệt trắng đen: |
|  | Kỹ thuật in: in nhiệt |
|  | Tốc độ in: ≤ 3 giây/ảnh, khổ A6 |
|  | Độ phân giải: ≥ 325 dpi |
|  | Giấy in nhiệt đen trắng: 10 cuộn |

Ghi chú:

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

- Trong bảng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị nếu một hạng mục công tác mời thầu nào có thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu khác:

- Yêu cầu về nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:

* Đối với hàng nhập khẩu:

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ)

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ.

+ Bản sao tờ khai hải quan (không bao gồm thông tin về giá), vận đơn, packing list, số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa: 03 bộ.

+ Bản sao của công ty Hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa bên cung cấp và nhà thầu (Hợp đồng, hóa đơn không cần cung cấp đơn giá và tổng giá trị mặt hàng nhưng phải có đầy đủ thông tin về thiết bị: tên trang thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ, số lượng) hoặc các tài liệu tương đương): 03 bộ

* Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Bản sao giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế (bản sao).

* Đối với hàng hoá nhập khẩu thông dụng mua tại Việt Nam: Bản sao Phiếu xuất kho và Hoá đơn mua hàng.

* Giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng

* Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy: Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng.

* Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt của đơn vị có tư cách pháp nhân.

- Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Bảo trì tối thiểu 6 tháng/1 lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

- Yêu cầu về cung cấp lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:

- Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh đầy đủ, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.

- Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng:

- Sau khi cung cấp hàng hóa, nhà thầu phải tổ chức hướng sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư sử dụng.

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:

- Nhà thầu phải nêu rõ những ảnh hưởng tác động đến môi trường trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, phải có biện pháp giải quyết những ảnh hưởng tác động đến môi trường.

- Các hành động chính Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải rắn và chất thải đất trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, không làm ảnh hưởng đến đất canh tác, sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân. Tuyệt đối Nhà thầu không được thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản phẩm nhựa … xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thiết bị sau khi lắp đặt phải được kiểm tra thử nghiệm đúng quy định; được giám sát của Chủ đầu tư xác nhận đạt chất lượng, kiểm tra đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

Mẫu số 21B (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21B này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)

Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu số 2: Thiết bị siêu âm chẩn đoán. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 150 ngày.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá; giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy (Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng) và các giấy tờ khác theo quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực của các tài liệu đã cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót, gian lận hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật.

7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất và theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này. Cam kết bảo trì: Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hàng ≥ 12 tháng (Đối với thiết bị theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này). Cam kết cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.

9. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. Thực hiện kiểm định an toàn bức xạ đối với các thiết bị phát tia X (nếu có) theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo quy trình, quy định của pháp luật.

10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

12. Cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.

13. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện.

14. Nhà thầu cam kết giá chào dự thầu của sản phẩm trong gói thầu phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm dự thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý giá. Trường hợp có chênh lệch so với các gói thầu/dự toán tương tự, nhà thầu phải giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cam kết và hồ sơ giá dự thầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |