## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm các thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

- Tên gói thầu: Gói thầu Số 01: Mua sắm các thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành

- Giá gói thầu: 2.010.000.000 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng đầu thầu quốc gia

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất (viết đầy đủ tên HSX không được viết tắt), xuất xứ. Đơn vị phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

1. Phần (lô): PP2600162058: Tấm thu nhận ảnh X-Quang KTS

1.1. Tấm thu nhận ảnh X-Quang KTS

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ: Các nước thuộc OECD

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Nguồn điện phù hợp với nguồn điện áp Việt Nam

- Môi trường hoạt động

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥35°C

+ Độ ẩm (không ngưng tụ) tối đa: ≥ 80%

Cấu hình cung cấp

Tấm nhận ảnh: 02 tấm

Hộp điều khiển: 01 bộ

Pin: ≥ 2 pin kèm phụ kiện

Cáp nguồn: 01 bộ

Trạm làm việc: 01 bộ

Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ

Thông số kỹ thuật chi tiết

Tấm nhận không dây

Ứng dụng: Xquang tổng quát

Ứng dụng: Người

Loại TFT: a-Si hoặc tương đương

Vật liệu phát quang: CsI hoặc tương đương

Kích thước (DxRxC): 460 mm x 460 mm x 15.6 mm ±10%

Số lượng điểm ảnh: ≥ 3072x3072 pixels

Độ phân giải: ≥ 3.6lp/mm

Kích thước điểm ảnh: ≤ 140μm

Vùng hoạt động TFT (mm): ≥ 427 mm × 427 mm

MTF @ 0.5lp/mm: ≥ 83%

Chuyển đổi A/D: 16 bit hoặc tốt hơn

Đầu ra dữ liệu: 16 bit hoặc tốt hơn

Loại giao tiếp: Không dây hoặc tương đương

Tự động phát hiện tia: Có

Tải toàn bộ: ≥ 400kg

Tải 1 điểm: ≥ 200kg

Có hỗ trợ kết nối internet

Tiêu chuẩn chống nước, bụi: ≥ IP67

Tấm bảo vệ cảm biến: làm bằng vật liệu chịu va đập tốt hoặc tương đương

Trọng lượng (kg): ≤ 3.6 kg bao gồm cả pin

Lưu ảnh trên tấm: ≥ 200 ảnh

Thời gian chu kỳ: ≤ 7 giây

Thời gian chuyển ảnh: ≤4.5 giây (Có dây) và ≤4.5 giây (Không dây)

Thời gian pin hoạt động: ≥ 7.5 tiếng

Công suất tiêu thụ: ≤ 38W

Dung lượng pin: ≥ 3400mAh

Trạm làm việc

CPU: Core i5 (4 cores) hoặc tương đương

RAM: ≥ 8GB

Ổ cứng: ≥ 120 GB

OS: Windows 10 hoặc tương đương

Bàn phím, chuột đi kèm

Màn hình kích thước ≥ 27 inch, độ phân giải: 1920x1080 pixels hoặc tương đương

Phần mềm xử lý ảnh kết nối máy bao gồm các công cụ xử lý hình ảnh sau:

Tìm kiếm và xem thông tin khám bệnh cho bệnh nhân

Đăng ký / Chỉnh sửa / Xóa thông tin khám bệnh cho bệnh nhân

Chế độ đăng ký khẩn cấp

Hỗ trợ tích hợp với DB hoặc MWL hoặc tương đương

Danh sách từ chối nhận ảnh

Hàng đợi

Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận cơ thể từ chỉ định (Exam order)

Tối thiểu cài đặt phần mềm hỗ trợ: Body map, Exam và Tình trạng phát tia

Hình ảnh thu được thông qua tích hợp tấm nhận và máy phát

Xem trước ảnh

Kích thước ROI tự động

SW Grid

Xem ảnh

Xử lý ảnh sau khi chụp xong

Cung cấp thông tin về ca chụp

Phóng to / thu nhỏ

Phóng toàn màn hình, phóng vừa với màn hình

Xoay, Lật, đảo

Window/Level

Gán chú thích chữ

Đánh dấu

Shutter

Đảo ngược

Biểu đồ

Mũi tên, Đường thẳng, hình vuông, hình elip, Thước kẻ, Góc

Xử lý hình ảnh

Chọn Tất cả, Xóa

Xuất ảnh (In, CD, USB)

Auto ROI

Cấu hình tích hợp PACS, MWL

Tiêu chuẩn ảnh DICOM

2. Phần (lô): PP2600162059: Đèn mổ, treo trần, Dao mổ điện cao tần

2.1. Đèn mổ treo trần

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung:

Thiết bị mới 100%

Năm sản xuất: 2025 trở về sau

Xuất xứ: G7

Nguồn điện: Phù hợp điện áp Việt Nam

Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485, tiêu chuẩn IEC 60601-2-41 hoặc tương đương

Điều kiện môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

II. Yêu cầu cấu hình:

Tay cầm khử trùng: ≥ 2 cái

Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 2 cái

Trục xoay trung tâm: 01 cái

Cánh tay chịu lực: 02 cái

Vỏ treo trần: 01 cái

Bộ nguồn: 01 bộ

Chóa đèn: 02 cái

III. Thông số kỹ thuật

Cường độ chiếu sáng trung tâm của mỗi chóa đèn: ≥ 160.000 Lux

Điều chỉnh được cường độ sáng trong khoảng 40000 lux - 160000 lux

Chỉ số hoàn hồi màu (Ra): ≥96

R9 ≥ 96

Dải điều chỉnh cường độ sáng (%): 25% ~ 100%

Độ sâu chiếu sáng ở mức 60%: ≥ 43 cm

Độ sâu chiếu sáng ở mức 20%: ≥ 90 cm

Đường kính trường sáng d10: tối thiểu ≤18 cm, tối đa ≥ 27 cm

Điều chỉnh nhiệt độ màu trong khoảng: 3500-5000K

Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ

Kích thước đầu đèn: trong khoảng 57-70 cm

Năng lượng chiếu sáng (Ee): ≥ 510 W/m2

Có chế độ chiếu sáng cho phẫu thuật nội soi

Trọng lượng đầu đèn: nhánh chính ≤ 20kg và nhánh phụ ≤ 17.5 kg

Tổng điện năng tiêu thụ (của 2 chóa đèn): ≤ 80 W

Chỉ số bảo vệ IP (Ingress Protection) IP42 trở lên

Có tay nắm sử dụng cho việc định vị đầu đèn, có thể tháo rời, tiệt trùng được

Cường độ sáng trên mỗi đầu đèn khi có 1 bóng che (one mask): ≥ 55%

Cường độ sáng trên mỗi đầu đèn khi có 2 bóng che (two mask): ≥ 48%

Cường độ sáng tại phẫu trường sâu không có bóng che (with tube): ≥ 99%

Mỗi đầu đèn mổ có bảng điều khiển tích hợp các phím bấm chức năng

Bật / tắt đèn

Điều chỉnh nhiệt độ màu

Điều chỉnh mức độ ánh sáng

Điều chỉnh trường ánh sáng

Chế độ ánh sáng nội soi

Lựa chọn cường độ sáng ≥ 8 mức

Nhiệt độ màu có thể lựa chọn ≥ 5 mức, trong khoảng: mức nhỏ nhất ≤ 3500 K đến mức lớn nhất ≥5500 K

Vỏ chóa đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối, có sơn kháng khuẩn

2.2. Dao mổ điện cao tần

Nội dung yêu cầu

I.YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

Có CO, CQ hợp lệ, chứng nhận IS 13485 hoặc tương đương

Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam

Bảo hành tối thiểu 12 tháng, có đơn vị bảo hành tại việt Nam

II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

Bàn đạp chân đôi 01 bộ

Tay dao đơn cực dùng nhiều lần 01 cái

Tay dao đơn cực dùng một lần hoặc tương đương 01 cái

Tấm điện cực trung tính ( tiếp mát ) dùng nhiều lần 01 cái

Dây nối tiếp mát 01 cái

Dây nối đất 01 cái

Cáp lưỡng cực 01 cái

Kẹp lưỡng cực (chiều dài ≥ 17 cm : 1 cái

Bộ điện cực dao mổ đa dạng (mũi dao, mũi kim, hình cầu, hình khuyết ….) 01 bộ ≥ 5 lưỡi .

III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tần số làm việc ≥ 400 kHz

Nguồn điện AC 220 -230V ; 50/60 Hz hoặc tương đương.

Cấp oan toàn điện Class I, loại CF hoặc tương đương

Công suất cắt đơn thuần ≥ 200W ( ở trở kháng khoảng 200Ω

Cắt phối hợp (Blend ) ≥120W

Đốt cầm máu tiếp xúc ≥ 80W

Đốt cầm máu sâu ≥ 80W ( Trở kháng khoảng 500Ω )

Cầm máu lưỡng cực 80W

Giám sát điện cực trung tính: có hệ thống giám sát tiếp xúc hoặc tương đương.

Trọng lượng : ≤ 10Kg

3. Phần (lô): PP2600162060: Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng. Máy đo lưu huyết não.Máy đo khúc xạ kế tự động

3.1. Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Nội dung yêu cầu

I.YÊU CẦU CHUNG

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

- Xuất xứ máy chính: OECD

- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 400C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

Nguồn điện: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

Monitor sản khoa kèm máy in: 01 Bộ

Prode doppler siêu âm US: 02 cái (Đầu dò tim thai)

Prode TOCO: 01 cái (Đầu dò cơn co)

+ Đai thắt: ≥ 02 Chiếc

+ Giấy in: 02 cuộn

+ Bộ đổi nguồn và dây nguồn: 01 bộ

+ Gel siêu âm: 01 tuýp

+ Hướng dẫn Tiếng Anh/Tiếng Việt: 01 bộ

+ Pin: 01 cái

+ Xe để máy: 01 cái

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Nguồn pin tích hợp cho phép sử dụng máy khi mất điện nguồn hoặc khi di chuyển thai phụ.

Có khả năng kết nối với bệnh án điện tử

Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ trong ≥ 15 giờ

Đo nhịp tim thai:

Lấy nhịp tim ngõ vào: Doppler xung siêu âm

Kỹ thuật đo tim thai: doppler xung với xử lý lấy tương quan tự động

Phạm vi FHR: ≤ 50 - ≥210 nhịp/phút

Công suất siêu âm < 10 mW/Cm2

Chức năng báo động: người sử dụng đặt ngưỡng giới hạn trên và dưới nhịp tim thai

Đo cử động thai:

Đo cử động thai qua sóng siêu âm Doppler xung

Tần số siêu âm tối thiểu bao gồm: 1.0MHz ± 15%

Phương pháp in: in xung, in điểm FM

Đo cơn co tử cung:

Nguồn đầu vào co bóp tử cung: Đầu dò bên ngoài

Điều khiển tham chiếu: Công tắc một chạm/Tự động đưa về 0

Phạm vi đo: 0 - ≥99

Theo dõi nhịp tim thai:

Âm thanh Doppler

Hiển thị:

Màn hình cảm ứng màu TFT LCD hoặc tốt hơn

Kích thước: ≥ 7 inch

Thông tin hiển thị tối thiểu: đồ thị tim thai và cơn co (CTG), thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt

Máy in nhiệt:

Phương pháp ghi: Giấy in nhiệt, dạng cuộn hoặc tương đương

In thông tin tối thiểu: năm/ tháng/ ngày/ giờ/ phút, chế độ đo, thời gian, nhịp tim thai, cử động thai, cơn co tử cung, chu kỳ cơn co tử cung

- Tốc độ in (chế độ thời gian thực): tối thiểu có thể chọn 10mm/ phút, 20mm/ phút, 30mm/ phút

Pin

Thời gian sử dụng pin: ≥30 phút

Liên kết ngoài: tối thiểu bao gồm USB

Kết nối mạng thông qua LAN hoặc WIFI hoặc kết nối tới hệ thống mornitor trung tâm

Phân tích CTG tự động:

FHR cơ sở trung bình, Số lượng TOCO, Mất tín hiệu

Số lần tăng tốc

Số lần giảm tốc: Trễ/Sớm/Thay đổi

Giai đoạn cao/thấp, dao động ngắn hạn

Có khả năng tự động in kết quả CTG

Phụ kiện lựa chọn Pin nạp, xe chở

3.2. Máy đo lưu huyết não

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu

Nguồn điện: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

Môi trường làm việc:

Nhiệt độ hoạt động: ≥ 30 ºC

Độ ẩm hoạt động: ≥ 85%

II. Yêu cầu cấu hình:

- Máy chính: 01 chiếc

- Đầu dò 4Mhz: 01 chiếc

- Tuýp gel siêu âm: 01 tuýp

- Bộ chuyển đổi nguồn: 01 bộ

- Dây nguồn: 01 chiếc

- Dây USB kết nối máy tính: 01 chiếc

- USB phần mềm: 01 chiếc

IV. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Hỗ trợ nhiều loại đầu dò, nhiều tần số: tối thiểu 4 và 8 MHz

- Hỗ trợ xuất kết quả ra file PDF, file DICOM với thẻ nhớ USB

- Bộ nhớ trong lưu trữ dạng sóng.

- Thông số dạng chữ

- Chẩn đoán bằng phương pháp theo dõi lưu lượng máu qua động mạch cảnh và các mạch máu khác

❖ Thông số kỹ thuật:

- Công suất tiêu thụ tối đa: ≤850 VA

- Màn hình: Màn hình màu tối thiểu ≥10.4 inch

- Độ phân giải màn hình tối thiểu: ≥800 x 600 Pixel

- Hỗ trợ tần số đầu dò tối thiểu: 4 và 8 MHz

- Chế độ sóng tối thiểu: FFT hoặc tương đương

- Dải tốc độ tối đa: tại 4MHz ≥ 4cm/s và 8MHz ≥ 2cm/s

- Tiêu chuẩn an toàn điện: Conforms to IEC60601-1 hoặc tương đương

- Dải đo: ≤80Hz đến ≥200Hz

- Đầu ra tối thiểu: Tai nghe, cổng USB và cổng Serial

3.3. Máy đo khúc xạ kế tự động

Nội dung yêu cầu

I. Yêu cầu chung

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện cung cấp: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

Xuất xứ: Các nước thuộc OECD

Môi trường làm việc:

- Nhiệt độ tối đa ≥ 40°C

- Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%

II. Phụ kiện chuẩn theo máy

Máy chính: 01 chiếc

Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 chiếc

Giấy in nhiệt: 01 cuộn

Bạt phủ bụi: 01 cái

Cần điều khiển: 01 cái

Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 chiếc

Giá đỡ điều khiển bằng động cơ điện hoặc tương đương: 01 cái

III.Thông số kỹ thuật

1.Các chế độ đo

Đo độ cong giác mạc

Đo độ cong giác mạc và khúc xạ

Đo đường cong cơ bản của kính áp tròng

Đo độ cong giác mạc vùng rìa

Đo khúc xạ

2. Chế độ đo khúc xạ

Độ cầu: ≤-25.00D ~ ≥+25.00D (VD=12.0) (tối thiểu 2 mức tăng giảm giá trị)

Phạm vi đo trụ: ≤ 0D - ≥ ±10D

Trục (Axis): ≤ 1- 180°

Dạng trụ: +, -, hỗn hợp

Phạm vi PD: ≤10 đến ≥ 88mm

Đường kính đồng tử tối thiểu yêu cầu: Ø 2.0 mm

3. Chế độ đo độ cong giác mạc

Bán kính cong: ≤ 5.0 - ≥ 10.2mm (mức tăng giảm giá trị ≤0.01mm)

Công suất giác mạc: ≤ 33,00 ~ ≥ 67.5D (khi chỉ số khúc xạ giác mạc tương đương 1.3375) (tối thiểu 3 mức tăng giảm giá trị)

Độ loạn giác mạc: 0.00 ~ -15.00D (tối thiểu 3 mức tăng giảm giá trị)

Trục: ≤ 1-180°

4. Chế độ đo độ cong rìa giác mạc

Có 2 chế độ đo: tự động và thủ công

Ở chế độ đo thủ công, có thể lựa chọn trong tối thiểu 8 điểm cố định bằng nhấn lên màn hình cảm ứng

4. Đặc điểm kỹ thuật khác

Ghi nhớ dữ liệu: tối thiểu ≥10 kết quả đo cho mỗi mắt

Màn hình màu LCD kích thước tối thiểu 7 inch, độ phân giải tối thiểu 800 x 480 pixel

Máy in: in nhiệt tích hợp trong máy có chức năng tự cắt giấy

Kích thước giác mạc: 2.0 ~ 14.0mm (mức tăng giảm giá trị: 0.1mm)

Theo dõi đồng tử tự động hoặc bán tự động: Hệ thống phát hiện vị trí của đồng tử và điều chỉnh vị trí đo.

Phạm vi tự động tìm mắt: lên xuống ≥ ±15mm

Có hình ảnh hướng dẫn xử lý cần điều khiển để dễ dàng lấy nét.

4. Phần (lô): PP2600162061: Máy kéo giãn cột sống kỹ thuật số. Máy sắc thuốc

4.1. Máy kéo giãn cột sống kỹ thuật số

Nội dung yêu cầu

I.YÊU CẦU CHUNG

- Năm sản xuất: Năm 2025 trở đi, mới 100%

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

Công suất đầu vào định mức: phù hợp với máy

- Môi trường vận hành:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ͦC

+ Đô ẩm tối đa: ≥ 70%

CẤU HÌNH CUNG CẤP

Máy chính kèm giường kéo giãn đồng bộ: 01 chiếc

Dây nguồn: 1 cái

Khóa đai lưng: 1 cái

Đai kéo giãn cổ: 1 cái

Bánh xe: 1 bộ

Ghế: 1 cái

Cầu chì: ≥ 1 cái

Bộ tài liệu hướng dẫn tiếng Anh + tiếng Việt: 01 cái

III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất đầu vào định mức: ≤ 150VA

Kích thước: ≥ 2000mm (dài)×595mm (rộng)

Trọng lượng: ≥ 150 kg

Hành trình kéo cột sống lưng: ≥ 200mm (dung sai ≤ ±20mm)

Hành trình lực kéo chủ động: ≥ 200mm (dung sai ≤ ±20mm)

Lực kéo cột sống lưng: có thể điều chỉnh trong khoảng 0 ~ 990N

Tổng thời gian kéo: 0 - ≥ 60 phút ± 1 phút (có thể điều chỉnh)

Thời gian kéo: ≤ 1 - ≥ 9 phút, sai số không quá 30 giây

Thời gian kéo không liên tục: ≤ 1 - ≥ 5 phút, sai số không quá 30 giây

Lực kéo cổ: có thể điều chỉnh trong khoảng 0 ~ 300N

Hành trình kéo cổ: ≥ 200mm, dung sai ≤ ± 20 mm

Phạm vi góc hoạt động: ≤ -10°~ ≥ +30°

Phạm vi xoay ngang (kéo đung đưa): ≥ ±20°

Phạm vi quay (kéo xoay): ≥ ±25°

Có tối thiểu 8 chế độ kéo

Lực kéo bốn chiều, có thể thực hiện lực kéo đối ngược ở trạng thái xoay và xoay góc;

Lực kéo tối đa ≥ 990N

4.2. Máy sắc thuốc

Nội dung yêu cầu

I.YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

Sản xuất tại việt nam hoặc tương đương

Có CO, CQ hợp lệ, chứng nhận IS 13485 hoặc tương đương

Có tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng việt.

II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

Máy sắc thuốc nhiều bếp : 01 máy

Tủ điều khiển 01 tủ

Dây cáp nguồn 01 chiếc

Giỏ sắc thuốc + nắp bình sắc 16 bộ

Cáp nối đất 01 chiếc

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt 01 bộ

III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật liệu INOX 304.

Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình LED, nút cảm ứng

02 chế độ : sắc thuốc và cô đặc

Số bình ≥ 16 bình

Dung tích ≥ 1,9 lít

Công suất khởi động ≤ 6KW

Công suất duy trì ≤ 2 KW

Nhiệt độ làm việc 95 – 130⸰ C

Nguồn điện 220V ± 10%, 50 Hz

Có cảm biến chống trào, chống quá nhiệt.

Kích thước bình sắc : đường kính khoảng 11-12 cm ±5%; sâu khoảng 24cm ±5%;

Kích thước máy (DxRxC ) : (1400 x 450 x 800 mm) ±5%;

Trọng lượng máy : ≤ 90 kg

Thời gian sôi : 30 – 35 phút

Thời gian sắc : 2 – 2,5 giờ.

Thời gian cài đặt : 0-99 giờ

Áp suất làm việc : 0 Mpa

Nguồn tải nhiệt : dầu truyền nhiệt chuyên dụng

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

+ Những tài liệu có chứa con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của NĐ 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Trang thiết bị y tế nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế hợp lệ.

- Số lưu hành hợp lệ.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

SĐT liên lạc của người phụ trách:

| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | HSX/ Xuât xứ | Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ | Quy cách dự thầu | Số lưu hành | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (10): nhập theo quy cách của hàng hóa dự thầu, đảm bảo quy cách đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Cột (11): nhập theo hàng hóa dự thầu, trường hợp không có thì nhập “Không áp dụng”.

- Cột (13): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.

Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng phải đủ điều kiện lưu hành (nếu có). (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Hạn sử dụng: 10 năm kể từ thời điểm nhận hàng

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có cam kết: Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa phục vụ kiểm tra, thử nghiệm khi đến đối chiếu hồ sơ dự thầu trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu (nếu cần thiết). Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng như đã chào thầu hoặc không tương thích với máy hiện có tại đơn vị sử dụng thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.