## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư thực hiện tại Bệnh viện 30-4.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Thiết bị tim mạch.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện 30-4.

- Nguồn vốn:  Kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư của Bộ Công an.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21C.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hoá có xuất xứ.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hoá phải còn nguyên đai nguyên kiện.

- Thực hiện nghiệm thu chất lượng thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật thử trước khi đưa vào sử dụng.

- Có phương án bảo hành, bảo trì.

### Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu. Trường hợp nhà thầu đề xuất thiết bị có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt thiết bị để chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá

### 1.2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

1. Hệ thống thăm dò điện sinh lý 3D

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Thiết bị mới 100% |
|  | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V±10%/ 50HZ |
|  | Môi trường hoạt động của thiết bị: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
|  | Xuất xứ (máy chính) G7 hoặc EU |
| II | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim |
|  | Mô-đun/bộ thu nhận và xử lý tín hiệu trong buồng tim: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính xử lý: 01 bộ |
|  | Màn hình hiển thị: ≥ 03 cái |
|  | Màn hình điều khiển kích thích: 01 cái |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bàn đặt thiết bị đồng bộ: 01 cái |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 2 | Hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học tim 3D |
|  | Bộ khuếch đại thu nhận xử lý tín hiệu đầu vào: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính xử lý tín hiệu lập bản đồ giải phẫu điện học: 01 bộ |
|  | Màn hình hiển thị: 02 cái |
|  | Bàn đặt thiết bị đồng bộ: 01 cái |
|  | Phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| 1 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim |
| 1.1 | Mô – đun/ bộ thu nhận và xử lý tín hiệu trong buồng tim |
|  | - Kênh nhận tín hiệu ≥ 120 kênh nhận tín hiệu qua catheter buồng tim |
|  | - Hệ thống có chức năng ghi và hiển thị: |
|  | + Điện tâm đồ bề mặt (ECG) ≥ 12 chuyển đạo |
|  | + Có tín hiệu điện sinh lý tim |
|  | + Có thể theo dõi huyết áp động mạch (IBP) |
|  | + Có tín hiệu nhịp tim |
|  | - Các kênh đầu vào: |
|  | + Đầu vào tín hiệu tương tự ≥ 3 kênh |
|  | + Đầu vào huyết áp xâm lấn bệnh nhân ≥ 4 kênh |
|  | + Điện tâm đồ bề mặt ≥ 12 chuyển đạo |
|  | + Đầu vào kích thích buồng tim ≥ 4 kênh |
|  | - Các kênh đầu ra |
|  | + Đầu ra tín hiệu tương tự ≥ 4 kênh |
|  | + Đầu ra đồng bộ hóa ≥ 1 kênh |
|  | - Các thông số về điện học: |
|  | + Trở kháng đầu vào ≥ 2,5MΩ |
|  | + Trở kháng CMRR ≥ 60dB |
|  | - Tốc độ lấy mẫu ≥ 2000Hz |
|  | - Tốc độ chuyển đổi A/D ≥ 16 bit |
|  | - Các bộ lọc: |
|  | + Thông cao từ ≤ 0,05 - ≥ 100 Hz |
|  | + Thông thấp từ: ≤ 10 - ≥ 500Hz |
|  | - Lọc nhiễu xoay chiều: |
|  | + Có thể bật tắt |
|  | + Tần số lọc ≥ 50Hz |
| * | Bộ máy tính xử lý |
|  | - Bộ xử lý ≥ 4 cores |
|  | - RAM ≥ 8 GB |
|  | - Ổ đĩa ghi đọc DVD hoặc cao hơn |
| * | Màn hình hiển thị: |
|  | - Màn hình hiển thị LCD hoặc tốt hơn |
| * | Máy in: |
|  | - Máy in màu hoặc laser hoặc tương đương |
| * | Bàn đặt thiết bị đồng bộ theo máy: |
|  | - Có ≥ 4 bánh di chuyển linh hoạt |
|  | - Có khóa bánh |
| * | Phụ kiện |
|  | - Máy biến thế cách ly ≥ 02 cái |
|  | - Cáp đo huyết áp (IBP) |
|  | - Bộ cáp điện tim ≥ 6 kênh |
| 1.2 | Máy kích thích tim |
|  | - Các kênh kích thích cách ly ≥ 2 kênh |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng kích thước ≥ 15” |
|  | - Biên độ xung: |
|  | + Phạm vi: từ 0,1 đến ≥ 20mA |
|  | + Phân độ: ≥ 0,1mA |
|  | - Thời gian xung: |
|  | + Phạm vi: từ ≤ 0,5 đến ≥ 10ms |
|  | + Phân độ: ≥ 0,1ms |
|  | - Số giao thức được lập trình sẵn ≥ 8 giao thức. Tối thiểu bao gồm: ngưỡng, hồi phục nút xoang, tạo nhịp vượt tần số, tạo nhịp giảm dần, nghiên cứu thời kỳ trơ (hoặc kích thích thất được lập trình), rối loạn nhịp, tạo nhịp, chu kỳ. |
|  | - Các chức năng tạo nhịp khẩn cấp: |
|  | + Độ dài chu kỳ: ≥ 600ms |
|  | + Dòng điện không đổi ≥ 5mA |
|  | + Thời gian phát xung ≤ 2ms |
|  | + Đầu ra ≥ 2 kênh đồng thời |
| 1.3 | Máy đốt năng lượng tần số radio |
|  | - Màn hình màu LCD hoặc màn hình màu |
|  | - Có ≥ 4 thông số cài đặt, tối thiểu: công suất, nhiệt độ, trở kháng, thời gian đốt |
|  | - Công suất đầu ra tối đa ≥ 100W |
|  | - Bàn đạp chân kết nối trực tiếp máy đốt, chiều dài cáp kết nối: ≥ 2,5m. |
| 1.4 | Bơm truyền dịch lạnh |
|  | - Theo dõi và hiển thị thông số cài đặt trên màn hình. |
|  | - Lưu lượng truyền dịch: ≥ 2 chế độ: |
|  | + Lưu lượng cao: từ ≤ 6 - ≥ 30ml/phút, bước điều chỉnh khoảng 1ml |
|  | + Lưu lượng thấp: từ ≤ 2- ≥ 5ml/phút, bước điều chỉnh khoảng 1ml |
|  | - Kích thước bọt khí có thể phát hiện: ≤ 2µl |
|  | - Có cáp nối với máy đốt |
| 2 | Hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học tim 3D |
|  | - Cung cấp cho người dùng ≥ 2 chế độ làm việc riêng biệt, dựa trên nền tảng công nghệ (từ trường và điện trở) hoặc (điện trở riêng biệt) |
|  | - Các Module và phần mềm đi kèm để hệ thống làm việc |
|  | + Phần mềm có tính năng thu thập nhịp thở của bệnh nhân |
|  | + Phần mềm tự động lấy điểm giải phẫu và điện học tự động |
|  | + Tính năng tự động đánh dấu điểm đốt |
|  | + Phần mềm tạo mô hình 3D từ tệp DICOM |
|  | + Hệ thống có cổng kết nối với hệ thống PACS của bệnh viện |
|  | Đồng bộ cùng hệ thống thăm dò điện sinh lý chính hãng |
| * | Bộ thu nhận xử lý tín hiệu đầu vào |
|  | - Các kênh đầu vào: |
|  | + Số kênh điện tâm đồ bề mặt: ≥ 12 kênh |
|  | + Số kênh kết nối Catheter thăm dò với hệ thống ghi nhận của bên thứ 3 ≥ 120 kênh |
|  | - Độ phân giải ≥ 24bits |
|  | - Công nghệ điện trở và từ trường độ chính xác ≤ 2mm |
|  | - Thông số an toàn điện: |
|  | + Độ rò rỉ điện tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1 hoặc tốt hơn |
|  | + Bảo vệ khỏi máy khử rung: tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1, loại CF hoặc tốt hơn |
|  | Cách điện: ≥ 1000V |
| * | Bộ máy tính xử lý tín hiệu lập bản đồ |
|  | Bộ vi xử lý: Multi core x86 CPU hoặc Xeon E5 (06 core) hoặc cao hơn |
|  | Bộ nhớ trong RAM: ≥ 32 GB |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu : ≥ 900 GB |
|  | Có Ổ đĩa ghi DVD/CD. |
|  | Có bộ xử lý đồ họa |
|  | Sử dụng cáp quang để kết nối bộ khuếch đại |
| * | Màn hình hiển thị |
|  | - Màn hình hiển thị LCD: ≥ 24 inch |
|  | - Độ phân giải màn hình hiển thị: ≥ 1920 x 1080 pixel. |
| * | Bàn đặt thiết bị đồng bộ: 01 cái |
| * | Phụ kiện đi kèm |
|  | - Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật |

2. Hệ thống chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch (OCT)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
|  | - Nguồn điện: 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | - Xuất xứ: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Bộ điều khiển ống thông: 01 bộ |
|  | Bộ nhận tín hiệu không dây FFR: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển tại bàn: 01 bộ |
|  | Hộp kết nối: 01 hộp |
|  | Bộ kết nối tín hiệu đồng bộ với hệ thống chụp mạch: 01 bộ |
|  | Phần mềm ứng dụng: 01 bộ |
|  | Catheter tạo ảnh OCT: 01 bộ |
|  | Cảm biến đo FFR: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| II | CHỈ TIÊU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung |
|  | - Thân máy chính, bao gồm: Màn hình, Bảng điều khiển, Ổ ghi DVD, Khối giao diện bệnh nhân, Phụ kiện dây nối đi kèm - Chức năng: Chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch và đo phân xuất dự trữ lưu lượng mạch máu - Cho phép thu nhận ảnh chụp mạch và OCT đồng thời hiển thị theo thời gian thực. |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Hiển thị: - Màn hình màu tích hợp trên máy chính, điều chỉnh được độ sáng, độ tương phản. - Hiển thị các chế độ hoạt động - Hiển thị ảnh chụp cắt lớp theo mặt cắt ngang hoặc mặt cắt dọc - Cho phép phóng to thu nhỏ hình ảnh |
|  | Chế độ OCT: - Chọn chế độ chỉnh chuẩn hình ảnh OCT thu nhận: Tự động, bằng tay - Cho phép đo: Diện tích lòng mạch, đường kính trung bình, đường kính tối đa, tối thiểu, chiều dài giữa 2 điểm |
|  | Chế độ đo FFR/RFR: - Cho phép đo/ tính toán: Nhịp tim, Pa, Pd, Pd/Pa - Hiện thị đồ thị Pa, Pd, áp lực trung bình - Hiển thị đồ thị xu hướng FFR hoặc RFR - Có mã hóa màu các giá trị đo - Có hiển thị thông báo lỗi khi xảy ra trong quá trình đo - Có chế độ xem phân nhánh và điều hướng 3D, mạch máu có stend được phát hiện cũng được hiển thị dưới dạng 3D - Cho phép biên tập, ghi chú, lưu trữ, xuất/ nhập, xóa dữ liệu - Cho phép xem lại Video đã ghi - Cho phép lưu ảnh ghi được theo chuẩn DICOM - Có cổng để xuất dữ liệu - Bộ điều khiển tại bàn: Thu nhận và phân tích ảnh không dây, gá được trên bàn can thiệp |
|  | Catheter tạo ảnh OCT: - Có các điểm đánh dấu cản quang ở đầu tip xa - Điểm đánh dấu ống thông ở đoạn ≤ 100 cm - Phủ hydrophilic hoặc tương đương - Chiều dài khả dụng ≥ 135cm, tương thích guidewire ≥ 0,014 inch |
|  | Cảm biến đo FFR: - Cảm biến không dây - Có khả năng đo các chỉ số FFR, RFR, IMR và CFR |
|  | Giao diện video Angio: - Chuẩn video đầu ra: Tín hiệu số (DVI hoặc HDMI), tín hiệu tương tự - Độ phân giải: ≥ 1024 x 1024 - Tốc độ khung hình: tối đa ≥ 30 khung hình/giây - Có đầu ra video |
|  | Quét tạo ảnh: - Khoảng quét trong không khí: ≥ 7 mm - Khoảng quét trong tương phản: ≥ 4,8 mm - Độ phân giải trục: ≤ 20 µm trong mô - Độ nhạy quang học: Tối thiểu ≥ 100 db - Tốc độ quét trên giây: ≥ 80 kHz - Số khung: ≥ 180 khung/giây (Hz). |
|  | Tính năng đo phân suất dự trữ lưu lượng mạch máu: - Áp lực động mạch chủ: + Áp xuất vận hành: ≤ -200mmHg đến ≥ +450 mmHg - Áp lực đầu dò: + Áp suất vận hành: ≤ -30mmHg đến ≥ +300 mmHg |

3. Holter điện tim 05 đầu ghi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 45 độ C |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 90% |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: Pin cho bộ ghi điện tim |
| II | CẤU HÌNH: |
| 1 | Bộ ghi tín hiệu điện tim: 05 cái, trong đó mỗi cái đã bao gồm: |
| - | Bộ ghi tín hiệu điện tim ≥ 24 giờ: 01 cái |
| - | Cáp điện tim: 01 cái |
| - | Điện cực điện tim dùng một lần: 05 chiếc |
| - | Kẹp đai xoay hoặc dây treo máy: 01 cái |
| - | Bao đựng máy: 01 cái |
| 2 | Phần mềm theo dõi điện tim: 01 bộ |
| 3 | Máy tính: 01 bộ |
| 4 | Máy in: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1. | Bộ ghi tín hiệu điện tim ≥ 24 giờ |
| - | Khối lượng khi không có pin ≤ 110g. |
| - | Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp |
| - | Độ phân giải: ≥ 10 bits. |
| - | Thời gian ghi: ≥ 24 giờ. |
| - | Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 - ≥ 60 Hz. |
| - | Loại Pin sử dụng: AAA Alkaline hoặc AAA NiMH hoặc tốt hơn |
| 2. | Phần mềm theo dõi điện tim |
| - | Xem được ≥ 6 chuyển đạo điện tim |
| - | Có khả năng xuất báo cáo định dạng PDF |
| - | Có khả năng phân tích đoạn ST, đo hoặc phân tích QT |
| - | HRV theo miền thời gian hoặc Phân tích/ đánh giá biến thiên nhịp HRV |

4. Holter huyết áp 05 đầu ghi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm: 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C; |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 85% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Đầu đo huyết áp 24h: 05 cái |
|  | Phần mềm quản lý: 01 bộ |
|  | Bao đựng + đai đeo: 05 bộ |
|  | Bao đo cỡ tiêu chuẩn: 05 cái |
|  | Bộ pin + sạc: 05 bộ |
|  | Cáp kết nối: 01 cái |
|  | Bộ máy tính + Máy in A4: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt (SL: 01 bộ) |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật: |
| - | Thời gian ghi liên tục: ≥24 giờ |
| - | Cho phép cài đặt phép đo huyết áp tại các thời gian cài đặt trước hoặc trường hợp đặc biệt |
| - | Kích thước: H≤ 90 mm x W ≤ 90 mm x D ≤ 128 mm |
| - | Trọng lượng: ≤ 240 g |
| - | Dải đo huyết áp: ≤ 40 - ≥260 mmHg |
| - | Dải đo nhịp tim: ≤40 - ≥200 nhịp/ phút |
| - | Màn hình điều khiển: LCD hoặc tương đương |
| - | Khả năng lưu trữ tối thiểu: ≥ 400 lần đo |
| - | Áp suất bơm tối đa: ≥ 300 mmHg |
| - | Thuật toán đo theo tiêu chuẩn BHS, AAMI hoặc tương đương |
| - | Tương thích hệ với các hệ điều hành: Windows hoặc tương đương |
| - | Chức năng phân tích hoặc lọc tín hiệu: có |
| - | Chức năng quản lý, lưu trữ thông tin bệnh nhân: Có |
| - | Bộ máy tính + Máy in: |
| + | Máy tính Màn hình: LCD ≥ 21” Full HD CPU: core i5 hoặc cao hơn Ram: ≥8GB SSD: ≥128GB HDD: ≥1T |
| + | Máy in: Tốc độ: 15-20 trang A4/phút Độ phân giải: 600x600dpi |

5. Máy điện tim 06 kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở đi |
| 2 | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: 110V - 240V; 50~60 Hz |
| 4 | Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: tối đa ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: OECD hoặc G7 hoặc EU |
| II | CẤU HÌNH: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Bộ điện cực kẹp chi: 01 bộ |
| 3 | Bộ điện cực hút: 01 bộ |
| 4 | Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái |
| 5 | Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn |
| 6 | Pin sạc tích hợp: 01 cái |
| 7 | Cáp nguồn |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | TIÊU CHÍ KỸ THUẬT: |
| 1 | Tính năng |
|  | Ghi ≥ 6 kênh. |
|  | Màn hình màu ≥ 5,7 inch |
|  | Bộ nhớ: Có thể lưu trữ hơn ≥ 300 hồ sơ bệnh nhân |
| 2 | Thông số hiển thị |
|  | Chế độ Ghi: Tự động, Thủ công |
|  | Độ nhạy tối thiểu: 5/10/20 (mm/mV) |
|  | Tốc độ ghi tối thiểu: 5/10/25/50 mm/s |
|  | Thu thập tín hiệu ≥ 12 đạo trình ECG |
|  | CMMR: ≥100dB |
|  | Trở kháng đầu vào: ≥ 10 MΩ |
|  | Dải tần số: 0,05 đến ≥ 150 Hz |
|  | Tích hợp pin sạc |

Ghi chú:

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

- Trong bảng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị nếu một hạng mục công tác mời thầu nào có thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu khác:

- Yêu cầu về nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:

* Đối với hàng nhập khẩu:

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ)

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ.

+ Bản sao tờ khai hải quan (không bao gồm thông tin về giá), vận đơn, packing list, số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa: 03 bộ.

+ Bản sao của công ty Hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa bên cung cấp và nhà thầu (Hợp đồng, hóa đơn không cần cung cấp đơn giá và tổng giá trị mặt hàng nhưng phải có đầy đủ thông tin về thiết bị: tên trang thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ, số lượng) hoặc các tài liệu tương đương): 03 bộ

* Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Bản sao giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế (bản sao).

* Đối với hàng hoá nhập khẩu thông dụng mua tại Việt Nam: Bản sao Phiếu xuất kho và Hoá đơn mua hàng.

* Giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng

* Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy: Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng.

* Bản gốc thư bảo lãnh bảo hành do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

* Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt của đơn vị có tư cách pháp nhân.

- Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Bảo trì tối thiểu 6 tháng/1 lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

- Yêu cầu về cung cấp lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:

- Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh đầy đủ, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.

- Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng:

- Sau khi cung cấp hàng hóa, nhà thầu phải tổ chức hướng sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư sử dụng.

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:

- Nhà thầu phải nêu rõ những ảnh hưởng tác động đến môi trường trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, phải có biện pháp giải quyết những ảnh hưởng tác động đến môi trường.

- Các hành động chính Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải rắn và chất thải đất trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, không làm ảnh hưởng đến đất canh tác, sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân. Tuyệt đối Nhà thầu không được thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản phẩm nhựa … xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thiết bị sau khi lắp đặt phải được kiểm tra thử nghiệm đúng quy định; được giám sát của Chủ đầu tư xác nhận đạt chất lượng, kiểm tra đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

Mẫu số 21B (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21B này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)

Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu số 8: Thiết bị tim mạch. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 150 ngày.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá; giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy (Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng) và các giấy tờ khác theo quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực của các tài liệu đã cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót, gian lận hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật.

7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất và theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này. Cam kết bảo trì: Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.

9. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. Thực hiện kiểm định an toàn bức xạ đối với các thiết bị phát tia X (nếu có) theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo quy trình, quy định của pháp luật.

10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

12. Cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.

13. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện.

14. Nhà thầu cam kết giá chào dự thầu của sản phẩm trong gói thầu phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm dự thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý giá. Trường hợp có chênh lệch so với các gói thầu/dự toán tương tự, nhà thầu phải giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cam kết và hồ sơ giá dự thầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |