# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua  Hệ thống purple and chap;

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị, tài sản công năm 2026 từ nguồn Ngân sách nhà nước không tự chủ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;

- Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, Quảng Ninh;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Kinh phí không tự chủ;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

|  | Hệ thống purple and chap (Hệ thống thổi và bẫy khí) (thiết bị phụ trợ Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS có sẵn tại Trung tâm) |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Điện áp sử dụng: tương thích loại điện áp sử dụng ở Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | CẤU HÌNH CUNG CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC TỐT HƠN) |
|  | Hệ thống purple and chap (Hệ thống thổi và bẫy khí) (thiết bị phụ trợ Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS model: TSQ 8000 EVO, hãng sản xuất: Thermo Scientific) gồm: |
|  | 1. Bộ lấy mẫu tự động ≥ 1 bộ |
|  | 2. Buồng purge gồm các phụ kiện lắp đặt đưa thiết bị vào sử dụng: ≥ 2 bộ hoặc ≥ 1 hệ (đảm bảo thiết bị sử dụng tốt) |
|  | 3. Nguồn khí purge: ≥ 1 bộ |
|  | 4. Bẫy hấp phụ/ trap: ≥ 2 bộ hoặc ≥ 1 hệ (đảm bảo thiết bị sử dụng tốt) |
|  | 5. Hệ thống giải hấp nhiệt: 01 hệ thống |
|  | 6. Hệ thống chuyển mẫu (Transfer Line): 01 Hệ thống |
|  | 7. Van điều khiển và hệ thống khí phụ trợ hoặc tương đương: 01 hệ thống |
|  | 8. Hệ thống điều khiển và phần mềm: 01 phần mềm |
|  | 9. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: ≥ 01 bộ |
|  | 10. Bộ tài liệu hướng dẫn bảo trì/bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: ≥ 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC TỐT HƠN) |
|  | Hệ thống purple and chap (Hệ thống thổi và bẫy khí) (thiết bị phụ trợ Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS model: TSQ 8000 EVO, hãng sản xuất: Thermo Scientific) gồm:: |
|  | - Đáp ứng tối thiểu phù hợp các phương pháp EPA (502, 524, 601, 624, 5035, 5030, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 824D, 8260D) |
|  | Có bộ kiểm soát ẩm trước khi bơm vào GC |
|  | 1. Bộ lấy mẫu tự động |
|  | Số vị trí mẫu: ≥ 80 vị trí |
|  | Thể tích mẫu: Theo phương pháp phân tích cài đặt, có thể tùy chỉnh |
|  | Có khả năng tự pha loãng: Có |
|  | Có khả năng lập trình tiêm nội chuẩn tùy chỉnh theo yêu cầu của người sử dụng: |
|  | Tùy chọn làm lạnh vị trí mẫu: Có |
|  | 2. Buồng purge gồm các phụ kiện lắp đặt đưa thiết bị vào sử dụng: |
|  | 3. Nguồn khí purge: |
|  | Độ tinh khiết ≥ 99,999% |
|  | Có bẫy lọc ẩm, oxy, hydrocarbon |
|  | Có bộ kiểm soát áp suất và lưu lượng |
|  | 4. Bẫy hấp phụ/ Chap (trap) |
|  | Bẫy đa lớp |
|  | Phù hợp VOC: từ C2 đến C12 hoặc tốt hơn |
|  | 5. Hệ thống giải hấp nhiệt: |
|  | Phù hợp và đồng bộ |
|  | 6. Hệ thống chuyển mẫu (Transfer Line): |
|  | Phù hợp theo hệ thống |
|  | 7. Van điều khiển và hệ thống khí phụ trợ: |
|  | Được kiểm soát trên phần mềm hệ thống |
|  | 8. Hệ thống điều khiển và phần mềm: |
|  | Phần mềm điều khiển hệ thống |
|  | Phần mềm cần tương thích, sử dụng đồng bộ với phần mềm sẵn có của hệ thống GC/MS-MS model TSQ8000 evo hãng Thermo Scientific |

- Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Trường hợp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không được lập bằng tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

1.3 Yêu cầu khác:

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau ngoài các nội dung (Nếu có) khi hàng hóa không có chức năng đáp ứng:

- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại vị trí lắp đặt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 01 ngày sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 1 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng.

- Có cung cấp chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất khi giao hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Có cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- (Nếu có) thực hiện kết nối thiết bị với hệ thống phần mềm của Trung tâm đã bao gồm chi phí kết nối và vật tư: (ví dụ: HIS/ LIS/ PACSS…)

- Cam kết cung ứng đầy đủ linh kiện sửa chữa thiết bị: ≥ 8 năm

- Yêu cầu đào tạo phát triển phương pháp tại Trung tâm hoặc đơn vị đào tạo uy tín.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Model | Tên Thương mại, ký mã hiệu (Nếu có) | Hãng/Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Model | Tên Thương mại (nếu có), ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không.