## Sheet1
PHỤ LỤC: YÊU CẦU KỸ THUẬT HÀNG HÓA GÓI THẦU: GÓI THẦU SỐ 1: MUA SẮM HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM NĂM 2026 - 2027
STT | Mã phần lô | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng
1 | PP2600143681 | Phần 1: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm máy sinh hóa số 01
1.1 |  | ALT | Để xác định định lượng hoạt tính Alanine Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: IFCC Method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate Dải tuyến tính: 4-1000 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris-buffer: 150 mmol/L - L-Alanine: 750 mmol/L - LDH ≥1200 U/L - NADH: 0.4 mmol/L Hóa chất R2: - α-Oxoglutarate: 90 mmol/L - NADH: 0.9 mmol/L |  | Hộp | 53
1.2 |  | Albumin | Để xác định định lượng nồng độ ALB trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: Bromcresol Green Method Dải tuyến tính: 3-60g/L Thành phần gồm: Hóa chất R: - Citrate buffer: 30 mmol/L - Bromocresol green: 0.26 mmol/L - Surfactant: 1.5 g/L |  | ml | 6480
1.3 |  | Alkaline Phosphatase | Để xác định định lượng hoạt tính ALP trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: IFCC method Dải tuyến tính: 5-800 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - AMP buffer: 435 mmol/L - Magnesium acetate: 2.5 mmol/L - Zinc sulfate: 1.2 mmol/L Hóa chất R2: - p-Nitrophenyl phosphate: 60 mmol/L |  | Hộp | 3
1.4 |  | Chất chứng CRP, ASO, RF | ASO/CRP/RF được sử dụng trong phân tích bệnh thấp khớp để kiểm soát chất lượng theo dõi độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng. ASO/CRP/RF là chất kiểm chuẩn lỏng dựa trên dung dịch ASO, RF và CRP Quy cách: Hộp (L: 3×1 mL; H: 3×1 mL) |  | Hộp | 18
1.5 |  | AST | Thuốc thử AST dùng để xác định định lượng hoạt độ AST trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: IFCC method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate Dải tuyến tính: 4-800 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris Buffer: 100 mmol/L - L-aspartate: 300 mmol/L - LDH ≥ 900 U/L - MDH ≥ 600 U/L - NADH: 0.4 mmol/L Hóa chất R2: - α-oxoglutarate: 60 mmol/L - NADH: 0.9 mmol/L |  | Hộp | 53
1.6 |  | Direct Bilirubin | Để xác định định lượng nồng độ Bil-D trong huyết thanh, huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: DSA Method Dải tuyến tính:1-260 μmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Hydrochloric acid : 170 mmol/L - Sulfanilic acid : 29 mmol/L Hóa chất R2: - Sodium nitrite: 72 mmol/L |  | Hộp | 25
1.7 |  | Bil-T(DSA) | Để xác định định lượng nồng độ Bil-T trong huyết thanh, huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: DSA Method Dải tuyến tính:1.7-600 μmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Hydrochloric acid : 100 mmol/L - Sulfanilic acid : 5 mmol/L - Surfactant: 1% (m/v) Hóa chất R2: - Sodium nitrite: 72 mmol/L |  | Hộp | 25
1.8 |  | Calci | Để xác định định lượng nồng độ Canxi trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Arsenazo Ⅲ Method Dải tuyến tính:0.1-3.75 mmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R: - Phosphate buffer : 50 mmol/L - 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid: 5 mmol/L - Arsenazo Ⅲ: 0.12 mmol/L |  | ml | 1620
1.9 |  | Chất chứng mức thấp hóa chất sinh hóa | Chất chứng mức thấp hóa chất sinh hóa (level 1) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng Chất chứng mức thấp hóa chất sinh hóa (level 1) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người |  | ml | 2160
1.10 |  | Chất chứng mức cao hóa chất sinh hóa | Chất chứng mức cao hóa chất sinh hóa (level 2) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng Chất chứng mức cao hóa chất sinh hóa (level 2) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người |  | ml | 2550
1.11 |  | C-Reactive Protein | Để xác định định lượng nồng độ CRP trong huyết thanh trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán lâm sàng in vitro Phương pháp đo: Turbidimetry Method Dải tuyến tính:2-250 mg/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris buffer 100 mmol/L - PEG 0.26 mmol/L - Surfactant <2 % (m/v) Hóa chất R2： - Tris buffer 100 mmol/L - Anti-human CRP antibody (goat) |  | Hộp | 30
1.12 |  | Creatine Kinase | Để xác định định lượng nồng độ CK trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: IFCC Method Dải tuyến tính: 5-1000 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Imidazole buffer : 100 mmol/L - Glucose : 20 mmol/L - N-acetylcysteine(NAC) : 0.2 mmol/L - Magnesium acetate 10 mmol/L - EDTA: 2 mmol/L - NADP: 2 mmol/L - AMP: 5 mmol/L - HK >4 U/mL Hóa chất R2: - Creatine phosphate: 30 mmol/L - ADP 2 mmol/L - G-6-PDH >2.8 U/mL |  | Hộp | 7
1.13 |  | Creatinine | Để xác định định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: Sarcosine Oxidase Method Dải tuyến tính:10-7000 μmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1:- CRTase > 40KU/L - Sarcosine Oxidase >7KU/L - Ascorbic acid oxidase 2KU/L - Catalase >100KU/L - ESPMT 0.47mM Hóa chất R2： - Creatininase >400KU/L - Peroxidase >50KU/L - 4-aminoantipyrine 2.95 mmol/L |  | Hộp | 78
1.14 |  | Fructosamine | Để xác định định lượng nồng độ Fructosamine trong huyết thanh, huyết tương chống đông bằng heparin trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán lâm sàng in vitro Phương pháp đo: Colorimetric Assay Dải tuyến tính:5-1000 μmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: -Carbonate buffer 100 mmol/L - Uricase ≥400 U/L - Sodium cholate 3.0 mmol/L - Surfactant appropriate Hóa chất R 2： - Phosphate buffer 20 mmol/L - NBT 3.0 mmol/L Calibrator: 1-Deoxy-1-morpholino-D-Fructose Control: kiểm chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người |  | Hộp | 2
1.15 |  | Chất chứng G6PD | G6PD Control được sử dụng để kiểm chuẩn chất lượng Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) bằng cách giám sát độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng. G6PD Control là chất hiệu chuẩn lỏng dựa trên Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase |  | Hộp | 5
1.16 |  | Gamma-Glutamyltransferase | Thuốc thử GGT dùng để xác định định lượng Gamma-Glutamyltransferase hoạt động trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống trắc quang Phương pháp đo: Szasz Method/IFCC stand Dải tuyến tính: 4-650 U/L (0.07－10.83 μkat/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: -TRIS buffer 100 mmol/L - Glycyl-glycine 150 mmol/L Hóa chất R 2： - L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/L |  | Hộp | 11
1.17 |  | Glucose | Để xác định định lượng nồng độ Glu trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp: Glucose oxidase-Peroxidase (GOD-POD) method Dải tuyến tính: 0.3-25 mmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: Phosphate buffer 100 mmol/L Ascorbate oxidase 4700 U/L Glucose oxidase 4000 U/L Hóa chất R2: Phosphate buffer 100 mmol/L Peroxidase 6700 U/L 4-Aminoantipyrine 0.7 mmol/L p-Hydroxybenzoic acid sodium 1.3 mmol/L |  | Hộp | 55
1.18 |  | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | Để xác định định lượng G6PD ở hồng cầu người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: UV Enzymatic Method Dải tuyến tính: 35~3000 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris buffer 200 mmol/L - Sodium Chloride 5 g/L - Preservative 0.5 g/L Hóa chất R 2： - Tris buffer 200 mmol/L - Glucose-6-phosphate 10 mmol/L - NADP 10 mmol/L - Preservative 1 g/L |  | Hộp | 3
1.19 |  | HDL-Cholesterol | Để xác định định lượng nồng độ HDL-C trong huyết thanh trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo: Direct Method Dải tuyến tính: 0.05-6.0 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Good’s buffer 100 mmol/L; Cholesterol esterase 600 U/L; Cholesterol oxidase 380 U/L; Catalase 600 KU/L; HDAOS 0.42 mmol/L - Hóa chất R2: Good’s buffer 100 mmol/L; 4-aminoantipyrine 1.0 mmol/L; Peroxidase >2.8 U/mL; Surfactant ＜2% |  | Hộp | 20
1.20 |  | Iron | Để xác định định lượng nồng độ iron (sắt) trong huyết thanh và huyết tương chống đông bằng heparin người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán lâm sàng in vitro Phương pháp đo: Colorimetric Assay Dải tuyến tính: 0.9-200 μmol/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: -Citric acid: 230 mmol/l - L-Ascorbic Acid: 150mmol/L - Thiourea: 145 mmol/L - Surfactant appropriate Hóa chất R2： - Ferrozine:10 mmol/L - Preservative: appropriate Calibrator: Ammonium iron sulfate Control: Chất kiểm chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người |  | Hộp | 10
1.21 |  | LDL-Cholesterol | Để xác định định lượng nồng độ LDL-Cholesterol (LDL-C) trong huyết thanh, huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Direct Method Dải tuyến tính: 0.05-20 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Good’s buffer 50 mmol/L; Cholesterol esterase 600 U/L; Cholesterol oxidase 500 U/L; Catalase 600 KU/LTOOS 2 mmol/L; - Hóa chất R2: Good’s buffer 50 mmol/L; 4-aminoantipyrine 4 mmol/L; Peroxidase 4 U/mL |  | Hộp | 30
1.22 |  | Lipase | Để xác định định lượng nồng độ LIP trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Enzymatic Colorimetric Assay Method Dải tuyến tính: 5.0~250 U/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Tris 40 mmol/L Desoxycholate 1.8 mmol/L Taurodesoxycholate 7.2 mmol/L Colipase >1mg/L - Hóa chất R2: Tartrate buffer, 15 mmol/L Calcium chloride 0.13 mmol/L Lipase Substrate ≥ 0.7 mmol/L |  | Hộp | 4
1.23 |  | Chất chuẩn HDL/LDL | *Hóa chất hiệu chuẩn xác định định lượng chất phân tích lipid trên hệ thống đo Mindray BS. *Thành phần: Lipids Calibrator (Chất chuẩn lipid) là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. |  | ml | 270
1.24 |  | Magnesium | Để xác định định lượng nồng độ Magie trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Xylidyl Blue Method Dải tuyến tính: 0.1-4.16 mg/dL Thành phần gồm: - Hóa chất R: Ethanolamine 49 mmol/L; EGTA 0.13 mmol/L; Xylidyl blue 0.09 mmol/L; Surfactant ＜2% (m/v) |  | ml | 360
1.25 |  | Chất chuẩn Micro Albumin | MALB Calibrator được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng albumin trong nước tiểu trên hệ thống đo Mindray BS MALB Calibrator là một chất hiệu chuẩn lỏng dựa trên albumin của con người |  | Hộp | 15
1.26 |  | Chất chứng Microalbumin | MALB Control được sử dụng trong kiểm soát chất lượng Microalbumin bằng cách giám sát độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm MALB Control là chất lỏng kiểm chuẩn dựa trên albumin của con người. |  | ml | 20
1.27 |  | Microalbumin | Để xác định định lượng nồng độ MALB trong nước tiểu trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Immunoturbidimetric Assay Method Dải tuyến tính: 4~300 mg/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Tris buffer 25 mmol/L Preservative 0.5 g/L - Hóa chất R2: Tris buffer 20 mmo/L goat anti-human MALB antibody 500 mg/L Preservative 1 g/L - Cal: Human MALB |  | Hộp | 20
1.28 |  | Chất chuẩn sinh hóa | *Hóa chất hiệu chuẩn xác định định lượng các chất phân tích hóa học thường quy trên hệ thống đo Mindray BS. *Thành phần: Multi Sera Calibrator là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. |  | ml | 240
1.29 |  | Phosphorus | Để xác định định lượng nồng độ P trong huyết thanh và huyết tương, nước tiểu người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo:Phosphomolybdate Method Dải tuyến tính: 0.3～4.0mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất RAmmonium molybdate 0.3 mmol/L; Sulphuric acid 0.5 mol/L; Surfactant <2% (m/v) |  | ml | 1080
1.30 |  | Prealbumin | Để xác định định lượng nồng độ PA trong huyết thanh người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Turbidimetry Method Dải tuyến tính: 10-800 mg/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Tris-HCL buffer 50 mmol/L Sodium chloride 100 mmol/L PEG <2 % (m/v) - Hóa chất R2: Tris-HCL buffer 50 mmol/L Anti-human PA antibody (goat) |  | Hộp | 4
1.31 |  | Chất chuẩn Prealbumin | Prealbumin Calibrator được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng prealbumin trên hệ thống đo Mindray BS. Prealbumin Calibrator là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh của người. |  | ml | 36
1.32 |  | Chất chuẩn C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM | Specific Proteins Calibrator được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng chất phân tích proteins đặc hiệu trên hệ thống đo Mindray BS. Specific Proteins Calibrator là chất hiệu chuẩn lỏng dựa trên huyết thanh người. |  | ml | 200
1.33 |  | Total Cholesterol | Để xác định định lượng nồng độ TC trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp đo:CHOD-POD Method Dải tuyến tính: 0.1-20.0 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R: Phosphate buffer 100 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L Cholesterol esterase >150 KU/L Cholesterol oxidase >100 KU/L Peroxidase 5 KU/L |  | ml | 9360
1.34 |  | Total protein | Để xác định định lượng nồng độ TP trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Biuret Method Dải tuyến tính: 2-120g/L Thành phần gồm: - Hóa chất R: Sodium-potassium tartrate 32 mmol/L; Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L; Cupric sulfate 12 mmol/L |  | ml | 6120
1.35 |  | Total Protein in Urine/CSF | Để xác định định lượng nồng độ TPUC trong nước tiểu và dịch tủy não người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Pyrogallol Red-Molybdate Method Dải tuyến tính: 20-2000 mg/L Thành phần gồm: - Hóa chất R: Glycine buffer 50 mmol/L Pyrogallol red 60 μmol/L Molybdate 40 μmol/L Surfactant 0.5 g/L - Calibrator: Total protein solution |  | Hộp | 8
1.36 |  | Total Protein in Urine/CSF | Total Protein in Urine/CSF được sử dụng trong kiểm soát chất lượng Protein tổng trong nước tiểu/CSF (TPUC) bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng Total Protein in Urine/CSF là chất kiểm chuẩn lỏng dựa trên dung dịch protein tổng số |  | Hộp | 45
1.37 |  | Transferrin | Để xác định định lượng nồng độ TRF trong huyết thanh người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Immunoturbidimetric Assay Method Dải tuyến tính: 0.5~4.5 g/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Phosphate buffer 60 mmol/L Preservative 0.5 g/L - Hóa chất R2: anti-human TRF antibody 200 mg/L Preservative 1 g/L |  | Hộp | 30
1.38 |  | Chất chuẩn TRF | Chất chuẩn TRF được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng Transferrin trên hệ thống đo Mindray BS. Chất chuẩn TRF là một chất hiệu chuẩn lỏng dựa trên Transferrin của người. |  | Hộp | 15
1.39 |  | Triglycerides | Để xác định định lượng nồng độ TG trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo:GPO-POD Method Dải tuyến tính: 0.1-12.5 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R:Phosphate buffer 50 mmol/L; 4-Chlorophenol 5 mmol/L; ATP 2 mmol/L; Mg2+: 4.5 mmol/L; Glycerokinase ≥ 0.4 U/mL; Peroxidase ≥0.5 U/mL; Lipoprotein lipase ≥1.3 U/mL; 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/L; Glycerol-3-phosphate-oxidase ≥ 1.5 U/mL |  | ml | 9720
1.40 |  | Chất chuẩn UIBC | *Hóa chất hiệu chuẩn xác định định lượng khả năng gắn sắt không bão hòa Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) trên hệ thống đo Mindray BS. *Thành phần: UIBC Calibrator là một chất hiệu chuẩn lỏng dựa trên amoni sắt (II) sulfate hexahydrate. Nồng độ của các thành phần chất hiệu chuẩn calibrator là cụ thể theo từng lô. |  | ml | 10
1.41 |  | Unsaturated Iron Binding Capacity | Để xác định định lượng nồng độ UIBC trong huyết thanh người hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Colorimetric Method Dải tuyến tính: 3.0~100 μmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Tris buffer 200 mmol/L Ferrous ammonium sulfate 12 umol/L Thiourea 30 mmol/L Preservative 0.5 g/L - Hóa chất R2: Tris buffer 200 mmol/L Ferrozine 2 mmol/L ascorbic acid 25 mmol/L Preservative 1 g/L - Cal: Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate 89.5 umol/L |  | Hộp | 2
1.42 |  | Urea | Để xác định định lượng nồng độ Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo:Urease-GLDH, UV Method Dải tuyến tính:0.9-40.0 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1:Tris buffer 120 mmol/L; ADP 750 mmol/L; Urease ≥40 KU/L; GLDH ≥0.4 KU/L - Hóa chất R2: NADH 1.2 mmol/L; α-Oxoglutarate 25 mmol/L |  | Hộp | 72
1.43 |  | Uric acid | Để xác định định lượng nồng độ uric acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Phương pháp đo: Uricase-Peroxidase Method Dải tuyến tính: 20.8-1500 μmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Phosphate buffer 70 mmol/L Peroxidase 5000 U/L Ascorbate oxidase 3000 U/L TOOS 0.72 mmol/L - Hóa chất R2: Phosphate buffer 70 mmol/L Peroxidase 10000 U/L 4-Aminoantipyrine 1.7 mmol/L Uricase 750 U/L |  | Hộp | 10
1.44 |  | α-Amylase | Thuốc thử α-AMY dùng để xác định định lượng hoạt tính của α-Amylase (1,4-α-D-glucanohydrolases) trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu trên hệ thống đo quang. Phương pháp đo: IFCC Method Dải tuyến tính: 5-1500 U/L Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris buffer: 50 mmol/L - Magnesium sulphate: 10 mmol/L - α-Glucosidase: 4500 U/L Hóa chất R2: - Tris buffer: 50 mmol/L - E-pNP-G7: 5.5 mmol/L |  | Hộp | 6
1.45 |  | Dung dịch rửa kim, rửa cuvet và rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động | *Dung dịch rửa, dùng làm sạch định kì máy xét nghiệm sinh hóa tự động * Quy cách: 2 lít/hộp *Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định. |  | ml | 432000
1.46 |  | 20W lamp | Bóng đèn 20W dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  | Cái | 2
2 | PP2600143682 | Phần 2: Mua Hoá chất, vật tư xét nghiệm máy sinh hóa số 02
2.1 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Glucose | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose. - Hộp (4 x 1560 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 65520
2.2 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Albumin | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin. - Hộp (4 x 1700 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 3400
2.3 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng ALT/GPT | * Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính của men alanine aminotransferase. - Hộp (3 x 850 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 76500
2.4 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Amylase | * Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase . - Hộp (3 x 350 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 700
2.5 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng AST/GOT | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính của men aspartate aminotransferase. - Hộp (3 x 850 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 76500
2.6 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Calcium | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi. - Hộp (4 x 890test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 1780
2.7 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholestrol. - Hộp (4 x 2100 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 18900
2.8 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng CRP | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng nồng độ protein phản ứng C. - Hộp (2 x 500 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 1000
2.9 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng CK NAC | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase. - Hộp (3 x 332 test ) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 996
2.10 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Creatinine Jaffe | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine. - Hộp (4 x 1472 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 76740
2.11 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Bilirubin Direct | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp. - Hộp (4 x 448 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 10308
2.12 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Bilirubin Total | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần. - Hộp (4 x 448 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 10308
2.13 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol HDL | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol HDL. - Hộp (4 x 448 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 8064
2.14 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Gamma-GT | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase (GGT). - Hộp (4 x 448 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 1792
2.15 |  | Hóa chất định lượng sắt huyết thanh Iron | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng SẮT. - Hộp 1800 test (4 x 450 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 896
2.16 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol LDL | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol LDL. - Hộp (4 x 400 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 10800
2.17 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng yếu tố thấp RF | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng yếu tố khớp dạng thấp. - Hộp (2 x 180 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 810
2.18 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng acid Uric | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Acid Uric. - Hộp (4 x 1200 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 1200
2.19 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Triglycerides | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglyceride - Hộp (4 x 500 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 18000
2.20 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Urea | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng nitơ urê. - Hộp (4 x 1560 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 63228
2.21 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dùng để định lượng Ethanol | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol. - Hộp (4 x 300 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 8100
2.22 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng HbA1 c | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HBA1C. - Hộp (2 x 300 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 600
2.23 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm ALT, AST. - Hộp (6x1.5mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 54
2.24 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CHE, GGT, LDLP, Lip. - Hộp (6x2.5mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 15
2.25 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK_L. - Hộp (6x2mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 24
2.26 |  | Chất chuẩn sinh hóa dùng để hiệu chuẩn xác định định lượng Ethanol mức 1 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm ETOH. - Hộp (6x3mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 162
2.27 |  | Chất chuẩn xét nghiệm sinh hóa 5 mức độ dùng cho CRP | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP - Hộp (5x2x1mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 12
2.28 |  | Hoá chất chuẩn HDL và LDL Cholesterol | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL - Hộp (3x1mL ) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 50
2.29 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm AAG, AAT, ASO_2, C3, C4, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, PreAlb và Trf. - Hộp (6x1mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 9
2.30 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Lac, Lac_2, Lac_3, TIBC, AMY_2, và PAMY_2. - Hộp (10 x 5ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 50
2.31 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho PROTEIN IP | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm UCFP. - Hộp (5x2x4ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 45
2.32 |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, Crea3, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, Mg_2, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c. - Hộp (12 x 3 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 120
2.33 |  | Dung dịch rửa tăng cường máy xét nghiệm sinh hóa tự động | - Dung dịch rửa cuvet. - Hộp (2 x 1500mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 120000
2.34 |  | Dung dịch dùng để rửa kim và cuvet của máy sinh hóa tự động | - Dung dịch rửa và điều chỉnh cuvet. - Hộp (2 x 1500mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 120000
2.35 |  | Dung dịch dùng để rửa kim và cuvet của máy sinh hóa tự động | - Dung dịch 1 rửa kim hút hoá chất, kim trộn mẫu và cuvet. - Hộp (8x44.6mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 4838
2.36 |  | Dung dịch dùng để rửa kim và cuvet của máy sinh hóa tự động | - Dung dịch 2 rửa kim hút hoá chất, kim trộn mẫu và cuvet. - Hộp (8x44.6mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 4014
2.37 |  | Dung dịch dùng để rửa kim và cuvet của máy sinh hóa tự động | - Dung dịch 4 rửa kim hút hoá chất, kim trộn mẫu và cuvet. - Hộp (4 x 47 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 1269
2.38 |  | Cuvet pha loãng | - Cuvet pha loãng trên máy sinh hóa. - Hộp (5 x23 cái) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 345
2.39 |  | Dung dịch rửa kim, rửa cuvet và rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động | - Dung dịch vệ sinh que thăm pha loãng. - Hộp (2 x 1500ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 120000
2.40 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium_2 | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi. - Hộp (4 x 2050 Test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 2050
2.41 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Total Protein | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần. - Hộp (4 x 1850 test) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 3700
2.42 |  | Cuvet phản ứng bằng nhựa dùng nhiều lần cho máy xét nghiệm sinh hóa | - Cuvet phản ứng trên máy sinh hóa. - Hộp (5 x17 cái) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 765
2.43 |  | Chất chuẩn sinh hóa 4 mức dùng cho HbA1c | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c - Hộp (1x1x5ml 2x2x1ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 40
2.44 |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Lactate | - Xét nghiệm định lượng Lactate được dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng lactat trong huyết tương người ((lithium heparin, natri heparin và natri florua/kali oxalate) và dịch não tủy (CSF) - Hộp 2 x 300 tests - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Test | 600
2.45 |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Chứa 80 thông số xét nghiệm bao gồm LDL - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất ở -20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày khi chưa mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 360
2.46 |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Chứa 80 thông số xét nghiệm bao gồm LDL - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất ở -20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày khi chưa mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 360
2.47 |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Chứa 80 thông số xét nghiệm bao gồm LDL - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất ở -20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày khi chưa mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 360
2.48 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 1 | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 18
2.49 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 2 | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 18
2.50 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 3 | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 18
2.51 |  | Vật liệu kiểm soát 2 mức nồng độ xét nghiệm định lượng Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường, 2 mức nồng độ - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông khô - Bao gồm 2 mức nồng độ với các xét nghiệm Hemoglobin (Total) Hemoglobin A1C, Hemoglobin F - Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 ° C - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2 - 8°C. |  | ml | 24
2.52 |  | Dung dịch pha loãng mẫu | Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong pha loãng mẫu chính Thành phần: Natri clorua (160 mmol/L); Chất bảo quản |  | ml | 305000
2.53 |  | Dung dịch phụ gia buồng ủ | Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet Thành phần: Ethanolamine (2,5%); hexahydro-1,3,5-tris (betahydroxyethyl) triadine (10%); tergitol 15-S-9 (2,5%); natri hiđroxit (0,2%) |  | ml | 2592
2.54 |  | Dung dịch làm mát đèn | Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong làm mát hệ thống quang kế Thành phần: Propylene glycol (30%) |  | ml | 2500
2.55 |  | Chất hiệu chuẩn LDL Cholesterol Calibrator (LDL-C CAL) | Mục đích sử dụng: Hoá chất sử dụng trong IVD nhằm hiệu chuẩn xét nghiệm cholesterol LDL Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên thành. Sản phẩm dựa trên huyết thanh bò được đệm kín bổ sung cholesterol lipoprotein mật độ thấp của con người |  | ml | 90
2.56 |  | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin (Vanc) | Mục đích sử dụng: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng vancomycin trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Thuốc thử phân tử (thay đổi theo lô); Thuốc thử 2 (R2): Kháng thể (đơn dòng ở chuột) (thay đổi theo lô); Thuốc thử 3 (R3) 10,0 mL: Chất đệm - Dải đo: 3,0–50,0 µg/mL (2,1–34,5 µmol/L) |  | Test | 1200
2.57 |  | Chất hiệu chuẩn DRUG CAL II | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Carb, Gent, LIDO, NAPA, PROC, Tob, Vanc và VPA - Thành phần: Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong Mục đích sử dụng; huyết thanh bò |  | ml | 500
2.58 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 - Nhiều thông số cho xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Tự động chạy nội kiểm theo cài đặt - Thời hạn sử dụng 28 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20ºC đến -70ºC - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2 ° C - 8 ° C |  | ml | 80
2.59 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 - Nhiều thông số cho xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Tự động chạy nội kiểm theo cài đặt - Thời hạn sử dụng 28 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20ºC đến -70ºC - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2 ° C - 8 ° C |  | ml | 80
2.60 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 - Nhiều thông số cho xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Tự động chạy nội kiểm theo cài đặt - Thời hạn sử dụng 28 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20ºC đến -70ºC - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2 ° C - 8 ° C |  | ml | 80
2.61 |  | Chất hiệu chuẩn Bilirubin | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Blirubin Hộp (6x3ml ) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 54
2.62 |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 1 - Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. |  | ml | 198
2.63 |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 2 - Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. |  | ml | 198
2.64 |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 3 - Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. |  | ml | 198
3 | PP2600143683 | Phần 3: Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm máy sinh hóa số 03
3.1 |  | Hóa chất định lượng Urea trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chức năng thận. Nồng độ hoạt tính:R1:Tris buffer, pH 7.8 80 mmol/L.α-Ketoglutarate 6 mmol/L. Urease 75000 U/mL. R2:NADH 0.32 mmol/L. GLDH 60000 U/mL. Dải đo: ≤ 400 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 5000
3.2 |  | Hóa chất định lượng Glucose trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Glucose trong huyết thanh và heparin hóa huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường. Nồng độ hoạt tính: Phosphate buffer, pH 7.5 100 mmol/L. Glucose oxidase > 10 KU/L. Peroxidase > 2 KU/L. 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L. Phenol 5 mmol/L. Dải đo: ≤500 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 4800
3.3 |  | Hóa chất định lượng Creatinine trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chức năng thận Nồng độ hoạt tính: R1: Picric acid 25 mmol/L R2: Phosphate Buffer, pH 12.7 300 mmol/L; SDS 2.0 g/L Dải đo: ≤ 20 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 6300
3.4 |  | Hóa chất địnhlượng Axít Urictrong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Axit Uric trong huyết thanh, heparinizedhuyết tương và nước tiểu hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh gút. Nồng độ axit uric tăng cũng được tìm thấy trong bệnh bạch cầu, bệnh đa hồng cầu, tăng acid uric máu vô căn có tính chất gia đình và các tình trạng liên quan đến chức năng thận giảm. Nồng độ hoạt tính Phosphate buffer, pH 7.8 100mmol/L; Uricase > 50 U/L; Peroxidase > 0.5 KU/L; Ascorbate oxidase > 1 KU/L; 4 Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; DCPS 2 mmol/L; Non-ionic tensioactives 2 g/L; Biocides. Dải đo: ≤30 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 600
3.5 |  | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn Phần trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Lipase trong huyết thanh và huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh về tuyến tụy, nguyên phát xơ gan mật, suy thận mãn tính và bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nồng độ hoạt tính: R1: Bicin buffer, pH 8.0 50 mmol/L. Colipase ≥ mg/L. Desoxycholate 1.8 mmol/L. Calcium Chloride 12 mmol/L. R2: Tartrate buffer, pH 4.0 12 mmol/L. 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric . acid (-6’-methylresorufin)-ester 0.27 mmol/L. Taurodesoxycholate 9.0 mmol/L. Dải đo: ≤20 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 750
3.6 |  | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Lipase trong huyết thanh và huyết tươnghỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh về tuyến tụy, nguyên phát xơ gan mật, suy thận mãn tính và bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nồng độ hoạt tính: R1:Sulfanilic acid 29 mmol/L; Hydrochloric acid 0.24 mol/L. R2: Sodium nitrite 11.6 mmol/L. Dải đo: ≤20 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 750
3.7 |  | Hóa chất định lượng Protein toàn phần trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Protein tổng số trong huyết thanh và huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh liên quan đến gan, thận hoặc tủy xương cũng như các cơ quan trao đổi chất và rối loạn dinh dưỡng. Nồng độ hoạt tính: Potassium iodide 6 mmol/L. Potassium sodium tartrate 21 mmol/L. Copper sulfate 6 mmol/L. Sodium hydroxide 0.75 mol/L. Dải đo: ≤12 g/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 500
3.8 |  | Hóa chất định lượng Albumin trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn.Ứng dụng: Để xác định định lượng Albumin trong huyết thanh và EDTA huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh. Nồng độ albumin huyết thanh tăng cao thường là kết quả của tình trạng mất nước. Nồng độ albumin huyết thanh giảm được tìm thấy ở một số bệnh bao gồm bệnh thận, bệnh gan, nhiễm trùng, bệnh bỏng nặng và ung thư. Nồng độ hoạt tính: Succinate buffer, pH 4.2 75 mmol/L; Bromocresol green 0.12 mmol/L; Tensioactive 2 g/L. Dải đo: ≤ 6 g/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 1000
3.9 |  | Hóa chất định lượng Cholesterol trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương được sử dụng trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị lipid lipoprotein rối loạn trao đổi chất. Nồng độ hoạt tính: PIPES buffer, pH 7.0 200 mmol/L. Sodium cholate 1 mmol/L. Cholesterol esterase > 250 U/L. Cholesterol oxidase > 250 U/L. Peroxidase > 1 KU/L. 4-Aminoantipyrine 0.33 mmol/L. Phenol 4 mmol/L. Non-ionic tensioactives 2 g/L. Biocides Dải đo: ≤ 600 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 1800
3.10 |  | Hóa chất định lượng Triglycerides trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Triglyceride trong huyết thanh và huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị xơ vữa động mạch, kém đái tháo đường được kiểm soát, bệnh thận, bệnh gan hoặc các bệnh khác bệnh liên quan đến chuyển hóa lipid Nồng độ hoạt tính: Pipes buffer, pH 6.8 50 mmol/L. LPL ≥ 12 KU/L. GK ≥ 1 KU/L. GPO ≥ 10 KU/L. ATP 2.0 mmol/L. Mg 2+ 40 mmol/L. POD ≥ 2.5 KU/L. 4-AA 0.5 mmol/L. Phenol 3 mmol/L. Non-ionic tensioactives 2 g/L. Biocides. Dải đo: ≤ 800 mg/dL. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 1800
3.11 |  | Hóa chất định lượng HDL Cholesterol | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Lipoprotein mật độ cao (HDL) Cholesterol trong huyết thanh. Thuốc thử có thể hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.. Nồng độ hoạt tính: R1: TODB 1 mmol/L. Ascorbate oxidase 3.0 U/mL. PVS 2 mg/L. PEGME 0.2 %. MgCl2 2 mmol/L. Buffer (pH 6.5) 10 mmol/L. R2: CO 10.0 U/mL. CE 4.0 U/mL. POD 30 U/mL. 4 - AA 2.5 mmol/L. Detergent 0.5%. Buffer (pH 6.5) 10 mmol/L. Dải đo: ≤ 93 mg/dL Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 1125
3.12 |  | Hóa chất định lượng LDL Cholesterol | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Lipoprotein mật độ thấp (LDL)Cholesterol trong huyết thanh. Thuốc thử có thể hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Nồng độ hoạt tính: R1: CO 5 KU. CE 5 KU. POD 20 KU. 4 – AA 0.5 g/L. MgCl2 2 mmol/L. Detergent 0.5 g/L. Preservative 0.5 g/L. Buffer 10 mmol/L. R2: TODB 2 mmol/L. Detergent 1%. Preservative 0.5g/L. Buffer 10 mmol/L. Dải đo: ≤ 690 mg/dL Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 1800
3.13 |  | Hóa chất định lượng Calcium toàn phần trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Canxi trong huyết thanh, heparinized Huyết tương và nước tiểu hỗ trợ chẩn đoán và điều trị tuyến cận giáp nhiều loại bệnh về xương, bệnh thận mãn tính và tetany (co thắt cơ bắp hoặc co thắt không liên tục). Nồng độ hoạt tính: Arsenazo III 120 mmol/L. Imidazol pH 6.5 75 mmol/L. Dải đo: ≤ 22 mg/dL Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 500
3.14 |  | Hóa chất định lượng Iron Ferene trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn.Ứng dụng: Để xác định định lượng Sắt trong huyết thanh và heparin hóa huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh thiếu máu, bệnh hemochromatosis và bệnh thận mãn tính. Nồng độ hoạt tính: R1: Guanidin clorua 1,0 mol/L; Hydroxylamine 0,6 mol/L; Đệm axetat, pH 4,0 400 mmol/L; Teepol R2: Ferrozin 8 mmol/L; Natri axetat 400 mmol/L Dải đo: ≤ 1.000 µg/dL (179 µmol/L) Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 250
3.15 |  | Hóa chất định lượng AST/ GOT trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh gan, bệnh tim, cơ xương và thận. Gan mật bệnh, loạn dưỡng cơ, viêm da cơ, viêm tụy cấp, bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, có thể dẫn đến tăng nồng độ AST. Nồng độ hoạt tính: R1: TRIS buffer, pH 7.8 121 mmol/L L-aspartate 362 mmol/L Malate dehydrogenase > 460 U/L Lactate dehydrogenase > 600 U/L R2: NADH 1.3 mmol/L 2-oxoglutarate 75 mmol/L Biocides Dải đo: ≤500 U/L Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 6000
3.16 |  | Hóa chất định lượng ALT /GPT trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn.Ứng dụng: Để xác định định lượng Alanine aminotransferase (ALT) tronghuyết thanh và huyết tương hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh gan các bệnh như xơ gan, viêm gan hoặc ung thư biểu mô di căn.Nồng độ ALT tăng cao cũng có thể được tìm thấy ở bệnh nhân nhiễm trùng bạch cầu đơn nhân, loạn dưỡng cơ và viêm da cơ. Nồng độ hoạt tính: R1: TRIS buffer, pH 7.3 150 mmol/L; L-alanine 750 mmol/L; Lactate dehydrogenase > 1.350 U/L R2: NADH 1.3 mmol/L; 2-oxoglutarate 75 mmol/L; Biocides Dải đo: ≤ 500 U/L Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 6000
3.17 |  | Hóa chất định lượng Amylase trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Amylase trong huyết thanh, heparinized huyết tương và nước tiểu, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh về tuyến tụy. Nồng độ hoạt tính: MES buffer, pH 6.00 90 mmol/L Calcium acetate 7.2 mmol/L Sodium chloride 500 mmol/L Potassium thiocyanate 0.6 mol/L CNP-G3 2.7 mmol/L Dải đo: ≤ 1000 U/L. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 150
3.18 |  | Thuốc thử xét nghiệm CK | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng CK NAC trong huyết thanh hỗ trợchẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim và cơ chẳng hạn như bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển kiểu Duchenne. Nồng độ hoạt tính: R1: Imidazol buffer pH 6.3 150 mmol/L; AMP 25 mmol/L; D-Glucose 25 mmol/L; NAC 25 mmol/L; Magnesium Acetate 12 mmol/L. NADP 2 mmol/L; HK 3000 U/L; Di-adenosine phosphate 12.0 mmol/L R2: Imidazol buffer pH 6.3 150 mmol/L; CP 35 mmol/L; ADP 12 mmol/L; G6P-DH 10000 U/L Dải đo: ≤ 1500 U/L. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 125
3.19 |  | Hóa chất định lượng GGT trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Gamma-glutamyltransferase (γ-GT) trong huyết thanh và huyết tương EDTA hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh về gan như xơ gan do rượu, nguyên phát và các khối u thứ phát. Nồng độ γ-GT trong huyết thanh tăng cao cũng được tìm thấy ở vàng da tắc nghẽn và khối u di căn. Nồng độ hoạt tính: R1: Good’s buffer, pH 8.25 350 mmol/L. Glycylglycine 180 mmol/L. R2: (L-γ-Glutamil)-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/L. Dải đo: ≤ 800 U/L. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 625
3.20 |  | Hóa chất định lượng CRP trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Protein phản ứng C trong huyết thanh hỗ trợ chẩn đoán và điều trị quá trình viêm xảy ra trong cơ thể. Nồng độ hoạt tính: R1: TRIS buffer, pH 8.2 20 mmol/L. R2: Latex particles coated with goat anti-human CRP, pH 7.3. Dải đo: ≤ 150 mg/L. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 200
3.21 |  | Thuốc thử xét nghiệm Protein niệu | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng protein UL; Thành phần: Pyrogallol red: 0.06mmol/l; Sodium molybdate: 0.04mmol/l; Succinate buffer: 50mmol/l; Detergent: 2%; Dải tuyến tính: 1,12–400mg/dl; Bước sóng: 578nm - 623nm; Loại mẫu: Dịch (CSF/LCR) hoặc nước tiểu |  | ml | 420
3.22 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Protein UL mức thấp | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Protein UL mức thấp. |  | ml | 30
3.23 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Protein UL mức cao | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Protein UL mức cao. |  | ml | 30
3.24 |  | Thuốc thử xét nghiệm Alcohol (Ethanol) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm Ethanol, dải đo từ 10mg/dl đến 600mg/dl. Thành phần thuốc thử: Buffer: pH 9.0 (300mmol/l); Buffer: pH 6.6 (40mmol/l); NAD≥10mmol/l; Alcohol dehydrogenase (ADH)≥200kU/L. |  | ml | 300
3.25 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia / Alcohol / CO2 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ammonia / Alcohol / CO2. |  | ml | 40
3.26 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Ammonia / Alcohol / CO2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ammonia / Alcohol / CO2 mức thấp. |  | ml | 40
3.27 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Ammonia / Alcohol / CO2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ammonia / Alcohol / CO2 mức cao. |  | ml | 40
3.28 |  | Hóa chất định lượng Microalbumin trong máu | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Để xác định định lượng Microalbumin trong nước tiểu hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh thận đái tháo đường, bệnh thận giai đoạn cuối bệnh võng mạc tăng sinh ở bệnh nhân đái tháo đường týp 1.Ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, albumin niệu tăng bài tiết là một yếu tố dự báo độc lập của bệnh thận tiến triển, bệnh xơ vữa động mạch và tử vong do tim mạch và nó có thể là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch trong số những yếu tố khác rõ ràng người khỏe mạnh. Nồng độ hoạt tính: R1: Glycin buffer, pH 10.0 100 mmol/L R2: Latex particles coated with goat IgG anti-human albumin, pH 8.2 Dải đo: ≤160 mg/L. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 200
3.29 |  | Chất hiệu chuẩn sinh hóa đa thông số | Dạng thuốc thử: Bột đông khô. Ứng dụng: AMP MultiCal là chất hiệu chuẩn đông khô được điều chế từ người huyết thanh. Nồng độ và hoạt tính của chất hiệu chuẩn. Các kết quả đã được điều chỉnh để đảm bảo hiệu chuẩn tối ưu các dữ liệu lâm sàng máy phân tích hóa học. Nồng độ hoạt tính: Huyết thanh người đông khô. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 270
3.30 |  | Chất nội kiểm chất lượng đa thông số mức bình thường xét nghiệm sinh hóa | Dạng thuốc thử: Bột đông khô. Ứng dụng: được điều chế từ huyết thanh người. Để đánh giá hiệu suất của quy trình xét nghiệm ở mức bình thường. Nồng độ hoạt tính: Huyết thanh người đông khô và ổn định. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 270
3.31 |  | Chất nội kiểm chất lượng đa thông số mức cao xét nghiệm sinh hóa | Dạng thuốc thử: Bột đông khô. Ứng dụng: được điều chế từ huyết thanh người. Để đánh giá hiệu suất của quy trình xét nghiệm ở mức bệnh lý Nồng độ hoạt tính: Huyết thanh người đông khô và ổn định. Bảo quản: 2-8°C. Tương thích: Sử dụng cho tất cả các máy xét nghiệm sinh hóa hệ thống mở. |  | ml | 270
3.32 |  | Chất tẩy rửa axit cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Chất tẩy axit được sử dụng để làm sạch máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần hoạt tính: axit hydrochloric, Nước cất Bảo quản: 10-35℃ |  | ml | 72000
3.33 |  | Chất tẩy rửa kiềm cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Dạng thuốc thử: Chất lỏng đóng sẵn. Ứng dụng: Chất tẩy rửa kiềm được sử dụng để làm sạch máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần hoạt tính: Kali hydroxit, chất hoạt động bề mặt Bảo quản: 10-35℃ |  | ml | 72000
3.34 |  | Bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hóa | Bóng đèn cho máy sinh hóa |  | Cái | 8
3.35 |  | Cuvette dùng nhiều lần cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cuvette chất liệu thủy tinh siêu bền dùng nhiều lần cho máy xét nghiệm sinh hóa |  | Cái | 12
3.36 |  | Kim hút hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Kim hút hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |  | Cái | 3
3.37 |  | Kim hút bệnh phẩm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Kim hút bệnh phẩm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |  | Cái | 3
3.38 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Protein niệu | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Protein UL |  | ml | 30
4 | PP2600143684 | Phần 4: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch số 01
4.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo : 0.88-30 pg/mL *Thành phần: - Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm HEPES có chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T3-alkaline phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản. - Rc: T3 gắn Biotin trong đệm PBS có chất bảo quản - Rd: Đệm MES với chất bảo quản |  | Test | 12000
4.2 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 0.3-6.0 ng/dL *Thành phần: - Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm TRIS cùng chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T4 - alkaline phosphatase trong đệm MES cùng chất bảo quản. - Rc: T4 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản. |  | Test | 21000
4.3 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng total triiodothyronine (T3) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 0.2 ng/mL-8.0 ng/mL *Thành phần: - Ra: Vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm HEPES với chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T3 - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản - Rc: T3 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản - Rd: 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS) trong đệm MES với chất bảo quản |  | Test | 2000
4.4 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | *Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.005-100 μIU /mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TSH trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể kháng TSH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản |  | Test | 21000
4.5 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tg | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin(Tg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.1-500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Tg trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng Tg - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản |  | Test | 400
4.6 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-Tg | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin (Anti-Tg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.9-2500 IU/mL. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng kháng biotin (cừu) trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp Tg-alkaline phosphatase trong đệm PB với chất bảo quản. - Rc: Tg gắn biotin trong đệm PB với chất bảo quản. - Rd: Hóa chất xử lý mẫu với chất bảo quản |  | Test | 400
4.7 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TPO | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TPO trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 bước *Dải báo cáo : 0.25-1000 IU/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin và kết hợp với TPO được đánh dấu biotin trong đệm HEPES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp protein A-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm HEPES có chất bảo quản. - Rd: Hóa chất xử lý mẫu với chất bảo quản. |  | Test | 1300
4.8 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA125 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 125 (CA125) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1-5000 U / mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 - alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. |  | Test | 800
4.9 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA19-9 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate 19-9 (CA19-9) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1.0-2000 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. |  | Test | 3500
4.10 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA toàn phần, t-PSA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.008-100 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng PSA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản |  | Test | 3500
4.11 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do (PSA tự do, FPSA) trong huyết thanh người . *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.01-30 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng FPSA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản |  | Test | 1000
4.12 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.2-1000 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CEA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng chống CEA (chuột) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 5000
4.13 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | *Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-1210 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP – alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. |  | Test | 6000
4.14 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin (FERR) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-1500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Ferritin trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng Ferritin (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản |  | Test | 3500
4.15 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA15-3 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 15-3 (CA15-3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1.0-500 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 -alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. |  | Test | 2000
4.16 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA72-4 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 72-4 (CA72-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm * Dải báo cáo: 0.2-300 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 (CC49) trong đệm TRIS có chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 (B72.3) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 500
4.17 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.1-500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CYFRA 21-1 trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CYFRA 21-1 (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản |  | Test | 1800
4.18 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA50 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate 50 (CA50) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1.0-500 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA50 trong đệm TRIS với chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA50-alkaline phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản. |  | Test | 200
4.19 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA242 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate 242 (CA242) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-200 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA242 trong đệm TRIS với chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA242-alkaline phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản. |  | Test | 200
4.20 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCCA | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (SCCA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.1-70 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng kháng thể đơn dòng (chuột) kháng SCCA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng SCCA -alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 300
4.21 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-HCG | *Hóa chất xét nghiệm định lượng tổng số β human chorionic gonadotropin (Total β HCG) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-5000 mIU/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng β HCG trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng βHCG – alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. |  | Test | 3000
4.22 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng prolactin (PRL) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.47-200 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các Vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Prolactin trong bộ đệm HEPES có chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Prolactin - Alkaline phosphatase trong bộ đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 300
4.23 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Insulin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.2-1000μIU/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng insulin trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng insulin (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản |  | Test | 300
4.24 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-peptide | *Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0,01-40 ng / mL cho huyết thanh và huyết tương, 0,1 ~ 400ng / mL cho nước tiểu *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng C-Peptide trong bộ đệm HEPES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng C-Peptide (chuột) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 300
4.25 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 0.4-60 µg/dL. *Thành phần: - Ra: vi hạt từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong đệm TRIS cùng với chất bảo quản - Rb: Liên hợp Cortisol-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Kháng thể đa dòng (thỏ) kháng cortisol trong đệm TRIS có chất bảo quản. |  | Test | 2100
4.26 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Adrenocorticotropic hormonen (ACTH) trong huyết tương EDTA người *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1-2000 pg/mL. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng ACTH trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng ACTH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 300
4.27 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TnI | *Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.006-50 ng/ml. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TnI trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể (chuột) kháng TnI -alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Dung dịch tiền xử lý mẫu có chất bảo quản. |  | Test | 3000
4.28 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Parathyroid hormone | *Hóa chất xét nghiệm định lượng PTH trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm*Dải báo cáo: 1.2-5000 pg/mL. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đa dòng (dê) kháng PTH trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể kháng PTH (chuột) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 1800
4.29 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcitonin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcitonin (CT) trong huyết thanh hoặc huyết tương *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-2000 pg/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng kháng CT trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CT- alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 300
4.30 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-OH-Vitamin D | *Hóa chất xét nghiệm định lượng 25-OH-Vitamin D Total trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 3.0-150 ng/mL. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể kháng 25-OH vitamin D- alkaline phosphatase trong dung dịch đệm PBS với chất bảo quản. - Rc: 25-OH vitamin D được gắn Biotin trong đệm TRIS với chất bảo quản. . - PT1: Hóa chất tiền xử lý mẫu 1 trong đệm TRIS với chất bảo quản - PT2: Hóa chất tiền xử lý mẫu 2, dung dịch sodium hydroxide. |  | Test | 150
4.31 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg | *Hóa chất xét nghiệm định lượng hepatitis B surface antigen (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.05-250 IU/mL *Thành phần: -Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng streptavidin trong đệm citrate có chất bảo quản. -Rb: Kháng thể đơn dòng (IgG chuột) kháng HBs gắn Alkaline Phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản. -Rc: Kháng thể đơn dòng (IgG và IgA chuột) Anti-HBs gắn biotin trong đệm TRIS có chứa chất bảo quản. |  | Test | 1000
4.32 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-HBs | *Hóa chất xét nghiệm định lượng antibody to hepatitis B surface antigen (Anti-HBs) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 2.0~1000.0 mIU/mL *Thành phần: -Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong đệm TRIS có chứa chất bảo quản. -Rb: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B gắn Alkaline phosphatase trong chất pha loãng có chứa chất bảo quản. |  | Test | 1000
4.33 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | *Hóa chất xét nghiệm định tính antibody to hepatitis C virus (Anti-HCV) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 bước *Thành phần: -Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng kháng nguyên HCV tái tổ hợp trong đệm MES với chất bảo quản. -Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu Alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES có chất bảo quản. -Rc: dung dịch pha loãng mẫu trong đệm HEPES với chất bảo quản. -Rd: Đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 1000
4.34 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Procalcitonin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.02-100 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ bằng kháng thể đơn dòng chuột kháng PCT trong đệm TRIS có chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng PCT - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. |  | Test | 1100
4.35 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: FT3 tổng hợp ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.36 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: FT4 tổng hợp ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.37 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng total triiodothyronine (T3) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: T3 tổng hợp ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.38 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: TSH ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.39 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tg | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Tg) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Tg trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.40 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-Tg | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin (Anti-Tg) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Anti-Tg trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.41 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng anti-TPO | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase (Anti-TPO) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Anti-TPO trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.42 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA125 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 125 (CA125) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA125 ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.43 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA19-9 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA19-9 ở 2 mức nồng độ . |  | Hộp | 12
4.44 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng total prostate specific antigen (t-PSA) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: PSA trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.45 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free prostate specific antigen (FPSA) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: FPSA trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.46 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng carcinoembryonic antigen (CEA) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CEA ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.47 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: AFP ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: Ferritin ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 12
4.49 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA15-3 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 15-3 (CA15-3) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA15-3 ở 2 mức nồng độ . |  | Hộp | 12
4.50 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA72-4 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 72-4 (CA72-4) *Quy cách C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: CA 72-4 trong đệm Albumin huyết thanh người (HSA) ở 3 mức nồng độ. |  | Hộp | 6
4.51 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng human cytokeratin 19 fragments (CYFRA 21-1) *Quy cách C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: CYFRA 21-1 trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ. |  | Hộp | 6
4.52 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA50 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Carbohydrate Antigen 50 (CA50) *Quy cách: C0:1×1.2 mL/lọ; C1:1×1.0 mL/lọ ; C2:1×1.0 mL/lọ * Thành phần: CA50 trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ. |  | Hộp | 2
4.53 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA242 | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Carbohydrate Antigen 242 (CA242) *Quy cách: C0:1×1.2 mL/lọ; C1:1×1.0 mL/lọ ; C2:1×1.0 mL/lọ * Thành phần: CA242 trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 2
4.54 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCCA | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Squamous cell carcinoma antigen (SCCA) *Quy cách: C0:1×1.2 mL/lọ; C1:1×1.0 mL/lọ ; C2:1×1.0 mL/lọ * Thành phần: SCCA trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.55 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β-HCG | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total β human chorionic gonadotropin (HCG) *Quy cách: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: HCG trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.56 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Prolactin (PRL) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: PRL ở 2 mức nồng độ. |  | Hộp | 3
4.57 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Insulin *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Insulin trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.58 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-peptide | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng C-peptide *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: C-peptide trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.59 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Cortisol ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.60 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Adrenocorticotropic hormone (ACTH) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: ACTH ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.61 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Troponin I *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Troponin I ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 4
4.62 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Parathyroid hormone | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PTH *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: PTH trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 6
4.63 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Calcitonin | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Calcitonin trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.64 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-OH-Vitamin D | *Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Vitamin D toàn phần ( 25-OH-Vitamin D Total) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: 25-OH-Vitamin D3 trong đệm huyết thanh ngựa ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.65 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg | *Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm định lượng hepatitis B surface antigen (HBsAg) *Quy cách: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: -C0: Đệm bovine serum albumin (BSA) với sodium azide và chất bảo quản -C1/C2: HBsAg tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA) ở hai mức, với sodium azide và chất bảo quản. - Thẻ hiệu chuẩn: 1 |  | Hộp | 3
4.66 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | *Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm định lượng kháng thể hepatitis B surface antigen (Anti-HBs) *Quy cách: C0: 1×2.0 mL/lọ; C1: 1×2.0 mL/lọ ; C2: 1×2.0 mL/lọ *Thành phần: -C0: Huyết tương người âm tính Anti-HBs với sodium azide như chất bảo quản -C1/C2: Anti-HBs trong huyết tương người với sodium azide làm chất bảo quản ở hai mức nồng độ - Thẻ hiệu chuẩn: 1 |  | Hộp | 3
4.67 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng viêm gan C | *Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm định tính kháng thể kháng hepatitis C virus (Anti-HCV) *Quy cách: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: -C0, C1: Anti-HCV trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA) ở 2 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.68 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Procalcitonin | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT) *Quy cách: C0:1×1.2 mL/lọ; C1:1×1.0 mL/lọ ; C2:1×1.0 mL/lọ * Thành phần: PCT trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 12
4.69 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg. |  | ml | 60
4.70 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg. |  | ml | 60
4.71 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3 , CA 72-4, CYFRA 21-1 *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 |  | ml | 60
4.72 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 |  | ml | 60
4.73 |  | Vật liệu kiếm soát mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG *Quy cách : 6×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG |  | ml | 40
4.74 |  | Vật liệu kiếm soát mức cao xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG *Quy cách : 6×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG |  | ml | 40
4.75 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Anti-Tg, Anti-TPO | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Anti-Tg, Anti-TPO *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Anti-Tg, Anti-TPO |  | ml | 16
4.76 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Anti-Tg, Anti-TPO | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Anti-Tg, Anti-TPO *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Anti-Tg, Anti-TPO |  | ml | 16
4.77 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin |  | ml | 15
4.78 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin |  | ml | 15
4.79 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-peptide | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide |  | ml | 16
4.80 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-peptide | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide |  | ml | 16
4.81 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng ACTH | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm ACTH *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: ACTH |  | ml | 6
4.82 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng ACTH | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm ACTH *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: ACTH |  | ml | 6
4.83 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm PTH , CT, 25-OH-Vitamin D3, VB12, Folate, Ferritin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: PTH , CT, 25-OH-Vitamin D3, VB12, Folate, Ferritin |  | ml | 16
4.84 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm PTH , CT, 25-OH-Vitamin D3, VB12, Folate, Ferritin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: PTH , CT, 25-OH-Vitamin D3, VB12, Folate, Ferritin |  | ml | 16
4.85 |  | Hóa chất kiểm chuẩn dương tính xét nghiệm định lượng HBsAg | *Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: HbsAg tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với sodium azide làm chất bảo quản. |  | ml | 4
4.86 |  | Hóa chất kiểm chuẩn âm tính xét nghiệm định lượng HBsAg | *Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: Huyết tương người âm tính với HBsAg với sodium azide làm chất bảo quản. |  | ml | 4
4.87 |  | Hóa chất kiểm chuẩn dương tính xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | *Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HBs *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: Huyết tương người dương tính với Anti-HBs với sodium azide làm chất bảo quản. |  | ml | 4
4.88 |  | Hóa chất kiểm chuẩn âm tính xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | *Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HBs *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: huyết tương người âm tính với Anti-HBs với sodium azide làm chất bảo quản. |  | ml | 4
4.89 |  | Hóa chất kiểm chuẩn âm tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | *Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV |  | ml | 4
4.90 |  | Hóa chất kiểm chuẩn dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | *Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV |  | ml | 4
4.91 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Procalcitonin | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: procalcitonin |  | ml | 16
4.92 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Procalcitonin | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: procalcitonin |  | ml | 16
4.93 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm định lượng các maker ung thư Human Epididymal Protein 4 (HE4), Carbohydrate Antigen 50 (CA50), Carbohydrate Antigen 242 (CA242) và Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCCA) *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: chứa Human Epididymal Protein 4 (HE4), Carbohydrate Antigen 50 (CA50), Carbohydrate Antigen 242 (CA242) và Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCCA) |  | ml | 4
4.94 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm định lượng các maker ung thư Human Epididymal Protein 4 (HE4), Carbohydrate Antigen 50 (CA50), Carbohydrate Antigen 242 (CA242) và Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCCA) *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: chứa Human Epididymal Protein 4 (HE4),Carbohydrate Antigen 50 (CA50), Carbohydrate Antigen 242 (CA242) và Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCCA) |  | ml | 4
4.95 |  | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | *Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-2000i |  | Cái | 151200
4.96 |  | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | *Thuốc thử dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray *Thành phần: Dung dịch đệm chứa AMPPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. |  | ml | 34500
4.97 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | *Wash Buffer là dung dịch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray. *Thành phần: Đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản |  | ml | 1200000
4.98 |  | Hộp đựng cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | *Hộp đựng cuvette đã sử dụng. *Quy cách: 10 cái/hộp |  | Cái | 400
4.99 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm | *Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes của máy xét nghiệm * Quy cách:1 lít/chai *Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định. |  | ml | 12000
4.100 |  | IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | *Hóa chất được sử dụng để để pha loãng các mẫu có nồng độ chất phân tích đã vượt quá phạm vi đo của hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang *Thành phần: Dung dịch muối được đệm TRIS với albumin huyết thanh bò, huyết thanh dê, chất hoạt động bề mặt, sodium azide và ProClin 300 |  | ml | 1440
4.101 |  | Hoá chất xét nghiệm định lượng TRAb | * Hoá chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TRAb trong huyết thanh người * Nguyên lý đo: miễn dịch gắn cạnh tranh * Dải báo cáo: 0.8-40 IU/L * Thành phần: Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ streptavidin trong đệm HEPES với chất bảo quản Rb: ALP gắn kháng thể đơn dòng kháng TSHR trong đệm MES với chất bảo quản Rc: Lọ trống, dùng để đựng PTR hoàn nguyên với dung dịch đệm PTB Rd: Dung dịch xử lý mẫu trong đệm HEPES với chất bảo quản PTR: Hoá chất tiền xử lý trong đệm PBS với chất bảo quản PTB: Dung dịch đệm tiền xử lý trong đệm PBS với chất bảo quản |  | Test | 500
4.102 |  | Vật liệu kiểm soát mức thấp các xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | * Hoá chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm định lượng Anti_Tg, Anti-TPO và TRAb * Đóng gói: 3x2mL/lọ * Thành phần: Chứa Anti-Tg, Anti-TPO và TRAb |  | ml | 16
4.103 |  | Vật liệu kiểm soát mức cao các xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | * Hoá chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm định lượng Anti_Tg, Anti-TPO và TRAb * Đóng gói: 3x2mL/lọ * Thành phần: Chứa Anti-Tg, Anti-TPO và TRAb |  | ml | 16
4.104 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TRAb | * Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TRAb * Đóng gói: C0：4×0.45 mL C1：4×0.40mL C2：4×0.40 mL * Thành phần: Chứa TRAb trong đệm albumin huyết thanh bò ở 3 mức nồng độ |  | Hộp | 3
4.105 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để phát hiện định lượng NT-proBNP trong huyết thanh và huyết tương người. '- Thành phần: + Ra: Vi hạt từ tính được phủ kháng thể kháng NT-proBNP trong dung dịch đệm MES 50mM. Nồng độ tối thiểu: 0,3 g/L. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300. + Rb: Kháng thể kháng NT-proBNP gắn liên hợp với enzyme alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES 50mM. Nồng độ tối thiểu: 0,25 mg/L. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300. + Rc: Dung dịch pha loãng mẫu trong dung dịch đệm MES 50mM. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300. '- Đặc điểm hiệu suất: + Giới hạn nền (Limit of Blank), Giới hạn phát hiện (Limit of Detection) và Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation)Giới hạn nền = 6 pg/mL Giới hạn phát hiện = 10 pg/mL Giới hạn định lượng = 30 pg/mL. + Có độ chính xác với hệ số biến thiên (CV) trong thiết bị ≤ 10%. + Độ tuyến tính trong khoảng từ 10 đến 35.000 pg/mL, với hệ số tương quan r ≥ 0,9900. |  | Test | 2000
4.106 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp xét nghiệm NT-proBNP | - Được sử dụng để kiểm soát chất lượng bằng cách theo dõi độ chính xác và phát hiện các sai lệch phân tích có hệ thống của máy phân tích miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray, đồng thời đánh giá trong việc định lượng chất phân tích N-terminal pro B-type natriuretic peptide. - Thành phần: chứa chất phân tích pro B-type natriuretic peptide trong dung dịch đệm albumin huyết thanh bò (BSA), với chất bảo quản gồm 0,09% natri azide và 0,05% ProClin 300. '- Quy cách: + NT-proBNP Control (L): 3× 0.50 mL/lọ + NT-proBNP Control (H): 3× 0.50 mL/lọ |  | ml | 16
4.107 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao xét nghiệm NT-proBNP | - Được sử dụng để kiểm soát chất lượng bằng cách theo dõi độ chính xác và phát hiện các sai lệch phân tích có hệ thống của máy phân tích miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray, đồng thời đánh giá trong việc định lượng chất phân tích N-terminal pro B-type natriuretic peptide. - Thành phần: chứa chất phân tích pro B-type natriuretic peptide trong dung dịch đệm albumin huyết thanh bò (BSA), với chất bảo quản gồm 0,09% natri azide và 0,05% ProClin 300.' - Quy cách: + NT-proBNP Control (L): 3× 0.50 mL/lọ + NT-proBNP Control (H): 3× 0.50 mL/lọ |  | ml | 16
4.108 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | - Được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) trên hệ thống máy phân tích miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray. - Thành phần: C0, C1, C2: proBNP trong dung dịch đệm albumin huyết thanh bò (BSA) ở ba mức nồng độ, với chất bảo quản gồm 0,05% ProClin 300 và 0,09% natri azide. - Quy cách: C0: 4× 0.35 mL/ống C1: 4× 0.30 mL/ống C2: 4× 0.30 mL/ống |  | Hộp | 12
5 | PP2600143685 | Phần 5: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch số 02
5.1 |  | Dung dịch rửa cuvet sau phản ứng | - Dung dịch rửa dùng trong phản ứng miễn dịch - Thành phần: Phosphate-buffered saline; sodium azide (< 0.1%); surfactant - Bảo quản: 2 - 30°C |  | ml | 120000
5.2 |  | Dung dịch acid kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch | - Dung dịch tham gia phản ứng miễn dịch: - Thành phần: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N) |  | ml | 18000
5.3 |  | Dung dịch base kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch | - Dung dịch tham gia phản ứng miễn dịch: - Thành phần: Sodium hydroxide (< 0.25 N); surfactant |  | ml | 18000
5.4 |  | Dung dịch làm sạch hệ thống | - Dung dịch tẩy rửa hệ thống - Thành phần: Sodium hypochlorite (0.29%) - Bảo quản: 2 - 30°C |  | ml | 90000
5.5 |  | Dung dịch phụ rửa kim 1 | - Dung dịch phụ cho xét nghiệm - Thành phần: 0,4 N natri hydroxit |  | ml | 50
5.6 |  | Dung dịch phụ rửa kim 3 | -Mục đích: Dung dịch rửa đâu dò -Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt |  | ml | 50
5.7 |  | Dung dịch rửa kim 3 | - Dung dịch rửa kim 3 - Thành phần: Natri hypochlorit (0,5%); natri hydroxit (< 0,5%) - Bảo quản: 2–8°C |  | ml | 50
5.8 |  | Hóa chất xét nghiệm FERRITIN | - Mục đích sử dụng: Thuốc thử được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Thành phần: +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng ferritin đa dòng ở dê (~0,64 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản +Pha rắn: Kháng thể kháng ferritin đơn dòng ở chuột (~32,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm natri barbital; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Khoảng đo: 0,5–1650,0 ng/mL (1,1–3630,0 pmol/L) |  | Test | 1620
5.9 |  | Hóa chất xét nghiệm NT PROBNP | - Mục đích sử dụng: xét nghiệm Nterminal pro-brain natriuretic peptide (NTproBNP) trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể đơn dòng chống PBNP F (ab ') 2 của cừu (~ 0,36 µg / mL) được đánh dấu bằng acridinium ester trong dung dịch đệm; + Chất rắn: Các hạt từ tính Streptavidin (~ 250 mg / L) trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò; +Thuốc thử phụ: Kháng thể PBNP đơn dòng chống người của cừu (~ 2 µg / mL) được đánh dấu bằng biotin trong dung dịch đệm; Chất hiệu chuẩn NT-proBNP: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao của kháng nguyên NT-proBNP trong đệm; albumin huyết thanh bò - Khoảng đo: 35–35,000 pg/mL (4.13–4130 pmol/L) |  | Test | 1100
5.10 |  | Hóa chất xét nghiệm TROPONIN I SIEU NHAY | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Albumin huyết thanh bò (BSA) cộng hợp với một kháng thể đơn dòng Fab tái tổ hợp (ở cừu) kháng cTnI người (~0,2–0,4 µg/mL), được gắn nhãn bằng acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định; chất bảo quản +Pha rắn: Các hạt latex từ được phủ streptavidin (0,45 mg/mL) có 2 kháng thể kháng troponin I đơn dòng được biotin hóa (chuột và cừu) trong chất đệm; chất ổn định; chất bảo quản +Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp: Chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò (BSA); chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản +Chất hiệu chuẩn nồng độ cao: Sau khi hoàn nguyên, huyết thanh người; cTnI người; các chất bảo quản - Khoảng đo: 2,50–25.000,00 pg/mL (ng/L) |  | Test | 11000
5.11 |  | Hóa chất xét nghiệm CORTISOL | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương (EDTA và lithium heparin) và nước tiểu của người - Thành phần: Gói thuốc thử chính: +Thuốc thử Lite: Cortisol (~5ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; salixylat natri (~50 mg/mL); natri azit (0,1%); chất bảo quản +Pha rắn: Kháng thể kháng cortisol ở thỏ (~1,1 µg/mL) được liên kết với kháng thể kháng IgG của thỏ đơn dòng ở chuột (~56 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; natri azit (0,1%); chất bảo quản - Khoảng đo: 0,50–75,00 µg/dL (13,80–2069,25 nmol/L) |  | Test | 1050
5.12 |  | Hóa chất xét nghiệm TOTAL HCG | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng nội tiết tố hCG ở huyết thanh hoặc huyết tương người (EDTA hoặc lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính: +Thuốc thử Lite: Kháng thể dê kháng hCG đa dòng (~0,1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối có chất đệm; natri azit (0,1%); các chất bảo quản +Pha rắn: Kháng thể kháng hCG đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; natri azit (0,1%); các chất bảo quản - Khoảng đo: 2,0–1000,0 mIU/mL (IU/L) |  | Test | 1260
5.13 |  | Hóa chất chính dùng cho xét nghiệm ANTI TPO | Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) Thành phần: Thuốc thử Lite 10,0 mL/gói thuốc thử TPO tái tổ hợp (~90 ng/mL) phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~30 ng/mL) được gắn nhãn bằng acridinium ester trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản Pha rắn 20,0 mL/gói thuốc thử Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin (~0,3 mg/mL) với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột, được biotin hóa (~6 µg/mL) trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản |  | Test | 800
5.14 |  | Hóa chất xét nghiệm FT4 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính + Thuốc thử Lite:T4 được gắn nhãn acridinium ester (~0,2 µg/mL) trong chất đệm natri barbital (1,03%); chất ổn định protein; EDTA; natri azit (< 0,1%) + Pha rắn: Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa (~0,525 µg/mL) được liên kết với avidin, avidin được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm natri barbital (1,03%); chất ổn định protein; EDTA; natri azit (< 0,1%) - Khoảng đo: 0,1–12,0 ng/dL (1,3–154,8 pmol/L) |  | Test | 9500
5.15 |  | Hóa chất chính dùng cho xét nghiệm FT3 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) -Thành phần: Gói thuốc thử chính + Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~8 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định protein; natri azit (0,1%) + Pha rắn: Chất tương tự T3 (~1,6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES; natri azit (0,1%) - Khoảng đo: 0,20–20,00 pg/mL (0,31–30,80 pmol/L) |  | Test | 5400
5.16 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH, thyrotropin) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: Thuốc thử Lite: BSA liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột, Pha rắn: Kháng thể đơn dòng kháng TSH của chuột được dán nhãn FITC và kháng thể đơn dòng kháng fluorescein - Khoảng đo: 0,010–150,000 µIU/mL (mIU/L)" |  | Test | 9460
5.17 |  | Hóa chất xét nghiệm AFP | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng alpha-fetoprotein trong huyết thanh hoặc huyết tương người (EDTA và lithium heparin); dịch ối - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP (~0,16 µg/mL) đượcgắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; natri azit (0,13%), các chất bảo quản khác + Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP (~0,064 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm ,natri azit (0,11%), các chất bảo quản khác - Khoảng đo: 1,3–1000,0 ng/mL (1,08–830,00 IU/mL) |  | Test | 2100
5.18 |  | Hóa chất xét nghiệm CEA | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ (~400 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein, natri azit (0,12%), các chất bảo quản. +Pha rắn: Kháng thể kháng CEA đơn dòng ở chuột (~120 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein, natri azit (0,11%), các chất bảo quản. - Khoảng đo: 0,50–100,00 ng/mL (µg/L) |  | Test | 1500
5.19 |  | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng theo chuỗi CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng M11 đơn dòng ở chuột (~0,15 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester và kháng thể kháng OC 125 đơn dòng ở chuột (~1,0 µg/mL) được gắn nhãn Fluorescein trong chất đệm photphat; Albumin huyết thanh bò,chất bảo quản, +Pha rắn: Kháng thể kháng Fluorescein đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; Albumin huyết thanh bò,chất bảo quản, - Khoảng đo: 2,0–600,0 U/mL |  | Test | 600
5.20 |  | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên ung thư CA 153 theo chuỗi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng DF3 đơn dòng ở chuột (~ 2,0 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; albumin huyết thanh bò,natri azit (<0,1%), chất bảo quản, +Pha rắn: Kháng thể giữ đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; albumin huyết thanh bò,natri azit (<0,1%), chất bảo quản, +Thuốc thử cộng hợp: Kháng thể kháng 115D8 đơn dòng ở chuột (~12,5 µg/mL) được gắn nhãn sunfocacbonat của fluorescein trong dung dịch muối đệm; albumin huyết thanh bò, chất bảo quản, - Khoảng đo: 0,5–200,0 U/mL |  | Test | 800
5.21 |  | Hóa chất chính dùng cho xét nghiệm CA 19-9 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng theo chuỗi CA 199 trong huyết thanh người và hỗ trợ quản lý bệnh nhân mắc ung thư dạ dày-ruột (GI) - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CA 199 đơn dòng ở chuột (~0,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản + Pha rắn: Kháng thể kháng CA 199 đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản +Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 199 cao hoặc thấp (người); huyết thanh thai bò; natri azit (< 0,1%); chất đệm; chất bảo quản - Khoảng đo: 1,20–700,00 U/mL |  | Test | 1000
5.22 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong huyết thanh người - Thành phần: Gói thuốc thử chính +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê (~77 ng/mL) đượcgắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản +Pha rắn: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột (~25 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản - Khoảng đo: 0,01–100,00 ng/mL (µg/L) |  | Test | 1100
5.23 |  | Hóa chất chính dùng cho xét nghiệm PROCALCITONIN (PCT) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính: +Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~0,5 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản +Pha rắn:Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ các hạt thuận từ (~0,15 mg/mL) trong chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản +Gói thuốc thử phụ Gói thuốc thử phụ : Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~13,3 µg/mL) được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, PCT tái tổ hợp; huyết thanh ngựa; chất bảo quản - Khoảng đo: 0,03–50,00 ng/mL |  | Test | 600
5.24 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm T3,FREE T3, T4, FREE T4, T- UPTAKE | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, TUp và FT4 - Thành phần: đông khô. đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3), thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline cao hoặc thấp; huyết tương người; natri azit (0,2%); chất bảo quản; chất ổn định protein |  | ml | 4
5.25 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm LH, FSH, PROLACTIN, TOTAL HCG | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: Dig, FSH, LH, PRL và ThCG - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ digoxin cao hoặc thấp, hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone kích thích thể vàng (LH), hormone tiết sữa, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và TSH; huyết thanh ngựa; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%);chất bảo quản |  | ml | 4
5.26 |  | Hóa chấtchuẩn cho xét nghiệm FERRITIN, VITAMIN B12 | - Mục đích sử dụng: Thuốc thử được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm VB12 và Ferritin - Thành phần: Bột đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ vitamin B12 và ferritin cao hoặc thấp; HSA có chất đệm; chất ổn định protein;natri azit (0,2%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.27 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm AFP, CEA | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA. - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của alphafetoprotein (ở người) và kháng nguyên carcinoembryonic (ở người); chất đệm BSA; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.28 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CORTISOL, PROGESTERON | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm Cor và PRGE. - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cortisol cao hoặc thấp, progesterone và testosterone; huyết tương người; natri azit (0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.29 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm ANTI TPO | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm aTPO - Thành phần: Nồng độ kháng thể kháng TPO (người) thấp hoặc cao trong huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.30 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm PSA | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm PSA - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, PSA (người) nồng độ thấp hoặc cao; huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.31 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CA 125 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 125 cao hoặc thấp; albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.32 |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CA 15-3 | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 153 - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 153 cao hoặc thấp (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản |  | ml | 4
5.33 |  | Hóa chất pha loãng xét nghiệm TOTAL HCG | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh ngựa có chất đệm đã qua xử lý nhiệt; EDTA; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản |  | ml | 500
5.34 |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng ANTI TPO | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: các nồng độ kháng thể kháng TPO (người) cao hoặc thấp trong huyết tương người đã tách fibrin; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản |  | ml | 12
5.35 |  | ĐẦU CÔN | Mục đích sử dụng: Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm - Bảo quản: 2 - 25°C Thành phần: Đầu côn hút mẫu bằng nhựa dùng một lần |  | Cái | 51840
5.36 |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm PCT | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm PCT - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ rPCT khác nhau; huyết tương người đã xử lý; chất bảo quản |  | ml | 32
5.37 |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 300
5.38 |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 300
5.39 |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích |  | ml | 300
5.40 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, nồng độ 1 | - Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy miễn dịch phổ biến - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản âm sâu ở- 20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 36
5.41 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, nồng độ 2 | - Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy miễn dịch phổ biến - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản âm sâu ở- 20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 36
5.42 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, nồng độ 3 | - Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy miễn dịch phổ biến - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản âm sâu ở- 20°C đến -70°C - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 36
5.43 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, 3 mức nồng độ | - Thành phần: Huyết thanh người - Dạng dung dịch - Được thiết kế để theo dõi độ chính các của các phương pháp xét nghiệm miễn dịch được sử dụng trong quá trình sàng lọc huyết thanh của mẹ trong ba tháng đầu thai kỳ - Bao gồm Free beta hCG và PAPP-A có liên quan đến lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20ºC đến -70°C - Sau khi mở nắp, ổn định trong 15 ngày ở 2–8°C |  | ml | 18
5.44 |  | Gói tạo độ ẩm | - Gói tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử - Bảo quản: 2 - 8°C 5 gói tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử trên Atellica IM |  | Cái | 10
5.45 |  | Cốc đựng mẫu dùng cho chuẩn các xét nghiệm | - Cóng nhựa hoặc tương đương đáy hình nón, dung tích 1ml, sử dụng với ống mẫu loại đường kính 13 mm |  | Cái | 6000
5.46 |  | Cóng đo phản ứng | Mục đích sử dụng: Cóng đo phản ứng dùng trên hệ thống xét nghiệm - Bảo quản: 2 - 25°C Thành phần: Cóng đo phản ứng bằng nhựa hoặc tương đương dùng 1 lần |  | Cái | 60000
5.47 |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch 1 | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản |  | ml | 300
5.48 |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch 2 | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh dê; natri azit (0,1%); các chất bảo quản |  | ml | 300
5.49 |  | Mẫu nội kiểm thông minh cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 1 | - Được thiết kế để theo dõi độ chính xác của các xét nghiệm dấu ấn tim mạch - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Lọ 3ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 108
5.50 |  | Mẫu nội kiểm thông minh cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 2 | - Được thiết kế để theo dõi độ chính xác của các xét nghiệm dấu ấn tim mạch - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Lọ 3ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 108
5.51 |  | Mẫu nội kiểm thông minh cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 3 | - Được thiết kế để theo dõi độ chính xác của các xét nghiệm dấu ấn tim mạch - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Lọ 3ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 108
5.52 |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 1 - Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg); Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO); C-Peptide, Erythropoietin (EPO); Insulin Growth Factor I (IGF-I); Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 30
5.53 |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 2 - Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 30
5.54 |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 3 - Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích |  | ml | 30
6 | PP2600143686 | Phần 6: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch số 03
6.1 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg | 1.Công dụng: sử dụng nhằm phát hiện định lượng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Ngưỡng đo: 0,005-150 IU/mL 4. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 420
6.2 |  | Hóa chất xét nghiệm định tính HBsAg | 1.Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 5460
6.3 |  | Hóa chất xét nghiệm HBsAb | 1. Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt Virus viêm gan B (Anti -HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Ngưỡng đo: 10-1000 mIU/mL. 4. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 420
6.4 |  | Hóa chất xét nghiệm HBcAb | 1. Công dụng: Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 420
6.5 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HBcIgM | 1.Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể IgM với kháng nguyên lõi virus viêm gan B ( HBc IgM) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 420
6.6 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HBeAg | 1.Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 840
6.7 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HBeAb | 1.Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e vi rút viêm gan B (anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 840
6.8 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HBcrAg | 1. Công dụng: Để sử dụng nhằm phát hiện định lượng kháng nguyên liên quan đến lõi vi rút Viêm gan B (HBcrAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Ngưỡng đo: 3,0-7,0 LogU/mL 4. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 420
6.9 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HCVAb | 1.Công dụng: Sử dụng cho nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 2520
6.10 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm TP | 1.Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định lượng kháng thể Treponema Pallidum (TP) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 840
6.11 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể Anti HIV-1, kháng thể Anti HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 P24 trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus HIV kháng nguyên ở người. 2. Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang hoặc tương đương. 3. Mỗi khay phản ứng bên trong chứa sẵn các dung dịch phản ứng cần thiết cho một xét nghiệm. |  | Test | 4830
6.12 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg | Công dụng: Để sử dụng trong hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người |  | mL | 120
6.13 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBsAg | Công dụng: Để sử dụng trong hiệu chuẩn xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt với vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. |  | mL | 40
6.14 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb | Công dụng: Để sử dụng trong hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người |  | mL | 30
6.15 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBcAb | Công dụng: Để sử dụng trong hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể chống kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người |  | mL | 30
6.16 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBcrAg | Công dụng: Kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcrAg |  | mL | 10
6.17 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Công dụng: Kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg định lượng |  | mL | 10
6.18 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-Hbs |  | mL | 10
6.19 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-Treponema pallidum (Syphilis) |  | mL | 10
6.20 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBc-IgM. |  | mL | 10
6.21 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV, Anti-HIV, HBsAg |  | mL | 10
6.22 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-Hbe |  | mL | 10
6.23 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBeAg |  | mL | 10
6.24 |  | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | Đầu côn để hút mẫu |  | Cái | 23040
6.25 |  | Dung dịch cơ chất trong xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch cơ chất |  | mL | 6000
6.26 |  | Dung dịch rửa dùng trong xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa |  | L | 40
6.27 |  | Cartridges trống để pha loãng | Khay phản ứng trống để pha loãng mẫu |  | Cái | 84
6.28 |  | Lọc CO2 | Lọc CO2 |  | Ống | 12
6.29 |  | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu |  | mL | 6000
7 | PP2600143687 | Phần 7: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch số 04
7.1 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ancylostoma (hiện giun móc) | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Ancylostoma bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 50 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.09 đơn vị OD Chứng dương: 0.3 OD giá trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 99% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 5
7.2 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Angiostrongylus (lươn não, giun tròn chuột) | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh đối với Angiostrongylus bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 50 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.09 đơn vị OD Chứng dương: 0.3 OD giá trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 98% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 3
7.3 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ascaris (giun đũa) | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Ascaris bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm : 0.0 - 0.09 đơn vị OD Chứng dương: 0.3 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 96% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 5
7.4 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis (sán lá gan nhỏ) | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 50 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 92% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 10
7.5 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba Histolytica amip | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng E. histolytica bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 5
7.6 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus (sán dải chó) | Để sàng lọc định tính kháng thế IgG kháng Echinococcus sp bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 97.9% Độ đặc hiệu: 91.7% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 5
7.7 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola (sán lá gan lớn) | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh kháng Fasciola bằng phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho chứng: Âm tính: 0.0 - 0.09 đơn vị OD Dương tính: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 10
7.8 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Filaria (giun chỉ bạch huyết) | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Filaria bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh hoặc huyết tương. Tỉ lệ pha loãng 1:100.Tổng thời gian ủ 50 phút ở nhiệt độ phòng Máy đọc ELISA: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho chứng: Chứng âm: 0.0- 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 83% Độ đặc hiệu: 97% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 3
7.9 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Gnathostoma spinigerum (giun đầu gai) | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Gnathostoma (giun đầu gai) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng huyết thanh 1:100 sử dụng dung dịch đệm pha loãng. Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 93% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 3
7.10 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus (sán lá phổi) | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus (Sán lá phổi) trong huyết thanh người bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: Huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng 1:100. Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng là: Chứng âm: 0.0- 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 95% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 5
7.11 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma spp (sán máng) | Dùng để xác định định tính kháng thể kháng Schistosoma spp, chủ yếu là IgG, trong người bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:40, Tổng thời gian ủ 25 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0- 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 85% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 3
7.12 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides (giun lươn) | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides (giun lươn) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.15 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 10
7.13 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (sán dây lợn) | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Taenia solium bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 88% Độ đặc hiệu: 96% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 10
7.14 |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara (giun đũa chó mèo) | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara (giun đũa chó-mèo) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 87.5% Độ đặc hiệu: 93.3% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 10
7.15 |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Trichinella (giun xoắn) | Dùng để xác định định tính kháng thể IgG kháng Trichinella (giun xoắn) trong huyết thanh người bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 – 0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng Quy cách: ≥ 96 tests/ hộp |  | Hộp | 3
7.16 |  | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm Elisa | Đầu côn hút mẫu, dung tích 300μL dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: ≥ 96 đầu côn/ khay |  | Khay | 45
7.17 |  | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm Elisa | Đầu côn hút hóa chất, dung tích 1100μL dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: ≥ 96 đầu côn/ khay |  | Khay | 45
7.18 |  | Ống nghiệm nhựa 5 ml | Ống nghiệm nhựa hoặc tương đương, không nắp, không nhãn 5ml Kích thước 12x75mm ±2% |  | Cái | 2000
8 | PP2600143688 | Phần 8: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy điện giải số 01
8.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | *Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để xác định định lượng Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L; Na+ 4.0 mmol/L; K+ 125.0 mmol/L; Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL: 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container |  | ml | 87200
8.2 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Ca, pH | *Pack EasyLyte Na / K / Ca / pH Solutions Pack sử dụng trong xác định định lượng các ion Natri (Na +), Kali (K +), Canxi (Ca ++) và pH trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Calcium. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 145.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 1.25 mmol/L Ca++; 7.4 đơn vị pH; Buffer; Chất bảo quản; Wetting AgentStandard B Solution, 180mL: 80.0 mmol/L Na+; 10.0 mmol/L K+; 2.5 mmol/L Ca++; 6.8 đơn vị pH; Buffer; Chất bảo quản; Wetting AgentWaste Container |  | ml | 57600
8.3 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g |  | Hộp | 25
8.4 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu (Có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N) và muối. - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g |  | Hộp | 25
8.5 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số điện giải | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. |  | Hộp | 25
8.6 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 12
8.7 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 12
8.8 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 8
8.9 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca | Điện cực Ca dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 5
8.10 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 5
8.11 |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Li | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li |  | Cái | 8
8.12 |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K/Ca/pH và Na/K/Cl/Ca/Li |  | Cái | 5
8.13 |  | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li |  | Hộp | 15
8.14 |  | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp gồm: 1 đường ống bơm, 1 đường ống mẫu và 1 đường ống mẫu ngắn. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K/Ca/pH, Na/K/Cl/Ca/Li |  | Hộp | 8
8.15 |  | IVD ngâm điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dung dịch ngâm điện cực, lọ 125 mL chứa KCl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | ml | 1000
8.16 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải | *Dung dịch được sử dụng để làm hiệu quả hơn cho điện cực natri (Na +) cho máy điện giải EasyLyte. *Thành phần: Ammonium Bifluoride 0.1mol/L, nước khử ion hóa. |  | ml | 300
8.17 |  | Màng điện cực máy xét nghiệm điện giải | Màng điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 18
8.18 |  | Kim hút mẫu máy xét nghiệm điện giải | Kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 7
8.19 |  | Van máy xét nghiệm điện giải | Van dùng cho máy xét nghiệm điện giải |  | Cái | 10
9 | PP2600143689 | Phần 9: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy điện giải số 02
9.1 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải đồ 5 thông số | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Dung dịch A: 800ml, dung dịch B: 300ml -Thành phần: Dung dịch A:Potassium chloride 4.0mmol/L Sodium chloride 94.0mmol/L Sodium salt 46.0mmol/L Calcium chloride 1.0mmol/L Water 99% Dung dịch B: Potassium chloride 8.0mmol/L Sodium chloride 58.0mmol/L Sodium salt 52.0mmol/L Calcium chloride 2.0mmol/LWater 99% |  | ml | 143000
9.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng máy phân tích điện giải đồ 5 thông số | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Chai 100ml -Thành phần: Potassium chloride 5.0 mmol/L Sodium chloride 97.4 mmol/L Sodium salt 47.6 mmol/L Calcium chloride 1.3 mmol/L Water 99% |  | ml | 1500
9.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng máy phân tích điện giải đồ 5 thông số | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Hộp 50x2ml -Thành phần: Potassium chloride 5.0 mmol/L Sodium chloride 97.4 mmol/L Sodium salt 47.6 mmol/L Calcium chloride 1.3 mmol/L Water 99% |  | ml | 1000
9.4 |  | Dung dịch nạp điện cực Ca trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Lọ 15ml -Thành phần: Calcium chloride < 1% Water 99% |  | ml | 150
9.5 |  | Dung dịch nạp điện cực K trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Lọ 15ml -Thành phần:Potassium chloride < 1%Water 99% |  | ml | 150
9.6 |  | Dung dịch nạp điện cực pH Na Cl trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Lọ 15ml -Thành phần: Sodium chloride < 1% Water 99% |  | ml | 150
9.7 |  | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Lọ 15ml -Thành phần: Potassium chloride < 15% Water 85% |  | ml | 150
9.8 |  | Dung dịch pha loãng nước tiểu trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Chai 100ml -Thành phần: Potassium chloride ＜0.1% Sodium chloride ＜0.5% Sodium salt ＜0.4% Water 99% |  | ml | 500
9.9 |  | Dung dịch rửa hàng ngày trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Chai 100ml -Thành phần: Sodium benzoate < 1% Erioglaucine disodium salt < 2% Water 97% |  | ml | 3000
9.10 |  | Dung dịch rửa tuần trong xét nghiệm điện giải | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. - Đóng gói chi tiết: Chai 100ml -Thành phần: Sodium hypochlorite solution < 1% Water 99% |  | ml | 2000
9.11 |  | Điện cực Ca sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực Ca dùng để đo nồng độ Ca trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.12 |  | Điện cực Cl sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực Cl dùng để đo nồng độ Cl trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.13 |  | Điện cực K sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực K dùng để đo nồng độ K trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.14 |  | Điện cực pH sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực pH dùng để đo nồng độ pH trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.15 |  | Điện cực Na sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực Na dùng để đo nồng độ Na trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.16 |  | Điện cực Ref sử dụng cho máy phân tích điện giải | Điện cực Ref. dùng để đo nồng độ tham chiếu trong máy xét nghiệm điện giải. |  | Cái | 5
9.17 |  | Màng điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải | Màng điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải |  | Túi | 5
9.18 |  | Dây bơm sử dụng cho máy phân tích điện giải | Dây bơm sử dụng cho máy phân tích điện giải chất liệu sillicon hoặc tương đương. |  | Cái | 10
10 | PP2600143690 | Phần 10: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy khí máu số 01
10.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Ca, Cl | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng pH (hoạt độ ion hydro), pCO2 (carbon dioxide áp suất riêng phần) và pO2 (oxy áp suất riêng phần), hematocrit (Hct), natri (Na+), kali (K+), canxi (Ca++) và clorua (Cl−) trên mẫu máu toàn phần trên máy xét nghiệm tự động EasyStat. Hộp hoá chất xét nghiệm khí máu bao gồm: - Dung dịch Calibrant A 720mL. Thành phần: 7.30 – 7.50 pH, 30 – 40 mmHg CO2, 125 – 175 mmHg O2, 135 – 145 mmol/L Na+, 3.5 – 4.5 mmol/L K+, 1.1 – 1.5 mmol/L Ca++ 105 – 115 mmol/L Cl−, Buffer, Chất bảo quản, Wetting Agent - Dung dịch Calibrant B 415mL. Thành phần: 6.80 – 7.00 pH, 66 – 76 mmHg CO2, 0 mmHg O2 80 – 85 mmol/L Na+, 9.0 – 11.0 mmol/L K+ Buffer, Chất bảo quản, Wetting Agent - Dung dịch Calibrant C 555mL. Thành phần: 2.4 – 3.1 mmol/L Ca++, 32 – 38 mmol/L Cl− Buffer, Chất bảo quản, Wetting Agent - Bình đựng chất thải |  | Hộp | 32
10.2 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g |  | Hộp | 18
10.3 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.4 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng PCO2 | Điện cực pCO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.5 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng PO2 | Điện cực pO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.6 |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng các thông số khí máu và điện giải | Điện cực tham chiếu dùng cho máy khí máu Easyblood Gas, EasyStat và máy điện giải EasyElectrolyte hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.7 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Điện cực Na dùng cho máy khí máu EasyStat và máy điện giải EasyElectrolyte hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.8 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Điện cực K dùng cho máy khí máu EasyStat và máy điện giải EasyElectrolyte hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.9 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca | Điện cực Ca dùng cho máy khí máu EasyStat hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.10 |  | Bộ đường ống máy khí máu | Bộ đường ống dùng cho máy khí máu EasyStat hãng Medica/Mỹ |  | Cái | 4
10.11 |  | Giấy in nhiệt máy khí máu | Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ |  | Cuộn | 15
11 | PP2600143691 | Phần 11: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy khí máu số 02
11.1 |  | Hóa chất chạy mẫu khí máu | Cartridge đo bao gồm kim hút mẫu, các cảm biến (điện cực), hoá chất hiệu chuẩn, cùng các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số tối thiểu bao gồm: pH, pO2, pCO2, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb). Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong ≥ 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. Kim hút mẫu tích hợp có chế độ hút mẫu rảnh tay. Hộp đo không cần bảo trì, không cần điện cực rời, thuốc thử hoặc bình khí rời. Thời gian lắp hộp đo: < 25 phút. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 | Xuất xứ: G7 | Test | 12000
11.2 |  | Hóa chất rửa máy | Hóa chất rửa thải có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn, sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu STT11.1. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương. |  | Bộ | 96
11.3 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải và các chất chuyển hóa. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu STT 11.1 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 150
11.4 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải và các chất chuyển hóa. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu STT 11.1 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 150
12 | PP2600143692 | Phần 12: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy khí máu số 03
12.1 |  | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu, phân tích các chỉ số tối thiểu: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glucose, Lactate, Hct. Thành phần Cartridge bao gồm: 3 túi dung dịch kiểm soát quy trình, 1 túi dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải, thẻ cảm biến, van phân phối, ống bơm, kin hút mẫu tất cả được đóng gói trong một khối. có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh - Hệ thống đảm bảo chất lượng liên tục, tự động, thời gian thực. Hoá chất không cần bảo quản lạnh. Đóng gói ≤300 test/ hộp |  | Test | 7500
12.2 |  | Hóa chất kiểm chuẩn khí máu | 1 lọ mức 1 x 2ml; 1 lọ mức 2 x 2ml; 1 lọ mức 3 x 2ml. |  | Bộ | 20
13 | PP2600143693 | Phần 13: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy nước tiểu số 01
13.1 |  | Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số nước tiểu | Chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. 11 thông số: urobilinogen, bilirubin, ketone, máu, protein, nitrite, leukocyte, glucose, tỷ trọng, pH, ascorbic acid |  | Test | 45000
13.2 |  | Nước rửa trong xét nghiệm nước tiểu | Chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. Đóng gói: 500ml/chai Thành phần chính: Chất hoạt động bề mặt ít bọt |  | ml | 10000
13.3 |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm nước tiểu 13 thông số | Dùng để kiểm soát chất lượng của que thử nước tiểu và máy xét nghiệm nước tiểu. Có thể tiến hành kiểm soát chất lượng đối với 13 mục của que thử như Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leucocytes, Microalbumin, Creatinine và Ca. Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 144
13.4 |  | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm nước tiểu 13 thông số | Dùng để kiểm soát chất lượng của que thử nước tiểu và máy xét nghiệm nước tiểu. Có thể tiến hành kiểm soát chất lượng đối với 13 mục của que thử như Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leucocytes, Microalbumin, Creatinine và Ca. Đạt chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương. |  | ml | 144
14 | PP2600143694 | Phần 14: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy nước tiểu số 02
14.1 |  | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu 11 thông số: Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, Bilirubin, Creatinine, pH, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes; tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu tự động |  | Test | 37200
14.2 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | Nước rửa tương thích dùng cho máy nước tiểu |  | ml | 20000
14.3 |  | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Quy cách: mức 1: 2 x 25ml, mức 2: 2 x 25ml |  | Hộp | 18
15 | PP2600143695 | Phần 15: Hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy HbA1C số 01
15.1 |  | Thuốc thử Elution Buffer A | Thành phần : succinic acid và buffer, salt concentration 40mM |  | ml | 60000
15.2 |  | Thuốc thử Elution Buffer B | Thành phần : succinic acid và buffer, salt concentration 60mM |  | ml | 30000
15.3 |  | Thuốc thử Elution Buffer C | Thành phần : succinic acid và buffer, salt concentration 150mM |  | ml | 30000
15.4 |  | Thuốc thử Hemolysis | Thành phần: surfactant, anticoagulant và sodium azide preservative |  | Lít | 300
15.5 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Mục đích sử dụng: Hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c. |  | ml | 10
15.6 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Mục đích sử dụng : Kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c |  | ml | 5
15.7 |  | Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng HbA1c | Mục đích sử dụng : Kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c mức cao |  | ml | 5
15.8 |  | Cột sắc ký | Làm bằng chất liệu thép không gì hoặc tương đương. Dùng được 8000 test |  | Chiếc | 1
16 | PP2600143696 | Phần 16: Hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy HbA1C số 02
16.1 |  | Dung dịch rửa giải A | Dung dịch rửa giải A dùng để xét nghiệm định lượng HbA2, HbF hoặc/và HbA1c trong máu toàn phần của người dùng cho máy phân tích Hemoglobin Lifotronic tự động bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) hoặc tương đương. Sản phẩm là dung dịch đệm Citrate có chứa chất bảo quản sodium azide <0,1%. Quy cách: 800 mL / Chai |  | ml | 48000
16.2 |  | Dung dịch rửa giải B | Dung dịch rửa giải B dùng để xét nghiệm định lượng HbA2, HbF hoặc/và HbA1c trong máu toàn phần của người dùng cho máy phân tích Hemoglobin Lifotronic tự động bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) hoặc tương đương. Sản phẩm là dung dịch đệm Citrate có chứa chất bảo quản sodium azide <0,1%. Quy cách: 800 mL / Chai |  | ml | 9600
16.3 |  | Dung dịch rửa giải C | Dung dịch rửa giải C dùng để xét nghiệm định lượng HbA2, HbF hoặc/và HbA1c trong máu toàn phần của người dùng cho máy phân tích Hemoglobin Lifotronic tự động bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) hoặc tương đương. Sản phẩm là dung dịch đệm Citrate có chứa chất bảo quản sodium azide <0,1%. Quy cách: 800 mL / Chai |  | ml | 14400
16.4 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu L | Dung dịch ly giải hồng cầu L dùng để tiền xử lý mẫu máu toàn phần của người dùng cho máy phân tích Hemoglobin Lifotronic. Quy cách: 5000 mL / Can |  | ml | 150000
16.5 |  | Cột sắc ký | Cột sắc ký được dùng để xét nghiệm định lượng hemoglobin glycated (HbA1c) trong máu toàn phần của người dùng cho máy phân tích HPLC tự động nhằm chẩn đoán bệnh tiểu đường. Thành phần: 3000 test mỗi cột. Quy cách: 1 Cái / Hộp. Vật liệu đóng gói: Polyme hoặc tương đương ưa nước đồng trùng hợp methacrylate hoặc tương đương. Vật liệu bao bọc: Thép không gỉ 316 L hoặc tương đương. Nút bịt kín ở cả hai đầu: Polyetheretherketone PEEK hoặc tương đương. |  | Cái | 6
16.6 |  | Chất hiệu chuẩn HbA1c | Chất hiệu chuẩn HbA1c được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm hemoglobin glycated (HbA1c) trên hệ thống phân tích hemoglobin. Sản phẩm bao gồm 1 lọ chất hiệu chuẩn mức 1 và 1 lọ chất hiệu chuẩn mức 2 áp dụng cho máy phân tích Hemoglobin H100 của Lifotronic. Quy cách: 0,1mL x 2 / Hộp |  | Hộp | 72
16.7 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát chất lượng HbA1c được sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm hemoglobin glycated (HbA1c) trên hệ thống phân tích hemoglobin. Sản phẩm bao gồm 1 lọ kiểm soát chất lượng mức 1 và 1 lọ kiểm soát chất lượng mức 2 áp dụng cho máy phân tích Hemoglobin H100 của Lifotronic. Quy cách: 0,1mL x 2 / Hộp |  | Hộp | 72
16.8 |  | Dung dịch rửa đầu dò | Dung dịch rửa đầu dò được sử dụng để làm sạch và xả hệ thống kim phun và mạch chất lỏng của máy phân tích Hemoglobin. Thành phần: NaOH, NaClO và chất ổn định. Quy cách: Hộp (5 chai x 5mL/chai) |  | ml | 300
17 | PP2600143697 | Phần 17: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy huyết học tự động số 01
17.1 |  | IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *DILUENT tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC, tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray. Quy cách: 20L/can *Thành phần: Borate Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% |  | ml | 4280000
17.2 |  | IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *LYSE tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với DYE dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray Quy cách: Hộp (4 can x 1L/can) *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5%Hepes Buffer: ≤ 0.5% |  | ml | 252000
17.3 |  | IVD nhuộm tế bào dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *DYE tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với LYSE dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray. Quy cách: Hộp (4 chai x 12mL/chai) *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % |  | ml | 3072
17.4 |  | IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *LYSE tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin, tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray Quy cách: Hộp (4 can x 1L/can) *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Borate Buffer: ≤ 0.5% |  | ml | 68000
17.5 |  | IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *DILUENT tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến RET cùng với DYE tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray. Quy cách: Hộp (4 can x 1L/can) *Thành phần: Tris Buffer: ≤ 1%. |  | ml | 32000
17.6 |  | IVD nhuộm tế bào dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *DYE tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến RET cùng với DILUENT tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray. Quy cách: Hộp (4 chai x 12mL/chai) *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % |  | ml | 384
17.7 |  | IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *LYSE tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với DYE tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray,. Quy cách: Hộp (4 can x 1L/can) *Thành phần: Citrate Buffer: ≤ 0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10% |  | ml | 264000
17.8 |  | IVD nhuộm tế bào dùng cho máy xét nghiệm huyết học | *DYE tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với LYSE tương thích dùng cho máy huyết học tự động hãng Mindray. Quy cách: Hộp (4 chai x 12mL/chai) *Thành phần:Fluorochrome: ≤ 0.01%; Ethylene Glycol: 94-99 % |  | ml | 3216
17.9 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học Mindray Quy cách: 50mL/chai Thành phần gồm: - Surfactant: ≤ 0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤ 5% |  | ml | 2100
17.10 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số huyết học | Hematology Calibrator là dung dịch hiệu chuẩn, dùng để xây dựng các đường hiệu chuẩn cho việc định lượng các thành phần huyết học, dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động; Quy cách: 3mL/lọ *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. |  | ml | 6
17.11 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số huyết học | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. |  | Hộp | 18
18 | PP2600143698 | Phần 18: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy huyết học tự động số 02
18.1 |  | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7,35 đến 7,55 Tính tan : tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0,44%, Sodium sulphate anhydrous 0,97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 4320000
18.2 |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7,0 đến 7,6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3,0%, Cetrimonium chloride: < 0,1%, Citric acid monohydrate: < 2,0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 60000
18.3 |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8,0 đến 8,6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0,11% Nhiệt độ bảo quản: 1°C đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 60000
18.4 |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8,0 đến 8,6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0,069%. Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 36000
18.5 |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6,1%, Sodium hydroxide <0,5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 8100
18.6 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng + Màu: đỏ sẫm + Độ pH: trung tính + Tính tan: tan trong nước + Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú + Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C + Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 108
18.7 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng + Màu: đỏ sẫm + Độ pH: trung tính + Tính tan: tan trong nước + Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú + Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C + Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  | Ml | 108
19 | PP2600143699 | Phần 19 Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy huyết học số 03
19.1 |  | Cuvette sử dụng cho máy đo nồng độ hemoglobin nhanh | Microcuvette được làm bằng nhựa polystyrene hoặc tương đương và không chứa hoạt chất. Dung tích chứa mẫu: 10 μL Thời gian trả kết quả: ≤ 3 giây Phạm vi đo: 0-25.6g/dL Ổn định trong ít nhất 6 tuần ở nhiệt độ -18°C đến +50°C Xuất xứ: EU | Xuất xứ: EU | Cái | 10000
19.2 |  | Hóa chất chuẩn máy đo nồng độ Hemoglobin nhanh | Hóa chất để kiểm chuẩn chất lượng máy đo nồng độ hemoglobin nhanh Mức cao Thành phần: máu bò, chất ổn định, chất bảo quản |  | Ml | 4
19.3 |  | Hóa chất chuẩn máy đo nồng độ Hemoglobin nhanh | Hóa chất để kiểm chuẩn chất lượng máy đo nồng độ hemoglobin nhanh Mức thường. Thành phần: máu bò, chất ổn định, chất bảo quản |  | Ml | 4
19.4 |  | Hóa chất chuẩn máy đo nồng độ Hemoglobin nhanh | Hóa chất để kiểm chuẩn chất lượng máy đo nồng độ hemoglobin nhanh Mức thấp Thành phần: máu bò, chất ổn định, chất bảo quản |  | Ml | 4
20 | PP2600143700 | Phần 20: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy đông máu số 01
20.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Prothrombin Time | Hóa chất thử xét nghiệm đông máu dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường dông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần gồm có: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2 chứa Sodium azide < 0,01% Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 1 ngày ở 20-25°C. |  | ml | 2400
20.2 |  | Thuốc thử xét nghiệm APTT | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hoá chất 1 (6 lọ x 4mL/lọ): Hóa chất aPTT-EL: Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; - Hóa chất 2 (6 lọ x 4mL/lọ): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. |  | Hộp | 100
20.3 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5 lọ x 2mL/lọ Thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1 lọ x 100mL/lọ, pH 7.4 ± 0.2 Thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2 lọ x 1mL/lọ Thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Khi được bảo quản ở 2-8 °C, lọ chưa mở sẽ ổn định cho đến hết hạn sử dụng. Sau hoàn nguyên hóa chất ổn định 7 ngày ở 2-8°C. |  | ml | 1000
20.4 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | D-DIMER là một xét nghiệm dùng để xác định định lượng D-dimer trong huyết tương chống đông bằng citrate. Thành phần gồm có: - Hóa chất D-Dimer latex (sẵn sàng sử dụng) 2 lọ x 1mL/lọ. Thành phần: Các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng (chuột), đệm HEPES 10 mmol/l, albumin huyết thanh bò, chất hoạt động bề mặt, sodium azide 0,05%. - Đệm phản ứng (sẵn sàng sử dụng) 2 lọ x 2,5mL/lọ Thành phần: đệm HEPES 100 mmol/l, NaCl 400 mmol/l, sodium azide 0,05%. - Calibrator (dạng đông khô) 1 lọ x 1mL/lọ Thành phần: huyết tương người chứa D-dimer, đệm HEPES 33 mmol/l. - Diluent (sẵn sàng sử dụng) 1 lọ x 6mL/lọ Thành phần: đệm phosphate 20 mmol/l, sodium azide < 0,1%. Độ ổn định: Hoá chất, đệm, diluent ổn định trong 2 tuần ở 8 - 25°C hoặc 4 tuần ở 2 - 8°C sau khi mở lọ. Chất chuẩn đã hoàn nguyên ổn định trong 12 giờ ở 4 - 25°C. |  | ml | 100
20.5 |  | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu mức bình thường | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Quy cách: Hộp (6 lọ x 1mL/lọ) gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . |  | ml | 108
20.6 |  | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu mức bất thường | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường. Quy cách: Hộp (6 lọ x 1mL/lọ) gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . |  | ml | 108
20.7 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm soát hiệu suất của xét nghiệm định lượng D-Dimer Thành phần: - D-Dimer control plasma, dương cao: 2x1mL (huyết tương người, nắp trắng cùng chấm vàng) - D-Dimer control plasma, dương thấp: 2x1mL (huyết tương người, nắp trắng). |  | Hộp | 5
20.8 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Dung dịch dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo. Quy cách: Hộp (5 chai x 15 mL/chai). Thành phần của Wash Solution: - Buffered Salt Solution - Imidazole 0.1mol/l - HCl 0.1mol/l - Detergent 0.02% |  | ml | 22500
20.9 |  | Cuvette dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Tương thích với máy đông máu tự động Model: Thrombolyzer XRM, Hãng sản xuất Behnk Elektronik GmBh & Co.KG - Đức - Cóng đo mẫu, bảo quản nhiệt độ thường - Quy cách: 1 hộp 10 thanh, 1 thanh 29 racks, 1 racks 8 cuvet (2320 test/hộp) |  | Cái | 185600
21 | PP2600143701 | Phần 21: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy Đông máu số 02
21.1 |  | Hóa chất xét nghiệm đông máu Prothrombin Time (PT) | Hoá chất xét nghiệm thông số PT dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động sử dụng nguyên lý đo cơ học hoặc tương đương, hạn chế nhiễu khi đo các mẫu đục (HIL). - Thành phần: có chứa Thromboplastine chiết xuất từ não thỏ và có lọ dung môi chứa Canxi đi kèm, trong hộp hóa chất có sẵn thông tin giá trị đường chuẩn. - Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Đóng gói: Hộp ≥ (12 chai x 10mL/chai) |  | Hộp | 80
21.2 |  | Hóa chất xét nghiệm đông máu aPTT | Hoá chất xét nghiệm thông số APTT dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động sử dụng nguyên lý đo cơ học hoặc tương đương, hạn chế nhiễu khi đo các mẫu đục (HIL), chứa cephalin từ mô não thỏ, dung dịch đệm kaolin. + Độ lặp lại đo mẫu 1: 0.6 CV% + Độ lặp lại đo mẫu 2: 0.7 CV% + Độ tái lặp đo mẫu 1: 3.5 CV% + Độ tái lặp đo mẫu 2: 2.6 CV% Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (6 chai x 5mL/chai) |  | Hộp | 120
21.3 |  | Dung dịch CaCL2 0.025M (dùng cho hóa chất xét nghiệm đông máu aPTT) | - Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố đông máu con đường nội sinh, sử dụng đồng bộ trên dòng máy đông máu tự động. -Thành phần: Dung dịch lỏng Canxi Clorua 0,025 M. chứa chất bảo quản natri Azide ( < 1g/L). - Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Đóng gói: Hộp ≥ (24 chai x 15mL/chai) |  | ml | 8640
21.4 |  | Hóa chất xét nghiệm đông máu Fibrinogen | Hoá chất xét nghiệm thông số đông máu Fibrinogen dùng cho máy máy xét nghiệm đông máu tự động sử dụng nguyên lý đo cơ học hoặc tương đương hạn chế nhiễu khi đo các mẫu đục (HIL). - Phương pháp đo: Đo theo phương pháp Clauss hoặc tương đương. - Thành phần có chứa Thrombin nguồn gốc từ người, trong hộp hóa chất có sẵn thông tin giá trị đường chuẩn. - Giới hạn đo: 0.4 - 12.0 (g/l) - Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Đóng gói: Hộp ≥ (12 chai x 4mL/chai) |  | ml | 2400
21.5 |  | Dung dịch đệm (Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu Fibrinogen) | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu Fibrinogen (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ (24 chai x 15mL/chai) |  | ml | 90000
21.6 |  | Hóa chất xét nghiệm đông máu D-Dimer | Hóa chất Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục. Hóa chất gồm: • Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). • Thuốc thử 2: Dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Thuốc thử 1: ≥ (5 chai x 6mL/chai), thuốc thử 2: ≥ (6 chai x 6 mL/chai) |  | Hộp | 70
21.7 |  | Chất kiểm chuẩn dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường | - Thành phần bao gồm: Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (12 bộ x 2 lọ x 2mL/lọ) |  | Hộp | 18
21.8 |  | Chất kiểm chuẩn dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu D-Dimer 2 mức cao và thấp | - Cung cấp huyết tương bình thường và bất thường dành cho việc kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (12 bộ x 2 lọ x 1mL/lọ) |  | Hộp | 2
21.9 |  | Dung dịch dùng rửa hệ thống của máy đông máu tự động | Dung dich rửa dùng trên máy xét nghiệm đông máu tự động. - thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước - Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Can ≥ 2,5L |  | ml | 750000
21.10 |  | Dung dịch dùng để làm sạch kim máy đông máu tự động | Dung dịch rửa kim máy đông máu tự động, bền trên máy tối thiểu 5 ngày, chứa potassium hydroxide nồng độ < 1 % Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (24 chai x 15ml/chai) |  | ml | 25200
21.11 |  | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Cuvette bằng nhựa hoặc tương đương, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong hoặc tương đương. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Đóng gói: Cuộn ≥ 1000 Giếng |  | cuộn | 150
21.12 |  | Đũa khuấy từ trắng dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Kích thước 2x7mm dùng cho xét nghiệm PT. Túi 1 thanh |  | Cái | 2
21.13 |  | Đũa khuấy từ đỏ dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Kích thước 3,2x12,7mm dùng cho hóa chất xét nghiệm APTT. Túi 1 thanh |  | Cái | 2
21.14 |  | Hoá chất kiểm tra xét nghiệm LA | Thành phần: Gồm hai loại huyết tương với hai giá trị tương ứng là âm tính và dương tính dạng đông khô. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (3 bộ x 2 lọ x 1mL/lọ) |  | Hộp | 1
21.15 |  | Hoá chất Sàng lọc kháng đông Lupus | Thuốc thử chứa nọc rắn Russell, phospholipids, calcium và chất ức chế heparin (UFH), dạng đông khô Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (12 lọ x 5ml/lọ) |  | ml | 60
21.16 |  | Hoá chất khẳng định kháng đông Lupus | Hóa chất thực hiện xác nhận/khẳng định sự có mặt của kháng đông Lupus trong huyết tương, được thực hiện với phospholipids nồng độ cao, trung hòa LA có trong huyết tương xét nghiệm. Vì vậy thời gian đông thu được sẽ ngắn hơn so xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng đông Lupus. - Thuốc thử chứa nọc rắn Russell, phospholipids, calcium và chất ức chế heparin (UFH), dạng đông khô - Thuốc thử chứa Natri azide (< 1 g/l) như là chất bảo quản. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (12 lọ x 2ml/lọ) |  | ml | 48
21.17 |  | Hoá chất xét nghiệm TT | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin. Chứa thrombin citrat canxi (người), khoảng 1.5 NIH unit/ml, dạng đông khô. Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói: Hộp ≥ (12 lọ x 2ml/lọ) |  | Hộp | 20
22 | PP2600143702 | Phần 22: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy Đo tốc độ máu lắng
22.1 |  | Ống đo tốc độ máu lắng | Ống đo tốc độ máu lắng tương thích dùng cho máy máu lắng. |  | Ống | 1000
22.2 |  | Chất kiểm chuẩn dùng cho máy máu lắng | Chất kiểm chuẩn dùng cho máy máu lắng. |  | Hộp | 1
22.3 |  | Giấy in dùng cho máy máu lắng | Giấy in dùng cho máy máu lắng. |  | Hộp | 10
23 | PP2600143703 | Phần 23: Hoá chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy định nhóm máu tự động
23.1 |  | Thẻ card 8 cột cho xét nghiệm Coombs | *) Mỗi card chứa 8 cột gel. Môi trường gel chứa: - kháng thể kháng-IgG, C3d đa đặc hiệu (IgG đa dòng từ thỏ/IgM đơn dòng từ chuột, BRIC-8). *) Công dụng: sử dụng cho xét nghiệm Coombs trực tiếp và xét nghiệm Coombs gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, phản ứng hòa hợp và phát hiện hồng cầu đã được cảm nhiễm (trong bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh). *) Quy cách: 5×12 card/ Hộp. *) Thẻ card tương thích sử dụng cho máy định nhóm máu bán tự động và tự động. |  | Card | 5460
23.2 |  | Thẻ card 8 cột môi trường trung tính | *) Mỗi card chứa 8 cột gel. Môi trường gel chứa: gel trung tính và dung dịch đêm. *) Công dụng: sử dụng cho xét nghiệm nhóm máu ABO ngược. *) Quy cách: 5×12 card/ Hộp. *) Thẻ card tương thích sử dụng cho máy định nhóm máu bán tự động và tự động. |  | Card | 2750
23.3 |  | Thẻ card 8 cột định nhóm máu ABO, Rh xuôi và ngược | *) Mỗi card chứa 8 cột gel. Môi trường gel chứa: - kháng thể đơn dòng anti-A (kháng thể IgM từ chuột, BIRMA-1) - kháng thể đơn dòng anti-B (kháng thể IgM từ chuột, LB-2) - kháng thể đơn dòng anti-D (kháng thể IgM từ người, RUM-1) - dung dịch gel trung tính. *) Công dụng: dùng để định nhóm ABO (xuôi và ngược) và kháng nguyên RhD trong hệ nhóm máu Rh *) Quy cách: 5×12 card/ Hộp. *) Thẻ gelcard tương thích sử dụng cho máy định nhóm máu bán tự động và tự động. |  | Card | 3997
23.4 |  | Thẻ card 8 cột định nhóm máu ABO, Rh | *) Mỗi card chứa 8 cột gel. Môi trường gel chứa:- kháng thể đơn dòng kháng-A (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, BIRMA-1).- kháng thể đơn dòng kháng-B (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, LB-2)- kháng thể đơn dòng kháng-D (kháng thể IgM có nguồn gốc từ người, RUM-1).- Cột gel trung tính (cột đối chứng – Ctl).*) Công dụng: sử dụng để xét nghiệm nhóm máu ABO và kháng nguyên RhD.*) Quy cách: 5×12 card/ Hộp.*) Thẻ gelcard tương thích sử dụng cho máy định nhóm máu bán tự động và tự động. |  | Card | 4500
23.5 |  | Dung dịch pha loãng hồng cầu | Dung dịch dùng để chuẩn bị hỗn dịch hồng cầu người trong định nhóm máu phục vụ truyền máu lâm sàng và pha loãng mẫu trước khi tiến hành phản ứng hòa hợp. *) Thành phần bao gồm: natri clorid, natri dihydrogen phosphat, dinatri hydrogen phosphat, glycin và chất bảo quản natri azid. *) Hóa chất không màu, trong suốt, có khoảng pH từ 6,65 đến 6,85. |  | ml | 52200
23.6 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu, định nhóm ngược, sàng lọc kháng thể bất thường và phản ứng hoà hợp | Hóa chất kiểm chuẩn Pelicontrol có thể sử dụng cho quy trình nội kiểm định nhóm máu ABO/Rh-D, định nhóm ngược, sàng lọc kháng thể bất thường và phản ứng hoà hợp. Thành phần: PeliControl bao gồm 2 mẫu máu, mỗi mẫu chứa tế bào và huyết thanh đối chứng. Mẫu 1: nhóm máu A2B rhesus D dương tính với huyết thanh đối chứng. Mẫu 2: nhóm máu O rhesus D âm tính với huyết thanh đối chứng chứa anti-A,B và anti-D. |  | Hộp | 20
23.7 |  | Hồng cầu mẫu A1, B | Hộp gồm 2 lọ, mỗi loại tế bào một lọ A1 và B Thành phần: Mỗi lọ chứa 2-4% chất huyền phù của tế bào hồng cầu C-D-E trộn lẫn trong dung dịch bảo quản dệm, EDTA, Chloramphenicol, Neomycin sulfate, Gentamycin sulfate |  | Hộp | 90
23.8 |  | Pane 3 hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường | Hồng cầu 0,5% dùng để sàng lọc kháng thể trong huyết tương hoặc huyết thanh người |  | Hộp | 23
23.9 |  | Disposable Tip | *) Đầu tip tương thích sử dụng cho máy định nhóm máu tự động |  | Cái | 111360
24 | PP2600143704 | Phần 24: Hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy định danh nhanh vi sinh vật
24.1 |  | Dung dịch xử lý mẫu ma trận | - Dung dịch xử lý mẫu ma trận được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm để xử lý trước các mẫu vi sinh vật được nuôi cấy từ mẫu bệnh phẩm của con người (đờm, nước tiểu, phân, máu, etc.) hoặc làm giàu từ các mẫu lâm sàng (mẫu cấy máu dương tính hoặc mẫu nước tiểu dương tính) để hỗ trợ phân tích và định danh bằng hệ thống khối phổ. - Thành phần chính: axit α-Cyano-4 hydroxycinnamic (100 μL × 5) - Độ chính xác: 100% - Độ lặp lại: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc tương đương. |  | Test | 5000
24.2 |  | Dung dịch tiền xử lý mẫu | - Dung dịch tiền xử lý mẫu được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm để xử lý trước các mẫu vi khuẩn hoặc nấm men được nuôi cấy từ mẫu bệnh phẩm của con người (đờm, nước tiểu, phân, máu, etc.) để hỗ trợ phân tích và định danh bằng hệ thống khối phổ. - Thành phần chính: axit formic 70% (100 μL × 5) - Độ chính xác: 100% - Độ lặp lại: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc tương đương. |  | Test | 5000
24.3 |  | Bộ tiền xử lý mẫu vi khuẩn | - Bộ tiền xử lý mẫu vi khuẩn được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm để xử lý trước các mẫu vi sinh vật được nuôi cấy từ con người (đờm, nước tiểu, phân, máu, etc.) hoặc làm giàu từ các mẫu lâm sàng chính (mẫu máu dương tính hoặc mẫu nước tiểu dương tính) để hỗ trợ phân tích và định danh bằng hệ thống khối phổ . - Thành phần chính: + Chất ly giải vi sinh vật I: axit formic 70% (1000 μL × 2) + Chất ly giải vi sinh vật II: acetonitrile (1000 μL × 2) + Dung dịch ma trận (axit α-Cyano-4 hydroxycinnamic: 100 μL × 1) - Độ chính xác: 100% - Độ lặp lại: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc tương đương. |  | Test | 1000
24.4 |  | Bộ tiền xử lý mẫu nấm mốc | - Bộ tiền xử lý mẫu nấm mốc được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm để xử lý trước các mẫu nấm mốc được nuôi cấy từ mô con người (da, móng tay, phổi, etc.) để hỗ trợ phân tích và định danh bằng hệ thống khối phổ. - Thành phần chính: + Thuốc thử tách chiết nấm mốc I (axit formic: 10 mL x 1) + Thuốc thử tách chiết nấm mốc II (acetonitrile: 10 mL x 1) + Dung dịch ma trận (axit α-Cyano-4 hydroxycinnamic: 50 μL × 1) + Đã bao gồm 50 ống tách chiết nấm mốc và 50 que lấy mẫu - Độ chính xác: 100% - Độ lặp lại: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc tương đương. |  | Test | 100
24.5 |  | Bộ hiệu chuẩn vi sinh | - Bộ hiệu chuẩn vi sinh được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khối phổ trước khi định danh vi sinh vật - Có chứa chiết xuất E.Coli và hai protein khác với phạm vi khối lượng tổng thể được bao phủ là 3,6-17 kDa, sử dụng trọng lượng phân tử chuẩn của protein đặc trưng làm chuẩn hiệu chuẩn. Bộ dụng cụ này được sử dụng để hiệu chuẩn và loại bỏ ảnh hưởng của điều kiện vận hành đối với kết quả xét nghiệm. - Thành phần chính: + Hiệu chuẩn vi sinh (chiết xuất protein E.Coli, ribonuclease, myoglobin: 20 test × 4, đông khô) + Dung môi hiệu chuẩn vi sinh (axit formic, acetonitrile: 150 μL × 1) - Độ chính xác: + Độ chính xác khối phổ: ≤ 300 ppm + Độ đồng nhất khối phổ protein giữa các ống và trong ống: CV ≤ 0.05% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc tương đương. |  | Test | 800
24.6 |  | Khay mẫu 96 vị trí | - Khay mẫu tích hợp sử dụng với hệ thống khối phổ - Được chế tạo từ thép không gỉ hoặc tương đương đúc nguyên khối, mang lại cấu trúc chắc chắn, chống uốn cong hoặc biến dạng, cải thiện sự tiện lợi khi sử dụng và kéo dài tuổi thọ - Bề mặt đĩa được xử lý đánh bóng như gương, đảm bảo độ nhẵn mịn và dễ thao tác quá trình làm sạch, giúp giảm thiểu cặn mẫu và hạn chế nguy cơ dương tính giả do nhiễm bẩn hiệu quả - Độ phẳng bề mặt được tối ưu hóa với độ chính xác lên đến 2 micromet, đảm bảo chất lượng và độ lặp lại - Được trang bị mã vạch khắc bằng laser hoặc tương đương, cung cấp các dấu hiệu rõ ràng và bền bỉ, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc mẫu và quản lý quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm |  | Chiếc | 4
25 | PP2600143705 | Phần 25: Hóa chất định nhóm máu thủ công: Anti-A, B, AB, O ...
25.1 |  | Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A | Thuốc thử Anti-A, được sử dụng để phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Lọ | 700
25.2 |  | Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-AB | Thuốc thử Anti-AB được sử dụng để phát hiện nhóm máu AB trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Lọ | 700
25.3 |  | Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B | Thuốc thử Anti-A được sử dụng để phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:256.Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Lọ | 700
25.4 |  | Thuốc thử của xét nghiệm được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai (Anti D) | Kháng thể đơn dòng Anti D |  | Lọ | 400
25.5 |  | Anti D (IgM+IgG) | Thuốc thử Anti-D (Rho) được sử dụng để phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. Kháng thể thuộc lớp miễn dịch IgM+IgG. Hiệu giá ≥ 1:128. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Lọ | 400
25.6 |  | Anti Human Globulin (Coombs) | Huyết thanh chẩn đoán Anti-Human Globulin để phát hiện in- vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 hoặc tương đương |  | Lọ | 20
25.7 |  | Huyết thanh AntiD (IgG) | Kháng thể đơn dòng Anti D |  | Lọ | 20
25.8 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti A) | Kháng thể đơn dòng Anti A (dòng 11H5) |  | Lọ | 200
25.9 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti B) | Kháng thể đơn dòng Anti B (dòng 6F9) |  | Lọ | 200
25.10 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti A,B) | Kháng thể đơn dòng Anti A,B (dòng 11H5 + 6F9 + ES-15) |  | Lọ | 200
25.11 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh (IgG+IgM) | Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và IgG (dòng P3x61+NaTH119+LOR15C9) |  | Lọ | 10
25.12 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du | Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d |  | Lọ | 10
25.13 |  | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu ABO | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control có chứa dung dịch đệm photphat. - Thiết kế 2 test nằm ngang cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ, có ngôn ngữ Tiếng Việt. |  | Test | 50000