## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2025 (đấu thầu lại các phần/lô không có nhà thầu tham dự).

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2025 (đấu thầu lại các phần/lô không có nhà thầu tham dự)

- Giá gói thầu: 34.433.333.000 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ. Nhà thầu phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật.

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Phần (lô) PP2600180478: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

## 1. Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung:

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau.

- Chất lượng mới 100%.

- Nhà máy sản xuất hệ thống máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hệ thống máy chính đạt chứng chỉ FDA/Mỹ (510(k) hoặc PMA hoặc CFS hoặc chứng chỉ khác tương đương)

- Hệ thống máy chính xuất xứ G7

- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam

Yêu cầu cấu hình

Hệ thống máy chính bao gồm:

- Khối từ: 01 bộ

- Bộ thu phát sóng RF: 01 bộ

- Bộ chênh từ: 01 bộ

- Bàn bệnh nhân: 01 chiếc

- Bộ tái tạo hình ảnh đồng bộ: 01 bộ

- Cuộn thu: 01 bộ

+ Cuộn chụp đầu - cổ: 01 chiếc

+ Cuộn chụp toàn thân: 01 chiếc

+ Cuộn chụp cột sống: 01 chiếc

+ Cuộn chụp thân rời: 01 chiếc

+ Cuộn chụp đa năng - cỡ lớn: 01 chiếc

+ Cuộn chụp đa năng - cỡ nhỏ: 01 chiếc

+ Cuộn chụp vú: 01 chiếc

- Bộ phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ

Thiết bị phụ trợ gồm:

- Trạm xử lý ảnh độc lập chuyên dụng chính hãng 01 hệ thống

- Máy tiêm thuốc tương phản từ loại 2 nòng: 01 hệ thống

- Máy in phim khô: 01 chiếc

- Hệ thống làm lạnh cho khối từ: 01 bộ

- Bộ thiết bị thu nhận và đồng bộ nhịp tim, nhịp thở và mạch ngoại vi: 01 bộ

- Miếng dán điện cực tim dành cho MRI: 1000 chiếc

- Hệ thống đàm thoại với bệnh nhân từ phòng điều khiển: 01 hệ thống

- Hệ thống âm nhạc trợ giúp bệnh nhân kèm tai nghe nhạc: 01 hệ thống

- Camera theo dõi bệnh nhân trong phòng kèm màn hình: 01 bộ

- Bộ laser định vị bệnh nhân: 01 bộ

- Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ

- Tấm đệm, phụ kiện định vị bệnh nhân: 01 bộ

- Tủ/ xe đựng phantom và cuộn chụp: 01 tủ/ xe

- Ups online dành cho toàn bộ hệ thống: 01 chiếc

- Tủ điện: 01 bộ

- Lồng chắn sóng RF (bao gồm cửa sổ quan sát và cửa ra vào): 01 bộ

- Thiết bị hỗ trợ phù hợp với phòng cộng hưởng từ gồm:

+ Băng ca đẩy bệnh nhân: 01 bộ

+ Giá treo truyền dịch: 01 chiếc

+ Nhiệt ẩm kế: 02 chiếc

+ Máy dò kim loại cầm tay: 01 chiếc

+ Bộ kết nối mạng ≥8 cổng: 01 chiếc

- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác (nếu có)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ

Chỉ tiêu kỹ thuật

Hệ thống máy chính

Khối từ

- Độ lớn từ trường: ≥ 1,5 Tesla

- Đường kính khoang chụp : ≥ 60 cm

- Độ đồng nhất từ trường điển hình: ≤ 0,007 (đường kính khối cầu 10 cm)

Khối thu phát sóng RF

- Công suất phát tối đa ≥ 10 kW

- Số kênh thu đồng thời, độc lập ≥ 32 kênh (lưu ý đây không phải số kênh kết nối với hệ thống)

Hệ thống chênh từ

- Biên độ chênh từ dọc trục ≥ 33 mT/m

- Tốc độ xoay tối đa/mỗi trục ≥ 125 T/m/s

Bàn bệnh nhân

- Tốc độ di chuyển bàn lớn nhất: ≥ 100 mm/s

- Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg

- Bàn có chức năng nâng hạ

Bộ tái tạo hình ảnh

- Bộ xử lý chip 2,1 Ghz hoặc tương đương hoặc cao hơn

- Ram ≥ 64 GB

- Ổ cứng ≥ 480 GB

Trạm xử lý ảnh độc lập chuyên dụng chính hãng

- Màn hình màu LCD: ≥ 19 inches

- Bộ vi xử lý trung tâm: ≥ 4 nhân, ≥ 3,0 Ghz

- Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥ 32 GB

- Dung lượng đĩa cứng: ≥ 1 TB

Cuộn thu

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp đầu – cổ: ≥ 16

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp cột sống: ≥ 24

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp thân rời: ≥ 9

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp đa năng - cỡ lớn: flex large ≥ 8

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp đa năng - cỡ nhỏ: flex small ≥ 4

- Số kênh/phần tử độc lập cuộn chụp vú: ≥ 8

Thông số về thu nhận ảnh

- Độ dày lát cắt 2D nhỏ nhất: ≤ 0,1 mm

- Độ dày lát cắt 3D nhỏ nhất: ≤ 0,05 mm

- Trường nhìn FOV ≤ 5 - ≥ 500 mm

- Ma trận tái tạo lớn nhất ≥ 1024

- TR nhỏ nhất ≤ 0,73 ms

- TE nhỏ nhất ≤ 0,3 ms

Chức năng chụp và dựng ảnh

- Chức năng chụp thần kinh, sọ não, cột sống

+ Chụp 3D não

+ Tạo ảnh khuếch tán với nhiều giá trị b

+ Có chuỗi xung tạo ảnh tưới máu

+ Chức năng chụp tưới máu não không chất tương phản dữ liệu 3D

+ Chụp bó sợi chất trắng

- Chức năng chụp mạch máu

- Chức năng chụp thân

+ Chụp thăm khám toàn thân

+ Kỹ thuật chụp thân nín thở và thở tự do

+ Kỹ thuật thu hình nhanh (single shot)

+ Chụp mật tụy (MRCP)

- Chức năng chụp ung bướu

- Chức năng chụp cho trẻ em

- Chức năng chụp cộng hưởng từ đánh giá vi xuất huyết

- Chức năng chụp cộng hưởng từ phổ (đơn điểm và dịch chuyển hóa học)

Chức năng hỗ trợ chụp

- Chức năng giảm tiếng ồn

- Chức năng giảm nhiễu ảnh kim loại

- Chụp chống rung/chuyển động

- Sử dụng AI (học sâu - deep learning) giảm nhiễu, tăng SNR

- Sử dụng AI (học sâu - deep learning) tăng tốc độ chụp

- Sử dụng AI (học sâu - deep learning) tăng chất lượng hình ảnh

- Chức năng hỗ trợ chụp tự động cho não

Chức năng chẩn đoán lâm sàng

- Chức năng hỗ trợ đọc và phân tích ảnh từ nhiều bộ phận cơ thể

- Chức năng phân tích thần kinh, sọ não, cột sống gồm:

+ Tính toán và phân tích tưới máu não như tính thể tích, dòng chảy, thời gian trung bình máu đi qua vùng mô (MTT), thời gian thuốc qua mô đạt định (TTP)

+ Hỗ trợ phân tích, xử lý ảnh chụp bó sợi thần kinh; có chức năng kết hợp ảnh khuếch tán sức căng (DTI) khác nhau (tractography - DTI)

- Chức năng phân tích ung thư bao gồm

+ Phân đoạn tổn thương

+ Phân tích bản đồ tưới máu

Máy tiêm thuốc phản từ loại 2 nòng

- Phù hợp sử dụng cho hệ thống cộng hưởng từ

- Loại 2 nòng

- Có màn hình điều khiển từ xa

- Có bánh hoặc xe đẩy

Máy in phim khô

- Phương thức in: Laser hoặc nhiệt

- Nạp được phim trong điều kiện ánh sáng ban ngày

- Có cỡ phim: 35 x 43 cm (14'' x 17''), 25 x 30 cm (10'' x 12''); 20 x 25 cm (8'' x 10'')

- Công suất in phim: ≥ 60 phim/ giờ 35 x 43 cm (14” x 17”)

- Phù hợp chuẩn DICOM

- Số khay ≥ 2

Camera theo dõi bệnh nhân trong phòng kèm màn hình

- Camera dùng được cho phòng đặt máy MRI

- Màn hình ≥ 17 inches

Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng

- Tất cả các phần mềm phải có bản quyền sử dụng và được sử dụng vĩnh viễn

- Thời gian cung cấp: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời gian lắp đặt: ≤ 20 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo nhà sản xuất

- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.

- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng

- Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

Phần (lô) PP2600180479: Cung cấp và lắp đặt Máy rửa dây nội soi ống mềm

## 2. Máy rửa dây nội soi ống mềm

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu chung

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau.

- Chất lượng mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương

- Máy chính đủ điều kiện lưu hành tại khối EU hoặc G7 (chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc CFS hoặc chứng chỉ khác phù hợp)

- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam

Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Phụ kiện đi kèm:

+ Bộ phụ kiện kết nối các loại ống soi: 01 bộ

+ Pad gắn tường: 01 cái

+ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ

Chỉ tiêu kỹ thuật

- Là thiết bị hỗ trợ rửa dây soi trong bước vệ sinh thủ công

- Sử dụng cho các loại dây của các hãng khác nhau, tối thiểu có: Olympus, FujiFilm, Pentax

- Xịt rửa được nhiều kênh nội soi cùng lúc

- Có thông báo bằng âm thanh và ánh sáng cho các sự kiện

- Có cài đặt thời gian rửa

- Lưu lượng xịt rửa: ≥ 0,6 lít/ phút

Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

- Thời gian cung cấp: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.

- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng

- Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

+ Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Tài liệu số lưu hành hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

+ Tài liệu chứng minh đã thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá (áp dụng đối với trường hợp thiết bị y tế thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

SĐT liên lạc của người phụ trách:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | HSX/ Xuât xứ | Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ | Số lưu hành | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): nhập thông tin theo hàng hóa dự thầu.

- (9) Nhà thầu phải kê khai đầy đủ model/ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, số lưu hành của hệ thống máy chính và cả các phụ kiện đi kèm.

- Cột (11): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.

* Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì sẽ thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cam kết: Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước;

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.