## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Mã phần (lô) PP2600180932 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao |  |  |
| 1. | Thông tin chung |  |  |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất: từ năm 2026 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xuất xứ: G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2. | Yêu cầu tính năng kỹ thuật |  |  |
|  | *) Đặc tính chung |  |  |
|  | - Máy tiệt trùng bằng hơi nước, tự động, tiệt trùng nhiều loại dụng cụ: phẫu thuật, đồ vải và các dụng cụ y tế khác. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy có thể cài đặt chương trình tiệt trùng ở nhiệt độ ≤121°C hoặc ≥134°C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tuân thủ tiêu chuẩn máy hấp loại lớn: EN 285 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Kích thước ngoài của máy hấp: |  |  |
|  | Cao ≤ 2400 mm, Rộng ≤ 1000 mm, Sâu ≤ 2400 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lượng nước tiêu thụ: ≤ 300 lít / chu trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mức tiêu thụ nước mềm/RO: ≤ 20 lít / chương trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mức tiêu thụ hơi của máy: ≤ 20 kg hơi /chu trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Buồng tiệt trùng |  |  |
|  | - Dung tích buồng tiệt trùng: ≥ 760 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất hấp/mẻ: ≥ 10 STU | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có ≥ 02 cảm biến đo nhiệt độ buồng hấp độc lập | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có ≥ 02 cảm biến đo áp suất buồng hấp độc lập | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Buồng tiệt trùng được làm từ thép không gỉ 316L hoặc tốt hơn, độ dày ≥ 6 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Buồng tiệt trùng được cách nhiệt bằng bông khoáng hoặc tương đương, độ dày ≥ 30mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Áp suất làm việc tối đa của buồng tiệt trùng: ≥ 3.2 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có lưới lọc bằng thép không gỉ bảo vệ cổng thoát nước không bị tắc nghẽn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có bộ lọc ngăn vi khuẩn xâm nhập vào buồng và các hạt có kích thước ≤ 0,3 µm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Cửa |  |  |
|  | - Có 02 cửa tự động, đóng mở bằng khí nén | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cửa buồng tiệt trùng được làm từ thép không gỉ 316L, độ dày ≥ 6mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cửa trượt dọc lên xuống, điều khiển đóng mở tự động thông qua bảng điều khiển. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Nồi hơi tích hợp: 01 cái |  |  |
|  | - Nồi hơi chạy điện tích hợp trong máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thể tích nồi hơi 50 lít ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tối thiểu ≥ 5 thanh đốt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất tiêu thụ điện tối đa ≤ 15 kWh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lớp cách nhiệt bằng bông thủy tinh hoặc tương đương, độ dày ≥ 30mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Áp suất vận hành tối đa của nồi hơi: ≥ 4 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có bảo vệ quá nhiệt nồi hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chức năng tự động xả đáy nồi hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Bơm chân không tích hợp: 01 cái |  |  |
|  | - Tích hợp bơm chân không vòng nước ≥ 02 cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ thống bao gồm: bơm hút chân không, bộ ngưng tụ, bộ trao đổi nhiệt và bộ phân tách hỗn hợp khí – lỏng trong quá trình hoạt động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Áp suất hút chân không: ≤ 35 mbar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất bơm chân không: ≥ 3kW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lưu lượng cực đại: ≥ 90 m3/h | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Van, đường ống |  |  |
|  | - Đường ống làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Các ống được bọc cách nhiệt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sử dụng các van pít tông vận hành bằng khí nén hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Hệ thống điều khiển |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển loại cảm ứng, kích thước ≥ 10 inch, được đặt phía trên của buồng hấp, ở cả hai mặt máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể hiển thị tên chương trình tiệt trùng đang chạy, thời gian tiệt trùng còn lại, giai đoạn hiện tại, các giá trị hiện tại từ cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Các cảnh báo sẽ được lưu lại và có thể xem trên bảng điều khiển | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng lưu trữ dữ liệu chu trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy tiệt trùng có chế độ tự động khởi động máy với lựa chọn thời gian và các ngày trong tuần có thể cài đặt được | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có hệ thống giám sát hoạt động độc lập ghi lại, đánh giá và thông báo độ sai lệch với cài đặt trong quá trình vận hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng kết nối mạng để theo dõi tình trạng hoạt động, các chương trình đang chạy thông qua các máy tính hoặc điện thoại thông minh, cung cấp dữ liệu của máy theo thời gian thực, hướng dẫn bảo trì, xử lý sự cố | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Chương trình tiệt trùng |  |  |
|  | + Có các chu trình chuẩn dành cho nhiều mặt hàng như: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chu trình nhiệt độ hấp 134°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chu trình nhiệt độ hấp 121°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chu trình tiệt khuẩn nhanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chương trình kiểm tra chuẩn Bowie và Dick test | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chương trình kiểm tra rò rỉ tự động. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Tính năng an toàn và cảnh báo |  |  |
|  | + Có nút dừng khẩn cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cửa tự động dừng nếu bị kẹt trong khi đóng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Không cho mở cửa buồng hấp cho tới khi áp suất bên trong buồng tiệt trùng cân bằng với áp suất bên ngoài | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có sẵn các cảnh báo như: |  |  |
|  | - Cảnh báo lỗi cảm biến nhiệt độ và áp suất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cảnh báo lỗi đóng cửa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cảnh báo lỗi nguồn điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cảnh báo mức nước thấp bên trong nồi hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3) | Phụ kiện theo máy |  |  |
|  | *) Giá nạp, dỡ hàng: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Giá tra hàng đồng bộ và phù hợp với máy chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Làm bằng vật liệu thép không gỉ 316L | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Khung giá tra hàng có ≥ 10 mức định vị giá phụ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tải trọng tối đa của giá tra hàng ≥ 225 kg. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Xe nạp, dỡ hàng: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Xe nạp, dỡ hàng đồng bộ và phù hợp với máy chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Làm bằng vật liệu thép không gỉ 304 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | *) Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học tự động đồng bộ chính hãng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số giếng ủ: ≥ 8 giếng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhiệt độ ủ: ≤ 60 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian ủ: ≤ 20 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chỉ thị hóa học đa thông số (Type 5): 01 hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chỉ thị sinh học cho kết quả ≤ 20 phút: 01 hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4) | Yêu cầu khác: |  |  |
|  | - Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảo dưỡng, bảo trì: 6 tháng/ lần | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng đào tạo tại nơi sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm kể từ ngày bàn giao. Có báo giá dịch vụ bảo trì hàng năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp tài kiện hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị tiếng anh và tiếng việt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Mã phần (lô) PP2600180933 | Máy hạ thân nhiệt |  |  |
| A. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện nguồn sử dụng phù hợp với nguồn điện sử dụng tại Việt Nam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 25°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xuất xứ máy chính: Thuộc G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| B. | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây cáp nối với đầu dò cảm biến nhiệt: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ dây cáp nối với tấm dán: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm dán hạ thân nhiệt cho bệnh nhân từ 1,8kg đến 4,5kg: 01 tấm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ tấm dán hạ thân nhiệt cho bệnh nhân từ 46kg đến 60kg: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ tấm dán hạ thân nhiệt cho bệnh nhân từ 61kg đến 75kg: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ tấm dán hạ thân nhiệt cho bệnh nhân từ 76kg đến 100kg: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| C. | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 1. | Đặc tính |  |  |
|  | - Máy hạ thân nhiệt là loại không xâm lấn giúp kiểm soát nhiệt độ trung tâm chính xác | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hỗ trợ bác sỹ lâm sàng truy vấn ≥ 10 ca bệnh gần nhất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Theo dõi nhiệt độ bệnh nhân từng giây dựa theo mục tiêu, tinh chỉnh mỗi 2 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thanh chỉ thị xu hướng nhiệt độ bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ làm ấm: ≤ 0,01 đến ≥ 0,5ºC/ giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có màn hình chẩn đoán: Hiển thị tốc độ dòng chảy, áp suất, nhiệt độ bệnh nhân và các chỉ số cảm biến nhiệt độ nước riêng lẻ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2. | Thông số kỹ thuật |  |  |
| a. | Máy chính |  |  |
|  | - Màn hình màu cảm ứng TFT ≥ 10.4’’ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ phân giải: ≥ 600 x 800 Pixel | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thông số tối thiểu hiển thị trên màn hình chính: |  |  |
|  | +) Hiển thị nhiệt độ bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hiển thị xu hướng nhiệt độ bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hiển thị mực nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hiển thị nhiệt độ nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hiển thị tốc độ dòng chảy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hiển thị đồ thị diễn biến điều trị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ điều trị: ≥ 2 chế độ gồm kiểm soát thân nhiệt và hạ thân nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất gia nhiệt: ≥ 2500 BTU/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chất lỏng tuần hoàn trong hệ thống: Nước cất hoặc nước tiệt trùng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dung tích bình chứa: ≤ 4 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ dòng chảy: ≥ 5 lít/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cổng cắm đầu dò nhiệt độ: ≥ 2 cổng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải hiển thị nhiệt độ bệnh nhân: |  |  |
|  | +) ≤ 10 độ C đến ≥ 44 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 0,1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ chính xác phép đo nhiệt độ bệnh nhân: ≤ 0,4 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải điều khiển nhiệt độ bệnh nhân: |  |  |
|  | +) ≤ 32 độ C đến ≥ 38,5 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 0,1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải hiển thị nhiệt độ nước: |  |  |
|  | +) ≤ 3 độ C đến ≥ 45 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải điều khiển nhiệt độ nước (điều chỉnh bằng tay): |  |  |
|  | +) ≤ 4 độ C đến ≥ 42 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 0,1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giới hạn nhiệt độ nước mức cao: |  |  |
|  | +) ≤ 36 độ C đến ≥ 42 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giới hạn nhiệt độ nước mức thấp: |  |  |
|  | +) ≤ 4 độ C đến ≥ 25 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Độ tăng ≤ 1 độ C / độ F | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ cảnh báo: ≥ 2 chế độ cảnh báo (Alert) và báo động (Alarm) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số mã cảnh báo: ≥ 100 mã gồm cảnh báo (Alert) và báo động (Alarm) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Báo động an toàn chính: ≥ 5 báo động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Nhiệt độ bệnh nhân cao : ≥ 39.5 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Nhiệt độ bệnh nhân thấp : ≤ 31 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Nhiệt độ nước thấp : ≤ 3 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Nhiệt độ nước cao : ≥ 42.5 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Hệ thống tự kiểm tra lỗi khi nguồn điện bật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ báo động (Alarm): |  |  |
|  | +) Là loại báo động mức độ ưu tiên cao cần xử lý ngay lập tức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Báo động bằng âm thanh lặp lại sau mỗi ≥ 10 giây cho đến khi tắt thông báo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Xuất hiện báo động trên màn hình bằng mã số, tiêu đề, mô tả sự cố và giải pháp khắc phục sự cố | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | +) Nhắc lại cảnh báo bằng âm thanh trong vòng 2 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ cảnh báo (Alert) : |  |  |
|  | + Là loại cảnh báo bằng âm thanh được lặp lại mỗi ≥ 25 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Xuất hiện trên màn hình bằng mã số, tiêu đề, mô tả sự cố và giải pháp khắc phục sự cố | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| b. | Tấm dán hạ thân nhiệt |  |  |
|  | - Vòng đời: ≥ 5 ngày, ≥ 120 giờ/ mỗi tấm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ dòng chảy cao: ≥ 5 lít/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vị trí dán: Đùi và ngực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cấu trúc của tấm dán gồm ≥ 3 lớp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ che phủ bề mặt: ≤ 40% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| D. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | 1. Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2. Cam kết Bảo hành bảo dưỡng 6 tháng/lần | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 3. Cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, đào tạo tại nơi sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4. Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 5. Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 6. Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 10 năm kể từ ngày bàn giao. Có báo giá dịch vụ bảo trì hàng năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 7. Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị tiếng anh và tiếng việt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu sản phẩm | Cơ sở- hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.