## Sheet1
PHỤ LỤC
BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
STT | TT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng
| I | Phần 1: Mua sắm hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm sinh hóa Mindray BS200E Mã phần (lô): PP2600188401
1 | 1 | Thuốc thử đo định lượng nồng độ Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l. R2: Picric Acid:26 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 0.08 - 18 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 44ml + 5x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
2 | 2 | Thuốc thử đo định lượng nồng độ Ure trong huyết thanh | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-ketoglutarate 5.49 mmol/l; urease ≥ 10KU/l; GLDH ≥ 3,8 KU/l R2: NaDH 1,66 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 11,5-300 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 44ml + 5x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
3 | 3 | Thuốc thử đo định lượng đường huyết (Glucose) trong huyết thanh và huyết tương | Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 2.34 - 450 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 13
4 | 4 | Thuốc thử đo tổng lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. Measuring range (phạm vi đo): 4.2 - 695 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
5 | 5 | Thuốc thử đo định lượng nồng độ chất béo trung tính (Triglyceride) trong huyết thanh và huyết tương | Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l 4-Chlorophenol: 4 mmol/l Mg 2+ : 15 mmol/l ATP: 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0,4 KU/l Peroxidase ≥ 2,0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 9.74 – 1062 mg/dI Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
6 | 6 | Thuốc thử đo nồng độ men gan ALT (Alanine Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 4.4-360 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (6x44ml + 6x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
7 | 7 | Thuốc thử đo nồng độ men gan AST (Aspartate Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương | R1: Tris Buffer (pH 7.8) 110 mmol/l L-Aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 3.84 - 390 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (6x44ml + 6x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
8 | 8 | Thuốc thử đo nồng độ men gan GGT | R1: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 1,68-500 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (2x44ml + 2x11ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
9 | 9 | Thuốc thử đo định lượng nồng độ Uric Acid huyết thanh và huyết tương | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l Uricase ≥200 U/l R2: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l TOOS 1.92 mmol/l Peroxidase ≥5000 U/l Measuring range (phạm vi đo): 0.28 – 25 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5x44ml + 5x11ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
10 | 10 | Dung dịch khử khuẩn nước buồng ủ máy xét nghiệm sinh hóa | Thuốc thử R1: chứa HCl, H3PO4, chất tẩy rửa. pH: 1.20 +/- 0.5 Thuốc thử R2: chứa NaOH, Chất tẩy rửa. pH: 13.1 +/- 0.5 Quy cách tối thiểu: Hộp (5x44ml + 5x44 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
11 | 11 | Dung dịch rửa kiềm dùng để rửa cuvet phản ứng máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa đậm đặc. Thành phần: có chứa natri hydroxit (contains sodium hydroxide) Quy cách tối thiểu: Hộp (4x100ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
12 | 12 | Vật liệu kiểm soát chất lượng đa nồng độ các xét nghiệm sinh hóa mức 1, mức 2 | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số: GOT, GPT, Glucose. Creatinine, Cholesterol, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Bilirubin T, Bilitubin D, Amylase, CK, CK MB, HDL, LDL... Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm một số vi khuẩn. Quy cách tối thiểu: Hộp (4x 5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
13 | 13 | Chất hiệu chuẩn chất lượng đa nồng độ các xét nghiệm sinh hóa | Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa: GOT, GPT, Glucose. Creatinine, Cholesterol, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Bilirubin T, Bilitubin D, Amylase, CK, CK MB... Thành phần: Mẫu hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
| II | Phần 2: Mua sắm hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 - Roche mã phần (lô): PP2600188402
14 | 1 | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 | Khoảng đo 0.6-5000 U/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
15 | 2 | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 | Khoảng đo 1.00-300 U/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
16 | 3 | Hóa chất định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9 | Khoảng đo 0.600-1000 U/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
17 | 4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Khoảng đo 0.500-250 U/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
18 | 5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Khoảng đo: 0.75-1000 IU/mL hoặc 0.908-1210 ng/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
19 | 6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Khoảng đo 5.00-600 IU/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
20 | 7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TG | Khoảng đo 10-4000 IU/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
21 | 8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng NT-ProBNP | Khoảng đo 10-35000 pg/mL hay 1.18-4130 pmol/L Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 24
22 | 9 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Nồng độ của CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh ngựa (CA125 II Cal1) là 0 U/mL; CA125 II Cal2 chứa khoảng 500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
23 | 10 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | CA 15-3 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 15 U/mL và khoảng 100 U/mL) trong ma trận huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
24 | 11 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | CA 19-9 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
25 | 12 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | CA 72-4 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 U/mL và khoảng 70 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
26 | 13 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | AFP (người, từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 IU/mL hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
27 | 14 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG | Kháng thể kháng Tg (ATG Cal1: người, ATG Cal2: cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.5 mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
28 | 15 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng NT-ProBNP | ProBNP với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh ngựa. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
29 | 16 | Chất chuẩn xét nghiệm Calcitonin | Calcitonin (tổng hợp) với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh ngựa. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
30 | 17 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | CEA (người, từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
31 | 18 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | Cortisol (tổng hợp) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 12.5 nmol/L hoặc 0.45 µg/dL và khoảng 1000 nmol/L hoặc 36 µg/dL) trong hỗn hợp huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
32 | 19 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Ferritin (người, gan) với hai khoảng nồng độ khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
33 | 20 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do | L-thyroxine với 2 khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
34 | 21 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG | Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong hỗn hợp đệm huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
35 | 22 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | PSA (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 60 ng/mL) trong huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
36 | 23 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T độ nhậy cao | Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
37 | 24 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Kháng thể kháng TPO (cừu) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 35 IU/mL và khoảng 350 IU/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.5 mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
38 | 25 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Nồng độ của TSH Cal1 trong hỗn hợp huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong hỗn hợp huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
39 | 26 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | Khoảng đo 0.200-1000 ng/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
40 | 27 | Hóa chất xét nghiệm định lượng cortisol | Khoảng đo 1.5-1750 nmol/L hoặc 0.054-63.4 μg/dL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
41 | 28 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin | Khoảng đo 0.500-2000 µg/L (ng/mL) Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
42 | 29 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do | Khoảng đo 0.5-100 pmol/L Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 14
43 | 30 | Hóa chất xét nghiệm định lượng beta HCG | Khoảng đo 0.100-10000 mIU/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
44 | 31 | Dung dịch kiểm tra chất lượng chung cho các xét nghiệm tim mạch | ▪ PC CARDII1: mẫu chứng huyết thanh ▪PC CARDII2: mẫu chứng huyết thanh Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ chính xác và độ chụm của xét nghiệm miễn dịch Elecsys CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF-15 Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 2 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
45 | 32 | Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Troponin T | ▪ PC TN1: mẫu chứng huyết thanh ▪ PC TN2: mẫu chứng huyết thanh Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 2 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
46 | 33 | Dung dịch kiểm tra chất lượng chung của các xét nghiệm chỉ điểm ung thư | ▪ PC TM1: huyết thanh chứng (người) ▪ PC TM2: huyết thanh chứng (người) huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 3.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
47 | 34 | Dung dịch kiểm tra chất lượng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | ▪ PC U1: mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ PC U2: mẫu chứng huyết thanh (người) huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 3.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
48 | 35 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Khoảng đo 0.006-100 ng/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
49 | 36 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TG | Khoảng đo 0.04-500 ng/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
50 | 37 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin T độ nhậy cao | Khoảng đo 3-10000 ng/L hoặc pg/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 23
51 | 38 | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ TSH | Khoảng đo 0.005-100 µIU/mL Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 16
52 | 39 | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 % Quy cách tối thiểu: Hộp (2 x 16 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
53 | 40 | Cup phản ứng dùng cho máy E411 | Sử dụng được trên máy phân tích miễn dịch Quy cách tối thiểu: Hộp (60 x 60 cái) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 32
54 | 41 | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy E411 | Sử dụng được trên máy phân tích miễn dịch Quy cách tối thiểu: Hộp (30 x 120 cái) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 37
55 | 42 | Chất chuẩn xét nghiệm T3 tự do | FT3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 2 pmol/L hoặc 1.3 pg/mL và khoảng 40 pmol/L hoặc 26 pg/mL) trong huyết thanh người Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
56 | 43 | Hộp rỗng để đựng dung dịch chuẩn | Hộp dùng để chứa mẫu thử, vật liệu chứng và mẫu chuẩn Quy cách tối thiểu: Hộp 5000 cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
57 | 44 | Dung dịch rửa hệ thống dùng cho máy E411 | KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 % Quy cách tối thiểu: Hộp (6 x 380 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 29
58 | 45 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | Khoảng đo 0.6-50 pmol/L Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 15
59 | 46 | Dung dịch phản ứng hệ thống dùng cho máy E411 | Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8 Quy cách tối thiểu: Hộp (6 x 380 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 37
60 | 47 | Hóa chất rửa hệ thống | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất của máy phân tích miễn dịch Quy cách tối thiểu: Hộp 500 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 14
61 | 48 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
62 | 49 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng IgE CALSET | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE trên máy xét nghiệm miễn dịch Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
63 | 50 | Hóa chất xét nghiệm TOXO IGG | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu biotin đệm TRIS. R2: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
64 | 51 | Hóa chất kiểm tra chất lượng TOXO IGG | Huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng của xét nghiệm miễn dịch Toxo IgG và Toxo IgG Avidity. Quy cách tối thiểu: Hộp (16 x 1 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
65 | 52 | Hóa chất xét nghiệm PCT 100T | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
66 | 53 | Hóa chất xét nghiêm AMH plus 100T | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu biotin, đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu phức hợp ruthenium, đệm phosphate. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
67 | 54 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm AMH Plus | Gồm 2 mức nồng độ AMH trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
68 | 55 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm AMH Plus | Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ hỗn hợp huyết thanh ngựa có thêm AMH bò (huyết thanh bào thai bò đực) ở 2 khoảng nồng độ. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 2 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
69 | 56 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng nguyên đặc hiệu HCV‑ đã biotin hóa, chất đệm HEPES. R2: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium, chất đệm HEPES Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
70 | 57 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng của xét nghiệm miễn dịch Anti‑HCV II. Quy cách tối thiểu: Hộp (16 x 1.3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
71 | 58 | Dung dịch pha loãng một số mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch | Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (2 x 16 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
72 | 59 | Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg | HBsAg Confirmatory Test 1: Thuốc thử khẳng định: Anti‑HBsAg trong huyết thanh cừu; đệm MES. HBsAg Confirmatory Test 2: Thuốc thử chứng: Huyết thanh cừu âm tính kháng HBsAg; đệm MES Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 1.0 mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
73 | 60 | Thuốc thử xét nghiệm xét nghiệm định tính HBsAg | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg, kháng thể đa dòng kháng HBsAg đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
74 | 61 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg | Huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng của xét nghiệm miễn dịch HBsAg II và HBsAg II Auto Confirm. Quy cách tối thiểu: Hộp (16 x 1.3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
75 | 62 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV1 p24 và kháng thể kháng HIV1, bao gồm nhóm O, và HIV2 | M: Vi hạt phủ streptavidin. R0: Đệm MES; Nonylphenol, ethoxylate hóa R1: Kháng thể đơn dòng kháng p24 đánh dấu biotin, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin (E. coli), peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin; đệm TRIS. R2: Kháng thể đơn dòng kháng p24, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2, peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
76 | 63 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Mẫu chứng nồng độ 1, 2 và 3 được dùng để kiểm tra độ chính xác của các xét nghiệm HIV combi PT và HIV Duo. Quy cách tối thiểu: Hộp (6 x 2.0 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
| III | Phần 3: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa Cobas C311 - Roche Mã phần (lô): PP2600188403
77 | 1 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Khoảng đo 2-60 g/L (30.4-912 µmol/L, 0.2-6 g/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 300 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
78 | 2 | Hóa chất định lượng phosphatase kiềm (ALP) | Khoảng đo 5-1200 U/L (0.084-20.0 µkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
79 | 3 | Hóa chất xét nghiệm ALTL | Khoảng đo 5-700 U/L (0.08-11.7 µkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 500 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 57
80 | 4 | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu 3-1500 U/L (0.05-25.0 μkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 300 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
81 | 5 | Hóa chất xét nghiệm Amylase tụy | Khoảng đo 3-1500 U/L (0.05-25.0 µkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
82 | 6 | Hóa chất xét nghiệm AST | Khoảng đo 5-700 U/L (0.08-11.7 μkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 500 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 60
83 | 7 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Khoảng đo 1.4-236 μmol/L (0.08-13.8 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 350 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
84 | 8 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Khoảng đo 2.5-650 μmol/L (0.146-38.0 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 250 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
85 | 9 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.20-5.0 mmol/L (0.8-20.1 mg/dL) Nước tiểu 0.20-7.5 mmol/L (0.8-30.1 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 300 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
86 | 10 | Hóa chất xét nghiệm cholesterol | Khoảng đo 0.1-20.7 mmol/L (3.86-800 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 400 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 68
87 | 11 | Hóa chất xét nghiệm creatin kinase (CK) | Khoảng đo 7-2000 U/L (0.12-33.4 µkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 25
88 | 12 | Hóa chất xét nghiệm CKMB | Khoảng đo 3-2000 U/L (0.05-33.4 µkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 31
89 | 13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP | Khoảng đo 0.6-350 mg/L (5.7-3332 nmol/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 250 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 22
90 | 14 | Hóa chất xét nghiệm Ethanol | Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương và nước tiểu 2.20-108 mmol/L (0.101-4.98 g/L, 10.1-498 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
91 | 15 | Hóa chất xét nghiệm GGT | Khoảng đo 3-1200 U/L (0.05-20.0 μkat/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 400 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 12
92 | 16 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy 0.11-41.6 mmol/L (2-750 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 800 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 62
93 | 17 | Hóa chất định lượng HDL -C | Khoảng đo 0.08-3.88 mmol/L (3.09-150 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 350 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 47
94 | 18 | Hóa chất định lượng LDL -C | Khoảng đo 0.10-14.2 mmol/L (3.87-549 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 200 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 66
95 | 19 | Hóa chất xét nghiệm protein toàn phần | Khoảng đo 2.0-120 g/L (0.2-12 g/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 300 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
96 | 20 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Khoảng đo 0.1-10.0 mmol/L (8.85-885 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 250 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 91
97 | 21 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.5-40 mmol/L (3.0-240 mg/dL urea, 1.4-112 mg/dL urea nitrogen) Nước tiểu 1-2000 mmol/L (6-12000 mg/dL urea, 2.8-5600 mg/dL urea nitrogen) Quy cách tối thiểu: Hộp 500 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 59
98 | 22 | Hóa chất xét nghiệm Acid uric | Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.2-25.0 mg/dL (11.9-1487 μmol/L) Nước tiểu: 2.2-275 mg/dL (131-16362 μmol/L) Quy cách tối thiểu: Hộp 400 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 12
99 | 23 | Chất chuẩn các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Quy cách tối thiểu: Hộp (12 x 3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
100 | 24 | Chất chuẩn xét nghiệm CKMB | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc CK-MM người CK-MB người, tái tổ hợp Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Quy cách tối thiểu: Hộp (3 x 1 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
101 | 25 | Chất chuẩn cho bộ lipid | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Quy cách tối thiểu: Hộp (3 x 1 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
102 | 26 | Chất chuẩn dùng cho bộ protein | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Ferritin người CRP người Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 1 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
103 | 27 | Chất chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản Quy cách tối thiểu: Hộp (2 x 4 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
104 | 28 | Hóa chất xét nghiệm creatinin loại lớn | Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 15-2200 μmol/L (0.17-24.9 mg/dL) Nước tiểu 375-55000 μmol/L (4.2-622 mg/dL) Quy cách tối thiểu: Hộp 700 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 23
105 | 29 | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bất thường | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 4 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
106 | 30 | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bình thường | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 4 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
107 | 31 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 1 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 5 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 12
108 | 32 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 2 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 5 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 12
109 | 33 | Dung dịch bảo dưỡng kim hút sau rửa | Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học Quy cách tối thiểu: Hộp (9 x 12 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
110 | 34 | Dung dịch pha loãng mẫu | NaCl 9% Quy cách tối thiểu: Hộp 50 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
111 | 35 | Dung dịch rửa cuối tuần | NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Quy cách tối thiểu: Hộp 66 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 38
112 | 36 | Hóa chất rửa đặc biệt | HCl 200 mmol/L Quy cách tối thiểu: Hộp 50 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 9
113 | 37 | Hóa chất bổ sung buồng ủ cuvet máy c311 | Chất tẩy Quy cách tối thiểu: Hộp 60 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 49
114 | 38 | Khay phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa máy c311 | Sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng Quy cách tối thiểu: Hộp 18 cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
115 | 39 | Kit bảo dưỡng máy máy c311 | Bộ bảo dưỡng máy định kỳ 6 tháng C311 Quy cách tối thiểu: Hộp 1 bộ Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
116 | 40 | Bóng đèn halogen | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - 12V/50W Quy cách tối thiểu: Hộp 1 cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Cái | 10
117 | 41 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | R1: Đệm BICINE; GLDH R3: GLDH; 2‑oxoglutarate; NADPH Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
118 | 42 | Hóa chất xét nghiệm sắt huyết thanh | R1: Acid citric; thiourea; chất tẩy rửa. R3: Natri ascorbate; FerroZine; chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
119 | 43 | Nước rửa bazo hệ thống | Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy Quy cách tối thiểu: Hộp (2x1.8L) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 8
| IV | Phần 4: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu Cobas U601 - Roche Mã phần (lô): PP2600188404
120 | 1 | Que nước tiểu tự động | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Quy cách tối thiểu: Hộp 400 que Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 80
121 | 2 | Que chuẩn máy nước tiểu tự động | Que mẫu chuẩn được sử dụng để thực hiện chuẩn định cho máy phân tích nước tiểu Quy cách tối thiểu: Hộp 25 que Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
122 | 3 | Dung dịch rửa máy nước tiểu tự động | Dung dịch natri hypoclorit ngậm nước Quy cách tối thiểu: Hộp 125 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 14
123 | 4 | Hộp rác thải rắn bằng giấy của máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Thùng giấy carton Quy cách tối thiểu: Hộp 30 cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
| V | Phần 5: Mua sắm hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU480 Mã phần (lô): PP2600188405
124 | 1 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7,15 ; L-Аlanine ; 2-Oxoglutarate; LDH ; NADH ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x50ml+4x25ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 13
125 | 2 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C); L-aspartate ; 2-Oxoglutarate; LDH; MDH ; NADH ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 1000 U/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x25ml+4x25ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 13
126 | 3 | Định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III ; Phương pháp: Arsenazo III; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1 – 5 mmol/L; Nước tiểu: 0,1 – 10 mmol/L (0,4 – 40 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại ≤3% /Độ chụm toàn phần: ≤ 4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 33 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x15ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
127 | 4 | Đo hoạt độ Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES (pH 6,05); Calcium acetate; NaCl; Potassium thiocyanate; CNPG3; Phương pháp: CNPG3; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: 10 – 2000 U/L , Nước tiểu: 5 – 4800 U/L (0,1 – 80 μkat/L) ; Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x40ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
128 | 5 | Định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer (pH 7,5); Mg2+ ; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase ; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,1–11,3 mmol/L; Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x50ml+4x12.5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 6
129 | 6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Caffeine 2,1 mmol/L; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,31 mmol/L; Surfactant; Phương pháp: DPD; Dải tuyến tính: 0,5–513 µmol/L; Bước sóng: 540nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x15ml+4x15ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
130 | 7 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB; Thành phần: Dung dịch đệm imidazole (pH 6,7); Diadenosine-pentaphosphate; Hexokinase (HK); EDTA; NADP; Glucose; G6P-DH; Creatine phosphate; N-Acetylcysteine; Mg-Acetate; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M; Phương pháp: Ức chế miễn dịch; Dải tuyến tính: 10 – 2000 U/L (0,17 – 33,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Quy cách tối thiểu: Hộp (2x22ml+2x4ml+2x6ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 5
131 | 8 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method Quy cách tối thiểu: Lọ (1x1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 2
132 | 9 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method Quy cách tối thiểu: Lọ (1x2ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 2
133 | 10 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method Quy cách tối thiểu: Lọ (1x2ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 2
134 | 11 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat; 4-Aminoantipyrine; Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,5 – 18,0 mmol/L; Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x22.5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 10
135 | 12 | Đo hoạt độ GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 5 - 1200 U/L; Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x40ml+4x40ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
136 | 13 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) ; ATP; NAD+ ; Mg2+ ; Hexokinase ; G6P-DH ; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương / dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L, Nước tiểu: 0,2 – 45 mmol/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x25ml+4x12.5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 21
137 | 14 | Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L; Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L, Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L ; Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x51ml+4x51ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 12
138 | 15 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK; Thành phần: Immidazole (pH 6,5, 37°C) ; NADP; ADP; AMP; EDTA; Glucose; Creatine phosphate; N-acetylcysteine; Activator; Mg2+ ; Diadenosine pentaphosphate; HK ; G6P-DH ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 10 – 2000 U/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x22ml+4x4ml+4x6ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 5
139 | 16 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L-Lactate; Thành phần: Lactate oxidase; Peroxidase ; Good’s Buffer (pH 7,0); 4-aminoantipyrine; N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,22 – 13,32 mmol/L; Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x10ml + 4xlyo) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 1
140 | 17 | Định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Phosphate Buffer (pH 7,5); 4-Aminophenazone; Peroxidase; Uricase; Ascorbate Oxidase; Phương pháp: Uricase; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL, Nước tiểu: 2–400 mg/dL; Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x30ml+4x12.5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
141 | 18 | Định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Thành phần: Glycine buffer; Latex, phủ kháng thể kháng CRP; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x30ml+4x30ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 13
142 | 19 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục Quy cách tối thiểu: Hộp (5x2ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
143 | 20 | Định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer; Bromocresol green; Phương pháp: Bromocresol Green; Dải tuyến tính: 15 – 60 g/L; Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x54ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 1
144 | 21 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate; Phương pháp: DPD; Dải đo: 0,9 – 171 μmol/L; Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x20ml+4x20ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
145 | 22 | Định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Sodium hydroxide; Potassium sodium tartrate; Copper sulphate; Potassium iodide; Phương pháp: Photometric; Dải tuyến tính: 30–120 g/L; Bước sóng: 540nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x48ml+4x48ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
146 | 23 | Định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer; NADH; Tetra-Sodium diphosphate; EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease; ADP ; GLDH ; Phương pháp: GLDH, Kinetic; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL, Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x53ml+4x53ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 13
147 | 24 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase ; Peroxidase; Natri azit ; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8); 4-aminoantipyrine; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,26 - 10,3 mmol/L; Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x51.3ml+4x17.1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 13
148 | 25 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người); Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Quy cách tối thiểu: Hộp (2x1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
149 | 26 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Quy cách tối thiểu: Lọ (1x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 2
150 | 27 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Ascorbate Oxidase; Dung dịch đệm Good's (pH 7); N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) ; 4-Aminoantipyrine ; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,05 - 4,65 mmol/L; Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x51.3ml+4x17.1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 12
151 | 28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người); Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Quy cách tối thiểu: Hộp (2x3ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
152 | 29 | Định lượng Sắt | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Glycine buffer (pH 1,7); L-ascorbic acid ; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine ; Phương pháp: TPTZ; Dải tuyến tính: 2 – 179 μmol/L ; Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x15ml+4x15ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
153 | 30 | Đo hoạt độ LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH; Thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9,4 (37°C) ; Lactate ; NAD+ ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 25–1200 U/L; Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0% ; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x40ml+4x20ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
154 | 31 | Hóa chất xét nghiệm Zinc, sử dụng cho máy hệ mở | Dải đo: lên đến 400 µg/dL. Phương pháp xét nghiệm: đo màu, Đo điểm cuối, Phản ứng động học tăng, Br-PAPS. Quy cách tối thiểu: Hộp (5x25mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
155 | 32 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Zinc | Dạng lỏng, Thành phần: chứa kẽm nồng độ 200 µg/dL (30.6 µmol/L) Quy cách tối thiểu: Lọ (1x3mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 1
156 | 33 | Định lượng Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF; Thành phần: R1: Pyrogallol đỏ ; Natri Molybdate ; Axit succinic; Natri Benzoat; Natri Oxalate; Methanol ; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người ; Phương pháp: Pyrogallol Red Molybdate; Dải tuyến tính: 0,01–2 g/L; Bước sóng: 600nm; Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Quy cách tối thiểu: Hộp (4x19ml+1x3ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 4
157 | 34 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy | Chất kiểm chứng được sản xuất từ một vật liệu kiểm soát ổn định chất lỏng được điều chế từ huyết thanh người, dùng cho các xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy. Mức độ chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết khác nhau. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. Quy cách tối thiểu: Hộp (6x3.5mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
158 | 35 | Định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c; Thành phần: + Chất hiệu chuẩn HbA1c; Hemolysate (người và cừu); 0,9% tetradecyltrimethylammonium bromide; + Thuốc thử HbA1c R1 Antibody: Kháng thể kháng HbA1c ở người (cừu) ≥ 0,5 mg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; + Thuốc thử HbA1c R2 Polyhapten: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; + Hemoglobin toàn phần R1: Dung dịch đệm photphat (pH 7,4) 0,02 mol/L; Phương pháp: THb: Đo màu A1c: Ức chế miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: THb: 3,7–13,0 mmol/L (6–21g/dL) và HbA1c: 0,19 mmol/L (0,3 g/dL) đến nồng độ hiệu chất hiệu chuẩn 6, HbA1c: 20 – 140 mmol/mol HbA1c (IFCC) và 4 – 15% HbA1c (NGSP); Bước sóng: THb: 570 nm HbA1c: 340 nm; Loại mẫu: Máu toàn phần; Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 2 test Quy cách tối thiểu: Hộp (2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 2
159 | 36 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c Quy cách tối thiểu: Hộp 1000ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Hộp | 1
160 | 37 | Dung dịch rửa | Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Quy cách tối thiểu: Bình 450ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Bình | 4
161 | 38 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức Quy cách tối thiểu: Lọ (1x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 25
162 | 39 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức Quy cách tối thiểu: Lọ (1x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 15
163 | 40 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium Quy cách tối thiểu: Lọ (1x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Lọ | 15
164 | 41 | Bóng đèn | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W Quy cách tối thiểu: Hộp 1 Cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Cái | 5
165 | 42 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Quy cách tối thiểu: Can 5 lít Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Can | 9
| VI | Phần 6: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy Xét nghiệm huyết học AUTO DIFF 5 Mã phần (lô): PP2600188406
166 | 1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Quy cách tối thiểu: Thùng 20L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Thùng | 34
167 | 2 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo 3 thành phần bạch cầu MON, NEU, LYM trong máu | Thành phần chính: Detergent < 1.5% Buffer < 2.0% Preservative < 1.5% Dye < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Quy cách tối thiểu: Chai 1 lít Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chai | 27
168 | 3 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo 2 thành phần bạch cầu EO, BASO trong máu | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Buffer < 0.6% Preservative < 0.7% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Quy cách tối thiểu: Chai 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chai | 24
169 | 4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo các thành phần huyết học trong máu | Thành phần chính: Detergent < 4.0% Buffer < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Quy cách tối thiểu: Chai 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chai | 11
170 | 5 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học 5 thành phần | Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn...), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Quy cách tối thiểu: Lọ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 11
171 | 6 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Giới hạn: Thuốc thử phải được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường là 15-35 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 50ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 5
| VII | Phần 7: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học Swelab Lumi Mã phần (lô): PP2600188407
172 | 1 | Dung dịch pha loãng | Là dung dịch có cường độ ion và độ dẫn nhất định, có thể pha loãng máu và cung cấp môi trường ổn định để đếm tế bào máu. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.0%; + Thuốc chống vi trùng <0.0015%; + Dung dịch đệm <0.1%. Quy cách tối thiểu: Thùng 20 L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Thùng | 30
173 | 2 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu 1 | Là dung dịch ly giải, phá hủy các tế bào hồng cầu không chứa cyanua nhằm xác định huyết sắc tố và hỗ trợ đếm số lượng bạch cầu. Thành phần: + Chất hoạt động bề mặt <2.1%; + Chất kháng khuẩn <0.0015%; + Chất đệm <2.1%. Quy cách tối thiểu: Bình 200ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Bình | 20
174 | 3 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu 2 | Là thuốc thử không chứa cyanide-free được sử dụng để kiềm hóa (phá hủy) các tế bào hồng cầu và duy trì hình thái của tế bào trước khi phân tích tế bào máu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đếm các tế bào bạch cầu. Thành phần: + Chất hoạt động bề mặt <2.0%; + Chất kháng khuẩn <0.0015%; + Chất đệm <2.6%. Quy cách tối thiểu: Bình 500 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Bình | 26
175 | 4 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Sử dụng phù hợp cho máy phân tích huyết học Swelab Lumi Quy cách tối thiểu: Bộ (3x3ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Bộ | 8
176 | 5 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để rửa và làm sạch đầu hút và các ống tiếp xúc với máu (protein) hàng ngày. Thành phần: + Sự suy giảm lipid/protein trong Sodium hypochlorite 2.0 - 2.4% active chlorine ; + Độ ổn định Sodium hydroxide < 0.05 %; + Chất hoạt động bề mặt <0.05%. Quy cách tối thiểu: Bình 500 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Bình | 3
| VIII | Phần 8: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy điện giải I-Smart 30 pro Mã phần (lô): PP2600188408
177 | 1 | Chất chuẩn dùng cho máy điện giải | - Thành phần: Dung dịch nước chất đệm chứa: chất điện giải (Na+, K+, Cl-); chất bảo quản. Quy cách tối thiểu: Hộp (3x10ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
178 | 2 | Cartridge 300 test 3 thông số | 1 test đã bao gồm cả Na+, K+, Cl- Quy cách tối thiểu: Hộp 1 bộ Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 17
| IX | Phần 9: Mua sắm hoá chất sử dụng cho Máy phân tích HbA1c HA-1200 Mã phần (lô): PP2600188409
179 | 1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Quy cách tối thiểu: Túi 950ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Túi | 10
180 | 2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 170mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Quy cách tối thiểu: Túi 700ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Túi | 7
181 | 3 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Quy cách tối thiểu: Can 2300ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Can | 12
182 | 4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần: Huyết sắc tố glycosyl hóa, chất bảo quản và chất ổn định. Quy cách tối thiểu: Hộp (3x0.1ml + 3x0.1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
183 | 5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần: Huyết sắc tố glycosyl hóa, chất bảo quản và chất ổn định. Quy cách tối thiểu: Hộp (3x0.1ml + 3x0.1ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
184 | 6 | Cột sắc ký | Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Quy cách tối thiểu: Hộp 1 Chiếc Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chiếc | 1
185 | 7 | Phin lọc | Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Quy cách tối thiểu: Túi 1 Chiếc Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chiếc | 3
| X | Phần 10: Mua sắm hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm huyết học Model CELLDYN RUBY Mã phần (lô): PP2600188410
186 | 1 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Sodium Chloride < 0,9 % Potassium Chloride < 0,05 % Buffer < 0,4 % Stabiliser < 0,01 % Quy cách tối thiểu: Thùng 20 L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Thùng | 21
187 | 2 | Dung dịch đo huyết sắc tố | Thành phần: Ammonium salts < 3,0 % Potassium cyanide < 0,05 % Quy cách tối thiểu: Thùng 5 L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Thùng | 7
188 | 3 | Dung dịch xét nghiệm bạch cầu | Thành Phần: Organic buffer < 0,004 % Detergent < 0,0002 % Stabiliser < 5,2 % Quy cách tối thiểu: Thùng 5 L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Thùng | 15
189 | 4 | Bộ máu chuẩn | Đáp ứng 20 thông số, Bảo quản 2-8 độ C hoặc tương đương. Quy cách tối thiểu: Hộp (3 x 3mL) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Hộp | 12
190 | 5 | Dung dịch rửa máy | Sử dụng cho Máy xét nghiệm huyết học Model CELLDYN RUBY Quy cách tối thiểu: Hộp 125 ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Hộp | 5
| XI | Phần 11: Mua sắm các loại hóa chất in- vitro, Test, Kit, sinh phẩm Mã phần (lô): PP2600188411
191 | 1 | Que thử đường huyết máy On call | Tương thích với máy xét nghiệm đường huyết On call Pluss Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 9800
192 | 2 | Que thử đường huyết | Tương thích với máy xét nghiệm đường huyết OneTouch Ultra. Quy cách tối thiểu: Hộp 25 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 2000
193 | 3 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Thanh thử nước tiểu 10 chỉ số (pH, BLO, SG, KET, BIL, LEU, NIT, URO, PRO, GLU) dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TC Uritek TC101, TC1000. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 175
194 | 4 | Anti - A | Hóa chất cho phép xác định sự có mặt của kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu nhằm xác định nhóm máu. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 17
195 | 5 | Anti - AB | Hóa chất cho phép xác định sự có mặt của kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu nhằm xác định nhóm máu. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 15
196 | 6 | Anti - B | Hóa chất cho phép xác định sự có mặt của kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu nhằm xác định nhóm máu. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 15
197 | 7 | Anti - D | Hóa chất cho phép tạo kết tủa đối với những hồng cầu máu người chứa kháng nguyên D trong quá trình tiến hành xét nghiệm. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 21
198 | 8 | Test nhanh phát hiện Helicobacter pylori | Test nhanh định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể H.Pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người.Độ nhạy tương quan ≥ 96,8%; Độ đặc hiệu tương quan ≥ 93%. Quy cách tối thiểu: Hộp 25 Test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
199 | 9 | Test nhanh chẩn đoán HIV | - Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện tất cả kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng HIV-1 và HIV-2. - Độ nhạy tương đối 100%, Độ đặc hiệu tương đối 100% - Đọc kết quả từ 5~20 phút. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 1600
200 | 10 | HCV test nhanh | - Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút Viêm gan C (HCV). - Độ nhạy tương đối 99.1%, Độ đặc hiệu tương đối 100% - Đọc kết quả từ 10~15 phút. - Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-30°C. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 1900
201 | 11 | Test chẩn đoán sốt rét | Phát hiện kháng nguyên 2 chủng P.falciparum và P. vivax/máu. Test dạng cassette, thực hiện trên mẫu máu toàn phần. Độ nhạy 98.2-99.9%, độ đặc hiệu 99.9%. Quy cách tối thiểu: Hộp 25 Test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 50
202 | 12 | Urea (sinh thiết dạ dày) | Hóa chất sử dụng trong xét nghiệm sinh thiết dạ dày. Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 2800
203 | 13 | HBsAg test nhanh | - Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện vi rút Viêm gan B. - Sử dụng được với mẫu: huyết thanh, huyết tương của người. - Độ nhạy tương đối 99.19%, Độ đặc hiệu tương đối 100% - Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-30°C. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 3100
204 | 14 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Phát hiện kháng thể Giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu 99,7% Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
205 | 15 | Kháng globulin người | Huyết thanh dùng để phát hiện in- vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người. Bảo quản từ 2-8 độ C. Quy cách tối thiểu: Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Lọ | 1
206 | 16 | HEV IgG/IgM test nhanh | Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HEV IgG/IgM Độ nhạy 90%; Độ đặc hiệu: 98,6%; Độ chính xác: 97,7% Quy cách tối thiểu: Hộp 25 Test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 825
207 | 17 | Test nhanh Sars-CoV-2, Cúm A/B, (ADV), (RSV) và (SA) | Test thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2, Cúm A/B, Andenovirus (ADV), vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và vi rút liên cầu nhóm A (Streptococcus A). Quy cách tối thiểu: Hộp 20 Test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 2000
208 | 18 | HAV Ab test nhanh | Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HAV IgM Độ nhạy 95,2%; Độ đặc hiệu: 99,1%; Độ chính xác: 98,3% Quy cách tối thiểu: Hộp 25 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 900
209 | 19 | Test nhanh ma túy tổng hợp 5 chân ( Amphetamin, Marijiuana, Morphin, Codein, Heroin ) | Test nhanh xét nghiệm định tính đồng thời các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: - AMP: 1000ng/ml - THC: 50ng/ml - Morphine: 300ng/ml - Codein (3-MM): 300 ng/ml - Heroin (6-MAM): 10ng/ml Độ chính xác ≥ 75% ở mức ± 25% cut-off ;100% chính xác ở mức âm tính và ± 50% cut-off -Tỷ trọng mẫu nước tiểu ở các mức nồng độ cao, thấp, bình thường (1.005-1.045) không có ảnh hưởng đến kết quả của test. - Không phản ứng chéo với các cơ chất Acetylsalicylic acid; Tetracycline; Benzoic acid; Thiamine. - Độ pH của mẫu nước tiểu từ 5-9 không làm thay đổi kết quả của test. - Thời gian đọc kết quả không quá 5 phút. Quy cách tối thiểu: Hộp 25 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 15700
210 | 20 | Test ma túy tổng hợp 4 chân | Thành phần: 4 chất gây nghiện gồm : Amphetamin, Metamphetamin, morphin, THC). Quy cách tối thiểu: Hộp 25 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
211 | 21 | Test xét nghiệm nhanh bộ 5 chất gây nghiện trong nước tiểu có kèm kiểm định mẫu nước tiểu | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện MOP/Codeine/Heroin /AMP/THC trong nước tiểu và có kiểm định mẫu nước tiểu Nồng độ ngưỡng phát hiện MOP là 300 ng/mL; Codein là 300 ng/mL; Heroin 6-MAM là 10 ng/mL; AMP là 1000ng/ml ; THC là 50 ng/ml Độ chính xác tương đồng GC/MS: MOP ≥ 95%; AMP ≥ 98%; THC ≥ 98%; Heroin ≥ 98%; Codeine ≥ 95% Độ lặp lại: Kết quả ≥75% chính xác ở mức ± 25% cut-off ;100% chính xác ở mức âm tính và ± 50% cut-off. - Có kiểm định mẫu nước tiểu bằng các thông số (Cre+GLUT+BLE) -Tỷ trọng mẫu nước tiểu ở các mức nồng độ cao, thấp, bình thường (1.005-1.045) không có ảnh hưởng đến kết quả của test. - Độ pH của mẫu nước tiểu từ 5-9 không làm thay đổi kết quả của test. - Không phản ứng chéo với các cơ chất Acetylsalicylic acid; Tetracycline Quy cách tối thiểu: Hộp 25 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 50
212 | 22 | Que thử nước tiểu 11 thông số dùng cho máy Mission, Mindray UA 66A | Que thử nước tiểu 11 chỉ số (pH, BLO, SG, KET, BIL, LEU, NIT, URO, PRO, GLU, Ascorbic Acid) dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Mision, Mindray UA 66A. Quy cách tối thiểu: Hộp 100 que Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 435
213 | 23 | Test thử thai HCG | Test thử thai HCG. Quy cách tối thiểu: Hộp 24 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Test | 350
214 | 24 | Test xét nghiệm nhanh Morphine trong nước tiểu | Test nhanh định tính phát hiện morphin trên mẫu nước tiểu. Ngưỡng phát hiện 300 ng/ml. Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
215 | 25 | Test xét nghiệm nhanh Amphetamin trong nước tiểu | Test nhanh định tính phát hiện amphetamin trên mẫu nước tiểu. Ngưỡng phát hiện 1000 ng/ml. Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
216 | 26 | Test xét nghiệm nhanh Metamphetamin trong nước tiểu | Phát hiện metamphetamin trên mẫu nước tiểu. Ngưỡng phát hiện 1000 ng/ml. Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 550
217 | 27 | Test xét nghiệm nhanh THC trong nước tiểu | Test nhanh định tính phát hiện THC trên mẫu nước tiểu. Ngưỡng phát hiện 50 ng/ml. Quy cách tối thiểu: Hộp 50 test Có chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Test | 500
| XII | Phần 12: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học CELLTAC Mã phần (lô): PP2600188412
218 | 1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1-30°C Quy cách tối thiểu: Can 18L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Can | 95
219 | 2 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1-30°C Quy cách tối thiểu: Can 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Can | 43
220 | 3 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1-30°C Quy cách tối thiểu: Can 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Can | 27
221 | 4 | Dung dịch rửa máy mức thường | Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm huyết học CELLTAC Quy cách tối thiểu: Thùng 5L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Thùng | 27
222 | 5 | Dung dịch rửa máy mức mạnh | Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm huyết học CELLTAC Quy cách tối thiểu: Thùng 5L Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Thùng | 14
223 | 6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C Quy cách tối thiểu: Lọ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Lọ | 25
224 | 7 | Dây bơm | Dạng vật liệu: TPE Độ cứng: 64 Shore A Hấp tiệt trùng: Có Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có Nhiệt độ tối thiểu: -40˚C Nhiệt độ tối đa: 135˚C Quy cách tối thiểu: Túi 1 cái Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Cái | 10
| XIII | Phần 13: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1c H-20 Mã phần (lô): PP2600188413
225 | 1 | Hóa chất định lượng HbA1c dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Khả năng thực hiện xét nghiệm: xác định định lượng Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol và NGSP %) trong máu toàn phần của người sử dụng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC). Chứa đầy đủ các thành phần cho 400 xét nghiệm, bao gồm 02 bình chất đệm Buffer 1 chứa 2000 ml Bis-Tris/Phosphate, 01 bình chất đệm Buffer 2 chứa 1000 ml Bis-Tris/Phosphate, 01 bình chất rửa/pha loãng chứa 1600 ml nước khử ion, cột phân tích xử lý được 400 xét nghiệm kích thước 4.0 mm ID x 40 mm, 01 đĩa CD ROM, 01 bộ chất hiệu chuẩn/pha loãng, 01 bộ máu mồi, 01 bộ ống mẫu (50 ống 1.5 ml). Quy cách tối thiểu: Hộp hóa chất đầy đủ cho 400 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Hộp | 4
226 | 2 | Vật liệu kiểm soát 2 mức nồng độ xét nghiệm định lượng Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường, 2 mức nồng độ - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông khô - Bao gồm 2 mức nồng độ với các xét nghiệm Hemoglobin (Total) Hemoglobin A1C, Hemoglobin F - Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến Quy cách tối thiểu: Lọ 0.5 mL Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7 | Lọ | 24
| XIV | Phần 14: Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa Biosystems A15 Mã phần (lô): PP2600188414
227 | 1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 2.34 - 450 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml ) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
228 | 2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. Measuring range (phạm vi đo): 4.2 - 695 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml ) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
229 | 3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l 4-Chlorophenol: 4 mmol/l Mg 2+ : 15 mmol/l ATP: 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0,4 KU/l Peroxidase ≥ 2,0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 9.74 – 1062 mg/dI Quy cách tối thiểu: Hộp (10 x 44ml ) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
230 | 4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST/GOT | R1: Tris Buffer (pH 7,8) 110 mmol/l L-Aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 3.84 - 390 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (6x44ml + 6x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
231 | 5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT/GPT | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 4.4-360 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (6x44ml + 6x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 5
232 | 6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ure/UV-Bun | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-ketoglutarate 5.49 mmol/l; urease ≥ 10KU/l; GLDH ≥ 3,8 KU/l R2: NaDH 1,66 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 11,5-300 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5x44ml + 5x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
233 | 7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l. R2: Picric Acid:26 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 0.08 - 18 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 44ml + 5x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 6
234 | 8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Acid Uric | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l Uricase ≥200 U/l R2: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l TOOS 1.92 mmol/l Peroxidase ≥5000 U/l Measuring range (phạm vi đo): 0.28 – 25 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (5 x 44ml + 5x11 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 2
235 | 9 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 1 | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số: GOT, GPT, Glucose. Creatinine, Cholesterol, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Bilirubin T, Bilitubin D, Amylase, CK, CK MB, HDL, LDL... Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm một số vi khuẩn. Quy cách tối thiểu: Hộp (4x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
236 | 10 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 2 | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số: GOT, GPT, Glucose. Creatinine, Cholesterol, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Bilirubin T, Bilitubin D, Amylase, CK, CK MB, HDL, LDL... Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm một số vi khuẩn. Quy cách tối thiểu: Hộp (4x5ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
237 | 11 | Dung dịch chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa: GOT, GPT, Glucose. Creatinine, Cholesterol, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Bilirubin T, Bilitubin D, Amylase, CK, CK MB... Thành phần: Mẫu hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. Quy cách tối thiểu: Hộp (4 x 3 ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 4
238 | 12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL -Cholesterol | R1: MES buffer (pH 6,5) 6,5mmol/l TODB N, N-bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2: MES buffer (pH 6,5) 50mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5kU/l 4-aminoantipyrine 0,9g/l Measuring range (phạm vi đo): 1,9-193 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (4x30ml + 4x10ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 7
239 | 13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL - cholesterol | R1: MES buffer (pH 6,5) 50 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l 4-aminoantipyrine 0,9g/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5kU/l R2: MES buffer (pH 6,5) 50mmol/l TODB N, N-bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 2,6-263 mg/dl Quy cách tối thiểu: Hộp (2x30ml + 2x10ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 14
240 | 14 | Chất hiệu chuẩn HDL/LDL cal | Hóa chất định lượng HDL và LDL bằng cách sử dụng hóa chất HDL và LDL trực tiếp. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C Quy cách tối thiểu: Hộp 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 3
241 | 15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | R1: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 1,68-500 U/l Quy cách tối thiểu: Hộp (2x44ml + 2x11ml) Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Hộp | 1
| XV | Phần 15: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng trên hệ thống Realtime PCR DTprime 5M1 Mã phần (lô): PP2600188415
242 | 1 | Bộ tách chiết DNA của tác nhân gây bệnh | - Dạng: cột tách chiết - Mẫu đầu vào: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy (CSF), nước tiểu, đờm, dịch rửa phế quản (BAL), dịch hút, mẫu tinh trùng, bọ ve, nước bọt, mẫu phết - Thể tích mẫu tách: lên đến 200 µl - Lượng thu được trung bình: 4-6 µg Quy cách tối thiểu: Bộ 50 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | EU | Bộ | 12
243 | 2 | Bộ tách chiết RNA của tác nhân gây bệnh | - Dạng: cột tách chiết - Mẫu đầu vào: huyết tương, huyết thanh, mẫu phết, dịch rửa phế quản (BAL), dịch hút, dịch não tủy (CSF) - Thể tích mẫu tách: lên đến 150 µl - Tỷ lệ thu hồi điển hình: > 90 % - Giới hạn phân tích điển hình: 30-60 cp/ml - Thời gian/tách chiết: 30 phút /4-6 phản ứng Quy cách tối thiểu: Bộ 50 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | EU | Bộ | 12
244 | 3 | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính HBV | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: Định tính và định lượng - Trình tự đích: P gene - Độ đặc hiệu phân tích: HBV genotype A - H, HBV đột biến tiền lõi (âm tính với HBeAg), 100% - Độ nhạy phân tích (Giới hạn phát hiện LoD): chỉ từ 13.9 IU/ml với xác xuất 95% - Độ nhạy và đặc hiệu lâm sàng: 100% - Mẫu đầu vào: Huyết tương, huyết thanh - Kênh màu yêu cầu: FAM, HEX Quy cách tối thiểu: Bộ 25 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | EU | Bộ | 20
245 | 4 | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính HCV | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Trình tự bảo thủ vùng 5' UTR - Độ đặc hiệu phân tích: HCV genotype 1–8, 100 % - Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện): chỉ từ 7.95 IU/ml với xác suất 95%. - Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Mẫu đầu vào: Huyết tương, huyết thanh Quy cách tối thiểu: Bộ 25 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | EU | Bộ | 20
246 | 5 | Bộ xét nghiệm định tính và định lượng HPV | HPV 18 High-risk types with 16/18 Genotyping PCR Test Kit Quy cách tối thiểu: Bộ 25 test Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Bộ | 10
247 | 6 | Cồn tuyệt đối dùng trong kỹ thuật PCR | Ethanol absolute 99.9% Quy cách tối thiểu: Chai 250ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chai | 10
248 | 7 | Ống eppendorf 1.5 mL | - Chất liệu Polypropylene y tế chất lượng cao, có thể tiệt trùng bằng nồi hấp - Được kiểm tra chịu được lực ly tâm lên C267đến 20.000 RCF trong rotor có hỗ trợ đầy đủ - Đạt chứng nhận không chứa RNase & DNase Quy cách tối thiểu: Túi 500 chiếc Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Túi | 6
249 | 8 | Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA | Dùng để vệ sinh làm sạch bề mặt khu vực làm việc, các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm giúp khử nhiễm DNA/RNA Quy cách tối thiểu: Chai 200ml Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Chai | 10