# Phụ lục 1: YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

(đính kèm Chương V E-HSMT)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Nguồn cung cấp:220 – 240 V, 50/60Hz (phù hợp với điện áp Việt Nam) |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |
|  | Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm nước G7 hoặc ASEAN |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm chuyên tim 3 đầu dò kèm phụ kiện bao gồm: |
| 1 | Máy chính với thiết kế đồng bộ trên xe đẩy có khóa : 01 cái |
| 2 | Đầu dò tim qua thành ngực: 01 cái |
| 3 | Đầu dò linear: 01 cái |
| 4 | Đầu dò siêu âm tim qua ngã thực quản: 01 cái |
| 5 | Gói phần mềm bao gồm: |
| 5.1 | + Phần mềm siêu âm mạch máu, phần nông: 01 bộ |
| 5.2 | + Phần mềm siêu âm tim mạch: 01 bộ |
| 5.3 | + Phần mềm kết nối DICOM: 01 bộ |
| 6 | Bộ Mô-đun sinh lý + Cáp điện tim: 01 bộ |
| 7 | Bộ làm ấm gel: 01 bộ |
| 8 | Bộ máy tính trả kết quả |
| 9 | Máy in A4 trả kết quả |
| 10 | Bộ lưu điện UPS online |
| 11 | Máy in nhiệt đen trắng |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |

1

| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| --- | --- |
|  | Máy chính: |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 12 inches |
|  | Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21.5 inches |
|  | Độ phân giải màn hình hiển thị : ≥1920 x 1080 pixels |
|  | Số cổng đầu dò tiêu chuẩn hoạt động: ≥ 4 cổng |
|  | Kênh xử lý: ≥ 3.600.000 kênh |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 35 cm |
|  | Mức thang xám : ≥ 256 |
|  | Tốc độ khung hình: ≥ 1900 hình/giây |
|  | Dải động: ≥ 280 dB |
|  | Hỗ trợ tần số thăm khám tối đa: ≥ 20 MHz |
|  | Ổ cứng lưu trữ : ≥ 500 GB |
|  | Chức năng tự động tối ưu hóa thông số hình ảnh |
|  | Chức năng triệt tiêu nhiễu ảnh màu tự động |
|  | Đầu dò tim qua thành ngực |
|  | Công nghệ đơn tinh thể hoặc tương đương |
|  | Dải tần số: ≤ 1.1 - ≥ 5 MHz |
|  | Trường nhìn: ≥ 90 độ |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 |
|  | Đầu dò linear |
|  | Dải tần số: ≤ 5 – ≥ 12 MHz |
|  | Tiết diện tiếp xúc: ≥ 50 mm |
|  | Số chấn tử: ≥ 256 |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua ngã thực quản |
|  | Dải tần số: ≤ 3.1 – ≥ 8 MHz |
|  | Trường nhìn: ≥ 90 độ |
|  | Số chấn tử: ≥ 32 |

|  | Các chế độ hoạt động |
| --- | --- |
|  | B-mode (2D) |
|  | M-mode |
|  | Doppler xung |
|  | Doppler liên tục |
|  | Doppler màu |
|  | Doppler năng lượng |
|  | Duplex mode |
|  | Triplex mode |
|  | B-Mode (2D) |
|  | Độ phóng đại: ≥ 10 lần |
|  | Vùng tiêu cự: ≥ 8 vùng |
|  | Tốc độ thu nhận hình ảnh: ≥ 3 mức |
|  | M-mode |
|  | Có sẵn trên tất cả các đầu dò mảng hình ảnh |
|  | Bản đồ màu: có |
|  | Doppler màu |
|  | Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 25 kHz |
|  | Bản đồ màu: có |
|  | Góc lái tia: ≥ ± 20 độ |
|  | Lọc thành: Có |
|  | Doppler xung |
|  | Kích thước cổng lấy mẫu tối đa : ≥ 20 mm |
|  | Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 50 dB |
|  | Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 34 kHz |
|  | Đảo phổ |
|  | Dịch chuyển đường cơ sở: ≥ 9 mức |
|  | Doppler liên tục |

|  | Vận tốc tối đa: ≥ 11 m/s |
| --- | --- |
|  | Doppler năng lượng |
|  | Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 25 kHz |
|  | Các tính năng đo đạc: |
|  | Các phép đo cơ bản chế độ 2D: Có |
|  | Các phép đo cơ bản chế độ M: có |
|  | Các phép đo cơ bản chế độ Doppler: Có |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Đo đạc phân tích động mạch cảnh |
|  | Đo đạc phân tích động mạch và tĩnh mạch |
|  | Phần mềm phân tích tim |
|  | Chức năng đo đạc phân tích các thông số tim mạch trên chế độ 2D, M-mode |
|  | Chức năng đánh giá van tim: có |
|  | Đo thể tích cho tâm thất trái, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm nhĩ phải |
|  | Chế độ Doppler mô (TDI) |
|  | Bộ nhớ ảnh Cine |
|  | Dung lượng bộ nhớ cine: ≥ 3150 MB hoặc ≥ 2200 khung hình |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Có cổng xuất hình ảnh, USB, cổng kết nối mạng |
|  | Máy vi tính: |
|  | CPU: từ Core i5 ≥ 3 GHz |
|  | Bộ nhớ ≥ 4Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 500Gb |
|  | Màn hình LCD ≥ 21 Inch |
|  | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | - Độ phân giải: ≥325 dpi |
|  | - Tốc độ in: ≥1.9 giây/khuôn hình |
|  | Máy in phun màu |

|  | - Cỡ giấy: A4 |
| --- | --- |
|  | - Tốc độ in: ≥30 tờ/phút |
|  | - 06 hộp mực ngoài |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA |
|  | - Điện thế AC: 220-240 VAC |
|  | - Khoảng tần số: 50/60 Hz |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 36 tháng đối với máy chính, ≥12 tháng đối với đầu dò kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 3 | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| 4 | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |
| 5 | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |