## Chương V_G2
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế thận nhân tạo, hồi sức tích cực, X.Quang, thăm dò chức năng, mắt, răng hàm mặt bổ sung lần 2 năm 2026-2028 (29 danh mục)
- Giá gói thầu: 17.279.322.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu ba trăm hai mươi hai nghìn đồng);
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét từng phần;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 315 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP Cần Thơ
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục này:
STT | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên chung của hàng hoá | Tính năng kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | PP2600181131 | 25BSL2VTHSTC3.0001 | Bộ chèn dùng cho kỹ thuật ECMO | Bộ chèn dùng cho kỹ thuật ECMO o Ống nong: polyethylene độ đặc cao (HDPE) và BaSO4 o Dây dẫn hướng (guide wire): thép không rỉ o Dao mổ nhỏ: thép không rỉ, polystyrene, polyethylene độ đặc thấp (LDPE) o Ống bơm: polypropylene (PP), nhựa isoprene (IR) o Kim tiêm: thép không rỉ, polyacrylic Kích cỡ: o Loại đường kính 0.097 cm x chiều dài 100 cm o Loại đường kính 0.097 cm x chiều dài 150 cm (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
2 | PP2600181132 | 25BSL2VTHSTC3.0002 | Cannula ECMO động mạch 1 nòng | - Phủ chất chống đông máu - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS hoặc PLS - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm Chất liệu của các chi tiết: oCannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ oDụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP (Hoặc tương đương) | Cái | 20
3 | PP2600181133 | 25BSL2VTHSTC3.0003 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng | Phủ chất chống đông máu -Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS hoặc PLS -Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa -Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm - Chất liệu của các chi tiết: oCannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ oDụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP (Hoặc tương đương) | Cái | 30
4 | PP2600181134 | 25BSL2VTHSTC3.0004 | Phổi nhân tạo dùng cho kỹ thuật ECMO | - Phủ Bioline toàn bộ sản phẩm, Thời gian sử dụng phổi liên tục 14 ngày - Lưu lượng máu: 0,5-7 lít/phút - Lưu lượng khí: 14 lít/phút - Thể tích mồi (priming): 215 ml - Diện tích bề mặt trao đổi khí: 1,8 m² - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,4 m² (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
5 | PP2600181135 | 25BSL2VTHSTC3.0005 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | - Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 40
6 | PP2600181136 | 25BSL2VTHSTC3.0006 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ cảm biến nhiệt | -Theo dõi huyết áp động mạch đáng tin cậy -Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter -Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS -Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) -Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm -Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Bộ | 40
7 | PP2600181137 | 25BSL2VTHSTC3.0007 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 13F Chiều dài: 250 mm Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038inch x 900 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 13F x 150 mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
8 | PP2600181138 | 25BSL2VTHSTC3.0008 | Túi làm ấm máu | Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer. Được tiệt trùng, không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: 27 mL +/- 10%. Có thể sử dụng tối đa 72 giờ. (Hoặc tương đương) | Túi | 540
9 | PP2600181139 | 25BSL2VTKMAT3.0007 | Dịch nhầy 2% | Đảm bảo vô khuẩn - Hàm lượng: 2% - Dung tích xy lanh: 2ml - Thành phần chính: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) - Trọng lượng phân tử 80.000 Dalton Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Ống | 450
10 | PP2600181140 | 25BSL2VTKMAT3.0008 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh. | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic Lọc tia cực tím Dạng càng hình chữ C Không nhuộm vàng Đặt qua vết mổ : ≥ 2.2mm. Optic dạng phi cầu Đường kính optic: ≥ 6.0 mm Chiều dài tổng thể ≥ 12.5mm. Hằng số A ≥118.0 Dải công suất từ ≥-5.0D Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46. Có kèm Injector + Cartridge sử dụng 1 lần, Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 60
11 | PP2600181141 | 25BSL2VTKMAT3.0009 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate - Màu vàng- Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ n: ≥1,55 - Hằng số A: ≥118,5 - Chiều dài Thủy tinh thể: ≥13,0 mm - Đường kính optic: ≥6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ ≥2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): ≥ +0,0 D. (Hoặc tương đương) | Cái | 140
12 | PP2600181142 | 25BSL2VTKMAT3.0010 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh kính không nhuộm màu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không nhuộm vàng, thiết kế 1 mảnh 2 càng Chất liệu Acrylic. Đường kính (Optic): ≤ 6mm. Đặc điểm: Phi cầu Dãy công suất (Power): ≥-5.0D Chiều dài tổng thể (Length): ≥ 12.5 mm Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46 Hằng số A: ≥ 118.0. Lọc ánh sáng xanh, tia UV Thiết kế 1 mảnh, 2 càng, Đặt qua vết mổ: ≥ 2.2mm Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 60
13 | PP2600181143 | 25BSL2VTKMAT3.0011 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh kính không nhuộm màu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không nhuộm vàng, thiết kế 1 mảnh 2 càng Chất liệu Acrylic. Đường kính (Optic): ≤ 6mm. Đặc điểm: Phi cầu Dãy công suất (Power): ≥-5.0D Chiều dài tổng thể (Length): ≥ 12.5 mm Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46 Hằng số A: ≥ 118.0. Lọc ánh sáng xanh, tia UV Thiết kế 1 mảnh, 2 càng, Đặt qua vết mổ: ≥ 2.2mm Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. (Hoặc tương đương) | Cái | 140
14 | PP2600181144 | 25BSL2VTKMAT3.0013 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic Lọc tia cực tím. Loại 4 càng. Đặt qua vết mổ : ≥ 2.2mm. Optic dạng phi cầu Đường kính optic: ≥ 5,75 mm. Chiều dài tổng thể ≥ 11mm. Hằng số A ≥118.0. Dải công suất từ: ≥ -5.0D Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46.. Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 75
15 | PP2600181145 | 25BSL2VTKMAT3.0016 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu tầm nhin xa và trung gian | Thuỷ tinh thể mềm 1 mãnh, đơn tiêu, có tầm nhìn xa và trung gian. Chất liệu : Hydrophobic Acrylic lọc tia UV. Đường kính Optic >= 6mm . Thiết kế phi cầu, cầu sau Chiếu dài tổng của Thủy tinh thể >= 12.5mm Càng dạng C-Loop Góc càng : 1.5 độ Chỉ số khúc xạ : >1.4 Hằng số A : >118.0 Dãy công suất : 0.0D đến +35.0D với mức cách khoảng 0.5D. Công suất bổ sung +0.75D ~1.0D (nhìn gần) Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong injector cartridge Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 75
16 | PP2600181146 | 25BSL2VTKMAT3.0017 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu tầm nhin xa và trung gian | Thuỷ tinh thể mềm 1 mãnh, đơn tiêu, có tầm nhìn xa và trung gian. Chất liệu : Hydrophobic Acrylic lọc tia UV. Đường kính Optic >= 6mm . Thiết kế phi cầu, cầu sau Chiếu dài tổng của Thủy tinh thể >= 12.5mm Càng dạng C-Loop Góc càng : 1.5 độ Chỉ số khúc xạ : >1.4 Hằng số A : >118.0 Dãy công suất : 0.0D đến +35.0D với mức cách khoảng 0.5D. Công suất bổ sung +0.75D ~1.0D (nhìn gần) Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong injector cartridge (Hoặc tương đương) | Cái | 175
17 | PP2600181147 | 25BSL2VTKMAT3.0018 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu lọc tia UV, ánh sáng xanh | Thuỷ tinh thể 1 mãnh, đơn tiêu, phi cầu. Chất liệu : Hydrophobic Acrylic ngậm nước 25% bề mặt. Lọc tia UV, ánh sáng tím, ánh sáng xanh. Đường kính Optic : 6mm Chiếu dài tổng Thủy tinh thể : >12.5mm Chỉ số khúc xạ : >1.4 Hằng số A : >118.0 Dãy công suất : -10.0D đến +40.0D với mức cách khoảng 0.5D. Có thể cho phép đặt qua vết mổ : >2.2mm Bao gồm 01 Injector và cartridge sử dụng 01 lần. Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
18 | PP2600181148 | 25BSL2VTTHNT3.0005 | Quả hấp phụ máu điều trị suy thận | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính, Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao.Thể tích hấp phụ: 130ml.Thể tích khoang máu :115ml.Diện tích hấp phụ: 52.000m².Nội trở: ≤ 4kPa.Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút.Áp suất chịu đựng: 100kPa.Độ chịu lực của hạt: 8,1N.Dải hấp phụ: 5-30kDa.Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: IL-6: 21.8%~31.5%, tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Quả | 200
19 | PP2600181149 | 25BSL2VTTHNT3.0006 | Quả lọc hấp phụ điều trị ngộ độc các loại | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 230ml.Thể tích khoang máu :145ml.Diện tích hấp phụ: 70.000m². Nội trở: ≤ 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 500-10kDa.Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Paraquat: 80.4%. Pentobarbital: 92.9%.Dichlorvos: 51.5%.Antipsychotic: 87.9%, tiệt trùng. (Hoặc tương đương) | Quả | 200
20 | PP2600181150 | 25BSL2VTTHNT3.0007 | Quả hấp phụ máu điều trị bệnh lý trong hồi sức | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính, Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 280ml. Thể tích khoang máu :155ml. Diện tích hấp phụ: 91.000m². Nội trở: ≤ 4kPa.Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 15-100kDa. Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: IL-6: 21.8%~31.5%, tiệt trùng. (Hoặc tương đương) | Quả | 50
21 | PP2600181151 | 25BSL2VTTHNT3.0008 | Quả hấp phụ máu điều trị trong ngộ độc | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính, Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 330ml. Thể tích khoang máu :185ml. Diện tích hấp phụ: 104.000m². Nội trở: ≤ 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 10-60kDa. Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%. TNF: 31.1%~71.2%. IL-1β: 35%, tiệt trùng . (Hoặc tương đương) | Quả | 100
22 | PP2600181152 | 25BSL2VTTHNT3.0009 | Quả hấp phụ máu điều trị bệnh suy gan | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 330ml. Thể tích khoang máu :185ml. Diện tích hấp phụ: 104.000m². Nội trở: ≤ 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phútÁp suất chịu đựng: 100kPa.Độ chịu lực của hạt: 8,1N.Dải hấp phụ: 20-200kDa. Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Total Bilirubin : 16%.Total Bile Acid: 45%.Ammonia : 30.5% - 60% .Endotoxin : 37.7% - 56.3%, tiệt trùng. (Hoặc tương đương) | Quả | 80
23 | PP2600181153 | 25BSL2VTTHNT3.0010 | Quả hấp phụ máu Bilirubin | Vật liệu vỏ: PP.Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trao đổi anion bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 330mL. Thể tích khoang máu :160mL. Diện tích hấp phụ: 104.000m². Nội trở: ≤ 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 50mL/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. phương thức khử trùng: Khử trùng nhiệt ẩm.Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Total Bilirubin: 52.8~64.1%. Total Bile Acid: 62.2~80.5% (Hoặc tương đương) | Quả | 60
24 | PP2600181154 | 25BSL2VTTHNT3.0011 | Quả lọc hấp phụ điều trị Lupus ban đỏ hệ thống | Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần : nên có tính tương đồng sinh học cao.Thể tích hấp phụ: 230ml.Thể tích khoang máu :145ml. tiệt trùng. (Hoặc tương đương) | Quả | 20
25 | PP2600181155 | 25BSL2VTTHNT3.0013 | Bộ tiêm chích dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Bộ gạc tiêm chích dùng trong lọc máu thận nhân tạo gồm: 4 miếng gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp; 1 cái khăn chống thấm 40cm x 60cm, 2 miếng gạc lót đốc kim 3.5cm x 5cm x 4 lớp; 2 miếng gạc thận nhân tạo 3.5cm x 4.5cm x 40 lớp dạng tròn (Hoặc tương đương) | Bộ | 36000
26 | PP2600181156 | 25BSL2VTTHNT3.0014 | Catheter lọc màng bụng đầu cong dài 63cm | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm được làm bằng cao su silicone trong mờ có chứa một dải cản quang Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 180
27 | PP2600181157 | 25BSL2VTTHNT3.0015 | Dây chạy thận nhân tạo | Bộ dây bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch (2 trong 1) Bộ dây được sản xuất bằng nhựa PVC dẻo, chứa DEHP hoặc không chứa DEHP Kích thước dây bơm: 8*12*350mm hoặc 8*12*420mm Đường kính bầu tĩnh mạch 20mm hoặc 22mm Có 1 TP ở dây động mạch Không có pillow Tiệt trùng Không chứa chất gây sốt Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 50000
28 | PP2600181158 | 25BSL2VTTHNT3.0016 | Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Bộ dây bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch, dây truyền dịch, túi dịch xả (4 trong 1) Bộ dây được sản xuất bằng nhựa PVC dẻo, chứa DEHP hoặc không chứa DEHP Kích thước dây bơm: 8*12*350mm hoặc 8*12*420mm Đường kính bầu tĩnh mạch 20mm hoặc 22mm Có 1 TP ở dây động mạch Không có pillow Có dây truyền dịch dài 150cm Có túi dịch xả 2000ml Tiệt trùng Không chứa chất gây sốt Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 25000
29 | PP2600181159 | 25BSL2VTTHNT3.0017 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Sản phẩm bằng nhựa có chứa Povidon - Iod Thiết bị là nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 35000
Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương phải kèm tài liệu để chứng minh.
- Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.
- Cụm từ “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc cao hơn với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.
- Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu