## Chương V_G3
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế ngoại chấn thương, ngoại thần kinh bổ sung lần 2 năm 2026-2028 (650 danh mục)
- Giá gói thầu: 228.748.789.500 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn năm trăm đồng);
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét từng phần;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 315 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP Cần Thơ
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục này:
STT | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên chung của hàng hoá | Tính năng kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | PP2600181177 | 25BSL2VTNGCT4.0001 | Cây đẩy chỉ | *Chất liệu: được làm bằng Nitinol. *Nêu đặc tính :Giúp cắt bào qua mô mềm trong nội soi khớp vai. Tương thích với hầu hết các công cụ cung cấp một neo, cắt, sửa chữa chính xác trong nội soi khớp vai. Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. Dễ dàng chụp và truy xuất các neo bằng cách di chuyển đơn từ một cửa sổ đang hoạt động. Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng. *Đạt tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 80
2 | PP2600181178 | 25BSL2VTNGCT4.0002 | Dây dẫn dịch dùng 1 lần | *Chất liệu: nhựa (PVC) * Kích cỡ: Dài 3m * Đặc tính: Dây sử dụng cho máy bơm nước dịch có kiểm soát sử dụng cho mổ nội soi khớp. bộ chíp điều khiển được dòng nước : Tốc độ đến 21 lít / phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg, có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng hay cài chế độ tự động cho từng chế độ : nội soi khớp gối, nội soi khớp vai, nội soi cột sống, khớp nhỏ. * Đạt tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 200
3 | PP2600181179 | 25BSL2VTNGCT4.0004 | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ HA toàn chuôi | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130mm - 190mm, tiêu chuẩn. * Ổ cối : vật liệu Titanium (Ti6V4 ELI), phun Titanium rỗ tổ ong có độ xốp cao dày 350µm, có 03 lỗ bắt vít. Có kích cỡ ổ cối đường kính 46mm – đường kính 64mm * Lớp đệm: vật liệu nhựa Polyethylene cao phân tử. Chỏm lớn, đường kính trong đường kính 32mm, đường kính 36mm, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. * Đầu xương đùi: thép không rỉ được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 32; đường kính 36mm. * Vít neo: Titanium, đường kính 6.0mm, dài 20mm – 45mm, tiêu chuẩn. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
4 | PP2600181180 | 25BSL2VTNGCT4.0005 | Đĩa đệm cột sống cổ bề mặt có răng cưa, các cỡ | Vật liệu Peek Optima Cao 4mm - 9mm, rộng 14mm, sâu 13mm Bề mặt cong theo giải phẫu, răng cưa cao 0,8mm, có khoan ghép xương, Đóng gói tiệt trùng sẵn, Tiêu chuẩn chất lượng : CE - Xuất xứ: G7 (Hoặc tương đương) | Cái | 5
5 | PP2600181181 | 25BSL2VTNGCT4.0006 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi trung bình | 1. Đầu xương đùi (chỏm): Vật liệu chỏm lớn Ceramic đường kính 32- 36 mm các cỡ. 2. Lớp đệm: Vật liệu Ceramic đường kính 46 -62mm đồng bộ với chỏm các cỡ. 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim titanium aluminum vanadium, phủ 2 lớp Titanium và HA, ổ cối bắt vít và có đinh chống xoay trên thân ổ cối ≥ 4 đinh, đồng bộ các cỡ. 4. Chuôi xương đùi: Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, phủ 2 lớp titanium và HA, góc cổ chuôi 135 độ hình ê-líp có gờ chống lún, đồng bộ các cỡ. 5. Vít ổ cối: Vật liệu titanium, đường kính ≤ 5.5mm, dài các cỡ. (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
6 | PP2600181182 | 25BSL2VTNGCT4.0008 | Cây móc chỉ dùng cho kỹ thuật khâu sụn chêm | Cây móc chỉ dùng cho kỹ thuật khâu sụn chêm được sử dụng trong nội soi khớp Kích thước: Tay cầm dài 17 inch, kim móc chỉ: 8.75 inch Chất liệu: tay cầm bằng nhựa ABS, cán bằng thép không rỉ và dây luồn bằng nitinol Đạt tiêu chuẩn FDA, CE - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 10
7 | PP2600181183 | 25BSL2VTNGCT4.0009 | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu bao gồm: *1 xi lanh 2 thân *1 bịt xi lanh dạng khóa Luer *1 ga-ro cầm máu bằng cao su y tế không latex *1 miếng gạc tẩm cồn *1 bộ kim truyền *1 miếng gạc, 2inch x 2inch *1 băng cứu thương *2 miếng dán nhãn tên bệnh nhân Bộ kít được thiết kế để hoàn thiện chu trình chuẩn bị huyết tương cho bệnh nhân 1 cách an toàn và khép kín (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
8 | PP2600181184 | 25BSL2VTNGCT4.0010 | Xương nhân tạo dạng gel, 2.5ml | - Chất liệu: Xương nhân tạo chứa các hạt β TCP tái hấp thu dạng vi hạt để tạo cầu nối cho xương phát triển. - Kích thước: Các hạt kết nối với nhau tạo lỗ xốp có kích thước 1-100µm + Thể tích:2.5ml - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
9 | PP2600181185 | 25BSL2VTNGCT4.0011 | Vít đuôi dài đa trục, mũ vít bước ren vuông kèm ốc khóa trong | 1. Vít đa trục mũ vít bước ren vuông: - Vít đa trục tự taro, góc xoay ±30 độ, có thiết kế đầu vít thon hình nón. - Vít đuôi dài: đuôi vít có phần nối dài có bước ren liên tục. - Mũ vít mỏng, thấp, bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ và cách nhau 0.51± 0.05mm. Trên thân vít có bước ren 2.5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ. + Vít bám xương tốt do có ren vít phù hợp xương cứng và xương xốp - Chất liệu vít bằng hợp kim titanium. - Kích thước: bao gồm các cỡ 5.5; 6.5; 7.5; 8.5, chiều dài từ 25mm đến 60mm (mỗi size tăng 5mm) 2. Ốc khóa trong: - Chất liệu bằng hợp kim titanium. - Kích thước: Ốc khóa trong có đường ren mở góc 12 độ, chiều rộng ren là 0.48±0.05 mm. - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
10 | PP2600181186 | 25BSL2VTNGCT4.0012 | Xi măng sinh học 24g kèm dung dịch pha | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật cột sống - Thời gian trộn ngắn (30 giây) và đạt được độ nhớt ứng dụng nhanh chóng ngay khi trộn. - Thành phần gồm: Bột xi măng 24g và dung dịch pha xi măng 10ml + Bột xi măng 24g gồm: poly(methyl methacrylate) 10.95 g; poly(methyl acrylate/methyl methacrylate) 1.75 g; zirconium dioxide 10.80 g; benzoyl peroxide 0.50 g. + Dung dịch pha 10ml gồm: methyl methacrylate 9.93 ml, N,N-dimethyl-p-toluidine 0.07 ml, ổn định với 60 ppm hydroquinone. - Thành phần có 45% Zirconium dioxide cho hình ảnh tia X tối ưu. - Nhiệt độ bảo quản: từ 0 độ đến 25 độ. - Nhiệt độ hoạt động: từ 18 độ đến 23 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
11 | PP2600181187 | 25BSL2VTNGCT4.0013 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng 15G. | 1. Kim dò cuống sống: Mũi vát, kích cỡ 15G. Chiều dài 100mm, 120mm, 150mm. Phần cán được làm bằng nhựa, có hệ thống khóa chống xoay và phần còn lại được làm bằng thép AISI 304. Tiệt khuẩn sẵn. '2. Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: + Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. Với kích thước nhỏ bộ trộn có thể làm lạnh xi măng và tăng thời gian làm việc. + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, gồm 1 xi lanh 10ml, ống nối dài 20cm có cơ chế dừng xi măng bằng cách quay 180° ngược chiều kim đồng hồ. 3. Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật cột sống: - Thời gian trộn ngắn (30 giây) và đạt được độ nhớt ứng dụng nhanh chóng ngay khi trộn. - Thành phần gồm: Bột xi măng 24g và dung dịch pha xi măng 10ml + Bột xi măng 24g gồm: poly(methyl methacrylate) 10.95 g; poly(methyl acrylate/methyl methacrylate) 1.75 g; zirconium dioxide 10.80 g; benzoyl peroxide 0.50 g. + Dung dịch pha 10ml gồm: methyl methacrylate 9.93 ml, N,N-dimethyl-p-toluidine 0.07 ml, ổn định với 60 ppm hydroquinone. - Thành phần có 45% Zirconium dioxide cho hình ảnh tia X tối ưu. - Nhiệt độ bảo quản: từ 0 độ đến 25 độ. - Nhiệt độ hoạt động: từ 18 độ đến 23 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
12 | PP2600181188 | 25BSL2VTNGCT4.0014 | Ốc khóa trong hình sao | -Ốc khóa trong cột sống lưng các loại, các cỡ - Chất liệu: Titanium. - Kích cỡ: đường kính 3.7mm x 9mm. - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Vít khóa trong có vòng trong hình ngôi sao tối ưu hóa việc siết chặc ốc vít. - Dùng với vít và thanh dọc đường kính 5.5mm.. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
13 | PP2600181189 | 25BSL2VTNGCT4.0018 | Đĩa đệm cột sống cổ | - Chất liệu đĩa: Peek Optima - Thiết kế: hình bán tròn, 2 bề mặt răng cưa một chiều, có 2 mấu gai ở hai bên để tránh di lệch đĩa đệm, có 2 khoang nhồi xương và 3 điểm định vị cản quang tantalum. - Kích thước: cao 4, 5, 6, 7, 8mm, rộng 14, 16mm, độ sâu 12,5mm, 14,5mm - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 20
14 | PP2600181190 | 25BSL2VTNGCT4.0019 | Đĩa đệm cột sống cổ có sẵn xương ghép | - Chất liệu đĩa: Peek Optima, thành phần xương: > 95% β-TCP. - Thiết kế: hình bán tròn, 2 bề mặt răng cưa một chiều, có 2 mấu gai ở hai bên để tránh di lệch đĩa đệm, có 2 khoang nhồi xương và 3 điểm định vị cản quang tantalum. - Kích thước: cao 4, 5, 6, 7, 8 mm, rộng 14 - 16mm, độ sâu 12,5mm, 14,5mm - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 10
15 | PP2600181191 | 25BSL2VTNGCT4.0021 | Nẹp cột sống cổ 1 tầng | Chất liệu hợp kim Titanium TA6V Eli, cơ chế khóa xoay trên thân nẹp. Độ dày nẹp từ 1.8-2mm, được uốn cong sẵn. Chiều dài nẹp từ 22-28mm, mỗi bước tăng 2mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
16 | PP2600181192 | 25BSL2VTNGCT4.0022 | Vít dùng cho nẹp cột sống cổ | Vật liệu hợp kim Titanium TA6V Eli, Vít có đường kính 4.0mm, chiều dài từ 13-19mm, mỗi bước tăng 2mm, Tương thích với hệ thống khóa của nẹp. Vít đa hướng tự khoan hoặc tự taro, góc nghiêng tối đa với nẹp từ 13-14 độ. Phân biệt kích thước bằng màu sắc. (Hoặc tương đương) | Cái | 40
17 | PP2600181193 | 25BSL2VTNGCT4.0023 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, đầu lưỡi hình móc câu | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, đầu lưỡi hình móc câu dùng trong nội soi cột sống hai cổng để loại bỏ, cắt, đông máu và cầm máu các mô mềm: - Thiết kế trục nhỏ với đường kính đầu đốt khoảng 3.8mm. Chiều dài thân đốt 130mm ± 20mm, chiều dài tay cầm 173mm ± 20mm. - Đầu lưỡi cắt đốt hình móc câu được thiết kế để cắt và cắt bỏ mô mềm. Toàn bộ đầu móc có chức năng cắt bỏ và đông tụ, giúp đầu đốt hoạt động tốt ở mọi góc độ. - Sử dụng công nghệ Plasma để tạo ra chính xác và tập trung lớp plasma mỏng 100μm xung quanh các điện cực, có tính năng kiểm soát phản hồi nhiệt độ để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra theo trạng thái lớp plasma và đặc tính của mô cần đốt, nhờ đó lưỡi cắt đốt có thể đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong khi vẫn giữ ở nhiệt độ làm việc thấp nhất (40-70°C). - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Cung cấp kèm máy đốt khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Cái | 15
18 | PP2600181194 | 25BSL2VTNGCT4.0024 | Dây bơm nước dùng trong nội soi chạy bằng máy | Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp loại dùng một lần, máy bơm có dải áp lực 10-150mmHg, dải lưu lượng 0,1-2,0 l/phút Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicone Dây bơm nước có 2 đầu nhọn cắm vào bình đựng nước và nắp đậy, 3 kẹp bấm, đầu nối với ống soi và nắp đậy, ... Tiệt trùng Cung cấp kèm máy bơm nước khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
19 | PP2600181195 | 25BSL2VTNGCT4.0025 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° | 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm; 3. Lớp đệm - Chất liệu Biolox Delta, đường kính trong 32, 36, 40mm 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu Delta Alumina Ceramic với các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm (S,M,L). 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần ceramic on ceramic và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Bộ | 1
20 | PP2600181196 | 25BSL2VTNGCT4.0026 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, chén in 3D nguyên khối | 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén in 3 chiều nguyên khối: - Chén hình bán cầu, cộng thêm lớp viền hình trụ nâng cao 3mm chống trật khớp. - Vỏ chén cực kỳ thô ráp nhờ bề mặt nguyên khối in 3 chiều từ bột CoCrMo, có kích thước lỗ trung bình là 700µm với độ xốp 63,3% giúp tối ưu độ ổn định chính và sự cố định đáng tin cậy mà không cần phải bắt thêm vít hay chân cố định. - Bề mặt in 3 chiều được phủ thêm một lớp hydroxyapatite 40µm để tăng cường sự tích hợp chính với xương chủ. Bề mặt bên trong chén là lớp gương bóng, giúp giảm sự mài mòn của lớp đệm di động - Chén có sẵn 14 kích cỡ (từ kích thước 42 đến 68 bước tăng 2mm). Đường kính trong từ 39-57mm, đường kính ngoài 45-63mm. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: Chất liệu UHMWPE grade GUR 1020 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22.2mm (Chiều dài cổ -2, +0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7) Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần chuyển động đôi và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
21 | PP2600181197 | 25BSL2VTNGCT4.0028 | Dây bơm nước nội soi | Bộ dây bơm nước chất liệu PVC có chạc chữ Y cho 2 đường nước vào, dài 3m, dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống. Loại sử dụng một lần, tiệt trùng sẵn. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
22 | PP2600181198 | 25BSL2VTNGCT4.0029 | Điện cực dùng sóng radio cao tần (RF) lưỡng cực dài 290 mm | Đường kính lõi 2.5mm dài 290mm, dùng với bộ tay cầm lưỡng cực tháo lắp được. Tiệt trùng sẵn dùng 1 lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
23 | PP2600181199 | 25BSL2VTNGCT4.0030 | Bộ kim dịnh vị | Bộ kim định vị dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống đường kính 18G (1.25mm), dài 250mm, tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 25
24 | PP2600181200 | 25BSL2VTNGCT4.0031 | Điện cực dùng sóng radio cao tần (RF) lưỡng cực dài 400 mm | Đường kính lõi 2.5mm dài 400mm, dùng với bộ tay cầm lưỡng cực tháo lắp được. Tiệt trùng sẵn dùng 1 lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
25 | PP2600181201 | 25BSL2VTNGCT4.0032 | Mũi mài đầu rãnh khế | Mũi mài tròn rãnh khế, đường kính 3.0mm dài 353.5mm. Dùng với vỏ ngoài đường kính 4mm. Dùng nhiều lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
26 | PP2600181202 | 25BSL2VTNGCT4.0033 | Mũi mài đầu kim cương 3.0mm | Mũi mài tròn kim cương có đường kính 3.0mm x 353.5mm dùng với vỏ ngoài đường kính 4mm, dài 350mm. Dùng nhiều lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
27 | PP2600181203 | 25BSL2VTNGCT4.0034 | Mũi mài đầu kim cương 3.7mm | Mũi mài tròn kim cương có đường kính 3.7mm x 355mm dùng với vỏ ngoài đường kính 4mm, dài 350mm. Dùng nhiều lần - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Cái | 25
28 | PP2600181204 | 25BSL2VTNGCT4.0052 | Vít neo cố định dây chằng điều chỉnh được độ dài | - Kích thước: dài 12mm rộng 4mm dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium màu xanh dương - Chất liệu vòng treo: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10 – 105 mm - Đường kính chỉ vòng loop: 1.5 mm - Dùng 1 sợi chỉ polyester #2 duy nhất để kéo và kiểm tra chốt ngang có lật hay không - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay (Hoặc tương đương) | Cái | 100
29 | PP2600181205 | 25BSL2VTNGCT4.0053 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 131 độ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120/135/140/150/155/160/165/170/175/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15 đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
30 | PP2600181206 | 25BSL2VTNGCT4.0054 | Khớp háng toàn phần không xi măng 131 độ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm/135mm/140mm/150mm/155mm/160mm/165mm/170mm/175mm/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp chất liệu Oxinium chứa 97.5% zirconium và 2.5% niobium, được xử lý nhiệt độ cao và ô xi hoá, tạo thành vật liệu với bề mặt sứ dày 5 micron trên lõi kim loại. kích thước 28, 32, 36 mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
31 | PP2600181207 | 25BSL2VTNGCT4.0055 | Khớp háng bán phần không xi măng, các cỡ | 1. Đầu lưỡng cực: chất liệu Cobalt Chrome với bề mặt chịu lực polyethylene liên kết chéo đường kính từ 36mm đến 65 mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. Phạm vi chuyển động 100° - Lớp lót chất liệu UHMWPE, có một vòng hỗ trợ UHMWPE bên trong vỏ cố định và có một vòng khóa UHMWPE lắp ráp phía trên vòng hỗ trợ. 2. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm). 3. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với (Offset): cổ ngắn (37 - 48mm), cổ dài (45 - 57mm) , góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với (Offset): cổ ngắn (34 - 45mm), cổ dài (41 - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy phun lớp Plasma (0.5mm). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175mm. M/L With 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ côn 12/14 * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
32 | PP2600181208 | 25BSL2VTNGCT4.0056 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, các cỡ | 1. Đầu lưỡng cực làm bằng Cobalt - Chrome, bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ 1mm. - Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật. 2. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm). 3. Thiết kế cổ rời: góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh độ dài ngắn và góc động từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 27mm–38.5mm. 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (34- 43mm), cổ dài (43 - 51mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (31- 40mm), cổ dài (34 - 43mm). Chiều dài: 176mm, 181mm, 186mm, 191mm, 196mm, 201mm, 206mm, 211mm, 216mm * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 8
33 | PP2600181209 | 25BSL2VTNGCT4.0057 | Khớp háng toàn phần không xi măng loại cổ chuôi 127 hoặc 135 độ | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46mm-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng liên kết chéo) siêu bền có bổ sung vitamin E giúp tăng khả năng chịu mài mòn, có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. 3. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm) với taper 12/14. 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35mm- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38mm- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15mm-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 8
34 | PP2600181210 | 25BSL2VTNGCT4.0058 | Khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng, các cỡ | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2.Lớp lót bằng liên kết chéo siêu bền có bổ sung vitamin E giúp tăng khả năng chịu mài mòn, có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. 3. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm) 4. Thiết kế cổ rời: góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh độ dài ngắn và góc động từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 27mm–38.5mm. 5. Cuống xương đùi chất liệu Titanium. Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (34- 43mm), cổ dài (43 - 51mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (31- 40mm), cổ dài (34 - 43mm). Chiều dài: 176mm, 181mm, 186mm, 191mm, 196mm, 201mm, 206mm, 211mm, 216mm 6.Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
35 | PP2600181211 | 25BSL2VTNGCT4.0059 | Khớp háng toàn phần không xi măng loại cổ chuôi 127 hoặc 135 độ COP | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng X-Linked Poly (liên kết chéo), có bờ chống trật 0 độ 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. Đường kính 44-68mm 3. Đầu xương đùi làm bằng Biolox Delta đường kính 28, 32, 36, 40mm. Lõi điều chỉnh được (-5.5mm, -2mm, +0mm, +1.5mm ±3,5mm,±4mm). 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung (37-44mm), cổ dài (42 - 49mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38- 45mm), cổ trung (43-50mm), cổ dài (46 - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175mm. M/L With 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
36 | PP2600181212 | 25BSL2VTNGCT4.0060 | Khớp háng toàn phần không xi măng các cỡ | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Rim-Lock Ceramic, có bờ chống trật 0 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. Đường kính 42-68mm 3. Đầu xương đùi làm bằng Biolox Delta đường kính các cỡ 28, 32, 36, 40mm. Lõi điều chỉnh được (-5.5mm, -2mm, +0mm, +1.5mm ±3,5mm,±4mm) 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung (37-44mm), cổ dài (42 - 49mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38- 45mm), cổ trung (43-50mm), cổ dài (46 - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175mm. M/L With 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA - Xuất xứ: G7 (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
37 | PP2600181213 | 25BSL2VTNGCT4.0061 | Khớp gối toàn phần có xi măng | 1. Lồi cầu lăn trên lớp đệm như gối tự nhiên (ball in socket). Chuyển động xoay sâu 1 góc 15 độ, bán kính góc ổn định 0 - 90 độ. Độ gập gối 145 độ- 8 cỡ lồi cầu đùi: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 - Độ rộng mặt trên (A/P): 59, 61, 64, 66, 70, 73, 77, 80mm - Độ dài mặt trên (M/L): 51, 54, 57, 60, 64, 68, 72, 76 mm 2. Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome /Titanium Alloy bề mặt nhám tạo độ kết dính với xi măng và xương.Mâm chày phải cho chân phải và trái cho chân trái. - Có 11 kích cỡ (size): 1, 2, 2+, 3, 4, 5, 6, 6+, 7, 8, 8+- Độ rộng mặt trên (A/P): 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64mm - Độ dài mặt trên (M/L): 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86mm.- Chiều dài thân (Stem Length): 31; 34; 35; 38; 41; 43; 50mm 3. Lớp đệm: Chất liệu Polythylene cao phân tử có 6 size, độ dày 10; 12; 14; 17; 20; 24mm. 4. Bánh chè: chất liệu Polythylene cao phân tử, thiết kế kiểu vòm, loại không chân và 3 chân. Có 8 kích cỡ về độ dày và đường kính: 25 x 7 mm; 25 x 9 mm; 26 x 8,0 mm; 28 x 7,0mm; 28 x 9,0mm; 29 x 8,0mm; 32 x 8,0 mm; 35 x 8,0 mm; 38 x 10 mm; 41 x 11,0 mm. 5. Xi măng: Đóng gói tiệt trùng kèm dung dịch * Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA - Xuất xứ: G7 (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
38 | PP2600181214 | 25BSL2VTNGCT4.0062 | Khớp háng toàn phần không xi măng, các cỡ | 1. Chuôi khớp háng: - Ti-6Al-4v, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm 12/14 . Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 22mm (0, +2, +4),28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8) 3. Ổ cối: Vật liệu : Ti-6Al-4v, thiết kế dạng bán cầu tỷ lệ tối ưu từ đầu đến vỏ bề mặt nhám tổ ong phủ lớp PPS + HA tinh khiết (titanium porous plasma spray + HA); kích thước từ 40mm-76mm, Bờ sau ổ cối được thiết kế cao lên 10°, bờ chống trật trên ổ cối, cơ chế khóa kép lớp đệm ngăn chặn các vi chuyển động giữa lớp đệm và ổ cối. 4. Lớp đệm: vật liệu: Vitamin E kết hợp UHMWPE , có 2 dạng chống trật neutral (0º) và hooded (10º) đường kính trong 28mm,32mm, 36mm. 5. Vít ổ cối: tự ren (self threading), đường kính 6,5mm và chiều dài 16mm-60mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: FDA - Xuất xứ: G7 (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
39 | PP2600181215 | 25BSL2VTNGCT4.0063 | Khớp háng bán phần không xi măng loại cổ chuôi 132 độ | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. Có 2 loại cuống cổ Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm, có chuôi nhỏ phù hợp với những ca bệnh lý lồng tủy nhỏ. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. Kích cỡ: 22mm, 28mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8. Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu lưỡng cực: Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đừơng kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
40 | PP2600181216 | 25BSL2VTNGCT4.0065 | Khớp háng toàn phần không xi măng, loại cổ chuôi 132 độ | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. Có 2 loại cuống cổ Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128-163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Chất liệu Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, không ăn mòn, không giải phóng Ion kim loại. Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác, bề mặt được đánh bóng. Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm phù hợp với đường kính trong Liner, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu: làm bằng Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, ăn mòn côn không đáng kể, không giải phóng Ion kim loại. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Đường kính ngoài phù hợp với các size của ổ cối. 5. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium, tự taro. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
41 | PP2600181217 | 25BSL2VTNGCT4.0066 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép, loại cổ chuôi 132 độ | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. Có 2 loại cuống cổ Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128-163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. Kích cỡ: 22mm, 28mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4. Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm trong: Vật liệu: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V), thiết kế dạng khóa áp lực âm. Kích cỡ size 36mm - 58mm, sử dụng head 22mm, 28mm. 5. Lớp đệm ngoài: Vật liệu: UHMWPE, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng. Thiết kế: dạng hình bán cầu, đường kính ngoài phù hợp với liner trong. Đường kính trong dùng cho head 22mm, 28mm 6.Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium, tự taro. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
42 | PP2600181218 | 25BSL2VTNGCT4.0067 | Khớp háng toàn phần không xi măng loại cổ chuôi 132 độ | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% . Góc cổ thân 125º đến 135º Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 11 size với mỗi bước tăng 1 size/ chiều dài thân chuôi: 116-181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Chất liệu Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, không ăn mòn, không giải phóng Ion kim loại. Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm phù hợp với đường kính trong Liner, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu: làm bằng Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, ăn mòn côn không đáng kể, không giải phóng Ion kim loại. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Đường kính ngoài phù hợp với các size của ổ cối. 5. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium, tự taro. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
43 | PP2600181219 | 25BSL2VTNGCT4.0068 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi, loại cổ chuôi 132 độ | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% . Góc cổ thân 125º đến 135º Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 11 size với mỗi bước tăng 1 size/ chiều dài thân chuôi: 116-181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. Kích cỡ: 22mm, 28mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8. Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm trong: Vật liệu: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V), thiết kế dạng khóa áp lực âm.. Đường kính trong được đánh bóng giảm sự ma sát, chống mài mòn vật liệu. Kích cỡ size 36mm - 58mm, sử dụng head 22mm, 28mm 5. Lớp đệm ngoài: Vật liệu: UHMWPE, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng. Thiết kế: dạng hình bán cầu, đường kính ngoài phù hợp với liner trong. Đường kính trong dùng cho head 22mm, 28mm. Lớp lót này chuyển động trên đầu head và xoay trong lớp lót trong. 6. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium, tự taro. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
44 | PP2600181220 | 25BSL2VTNGCT4.0069 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% . Góc cổ thân 125º đến 135º Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 11 size với mỗi bước tăng 1 size/ chiều dài thân chuôi: 116-181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. Kích cỡ: 22mm, 28mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8. Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Ổ cối: Loại TM cúp không bắt vít. Vật liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ ngoài lớp HA trên nền Titanium - Plasma lỗ tổ ong. Đường kính: 42-70mm với mỗi bước tăng 2mm. Đường kính ổ cối nhỏ phù hợp cho bệnh nhân bị trật khớp bẩm sinh, nghịch sản ổ chảo. 4. Lớp đệm: Vật liệu: UHMWPE High crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng. Thiết kế hình bán cầu, đường kính ngoài phù hợp với mặt trong ổ cối. Đường kính trong dùng cho head 22mm và 28mm. Lớp liner này chuyển động trên đầu head và xoay dễ dàng trong ổ cối. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
45 | PP2600181221 | 25BSL2VTNGCT4.0070 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép, chỏm Ceramic | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% . Góc cổ thân 125º đến 135º Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 11 size với mỗi bước tăng 1 size/ chiều dài thân chuôi: 116-181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Chất liệu Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, không ăn mòn, không giải phóng Ion kim loại. Kích cỡ: 28mmphù hợp với đường kính trong Liner, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm trong: Vật liệu: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V), thiết kế dạng khóa áp lực âm. Đường kính trong được đánh bóng giảm sự ma sát, chống mài mòn vật liệu. Kích cỡ size 36mm - 58mm, sử dụng head 22mm, 28mm 5. Lớp đệm ngoài: Vật liệu: UHMWPE, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng. Đường kính trong dùng cho head 22mm, 28mm. Lớp lót này chuyển động trên đầu head và xoay trong lớp lót trong. 6. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium, tự taro. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. - Xuất xứ: Châu Âu (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
46 | PP2600181222 | 25BSL2VTNGCT4.0075 | Bao chi gối | - Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây. - Đạt chuẩn CE, FDA. (Hoặc tương đương) | Đôi | 600
47 | PP2600181223 | 25BSL2VTNGCT4.0076 | Bao chi đùi | - Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân và phần đùi. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây. - Đạt chuẩn CE, FDA. (Hoặc tương đương) | Đôi | 100
48 | PP2600181224 | 25BSL2VTNGCT4.0082 | Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu được chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần cấu tạo từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt cần cho việc bám dính tiếp xúc với mô và đánh dấu bằng các đóm hình vuông màu xanh cho bề mặt không bám dính. Kích thước 27mmx27mm. (Hoặc tương đương) | Miếng | 50
49 | PP2600181225 | 25BSL2VTNGCT4.0083 | Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu được chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần cấu tạo từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt cần cho việc bám dính tiếp xúc với mô và đánh dấu bằng các đóm hình vuông màu xanh cho bề mặt không bám dính. Kích thước 45mmx45mm. (Hoặc tương đương) | Miếng | 50
50 | PP2600181226 | 25BSL2VTNGCT4.0084 | Miếng keo sinh học dán mô | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu được chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần cấu tạo từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt cần cho việc bám dính tiếp xúc với mô và đánh dấu bằng các đóm hình vuông màu xanh cho bề mặt không bám dính. Kích thước 45mm x 90mm. (Hoặc tương đương) | Miếng | 50
51 | PP2600181227 | 25BSL2VTNGCT4.0087 | Đĩa đệm lưng thẳng marker chất liệu Tantalum (các cỡ) | Chất liệu: PEEK đạt chuẩn ASTM F2026, Kích thước : - Loại PLIF : dài 25mm/ 28mm, rộng 11mm, cao 6-16mm - Loại PTLIF : dài 32mm, rộng 11mm, cao 6-16mm các điểm đánh dấu Tantalum (per ASTM F560) 2 điểm trên miếng ghép cho phép quan sát và kiểm soát vị trí miếng ghép trong phẫu thuật thông qua màn hình tăng sáng. Miếng ghép có đầu nhỏ và thon giúp đễ dàng đưa miếng ghép vào khe liên đốt bằng cách tự giãn, độ ưỡn 0º, 4º, 8º Khoang ghép xương : ngang 14.5mm, rộng 5.5mm Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 30
52 | PP2600181228 | 25BSL2VTNGCT4.0088 | Đĩa đệm cột sống lưng cong | - Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). - Thiết kế dạng cong (hình trái chuối/ hạt đậu…) - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) giúp đĩa đệm bám chắc vào bề mặt xương. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 8 độ, độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ, giúp đĩa đệm Tương thích với cấu trúc sinh lý cột sống khi đặt vào cơ thể bệnh nhân. - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ giúp dễ dàng đặt đĩa đệm vào giữa hai đốt sống lưng. - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt. Kỹ thuật này giúp giảm chấn động lên thân sống và đảm bảo đĩa đệm được đặt đúng vị trí. - Khoang nhồi xương lớn giúp chứa được nhiều xương ghép. - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. - Độ dài: 25mm đến 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. - Bán kính cong từ 28mm đến 34mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 150
53 | PP2600181229 | 25BSL2VTNGCT4.0091 | Vít đa trục lòng rỗng bơm xi măng kèm ốc khóa trong | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng - Vật liệu: Titanium. - Đường kính các cỡ vít: 5.5mm - 7.0mm, với mỗi bước tăng 0.5mm. - Chiều dài từ 30 đến 60mm, với mỗi bước tăng 5mm. - Vít đa trục, góc xoay 30 độ. Độ nghiêng tối thiểu: 25 độ. - Đầu vít có 4-6 lỗ để bơm xi măng qua thân sống. Đường ren xoáy theo chiều kim đồng hồ. - Thân vít xoắn ốc đa hướng tự taro. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + Ren lớn cho đầu vít vào dễ dàng. + Ren nhỏ làm bám chắc chân cung. - Vít có khả năng chống nung nóng và oxy hóa cao, Tương thích với hợp chất Chromaloy. Ốc khóa trong cột sống lưng các loại, các cỡ - Chất liệu: Titanium. - Kích cỡ: Nhỏ, đơn giản, đường kính 3.7mm x 9mm. - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Vít khóa trong có vòng trong hình ngôi sao tối ưu hóa việc siết chặc ốc vít. - Dùng kèm với vít 2 bước ren và thanh dọc đường kính 5.5mm. - Dùng chung với thanh dọc đường kính 5.5mm và ốc khóa trong. (Hoặc tương đương) Tiêu chuẩn chất lượng: EC * Đóng gói: cái/gói, chính hãng sản xuất | Cái | 200
54 | PP2600181230 | 25BSL2VTNGCT4.0093 | Xương nhân tạo dạng hạt các cỡ | Xương nhân tạo dạng hạt không đều - Thành phần: Xương tổng hợp chứa 75 % HA (hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2]) và 25% β TCP (Beta-Tricalcium Phosphate/Calcium Sulfate [Ca3(PO)4] có độ xốp. - Dạng hạt 2-4mm. - Tỉ trọng: ~0.7g/cm3. Mật độ xốp: 60-80%. - Cấu trúc khung 3D, kích thước phân tử 200µm-500µm, lực nén > 0.2MPa. - Được hấp thụ hoàn toàn trong vòng 12 tháng, tăng cường phản ứng mô tạo xương. - Tiệt trùng, 1 lọ chứa 5-10ml. (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
55 | PP2600181231 | 25BSL2VTNGCT4.0095 | Bộ trộn và bơm xi măng dùng 1 lần | Gồm: tay quay trộn xi măng, phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất), xi lanh để hút và bơm xi măng, 1 tay cầm, 1 ống nối. Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần, được đóng gói tiệt trùng sẵn (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
56 | PP2600181232 | 25BSL2VTNGCT4.0097 | Vít đa trục cột sống 2 bước ren, kèm ốc khóa trong, vật liệu Titanium | - Dành cho bệnh nhân bị loãng xương hoặc có mật độ xương trong thân sống thấp '- Vít dạng đa hướng, công nghệ khóa ngàm xoắn, ren dẫn kép - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) '- Tăng sự chịu lực xoắn vặn, hạn chế bị nhổ vis '- Khoảng cách bước ren xương cứng: 1,38mm '- Khoảng cách bước ren xương xốp là 2,75mm '- Khoảng cách bước ren dẫn kép: 5.5mm '- Chiều cao đầu vít là 15mm, chiều cao trên nẹp là 9.9mm, chiều cao dưới nẹp là 10.9mm, chiều rộng '- Thiết kế low-profile, Tương thích với 3 loại đường kính nẹp dọc: 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm '- Đường kính: 4.0mm - 8.5mm, bước tăng 0.5mm '- Chiều dài: 25mm - 60mm, bước tăng 0.5mm '- Vít tự taro, góc quay lên đến 60 độ '- Ốc khóa trong vật liệu Titan '- tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 200
57 | PP2600181233 | 25BSL2VTNGCT4.0098 | Vít đa trục rỗng nòng kèm ốc khóa trong, chiều cao 15mm | - Vật liệu: Hợp kim Titan(Ti - 6Al-4V) '- Công nghệ khóa ngàm xoắn '- Thiết kế ren dẫn kép trên thân vít, tự taro, rỗng nòng toàn bộ '- Dùng trong mổ can thiệp ít xâm lấn '- Đường kính: 4.5mm,5.5mm,6.5mm,7.5mm, 8.5mm '- Chiều dài: 25mm đến 100mm '- Góc quay đa hướng 60 độ '- Đầu vít cao 15mm, 8 điểm tiếp xúc tăng sự vững chắc '- Ốc khóa trong vật liệu titanium '- tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
58 | PP2600181234 | 25BSL2VTNGCT4.0099 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần điện cực RF cho nội soi cột sống một cổng (PSLD/PELD) 1. Loại điện cực: - Dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng (PSLD/PELD) 2. Chiều dài ống - Có ít nhất 3 chiều dài khác nhau: 150mm, 240mm, 320mm 3. Đầu cắm - Tùy chọn kết nối 6 pin, hoặc dây cắm 2 điểm kết nối cong 4. Tính năng: - Khả năng uốn cong đầu tip - Đầu tip chịu nhiệt, chống dính mô - Tự động tạm dừng khi đầu đốt tiếp xúc với kim loại. - Điều khiển bằng bàn đạp chân hoặc tay. - Có gờ chống trượt tay cầm - Tích hợp hệ thống nhận diện điện cực tự động - Toàn bộ vật liệu chống ăn mòn, chịu nhiệt cao >150°C (Hoặc tương đương) | Cái | 20
59 | PP2600181235 | 25BSL2VTNGCT4.0100 | Mũi khoan mài kim cương tròn, loại nhám 330mm dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Lưỡi mài kim cương tròn, loại nhám các cỡ nhiều dùng trong nội soi cột sống 1 cổng: 1. Ứng dụng trong phẫu thuật - Sử dụng trong các phẫu thuật như laminectomy, foraminotomy. 2. Thông số kỹ thuật - Đường kính: 3.0/ 3.5/ 3.7mm - Chiều dài: 185mm - 355mm - Chất liệu: Đầu mũi khoan được phủ kim cương nhân tạo. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
60 | PP2600181236 | 25BSL2VTNGCT4.0102 | Mũi khoan sọ não tự dừng dùng một lần các cỡ | Kích thước đường kính trong/ngoài là 11/14 hoặc 7/11 hoặc 6/9mm, dùng cho xương sọ có độ dày 3mm hoặc 1mm, thiết kế dùng một lần, đầu nhọn trung tâm chống trượt, có thể khởi động lại ở bất kỳ thời điểm nào, cơ chế tạo vùng đệm xương (Hoặc tương đương) | Cái | 100
61 | PP2600181237 | 25BSL2VTNGCT4.0103 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, chuôi có rãnh dọc chống xoay, phun plasma rỗ tổ ong. Ổ cối phun plasma tổ ong 30% độ xốp. | * Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V) phủ Ti-Plasma rỗ tổ ong, chuôi tiết diện hình chữ nhật, có rãnh dọc chống xoay, được vát thuôn dần hai bên 5°; hai mặt trước-sau 2° làm tăng độ chịu nén, chống lún. Góc cổ chuôi 132°. Neck Taper 12/14 mm, dài 137mm - 177mm * Ổ cối: hybrid cup vật liệu Titanium, phủ Titanium – Plasma dạng rỗ tổ ong với hơn 30% độ xốp, hình bán cầu, có 3 lỗ bắt vít, kích cỡ 44mm – 74mm. * Lớp đệm: Polyethylene cao phân tử, có bờ chống trật, size đường kính 28mm-32mm, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. Cơ chế khóa giữa ổ cối và lớp đệm PE giúp cố định an toàn, chống xoay, chống lắc * Đầu xương đùi: Ceramic (Sứ) thế hệ 4 (Màu hồng) được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size đường kính 32mm-36mm (S, M, L). * Vít: Titanium đường kính đường kính 6,4mm, chiều dài 15mm - 60mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
62 | PP2600181238 | 25BSL2VTNGCT4.0104 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Liner PE, chuôi có rãnh dọc chống xoay, phun plasma rỗ tổ ong. Ổ cối phun plasma tổ ong 30% độ xốp. | * Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V) phủ Ti-Plasma rỗ tổ ong, chuôi tiết diện hình chữ nhật, có rãnh dọc chống xoay, được vát thuôn dần hai bên 5°; hai mặt trước-sau 2° làm tăng độ chịu nén, chống lún. Góc cổ chuôi 132°. Neck Taper 12/14 mm, kích cỡ dài 137mm - 177mm * Ổ cối: hybrid cup vật liệu Titanium, phủ Titanium – Plasma dạng rỗ tổ ong với hơn 30% độ xốp, hình bán cầu, có 3 lỗ bắt vít, có kích cỡ 44mm – 74mm. * Lớp đệm: Polyethylene cao phân tử, có bờ chống trật, size đường kính 28-32mm, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. Cơ chế khóa giữa ổ cối và lớp đệm PE giúp cố định an toàn, chống xoay, chống lắc * Đầu xương đùi: hợp kim Co-Cr-Mo được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 28mm-32mm (S, M, L) * Vít: Titanium đường kính đường kính 6,4mm, chiều dài 15mm - 60mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
63 | PP2600181239 | 25BSL2VTNGCT4.0105 | Khớp háng toàn phần không xi măng COC, chuôi có rãnh dọc chống xoay, phun plasma rỗ tổ ong. Ổ cối phun plasma tổ ong 30% độ xốp. | * Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V) phủ Ti-Plasma rỗ tổ ong, chuôi tiết diện hình chữ nhật, có rãnh dọc chống xoay, được vát thuôn dần hai bên 5°; hai mặt trước-sau 2° làm tăng độ chịu nén, chống lún. Góc cổ chuôi 132°. Neck Taper 12/14 mm, có kích cỡ dài 137mm - 177mm * Ổ cối: hybrid cup vật liệu Titanium, phủ Titanium – Plasma dạng rỗ tổ ong với hơn 30% độ xốp, hình bán cầu, có 3 lỗ bắt vít, có kích cỡ 44mm – 74mm. * Lớp đệm: Ceramic (Sứ) thế hệ 4 (Màu hồng), đường kính trong đường kính 32-36mm, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. Đặc tính cơ học cao, chống mài mòn tốt * Đầu xương đùi: Ceramic (Sứ) thế hệ 4 (Màu hồng) được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size đường kính 3mm²-36mm (S, M, L). * Vít: Titanium đường kính đường kính 6,4mm, chiều dài 15mm - 60mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
64 | PP2600181240 | 25BSL2VTNGCT4.0106 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi có rãnh dọc chống xoay, phun plasma rỗ tổ ong. Tầm vận động 68°. | * Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V) phủ Ti-Plasma rỗ tổ ong, chuôi tiết diện hình chữ nhật, có rãnh dọc chống xoay, được vát thuôn dần hai bên 5°; hai mặt trước-sau 2° làm tăng độ chịu nén, chống lún. Góc cổ chuôi 132°. Neck Taper 12/14 mm, có kích cỡ, dài 137mm - 177mm * Ổ cối lưỡng cực 2 lớp: lớp ngoài Co-Cr Mo được đánh bóng chính xác; bên trong nhựa Polyethylene cao phân tử 2 tâm chuyển động, góc xoay 68°, có cơ chế khóa vòng giúp lắp chỏm xương đùi đơn giản và ngừa trật khớp. Size: đường kính 38-60mm. * Đầu xương đùi: hợp kim Co-Cr-Mo được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 22-28mm (S, M, L) (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
65 | PP2600181241 | 25BSL2VTNGCT4.0107 | Khớp háng bán phần có xi măng, có rãnh đầu chuôi phân bố áp lực lên xi măng. Tầm vận động 68°. | * Cuống xương đùi: Thép không rỉ (Stainless steel), có 01 rãnh tại đầu chuôi để phân bố áp lực lên xi măng, Neck Taper 12/14 mm. Góc cổ chuôi: 132°, có 5 size (3, 5, 7, 9 và 11), chiều dài 129mm - 161mm. Cuống vuốt thon dần có rãnh làm giảm lực cắt, tăng độ chịu nén. Định tâm đường kính ngoài 16mm – 22mm, có 4 cánh. * Ổ cối lưỡng cực 2 lớp: lớp ngoài Co-Cr Mo được đánh bóng chính xác; bên trong nhựa Polyethylene cao phân tử 2 tâm chuyển động, góc xoay 68°, có cơ chế khóa vòng giúp lắp chỏm xương đùi đơn giản và ngừa trật khớp. Size: đường kính 38mm-60mm. * Đầu xương đùi: hợp kim Co-Cr-Mo được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 22mm-28mm (S, M, L) * Nút chặn xi măng: nhựa Polyethylene cao phân tử, size đường kính 13mm-20mm-27mm. * Xi măng xương có kháng sinh (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
66 | PP2600181242 | 25BSL2VTNGCT4.0108 | Khớp gối toàn phần cố định có xi măng, loại ổn định có mấu ngừa trật khớp, trụ mâm chày nghiêng 3° | * Lồi cầu đùi: hợp kim Co-Cr-Mo, có mấu "Cam" ngăn ngừa trật khớp. Hình dạng cong tăng tầm hoạt động của xương bánh chè. Có size từ F3 - F12 * Mâm chày: Hợp kim Co-Cr-Mo, dạng cố định (fixed bearing) PS, có vòng tăng cường chịu lực, chứa lớp đệm, rãnh dọc chống xoay. Trụ mâm chày nghiêng 3° thiết kế phù hợp giải phẫu sinh lý, có size T3 - T12 * Lớp đệm: Polyethylene cao phân tử, kiểu cố định (Fixed Type), hình dạng phù hợp lồi cầu tăng sự tiếp xúc, chống trật, lồi cầu đùi có khả năng xoay trên bề mặt đĩa đệm, có size FI 3 – FI 12, mỗi size có độ dày lớp đệm từ 10mm - 26mm * Bánh chè: Polyethylene cao phân tử, dạng 3 chân (peg) hình vòm (dome), chân dài 5.5mm, biên ngoài 1.5mm, size đường kính 26mm – 40mm. * Xi măng xương có kháng sinh (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
67 | PP2600181243 | 25BSL2VTNGCT4.0109 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, chuôi có rãnh dọc chống xoay, đuôi xẻ rãnh. | * Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium, chuôi tiết diện hình chữ nhật, rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay, được vát thuôn dần hai bên 8°-12°; hai mặt trước-sau 6° làm tăng độ chịu nén, chống lún. Có lỗ buộc dây. Đuôi chuôi xẻ rãnh giúp phân bố đều ứng suất. Góc cổ chuôi 135°. Neck Taper 12/14 mm, có kích cỡ, dài 133mm - 213mm * Ổ cối lưỡng cực 2 lớp: lớp ngoài Co-Cr Mo được đánh bóng chính xác; bên trong nhựa Polyethylene cao phân tử 2 tâm chuyển động, góc xoay 68°, có cơ chế khóa vòng giúp lắp chỏm xương đùi đơn giản và ngừa trật khớp. Size: đường kính 38mm-60mm. * Đầu xương đùi: hợp kim Co-Cr-Mo được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 22mm-28mm (S, M, L) (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
68 | PP2600181244 | 25BSL2VTNGCT4.0110 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép có lớp phủ Ti độ dày lớn, phủ HA toàn chuôi | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130mm - 190mm. * Ổ cối: loại vật liệu thép không rỉ, phủ 02 lớp: HAP 100µm trên nền Titanium 300µm. Bề mặt tiếp xúc được đánh bóng làm giảm ma sát đến mức thấp nhất chống mài mòn, có 12 kích cỡ đường kính 44mm – 66mm * Lớp đệm: Polyethylene cao phân tử, độ dày lớp PE tối thiểu 8.5mm, đường kính trong phù hợp đầu xương đùi, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. * Đầu xương đùi: thép không rỉ được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 22mm - 28mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
69 | PP2600181245 | 25BSL2VTNGCT4.0111 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuyển động kép loại thay lại, có lớp phủ Ti độ dày lớn, phủ HA toàn chuôi | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130mm - 190mm, tiêu chuẩn. * Ổ cối: vật liệu thép không rỉ , phủ lớp HAP dày 155µm. neo giữ bằng các tai ngoài và móc, mặt trong được đánh bóng. Có kích cỡ đường kính 50mm – đường kính 66mm * Lớp đệm: Polyethylene cao phân tử , độ dày lớp PE tối thiểu 8.5mm, đường kính trong phù hợp đầu xương đùi, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. * Đầu xương đùi: thép không rỉ được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size 28mm. * Vít: Titanium, đường kính 6mm, dài 40mm – 60mm, (Hoặc tương đương) | Bộ | 15
70 | PP2600181246 | 25BSL2VTNGCT4.0112 | Khớp gối toàn phần có xi măng, thiết kế siêu đồng dạng, loại di động, trụ mâm chày nghiêng 5° | * Lồi cầu đùi: hợp kim Co-Cr, độ gập duỗi tối đa 155°, rãnh trượt xương bánh chè nghiêng 7 độ giảm bớt lực căng của gân bánh chè, bán kính đơn lồi cầu từ -20° đến 90°, có 8 kích cỡ F0 - F7 * Mâm chày: hợp kim Co-Cr , trụ mâm chày đơn khối, tâm xoay lệch trục 1/3 về phía trước, trụ mâm chày nghiêng 5 độ, có kích cỡ T00, T0 - T7 phù hợp lồi cầu đùi * Lớp đệm: nhựa Polyethylene cao phân tử , kiểu di động, độ dày tối thiểu 6mm, có thể xoay ±20° quanh trục. Độ đồng dạng cao giữa lồi cầu đùi và lớp đệm làm tăng diện tích tiếp xúc, giảm ứng suất. Lớp đệm được vát phía sau tránh tổn thương mô mềm, mỗi loại có 4 cỡ độ dày H10 - H16 * Bánh chè: vật liệu Polyethylene cao phân tử (cross-linked), dạng hình vòm (dome), có 3 chân, kích cỡ đường kính 26mm - 41mm * Xi măng xương có kháng sinh (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
71 | PP2600181247 | 25BSL2VTNGCT4.0113 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly chỏm lớn, phủ HA toàn chuôi | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130mm - 190mm, tiêu chuẩn. * Đầu xương đùi: Ceramic cao cấp thế hệ 4 (màu hồng), dạng hình cầu, size 32mm; 36mm; 40mm * Lớp đệm: vật liệu nhựa Polyethylene cao phân tử . Chỏm lớn, đường kính trong đường kính 32mm, đường kính 36mm, đường kính ngoài phù hợp ổ cối. * Ổ cối : loại vật liệu Titanium (Ti6V4 ELI), phun Titanium rỗ tổ ong có độ xốp cao dày 350µm, có 03 lỗ bắt vít. Có kích cỡ ổ cối đường kính 46mm – đường kính 64mm * Vít neo: Titanium, đường kính 6.0mm, dài 20mm – 45mm, tiêu chuẩn. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
72 | PP2600181248 | 25BSL2VTNGCT4.0114 | Khớp gối bán phần có xi măng loại cố định | * Bán cầu đùi: hợp kim CoCrMo, có 4 cỡ F1 - F4 mỗi bên trái phải. * Lớp đệm: nhựa PE cao phân tử UHMWPE, kiểu cố định, độ dày 9-10-11-12-14mm * Mâm chày bán phần: hợp kim CoCrMo, có 5 cỡ T1 - T5 mỗi bên trái phải. * Xi măng xương có kháng sinh (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
73 | PP2600181249 | 25BSL2VTNGCT4.0115 | Xi măng sinh học có kháng sinh dùng trong thay khớp | Xi măng sinh học, khối lượng 40g, chứa kháng sinh họ aminoglycoside (Gentamicin) với phổ hoạt động rộng và hiệu quả chống lại hấu hết các vi khuẩn gây nhiễm trùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Sinh nhiệt thấp giảm nguy cơ hoại tử xương. Bao gồm: - Một gói bột polyme: (Polymethyl Methacrylate 84,3% + Bezoyl Peroxide 2,3% + Barium Sulphate 9,6% + Gentamicin 3,8% - Dung môi: [Methylmethacrylate (84,4%) + Buthylmethacrylate (13,2%) (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
74 | PP2600181250 | 25BSL2VTNGCT4.0116 | Khớp háng bán phần không xi măng, phủ HA toàn chuôi loại | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130 - 190mm, tiêu chuẩn. * Đầu xương đùi: thép không rỉ được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: đường kính 22.2mm; 28mm. * Ổ cối lưỡng cực 2 lớp: lớp ngoài thép không gỉ được đánh bóng chính xác; bên trong nhựa Polyethylene cao phân tử , có cơ chế khóa vòng bằng PE giúp lắp chỏm xương đùi đơn giản và ngừa trật khớp. Có size: đường kính 38mm-62mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
75 | PP2600181251 | 25BSL2VTNGCT4.0117 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Ceramic, phủ HA toàn chuôi | * Cuống xương đùi: loại H, vật liệu hợp kim Titanium, phủ HA toàn chuôi dày 155µm, thiết kế rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Góc cổ chuôi 135°, Neck Taper 12/14, có 10 kích cỡ T09 - T20, chiều dài 130 - 190mm, tiêu chuẩn. * Ổ cối : loại PE/CE, vật liệu Titanium (Ti6V4 ELI), phun Titanium rỗ tổ ong có độ xốp cao dày 350µm, có 03 lỗ bắt vít. Có 10 kích cỡ ổ cối Ø46 – 64mm * Lớp đệm: Ceramic thế hệ 4 (màu hồng), đường kính trong Ø32, 36, 40mm, đường kích ngoài phù hợp ổ cối. * Đầu xương đùi: Ceramic cao cấp thế hệ 4 (màu hồng), dạng hình cầu, size 32; 36; 40mm * Vít neo: Titanium, Ø6.0mm, dài 20 – 45mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
76 | PP2600181252 | 25BSL2VTNGCT4.0119 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng cổ liền HA | 1. Đầu lưỡng cực: chất liệu Cobalt Chrome với bề mặt chịu lực polyethylene liên kết chéo, đường kính từ 36mm đến 65 mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. Phạm vi chuyển động 100° - Lớp lót chất liệu UHMWPE, có một vòng hỗ trợ UHMWPE bên trong vỏ cố định và có một vòng khóa UHMWPE lắp ráp phía trên vòng hỗ trợ. 2. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28mm, 32mm, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm). 3. Cuống xương đùi với góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm). Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38mm- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy phủ lớp Hydroxyapatite (HA). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
77 | PP2600181253 | 25BSL2VTNGCT4.0120 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài cổ rời | 1. Đầu lưỡng cực: chất liệu Cobalt Chrome với bề mặt chịu lực polyethylene liên kết chéo, đường kính từ 36mm đến 65 mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. Phạm vi chuyển động 100° - Lớp lót chất liệu UHMWPE, có một vòng hỗ trợ UHMWPE bên trong vỏ cố định và có một vòng khóa UHMWPE lắp ráp phía trên vòng hỗ trợ. 2. Đầu xương đùi: làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28mm, 32mm, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3.5mm,+7mm). 3. Cổ rời : góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh độ dài ngắn và góc động từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 27mm–38.5mm. 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium. Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi: Cổ ngắn (34mm- 43mm), cổ dài (43mm - 51mm). Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (31mm- 40mm), cổ dài (39mm - 47mm). Chiều dài: 176mm, 181mm, 186mm, 191mm, 196mm, 201mm, 206mm, 211mm, 216mm * Đạt tiêu chuẩn CE và FDA. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
78 | PP2600181254 | 25BSL2VTNGCT4.0121 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Plasma cổ liền | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Poly (liên kết chéo), có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định. 3. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3.5mm,+7mm) với taper 12/14. 4. Cuống xương đùi với góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi: Cổ ngắn (35mm- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm).Góc cổ cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi: Cổ ngắn (38- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15mm-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
79 | PP2600181255 | 25BSL2VTNGCT4.0122 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi HA cổ liền | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46mm-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Poly (liên kết chéo), có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định. 3. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28mm, 32mm, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3.5mm,+7mm) với taper 12/14. 4. Cuống xương đùi với góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi: Cổ ngắn (35mm- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm).Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38mm- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy phủ Hydroxyapatite (HA). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15mm-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
80 | PP2600181256 | 25BSL2VTNGCT4.0123 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46mm-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Poly (liên kết chéo), có bờ chống trật 0 độ 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định. 3. Đầu xương đùi đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm). 4. Cuống xương đùi với góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35mm- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm). Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38mm- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15mm-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
81 | PP2600181257 | 25BSL2VTNGCT4.0125 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic on Ceramic | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Ceramic, có bờ chống trật 0 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định. Đường kính 42mm-68mm 3. Đầu xương đùi đường kính các cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm) 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy, Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35mm- 42mm), cổ trung (37mm-44mm), cổ dài (42mm - 49mm).Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38mm- 45mm), cổ trung (43mm-50mm), cổ dài (46mm - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm. M/L With 27mm-36mm; A/P Thick 12mm-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15mm-50mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
82 | PP2600181258 | 25BSL2VTNGCT4.0127 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | 1. Lồi cầu lăn trên lớp đệm như gối tự nhiên (ball in socket). Chuyển động xoay sâu 1 góc 15 độ, bán kính góc ổn định 0 - 90 độ. Độ gập gối 145 độ - 8 cỡ lồi cầu đùi: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 - Độ rộng mặt trên (A/P): 59, 61, 64, 66, 70, 73, 77, 80mm - Độ dài mặt trên (M/L): 51, 54, 57, 60, 64, 68, 72, 76 mm 2. Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome /Titanium Alloy bề mặt nhám tạo độ kết dính với xi măng và xương. Mâm chày phải cho chân phải và trái cho chân trái. - Có 11 kích cỡ (size): 1, 2, 2+, 3, 4, 5, 6, 6+, 7, 8, 8+ - Độ rộng mặt trên (A/P): 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64mm - Độ dài mặt trên (M/L): 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86mm. - Chiều dài thân (Stem Length): 31; 34; 38; 41mm 3. Lớp đệm: Chất liệu Polythylene cao phân tử có 6 size, độ dày 10; 12; 14; 17; 20; 24mm. 4. Bánh chè: chất liệu Polythylene cao phân tử 1 chân và 3 chân. Có 7 kích cỡ về độ dày và đường kính: 26 x 8,0 mm; 28 x 7,0mm; 28 x 9,0mm; 29 x 8,0mm; 32 x 8,0 mm; 35 x 8,0 mm; 38 x 10 mm; 41 x 11,0 mm. 5. Xi măng: Xi măng được đóng gói gồm: Một ống chất lỏng monomer 14.4g và 16.4g vô trùng và một gói bột polymer 40g * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
83 | PP2600181259 | 25BSL2VTNGCT4.0128 | Nẹp 1 tầng | Nẹp cổ trước một tầng uốn sẵn. Chất liệu Titanium alloy TA6V, có 4 lỗ, dày 1.8mm, chỗ rộng nhất 17mm, độ dài 21mm-31mm (bước tăng 5mm) Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
84 | PP2600181260 | 25BSL2VTNGCT4.0129 | Nẹp 2 tầng | Nẹp cổ trước hai tầng uốn sẵn. Chất liệu Titanium alloy TA6V, có 6 lỗ, dày 1.8mm, chỗ rộng nhất 17mm, độ dài 36mm-51mm (bước tăng 5mm) Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
85 | PP2600181261 | 25BSL2VTNGCT4.0130 | Vít cột sống cổ lối trước | Vít chất liệu Titanium alloy TA6V, Vít đường kính 4mm - 4.5mm, chiều dài 10mm-22mm (bước tăng 2mm), tự khoan/ tự taro. Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
86 | PP2600181262 | 25BSL2VTNGCT4.0131 | Xi măng sinh học dùng trong tạo hình thân đốt sống | Xi măng làm từ hai thành phần vô trùng: polyme ở dạng bột và dung dịch lỏng monome - Thành phần dung dịch pha có trọng lượng 9.2g : Methyl methacrylate 99.3%; N,N dimethyl-p-toluidine 0.7%; Hydroquinone 20ppm - Thành phần xi măng bột: Polymethylmethacrylate 19.2%; Methyl methacrylate styrene copolymer 35.3%; Benzoyl peroxide 0.5 % ; ZrO2 45% - Sau khi trộn dạng bột quánh sệt, có cản quang, thời gian đông cứng sau 6 phút, có thể tiêm tối đa 22 phút ở nhiệt độ 20°C - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
87 | PP2600181263 | 25BSL2VTNGCT4.0132 | Xi măng xương kèm dung dịch pha | Xi măng làm từ hai thành phần vô trùng: polyme ở dạng bột và dung dịch lỏng monome - Thành phần dung dịch pha có trọng lượng 9.2g : Methyl methacrylate 99.3%; N,N dimethyl-p-toluidine 0.7%; Hydroquinone 20ppm - Thành phần xi măng bột: Polymethylmethacrylate 19.2%; Methyl methacrylate styrene copolymer 35.3%; Benzoyl peroxide 0.5 % ; ZrO2 45% - Sau khi trộn dạng bột quánh sệt, có cản quang, thời gian đông cứng sau 6 phút, có thể tiêm tối đa 22 phút ở nhiệt độ 20°C - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
88 | PP2600181264 | 25BSL2VTNGCT4.0133 | Xi măng khớp có kháng sinh | Xi măng xương có kháng sinh Gentamicin: - Thành phần dung dịch pha có trọng lượng 14.4g/ 16.4g : MMA (Methyl methacrylate) 84.4%; Butyl methacrylate: 13.2 %; DMPT (N,N-dimethyl-p-toluidine) 2.4%; HQ (Hydroquinone) 20ppm - Thành phần xi măng bột 41.6g: Poly(methyl methacrylate) (PMMA) 84.3% ; Barium sulphate (BaSO4) 9.6%; Benzoyl peroxide (BPO) 2.3%; Gentamicin sulphate 3.8% - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
89 | PP2600181265 | 25BSL2VTNGCT4.0134 | Kim chọc dò | * Kim chọc dò đốt sống - Cung cấp ba loại kim phẫu thuật đốt sống mới (11G & 13G). • Loại tiêu chuẩn: dành cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da. • Loại Confort: dùng cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da có hướng dẫn. • Loại Confort Biopsy: dành riêng cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da có hướng dẫn và thủ thuật sinh thiết Chiều dài 125mm, có 2 kích cỡ 11G và 13G. Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
90 | PP2600181266 | 25BSL2VTNGCT4.0135 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng | * Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng S5 Kit có tính năng an toàn nhờ quá trình trộn và bơm không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X. Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng nhờ nắp khóa. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa 120 bar và dung tích lên đến 10ml. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
91 | PP2600181267 | 25BSL2VTNGCT4.0136 | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | * Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống, gồm: 1. Xi măng: Thành phần dung dịch pha có trọng lượng 9.2g : Methyl methacrylate 99.3%; N,N dimethyl-p-toluidine 0.7%; Hydroquinone 20ppm. Thành phần xi măng bột: Polymethylmethacrylate 19.2%; Methyl methacrylate styrene copolymer 35.3%; Benzoyl peroxide 0.5 % ; ZrO2 45% 2. Kim chọc dò đốt sống - Cung cấp ba loại kim phẫu thuật đốt sống mới (11G & 13G). • Loại tiêu chuẩn: dành cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da. • Loại Confort: dùng cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da có hướng dẫn. • Loại Confort Biopsy: dành riêng cho thủ thuật phẫu thuật đốt sống qua da có hướng dẫn và thủ thuật sinh thiết Chiều dài 125mm, có 2 kích cỡ 11G và 13G. Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn 3. Bộ trộn: Gồm: tay quay trộn xi măng, phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất. Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng S5 Kit có tính năng an toàn nhờ quá trình trộn và bơm không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X. Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng nhờ nắp khóa. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa 120 bar và dung tích lên đến 10ml. Được đóng gói tiệt trùng sẵn * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
92 | PP2600181268 | 25BSL2VTNGCT4.0138 | Kim chọc bơm xi măng | Dụng cụ cung cấp xi măng, cung cấp khả năng, cung cấp an toàn 1ml xi măng xương * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
93 | PP2600181269 | 25BSL2VTNGCT4.0139 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chỏm khớp | 1. Chuôi khớp háng: - Ti-6Al-4v, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm TM 12/14. Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Đầu xương đùi: - Vật liệu Cobalt Chrome - đường kính 22mm, 28mm, 32mm, 36mm 3. Ổ cối bán phần: - Chất liệu CoCrMo, bên trong là lớp đệm UHMWPE, kích thước 40mm - 54mm (trong đó kích thước 40mm-46mm bước tăng 1mm từ 46mm-54mm bước tăng 2mm), có kèm khoá chống trật. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
94 | PP2600181270 | 25BSL2VTNGCT4.0140 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Chuôi khớp háng: - Ti-6Al-4v, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm TM 12/14 . Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 22mm (0, +2, +4), 28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8). Taper 12/14 3. Ổ cối: - Vật liệu: Ti-6Al-4v, thiết kế dạng bán cầu tỷ lệ tối ưu từ đầu đến vỏ bề mặt nhám tổ ong phủ lớp PPS (Độ dày: 30-150µm, độ xốp < 10%, độ nhám (Rt) 30-80µm, độ kết tinh > 60%) + HA tinh khiết. Độ dày 350 - 700μm, độ bám dính 35 MPa, độ xốp 30-70%. độ nhám (Rt) 200 - 400μm. - Kích thước từ 40mm-76mm trong đó kích thước 40mm-46mm 2 lỗ bắt vít, 46mm - 58mm 3 lỗ bắt vít, 58mm - 76mm 5 lỗ bắt vít. 4. Lớp đệm: vật liệu: Vitamin E kết hợp UHMWPE , có 2 dạng chống trật neutral (0º) và hooded (10º) đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. 5. Vít ổ cối: đường kính 6,5mm và chiều dài 16mm, (20mm-80mm bước tăng 5mm). * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
95 | PP2600181271 | 25BSL2VTNGCT4.0141 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic | 1. Chuôi khớp háng: - Ti-6Al-4v, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm TM 12/14 . Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Chỏm xương đùi: - Đường kính 22mm (0, +2, +4), 28mm (-3.5, 0, +3.5), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8). Taper 12/14 3. Ổ cối: - Vật liệu: Ti-6Al-4v, thiết kế dạng bán cầu tỷ lệ tối ưu từ đầu đến vỏ bề mặt nhám tổ ong phủ lớp PPS (Độ dày: 30-150µm, độ xốp < 10%, độ nhám (Rt) 30-80µm, độ kết tinh > 60%) + HA tinh khiết. Độ dày 350μm - 700μm, độ bám dính 35 MPa, độ xốp 30%-70%. độ nhám (Rt) 200μm - 400μm. - Kích thước từ 40mm-76mm trong đó kích thước 40mm-46mm 2 lỗ bắt vít, 46mm - 58mm 3 lỗ bắt vít, 58mm - 76mm 5 lỗ bắt vít. 4. Lớp đệm: vật liệu: Vitamin E kết hợp UHMWPE , có 2 dạng chống trật neutral (0º) và hooded (10º) đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. 5. Vít ổ cối: đường kính 6,5mm và chiều dài 16mm, (20mm-80mm bước tăng 5mm). * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
96 | PP2600181272 | 25BSL2VTNGCT4.0142 | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195µm - 255µm. Có 2 loại cổ chuôi Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, Cổ côn (Taper) 12mm/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr). Kích cỡ: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. có 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44mm-70mm với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu: UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5. Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15mm -70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
97 | PP2600181273 | 25BSL2VTNGCT4.0144 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195µm - 255µm. Có 2 loại cổ chuôi Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, Cổ côn (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm-163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Ceramic. Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron.có 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Kích cỡ từ 44mm-70mm với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu: làm bằng Ceramic, ăn mòn côn không đáng kể, không giải phóng Ion kim loại. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15mm -70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
98 | PP2600181274 | 25BSL2VTNGCT4.0145 | Khớp háng bán phần không xi măng | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120µm-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr). Kích cỡ: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm; 40mm có các size (S, M, L, XL). 3. Đầu lưỡng cực: Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đừơng kính ngoài từ 38mm, 40mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
99 | PP2600181275 | 25BSL2VTNGCT4.0146 | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr). Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Kích cỡ từ 44mm-70mm với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5. Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15mm-70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
100 | PP2600181276 | 25BSL2VTNGCT4.0147 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Ceramic. Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, tiệt trùng ETO. Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
101 | PP2600181277 | 25BSL2VTNGCT4.0148 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120µm-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Chất liệu Ceramic. Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. có 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Kích cỡ từ 44mm-70mm với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu làm bằng Ceramic, ăn mòn côn không đáng kể, không giải phóng Ion kim loại. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15mm-70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
102 | PP2600181278 | 25BSL2VTNGCT4.0149 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70%, Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120µm-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr). Kích cỡ: 22mm, 28mm có các size (S, M, L, XL) 3. Lớp đệm: Vật liệu UHMWPE. Đường kính trong 22mm tương ứng đường kính ngoài (39mm, 41mm, 32mm, 36mm, 37mm) và đường kính trong 28mm tương ứng đường kính ngoài (39mm, 41mm, 43mm, 45mm, 46mm, 47mm, 49mm, 51mm, 53mm, 55mm, 57mm, 59mm) 4. Ổ cối: Vỏ ngoài có hình bán cầu, với bề mặt ngoài được phủ để cố định không cần xi măng với ổ cối của bệnh nhân. Vật liệu và lớp phủ (Ti6Al4V với lớp phủ HA). Bề mặt bên trong được đánh bóng cao cho phép khớp nối với lớp lót polyethylene di động. Bề mặt ngoài của vỏ cũng bao gồm các gân và rãnh để hỗ trợ cố định. Các rãnh cung cấp sự ổn định quay và trục. Kích thước từ 42mm - 64mm (Bước tăng 2mm) * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
103 | PP2600181279 | 25BSL2VTNGCT4.0150 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép, chỏm Ceramic | 1. Cuống xương đùi: làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120µm-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. Cổ côn (Taper) 12/14. Độ đi lệch cổ chuôi (Offset): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. Góc cổ chuôi 125º-135º. Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Có 10 size tương ứng chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181. Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Đầu xương đùi: Vật liệu Ceramic. Kích cỡ: 28mm phù hợp với đường kính trong Liner, có các size -3,5; 0; +4; 3. Ổ cối: Vật liệu Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. Kích cỡ từ 44mm-70mm với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm trong: Vật liệu làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V). 5. Lớp đệm: Vật liệu UHMWPE. Đường kính trong 22mm tương ứng đường kính ngoài (39mm, 41mm, 32mm, 36mm, 37mm) và đường kính trong 28mm tương ứng đường kính ngoài (39mm, 41mm, 43mm, 45mm, 46mm, 47mm, 49mm, 51mm, 53mm, 55mm, 57mm, 59mm) 6. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15mm-70 mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
104 | PP2600181280 | 25BSL2VTNGCT4.0151 | Vít cố định dây chằng | Vít sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Có vít ren ngược phù hợp với gối phải. Đường kính: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm. Chiều dài: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. Chất liệu: sinh học tự tiêu 75% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với 25% Hydroxyapatite (HA) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
105 | PP2600181281 | 25BSL2VTNGCT4.0152 | Lưỡi bào xương ngược chiều dùng trong nội soi khớp các cỡ | Lưỡi bào xương ngược chiều sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo, thiết kế rỗng nòng. Một hộp bao gồm Lưỡi bào xương ngược chiều, mũi khoan dẫn đường 2.4mm và cây rút chỉ. Khoan tiến tạo đường hầm đường kính 4.9mm. Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính 5.5mm - 12mm, bước tăng 0.5mm. Có ống đo chiều dài cầu xương. Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (hoặc tương đương) | Cái | 50
106 | PP2600181282 | 25BSL2VTNGCT4.0153 | Cây đẩy chỉ | Cây đẩy luồn chỉ. Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong trái 45 độ, cong phải 45 độ, uốn lên trên 45 độ, uốn lên trên 70 độ, hình lưỡi liềm. Vô trùng, sử dụng một lần. Thiết kế tay cầm thao tác một tay, có bánh xe. Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. Kèm chỉ dài 48 inch (Hoặc tương đương) | Cái | 5
107 | PP2600181283 | 25BSL2VTNGCT4.0154 | Bộ kim và kẹp thu chỉ chóp xoay khớp vai, các loại | Kim lưỡi gà dùng cho súng khâu chóp xoay. Kim tròn, uốn cong sẵn chất liệu nitinol. Mũi kim có rãnh để mang và bảo vệ chỉ. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
108 | PP2600181284 | 25BSL2VTNGCT4.0155 | Vít cố định dây chằng chéo | • Thiết kế chốt: 4 lỗ, Chiều dài chốt: 12mm, chiều rộng chốt 4mm, dày 2mm. • Chỉ kéo Ultrabraid màu trắng số 5, chỉ lật màu xanh số 5. • Chiều dài vòng treo gân: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm • Chất liệu: Chốt làm bằng titanium màu vàng, Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester đường kính 5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
109 | PP2600181285 | 25BSL2VTNGCT4.0156 | Chỉ không tiêu | Chỉ không tiêu số 2 kèm kim. Chất liệu: Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW) polyethylene siêu bền. Dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và co-braid. Đã tiệt trùng. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
110 | PP2600181286 | 25BSL2VTNGCT4.0157 | Lưỡi bào sụn khớp, cửa sổ bào rộng, thiết kế rỗng nòng | Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp, thiết kế rỗng nòng. Vô trùng, dùng một lần. Thiết kế răng vát ở cả hai mặt. Có các loại đường kính 2.0mm, 2.9mm, 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Loại thẳng có chiều dài làm việc 13.3cm. Loại cong có phần cong dài 17mm. Loại dài có chiều dài làm việc 18cm. Loại ngắn có chiều dài làm việc 7cm. Có tính năng khóa cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
111 | PP2600181287 | 25BSL2VTNGCT4.0158 | Lưỡi mài xương các cỡ, cửa sổ mài rộng, thiết kế rỗng nòng | Lưỡi bào xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, thiết kế rỗng nòng, có vạch màu chốt, mã màu theo cỡ để nhận diện, đã tiệt trùng. Đường kính: 4.0mm, 5.5mm. Tốc độ tối đa 8000-10000 vòng/phút. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
112 | PP2600181288 | 25BSL2VTNGCT4.0159 | Lưỡi bào khớp | Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng hoặc cong dài 17mm, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế răng vát ở cả hai mặt, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
113 | PP2600181289 | 25BSL2VTNGCT4.0160 | Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio cao tần | • Đầu đốt, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. • Tạo plasma dày 100µm-200µm giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh • Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại • Có đường hút nước • Đường kính mũi 5.25mm • Đường kính phần thân 3,75mm • Đầu mũi nghiêng 90° (Hoặc tương đương) | Cái | 50
114 | PP2600181290 | 25BSL2VTNGCT4.0161 | Đầu đốt mô bằng sóng radio cao tần | Đầu đốt mô mềm, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Khe hút đơn hình ngôi sao. Đầu mũi nghiêng 90°. Đường kính mũi (tối đa) 5.5mm, đường kính thân 3.5 mm. Điện cực đốt gồm 4 viên cầu. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
115 | PP2600181291 | 25BSL2VTNGCT4.0162 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn nước: chất liệu plastic. Lưu lượng nước lên tới 2.5l/phút, có hộp điều khiển. Tổng chiều dài 2 dây: 5.3m. Có đường nước vào và ra. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
116 | PP2600181292 | 25BSL2VTNGCT4.0163 | Vít neo khớp vai tự tiêu đường kính 2.9mm có phủ HA, kèm 1 sợi chỉ | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp . Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm một sợi chỉ siêu bền số 2, Đường kính 2.9 mm. Đường kính ngoài 3.7 mm, dài 11.5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 40
117 | PP2600181293 | 25BSL2VTNGCT4.0164 | Vít neo khớp vai tự tiêu đường kính 2.9mm có phủ HA, kèm 2 sợi chỉ | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp . Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền số 2, Đường kính 2.9 mm. Đường kính ngoài 3.7 mm, dài 11.5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 10
118 | PP2600181294 | 25BSL2VTNGCT4.0165 | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu, khâu chóp xoay | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Thiết kế ren cắt ở đầu xa giúp dễ đặt neo và ren khoá ở đầu gần chống bật neo. • Chất liệu PLLA - HA tự tiêu giúp tăng tốc độ liền xương, đã tiệt trùng • Kèm hai hoặc ba sợi chỉ số 2 • Đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm tương ứng chiều dài 18.7mm,19.2mm, 19.2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
119 | PP2600181295 | 25BSL2VTNGCT4.0166 | Vít chỉ khâu chóp xoay | Chất liệu: PEEK, đã tiệt trùng. Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. Tay vặn giới hạn mô men xoắn, đảm bảo chốt bên trong khoá chỉ vào thân neo. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang giúp chống bật neo và dễ đóng neo. Kích thước neo: 4.5mm và 5.5mm tương ứng đường kính 5.8mm và 6.7mm. Chiều dài bung tương ứng 20.4mm và 20.8mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
120 | PP2600181296 | 25BSL2VTNGCT4.0167 | Troca nhựa dùng trong nội soi khớp các cỡ | Ống trocar nhựa. Tích hợp khoá ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. Thiết kế nhấn vào, vặn ra giúp bám chắc vào mô và đem lại khả năng điều chỉnh hữu ích. Chất liệu: polycarbonate, Latex-free. Đường kính 4.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 5.5mm (chiều dài: 45mm,55mm,72mm) Đường kính 6.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 7.0mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 8.5mm (chiều dài: 45mm,72mm,90mm) (Hoặc tương đương) | Cái | 20
121 | PP2600181297 | 25BSL2VTNGCT4.0168 | Vít chỉ khâu sụn chêm kỹ thuật khâu all inside, chốt trượt bung neo chủ động 360 độ, tích hợp khóa giới hạn độ sâu 10mm-18mm | Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. Thiết kế chốt trượt bung neo chủ động 360° cho phép bung neo tại mọi vị trí tay. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK và nút chỉ không tiêu 2-0 chất liệu UHMW polyethelene. Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10mm-18mm. Mũi kim 17 gauge (Hoặc tương đương) | Cái | 30
122 | PP2600181298 | 25BSL2VTNGCT4.0169 | Vít chỉ khâu sụn chêm kỹ thuật khâu all inside, có hai neo 5mm chất liệu peek | Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All-Inside, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK và nút chỉ số 0 buộc sẵn không tiêu, chất liệu UHMW polyethelene (Hoặc tương đương) | Cái | 30
123 | PP2600181299 | 25BSL2VTNGCT4.0170 | Vít neo không buộc chỉ, Đường kính vít 2.9mm, Chất liệu PEEK | Vít neo không buộc chỉ, vít 2.9mm, thân cán dài 6.3 inch. Thiết kế chốt bên trong khoá chỉ. Chất liệu PEEK. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
124 | PP2600181300 | 25BSL2VTNGCT4.0171 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ HA, chỏm 135 độ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119mm/125mm/132mm/136mm/139mm/143mm/147mm/151mm/155mm/159mm/163mm/167mm/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ 2. Chỏm khớp 135 độ phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm, đường kính ngoài từ 38 đến 55 mm (bước tăng 1), chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. Phạm vi chuyển động 82 độ với cổ +0 và 88 độ với cổ -3. (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
125 | PP2600181301 | 25BSL2VTNGCT4.0172 | Khớp háng bán phần không xi măng chỏm 131 độ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm/135mm/140mm/150mm/155mm/160mm/165mm/170mm/175mm/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp 131 độ phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm, đường kính ngoài từ 38 đến 55 mm (bước tăng 1), chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. Phạm vi chuyển động 82 độ với cổ +0 và 88 độ với cổ -3. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
126 | PP2600181302 | 25BSL2VTNGCT4.0173 | Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng | Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng 1. Cuống khớp đầu côn 12/14. Cổ dạng hình thang tròn, giúp tăng phạm vi chuyển động. Hai tuỳ chọn cổ: Standard Offset (131 độ), High Offset (125độ) Chuôi hình thon chất liệu Titanium. Thiết kế rãnh gồm chốt rãnh lớn và chốt rãnh nhỏ. Chốt rãnh lớn cung cấp độ ổn định dọc và xoay, giảm nguy cơ lún. Tăng chiều rộng 50% từ đầu xa đến đến đầu gần. Chốt rãnh nhỏ cung cấp độ ổn định dọc, tăng cả chiều rộng và chiều cao từ đầu xa tới đầu gần, tạo cấu trúc hình nêm đa dạng giúp chống lún. Chiều dài chuôi: 190mm, 240mm, 300mm Đường kính: 12mm-27mm (bước tăng 1mm). Chuôi dài 190mm có đường kính 12mm-21mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22mm và 28mm, đường kính ngoài từ 38mm đến 55 mm (bước tăng 1), chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. Phạm vi chuyển động 82 độ với cổ +0 và 88 độ với cổ -3. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
127 | PP2600181303 | 25BSL2VTNGCT4.0174 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài 1. Cuống khớp đầu côn 12/14. Cổ dạng hình thang tròn, giúp tăng phạm vi chuyển động. Hai tuỳ chọn cổ: Standard Offset (131 độ), High Offset (125độ) Chuôi hình thon chất liệu Titanium. Thiết kế rãnh gồm chốt rãnh lớn và chốt rãnh nhỏ. Chốt rãnh lớn cung cấp độ ổn định dọc và xoay, giảm nguy cơ lún. Tăng chiều rộng 50% từ đầu xa đến đến đầu gần. Chốt rãnh nhỏ cung cấp độ ổn định dọc, tăng cả chiều rộng và chiều cao từ đầu xa tới đầu gần, tạo cấu trúc hình nêm đa dạng giúp chống lún. Chiều dài chuôi: 190mm, 240mm, 300mm Đường kính: 12mm-27mm (bước tăng 1mm). Chuôi dài 190mm có đường kính 12mm-21mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40mm đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 độ và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
128 | PP2600181304 | 25BSL2VTNGCT4.0175 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài 1. Cuống khớp đầu côn 12/14. Cổ dạng hình thang tròn, giúp tăng phạm vi chuyển động. Hai tuỳ chọn cổ: Standard Offset (131 độ), High Offset (125độ) Chuôi hình thon chất liệu Titanium. Thiết kế rãnh gồm chốt rãnh lớn và chốt rãnh nhỏ. Chốt rãnh lớn cung cấp độ ổn định dọc và xoay, giảm nguy cơ lún. Tăng chiều rộng 50% từ đầu xa đến đến đầu gần. Chốt rãnh nhỏ cung cấp độ ổn định dọc, tăng cả chiều rộng và chiều cao từ đầu xa tới đầu gần, tạo cấu trúc hình nêm đa dạng giúp chống lún. Chiều dài chuôi: 190mm, 240mm, 300mm Đường kính: 12mm-27mm (bước tăng 1mm). Chuôi dài 190mm có đường kính 12mm-21mm. 2. Chỏm khớp chất liệu Oxinium chứa 97.5% zirconium và 2.5% niobium, được xử lý nhiệt độ cao và ô xi hoá, tạo thành vật liệu với bề mặt sứ dày 5 micron trên lõi kim loại. kích thước 28mm, 32mm, 36 mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
129 | PP2600181305 | 25BSL2VTNGCT4.0176 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA các cỡ góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119mm/125mm/132mm/136mm/139mm/143mm/147mm/151mm/155mm/159mm/163mm/167mm/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40mm đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 độ và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
130 | PP2600181306 | 25BSL2VTNGCT4.0177 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA các cỡ góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119mm/125mm/132mm/136mm/139mm/143mm/147mm/151mm/155mm/159mm/163mm/167mm/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ 2. Chỏm khớp chất liệu Oxinium chứa 97.5% zirconium và 2.5% niobium, được xử lý nhiệt độ cao và ô xi hoá, tạo thành vật liệu với bề mặt sứ dày 5 micron trên lõi kim loại. kích thước 28, 32, 36 mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
131 | PP2600181307 | 25BSL2VTNGCT4.0178 | Khớp háng toàn phần không xi măng các cỡ góc cổ chuôi 131 độ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm/135mm/140mm/150mm/155mm/160mm/165mm/170mm/175mm/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
132 | PP2600181308 | 25BSL2VTNGCT4.0179 | Khớp háng toàn phần không xi măng các cỡ góc cổ chuôi 131 độ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm/135mm/140mm/150mm/155mm/160mm/165mm/170mm/175mm/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp chất liệu Oxinium chứa 97.5% zirconium và 2.5% niobium, được xử lý nhiệt độ cao và ô xi hoá, tạo thành vật liệu với bề mặt sứ dày 5 micron trên lõi kim loại. kích thước 28mm, 32mm, 36 mm (-3, +0, +4, +8) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40mm đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm đến 70 mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
133 | PP2600181309 | 25BSL2VTNGCT4.0180 | Khớp gối toàn phần nhân tạo có xi măng không kháng sinh cố định | Thiết kế hộp ổn định lối sau, bao gồm các chi tiết sau: 1. Lồi cầu xương đùi (Femoral Condyle) chất liệu CoCr với các cỡ 1 N, 2N, 3N, 3, 4N, 4, 5N, 5, 6N, 6, 7, 8. trong đó cỡ N (narrow) hẹp hơn 2mm môi bên theo chiều trong ngoài so với cỡ tiêu chuẩn. Mặt trước nghiêng 3 độ. Chiều trước sau các cỡ tương ứng: 47mm, 51mm, 54mm, 58mm, 61mm, 65mm, 70mm, 75mm. Lồi cầu sau có bề dày 9.5mm (với các cỡ từ 1-6), 11.5mm (với cỡ 7,8) 2. Mâm chày (Tibial tray) Chất liệu titanium với 8 kích cỡ riêng biệt trái, phải: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiều trước sau các cỡ: 42mm, 45mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 59mm. Chiều trong ngoài: 60mm, 64mm, 68mm, 71mm, 74mm, 77mm, 81mm, 85mm. Bề dày 2.3mm, độ dốc 3 độ 3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Insert) với 4 kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6,7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm. Chất liệu UHMWPE 4. Bánh chè (Patella) với đường kính: 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, 35mm; độ dày 9mm, 13mm tính cả chiều cao chốt 5. Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
134 | PP2600181310 | 25BSL2VTNGCT4.0181 | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng loại cố định, các cỡ | Khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định, cấu trúc gồm: 1. Lồi cầu xương đùi (Femoral Components) chất liệu OXINIUM (Oxidized Zirconium) với 11 cỡ, phân biệt chân trái/phải: 7 cỡ tiêu chuẩn: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 4 cỡ hẹp 3N, 4N, 5N, 6N. Chiều trong-ngoài từ 58mm-80mm, chiều trước-sau từ 50mm-75mm. Hộp ổn định lối sau có tường phía trước 2. Mâm chày (Tibial Baseplates) Chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V. Có 8 cỡ, phân biệt chân trái/phải: 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6, 7, 8. Chiều trước sau từ 42mm-59mm, chiều trong ngoài từ 60mm-85mm. Dốc 3 độ, bề dày 2.3mm 3. Đĩa đệm mâm chày (Insert) chất liệu ultra-high molecular weight polyethylene với 4 kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm 4. Bánh chè (Patella) với đường kính: 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, 35mm; độ dày 9mm, 13mm tính cả chiều cao chốt 5. Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
135 | PP2600181311 | 25BSL2VTNGCT4.0182 | Xi măng xương không kháng sinh | Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
136 | PP2600181312 | 25BSL2VTNGCT4.0183 | Xi măng xương có kháng sinh gentamicin | Xi măng xương có kháng sinh gentamicin (0.55g gentamicin/44.9g bột). Bột xi măng chất liệu Gentamicin (dưới dạng gentamicin sulphate), Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), zirconium dioxide, benzoyl peroxide và chất tạo màu chlorophyll E141. Dung dịch pha chứa: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chất tạo màu E141. Chứa chất tạo màu chlorophyll (E141). (Hoặc tương đương) | Cái | 50
137 | PP2600181313 | 25BSL2VTNGCT4.0184 | Xi măng xương cản xạ độ nhớt cao chứa Gentamicin và Clindamycin có màu xanh lục. | Xi măng xương cản xạ độ nhớt cao chứa Gentamicin và Clindamycin. Có màu xanh lục. Bột xi mang thành phần: Poly (metyl metacrylat /methacrylate), Zirconium dioxide, Benzoyl peroxide, chất tạo màu E141. Dung dịch pha thành phần: metyl metacrylat, dimetyl-p-toluidin, hydroquinon và chất tạo màu E141. Một gói 42,7 g bột chứa: 1,0 g gentamicin (dưới dạng gentamicin sulphat) và 1,0 g clindamycin (dưới dạng clindamycin hydrochloride) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
138 | PP2600181314 | 25BSL2VTNGCT4.0185 | Nẹp cổ trước 1 tầng bằng hợp kim titanium | Thiết kế phù hợp cố định cột sống cổ lối trước,một tầng. Tích hợp ốc khóa trên nẹp, tránh tuột vít, cung cấp khẳng định bằng mắt, âm thanh và xúc giác khi khóa vít. Bề dầy nẹp: 2.3mm. Chiều rộng 16mm. Chiều dài từ 10mm đến 26 mm Cửa sổ quan sát mảnh ghép lớn, rộng 11mm, chiếm nhiều hơn 66% bề rộng nẹp. Góc bắt vít nghiêng trong 6 độ, nghiêng tương ứng theo trục đầu/chân 10 độ Chất liệu hợp kim titanium (Hoặc tương đương) | Cái | 10
139 | PP2600181315 | 25BSL2VTNGCT4.0186 | Nẹp cố định cột sống cổ lối trước 2 tầng bằng hợp kim titanium | Thiết kế phù hợp cố định cột sống cổ lối trước, 2 tầng. Tích hợp ốc khóa trên nẹp, tránh tuột vít, cung cấp khẳng định bằng mắt, âm thanh và xúc giác khi khóa vít. Bề dầy nẹp: 2.3mm. Chiều rộng 16mm. Chiều dài từ 24mm-46mm Cửa sổ quan sát mảnh ghép lớn, rộng 11mm, chiếm nhiều hơn 66% bề rộng nẹp. Góc bắt vít nghiêng trong 6 độ, nghiêng tương ứng theo trục đầu/chân 10 độ Chất liệu hợp kim titanium (Hoặc tương đương) | Cái | 10
140 | PP2600181316 | 25BSL2VTNGCT4.0187 | Vít cột sống cổ trước bằng hợp kim titan | Vít sử dụng với nẹp cổ lối trước. Thiết kế đơn trục hoặc đa trục, tự khoan hoặc tự taro Biên độ hoạt động ±20 độ. Góc bắt vít nghiêng trong 6 độ, nghiêng tương ứng theo trục đầu/chân 10 độ. Đường kính 4.2mm hoặc 4.6mm, chiều dài vít 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm Chất liệu: Hợp kim titan (Hoặc tương đương) | Cái | 100
141 | PP2600181317 | 25BSL2VTNGCT4.0188 | Miếng ghép Đĩa đệm cột sống cổ lối trước, các cỡ | miếng ghép Đĩa đệm cột sống cổ lối trước. Thiết kế mặt vát dẫn đường tự giãn. Bốn cỡ: 11mmx12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm, 15mmx18mm. Hai dạng song song hoặc 7 độ. Các chiều cao 5mm-12mm, bước tăng 1mm. Chất liệu PEEK, có ba chốt tantalum. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
142 | PP2600181318 | 25BSL2VTNGCT4.0189 | Miếng ghép đĩa đệm cổ kèm vít khung titanium với đĩa đệm PEEK các cỡ | Gồm khung titanium với đĩa đệm PEEK. Đĩa đệm đi kèm với vít truyền thống và/hoặc các neo cong được đặt thẳng hàng với đĩa đệm, loại bỏ nhu cầu với các dụng cụ nghiêng, đặc biệt ở các tầng cao và thấp. Ba hình dáng điểm bám theo mặt phẳng trục (12x14mm, 14x16mm,15x18mm). Ba hình dạng theo mặt phẳng đứng (0°, 7°, và 12°). 8 chiều cao 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm. Vít đa/ đơn trục dùng với đĩa đệm cổ - Đường kính 3.6 mm hoặc 4.2mm - Thiêt kế tự taro, tự khoan - Chiều dài 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm - Chất liệu Titanium (Hoặc tương đương) | Cái | 10
143 | PP2600181319 | 25BSL2VTNGCT4.0190 | Xương nhân tạo 2ml | Xương sinh học nhân tạo, được sử dụng để điều trị khuyết xương. Tạo tín hiệu và thu thập tế bào tạo xương, giúp tăng tốc liền xương. Sử dụng được ngay, không cần trộng với nhảnh ghép tự thân hoặc BMA. Thành phần: Bioglass, Glycerol, polyethylene glycol (PEG). Có dạng cục. Đóng gói vô trùng trong xi lanh. Dung tích 2ml (Hoặc tương đương) | Cái | 10
144 | PP2600181320 | 25BSL2VTNGCT4.0191 | Xương nhân tạo 5ml | Xương sinh học nhân tạo, được sử dụng để điều trị khuyết xương. Tạo tín hiệu và thu thập tế bào tạo xương, giúp tăng tốc liền xương. Sử dụng được ngay, không cần trộng với nhảnh ghép tự thân hoặc BMA. Thành phần: Bioglass, Glycerol, polyethylene glycol (PEG). Có dạng cục. Đóng gói vô trùng trong xi lanh. Dung tích 5ml (Hoặc tương đương) | Cái | 10
145 | PP2600181321 | 25BSL2VTNGCT4.0192 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ HA các cỡ, kết hợp ổ cối nguyên khối(COP) | 01 chuôi khớp: Chất liệu : Ti6Al4V, Ca5 (OH) (PO4)3 - Toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ lớp HA dày 150µm; thân được thiết kế có rãnh cấu trúc sườn; tiết diện hình thang; dạng chêm 3 chiều. Cổ chuôi 12/14 mm. - Góc cổ - thân chuôi (CCD-angle) : 134 độ, có các rãnh nhỏ. - Kích cỡ (stem size) : Standard: 7 - 18 (bước tăng 1) tương ứng với chiều dài 125mm - 180mm (bước tăng 5mm). XS: 7 - 12 (bước tăng 1) tương ứng với chiều dài 125mm - 145mm (bước tăng 5mm) 01 ổ cối nguyên khối COP có tính đàn hồi. Chất liệu: Ti6Al4V, TiCP, HXLPE được bổ sung Vitamin E. - Lớp lót ổ cối: Hình bán cầu dẹt có lỗ bắt vít; bên ngoài được làm bằng chất liệu Ti6Al4V và phủ thêm lớp titanium ( TiCP); bên trong lớp đệm được làm bằng chất liệu HXPLE liên kết chéo cao bổ sung vitamin E, kích cỡ ổ cối : từ 44mm đến 70mm với bước tăng 2 mm. 01 chỏm khớp: Chất liệu (Al2O3-ZrO2) - Kích cỡ: Đường kính ngoài 28mm tương thích với ổ cối từ 44mm đến 70mm. Đường kính ngoài 32 mm tương thích với ổ cối từ 48mm trở lên. Đường kính ngoài 36 mm tương thích với ổ cối từ 52mm đến 70mm. Lỗ chỏm có nhiều kích cỡ với chiều dài cổ -3.5 (S), 0 (M), +3.5 (L), -4 (S), 0 (M), +4 (L), +8 (XL) để khi lắp vào chuôi tạo ra các chiều dài cổ khác nhau. Vít ổ cối (chỉ sử dụng khi cần thiết): Đường kính 4mm; vật liệu: TiCP; Chiều dài: 22mm - 52 mm, bước tăng 2 mm. Đã tiệt trùng sẵn (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
146 | PP2600181322 | 25BSL2VTNGCT4.0193 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi ngắn dùng cho phẫu thuật lối trước/ lối sau, kết hợp Ổ cối nguyên khối (COP) có tính đàn hồi | 01 chuôi khớp: Chất liệu : Ti6Al4V, phủ TPS + CaP. Toàn bộ bề mặt thân chuôi được phun nhám titan plasma (TPS) và canxi photphat; thân tiết diện hình thang; dạng chêm 3 chiều (Triple Taper), Cổ chuôi 12mm/14 mm. Định dạng chuôi ngắn: chiều dài chuôi từ 84mm-118mm. 01 ổ cối nguyên khối COP có tính đàn hồi: chất liệu Ti6Al4V, TiCP, HXLPE được bổ sung Vitamin E. - Lớp lót ổ cối: Hình bán cầu dẹt có lỗ bắt vít; bên ngoài được làm bằng chất liệu Ti6Al4V và phủ thêm lớp titanium (TiCP); bên trong lớp đệm được làm bằng chất liệu HXPLE liên kết chéo cao bổ sung vitamin E, kích cỡ ổ cối : từ 44mm đến 70 mm với bước tăng 2 mm. 01 chỏm khớp: Chất liệu (Al2O3-ZrO2) - Kích cỡ: Đường kính ngoài 28 mm tương thích với ổ cối từ 42mm đến 70mm. Đường kính ngoài 32 mm tương thích với ổ cối từ 46mm trở lên. Đường kính ngoài 36 mm tương thích với ổ cối từ 52mm đến 70mm. Lỗ chỏm có nhiều kích cỡ với chiều dài cổ -3.5 (S), 0 (M), +3.5 (L), -4 (S), 0 (M), +4 (L), +8 (XL) để khi lắp vào chuôi tạo ra các chiều dài cổ khác nhau. Vít ổ cối (chỉ sử dụng khi cần thiết): đường kính 4mm; vật liệu: TiCP; chiều dài: 22mm - 52 mm, bước tăng 2 mm Đã tiệt trùng sẵn (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
147 | PP2600181323 | 25BSL2VTNGCT4.0194 | Vít chốt neo dây chằng điều chỉnh được độ dài từ 15mm -150mm | Chức năng: treo và cố định dây chằng chéo, tái tạo dây chằng các loại trong phẫu thuật nội soi khớp - Vật liệu: Titanium (Ti6Al4V ELI) - Kích thước chốt neo: 4mm x 12mm x 1.5mm - Bộ phận đi kèm: vòng treo thay đổi được độ dài mong muốn trong phạm vi từ 15mm - 150mm giúp chủ động điều chỉnh và lấp đầy đường hầm bằng mảnh ghép và có cơ chế tự khóa vòng: kiểu bao ngón tay với 2 vòng móc vào nhau hoặc kiểu solid bao ngón tay và 3 sợi chỉ xen cài vào nhau giúp cố định chắc chắn và hạn chế dịch chuyển mảnh ghép. Vật liệu bằng sợi dệt siêu bền UHMWPE. Có 2 sợi chỉ siêu bền poly dùng để luồn số 2 màu trắng và sợi chỉ số 5 lật chốt ngang (PET). - Khả năng chịu lực tải tối đa 1012N.- Đóng gói tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
148 | PP2600181324 | 25BSL2VTNGCT4.0195 | Vít chốt neo dây chằng 4mm x 12mm x 1.5mm, loại cố định độ dài vòng treo | - Chức năng: treo và cố định dây chằng chéo, tái tạo dây chằng các loại trong phẫu thuật nội soi khớp - Vật liệu: Titanium (Ti6Al4V ELI) - Kích thước: 4mm x 12mm x 1.5mm - Bộ phận đi kèm: vòng treo cố định solid từ 10mm đến 60mm (bước tăng 5mm), vật liệu bằng sợi dệt siêu bền UHMWPE. Chỉ luồn số 2 hoặc số 7 màu trắng và chỉ lật số 5 màu xanh. Khả năng chịu lực tải tối đa 2.042N; độ dãn di lệch < 0.66mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA - Đóng gói tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 20
149 | PP2600181325 | 25BSL2VTNGCT4.0196 | Vít đính gân rỗng bằng PEEK, các cỡ | - Chức năng: cố định gân, dây chằng, mảnh ghép gân vào xương - Vật liệu: nhựa PEEK - Kích thước: đường kính từ 6mm đến 12mm; chiều dài từ 20mm đến 35mm (bước tăng 5mm) - Thiết kế: vít rỗng nòng để tô vít đi sâu vào trong thân vít làm tăng lực siết và hạn chế nguy cơ gãy vít. Đường ren ít gây tổn thương gân và mô mềm. Khả năng chịu lực tải > 662N. - Đóng gói tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
150 | PP2600181326 | 25BSL2VTNGCT4.0197 | Lưỡi bào xương cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp vai khớp gối đường kính 4.2mm chiều dài 132mm bằng thép không gỉ | - Chức năng: bào xương, cắt lọc mô dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai và khớp gối - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đường kính 4.2mm; chiều dài trục 132mm - Thiết kế: có răng kết hợp vừa cắt xương vừa cắt lọc mô xơ. Trục rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài tạo trường phẫu thuật trong suốt. Trên thân trục có khắc vạch đậm nhạt khác nhau thể hiện mức độ sắc bén khác nhau của lưỡi bào. Đầu cắt dễ dàng đi qua trong không gian khớp hẹp. Thực hiện phẫu thuật nhanh, tốc độ làm việc lên đến 5.000 vòng/phút, mô tổn thương được cắt bỏ trong thời gian ngắn. - Đóng gói tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA - Có hỗ trợ máy kèm theo khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Cái | 20
151 | PP2600181327 | 25BSL2VTNGCT4.0198 | Chỉ đa sợi siêu bền khâu gân kích thước chỉ số 2; chiều dài 38" | Chất liệu: UHWMPE. Kích thước: chỉ số 2; chiều dài 38" Thiết kế: lớp phủ silicone bề mặt và công nghệ dệt đa sợi làm cho chỉ khâu mềm hơn và chắc chắn hơn. Độ bền kéo >370N và độ bền nút thắt >170N. kèm: chỉ liền kim khâu bằng thép không gỉ, dạng vát tappercut. Đóng gói tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Sợi | 20
152 | PP2600181328 | 25BSL2VTNGCT4.0199 | Vít chỉ neo, cố định không thắt nút kết hợp chỉ siêu bền số 2 | Chức năng: cố định gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp vai, khớp gối, cổ - bàn chân, cổ - bàn tay, khuỷu tay. Vật liệu: PEEK, Kích thước: 4.75mm x 19.3mm / 5.5mm x 19.3mm. Thiết kế: thân vít rỗng nòng được gắn sẵn trên trục vít kết hợp khoen tròn phần đầu trục để giữ và căng chỉ giúp cố định vít theo đúng hướng và đúng độ căng mà không cần thắt nút. Các lỗ rỗng giúp xương phát triển vào trong đẩy nhanh quá trình lành xương và đạt độ chắc tối đa. Chịu lực chống nhổ lên đến 322N và độ di lệch vít nhỏ 0.49mm. đi kèm: kết hợp chỉ siêu bền số 2. Đóng gói tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
153 | PP2600181329 | 25BSL2VTNGCT4.0200 | Vít chỉ neo kèm chỉ bản dẹt, cố định không thắt nút | Chức năng: cố định gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp vai, khớp gối, cổ - bàn chân, cổ - bàn tay, khuỷu tay. Vật liệu: PEEK, Kích thước: 4.75mm x 19.3mm / 5.5mm x 19.3mm - Thiết kế: thân vít rỗng nòng được gắn sẵn trên trục kết hợp khoen tròn phần đầu trục để giữ và căng chỉ giúp cố định vít theo đúng hướng và đúng độ căng mà không cần thắt nút. Các lỗ rỗng giúp xương phát triển vào trong đẩy nhanh quá trình lành xương và đạt độ chắc tối đa. Chịu lực chống nhổ lên đến 322N và độ di lệch vít nhỏ 0.49mm. - Bộ phận đi kèm: kết hợp linh hoạt với chỉ bản dẹt 1.5mm hoặc 2.0mm và chỉ siêu bền số 2. Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA Đóng gói tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 10
154 | PP2600181330 | 25BSL2VTNGCT4.0201 | Vít chỉ neo ren mở toàn thân bằng PEEK các cỡ | - Chức năng: khâu sửa và cố định gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp vai, khớp gối, khớp cùng đòn, cổ - bàn chân, cổ - bàn tay, khuỷu tay. - Vật liệu: PEEK - Kích thước: 4.5mm x 19.5mm / 5.5mm x 19.5mm - Thiết kế: thân vít dạng mở và lỗ thoáng giúp xương phát triển vào trong đẩy nhanh quá trình lành xương. Ren toàn thân giúp vít bám xương tốt hơn, khả năng chống nhổ cao (331N) và độ di lệch vít nhỏ (0.84mm). Vít được gắn sẵn trên trục tô vít giúp phân phối đều lực vặn và đạt lực xoắn tốt hơn và giảm nguy cơ gãy vít. - Bộ phận đi kèm: kết hợp chỉ bản dẹt 1.5mm và chỉ siêu bền số 2. Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
155 | PP2600181331 | 25BSL2VTNGCT4.0202 | Vít chỉ neo vật liệu Titanium kèm kim, các cỡ | - Chức năng: neo cố định gân, dây chằng, mô mềm trong phẫu thuật khớp vai, khớp gối, cổ - bàn chân, cổ - bàn tay, khuỷu tay - Vật liệu: Titanium - Kích thước: đường kính từ 2.0mm đến 6.5mm; chiều dài tương ứng từ 6.8mm đến 19.5mm - Bộ phận đi kèm: kết hợp chỉ siêu bền số 2/2-0 liền kim - Thiết kế: đầu vít nhọn tự taro dễ bắt vào xương, thân ren đôi với đường ren cao - thấp tạo lực nén ép vào xương cao, lực chống nhổ lên đến 520N. Hai lỗ gắn chỉ bên trong thân vít tránh ma sát với mô xương không làm rối chỉ, đứt chỉ. Tay cầm công thái học thuận tiện thao tác khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. Đóng gói tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 10
156 | PP2600181332 | 25BSL2VTNGCT4.0203 | Lưỡi mài cắt xương mô sụn đường kính 5.5mm chiều dài trục 132mm dùng trong nội soi khớp | - Chức năng: mài / cắt xương, mô sụn dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai và khớp gối - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đường kính 5.5mm; chiều dài trục 132mm - Thiết kế: lưỡi mài dạng hình tháp hoặc hình cầu, trục rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài tạo trường phẫu thuật trong suốt. Trên thân trục có khắc vạch đậm nhạt khác nhau thể hiện mức độ sắc bén khác nhau của lưỡi mài. Đầu mài dễ dàng đi qua trong không gian khớp hẹp. Thực hiện phẫu thuật nhanh, tốc độ lên đến 5.000 vòng/phút, mô tổn thương được cắt bỏ trong thời gian ngắn. Đóng gói tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. - Có hỗ trợ máy kèm theo khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Cái | 10
157 | PP2600181333 | 25BSL2VTNGCT4.0204 | Troca nhựa chân ren nội soi khớp bằng PE,PVC, Silicon các cỡ | - Chức năng: cổng dẫn đường thiết bị trong phẫu thuật nội soi khớp vai, khớp gối - Vật liệu: nhựa PE, Pvc, Silicon - Kích thước: Ø5mm x 70mm / Ø8mm x 70mm - Thiết kế: thân ống có ren, mềm, trong suốt dễ quan sát dụng cụ và chỉ đi bên trong, thiết kế hoàn toàn kín để không bị rò rỉ chất lỏng khi đưa thiết bị nội soi ra vào. Độ bền kéo của vật liệu silicon ≥700Psi, độ dãn dài khi đứt ≥400% và độ bền xé ≥150Ppi - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. Đóng gói tiệt trùng, dùng một lần (Hoặc tương đương) | Cái | 10
158 | PP2600181334 | 25BSL2VTNGCT4.0205 | Vít chốt neo cố định xương đòn,xương quạ đòn không cần phẫu thuật lần 2 lấy ra | - Chức năng: cố định xương đòn, xương quạ đòn theo đúng giải phẫu, không cần phẫu thuật lần 2 để lấy ra. - Thiết kế hình 4 cánh cong theo giải phẫu xương đòn và có vạch khắc dấu giúp dễ nhận biết khi gắn chỉ và cố định chính xác mặt lõm của chốt neo bằng cả phẫu thuật mở mini hoặc nội soi. - Vật liệu: Titanium (Ti6Al4V ELI) - Kích thước: 8mm x 10mm x 1.3mm (bộ 2 cái) - Bộ phận đi kèm: kết hợp chỉ đa sợi siêu bền bản dẹt 2mm - 7" (17,78cm) với lớp phủ silicone giúp thắt nút dễ dàng hơn. Khả năng chịu lực căng lên đến 1.023N - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA. Đóng gói tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 5
159 | PP2600181335 | 25BSL2VTNGCT4.0206 | Lưỡi cắt đốt RF Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi khớp bằng thép không gỉ | Chức năng: Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF với công nghệ plasma sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp để cắt và cầm máu mô đích nhanh và hiệu quả ở nhiệt độ thấp 40℃ - 70℃. Có thể điều chỉnh các mức công suất từ 1 đến 9 thông qua bàn đạp chân. - Vật liệu: Thép không gỉ - Phần đầu làm việc có góc nghiêng 90 độ/ 75 độ/ đầu cong/ đầu vát - Đường kính mặt tiếp xúc đốt và cắt: khoảng từ 3.6mm/4.1mm/4.3mm - Chiều dài làm việc: 135mm. - Đóng gói tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
160 | PP2600181336 | 25BSL2VTNGCT4.0207 | Dây nước chạy máy dùng trong nội soi khớp | Chức năng: Dây nước chạy bằng máy dùng trong phẫu thuật nội soi khớp. Gồm một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới kết nối với máy bơm và được kiểm soát bằng áp suất. - Chất liệu: PVC - Chiều dài dây ≥ 4.8m. - Đường kính ngoài của dây nước: 6.55mm & 8.13mm - Tốc độ bơm 0.1 đến 2.0L/phút. Áp lực khoảng từ 10-150 mmHg (Hoặc tương đương) | Cái | 20
161 | PP2600181337 | 25BSL2VTNGCT4.0208 | Đinh đầu trên xương đùi, rỗng (Đinh gamma) các cỡ kèm vít nén ép và vít khóa tương ứng bằng hợp kim titanium Ti6Al4V ELI. | (1) Đinh đầu trên xương đùi: Chất liệu bằng hợp kim titanium Ti6Al4V ELI. - Đường kính: 9.0mm/10mm/11mm/12mm. Có 2 loại đinh: - Đinh ngắn có chiều dài 170mm và 240mm. Đinh dài có chiều dài từ 340mm đến 420mm, bước tăng 20mm, trái/phải, tương thích với vít nén ép, có nắp đậy đầu đinh, sử dụng tay khung định vị ba chiều, trái/phải. Thiết kế đinh rỗng, dễ dàng đưa vào lòng tủy. Góc giữa - bên 5 độ, cho phép đóng đinh trên đỉnh mấu chuyến lớn. (2) Vít tương ứng Vít nén ép đinh nội tủy đầu trên xương đùi: Đường kính 10.5mm, dài từ 70mm - 120mm (mỗi bước tăng 5mm). Vít nén ép đinh nội tủy đầu trên xương đùi, chiều dài từ 70mm-120mm. - Vít chốt vít nén ép: Thiết kế vít nén ép loại B có tính hấp thụ tải lực cao và dễ dàng bắt vít - Vít khóa đinh nội tuỷ: đường kính 5.0mm, chiều dài từ 26mm - 80mm (mỗi bước tăng 2mm). * Phần nắp đinh: chất liệu bằng hợp kim titanium Ti6Al4V ELI, chiều dài từ 0mm - 15mm (mỗi bước tăng 5mm) * Tiêu chuẩn CE và FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
162 | PP2600181338 | 25BSL2VTNGCT4.0209 | Đinh xương đùi rỗng kèm vít khóa tương ứng các cỡ bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) | (1) Đinh xương đùi, rỗng. - Chất liệu: hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI) . Đường kính 9.0mm/10mm/11mm/12mm (đường kính 9.0mm phù hợp cho người có lòng tủy xương đùi nhỏ), chiều dài từ 340mm đến 420mm, bước tăng 20mm, trái, phải. - Thiết kế có tính giải phẫu phù hợp với xương dễ đưa vào lòng tủy. - Sử dụng tay khung định vị ba chiều, ngắm đa hướng. (2) Vít tương ứng với đinh xương đùi: Có nhiều chọn lựa vít khóa: Khóa tiêu chuẩn; Khóa tái tạo cho gãy liên mấu chuyển; Thiết kế các chốt khóa đầu xa đa diện tăng sự ổn định cho ổ gãy, khóa động cho đầu xa. Vít cổ xương đùi đường kính 6.5mm, chiều dài từ 60 -120mm - Vít khóa đinh nội tủy, đường kính 5.0mm, chiều dài 26-80mm -Vít khóa đinh nội tuỷ xương đùiđường kính 5.0mm, chiều dài 26-80mm - Phần nắp đinh được thiết kế để chống mô mềm bám dính. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
163 | PP2600181339 | 25BSL2VTNGCT4.0210 | Đinh xương chày rỗng, có lỗ bắt vít đa hướng tương ứng các cỡ bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI). | (1) Đinh xương chày rỗng, có lỗ bắt vít đa hướng (tương ứng) + Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6AlV4 ELI) + Đường kính 8.0mm/ 9.0mm/10mm/ 11mm, chiều dài từ 260mm-360mm, bước tăng 20mm. + Sử dụng tay khung định vị ba chiều; ngắm đa hướng. Thiết kế khóa trong- ngoài cho phép nén ép tĩnh và động. (2) Vít tương ứng với Đinh xương chày: Vít khóa được thiết kê ren kép tăng sự ổn định và điểm bám xương. - Vít khóa đinh nội tuỷ xương chày, đường kính 4.2mm, chiều dài 22-80mm. - Vít khóa đinh nội tuỷ đường kính 5.0mm, chiều dài 26-80mm. + Phần nắp đinh được thiết kế để chống mô mềm bám dính. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
164 | PP2600181340 | 25BSL2VTNGCT4.0211 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đùi các cỡ kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đùi kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 6; 7; 8; 9; 10; 11;12;13;14;16;18 lỗ, tương ứng chiều dài 133mm; 151mm; 169mm; 187mm; 205mm; 223mm; 241mm; 259mm; 277mm; 313mm; 349mm, chiều rộng nẹp 17.5 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18 mm, độ dày nẹp 5.2 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 5.0mm, chiều dài từ 14mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 90mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.6mm, đường kính lõi 4.3mm. - Vít vỏ: Đường kính 4.5mm, chiều dài từ 14mm-70mm, bước tăng 2mm, từ 70mm đến 90mm bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 7.7mm, đường kính lõi 3.0mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
165 | PP2600181341 | 25BSL2VTNGCT4.0212 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 lỗ trái; phải, tương ứng chiều dài 158mm; 176mm; 194mm; 212mm; 230mm; 248mm; 266mm; 284mm; 302mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18mm, độ dày nẹp 5.5 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít vỏ đường 4.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 5.0mm, chiều dài từ 14mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 90mm bước tăng 5mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.6mm, đường kính lõi 4.3mm. - Vít vỏ: Đường kính 4.5mm, chiều dài từ 14mm-70mm, bước tăng 2mm, từ 70mm đến 90mm bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 7.7mm, đường kính lõi 3.0mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
166 | PP2600181342 | 25BSL2VTNGCT4.0213 | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên ngoài xương chày thế hệ II kèm vít tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao tương ứng. | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên ngoài xương chày thế hệ II kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17mm, khoảng cách giữa các lỗ 16mm, độ dày nẹp 4 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít vỏ đường 4.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa: Đường kính 5.0mm, chiều dài từ 14mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 90mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.6mm, đường kính lõi 4.3mm. - Vít vỏ: Đường kính 4.5mm, chiều dài từ 14mm-70mm, bước tăng 2mm, từ 70mm đến 90mm bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 7.7mm, đường kính lõi 3.0mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
167 | PP2600181343 | 25BSL2VTNGCT4.0214 | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên trong xương chày (Nẹp khóa mâm chày chữ T) kèm vít tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên trong xương chày (Nẹp khóa mâm chày chữ T) kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 81mm; 97mm; 113mm;129mm ;145mm; 161mm; 177mm, chiều rộng nẹp 12 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 3.5 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít vỏ đường 4.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ.Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 5.0mm, chiều dài từ 14mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 90mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.6mm, đường kính lõi 4.3mm. - Vít vỏ: Đường kính 4.5mm, chiều dài từ 14mm-70mm, bước tăng 2mm, từ 70mm đến 90mm bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 7.7mm, đường kính lõi 3.0mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
168 | PP2600181344 | 25BSL2VTNGCT4.0215 | Bộ nẹp khóa đa hướng 3.5mm đầu dưới trong xương chày kèm vít tự ta rô đầu vặn hình ngôi sao tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng 3.5mm đầu dưới trong xương chày kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 109mm; 121mm; 133mm; 145mm; 157mm; 169mm; 181mm; 193mm; 205mm; 217mm; 229mm, chiều rộng nẹp 11 mm, khoảng cách giữa các lỗ 12 mm, độ dày nẹp 3.8 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
169 | PP2600181345 | 25BSL2VTNGCT4.0216 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương chày kèm vít tự ta rô đầu vặn hình ngôi sao tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương chày kèm vít tương ứng bao gồm: 1.Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18 lỗ, tương ứng chiều dài 85.5mm; 103mm; 120.5mm; 138mm; 155.5mm; 173mm; 190mm; 208mm; 225.5mm; 243mm; 278mm; 313mm; 348mm, chiều rộng nẹp 13.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 17.5mm, độ dày nẹp 4.6 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít vỏ đường 4.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa: Đường kính 5.0mm, chiều dài từ 14mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 90mm bước tăng 5mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.6mm, đường kính lõi 4.3mm. - Vít vỏ: Đường kính 4.5mm, chiều dài từ 14mm-70mm, bước tăng 2mm, từ 70mm đến 90mm bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 7.7mm, đường kính lõi 3.0mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
170 | PP2600181346 | 25BSL2VTNGCT4.0217 | Bộ nẹp khóa 3.5mm đa hướng đầu dưới ngoài xương chày kèm vít tự ta rô đầu vặn hình ngôi sao tương ứng. | Bộ nẹp khóa 3.5mm đa hướng đầu dưới ngoài xương chày kèm vít tương ứng bao gồm: 1. Nẹp có 4; 5; 6;7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 61mm; 73mm; 85mm; 97mm; 109mm; 121mm; 133mm; 145mm; 157mm;169mm; 181mm; 193mm; 205mm; 217mm; 229mm; 241mm; 253 mm, chiều rộng nẹp 11.5 mm, khoảng cách giữa các lỗ 12 mm, độ dày nẹp 3.7 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
171 | PP2600181347 | 25BSL2VTNGCT4.0218 | Bộ nẹp khóa đa hướng gót chân kèm vít tương ứng. | Bộ nẹp khóa đa hướng gót chân kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp khóa đa hướng gót chân: Dài 51mm, 60mm, 68mm, tương đương với chiều rộng nẹp 35.3mm; 37.2mm; 36.5mm, độ dày nẹp 1.5mm, trái/phải, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
172 | PP2600181348 | 25BSL2VTNGCT4.0219 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương mác kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương mác kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 lỗ, trái,phải, tương ứng chiều dài 73mm; 86mm; 99mm; 112mm; 125mm; 138mm; 151mm; 164mm; 177mm; 190mm, chiều rộng nẹp 9.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm, độ dày nẹp 2.7mm, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
173 | PP2600181349 | 25BSL2VTNGCT4.0220 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đòn kèm vít tương ứng. | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đòn kèm vít tương ứng bao gồm: 1.Nẹp có 6; 7; 8;9;10;11;12 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 72 mm ; 84mm; 96mm; 107.5mm; 119mm; 130mm; 140.3mm; dày 3.0mm, chiều rộng 10.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 12mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
174 | PP2600181350 | 25BSL2VTNGCT4.0221 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu ngoài xương đòn kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu ngoài xương đòn thế hệ II kèm vít tương ứng, bao gồm: 1.Nẹp có từ 3;4;5;6;7;8;9 lỗ (trái;phải), tương ứng chiều dài 64mm; 76mm; 88mm; 100mm; 112mm; 124mm; 135mm. Độ dày nẹp 3.3mm, chiều rộng 10.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 12mm, đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng 2.7mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. - Vít khóa đường kính 2.7mm, dùng cho đầu nẹp: chiều dài từ 8 - 50 mm (bước tăng 2mm), từ 50 - 60mm (bước tăng 5mm). Đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi 2.1mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
175 | PP2600181351 | 25BSL2VTNGCT4.0222 | Bộ nẹp khóa đa hướng móc xương đòn kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng móc xương đòn kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 4;5;6;7 lỗ, chiều dài móc 15mm và 18mm (trái;phải). Độ dày nẹp 3.5mm, chiều rộng 11mm, khoảng cách các lỗ 15mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
176 | PP2600181352 | 25BSL2VTNGCT4.0223 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên ngoài xương cánh tay kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên ngoài xương cánh tay thế hệ II kèm vít tương ứng bao gồm: 1. Nẹp có 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12 lỗ, tương ứng chiều dài 90mm; 108mm; 126mm; 144mm; 162mm; 180mm; 198mm; 216mm; 234mm; 252mm. Độ dày nẹp 4.0mm, chiều rộng nẹp 12.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 18mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm,Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
177 | PP2600181353 | 25BSL2VTNGCT4.0224 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 lỗ, trái/ phải, tương ứng chiều dài 67mm; 81mm; 94mm; 107mm; 120mm; 133mm; 146mm; 159mm; 172mm; 185mm; 198mm; 211mm. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng nẹp 11mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít khóa đa hướng 2.7mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. - Vít khóa đường kính 2.7mm, dùng cho đầu nẹp: chiều dài từ 8 - 50 mm (bước tăng 2mm), từ 50 - 60mm (bước tăng 5mm). Đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi 2.1mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
178 | PP2600181354 | 25BSL2VTNGCT4.0225 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay kèm vít khóa tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay / Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay kèm vít khóa tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay: Nẹp có 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 lỗ , trái/ phải, tương ứng chiều dài 58mm; 71mm; 84mm; 97mm; 110mm; 123mm; 136mm; 149mm; 162mm; 175mm; 188mm; 201mm; 214mm. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng nẹp 10mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm, vít xốp đường kính 4.0mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít khóa đường kính 2.7mm, dùng cho đầu nẹp: chiều dài từ 8 - 50 mm (bước tăng 2mm), từ 50 - 60mm (bước tăng 5mm). Đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi 2.1mm - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
179 | PP2600181355 | 25BSL2VTNGCT4.0226 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên lưng xương trụ (nẹp khóa mỏm khuỷu) kèm vít khóa tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên lưng xương trụ (nẹp khóa mỏm khuỷu) kèm vít khóa tương ứng, bao gồm: 1.Nẹp có 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 lỗ, trái/ phải, tương ứng chiều dài 86mm; 99mm; 112mm; 125mm; 138mm; 151mm; 164mm; 177mm; 190mm; 203mm; 216mm. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng nẹp 11mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm.Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium Ti6Al4V ELI. - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
180 | PP2600181356 | 25BSL2VTNGCT4.0227 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương cánh tay kèm vít khóa tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương cánh tay kèm vít khóa tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 lỗ, tương ứng chiều dài 72.5mm; 87.2mm; 101.9mm; 116.6mm; 131.3mm; 146mm; 160.7mm; 175.4mm; 190.1mm; 204.8mm; 219.5mm. Độ dày nẹp 4.2mm, chiều rộng nẹp 13.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 14.7mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
181 | PP2600181357 | 25BSL2VTNGCT4.0228 | Bộ nẹp khóa mắt xích đa hướng 3.5mm (nẹp khóa tái thiết thẳng) kèm vít khóa tương ứng | Bộ nẹp khóa mắt xích đa hướng 3.5mm (nẹp khóa tái thiết thẳng) kèm vít khóa tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 4;5;6;7;8;9;10;12;14;16 lỗ, tương ứng chiều dài 56mm; 70mm; 84mm; 98mm; 112mm; 126mm; 140mm; 168mm; 196mm 224mm. Độ dày nẹp 3.5mm, chiều rộng nẹp 10mm, khoảng cách giữa các lỗ 12mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm.Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
182 | PP2600181358 | 25BSL2VTNGCT4.0229 | Bộ nẹp khóa đa hướng Nẹp khóa đa hướng chữ T đầu 3 lỗ (nẹp khóa đầu dưới xương quay) kèm vít khóa tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng Nẹp khóa đa hướng chữ T đầu 3 lỗ (nẹp khóa đầu dưới xương quay) kèm vít khóa tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 3;4;5;6;7;8 lỗ, tương ứng chiều dài 50mm; 57mm 67mm; 77mm; 87mm; 97mm. Độ dày nẹp 1.6mm, chiều rộng nẹp 10mm, khoảng cách giữa các lỗ 10mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm.Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
183 | PP2600181359 | 25BSL2VTNGCT4.0230 | Bộ nẹp khóa đa hướng cẳng tay kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa đa hướng cẳng tay kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có từ 4;5;6;7;8;9;10;12;13;14 lỗ, tương ứng chiều dài 67mm; 80mm; 93mm; 106mm; 119mm; 132mm; 145mm; 158mm; 171mm; 184mm; 197mm. Độ dày nẹp 3.3mm, chiều rộng nẹp 11mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm.Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
184 | PP2600181360 | 25BSL2VTNGCT4.0231 | Bộ nẹp khóa đa hướng lòng máng kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa lòng máng kèm vít tương ứng/ Bộ nẹp khóa đa hướng lòng máng kèm vít tương ứng 1. Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 lỗ, tương ứng chiều dài 45mm; 57mm; 69mm; 81mm; 93mm; 105mm; 117mm; 129mm; 141mm, chiều rộng nẹp 9 mm, khoảng cách giữa các lỗ 12 mm, độ dày nẹp 1.0 mm. độ dày nẹp 1.0 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. Góc khóa đa hướng 15 độ. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa đường kính 3.5 mm: chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài 50mm đến 95mm bước tăng 5 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 5.1mm, đường kính lõi 2.8mm. - Vít vỏ: Đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ 50mm đến 80mm, bước tăng 5mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 6.0mm, đường kính lõi 3.4mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
185 | PP2600181361 | 25BSL2VTNGCT4.0232 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ T, đầu 3 lỗ kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ T, đầu 3 lỗ kèm vít tương ứng tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có đầu 3 lỗ, thân có 3; 4; 5; 6; 7 lỗ, tương ứng chiều dài 28mm; 35mm; 42mm; 49mm; 56mm, chiều rộng nẹp 6 mm, khoảng cách giữa các lỗ 7 mm, độ dày nẹp 1.2 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm.Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
186 | PP2600181362 | 25BSL2VTNGCT4.0233 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ T, đầu 2 lỗ kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ T, đầu 2 lỗ kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có đầu 2 lỗ, thân có 3; 4; 5; 6; 7 lỗ, tương ứng chiều dài 29mm; 36.5mm; 43.5mm; 51mm; 58mm, chiều rộng nẹp 6 mm, khoảng cách giữa các lỗ 7.25 mm, độ dày nẹp 1.3 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
187 | PP2600181363 | 25BSL2VTNGCT4.0234 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm thẳng kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm thẳng kèm vít tương ứng, bao gồm: 1.Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8 lỗ, tương ứng chiều dài 37mm; 44mm; 51mm; 58mm; 65mm, chiều rộng nẹp 7 mm, khoảng cách giữa các lỗ 6.5 mm, độ dày nẹp 1.5 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
188 | PP2600181364 | 25BSL2VTNGCT4.0235 | Bộ nẹp khóa mắt xích mini 2.4mm kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mắt xích mini 2.4mmkèm vít tương ứng, bao gồm: 1.Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8 lỗ, tương ứng chiều dài 33mm; 40.25mm; 47.5mm; 54.75mm; 62mm, chiều rộng nẹp 7.25 mm, khoảng cách giữa các lỗ 6 mm, độ dày nẹp 1.3 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 36mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
189 | PP2600181365 | 25BSL2VTNGCT4.0236 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ L kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm chữ L kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 3; 4; 5; 6; 7 lỗ trái / phải, tương ứng chiều dài 27mm; 34mm; 41mm; 48mm; 55mm, chiều rộng nẹp 7 mm, khoảng cách giữa các lỗ 6 mm, độ dày nẹp 1.2 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 36 mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
190 | PP2600181366 | 25BSL2VTNGCT4.0237 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm đầu dưới xương quay, đầu 9 lỗ kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm đầu dưới xương quay, đầu 9 lỗ kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có đầu 9 lỗ, thân có 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 lỗ trái / phải, tương ứng chiều dài 40mm; 49mm; 58mm; 67mm; 76mm; 85mm; 94mm, chiều rộng nẹp 9 mm, khoảng cách giữa các lỗ 9 mm, độ dày nẹp 1.6 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết. 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 36mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
191 | PP2600181367 | 25BSL2VTNGCT4.0238 | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm đầu dưới xương trụ kèm vít tương ứng | Bộ nẹp khóa mini 2.4mm đầu dưới xương trụ kèm vít tương ứng, bao gồm: 1. Nẹp có 6; 7; 8 lỗ, tương ứng chiều dài 39mm; 46mm, 53mm, chiều rộng nẹp 6 mm, khoảng cách giữa các lỗ 7 mm, độ dày nẹp 1.6 mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm, vít vỏ đường 2.4mm. Chất liệu nẹp bằng Titanium tinh khiết 2. Vít tương ứng: Chất liệu bằng hợp kim Titanium (Ti6Al4V ELI ) - Vít khóa : Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 14mm bước tăng 1mm, chiều dài 14mm đến 30mm bước tăng 2 mm, tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 3.5mm, đường kính lõi 1.9mm. 3. Vít vỏ: Đường kính 2.4mm, chiều dài từ 6mm đến 36mm, bước tăng 2mm, đầu vặn hình ngôi sao, đầu vít đường kính 4.05mm, đường kính lõi 1.9mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
192 | PP2600181368 | 25BSL2VTNGCT4.0239 | Đĩa đệm cột sống cổ kèm 02 vít (loại tiêu chuẩn và loại nhỏ) các cỡ | Chất liệu: PEEK, Kích thước: chiều dài 10,12,14,16,18, 20 mm Loại tiêu chuẩn: chiều rộng, chiều dài bao ngoài 16.4, 16.5mm, chiều cao 6,7,8,9,10,11 mm; Loại nhỏ: chiều rộng, chiều dài bao ngoài 14.5, 16.4mm, chiều cao 6,7,8,9,10,11 mm. Thiết kế: Thiết kế có độ lồi và ưỡn phù hợp với sinh lý thân đốt sống cổ,có các điểm đánh dấu để chụp X-quang và các vết khía răng cưa tạo độ ổn định khi đặt vào cột sống. - Có 02 lỗ bắt vít titanium hướng vào trong ngăn không cho đĩa đệm xê dịch - Đi kèm với 02 vít titanium: đường kính 3.5mm và 3.9mm: chiều dài 10 - 20mm (mỗi bước tăng 2mm), có khoang rộng để nhét xương. Hoặc tương đương | Cái | 10
193 | PP2600181369 | 25BSL2VTNGCT4.0240 | Keo dán da sinh học 0,7ml | - Công dụng: Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu. có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước - Thành phần: 60% 2-Octyl cyanoacrylate + 40% N-Butyl cyanoacrylate - Dung tích: 0,7ml - Khô trong 60 giây, sử dụng trong 1 giờ sau khi mở tube - Sức căng giữ vết thương 11.53N, độ đàn hồi 60%, độ dính cao 251 CP, tỏa nhiệt thấp 3.25°C - Sản phẩm gồm 1 tube keo và 1 đầu bôi keo gắn sẵn. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 30 độ Hoặc tương đương | Tube | 20
194 | PP2600181370 | 25BSL2VTNGCT4.0241 | Keo dán da sinh học 0,5ml | - Công dụng: Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu dùng cho vết mổ nhỏ, có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước - Thành phần 100% 2-Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác - Dung tích: 0,5ml - Khô trong 30 giây, sử dụng trong 2-3 phút sau khi mở tube. - Sức căng giữ vết thương 16.10N, độ đàn hồi 100%, độ dính cao 195CP, tỏa nhiệt thấp 6.91°C - Sản phẩm gồm 1 tube keo và 1 đầu bôi keo gắn sẵn. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 30 độ Hoặc tương đương | Tube | 20
195 | PP2600181371 | 25BSL2VTNGCT4.0242 | Keo dán da sinh học 1ml | - Công dụng: Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu, có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Thành phần: 100% 2-Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác - Dung tích: 1ml - Khô trong 30 giây, sử dụng trong 2-3 phút sau khi mở Tuýp. - Sức căng giữ vết thương 16.10N, độ đàn hồi 100%, độ dính cao 195CP, tỏa nhiệt thấp 6.91°C - Sản phẩm gồm 1 tuýp keo và 1 đầu bôi keo vát xéo. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 30 độ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE (Hoặc tương đương) | Tube | 20
196 | PP2600181372 | 25BSL2VTNGCT4.0243 | Keo dán da sinh học 1.7ml kèm màng lưới oval 22cmx4cm | - Công dụng: Keo dán da kèm màng lưới đóng vết mổ thay chỉ khâu, phổ biến sử dụng trong phẫu thuật sanh mổ, thẩm mỹ, chỉnh hình - Thành phần: 100% Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác + lưới - Dung tích: 1.7ml x 2 tuýp - Khô trong 45 giây, sử dụng trong 2-3 phút sau khi mở tube. - Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn 14 - 21 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Bộ phận đi kèm: Lưới hình oval giảm biến dạng khi căng da và nguy cơ phồng rộp, kích thước 22cm x 4cm. - Sản phẩm gồm 2 tube keo và 2 đầu bôi gắn sẵn +1 màng lưới. Chất xúc tác không nằm trên lưới mà ở đầu tuýp keo là giảm độ kích ứng da - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 30 độ Hoặc tương đương | Kit | 10
197 | PP2600181373 | 25BSL2VTNGCT4.0244 | Keo dán da sinh học 1.7ml kèm màng lưới oval 30cmx4cm | - Công dụng: Keo dán da kèm màng lưới đóng vết mổ thay chỉ khâu, phổ biến sử dụng trong thay khớp háng, khớp gối, tạo hình nhũ, cắt nhũ. - Thành phần 100% Octyl cyanoacrylate , chất xúc tác + lưới - Dung tích: 1.7ml x 2 tuýp - Khô trong 45 giây, sử dụng trong 2-3 phút sau khi mở tube - Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn 14 -21 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Bộ phận đi kèm: Lưới hình oval giảm biến dạng khi căng da và nguy cơ phồng rộp, kích thước 30cm x 4cm. - Sản phẩm gồm 2 tube keo và 2 đầu bôi gắn sẵn +1 lưới. Chất xúc tác không nằm trên lưới mà ở đầu tuýp keo là giảm độ kích ứng da - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 30 độ Hoặc tương đương | Kit | 10
198 | PP2600181374 | 25BSL2VTNGCT4.0246 | Lưỡi bào dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao) | Lưỡi bào khớp, dùng 1 lần, tiệt trùng - Chất liệu: thép không rỉ - Đường kính: 3.4mm/ 4.2mm/ 5.5mm - Chiều dài: 130mm - Đầu trục lưỡi bào có vạch chia, bước tăng 1 cm giúp định hướng và cảnh báo chiều sâu trong suốt quá trình phẫu thuật - Có thể gắn vào bộ chuyển đổi kèm bàn chải vệ sinh lưỡi bào trong quá trình sử dụng - Tương thích với tay bào và máy bào (Hoặc tương đương) | Cái | 100
199 | PP2600181375 | 25BSL2VTNGCT4.0247 | Lưỡi bào có răng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao) | Lưỡi bào có răng, dùng 1 lần, tiệt trùng - Chất liệu: Đầu dao cắt và thanh cắt làm bằng thép không gỉ (06Cr19Ni10(304). Thân lưỡi bào được làm bằng vật liệu polycarbonate. - Kích thước: Ø 4.0mm, dài 185 mm - Tốc độ lên đến 16.000 vòng/phút - Độ cứng ≥ 300HV0.2 - Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 100
200 | PP2600181376 | 25BSL2VTNGCT4.0248 | Bộ dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi khớp các cỡ | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu liệu: nhựa PVC và Silicon - Kích cỡ: Dài 5m, bao gồm 2m từ cổng vào đến máy, 3m từ máy đến cổng ra. - Tốc độ đến 2.6 lít/1 phút và áp lực dòng chảy tới 220 mmHg - Tương thích với các loại canula (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
201 | PP2600181377 | 25BSL2VTNGCT4.0249 | Bộ dây bơm nướcdùng trong phẫu thuật nội soi khớp các cỡ | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu: Chất liệu chính: nhựa PVC, khóa xoay (ABS), kẹp điều chỉnh (polypropylene). - Kích cỡ: dài 3m. - Chịu áp suất: lên tới 200 mmHg, công suất bơm: lên tới 3l/phút. - Tiệt trùng bằng Đạt tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
202 | PP2600181378 | 25BSL2VTNGCT4.0250 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio 3.75mm (các loại ) | Lưỡi cắt đốt đơn cực bằng sóng radio - Chất liệu: thân bằng thép không rỉ, đầu típ bằng titanium, tay cầm bằng nhựa PVC. - Kích cỡ: Gập góc 90 độ. Đường kính lưỡi 3.75mm, chiều dài 160mm, trong đó chiều dài trục là 135mm - Đầu đốt với phạm vi rộng giúp cầm máu trong các phẫu thuật nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
203 | PP2600181379 | 25BSL2VTNGCT4.0251 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio 3.5mm(các loại ) | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio - Chất liệu: Đầu điện cực phẫu thuật được làm bằng thép không gỉ 304, bạch kim, vonfram, molypden/ titan, và ống của thân lưỡi cắt được làm bằng thép không gỉ 304. - Kích cỡ: 90 độ. Đường kính 3.5mm. Phạm vi làm việc 150 mm. - Có ống hút - Dùng nhiệt thấp, ít chấn thương, phục hồi nhanh. - Lumen lưu lượng cao được cung cấp từ điện cực để loại bỏ mô mềm và cầm máu. Phạm vi thăm dò rộng, cung cấp khả năng đông máu trong phẫu thuật nội soi cột sống, vai, đầu gối và khớp nhỏ. - Trường plasma 100μm·200μm cho phép loại chính xác các mô mềmvới mức độ tổn hại tối thiểu với các mô khác. - Hoạt động phù hợp công suất định mức của máy đốt: 0.01 - 100 W (Hoặc tương đương) | Cái | 100
204 | PP2600181380 | 25BSL2VTNGCT4.0252 | Vít neo cố định dây chằng có thể điều chỉnh dùng cho nội soi tái tạo dây chằng | Vít neo cố định dây chằng có thể điều chỉnh dùng cho nội soi tái tạo dây chằng và có thể kết hợp tăng cường chiều rộng lên 5mm, dài lên 15mm - Chất liệu: Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE UPS6. - Thiết kế 4 lỗ , dày 1-3mm, rộng 3-6mm, dài 10-14 mm, có thước đo tỷ lệ nhằm tạo thuận lợi cho phẫu thuật. - Lực kéo ≥1840 N - Có hai sợi chỉ siêu bền riêng biệt dùng lật và kéo - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
205 | PP2600181381 | 25BSL2VTNGCT4.0253 | Vít neo cố định dây chằng, dùng cố định mô mềm vào xương trong phẫu thuật nội soi khớp các cỡ | Vít neo cố định dây chằng, dùng cố định mô mềm vào xương trong phẫu thuật nội soi khớp. - Chất liệu: titanium - Thiết kế 4 lỗ, chống đứt chỉ do ma sát, dài 12-14mm; 2 sợi chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử UHMWPE dùng lật và kéo. - Kích cỡ: 15, 20, 25, 30, 35mm - Lực kéo: ≥ 1800 N - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
206 | PP2600181382 | 25BSL2VTNGCT4.0254 | Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối các cỡ | Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối - Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). - Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 25, 30 mm. - Thiết kế: Ren cùn, đầu phẳng, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
207 | PP2600181383 | 25BSL2VTNGCT4.0255 | Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối các cỡ | Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối - Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). - Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9 mm. Chiều dài: 20, 25mm. - Thiết kế: Ren cùn, đầu tròn, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
208 | PP2600181384 | 25BSL2VTNGCT4.0256 | Vít cố định dùng trong phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng các cỡ | Vít cố định dùng trong phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng - Chất liệu: PEEK - Kích cỡ: đường kính 7-11 mm, dài 20, 25, 30mm - Vít cũng được sử dụng trong cố định BTB (xương - gân - xương) và mô mềm. - Thiết kế ren toàn phần và đầu tù giúp bảo vệ mảnh ghép khỏi tổn thương trong quá trình cấy ghép. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
209 | PP2600181385 | 25BSL2VTNGCT4.0257 | Vít khâu sụn chêm có 2 nút thắt PEEK cấy chỉ | Vít khâu sụn chêm - Chất liệu: Thép không rỉ , peek và chỉ siêu bền trọng lượng cao phân tử (UHMWPE). - Vít khâu có 2 nút thắt peek cấy chỉ, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt bằng nút điều khiển. - Có thước đo chiều sâu 10-20mm. - Đầu kim điều khiển dễ dàng với khả năng xoay. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
210 | PP2600181386 | 25BSL2VTNGCT4.0258 | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên 4.5mm | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. - Chất liệu: PEEK, đã tiệt trùng - Kích cỡ: Đường kính 4.5mm - Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. - Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
211 | PP2600181387 | 25BSL2VTNGCT4.0259 | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên 4.5mm kèm chỉ siêu bền | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. - Chất liệu: PEEK, kèm chỉ siêu bền trọng lượng cao phân tử (UHMWPE) đã tiệt trùng - Kích cỡ: Đường kính 4.5mm - Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. - Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
212 | PP2600181388 | 25BSL2VTNGCT4.0260 | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên 2.9mm | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. - Chất liệu: Chất liệu PEEK, đã tiệt trùng - Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm - Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. - Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
213 | PP2600181389 | 25BSL2VTNGCT4.0261 | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên 2.9mm kèm chỉ siêu bên | Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. - Chất liệu: Chất liệu PEEK, kèm chỉ siêu bền trọng lượng cao phân tử (UHMWPE), đã tiệt trùng - Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm - Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. - Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
214 | PP2600181390 | 25BSL2VTNGCT4.0262 | Vít neo khớp vai dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SlAP, khớp cùng đòn và phẫu thuật gối 3.0mm kèm chỉ siêu bền | Vít neo khớp vai dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SlAP, khớp cùng đòn và phẫu thuật gối. - Chất liệu: 100% chỉ, kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử (UHMWPE), đã tiệt trùng - Kích cỡ: Đường kính 3.0mm - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
215 | PP2600181391 | 25BSL2VTNGCT4.0263 | Vít neo sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, khâu dây chằng bên khớp gối 5.5mm kèm chỉ siêu bền | Vít neo sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, khâu dây chằng bên khớp gối. - Chất liệu: PeeK , đã tiệt trùng kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử (UHMWPE) - Kích cỡ: Đường kính: 5.5 mm - Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. - Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
216 | PP2600181392 | 25BSL2VTNGCT4.0264 | Vít neo dùng trong phẫu thuật chóp xoay 5.5mm | Vít neo dùng trong phẫu thuật chóp xoay. - Chất liệu: Vít tự tiêu PLDLA kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lực cao phân tử (UHMWPE). Trục tay đóng bằng thép không rỉ có tay cầm bằng nhựa ABS. - Kích cỡ: 5.5 mm - Thiết kế ren toàn thân (với thiết kế ren vỏ xương và xương xốp) giúp tăng cường lực giữ neo. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
217 | PP2600181393 | 25BSL2VTNGCT4.0265 | Chỉ khâu cố định mô mềm trong phẫu thuật nội soi khớp polyethylene 1.40mm | Dùng cố định mô mềm trong phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), kim bằng chất liệu thép không rỉ. - Kích thước: bề rộng chỉ 1.40 mm. - Màu sắc: trắng và sọc xanh - Lực kéo 576,12 N/mm2 - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Sợi | 200
218 | PP2600181394 | 25BSL2VTNGCT4.0266 | Lưỡi bào, lưỡi cắt, dao cắt sụn, lưỡi đốt dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao) | Dùng trong phẫu thuật nội soi chóp xoay khớp vai - Chất liệu: được làm bằng Nitinol. - Tương thích với hầu hết các công cụ. - Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. - Thiết kế không gây chấn thương, kim không đâm xuyên qua chỉ mà có thể luồn chỉ tại bất kỳ điểm nào - An toàn, dễ sử dụng. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
219 | PP2600181395 | 25BSL2VTNGCT4.0267 | Nẹp cố định dây chằng hình chữ U các cỡ | Dùng cố định mô mềm với xương trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và chéo sau, dây chằng bên. - Chất liệu: hợp kim titan - Kích thước: 8,10mm - Thiết kế hình chữ U với chân nẹp sắc nhọn giúp cố định dễ dàng, có răng giúp bám chắc giảm nguy cơ bị tuột. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
220 | PP2600181396 | 25BSL2VTNGCT4.0268 | Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi khớp | Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu: nhựa ABS - Kích cỡ: (đường kính x chiều dài) 6mm/6.5mm/8mm x 74mm, cổng điều chỉnh chất lỏng 0,6 mm - Mã màu theo đường kính, kiểm soát dòng chảy với các nút bịt và ống thông trong suốt để theo dõi thiết bị. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 200
221 | PP2600181397 | 25BSL2VTNGCT4.0269 | Vít neo cố định dây chằng tăng cường đường kính của vít neo trong việc cố định vỏ xương 5mmx15mm | Vít neo cố định dây chằng tăng cường đường kính của vít neo trong việc cố định vỏ xương. - Trong các biến chứng do giãn vỏ xương, nó được dùng với bất cứ vít neo nào nhằm làm tăng kích thước của các vít neo bình thường. - Có thể dùng cho các trường hợp mổ lại. - Kích cỡ: rộng 5mm, dài 15mm - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
222 | PP2600181398 | 25BSL2VTNGCT4.0270 | Lưỡi bào xương ngược chiều dùng trong phẫu thuật nội soi khớp | Lưỡi bào xương ngược chiều dùng trong phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu: thép không rỉ 12Cr17Ni7, 20Cr13; tay cầm nhựa PPSU - Thân siêu mịn 3.4mm được làm hoàn toàn bằng kim loại, dẫn đến đường kính đường hầm nhỏ hơn, cơ học ổn định hơn, hiệu suất và tuổi thọ dài hơn - Bảo vệ giới hạn độ sâu: Ống dẫn hướng khoan được thiết kế với độ sâu giới hạn 7mm, giúp ca phẫu thuật an toàn hơn và giảm thiểu tổn thương vỏ xương. - Kích cỡ: 5-13 mm, bước tăng 1mm. - Độ cứng của đầu cắt: ≥ 40 HRC - Độ nhám bề mặt: ≤ 1.6 μm - Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 50
223 | PP2600181399 | 25BSL2VTNGCT4.0271 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 13 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø28 mm đến Ø40 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối dạng hình nón cụt: - Chất liệu: Ceramic (Al203 + ZrO2) - Kích cỡ: 40-44/ Ø28mm; 46-50/ Ø32mm; 52-56/ Ø36mm; 58-64/ Ø36mm; 58-64/ Ø40mm 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Ceramic (Al2O3 + ZrO2), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’. - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 28 (+0, ±3.5); Ø 32 (+0, ±4, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 40 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng có độ lệch (offset): - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 9-18, chiều dài: 130mm-180mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 125° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
224 | PP2600181400 | 25BSL2VTNGCT4.0272 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 13 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø28 mm đến Ø40 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối dạng hình nón cụt: - Chất liệu: Ceramic (Al203 + ZrO2) - Kích cỡ: 40-44/ Ø28mm; 46-50/ Ø32mm; 52-56/ Ø36mm; 58-64/ Ø36mm; 58-64/ Ø40mm 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Ceramic (Al2O3 + ZrO2), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’. - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 28 (+0, ±3.5); Ø 32 (+0, ±4, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 40 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115mm-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
225 | PP2600181401 | 25BSL2VTNGCT4.0273 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene - Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene - Kích cỡ: 22.2mm, 28mm, 32mm, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40mm - 64mm, bước tăng 2mm. - Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: ceramic (Al2O3 + ZrO2) - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng) : 28 (+0, ±3.5), 32 (+0, ±4,+7), 36 ( +0, ±4,+8), 40 (+0, ±4,+8) mm. 4. Cuống xương đùi không xi măng có độ lệch (offset): - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 9-18, chiều dài: 130mm-180mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 125° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
226 | PP2600181402 | 25BSL2VTNGCT4.0274 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene - Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene - Kích cỡ: 22.2mm, 28mm, 32mm, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40mm - 64mm, bước tăng 2mm. - Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: ceramic (Al2O3 + ZrO2) - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng) : 28 (+0, ±3.5), 32 (+0, ±4,+7), 36 ( +0, ±4,+8), 40 (+0, ±4,+8) mm. 4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115mm-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
227 | PP2600181403 | 25BSL2VTNGCT4.0276 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene - Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene - Kích cỡ: 22.2, 28, 32, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40 - 64mm, bước tăng 2mm. - Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-chrome head (CoCrMo), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’ - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
228 | PP2600181404 | 25BSL2VTNGCT4.0277 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, góc cổ chuôi 125° | 1. Ổ cối không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, kiểm soát mài mòn - Chất liệu: thép không rỉ M30NW, phủ xốp titanium (350 µm) and hydroxyapatite (75 µm) - Kích cỡ: 12 cỡ từ 42mm - 64mm, tương thích chỏm có đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm. - Cường độ pressfit tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và lên đến 1,2 mm tại đường xích đạo. - Tùy theo kích cỡ ổ cối, phần miệng có thể mở rộng từ 1mm đến 2,5 mm để tăng độ ổn định của lớp đệm và do đó góp phần giảm nguy cơ trật khớp. - Các cạnh vát trên cốc được « làm mềm » để hạn chế nguy cơ xung đột với các mô mềm và đặc biệt là với cơ chậu thắt lưng. 2. Lớp đệm ổ cối di động - Chất liệu: Polyethylene (trọng lượng cao phân tử UHMWPE). - Kích cỡ: đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm, tương thích ổ cối cỡ 42mm -64 mm, bước tăng 2mm. 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-chrome head (CoCrMo), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’ - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng có độ lệch (offset): - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 9-18, chiều dài: 130mm-180mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 125° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
229 | PP2600181405 | 25BSL2VTNGCT4.0278 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, góc cổ chuôi 129° | 1. Ổ cối không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, kiểm soát mài mòn - Chất liệu: thép không rỉ M30NW, phủ xốp titanium (350 µm) and hydroxyapatite (75 µm) - Kích cỡ: 12 cỡ từ 42mm - 64mm, tương thích chỏm có đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm. - Cường độ pressfit tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và lên đến 1,2 mm tại đường xích đạo. - Tùy theo kích cỡ ổ cối, phần miệng có thể mở rộng từ 1 đến 2,5 mm để tăng độ ổn định của lớp đệm và do đó góp phần giảm nguy cơ trật khớp. - Các cạnh vát trên cốc được « làm mềm » để hạn chế nguy cơ xung đột với các mô mềm và đặc biệt là với cơ chậu thắt lưng. 2. Lớp đệm ổ cối di động - Chất liệu: Polyethylene (trọng lượng cao phân tử UHMWPE). - Kích cỡ: đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm, tương thích ổ cối cỡ 42mm -64 mm, bước tăng 2mm. 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-chrome head (CoCrMo), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’ - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
230 | PP2600181406 | 25BSL2VTNGCT4.0279 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, kiểm soát mài mòn - Chất liệu: thép không rỉ M30NW, phủ xốp titanium (350 µm) and hydroxyapatite (75 µm) - Kích cỡ: 12 cỡ từ 42mm - 64mm, tương thích chỏm có đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm. - Cường độ pressfit tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và lên đến 1,2 mm tại đường xích đạo. - Tùy theo kích cỡ ổ cối, phần miệng có thể mở rộng từ 1 đến 2,5 mm để tăng độ ổn định của lớp đệm và do đó góp phần giảm nguy cơ trật khớp. - Các cạnh vát trên cốc được « làm mềm » để hạn chế nguy cơ xung đột với các mô mềm và đặc biệt là với cơ chậu thắt lưng. 2. Lớp đệm ổ cối di động - Chất liệu: Polyethylene (trọng lượng cao phân tử UHMWPE). - Kích cỡ: đường kính Ø22.2mm, Ø28 mm, tương thích ổ cối cỡ 42mm -64 mm, bước tăng 2mm. 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Ceramic (Al2O3 + ZrO2), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’. - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 28 (+0, ±3.5); Ø 32 (+0, ±4, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 40 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115mm-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
231 | PP2600181407 | 25BSL2VTNGCT4.0280 | Khớp háng bán phần không xi măng, góc cổ chuôi 125° | 1. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-chrome head (CoCrMo), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’ - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm 2. Cuống xương đùi không xi măng có độ lệch (offset): - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 9-18, chiều dài: 130-180mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 125° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
232 | PP2600181408 | 25BSL2VTNGCT4.0281 | Khớp háng bán phần không xi măng, góc cổ chuôi 129° | 1. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-chrome head (CoCrMo), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’ - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm4. Cuống xương đùi không xi măng: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V) dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. - Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm - Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129° - Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương. (Hoặc tương đương) | Bộ | 40
233 | PP2600181409 | 25BSL2VTNGCT4.0282 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | 1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại polyethylene liên kết chéo cao - Chất liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V). Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm). - Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm. - Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°. - 3 lổ bắt vít - Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm. 2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene - Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene - Kích cỡ: 22.2, 28, 32, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40 - 64mm, bước tăng 2mm. - Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương 3. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Ceramic (Al2O3 + ZrO2), tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’. - Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 28 (+0, ±3.5); Ø 32 (+0, ±4, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 40 (+0, ±4, +8)mm 4. Cuống xương đùi không xi măng loại tùy chỉnh thiết kế riêng cho từng bệnh nhân (Individual Hip): - Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V), phủ xốp titanium and hydroxyapatite, 12 / 14 5°40’ taper. Tùy chọn: phủ HA toàn thân/ từng phần; có cổ/ cổ bình thường. - Cung cấp kèm theo chuôi đóng thử loại trơn láng, hoặc có răng bằng chất liệu thép không rỉ (316L-NF S94-090) 5. Vít ổ cối: - Chất liệu: Titanium alloy (Ti6Al4V). - Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 1
234 | PP2600181410 | 25BSL2VTNGCT4.0283 | Khớp gối nhân tạo có xi măng thiết kế riêng cho từng bệnh nhân các cỡ | Khớp gối nhân tạo có xi măng thiết kế riêng cho từng bệnh nhân kiểu ổn định cân bằng phía sau. Có thể là loại nguyên khối hoặc mô-đun với bốn tùy chọn độ dài chuôi mở rộng cho xương chày. Bao gồm: vật tư cấy ghép tùy chỉnh và kèm theo bộ dụng cụ tùy chỉnh cho từng bệnh nhân loại dùng một lần, tiệt trùng. 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: - Chất liệu: Cobalt-chrome (CoCrMo) 2. Mâm chày có xi măng: - Chất liệu: Thiết kế nguyên khối (modular) có xi măng tùy chỉnh cho nền tảng cố định, với gờ vây một mảnh/ hoặc loại mô-đun (modular) có xi măng kèm theo chuôi lắp sẵn, chất liệu: hợp kim titan (Ti6Al4V) 3. Đệm mâm chày: - Chất liệu: Polyethylene (UHMWPE) - Thiết kế tùy chỉnh, có 2 độ dày: +0 mm; + 2 mm 4. Bánh chè: Được lập kế hoạch chọn lựa kích thước thông qua KNEE-PLAN. Có 5 kích cỡ: XS, S, M, L, XL (Hoặc tương đương) | Bộ | 1
235 | PP2600181411 | 25BSL2VTNGCT4.0284 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium alumninium Vanadium, đầu chỏm thép không gỉ các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hỗn hợp thép không gỉ nitro hóa cao PM734 - Đường kính: 28mm (-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5; +14,0) 3. Đầu chỏm Bipolar (Bipolar head): - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ nitro hoá cao PM734 - Kích cỡ: có 22 kích cỡ từ 39-60mm với mỗi bước tăng 1mm, đều sử dụng head đường kính 28mm. 4. Lót đầu chỏm Bipolar (Liner) - Chất liệu: làm từ polyethylen cao phân tử, không có stearat canxi , có vòng khóa giữ chỏm xương đùi - Đầu chỏm Bipolar và lót đầu chỏm được kết hợp theo mã màu (39-42/xanh lá; 43-45/vàng; 46-52/xanh dương; 53-60/đỏ) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
236 | PP2600181412 | 25BSL2VTNGCT4.0286 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium cổ chuôi 135º các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum . - Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7) 3. Đầu chỏm Bipolar (Bipolar head): - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ nitro hoá cao PM734 - Kích cỡ: có 22 kích cỡ từ 39-60mm với mỗi bước tăng 1mm, đều sử dụng head đường kính 28mm. 4. Lót đầu chỏm Bipolar (Liner) - Chất liệu: làm từ polyethylen cao phân tử, không có stearat canxi, có vòng khóa giữ chỏm xương đùi - Đầu chỏm Bipolar và lót đầu chỏm được kết hợp theo mã màu (39-42/xanh lá; 43-45/vàng; 46-52/xanh dương; 53-60/đỏ) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
237 | PP2600181413 | 25BSL2VTNGCT4.0287 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium (các cỡ) | 1. Cuống khớp (Stem EXACTA HaX-Pore): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Niobium (Ti6Al7Nb) . - Lớp phủ: 2 lớp 300µm Titanium xốp nguyên chất + 50µm Hydroxyapatite bằng công nghệ phun plasma. - Kết cấu: có nhiều rãnh dọc và ngang xung quanh thân cuống khớp - Kích cỡ chuôi: có 12 kích cỡ từ 1/130,3mm ;2/140,3mm;3/145,4mm;4/150,4mm;5/155,5mm;6/160,5mm;7/165,5mm;8/170,4mm;9/175,4mm;10/179,9mm;11/185,4mm; 12/190,4mm. - Góc cổ chuôi: 12/14, 5º43'30''.Chiều dài cổ chuôi (39mm;41mm;42mm,43mm;44mm;45mm) - Offset: có 2 loại offset Standard CCD: 135º( 38,6mm;39,3mm;40mm;40,8mm;41,5mm;42,2mm;42,9mm;43,6mm;44,1mm;45,6mm); Lateralized CCD: 127º( 44,9mm;45,5mm;46,3mm;47,0mm;47,7mm;48,4mm;49,1mm;49,8mm;50,3mm;51,8mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum. - Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7) 3. Đầu chỏm Bipolar (Bipolar head): - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ nitro hoá cao PM734 - Kích cỡ: có 22 kích cỡ từ 39-60mm với mỗi bước tăng 1mm, đều sử dụng head đường kính 28mm. 4. Lót đầu chỏm Bipolar (Liner) - Chất liệu: làm từ polyethylen cao phân tử, không có stearat canxi, có vòng khóa giữ chỏm xương đùi - Đầu chỏm Bipolar và lót đầu chỏm được kết hợp theo mã màu (39-42/xanh lá; 43-45/vàng; 46-52/xanh dương; 53-60/đỏ) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
238 | PP2600181414 | 25BSL2VTNGCT4.0288 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium chỏm thép không gỉ các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hỗn hợp thép không gỉ nitro hóa cao PM734 - Đường kính: 22mm (-2; 0; +2), 28mm (-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5; +14,0), 32mm ( -4; 0; +4; +8; +12; +16,0), 36mm (-3,5; 0; +3.5; +7; +10,5). 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp đệm (Liner): - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước ∅: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw) : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
239 | PP2600181415 | 25BSL2VTNGCT4.0289 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium cổ chuôi 135º các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum. - Đường kính: 22mm (-2; +0; +2), 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7), 32mm ( -4; +0; +4; +8), 36mm (-3,5; +0; +3.5; +7). 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp đệm (Liner): - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước ∅: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw) : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
240 | PP2600181416 | 25BSL2VTNGCT4.0290 | Khớp háng toàn phần không xi măng HA, đầu chỏm thép không gỉ các cỡ | 1. Cuống khớp (Stem EXACTA HaX-Pore): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Niobium (Ti6Al7Nb). - Lớp phủ: 2 lớp 300µm Titanium xốp nguyên chất + 50µm Hydroxyapatite bằng công nghệ phun plasma. - Kết cấu: có nhiều rãnh dọc và ngang xung quanh thân cuống khớp - Kích cỡ chuôi: có 12 kích cỡ từ 1/130,3mm ;2/140,3mm;3/145,4mm;4/150,4mm;5/155,5mm;6/160,5mm;7/165,5mm;8/170,4mm;9/175,4mm;10/179,9mm;11/185,4mm; 12/190,4mm. - Góc cổ chuôi: 12/14, 5º43'30''.Chiều dài cổ chuôi (39mm;41mm;42mm,43mm;44mm;45mm) - Offset: có 2 loại offset Standard CCD: 135º( 38,6mm;39,3mm;40mm;40,8mm;41,5mm;42,2mm;42,9mm;43,6mm;44,1mm;45,6mm); Lateralized CCD: 127º( 44,9mm;45,5mm;46,3mm;47,0mm;47,7mm;48,4mm;49,1mm;49,8mm;50,3mm;51,8mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hỗn hợp thép không gỉ nitro hóa cao PM734 - Đường kính: 22mm (-2; 0; +2), 28mm (-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5; +14,0), 32mm ( -4; 0; +4; +8; +12; +16,0), 36mm (-3,5; 0; +3.5; +7; +10,5). 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp đệm (Liner): - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước ∅: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw) : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
241 | PP2600181417 | 25BSL2VTNGCT4.0291 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium, góc cổ chuôi các cỡ | 1. Cuống khớp (Stem EXACTA HaX-Pore): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Niobium (Ti6Al7Nb) . - Lớp phủ: 2 lớp 300µm Titanium xốp nguyên chất + 50µm Hydroxyapatite bằng công nghệ phun plasma. - Kết cấu: có nhiều rãnh dọc và ngang xung quanh thân cuống khớp - Kích cỡ chuôi: có 12 kích cỡ từ 1/130,3mm ;2/140,3mm;3/145,4mm;4/150,4mm;5/155,5mm;6/160,5mm;7/165,5mm;8/170,4mm;9/175,4mm;10/179,9mm;11/185,4mm; 12/190,4mm. - Góc cổ chuôi: 12/14, 5º43'30''.Chiều dài cổ chuôi (39mm;41mm;42mm,43mm;44mm;45mm) - Offset: có 2 loại offset Standard CCD: 135º( 38,6mm;39,3mm;40mm;40,8mm;41,5mm;42,2mm;42,9mm;43,6mm;44,1mm;45,6mm); Lateralized CCD: 127º( 44,9mm;45,5mm;46,3mm;47,0mm;47,7mm;48,4mm;49,1mm;49,8mm;50,3mm;51,8mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum. - Đường kính: 22mm (-2; +0; +2), 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7), 32mm ( -4; +0; +4; +8), 36mm (-3,5; +0; +3.5; +7). 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp đệm (Liner): - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước ∅: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw) : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
242 | PP2600181418 | 25BSL2VTNGCT4.0292 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (femoral head): - Chất liệu: Hỗn hợp thép không rỉ nitro hóa cao PM734 - Đường kính: 22mm (-2; 0; +2), 28mm (-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5; +14,0) 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V) Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp lót kim loại Bioloy: - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ nitro hoá cao PM734, đươc phủ lớp TiNbN. 5.Lớp đệm: - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate) - Đường kính trong: 22mm, 28mm. - Đường kính ngoài: có 5 kích thước 36mm-46mm. 6. Vít ổ cối (Screw): hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
243 | PP2600181419 | 25BSL2VTNGCT4.0293 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép các cỡ | 1. Cuống khớp : - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum. - Đường kính: 22mm (-2; +0; +2), 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7). 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp lót kim loại Bioloy: - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ nitro hoá cao PM734, đươc phủ lớp TiNbN. 5.Lớp đệm: - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate) - Đường kính trong: 22mm, 28mm. - Đường kính ngoài: có 5 kích thước 36mm-46mm. 6. Vít ổ cối (Screw): hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
244 | PP2600181420 | 25BSL2VTNGCT4.0295 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi làm bằng Titanium alumninium Vanadium, góc cổ chuôi 135º | 1. Cuống khớp (Stem SL X-Pore): - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm;7,5/137mm;8,75/139,5mm;10/142mm;11,25/146,5mm;12,5/147mm;13,75/151,5mm;15/152mm;17,5/162,5mm 20/162,5mm - Góc cổ chuôi: 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8mm; 36,1mm; 37,0mm; 37,4mm; 38,2mm; 38,7mm; 41,4mm); Lateralized (41,1mm; 42,4mm; 43,5mm; 43,7mm; 44,8mm; 45;47,7mm) - Phương pháp khử trùng tia bức xạ với lượng 25 kGy, hoặc phương pháp VH2O2 2. Đầu chỏm xương đùi (Ceramic Ball Head): - Chất liệu: hỗn hợp Alluminium, Zicronia và một số oxydes khác (Al2O3+ZrO2), độ mài mòn thấp, khả năng chống ăn mòn cao, vật liệu tương thích sinh học. - Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5), 32mm ( -4; +0; +4; +8 ), 36mm ( -4; +0; +4; +8 ), 40mm (-4;+0; +4: +8) 3. Ổ cối (Shell): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V). Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. - Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. - Phù hợp với tất cả các loại lớp đệm. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, nút đậy vít có thể tháo rời, vành ngoài mép có gờ để tối ưu hoá đóng press-fit 4. Lớp đệm (Liner): - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước ∅: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw) : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
245 | PP2600181421 | 25BSL2VTNGCT4.0297 | Khớp gối toàn phần cố định loại ổn định phía sau các cỡ | 1. Thành phần đầu xương đùi (Femoral Component): - Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium Molybdenum. - Bề mặt: phủ lớp TiNbN. -Bề mặt tiếp xúc xương: các lỗ nhỏ để phân bố đều xi măng - Kích cỡ: 10 kích cỡ từ 4-13, phân biệt trái, phải. -Kích thước trong/ngoài (M/L): 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70; 72,5; 75; 77,5; 80mm - Kích thước trước/sau (A/P): 51; 52,5; 54,5; 56,5; 59,5; 62,5; 65,5; 68,5; 71,5; 75mm 2. Thành phần mâm chày (Tibia TOP): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium. - Kích cỡ: 10 kích cỡ mâm chày kết hợp với đệm mâm chày theo mã màu (XS-A/hồng, B-C/xanh lá, D-E/đỏ, F-G/xanh dương, H-I/cam). - Kích thước trong/ngoài (M/L 1): 57; 61, 65; 69; 72; 75; 79; 84; 89; 92mm (M/L 2): 37,4; 39,4; 43,8; 43,8; 48,9; 48,9; 53,9; 53,9; 59,9; 59,9mm - Kích thước trước/sau (A/P): 37; 39,2; 41,9; 44,6; 46,4; 48,3; 50,9; 54; 57; 60mm - Chiều cao: 30,5; 30,5; 32; 32; 33,5; 33,5; 35; 35; 36,5; 36,5mm - Đầu xa có thể gắn thêm cuống khớp nối dài. 3. Đệm mâm chày (Liner): - Loại CR bảo tồn dây chằng chéo sau - Chất liệu: UHMW PolyEthylene không có Calcium Steara - Độ dày: 9 độ dày (9mm, 10mm, 11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm, 20mm). 4. Bánh chè (Patella): - Chất liệu: UHMW PolyEthylene không có Calcium Stearate - Kích cỡ: 6 kích cỡ (28mm-38mm, mỗi bước tăng 2mm) -Độ dày bánh chè 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, có cạnh dày 2 mm Khoảng cách chốt đối xứng 14.2 trên cung 120⁰ - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
246 | PP2600181422 | 25BSL2VTNGCT4.0298 | Khớp gối toàn phần có xi măng loại di động, bảo tồn dây chằng chéo, lồi cầu các cỡ | 1. Thành phần đầu xương đùi (Femoral component): - Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium Molybdenum. - Bề mặt: phủ lớp TiNbN. -Bề mặt tiếp xúc xương: các lỗ nhỏ để phân bố đều xi măng - Kích cỡ: 10 kích cỡ từ 4-13, phân biệt trái, phải. -Kích thước trong ngoài:L( 57,5;60;62,5;65;67,5;70;72,5;75;77,5;80) 2. Thành phần mâm chày (BIOLOY TIBIA): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium. - Kích cỡ: 10 kích cỡ XS,A,B,C,D,E,F,G,H,I. - Đầu xa có thể gắn thêm cuống khớp nối dài. 3. Đệm mâm chày (Mobile insert): - Loại UC mang lại sự ổn định cao - Chất liệu: UHMW Polyethylene không có Calcium Stearate. - Độ dày: 10 độ dày (9mm, 10mm, 11mm, 12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,18mm, 20mm) 4. Bánh chè (Patella): - Chất liệu: UHMW Polyethylene không có Calcium Stearate. -Độ dày bánh chè 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, có cạnh dày 2 mm Khoảng cách chốt đối xứng 14.2 trên cung 120⁰ - Kích cỡ: 6 kích cỡ (28mm-38mm, mỗi bước tăng 2mm) - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
247 | PP2600181423 | 25BSL2VTNGCT4.0299 | Bộ kim, khay thủ thuật sinh thiết tủy xương | Sản phẩm bao gồm: - Kim sinh thiết có chiều dài 102mm/152mm, kích cỡ kim tiêu chuẩn 11G. - Que đẩy mẫu sinh thiết (sử dụng đẩy mẫu sinh thiết ra khỏi kim sau khi sinh thiết). - Ống bọc bảo vệ kim (Kim đặt trong ống trước khi sử dụng). - Ống cắm kim (đảm bảo an toàn khi tiến hành thủ thuật). - Khay thủ thuật gồm túi tiệt trùng và đầu nối khoan Oncontrol nằm trong túi. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
248 | PP2600181424 | 25BSL2VTNGCT4.0300 | Bộ kim, khay thủ thuật sinh thiết xương | Sản phẩm bao gồm bộ kim 02 màu cam và xanh lá: - Bộ kim tiếp cận xương có màu xanh lá - Thanh đẩy truy cập xương (màu xanh lá) có các chiều dài 6/10/15 cm, kích cỡ 10G/11G - Kim sinh thiết tổn thương xương (màu cam) có các chiều dài 10/14/19 cm, kích cỡ 12G/13G - Thanh đẩy sinh thiết tổn thương xương (màu cam) - Khay thủ thuật gồm túi tiệt trùng và đầu nối khoan Oncontrol nằm trong túi. - Thanh truyền - để đánh dấu điểm truy cập - Phù hợp với tay khoan của Bệnh viện Ưu điểm: - Dễ dàng lấy được các mẫu bệnh phẩm chất lượng cao, đặt biệt đối với các tốn thương xương khó tiếp cận - Rút ngắn thời gian trong thủ thuật. - Cải thiện giảm đau cho bệnh nhân. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
249 | PP2600181425 | 25BSL2VTNGCT4.0301 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ hợp kim các cỡ | Stem:có taper 8/10 & 12/14, đường cắt xương 55°, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP ( calcium phosphate CaP) làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, * Chuôi làm bằng hợp kim Titanium forged alloy (Ti6Al4V). Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. - Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm. * Ổ cối: Phủ công nghệ độc quyền Plasmapore CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 40mm - 70mm, có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy (Ti6Al4V ). * Liner: Chất liệu bằng Biolox® delta Aluminium Oxide matrix ceramic thế hệ mới nhất. Liner 40mm-46mm sử dụng head có đường kính 28mm, Liner 48mm-50mm sử dụng head có đường kính 32mm, Liner 52mm-54mm sử dụng head có đường kính 36mm, Liner 56mm -70mm sử dụng cho head 40mm * Head: Chất liệu bằng Biolox® delta Aluminium Oxide matrix ceramic. Có các size 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. * Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm chất liệu Titanium forged alloy (Ti6Al4V), góc xoay đa hướng +/- 9° Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
250 | PP2600181426 | 25BSL2VTNGCT4.0302 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ hợp kim các cỡ | Stem: có taper 8/10 & 12/14, Biên độ xoay 135°, đường cắt xương 55°, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP ( calcium phosphate CaP) làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, * Chuôi làm bằng hợp kim Titanium forged alloy (Ti6Al4V). Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. -Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi): 145-190mm -Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám Plasmapore dày 0.35mm * Head: Chất liệu hợp kim Cobalt-chromium forged alloy (CoCrMo). Có taper 12/14. Có biên độ xoay 135º, đầu gắn chỏm 22.2mm cho Bipolar có đường kính 39mm - 51mm, chỏm 28mm cho Bipolar cho đường kính 43mm - 55mm. Có nhiều size S, M, L, XL, XXL. * Cup bipolar: chất liệu Ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE bên trong ,, bên ngoài chất liệu Implant Stainless steel có các size 39mm-55mm, có vòng khóa chống trật. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
251 | PP2600181427 | 25BSL2VTNGCT4.0303 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ hợp kim, lớp đệm kết hợp Vitamin E các cỡ | Stem: có taper 8/10 & 12/14, biên độ xoay 135°, đường cắt xương 55°, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP ( calcium phosphate CaP) làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, * Chuôi làm bằng hợp kim Titanium forged alloy (Ti6Al4V). Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. - Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm. - Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám dày 0.35mm. * Liner:Chất liệu bằng Ultra high molecular weight polyethylene kết hợp Vitamine E - Độ dày lớp lót tại khu vực chịu lực chính, tối thiểu dày 5,5 mm. * Head: Có đường kính 22.2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Chất liệu Cobalt-chromium forged alloy (CoCrMo) * Ổ cối: Loại ổ cối Plasmafit phủ công nghệ độc quyền Plasmapore® Pure titanium (Ti), Plasmapore CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 40mm - 70mm, có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy (Ti6Al4V) * Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm Titanium forged alloy (Ti6Al4V),góc xoay đa hướng +/- 9°. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
252 | PP2600181428 | 25BSL2VTNGCT4.0304 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ hợp kim có cánh các cỡ | Stem: có taper 8/10 & 12/14, biên độ xoay 135°, đường cắt xương 55°, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP ( calcium phosphate CaP) làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, * Chuôi làm bằng hợp kim Titanium forged alloy (Ti6Al4V). Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. - Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm. - Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám dày 0.35mm. * Ổ cối: Phủ công nghệ độc quyền Plasmapore 40% CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 44mm - 62mm thích hợp cho những bện nhân có Ổ cối nhỏ, có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy (Ti6Al4V). * Liner: Có bờ chống trật phía sau. Chất liệu bằng Ultra high molecular weight polyethylene , kết hợp Vitamine E. - Độ dày lớp lót tại khu vực chịu lực chính, tối thiểu dày 5,5 mm. * Head: Chất liệu bằng Biolox® delta Alumina matrix composite ceramic thế hệ mới nhất. Có các size 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. * Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm chất liệu hợp kim Titanium . Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
253 | PP2600181429 | 25BSL2VTNGCT4.0305 | Khớp gối toàn phần cố định, gập gối tối đa 160 độ các cỡ | Khớp gối cố định toàn phần mâm chày không đối xứng, chất liệu chính của Lồi Cầu và Mâm Chày làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome Molybdenum (CoCrMo) đánh bóng bề mặt, bên ngoài được phủ bởi các lớp hợp kim chromium nitride, chromium carbon nitride ngoài cùng phủ lớp zirconium nitride nhằm hạn chế tối thiểu các trường hợp bệnh nhân mẫn cảm với Cobalt và Chrome, lồi cầu đùi đa trục dạng J, thiết kế dạng chêm mặt cắt trước làm giảm thiểu mất xương và tăng diện tích tiếp xúc của lồi cầu lên bề mặt xương, gập gối tối đa 160 độ. - Lồi cầu có các Size : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ,F8. - Lớp đệm mâm chày được làm bằng vật liệu cao cấp Beta Polyethylent ( UHMWPE ) có kích thướt 10,12,14,16,18,20 mm, thiết kế nghiên sau 3 độ làm giảm nguy cơ trật khớp. - Mâm chày thiết kế dạng vây cá gồm các size: T0, T1, T2, T3, T4, T5. Cơ chế kết hợp Mâm chày và lồi cầu : + T0: F1, F2, F3, khả thi F4 + T1: F1, F2, F3, F4, Khả thi F5 +T2 : F2, F3, F4, F5, Khả thi F1 và F6 + T3: F3, F4, F5, F6, Khả thi F2 và F7 +T4: F4, F5, F6, F7, Khả thi F3 +T5 :F5, F6, F7, Khả thi F4 Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
254 | PP2600181430 | 25BSL2VTNGCT4.0306 | Khớp gối toàn phần tiết kiệm xương,lớp đệm vitamin E bảo tồn dây chằng chéo sau, bánh chè vitamin E các cỡ | Kiểu phẫu thuật:Tiết kiệm xương cho bệnh nhân. Bảo tồn dây chằng chéo/ Ổn định lối sau bao gồm các chi tiết sau: 1. Lồi cầu xương đùi (Femoral Condyle) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9; Size lồi cầu Left/Right +Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài ML(mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. +Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau AP(mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72. +Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo 2. Mâm chày (Tibial tray) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm +Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài ML(mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91. +Tương ứng kích thước mâm chày trước sau AP(mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58. +Tương ứng chiều cao mâm chày Height of Keel(mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39. +Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo,bờ sau mâm chày có gờ bảo vệ dây chằng chéo sau. 3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Insert) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mỗi size có các độ dày sau: 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm; Chất liệu Polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E giúp giảm mài mòn lớp đệm +Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa. 4. Bánh chè (Patella) với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E. Cơ chế kết hợp Mâm chày và lồi cầu : + Mâm chày Size 1 khả thi lồi cầu size 1-2 + Mâm chày Size 2 khả thi lồi cầu size 1,2,3,4 +Mâm chày Size 3 khả thi lồi cầu size 1,2,3,4,5 +Mâm chày Size 4 khả thi lồi cầu size 2,3,4,5,6 +Mâm chày Size 5 khả thi lồi cầu size 3,4,5,6,7 +Mâm chày Size 6 khả thi lồi cầu size 4,5,6,7,8 +Mâm chày Size 7 khả thi lồi cầu size 5,6,7,8,9 +Mâm chày Size 8 khả thi lồi cầu size 6,7,8,9 +Mâm chày Size 9 khả thi lồi cầu size 7,8,9 Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
255 | PP2600181431 | 25BSL2VTNGCT4.0307 | Khớp gối toàn phần nhân tạo lớp đệm phủ Vitamin E ,bánh chè phủ vitamin E các cỡ | 1. Lồi cầu đùi: Vật liệu Cobalt Chrome, cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 15 độ, độ gập gối tối đa ≥145 độ, rãnh bánh chè được thiết kế phù hợp với khớp gối tự nhiên. Thiết kế cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. Có 9 cỡ mỗi bên trái và phải . +Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài ML(mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. +Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau AP(mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72. +Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo 2. Lớp lót: PE có bổ sung vitamin E (VE Highly cross-linked UHMWPE) Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E. Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Có 9 cỡ(1- 9) tương ứng bề dày mâm chày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm. +Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa. 3. Mâm chày : Mâm chày (Tibial tray) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm +Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài ML(mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91. +Tương ứng kích thước mâm chày trước sau AP(mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58. +Tương ứng chiều cao mâm chày Height of Keel(mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39. 4. Bánh chè: Bánh chè (Patella) với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
256 | PP2600181432 | 25BSL2VTNGCT4.0308 | Khớp gối toàn phần nhân tạo hệ thống rãnh trượt khóa mâm chày các cỡ | 1. Lồi cầu đùi: Vật liệu Cobalt Chrome, cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 15 độ, độ gập gối tối đa ≥145 độ, rãnh bánh chè được thiết kế phù hợp với khớp gối tự nhiên. Thiết kế cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. Có 9 cỡ mỗi bên trái và phải . +Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài ML(mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. +Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau AP(mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72. +Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo 2. Lớp lót: Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo . Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Có 9 cỡ(1- 9) tương ứng bề dày mâm chày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm. +Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa. 3. Mâm chày : Mâm chày (Tibial tray) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm +Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài ML(mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91. +Tương ứng kích thước mâm chày trước sau AP(mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58. +Tương ứng chiều cao mâm chày Height of Keel(mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39. 4. Bánh chè: Bánh chè (Patella) với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene Highly cross-linked UHMWPE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
257 | PP2600181433 | 25BSL2VTNGCT4.0309 | Khớp háng bán phần không xi măng HA, chuôi thon | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước Bao gồm 4 món: Khớp háng bán phần không dùng xi măng HA, chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ, làm bằng chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) phủ HA toàn thân , góc cổ thân 131 độ, chỏm bán phần kép nhỏ từ 39 -> 59 mm. 1.Chuôi khớp không dùng xi măng HA chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm). 2.Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14 3.Chỏm bán phần Vario : bên ngoài chất liệu bằng hợp kim CoCrMo, đường kính ngoài từ 39-59mm, bước tăng 1mm. 4.Lớp lót bên trong bằng Polyethylene có thể tách rời và vòng khóa chỏm , bao gồm các size 39-41mm,42-44mm,45-47mm,48-50mm,51-53mm,54-56mm,57-59mm Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
258 | PP2600181434 | 25BSL2VTNGCT4.0310 | Khớp háng bán phần không xi măng loại rãnh dọc chống xoay | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước 1.Chuôi khớp không dùng xi măng TPS chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ hạt Titanium Plasma . Rãnh dọc giúp kích thích xương xốp nhanh bám vào đầu gần chuôi, với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 12 cỡ: 5:109mm(offset C:31mm;D:35mm), 6:111mm(offset C:31mm;D:35mm), 7.5:114mm(offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm(offset C:31mm;D:37mm), 10:119mm(offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm(offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm(offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm(offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm(offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm(offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm(offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm(offset C:37mm;D:48mm). 2.Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14 3.Chỏm bán phần Vario : bên ngoài chất liệu bằng hợp kim CoCrMo, đường kính ngoài từ 39-59mm, bước tăng 1mm. 4.Lớp lót bên trong bằng Polyethylene UHMWPE có thể tách rời và vòng khóa chỏm , bao gồm các size 39-41mm,42-44mm,45-47mm,48-50mm,51-53mm,54-56mm,57-59mm Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
259 | PP2600181435 | 25BSL2VTNGCT4.0311 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi, Ổ cối đóng ép | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước Khớp háng toàn phần chuyển động đôi ,không dùng xi măng ,chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ, làm bằng chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) phủ HA, góc cổ thân 131 độ. Ổ cối có bắt vít. 1. Ổ cối nhân tạo dạng bán cầu, cố định không xi măng : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6AL-4V với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm . 2. Lớp lót ổ cối chuyển động kép : Chất liệu hợp kim CoCrMo có đường kính từ 34mm đến 56mm 3. Lớp lót chuyển động kép:Highly cross-linked UHMWPE Chất liệu Polyethylent cao phân tử, có đường kính ngoài từ 34mm đến 60 mm (mỗi bước tăng 2) 4. Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14 5.Chuôi khớp không dùng xi măng Pressfit: chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA . Rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ: 7.5:114mm, 9:117mm, 10:119mm, 11:121mm, 12.5:124mm, 13.5:126mm, 15:129mm, 16:132mm, 17,5:134mm, 20:139mm. 6.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm. 7.Nút Vít chặn đáy ổ cối 8.Vít chặn lỗ bắt vít ổ cối Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
260 | PP2600181436 | 25BSL2VTNGCT4.0312 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ổ cối đóng ép các cỡ | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước 1. Ổ cối Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6AL-4V với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm . 2. Lớp lót Ceramic : Chất liệu Ceramic (Alumina - Zirconia ), Có kích cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm. tương thích với ổ cối từ 44mm đến 64mm 3. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic ( Alumina - Zirconia 6474-2 ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm), 40mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm ) . Taper 12/14 4.Chuôi khớp không dùng xi măng HA Pressfit chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ: 7.5:114mm(offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm(offset C:31mm;D:37mm), 10:119mm(offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm(offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm(offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm(offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm(offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm(offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm(offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm(offset C:37mm;D:48mm). Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). 5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
261 | PP2600181437 | 25BSL2VTNGCT4.0313 | Khớp háng toàn phần không xi măng Chỏm Ceramic COP, Ổ cối đóng ép các cỡ | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước 1. Ổ cối Variocup Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6AL-4V với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm . 2. Lớp lót bằng Poly (Highly cross-linked UHMWPE) siêu bền giúp tăng khả năng chịu mài mòn, có bờ chống trật 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Ring-Lock. 3. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic ( Alumina - Zirconia) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm), 40mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm ) . Taper 12/14 4. Chuôi khớp không dùng xi măng chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm). 5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
262 | PP2600181438 | 25BSL2VTNGCT4.0317 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi thon góc cổ thân 131 độ các cỡ | Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước 1. Ổ cối Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6AL-4V với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm . 2. Lớp lót bằng Poly (Highly cross-linked UHMWPE) siêu bền giúp tăng khả năng chịu mài mòn, có bờ chống trật 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Ring-Lock. 3. Chỏm xương đùi: chất liệu hợp kim CoCrMo , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm, +10.5mm ), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm, +10.5mm ) . Taper 12/14 4. Chuôi khớp không dùng xi măng chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm). 5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
263 | PP2600181439 | 25BSL2VTNGCT4.0318 | Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài các cỡ | Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp loại dài, * Đầu chỏm Bipolar: - Vật liệu : REX Steel/PE. - Kích cỡ : 41mm – 55mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm. - Đầu chỏm có thiết kế Excentric-tự định vị tâm xoay theo lực tỳ đè giảm nguy cơ mòn ổ cối tập trung tại một điểm * Cuống khớp: REX steel có hàm lượng nitrogen cao giúp có độ bền cao, chịu xoắn vặn (Độ chịu mỏi KL cao) chống mài mòn, ăn mòn KL - Góc cổ chuôi: 135 độ. - Kích cỡ chuôi: 0,1,2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 150 và 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao hoặc CoCr - Đường kính đầu: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12). Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
264 | PP2600181440 | 25BSL2VTNGCT4.0320 | Nẹp tạo hình bản sống hình chữ Z bằng titanium | - Vật liệu: Titanium - Nẹp hình chữ Z - Chiều dài từ 8-16mm/ bước tăng 2mm, có 4 lỗ bắt vít. - Đồng bộ với vít tạo hình tự taro đường kính 2,6mm và 3.0mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 40
265 | PP2600181441 | 25BSL2VTNGCT4.0321 | Đĩa đệm cột sống cổ dùng độc lập kèm vít | 1-Nẹp cổ trước liền đĩa đệm - Hình dáng: Hình thang, có răng 2 phía chống tuột, 2 lỗ dành cho bắt vít có ren xương cứng và ren xương xốp với vòng xoay khóa vít. - Vật liệu: PEEK - Kích thước: 15mmx12mm và 17mmx14mm - Chiều cao: 5mm-10mm - Độ dày: cạnh sau 2.5mm, cạnh bên 2.25mm, cạnh trước 3.8mm - Độ nghiêng khi bắt vít: + Dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 40 độ, Hướng ra ngoài 8 độ + Không dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 27-47 độ, Hướng ra ngoài 1-10 độ - Độ nghiêng Lordosis: 6 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: 2 điểm bằng chất liệu hợp kim Titan - Khoang ghép xương: 0.31ml - 0.97ml 2'- Vít tự khoan - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế với hai phần: ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính 3.5mm và 4.0mm - Chiều dài: 11mm, 13mm, 15mm - Vít 11mm có 4.24mm phần ren xương cứng - Vít 13mm và 15mm có 5.24mm phần ren xương cứng Đạt tiêu chuẩn FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
266 | PP2600181442 | 25BSL2VTNGCT4.0322 | Nẹp cổ trước 1 tầng | -Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ 19mm đến khoảng 30mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp là 2mm hoặc 2,5mm). - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. Có lỗ rộng để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Chiều dày nẹp (A-P): 2.5mm - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm - Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm - Cho phép bắt với vít đơn hướng có góc nghiêng 12 độ và vít đa hướng có góc nghiêng 22 độ - Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự taro/ tự khoan đường kính 4.0mm và 4.5mm - Tiêu chuẩn:FDA, (Hoặc tương đương) | Cái | 10
267 | PP2600181443 | 25BSL2VTNGCT4.0323 | Nẹp cổ trước 2 tầng | Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ khoảng 32.5mm đến 50mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp 2,5mm) - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. Có lỗ rộng để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Chiều dày nẹp (A-P): 2.5mm - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm - Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm - Cho phép bắt với vít đơn hướng có góc nghiêng 12 độ và vít đa hướng có góc nghiêng 22 độ - Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự taro/ tự khoan đường kính 4.0mm và 4.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
268 | PP2600181444 | 25BSL2VTNGCT4.0324 | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ 52.5 đến 72.5mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp là 2,5mm). - Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. Đồng thời có lỗ rộng để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Chiều dày nẹp (A-P): 2.5mm - Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm - Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm Cho phép bắt với vít đơn hướng có góc nghiêng 12 độ và vít đa hướng có góc nghiêng 22 độ - Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự taro/ tự khoan đường kính 4.0mm và 4.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 4
269 | PP2600181445 | 25BSL2VTNGCT4.0325 | Vít cột sống cổ đa hướng tự khoan các cỡ | - Vít đường kính 4.0mm: chiều dài từ 11mm-17mm, bước tăng 1mm, đường kính trong 2.4mm, đường kính ngoài 4.0mm - Vít đường kính 4.5mm: chiều dài từ 11mm-17mm, bước tăng 2mm, đường kính trong 2.9mm, đường kính ngoài 4.5mm - Góc nghiêng của vít đơn hướng: 12 độ lên trên/xuống dưới, 6 độ từ trong ra ngoài. - Góc nghiêng của vít đa hướng: 22 độ/-2 độ lên trên/xuống dưới; 17 độ/4 độ từ trong ra ngoài. - Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). - Đồng bộ với nẹp đốt sống cổ trước kèm khóa mũ vít 90 độ - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 132
270 | PP2600181446 | 25BSL2VTNGCT4.0326 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống cổ, các cỡ | - Vật liệu: PEEK OPTIMA - Thiết kế phù hợp với cấu trúc giải phẫu của cơ thể - Hai bề mặt có răng - Số điểm đánh dấu cản quang: 3 điểm bằng vật liệu Titanium - Chiều rộng: 11mm, 14mm - Chiều cao: 4, 5, 6, 7, 8mm - Chiều sâu: 11mm - Độ ưỡn: 4 độ - Dung tích khoang ghép xương: 0.12ml - 0.26ml - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 24
271 | PP2600181447 | 25BSL2VTNGCT4.0327 | Vít đa trục cột sống cổ lối sau kèm ốc khoá trong tự ta rô bằng hợp kim titanium | 1/Vít đa trục cột sống cổ lối sau: '- Vật liệu: hợp kim Titanium - Vít tự tarô. - Chiều cao mũ vít: 10.8mm - Chiều rộng phần mũ vít vuông góc với thanh dọc là 8.5mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren: 1.48mm - Đường kính vít 3.5, 4.0, 4.5 mm - Chiều dài vít từ 10 mm đến 52 mm, bước tăng 2mm - Tương thích với hệ thống rod 3.2mm và 3.5mm - Góc nghiêng tối đa 45 độ. - Có 03 rãnh bù góc để tăng độ linh hoạt của vít - Có thể phân biệt kích thước vít và chiều dài bằng màu sắc - Đồng bộ với vít khóa trong cổ sau có lòng phía trong hình lục giác 2.5mm và nẹp dọc đường kính 3.2mm 2/Ốc khoá trong: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Thiết kế ren chịu lực, giúp cải thiện độ siết ốc - Đường kính: 5.92mm - Chiều cao 3.63mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren: 0.8mm - Tối ưu hóa vị trí và quan sát của phẫu thuật viên - Lòng phía trong hình lục giác 2.5mm Đồng bộ với vít xốp đa trục cổ sau và nẹp dọc đường kính 3.2mm - - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 80
272 | PP2600181448 | 25BSL2VTNGCT4.0328 | Ốc khóa trong dùng cho vít đa trục cột sống cổ sau bằng hợp kim titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Thiết kế ren chịu lực, giúp cải thiện độ siết ốc - Đường kính: 5.92mm - Chiều cao 3.63mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren: 0.8mm - Tối ưu hóa vị trí và quan sát của phẫu thuật viên - Lòng phía trong hình lục giác 2.5mm Đồng bộ với vít xốp đa trục cổ sau và nẹp dọc đường kính 3.2mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
273 | PP2600181449 | 25BSL2VTNGCT4.0329 | Nẹp dọc cổ sau dài 240mm bằng hợp kim titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Dài 240mm, - Đường kính: 3.2mm. - Đồng bộ với vít xốp cột sống cổ lối sau đa trục cổ sau và vít khóa trong có lòng phía trong lục giác 2.5mm -Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 8
274 | PP2600181450 | 25BSL2VTNGCT4.0330 | Nẹp nối ngang dạng kẹp giữ dài 11.1mm bằng hợp kim titanium | -Vật liệu: hợp kim Titanium - Giúp gia tăng độ vững với 2 kẹp giữ. - Dài 11.1mm - Đường kính hai đầu gắn với nẹp dọc và nẹp nối ngang lần lượt là 7.8 và 8.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
275 | PP2600181451 | 25BSL2VTNGCT4.0331 | Nẹp nối ngang 60mmx2.4mm bằng hợp kim titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Giúp gia tăng độ vững. - Nẹp nối ngang có thể có thể uốn được để ngăn chặn các ngoại lực từ bên ngoài - Chiều dài: 60mm - Chiều rộng: 2.4mm - Dùng với kẹp giữ thanh nối ngang - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
276 | PP2600181452 | 25BSL2VTNGCT4.0332 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo các cỡ bằng PEEK | - Vật liệu: PEEK - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang: 4 điểm - Chiều dài: 25, 30mm - Chiều cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm - Chiều rộng trước /sau : 10mm - Độ ưỡn: 6 độ - Diện tích bề mặt 133mm2 với chiều dài 25mm, 156mm2 với chiều dài 30mm - Khoang ghép xương từ: 0.3ml - 1.17 ml tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có 2 đầu gắn dụng cụ để đặt gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
277 | PP2600181453 | 25BSL2VTNGCT4.0333 | Vít cột sống đa trục hai bước ren các cỡ | - Vật liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium - Đường kính từ 4.0 đến 6.0mm với bước tăng 0.5mm và đường kính 6.5 đến 9.5mm với bước tăng 1mm. Chiều dài từ 20mm-100mm - Chiều cao mũ vít 14.8mm - Chiều rộng phần mũ vít 10.43mm - Vít có 2 bước ren: phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Phân biệt được bằng màu sắc - Đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy có chiều cao ban đầu là 12.96mm và nẹp dọc đường kính 4.75mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
278 | PP2600181454 | 25BSL2VTNGCT4.0334 | Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng hai bước ren bằng hợp kim titanium | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Vít có đặc tính với đầu tù giúp thao tác dễ dàng hơn - Công nghệ cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực - Đường kính: 7.863mm - Chiều cao ban đầu: 12.96mm - Chiều cao sau khi bẻ vít: 4.85mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren: 0.9mm - Đồng bộ với hệ thống vít đa trục/ đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc đường kính 4.75mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 200
279 | PP2600181455 | 25BSL2VTNGCT4.0335 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng bằng hợp kim cobalt chrome | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome - Đường kính 4.75mm, chiều dài 500mm, loại thẳng - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khóa trong tự gãy có đường kính 7.863mm, chiều cao ban đầu 12.96mm, chiều cao còn lại sau khi vặn đủ lực là 4.85mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
280 | PP2600181456 | 25BSL2VTNGCT4.0336 | Vít đa trục hai bước ren các cỡ | - Vật liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium thương mại nguyên chất (Titanium CP), vòng vương miện bằng Cobalt Chrome - Đường kính vít từ: từ 4.0mm đến 6.0mm (bước tăng 0.5mm) và 6.5mm đến 9.5mm (bước tăng 1mm). - Chiều dài vít từ 20 - 100mm tùy đường kính vít - Chiều cao mũ vít 17.04mm - Chiều rộng phần mũ vít trượt trên thanh dọc 9.28mm - Chiều rộng phần mũ vít song song với thanh dọc 11.1mm - Chiều rộng phần mũ vít vuông góc với thanh dọc 12.73mm - Vít có 2 bước ren tăng bám xương (công nghệ Osteogrip): phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Phân biệt được bằng màu sắc. - Vít có thể kết hợp với cả hai hệ thống thanh dọc đường kính 5.5mm và 6.0mm (với nhiều chất liệu khác nhau) - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao 13.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
281 | PP2600181457 | 25BSL2VTNGCT4.0338 | Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren bằng titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Công nghê cánh ren ngược giúp tối đa tiếp xúc giữa ren của ốc khoá trong với đầu mũ vít, tự gãy khi vặn đủ lực - Ốc có đặc tính với đầu tù giảm khả năng bắt lệch trục từ điểm đầu tới mũ vít - Đường kính: 8.863mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: 1.0mm - Tổng chiều cao: 13.5mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc 5.5mm/ 6.0mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 140
282 | PP2600181458 | 25BSL2VTNGCT4.0339 | Nẹp dọc thẳng bằng titanium đồng bộ với vít đơn trực, đa trục 2 bước ren. | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 5.5mm, chiều dài 500mm, loại thẳng - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao 13.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 35
283 | PP2600181459 | 25BSL2VTNGCT4.0340 | Nẹp nối ngang cố định cột sống bằng titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Có thể điều chỉnh được góc quay và thay đổi được chiều dài. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gãy để cố định vào nẹp dọc đường kính 5.5mm - Chiều dài từ 28mm đến 80mm. - Tương thích với hệ thống nẹp vít ốc đường kính 5.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
284 | PP2600181460 | 25BSL2VTNGCT4.0341 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng, các cỡ | - Vật liệu: hợp kim Titanium với mũ vít bằng hợp kim Cobalt Chrome, vòng vương miện bằng Titanium - Đường kính vít từ 4.5mm-9.5mm với bước tăng 1mm - Chiều dài từ 30mm-80mm tuỳ vào đường kính vít - Tổng chiều cao mũ vít: 17.04mm - Vít có hai vùng ren: vùng ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và vùng ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Có 6 lỗ phía đầu vít cho phép xi măng có thể trực tiếp đi qua thân và các lỗ vít giúp cố định tức thời với những trường hợp có chất lượng xương kém - Đồng bộ với ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao 13.5mm và nẹp dọc đường kính 5.5mm - Tiêu chuẩn: CE FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 80
285 | PP2600181461 | 25BSL2VTNGCT4.0342 | Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren bằng titanium | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Công nghê cánh ren ngược giúp tối đa tiếp xúc giữa ren của ốc khoá trong với đầu mũ vít, tự gãy khi vặn đủ lực - Vít có đặc tính với đầu tù giảm khả năng bắt lệch trục từ điểm đầu tới mũ vít - Đường kính: 8.863mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: 1.0mm - Tổng chiều cao: 13.5mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc 5.5mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
286 | PP2600181462 | 25BSL2VTNGCT4.0343 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | -Nẹp dọc cứng đường kính 5,5mm: - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Dài 500mm, trong đó bao gồm đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
287 | PP2600181463 | 25BSL2VTNGCT4.0344 | Kim chọc dò qua da | - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn, giúp dễ dàng đưa kim vào thân đốt sống qua cuống sống. - Tây cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài 150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính 4.191mm và nòng bên trong với đường kính 3.175mm - Đóng gói 02 cái/hộp. Bao gồm 01 kim mũi vát, 01 kim mũi trocar - Hàng đóng gói đã tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
288 | PP2600181464 | 25BSL2VTNGCT4.0345 | Vít cột sống đa trục rỗng nòng hai bước ren các cỡ | - Mũ vít vật liệu Colbalt Chrome với vòng vương miện Titanium - Thân vít vật liệu hợp kim Titanium - Vít rỗng nòng - Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ 4.5mm - 8.5mm, bước tăng 1mm - Chiều dài vít từ 35mm - 80mm tuỳ vào đường kính vít - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng '- Phần bẻ của mũ vít cho phép nắn chỉnh trượt lên tới 13.8mm - Vít đi với hệ thống rod 4.75 - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kinh 4.75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 80
289 | PP2600181465 | 25BSL2VTNGCT4.0346 | Ốc khóa trong 7.863mm | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Khoảng cách giữa hai bước ren 0.9mm - Đường kính ren 7.863mm - Chiều cao sau khi bẻ mũ vít khóa trong 4.85mm - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: 10.38mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn 4.75mm - Tiêu chuẩn:FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
290 | PP2600181466 | 25BSL2VTNGCT4.0347 | Nẹp dọc qua da uốn sẵn các cỡ | - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính: 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ 30mm - 90mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong) - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 60
291 | PP2600181467 | 25BSL2VTNGCT4.0348 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo các cỡ | - Vật liệu: PEEK - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang: 4 điểm - Chiều dài: 25, 30mm - Chiều cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm - Chiều rộng trước /sau : 10mm - Độ ưỡn: 6 độ - Diện tích bề mặt 133mm2 với chiều dài 25mm, 156mm2 với chiều dài 30mm - Khoang ghép xương từ: 0.3ml - 1.17ml tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có 2 đầu gắn dụng cụ để đặt gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
292 | PP2600181468 | 25BSL2VTNGCT4.0349 | Xương nhân tạo | - Thành phần hoá học: 15% Hydroxyapatite và 85% beta-Tricalcium Phosphate. - Cấu trúc vật lý: Cấu tạo xốp 3 chiều đồng nhất, thành phần hóa học gần giống xương cơ thể người - Kích thước hạt: 1.6mm - 3.2mm. - Độ xốp của hạt: 80%. với kích thước trung bình khoang trống là 500 micron và đường kính lỗ liên kết giữa các khoang trống là 125 micron. - Dung tích 10ml - Tương thích sinh học tốt với cơ thể - Hình thành xương mới trong vòng 6 tháng - Tiêu chuân: FDA, (Hoặc tương đương) | Lọ | 10
293 | PP2600181469 | 25BSL2VTNGCT4.0350 | Kim chọc khoan thân sống size 2 | Bộ kim chọc khoan thân sống: size 2, - kim có 2 cỡ đường kính đầu gần lớn (7G) đường kính ngoài 4.572mm và đầu xa nhỏ (10G) đường kính ngoài 3.404mm - Gồm 2 ống trocar dạng rỗng nòng có vạch chia trên thân, 01 kim mũi vát với tay cầm nâu sẫm, 01 kim mũi kim cương với tay cầm màu tím, 01 mũi khoan thân sống, 02 dụng cụ đẩy - Vật liệu: Thép không gỉ và nhựa y tế - Tiêu chuẩn:FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 40
294 | PP2600181470 | 25BSL2VTNGCT4.0351 | Bóng nong thân đốt sống | Bóng nong chịu lực tối đa 400psi, có 2 điểm cản quan kiểm soát độ sâu làm bầng vật liệu Platium (90%) và Iridium (10%), dung tích tối đa lên tới 5ml - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
295 | PP2600181471 | 25BSL2VTNGCT4.0352 | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo | - Dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD, áp lực bơm tối đa 400psi - Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm - Tương thích với tất cả các hệ thống - Vật liệu: Nhựa - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
296 | PP2600181472 | 25BSL2VTNGCT4.0353 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng vào kim chọc kèm bộ trộn gồm: - 01 tay trộn - 01 thân bộ trộn dung tích 70ml trong đó có cơ chế khóa Luer - 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc - 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn - 01 dây hút chân không - 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn - 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng thể tích 10ml - 01 kim tiêm - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
297 | PP2600181473 | 25BSL2VTNGCT4.0354 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm: - Bột xi măng: 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68%, Benzonyl peroxide 2% - Dung dịch pha: 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9%, Hydroquinone 75ppm - Là loại xi măng có độ nhớt cao - Có cản quang: 30% Barium Sulfate - Thời gian làm việc khoảng 8 phút ở 22⁰C - Bảo quản dưới 25⁰C - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Gói | 40
298 | PP2600181474 | 25BSL2VTNGCT4.0355 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống size 2 | Kim chọc đưa xi măng vào thân đốt sống size 2, dung tích 1ml gồm: - 01 ống rỗng nòng - 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch đo độ sâu - Que đẩy có 2 đường kính đầu gần to, và đầu xa nhỏ dễ đi vào cuống sống. - Vật liệu: Thép 304 và nhựa - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 40
299 | PP2600181475 | 25BSL2VTNGCT4.0356 | Kim chọc dò cuống sống | - Bao gồm: Kim mũi vát và ống trocar - Tay cầm có khóa, 11Gx125mm - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu - Vật liệu : Hợp kim y tế - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 20
300 | PP2600181476 | 25BSL2VTNGCT4.0357 | Kim chọc dò cuống sống | Kim chọc dò cuống sống: Vật liệu : Thép 304 và nhựa gồm: kim mũi kim cương và trocar, kích cỡ 11 Gauge, trọng lượng: 22.9g - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
301 | PP2600181477 | 25BSL2VTNGCT4.0358 | Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | - Vật liệu: nhựa y tế cao cấp (có những thành phần bằng thép không gỉ) - Hệ thống bơm xi măng không bóng gồm 06 bộ phận : + 01 bộ trộn được trang bị lưỡi dao trộn với vòng xoay ngoại luân, có cửa sổ mở phía bên để lắp xylanh + 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn + 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh + 01 xylanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn + 01 tay cầm được sử dụng với xylanh + 01 ống nối kéo dài tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X - Hệ thống bơm được trang bị van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc khi bơm đẩy đi quá nhanh. - Bộ bơm đo và kiểm soát xi măng với áp lực bơm cao (120 bars) - Dung tích bơm tối đa hơn 10cc - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
302 | PP2600181478 | 25BSL2VTNGCT4.0359 | Kim chọc khoan thân sống | Kim chọc và khoan thân sống size 3, cỡ 8 gauge (đường kính ngoài 4.191mm), gồm: - 01 nòng bên trong ống Trocar - 02 ống Trocar dạng rỗng nòng có đường kính ngoài 4.191mm, có vạch chia trên thân 120mm - 02 mũi kim tù - 02 mũi kim nhọn - 01 mũi khoan thân sống có vạch chia độ thể hiện độ sâu vào thân sống trên thân mũi khoan (tối đa 40mm) - Vật liệu: thép không gỉ, nhựa y tế và polycarbonate - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
303 | PP2600181479 | 25BSL2VTNGCT4.0360 | Kim chọc sinh thiết | - Size 3 - Vật liệu: hợp kim và nhựa y tế - Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 5
304 | PP2600181480 | 25BSL2VTNGCT4.0361 | Bộ tạo lối vào nội soi qua lỗ liên hợp có 3 cỡ ống đo xương, mãnh | Bộ tạo lối vào cho nội soi cột sống qua lỗ liên hợp: - Có kim cỡ 21G, vật liệu: thép không gỉ - Có bơm tiêm cỡ 2ml, 5ml, 10ml, vật liệu: Polypropylene và Polyethylene - Có kim chọc tiêm thuốc cản quang cỡ 18G và 21G, vật liệu: thép không gỉ - Có 3 cỡ ống đo, vật liệu: thép không gỉ - Có que dẫn đường, vật liệu: Nitinol - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
305 | PP2600181481 | 25BSL2VTNGCT4.0362 | Dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống | Bộ dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống: - Dài 5,5m - Vật liệu: Silicon - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
306 | PP2600181482 | 25BSL2VTNGCT4.0363 | Lưỡi mài xương kim cương thô | Lưỡi mài xương kim cương thô cho nội soi cột sống: - Dài 265mm, đường kính thân 4.5mm, mũi cầu 4.4mm - Chất liệu: Thân thép không gỉ, mũi phủ kim cương - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
307 | PP2600181483 | 25BSL2VTNGCT4.0364 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực mũi cầu | Đầu đốt cao tần lưỡng cực cho nội soi cột sống: - Mũi cầu, dài 275mm, đường kính 2.5mm - Chất liệu: thân và đầu mũi: Thép không gỉ - Cách điện: PA6T/6I-GF40 - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
308 | PP2600181484 | 25BSL2VTNGCT4.0365 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi nhỏ phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130 độ, Ceramic on Ceramic | 1. Ổ cối không xi măng (số lượng: 01 cái): Làm bằng hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám dày 0.5 mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole), có 14 cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển 2mm. Cạnh ổ cối có 2 dấu laser giúp định hướng đặt ổ cối. Có các lỗ vít với hướng xoay 32 độ. Các lỗ vít có nút chặn. 2. Lớp lót (số lượng: 01 cái): Làm bằng Ceramic, có các cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40mm tương thích với các chỏm tiêu chuẩn. 3. Chỏm xương đùi Ceramic (số lượng: 01 cái): Chất liệu: Ceramic, có hình cầu, taper 12/14 và các cỡ: 28mm (-2.5mm, +1mm, +4mm), 32mm (-3mm, +1mm, +5mm; +8mm), chỏm lớn 36mm (-3mm, +1mm, +5mm; +9mm) và 40mm (-3mm, +1mm, +5mm, +9mm) giúp biên độ vận động lên tới 229°. Chỏm xương đùi lớn kết hợp với taper chuôi xương đùi 12/14, giúp tăng phạm vi chuyển động và làm chậm sự va đập: + Ổ cối 46mm/đường kính 28mm: uốn/duỗi 173°, Xoay I/E 198°, ABD-ADD 120° + Ổ cối 50mm/đường kính 32mm: uốn/duỗi 192°, Xoay I/E 222°, ABD-ADD 133° + Ổ cối 54mm/đường kính 36mm: uốn/duỗi 197°, Xoay I/E 229°, ABD-ADD 137° 4. Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái): Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám dày 0.5mm, đầu taper 12/14. Có 16 cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ 22.8mm đến 43.5mm 1 góc cổ thân 130 độ có 2 lựa chọn offset: offset tiêu chuẩn (có 16 cỡ từ 00 - 14 với thân chuôi dài từ 114mm-161mm) và offset dài (có 15 cỡ dài từ 0-14 với thân chuôi dài từ 120-161 mm). 5. Vít ổ cối (số lượng: 02 cái): có đường kính 6.5mm x chiều dài 15-50mm. Bộ khớp đạt tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
309 | PP2600181485 | 25BSL2VTNGCT4.0366 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi nhỏ phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130 độ, Ceramic on PE | 1. Ổ cối không xi măng (số lượng: 01 cái): Làm bằng hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám dày 0.5 mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole), có 14 cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển 2mm. Cạnh ổ cối có 2 dấu laser giúp định hướng đặt ổ cối. Có các lỗ vít với hướng xoay 32 độ. Các lỗ vít có nút chặn. 2. Lớp lót (số lượng: 01 cái): Làm bằng Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E (E-XPE) giúp tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp lót có 2 dạng (0° và 20°), có 3 mấu tròn giúp định hướng góc 20°. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm, 40mm 3. Chỏm xương đùi Ceramic (số lượng: 01 cái): Chất liệu: Ceramic, có hình cầu, taper 12/14 và các cỡ: 28mm (-2.5mm, +1mm, +4mm), 32mm (-3mm, +1mm, +5mm; +8mm), chỏm lớn 36mm (-3mm, +1mm, +5mm; +9mm) và 40mm (-3mm, +1mm, +5mm, +9mm) giúp biên độ vận động lên tới 229°. Chỏm xương đùi lớn kết hợp với taper chuôi xương đùi 12/14, giúp tăng phạm vi chuyển động và làm chậm sự va đập: + Ổ cối 46mm/đường kính 28mm: uốn/duỗi 173°, Xoay I/E 198°, ABD-ADD 120° + Ổ cối 50mm/đường kính 32mm: uốn/duỗi 192°, Xoay I/E 222°, ABD-ADD 133° + Ổ cối 54mm/đường kính 36mm: uốn/duỗi 197°, Xoay I/E 229°, ABD-ADD 137° 4. Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái): Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám dày 0.5mm, đầu taper 12/14. Có 16 cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ 22.8mm đến 43.5mm 1 góc cổ thân 130 độ có 2 lựa chọn offset: offset tiêu chuẩn (có 16 cỡ từ 00 - 14 với thân chuôi dài từ 114mm-161mm) và offset dài (có 15 cỡ dài từ 0-14 với thân chuôi dài từ 120-161 mm). 5. Vít ổ cối (số lượng: 02 cái): có đường kính 6.5mm x chiều dài 15-50mm. Tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
310 | PP2600181486 | 25BSL2VTNGCT4.0367 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi nhỏ phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130 độ, Metal on PE | 1. Ổ cối không xi măng (số lượng: 01 cái): Làm bằng hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám dày 0.5 mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole), có 14 cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển 2mm. Cạnh ổ cối có 2 dấu laser giúp định hướng đặt ổ cối. Có các lỗ vít với hướng xoay 32 độ. Các lỗ vít có nút chặn. 2. Lớp lót (số lượng: 01 cái): Làm bằng Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E (E-XPE) giúp tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp lót có 2 dạng (0° và 20°), có 3 mấu tròn giúp định hướng góc 20°. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm, 40mm 3. Chỏm xương đùi (số lượng: 01 cái): Chất liệu: hợp kim Cobalt Chrome (CoCrMo); kích thước 28mm (-3mm, +0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), 32mm (-3mm, +0mm, +2.5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) và chỏm lớn 36mm (-3mm, +0mm, 2.5mm, +5mm, 7.5mm, +10mm) với taper 12/14. 4. Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái): Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám dày 0.5mm, đầu taper 12/14. Có 16 cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ 22.8mm đến 43.5mm 1 góc cổ thân 130 độ có 2 lựa chọn offset: offset tiêu chuẩn (có 16 cỡ từ 00 - 14 với thân chuôi dài từ 114mm-161mm) và offset dài (có 15 cỡ dài từ 0-14 với thân chuôi dài từ 120-161 mm). 5. Vít ổ cối (số lượng: 02 cái): có đường kính 6.5mm x chiều dài 15-50mm. Tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 25
311 | PP2600181487 | 25BSL2VTNGCT4.0368 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130°, lớp đệm có vitamin E | 1. Ổ cối không xi măng (số lượng: 01 cái): Làm bằng hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám dày 0.5 mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole), có 14 cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển 2mm. Cạnh ổ cối có 2 dấu laser giúp định hướng đặt ổ cối. Có các lỗ vít với hướng xoay 32 độ. Các lỗ vít có nút chặn. 2. Lớp lót (số lượng: 01 cái): Làm bằng Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E (E-XPE) giúp tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp lót có 2 dạng (0° và 20°), có 3 mấu tròn giúp định hướng góc 20°. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm, 40mm 3. Chỏm xương đùi (số lượng: 01 cái): Chất liệu: hợp kim Cobalt Chrome (CoCrMo); kích thước 28mm (-3mm, +0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), 32mm (-3mm, +0mm, +2.5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) và chỏm lớn 36mm (-3mm, +0mm, 2.5mm, +5mm, 7.5mm, +10mm) với taper 12/14. 4. Chuôi dài không xi măng (số lượng: 01 cái): Chuôi xương đùi bằng Titanium Plasma nhám toàn thân, dạng hình nêm 3 chiều chống xoay và cổ trơn, góc cổ thân 130°, taper 12/14, cuối chuôi vuốt nhọn tránh nứt gãy xương đùi tại vị trí cuối chuôi. Chuôi có 2 dạng: dạng thẳng có chiều dài 180mm với 7 cỡ đường kính đầu xa (từ 11mm-18mm) và dạng cong có chiều dài 230mm, có 7 cỡ đường kính đầu xa (từ 11mm-18mm) với mỗi bên trái, phải. 5. Vít ổ cối (số lượng: 02 cái): có đường kính 6.5mm x chiều dài 15-50mm. Bộ khớp đạt tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
312 | PP2600181488 | 25BSL2VTNGCT4.0369 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi nhỏ phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130 độ | 1. Chỏm bán phần Bipolar (số lượng: 01 cái) Mặt ngoài Cobalt Chrome, độ nhám ≤ 0.02 μm, mặt trong là lớp lót UHMWPE siêu cao phân tử đi kèm với vòng khóa 1 khối. Đường kính ngoài từ 38mm đến 56mm, đường kính trong 22.2mm, 26mm và 28mm. 2. Chỏm khớp (số lượng: 01 cái) Chất liệu: hợp kim Cobalt Chrome. Kích thước 22.2mm (+0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 26mm (-2mm, +0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 28mm (-3mm, +0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) với taper 12/14. 3. Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái) Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám dày 0.5mm, đầu taper 12/14. Có 16 cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ 22.8mm đến 43.5mm 1 góc cổ thân 130 độ có 2 lựa chọn offset: offset tiêu chuẩn (có 16 cỡ từ 00 - 14 với thân chuôi dài từ 114mm-161mm) và offset dài (có 15 cỡ dài từ 0-14 với thân chuôi dài từ 120-161 mm). Tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 70
313 | PP2600181489 | 25BSL2VTNGCT4.0370 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ Titanium Plasma, góc cổ thân 130 độ | 1. Chỏm bán phần Bipolar (số lượng: 01 cái) Mặt ngoài Cobalt Chrome, độ nhám ≤ 0.02 μm, mặt trong là lớp lót UHMWPE siêu cao phân tử đi kèm với vòng khóa 1 khối. Đường kính ngoài từ 38mm đến 56mm, đường kính trong 22.2mm, 26mm và 28mm. 2. Chỏm khớp (số lượng: 01 cái) Chất liệu: hợp kim Cobalt Chrome. Kích thước 22.2mm (+0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 26mm (-2mm, +0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 28mm (-3mm, +0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) với taper 12/14. 3. Chuôi dài không xi măng (số lượng: 01 cái): Chuôi xương đùi bằng Titanium Plasma nhám toàn thân, dạng hình nêm 3 chiều chống xoay và cổ trơn, góc cổ thân 130°, taper 12/14, cuối chuôi vuốt nhọn tránh nứt gãy xương đùi tại vị trí cuối chuôi. Chuôi có 2 dạng: dạng thẳng có chiều dài 180mm với 7 cỡ đường kính đầu xa (từ 11mm-18mm) và dạng cong có chiều dài 230mm, có 7 cỡ đường kính đầu xa (từ 11mm-18mm) với mỗi bên trái, phải. Bộ khớp đạt tiêu chuẩn: FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
314 | PP2600181490 | 25BSL2VTNGCT4.0371 | Bộ khớp gối toàn phần cố định có xi măng, lớp đệm có vitamin E | 1. Lồi cầu đùi: (số lượng: 01 cái) - Chất liệu: Cobalt Chrome - Kích thước: Có 13 cỡ mỗi bên trái và phải với bước nhảy 2mm/cỡ, độ rộng trong ngoài từ 56mm đến 80mm và độ rộng trước sau từ 52mm đến 76mm. - Đặc tính kỹ thuật: cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 5 độ, độ gập gối tối đa 155 độ. Rãnh bánh chè được thiết kế phù hợp với khớp gối tự nhiên. Thiết kế không cần cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. Rãnh liên lồi cầu 18mm cho mọi cỡ. 2. Lớp lót PE có bổ sung vitamin E: (số lượng: 01 cái) - Chất liệu: Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E. - Kích thước: Có 5 cỡ: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm. - Đặc tính kỹ thuật: Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Độ dốc sau 5° và cạnh trước cao 12.5mm. 3. Mâm chày: (số lượng: 01 cái) - Chất liệu: hợp kim Titanium. - Kích thước: Mâm chày có 8 cỡ từ 0-7 tương ứng với độ rộng trong/ngoài: 60mm-84mm và độ rộng trước/sau: 39.5mm-58.5mm. - Đặc tính kỹ thuật: không có lỗ mặt trên, dạng module có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép bù xương hoặc có thể gắn thêm chuôi nối dài xuống xương chày. Mặt dưới có vân nhám, độ dầy 3mm, chân mâm chày dài 33mm-42mm. 4. Bánh chè: (số lượng: 01 cái) - Chất liệu: Polyethylene liên kết chéo. - Kích cỡ: Có 7 cỡ với các đường kính 26mm, 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 41mm, 44mm ứng với độ dày 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm. - Đặc tính kỹ thuật: Thiết kế bánh chè dạng vòm với 3 chân cố định và rãnh chứa xi măng. 5. Xi măng xương: (số lượng: 01 túi) Bộ khớp có chứng nhận tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 70
315 | PP2600181491 | 25BSL2VTNGCT4.0372 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng ngực dạng cong | "- Chất liệu: PEEK. - Miếng ghép dạng cong, phần đầu miếng ghép có các cạnh được bo tròn. - Bề mặt có các răng bám dạng nghiêng. - Có 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum không thấu xạ. - Khoang ghép xương lớn có thể tích từ 0.7ml đến 2.2ml - Kích thước : có 3 loại kích thước dài x rộng : 29x11mm, 29x14mm, 34x16mm. Chiều cao từ 7 đến 14mm (mỗi size tăng 1mm), góc 5° . - Diện tích tiếp xúc xương 148.98 mm² tới 260.63 mm² - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
316 | PP2600181492 | 25BSL2VTNGCT4.0373 | Vít đa trục mũ vít bước ren vuông kèm ốc khóa trong | 1. Vít đa trục mũ vít bước ren vuông: - Chất liệu vít bằng hợp kim titanium. - Kích thước: bao gồm các cỡ 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5; 10.0mm, chiều dài từ 25mm đến 60mm (mỗi size tăng 5mm). - Đặc tính kỹ thuật: + Vít đa trục tự taro, góc xoay ±30 độ, có thiết kế đầu vít thon hình nón. + Mũ vít mỏng, thấp, bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ và cách nhau 0.51± 0.05mm. Trên thân vít có bước ren 2.5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ. + Vít bám xương tốt do có ren vít phù hợp xương cứng và xương xốp. - Vít tương thích với nẹp dọc đường kính 6.0mm 2. Ốc khóa trong bước ren vuông: - Chất liệu bằng hợp kim titanium. - Kích thước: Ốc khóa trong có đường ren mở góc 12 độ, chiều rộng ren là 0.48±0.05 mm. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 80
317 | PP2600181493 | 25BSL2VTNGCT4.0374 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực đường kính 6.0mm, chiều dài 500mm | - Chất liệu bằng hợp kim titanium - Đường kính 6.0mm, chiều dài 500mm. - Phần đầu nẹp dọc với chiều dài 5.6± 0.2mm có thiết kế thon nhọn, bán kính đầu nhọn là 1.5mm và góc mở 38 độ. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 20
318 | PP2600181494 | 25BSL2VTNGCT4.0375 | Nẹp nối ngang cột sống lưng xoay | - Chất liệu bằng hợp kim titanium. - Kích thước: chiều dài từ 35mm đến 107mm. - Nẹp kết hợp với nẹp dọc đường kính 6.0mm. - Nẹp có khớp nối để xoay được góc ±20 độ. - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
319 | PP2600181495 | 25BSL2VTNGCT4.0376 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám dạng nghiêng. | - Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám nghiêng, dạng thẳng và dạng cong vòng mặt trên, có điểm đánh dấu, nghiêng góc 5°. - Vật liệu : PEEK. - Rộng ngang: 14mm, 15mm; chiều sâu : 12mm; 14mm - Kích cỡ (Size) : 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
320 | PP2600181496 | 25BSL2VTNGCT4.0377 | Vít neo tự tiêu kèm chỉ dẹt siêu bền | Chất liệu: Vít neo sử dụng chất liệu tự tiêu Tương thích sinh học - Kích thước: vít neo 4.75mm x 19.1mm - Đặc tính kỹ thuật: Dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong hơn 20 kỹ thuật không thắt nút khác nhau. Kèm vòng chỉ dẹt trắng xanh hoặc trắng đen 2.0mm siêu bền, sử dụng cấu trúc chuỗi polyethylene dài, được gắn sẵn trên vít neo swivelock để khâu các mô mềm, gân, dây chằng. Chỉ dẹt siêu bền có khả năng chống đào thải mô tốt hơn 27% so với các loại chỉ khác. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
321 | PP2600181497 | 25BSL2VTNGCT4.0378 | Vít treo có kèm vòng chỉ siêu bền 4 điểm khoá | Chất liệu: vít treo bằng Titanium, vòng treo bằng chỉ siêu bền - Kích thước: vít treo (dài x rộng x cao): 13mm x 3.4mm x 1.5mm, khoảng cách giữa 2 lỗ luồn chỉ: 3.48mm, vòng treo: 11mm tới hơn 60mm (điều chỉnh được chiều dài) - Đặc tính kỹ thuật: Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB). Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N. Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau. Vít treo có 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn giúp dễ dàng thao tác, tránh nhiễm khuẩn. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
322 | PP2600181498 | 25BSL2VTNGCT4.0379 | Lưỡi bào xương ngược | Có các loại đường kính 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. Lưỡi khoan nhiều chức năng trong một, vừa có chức năng dẫn đường, vừa có chức năng khoan tạo đường hầm. Cho phép tạo đường hầm xâm lấn tối thiểu từ trong ra ngoài. Ở trạng thái thẳng, lưỡi khoan đựơc dùng để tạo lỗ khoan dẫn đường 3.5mm. Ở trạng thái mở lưỡi, lưỡi khoan được khoá lại và tạo đường hầm trong xương. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
323 | PP2600181499 | 25BSL2VTNGCT4.0380 | Lưỡi bào khớp, các cỡ | Chất liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ - Kích thước: Đường kính 4mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài 13cm. - Đặc tính kỹ thuật: Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
324 | PP2600181500 | 25BSL2VTNGCT4.0381 | Đầu đốt bằng sóng Radio frequence (dao RF), các cỡ | Chất liệu: Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic - Kích thước: Chiều dài 160mm, đường kính 3.75mm - Đặc tính kỹ thuật: Sử dụng công nghệ sóng radio lưỡng cực (Bipolar RF) giúp cắt và cầm máu mô mềm nhanh chóng. Đầu đốt 90 độ giúp dễ dàng tiếp cận mô một cách nhanh chóng. Dễ dàng sử dụng và điều khiển bằng tay. Chỉ một mặt điện cực hoạt động nên cho phép thời gian sử dụng bền. Có 6 cổng để hút một cách hiệu quả, loại bỏ bọt nước trong phẫu thuật. Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại giúp tránh hỏng dụng cụ và tai biến trong phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
325 | PP2600181501 | 25BSL2VTNGCT4.0382 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft (khoảng 4.8 m). Có khóa Luer trên thân để điều chỉnh chiều dài dây. Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
326 | PP2600181502 | 25BSL2VTNGCT4.0383 | Chỉ siêu bền | Chất liệu: chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE giúp cho chỉ khâu siêu chắc chắn, linh hoạt và chống mài mòn, phù hợp cho các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. - Kích thước: Chỉ dài 38inches liền kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. - Đặc tính kỹ thuật: Lõi chỉ được thiết kế riêng cho khả năng thao tác và chịu lực vượt trội. Thân chỉ màu xanh dễ quan sát. Lực tải tại mức dịch chuyển 3mm là 46 lbf (tải trọng động). Lực tải tối đa đạt 88lb. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
327 | PP2600181503 | 25BSL2VTNGCT4.0384 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ | Chất liệu: 30% biphasic calcium phosphate và 70% PLDLA - Kích thước: độ dài 23mm hoặc 28mm, đường kính tuỳ chọn các kích cỡ từ 6-12mm - Đặc tính kỹ thuật: Vít neo sử dụng 2 vật liệu BCP và PLDLA giúp tăng khả năng chịu lực, loại bỏ điểm yếu và tạo cấu trúc xốp giúp hỗ trợ quá trình tái tạo và thay thế xương Chỉ định cho các kỹ thuật cố định mảnh ghép gân sử dụng mô mềm hoặc gân bánh chè trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau An toàn và phù hợp với các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
328 | PP2600181504 | 25BSL2VTNGCT4.0385 | Vít neo 4.75mm x 19.1mm | Chất liệu tự tiêu Tương thích sinh học (BioComposite) - Kích thước: vít neo 4.75mm x 19.1mm. - Đặc tính kỹ thuật: Dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong hơn 20 kỹ thuật không thắt nút khác nhau. Thiết kế các lỗ thông giúp kích thích mọc xương và lưu thông máu Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 80
329 | PP2600181505 | 25BSL2VTNGCT4.0386 | Lưỡi mài khớp, các cỡ | Đầu lưỡi mài bằng hợp kim không gỉ Đường kính 4 mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài làm việc 130mm Được thiết kế để mài xương nhanh chóng, tích cực trong các thủ thuật tạo hình và giải áp xương đòn, cơ delta Đầu mài dạng Oval có 8 rãnh răng Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 80
330 | PP2600181506 | 25BSL2VTNGCT4.0387 | Troca nội soi khớp | Kích cỡ đường kính trong 6mm x 7 cm/ 7mm x 7cm/ 8.25mm x 7cm Ống troca dẫn đường có ren xoắn trong suốt cho phép trực quan dụng cụ và chỉ khâu đi qua trong nội soi khớp Có cổng bên có thể được sử dụng cho dòng tưới dịch chảy ra, nếu cần. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 20
331 | PP2600181507 | 25BSL2VTNGCT4.0388 | Vít neo kèm chỉ siêu bền | Chất liệu: Vít sử dụng chất liệu Biocomposite kèm chỉ siêu bền chất liệu Polyethylene cao phân tử - Kích thước vít: 3 mm × 14.5 mm - Đặc tính kỹ thuật: Lõi chỉ được thiết kế riêng cho khả năng thao tác và chịu lực vượt trội Thân chỉ màu trắng xanh dễ quan sát. Lực tải của chỉ tại mức dịch chuyển 3mm là 46 lbf (tải trọng động) Lực tải của chỉ tối đa đạt 88lb Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
332 | PP2600181508 | 25BSL2VTNGCT4.0389 | Vít neo tự tiêu 2.9mm x 12.5mm | Chất liệu BioComposite - Kích thước 2.9 mm x 12.5 mm - Đặc tính kỹ thuật: Vít neo được thiết kế đơn giản và chắc chắn cho các kỹ thuật phẫu thuật nội soi khớp vai Sử dụng cùng kỹ thuật không nút thắt giúp tiết kiệm thời gian và tránh sử dụng nút thắt chỉ trong ổ khớp Vít neo giúp chỉ khâu mô một cách độc lập trước khi cấy ghép Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
333 | PP2600181509 | 25BSL2VTNGCT4.0390 | Vít neo 3.5mm x 13.5mm chất liệu PEEK dùng cho khớp cổ bàn ngón | Vít neo sử dụng chất liệu PEEK Kích thước vít neo: 3.5mm x 13.5mm Vít neo được sử dụng trong các chỉ định về phẫu thuật khớp khuỷu tay và bàn chân: - Can thiệp dây chằng bên trụ khuỷu tay, dây chằng khuỷu tay trong và tái tạo điểm bám gân cơ nhị đầu cánh tay - Tái tạo dây chằng mác sên (trong kỹ thuật Brostrom), tái tạo dây chằng ngón chân cái, tái tạo dây chằng bàn chân, tái tạo điểm bám gân gót , tái tạo dây chằng chày sên Sử dụng được với chỉ siêu bền cỡ số 0 hoặc cỡ số 1 Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
334 | PP2600181510 | 25BSL2VTNGCT4.0391 | Vít neo loại nhỏ kèm chỉ siêu bền | Vít neo sử dụng chất liệu tự tiêu Tương thích sinh học (BioComposite) Kích thước vít neo: - Bên trong: 1.8mm x 8.5mm - Bên ngoài: 2.4mm x 8.5mm Vít neo kèm sẵn chỉ siêu bền liền kim Khả năng chịu lực tối đa lên tới 116.4N Chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE giúp cho chỉ khâu siêu chắc chắn, linh hoạt và chống mài mòn, Tương thích cho các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Lõi chỉ được thiết kế riêng cho khả năng thao tác và chịu lực vượt trội Đạt tiêu chuẩn FDA,/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
335 | PP2600181511 | 25BSL2VTNGCT4.0392 | Cây đẩy chỉ với Trocar nhỏ | Là dụng cụ dùng với súng bắn chỉ Có đầu trước chắc chắn giúp tránh được các mũi khâu cũ Sử dụng cho nhiều phẫu thuật khác nhau giúp khâu mô và đẩy chỉ siêu bền Dễ sử dụng, đẩy chỉ từng bước Được thiết kế vừa vặn với trocar nhỏ tới 6 mm Sử dụng được với mô dày lên tới 16 mm Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
336 | PP2600181512 | 25BSL2VTNGCT4.0393 | Cây móc chỉ nội soi khớp, cong 45 độ | Là dụng cụ phẫu thuật được sử dụng để đưa chỉ qua mô trong quá trình phẫu thuật nội soi Kích thước: 287 x 16 mm Chất liệu: tay cầm bằng nhựa ABS, cán bằng thép không rỉ và dây luồn bằng nitinol Cán đẩy chỉ cong trái hoặc phải 45 độ Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
337 | PP2600181513 | 25BSL2VTNGCT4.0394 | Cây móc chỉ nội soi khớp, cong 90 độ | Là dụng cụ phẫu thuật được sử dụng để đưa chỉ qua mô trong quá trình phẫu thuật nội soi Kích thước: 275 x 16 mm Chất liệu: tay cầm bằng nhựa ABS, cán bằng thép không rỉ và dây luồn bằng nitinol Cán đẩy chỉ cong trái hoặc phải 90 độ Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
338 | PP2600181514 | 25BSL2VTNGCT4.0395 | Vít treo dạng nút cố định dây chằng dùng cho mâm chày, các cỡ | Vít treo được sử dụng trên xương chày để cố định mảnh ghép gân dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Được sử dụng cho tất cả các loại gân khác nhau và có các cỡ khác nhau để phù hợp với tất các kỹ thuật khoan đường hầm khác nhau từ kỹ thuật khoan ngược cho đến các kỹ thuật khoan thông đường hầm xương. Vít treo giúp cố định gân chắc, cải thiện tối đa tiếp xúc gân-xương và tưới máu. Giúp căng lại gân trong quá trình phẫu thuật. Có các loại kích thước: 11mm đường kính ngoài và 4mm đường kính phần lõm, 14mm đường kính ngoài và 7mm đường kính phần lõm, 20mm đường kính ngoài và 9mm đường kính phần lõm, làm bằng chất liệu titanium Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
339 | PP2600181515 | 25BSL2VTNGCT4.0396 | Vòng treo chỉ siêu bền cố định dây chằng | Chất liệu: UHMWPE Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè. Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N. Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau. Cho phép buộc lại trong trường hợp gân chưa đủ độ căng hoặc căng quá mức, không tạo khoảng chết trên xương đùi. Vít treo kèm vòng chỉ siêu bền với 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn giúp dễ dàng thao tác, tránh nhiễm khuẩn. Kíck thước vòng treo tối đa: khoảng 7cm Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
340 | PP2600181516 | 25BSL2VTNGCT4.0397 | Vít treo cố định khớp cùng đòn | Vít treo cố định khớp cùng đòn được dùng cho các chấn thương xương nhỏ, những vị trí mà vít thường không được chỉ định. Vít treo được chỉ định cho các phẫu thuật cố định xương - xương hoặc mô - xương, các phẫu thuật khâu gân hoặc dây chằng. Kích thước: 10 x 8 mm Chất liệu: Titanium Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
341 | PP2600181517 | 25BSL2VTNGCT4.0398 | Vít treo mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài kèm nút khoá cố định vỏ xương chày | Chất liệu: Titanium và UHMWPE Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB). Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N. Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau. Cho phép buộc lại trong trường hợp gân chưa đủ độ căng hoặc căng quá mức, không tạo khoảng chết trên xương đùi. Vít treo kèm vòng chỉ siêu bền với 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn giúp dễ dàng thao tác, tránh nhiễm khuẩn. Kíck thước vòng treo tối đa: khoảng 7cm Phần nút khoá có các loại với kích thước: đường kính 14mm và 3.4x13mm. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
342 | PP2600181518 | 25BSL2VTNGCT4.0399 | Vít cố định dây chằng loại 3mm | Chất liệu: Titanium Kích thước: có các loại kích thước 3 mm x 40 mm hoặc 3 mm x 50 mm Vít được sử dụng để cố định dây chằng chéo trên xương đùi Vít có ren cắt ngược giúp tháo dễ dàng trong các trường hợp cần thay lại Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
343 | PP2600181519 | 25BSL2VTNGCT4.0400 | Bộ vật tư khâu sụn chêm khớp gối | Bộ vật tư bao gồm: - 01 cán kim luồn chỉ rỗng khâu sụn chêm Zone Navigator, khâu sụn chêm - 01 Kim luồn chỉ rỗng khâu sụn chêm Zone Navigator, phía trước Mô tả kỹ thuật: Tay cầm cán kim luồn chỉ có thiết kế công thái học giúp kiểm soát vị trí mối khâu và đẩy kim theo từng đoạn 1cm Kim luồn chỉ rỗng là loại được thiết kế tối ưu cho kỹ thuật khâu sụn chêm từ trong ra ngoài Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
344 | PP2600181520 | 25BSL2VTNGCT4.0401 | Kim hai thân khâu sụn chêm | Chất liệu: thép không rỉ và chỉ siêu bền Kích thước: kim dài kèm chỉ dẹt bản 0.9mm, dài 38 inches Sử dụng cho kỹ thuật khâu sụn chêm từ trong ra ngoài Đạt tiêu chuẩn FDA/CE (Hoặc tương đương) | Cái | 20
345 | PP2600181521 | 25BSL2VTNGCT4.0419 | Bộ nẹp khóa móc cùng đòn | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 5 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp có 1 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 18mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/6 lỗ tương thích chiều dài 51/68 mm, móc nẹp cao 12/15/18mm, khoảng cách lỗ 10mm, cong 50 độ. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
346 | PP2600181522 | 25BSL2VTNGCT4.0420 | Bộ nẹp khóa thân xương đòn | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 6 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp dày 2.6 mm, rộng 10mm, thân nẹp có 6/7/8/9/10 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 69.14/81/92.63/99/114.77mm, khoảng cách lỗ 12mm, cong 13 độ/ 7.3 độ. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
347 | PP2600181523 | 25BSL2VTNGCT4.0421 | Bộ nẹp khóa tái tạo thân xương đòn | - Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 6 vít khóa 3.5mm + 2 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp dày 4 mm, rộng 10mm, nẹp có 6/8/10 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 79/107/128mm, khoảng cách lỗ 14.3mm, cong 19.8 độ, thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
348 | PP2600181524 | 25BSL2VTNGCT4.0424 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 11 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp có 9 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 20.2mm, thân nẹp dày 3.6mm, rộng 10.5mm, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 148/174/200/226/252mm, khoảng cách lỗ 13mm, cong 4 độ 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
349 | PP2600181525 | 25BSL2VTNGCT4.0425 | Bộ nẹp khóa ốp mắc cá chân | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 11 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1.7mm, rộng 16mm, thân nẹp dày 2.1mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/5/6/8/10/12/14/16 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 85/98/111/137/163/189/215/241mm, khoảng cách lỗ 13mm, cong 5 độ. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
350 | PP2600181526 | 25BSL2VTNGCT4.0427 | Bộ nẹp khóa mắc xích thẳng | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 6 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16/18 lỗ, tương thích chiều dài 46/58/70/82/94/106/118/130/142/166/190/214mm, khoảng cách lỗ 12mm. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
351 | PP2600181527 | 25BSL2VTNGCT4.0428 | Bộ nẹp khóa xương gót | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp khóa + 6 vít khóa 3.5mm + 1 vít xương cứng 3.5mm. 1/. Nẹp dày 2 mm, rộng 41.63 mm, nẹp có 14 lỗ, trái/phải loại nhỏ và lớn tương thích chiều dài 58/67mm, khoảng cách lỗ 10mm. 2/. Vít khóa 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro. 3/. Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-90mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
352 | PP2600181528 | 25BSL2VTNGCT4.0429 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 4 vít khóa rỗng nòng 6.5mm + 4 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp có 6 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 26.3mm, thân nẹp dày 6mm, rộng 18mm, thân nẹp có 2/4/6/ 8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 120/156/192/228/264/300/336mm, khoảng cách lỗ 18mm, cong 75 độ. 2/. Vít khóa rỗng nòng 6.5mm: đường kính thân vít 6.5mm, dài 55-105mm với bước tăng 5mm, tự taro, toàn ren, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8.79mm, đường kính lõi vít 5.1mm, bước ren 2mm, sử dụng mũi khoan 5.0mm. 3/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 4/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
353 | PP2600181529 | 25BSL2VTNGCT4.0430 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi mặt ngoài | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 12 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp có 6 lỗ đầu, đầu nẹp dày 3mm, rộng 32.2mm, thân nẹp dày 6mm, rộng 16mm, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 169/208/247/287/326mm, khoảng cách lỗ 19.8mm, cong 4 độ 2/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 3/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
354 | PP2600181530 | 25BSL2VTNGCT4.0431 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 8 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 14.5mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 15.5mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 96/132/168/204/240mm, khoảng cách lỗ 18mm, cong 11 độ 2/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 3/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
355 | PP2600181531 | 25BSL2VTNGCT4.0432 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 8 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2.1mm, rộng 23.5mm, thân nẹp dày 3.7mm, rộng 14mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 88/124/160/196/232/268mm, khoảng cách lỗ 18mm, cong 9.3 độ. 2/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 3/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
356 | PP2600181532 | 25BSL2VTNGCT4.0433 | Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 8 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp dày 6mm, rộng 17.5mm, thân nẹp có 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ tương thích chiều dài 98/116/134/152/170/188/224/260/296/332mm, khoảng cách lỗ 18mm. 2/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 3/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
357 | PP2600181533 | 25BSL2VTNGCT4.0434 | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp + 7 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp dày 4mm, rộng 13.5mm, thân nẹp có 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 97/115/133/151/169/187/223/259mm, khoảng cách lỗ 18mm. 2/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 3/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
358 | PP2600181534 | 25BSL2VTNGCT4.0435 | Bộ nẹp khóa | Chất liệu titanium. Gồm: 1 nẹp khóa + 1 vít 12.5mm + 3 vít khóa 5.0mm + 2 vít xương cứng 4.5mm. 1/. Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ, nòng dài 38mm, thân nẹp dày 5.7mm, rộng 19mm, thân có 3/4/6/8/10/12 lỗ tương thích chiều dài 77/94/128/162/196/230mm, khoảng cách lỗ 17mm. 2/. Vít cổ xương đùi: đường kính thân vít 12.5mm, dài 55-110mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 8mm, bước ren 3mm, đường kính đầu vít 8.9mm, 3/. Vít khóa 5.0mm: đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm 4/. Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm. Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
359 | PP2600181535 | 25BSL2VTNGCT4.0436 | Vít xốp rỗng đường kính 3.5mm | - Chất liệu titanium - Đường kính 3.5mm ứng với chiều dài từ 15 - 55mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren. - Đường kính đầu vít 5mm - Đường kính thân vít 3.5mm - Đường kính lõi vít 2.6mm - Bước ren 1.25mm - Sử dụng mũi khoan 2.7/1.25mm -Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Cái | 100
360 | PP2600181536 | 25BSL2VTNGCT4.0437 | Vít xốp rỗng đường kính 7.3mm | - Chất liệu titanium - Đường kính 7.3mm ứng với chiều dài từ 50-110mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren. - Đường kính đầu vít 8mm - Đường kính thân vít 7.3mm - Đường kính lõi vít 5mm - Bước ren 2.75mm - Sử dụng mũi khoan 5.0/2.8mm -Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Cái | 100
361 | PP2600181537 | 25BSL2VTNGCT4.0438 | Long đền | - Chất liệu titanium - Đường kính 7mm dùng cho vít xốp rỗng 3.5mm, đường kính 10mm dùng cho vít xốp rỗng 4.5mm và đường kính 13mm dùng cho vít xốp rỗng 7.3mm -Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Cái | 200
362 | PP2600181538 | 25BSL2VTNGCT4.0439 | Vít xương thuyền | - Chất liệu titanium alloy - Vít xương thuyền đường kính 2.5mm, dài 8-30 mm, bước tăng 2mm. - Đường kính đầu vít 2.8mm - Đường kính thân vít 2.5-2.8mm - Đường kính lõi vít 1.7mm - Bước ren 0.5-0.75mm - Sử dụng mũi khoan 1.5mm -Tiêu chuẩn FDA (CFG), CE. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
363 | PP2600181539 | 25BSL2VTNGCT4.0482 | Nẹp khóa mắt xích 3.5mm, Chất liệu Pure Titanium. | Chất liệu Pure Titanium. Nẹp được thiết kế mỏng, giảm kích ứng. Thân nẹp được thiết kế uốn lượn dễ dàng uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Nẹp được thiết kế lỗ khóa đơn, khoảng cách giữa tâm 2 lỗ là 10mm. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 140mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
364 | PP2600181540 | 25BSL2VTNGCT4.0483 | Nẹp khóa nén ép 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế lỗ đơn, lỗ khóa và lỗ nén xen kẽ nhau. Đầu nẹp được vát mỏng. Nẹp được thiết kế mỏng. 2 đầu nẹp vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp được thiết kế uốn lượn, đường viền tự động Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 59/ 85/ 111/ 137/ 163mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
365 | PP2600181541 | 25BSL2VTNGCT4.0484 | Nẹp khóa xương đòn, Chất liệu Ti6Al4V. | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp hình chữ S được thiết kế xoắn quanh thân xương đòn. Nẹp được sử dụng đặt cho phẫu thuật xương đòn mặt trước. Có 2 lỗ nén ở giữa để nén ép và cố định ổ gãy. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ dàng uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11 lỗ ứng với chiều dài 57/ 77/ 96/ 116mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
366 | PP2600181542 | 25BSL2VTNGCT4.0485 | Nẹp khóa xương đòn đầu rắn, đầu mặt khớp 8 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đầu mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 2.4mm. Thân nẹp cong hình chữ S xoắn quanh đầu ngoài xương đòn. Nẹp được thiết kế 3D, đầu ngoài đặt mặt trên xương được uốn lượn ra trước giúp tăng độ bám chắc và phù hợp với hình dáng xương. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Vít khóa đa hướng ở đầu mặt khớp giúp tăng khả năng chịu lực kéo, đặc biệt là phạm vi chuyển động ở khớp vai. Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 50/ 70/ 90/ 110/ 130mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
367 | PP2600181543 | 25BSL2VTNGCT4.0486 | Nẹp khóa khớp cùng xương đòn có móc, thiết kế móc giải phẫu 100º, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Thân nẹp hình dạng mắt xích dễ uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Đầu mặt khớp có 4 lỗ, thiết kế móc giải phẫu 100º theo đường cong xương người châu á cho các trường hợp gãy đầu ngoài xương đòn hoặc trật khớp xương đòn. Nẹp được thiết kế mỏng giảm kích ứng mô mềm. Chiều cao móc 17mm Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 3/ 4/ 5/ 6 lỗ ứng với các chiều dài 70/ 82/ 93/ 104mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
368 | PP2600181544 | 25BSL2VTNGCT4.0487 | Nẹp khóa đầu gần xương cánh tay, đầu mặt khớp 9 lỗ, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Vừa vặn với bề mặt xương khớp vai không cần phải uốn. Đầu mặt khớp được thiết kế theo nguyên lý kết hợp xương 9 điểm với 9 lỗ vít trong đó có 1 vít chịu lực với góc vít 135º giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn khớp vai không bị xẹp sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Góc vít đa hướng nâng 20º hỗ trợ tối đa cho mặt ngoài và mặt trong khớp vai. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 90/ 106/ 132/ 158/ 184/ 210mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
369 | PP2600181545 | 25BSL2VTNGCT4.0488 | Nẹp khóa đầu xa xương cánh tay, Chất liệu Pure Titanium | Chất liệu Pure Titanium Vít đầu xa của nẹp đặt mặt trong được thiết kế xen kẽ với vít của nẹp được đặt ở mặt ngoài tạo ra 1 cấu trúc song song để cố định ổ gãy đầu xa. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Mặt trong: Có 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 87/ 110/ 133/ 156mm. Mặt ngoài: Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 63/ 86/ 109/ 132/ 154/ 177/ 200mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
370 | PP2600181546 | 25BSL2VTNGCT4.0489 | Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Vít khóa tối ưu hóa các mảnh gãy ở mỏm khuỷu và mỏm vẹt. Vít khóa/vít nén đầu gần mỏm khuỷu để cố định mảnh gãy. Thân nẹp được thiết kế dài hơn phù hợp với giải phẫu xương trụ. Hình dáng móc thiết kế cắt cạnh. Móc để cố định tối ưu các mảnh xương nhỏ và tăng tính ổn định. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
371 | PP2600181547 | 25BSL2VTNGCT4.0490 | Nẹp khóa đầu xa xương trụ, vít 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Vít khóa động tự taro 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo. Có lỗ K-pin cố định tạm thời. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Đầu và đuôi nẹp được vát cạnh bo tròn. Kiểu dáng thiết kế mỏng phù hợp với bề mặt khớp đầu xa xương trụ. Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 1/ 2/ 3 lỗ ứng với chiều dài 52/ 60/ 68mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
372 | PP2600181548 | 25BSL2VTNGCT4.0491 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ, vít 2.4mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Vít khóa động tự taro 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp. Đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Thiết kế nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 52/ 74/ 96/ 118/ 140/ 162mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
373 | PP2600181549 | 25BSL2VTNGCT4.0492 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5mm, thiết kế hình quạt, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ sử dụng vít khóa động tự taro 2.4mm. Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. Nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8 lỗ ứng với chiều dài 66/ 85/ 104/ 123mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
374 | PP2600181550 | 25BSL2VTNGCT4.0493 | Nẹp khóa đầu xa xương quay đầu khớp có móc, 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh vỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. 3 móc có các cạnh tròn dễ uốn cong hoặc cắt. 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh gãy bờ trong xương quay. 2 vít khóa hướng vào mõm trâm quay. Có lỗ vít nén ép cố định ổ gãy. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Vít khóa được bắt liên kết chéo. Thân nẹp có góc vít đa hướng chếch θ= 5° để cố định trục. Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 9/ 11 lỗ ứng với chiều dài 55/ 64/ 73/ 82/ 99/ 116/ 133mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
375 | PP2600181551 | 25BSL2VTNGCT4.0494 | Nẹp khóa mini 1.5mm, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Độ dày 0.8mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H Dùng vít khóa 1.5mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 35/45mm. Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 29/ 34/ 39mm. Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm. Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm. Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
376 | PP2600181552 | 25BSL2VTNGCT4.0495 | Nẹp khóa mini 2.0mm, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Độ dày 1.2mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H, thẳng, T, Dùng vít khóa 2.0mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 37/ 45mm Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 30/ 35/ 39mm Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm Nẹp thẳng có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 24/ 30/ 36/ 42/ 48/ 61/ 73mm Nẹp chữ T có 4/ 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 34/ 41/ 47/ 53mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
377 | PP2600181553 | 25BSL2VTNGCT4.0496 | Nẹp khóa mâm chày chữ T, đầu mặt khớp 5 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Khu vực gần mặt khớp có 5 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít khóa động tự taro 5.0mm, vít vỏ động tự taro 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 126/ 158/ 190/ 222/ 254/ 286mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
378 | PP2600181554 | 25BSL2VTNGCT4.0497 | Nẹp khóa mâm chày chữ L, đầu mặt khớp 8 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Khu vực gần mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít khóa động tự taro 5.0mm, vít vỏ động tự taro 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 130/ 162/ 194/ 226/ 258/ 290mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
379 | PP2600181555 | 25BSL2VTNGCT4.0498 | Nẹp khóa mắt cá trong, đầu mặt khớp 9 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Khu vực đầu mặt khớp 9 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm, trong đó có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít khóa động tự taro 5.0mm, vít vỏ động tự taro 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 123/ 151/ 179/ 207/ 235mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
380 | PP2600181556 | 25BSL2VTNGCT4.0499 | Nẹp khóa mặt bên đầu xa xương chày, đầu mặt khớp 4 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đầu mặt khớp 4 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vòng xoay 36° độ từ mặt trước ra mặt bên cho phù hợp với giải phẫu. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít khóa động tự taro 5.0mm, vít vỏ động tự taro 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 112/ 144/ 176/ 208/ 240mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
381 | PP2600181557 | 25BSL2VTNGCT4.0500 | Nẹp khóa mắt cá ngoài, đầu mặt khớp 7 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5mm, đầu nẹp có 2 móc , chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Đầu mặt khớp có 7 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 2.4mm. Đầu nẹp có 2 móc cố định ổ gãy đầu xa xương mác vỡ nhiều mảnh. Dùng vít khóa động tự taro 2.4mm, vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 74/ 100/ 126/ 152/ 178/ 204/ 230mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
382 | PP2600181558 | 25BSL2VTNGCT4.0501 | Nẹp khóa đầu xa xương đùi, đầu mặt khớp 9 lỗ thiết kế mỏng, vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Nẹp ở đầu mặt khớp được thiết kế mỏng. Thân nẹp phù hợp với giải phẫu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Khu vực gần mặt khớp 9 lỗ trong đó có vít thiết kế chịu lực chống trượt, sụp lún mặt khớp sau phẫu thuật. Dùng vít khóa động tự taro 5.0mm, vít vỏ động tự taro 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 172/ 204/ 236/ 268/ 300/ 332mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 5
383 | PP2600181559 | 25BSL2VTNGCT4.0502 | Nẹp khóa gót chân, vít 3.5mm, thân nẹp có lỗ trống để ghép xương, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Vít khóa đa hướng đặt vào điểm bám gân gót (gân Achilles). Có chậu xương gót. Có chậu đáy xương gót. Có chậu Achilles. Thân nẹp có lỗ trống để ghép xương. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm Loại trái/ phải. Có 1/ 2 lỗ ứng với chiều dài 58/ 64.5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
384 | PP2600181560 | 25BSL2VTNGCT4.0503 | Nẹp khóa mặt sau đầu trên xương chày, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được đặt mặt sau phía trong đầu trên xương chày. Sử dụng hệ thống vít khóa động tự taro 3.5mm đa hướng, giúp cố định ổ gãy mặt sau đầu trên xương chày. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm, vít vỏ động tự taro 3.5mm Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6 lỗ ứng với chiều dài 55/ 81/ 107mm (Hoặc tương đương) | Cái | 5
385 | PP2600181561 | 25BSL2VTNGCT4.0504 | Bộ chỉ thép có chốt, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Dùng để cố định ổ gãy, buộc giữ hoặc buộc tăng cường các mảnh gãy nhỏ, các đoạn xương gãy. Có các đường kính 1.6/ 1.8mm ứng với chiều dài 650mm. 1 bộ bao gồm: chỉ thép, chốt (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
386 | PP2600181562 | 25BSL2VTNGCT4.0505 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Được thiết kế với hình dáng giải phẫu tiên tiến nghiêng về phía trước Mặt trong và mặt ngoài góc 5°, hỗ trợ dò lòng tủy. Nắp đinh+ốc khóa trong: chống xoay ngược và ngăn chặn vít tụt ra. Lưỡi chốt và vít chốt thay thế góc cổ xương đùi 130°. Thiết kế dạng rãnh làm giảm sự chèn ép và giữ cho xương ổn định không cần nắn nhiều, dễ dàng phẫu thuật. Có thể sử dụng vít tĩnh hoặc vít động. Bệnh nhân loãng xương có thể dùng cả hai vít để cố định tốt hơn. Nắp đinh có độ dài tùy chọn và dễ tháo rời, thiết kế mặt ma sát giữa ốc khóa trong và nút khóa trong dễ ăn khớp và chống xoay ngược. Vít chốt ở cổ xương đùi có 2 loại: Lưỡi chốt & vít chốt dành cho xương thường và xương loãng. Đường kính 9-12mm tương ứng chiều dài 170mm-240mm. Đường kính 13mm tương ứng chiều dài 170mm-200mm. Đường kính 9-14mm tương ứng chiều dài 300mm-380mm (loại trái/phải) 1 bộ bao gồm: đinh, lưỡi chốt hoặc vít chốt, vít chốt 4.9mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
387 | PP2600181563 | 25BSL2VTNGCT4.0506 | Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp cắt xương định hướng, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp H.T.O là phương pháp điều trị thoái hóa sụn ở khớp gối. Có thể điều chỉnh trục cơ học ở chi dưới và làm chậm quá trình thoái hóa, hơn nữa còn có thể bảo tồn được khớp gối thoái hóa ở mức độ nhẹ. Hệ thống A Plus APP PSI sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn thông minh và hiệu chỉnh chính xác. Đường dẫn PSI thông minh: 4 lỗ cố định và 2 đường dẫn cắt hướng dẫn chính xác đường cắt thứ nhất và đường cắt thứ 2 để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: Hai lỗ định vị trên PSI có thể xác định góc cắt và mở độ cao chính xác. Các tính năng của PSI: Vị trí tiêu chuẩn để duy trì độ dốc của xương chày. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ hai. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ nhất, cạnh song song với bản lề bên. Có lỗ định hướng trên và lỗ định hướng dưới. Độ sâu của vết cắt đầu tiên được đánh dấu trên PSI. Đinh K-pin để cố định PSI. Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp mâm chày. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương chày Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Có 3/ 5 lỗ ứng với chiều dài 86/ 115mm và có các góc độ 6°/ 9°/ 15°/ 17° 1 bộ bao gồm: nẹp khóa mâm chày, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 3
388 | PP2600181564 | 25BSL2VTNGCT4.0507 | Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối là 1 bộ cắt xương chỉnh trục cá nhân hóa nhằm bảo tồn và kéo dài thoái hóa khớp gối. Đường dẫn PSI thông minh: 4 chốt cố định và rãnh cắt định hướng chính xác phẫu thuật cắt xương để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: hai lỗ định vị có thể đảm bảo góc chỉnh và độ mở chiều cao chính xác. Các đặc điểm của nẹp khóa D.F.O: Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp xương đùi. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít khóa 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương đùi. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Mặt trong: chiều dài 121mm với các góc độ 11°/ 14°/ 17°/ 20° Mặt ngoài: chiều dài 146mm với các góc độ 9°/ 12°/ 15°/ 18° 1 bộ bao gồm: nẹp khóa xương đùi, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 3
389 | PP2600181565 | 25BSL2VTNGCT4.0508 | Vít rỗng tự nén ép 2.8mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 2.8mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 08-14mm với bước tăng 1mm, từ 14-30mm với bước tăng 2mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 30
390 | PP2600181566 | 25BSL2VTNGCT4.0509 | Vít rỗng tự nén ép 3.6mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 3.6mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-60mm với bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 30
391 | PP2600181567 | 25BSL2VTNGCT4.0510 | Vít rỗng tự nén ép 4.1mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 4.1mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-75mm với bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 30
392 | PP2600181568 | 25BSL2VTNGCT4.0511 | Vít rỗng tự nén ép 5.5mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 5.5mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 25-90mm với bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 30
393 | PP2600181569 | 25BSL2VTNGCT4.0512 | Vít khóa mini tự taro 1.5mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 1.5mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 60
394 | PP2600181570 | 25BSL2VTNGCT4.0513 | Vít khóa mini tự taro 2.0 mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 100
395 | PP2600181571 | 25BSL2VTNGCT4.0514 | Vít khóa động tự taro 2.4mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.4mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.0mm, phần đuôi vít đường kính 2.4mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 08-30mm với bước tăng 2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 350
396 | PP2600181572 | 25BSL2VTNGCT4.0515 | Vít khóa động tự taro 3.5mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 10-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 1200
397 | PP2600181573 | 25BSL2VTNGCT4.0516 | Vít khóa động tự taro 5.0mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 5.0mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 5.0mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 300
398 | PP2600181574 | 25BSL2VTNGCT4.0517 | Vít vỏ mini 2.0mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 25
399 | PP2600181575 | 25BSL2VTNGCT4.0518 | Vít vỏ động tự taro 3.5mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-55mm với bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 350
400 | PP2600181576 | 25BSL2VTNGCT4.0519 | Vít vỏ động tự taro 4.5mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 4.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 14-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm (Hoặc tương đương) | Cái | 100
401 | PP2600181577 | 25BSL2VTNGCT4.0520 | Vít xốp 4.0mm tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.0mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 30-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 20
402 | PP2600181578 | 25BSL2VTNGCT4.0521 | Vít xốp 6.5mm tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 6.5mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 50-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 20
403 | PP2600181579 | 25BSL2VTNGCT4.0522 | Nẹp khóa 2.9mm, chất liệu Pure Titanium | Chất liệu Pure Titanium. Dùng để cố định vị trí gãy xương sườn và một số vị trí gãy xương khác. Nẹp được thiết kế mỏng 1.5mm, dễ dàng uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Nẹp được tạo hình sẵn (R=166mm) để phù hợp với hình dáng cong trung bình của xương giúp giảm thiểu uốn cong trong quá trình phẫu thuật. Dùng vít khóa 2.9mm, vít vỏ 2.9mm. Có 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 79.4/ 99.4/ 119.4mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
404 | PP2600181580 | 25BSL2VTNGCT4.0523 | Vít khóa 2.9mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9mm Dài từ 6-14mm với bước tăng 2mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 120
405 | PP2600181581 | 25BSL2VTNGCT4.0524 | Vít vỏ 2.9mm các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9mm Dài từ 10-12mm với bước tăng 2mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 60
406 | PP2600181582 | 25BSL2VTNGCT4.0534 | Đĩa đệm cổ cong lồi trên upper convex, marker chất liệu Tantalum | Chất liệu: PEEK có 3 điểm đánh dấu chất liệu không hợp kim Tantalum Kích thước: 12x14mm/ 14x17mm, cong lồi trên upper convex, cao 5-10mm Vị trí đánh dấu : cách bờ trước 1.3mm, cách bờ sau 2.2mm, 2 marker đầu đĩa cách nhau 10mm (cỡ 12x14mm), 13mm (cỡ 14x17mm) Khoang ghép xương tương ứng các size - 12x14mm : 5mm/1.88ml, 6mm/2.32ml, 7mm/2.77ml, 8mm/3.21ml, 9mm/3.65ml, 10mm/ 4.10mm. - 14x17mm : 5mm/3.36ml, 6mm/4.16ml, 7mm/4.96ml, 8mm/5.76ml, 9mm/6.5ml, 10mm/7.37ml Đĩa đóng gói tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn : CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 30
407 | PP2600181583 | 25BSL2VTNGCT4.0535 | Nẹp cổ mỏng 1.7mm (các cỡ) | Chất liệu : Titanium. Kích thước : 1 tầng : dài 19-35mm (tăng 2mm)/ 2 tầng : dài 35-51mm (tăng 2mm)/ 3 tầng : dài 48-72mm (tăng 3mm)/ 4 tầng : dài 65-79mm (tăng 4mm). Vít khóa/ đa hướng tự taro/ tự khoan, đường kính 3.5/ 4.0mm, dài 12-18mm. Nẹp mỏng 1.7mm. Cơ chế khóa riêng lẻ, lực khóa vít 126N, độ cong nẹp R120/ R200. Sử dụng vít khoá đơn hướng/ đa hướng, tự taro/ tự khoan. Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
408 | PP2600181584 | 25BSL2VTNGCT4.0536 | Vít cổ sau đường kính : 3.5mm/4.0mm (các cỡ) | Chất liệu: Titanium alloy Kích Thước: Đường kính : 3.5mm/4.0mm, dài 22 -40mm. Đặc tính kỹ thuật: Góc xoay:10-20mm, góc xoay 92º,22-40mm, góc xoay 77º, vít đầu dài góc xoay 88º. Đầu vít : dài 10.5mm, đường kính 9.4mm, đoạn tab vít đầu dài 5.5mm. Vít tự taro, đầy ren/ 1 phần ren. Đầu ngắn/ dài chỉnh trượt. Thân vít: vít đầy ren (10-20mm) lõi 2.4mm, (22-40mm) lõi 3.0mm, vít 1 phần ren lõi 2.6mm. Tương thích nắp khóa trong Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
409 | PP2600181585 | 25BSL2VTNGCT4.0537 | Vít cổ sau đường kính 3.5mm/4.0mm kèm nắp khóa trong (các cỡ) | Chất liệu: Titanium alloy Kích Thước: Đường kính : 3.5mm/4.0mm, dài 22 -40mm. Góc xoay:10-20mm, góc xoay 92º, 22-40mm, góc xoay 77º, vít đầu dài góc xoay 88º. Đầu vít : dài 10.5mm, đường kính 9.4mm, đoạn tab vít đầu dài 5.5mm. Vít tự taro, đầy ren/ 1 phần ren. Đầu ngắn/ dài chỉnh trượt. Thân vít: vít đầy ren (10-20mm) lõi 2.4mm, (22-40mm) lõi 3.0mm, vít 1 phần ren lõi 2.6mm. Kèm nắp khóa Chất liệu: Titanium. Tiêu chuẩn: CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
410 | PP2600181586 | 25BSL2VTNGCT4.0538 | Nắp khóa trong vít cổ sau (các cỡ) | Chất liệu: Titanium Kích thước :Tương thích vít cổ sau 3.5mm/4.0mm góc xoay 77º/ 88º/ 92º cùng hãng Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
411 | PP2600181587 | 25BSL2VTNGCT4.0539 | Nẹp dọc cổ sau dài 100mm (các cỡ) | Chất liệu: Titanium alloy Kích thước: đường kính 3.5mm, dài 100mm. Tương thích vít cổ sau 3.5mm/4.0mm góc xoay 77º/ 88º/ 92º cùng hãng Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
412 | PP2600181588 | 25BSL2VTNGCT4.0540 | Nẹp dọc 2 đầu nối vít cổ sau thanh dọc chuyển tiếp | Chất liệu:Titanium alloy Kích thước: đường kính 2 đầu 3.5mm/6.0mm. Chiều dài 400mm : 100/300 và 150/250. Nẹp dọc 2 đầu nối vít cổ sau thanh dọc chuyển tiếp, Tương thích vít cổ sau 3.5mm/4.0mm góc xoay 77º/ 88º/ 92º và trợ cụ cùng hãng. Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 20
413 | PP2600181589 | 25BSL2VTNGCT4.0541 | Nẹp nối ngang cổ sau | Chất liệu: Titanium alloy Kích Thước: - Nẹp nối ngang (dạng nẹp) : 3 cỡ S/M/L, tương ứng chiều dài điều chỉnh 29-34mm/34-42mm/42-58mm -Nẹp nối ngang (dạng thanh) : 3 cỡ S/M/L, tương ứng chiều dài điều chỉnh 29-34mm/34-42mm/42-58mm - Nẹp nối ngang (dạng hỗn hợp) : 3 cỡ S/M/L, tương ứng chiều dài điều chỉnh 29-34mm/34-42mm/42-58mm Nẹp nối ngang cổ sau độ cao từ tâm rod đến nẹp ngang: 4.4mm Tương thích vít cổ sau 3.5mm/4.0mm góc xoay 77º/ 88º/ 92º Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 10
414 | PP2600181590 | 25BSL2VTNGCT4.0542 | Nẹp nối rod cổ sau | Chất liệu:Titanium alloy Kích thước: - Loại đồng trục nối : đường kính 3.6/3.6, dài 13.5mm/ 3.6/6.1, dài 19mm - Loại mặt bên nối: đường kính/ chiều dài : 3.6/13.5mm, 3.6/14.5mm, 3.6/15.5mm, 3.6/6.1/13.5mm, 3.6/6.1/14.5mm, 3.6/6.1/15.5mm - Loại bên phải/ trái nối (10º) : 3.6/6.1/16mm, 3.6/6.1/17mm, 3.6/6.1/18mm - Loại liên kết bên có nút chặn : 3.5mm, dài 10mm, 11mm Tương thích vít cổ sau 3.5mm/4.0mm góc xoay 77º/ 88º/ 92º cùng hãng Tiêu chuẩn : CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 20
415 | PP2600181591 | 25BSL2VTNGCT4.0543 | Đĩa đệm lưng điều chỉnh độ cao | Chất liệu Titnium Đĩa có thiết kế đầu hình viên đạn nhỏ, độ ưỡn 0º, 8º, 15º, đĩa có thể chỉnh được độ cao, trợ cụ có giới hạn lực kiểm soát độ cao chính xác Kích thước : - Loại cao 8-12mm : đĩa rộng 11mm, dài 27mm (closed), dài 22mm (expanded) - Loại cao 10-14mm : đĩa rộng 11mm, dài 28mm (closed), dài 22mm (expanded) Tiêu chuẩn CE, CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 20
416 | PP2600181592 | 25BSL2VTNGCT4.0544 | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại cong các cỡ | Chất liệu: PEEK Kích thước: dài 26mm/28mm/30mm/32mm, rộng 11mm, cao 7-16mm Đặc tính kỹ thuật: các điểm đánh dấu Tantalum (per ASTM F560) 2 điểm trên miếng ghép cho phép quan sát và kiểm soát vị trí miếng ghép trong phẫu thuật thông qua màn hình tăng sáng Thiết kế đầu nhỏ & thuôn nhọn độ ưỡn 0º, 4º, 8º Khoang ghép xương rộng Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
417 | PP2600181593 | 25BSL2VTNGCT4.0545 | Đĩa đệm lưng thẳng rộng 11mm, chất liệu Tantalum (các cỡ) | Chất liệu: PEEK Kích thước : - Loại PLIF : dài 25mm/ 28mm, rộng 11mm, cao 6-16mm - Loại PTLIF : dài 32mm, rộng 11mm, cao 6-16mm các điểm đánh dấu Tantalum (per ASTM F560) 2 điểm trên miếng ghép cho phép quan sát và kiểm soát vị trí miếng ghép trong phẫu thuật thông qua màn hình tăng sáng. Miếng ghép có đầu nhỏ và thon giúp đễ dàng đưa miếng ghép vào khe liên đốt, độ ưỡn lordosis 0º, 4º, 8º. Khoang ghép xương : ngang 14.5mm, rộng 5.5mm Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
418 | PP2600181594 | 25BSL2VTNGCT4.0546 | Vít cột sống lưng đầu nhỏ (các cỡ) | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước: - Đầu vít nhỏ : đơn trục 15.2mm, đa trục 16.2mm, vít đa trục góc xoay 45 độ - Thân vít : đường kính 4.5/ 5.5/ 6.5/ 7.5/ 8.5mm, chiều dài 20mm-150mm Đầu vít sử dụng được loại rod 5.5 và 6.0mm. Mũi vít tự taro. Trục vít & lõi vít dày, cứng cáp, chống gãy. Vít có thiết kế ren đôi, lõi hình nón, 2 phần ren giúp bám xương chắc chắn. Vít được mã hóa màu để nhận diện kích cỡ. Tiêu chuẩn CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 400
419 | PP2600181595 | 25BSL2VTNGCT4.0547 | Vít cột sống lưng đầu dài cho chỉnh trượt (các cỡ) | Chất liệu: Titanium Alloy Kích thước : - Đầu vít : đơn trục 27.2mm/ đa trục 28.2mm, đoạn tab bẻ dài 12mm, vít đa trục góc xoay 45 độ - Thân vít : đường kính 4.5mm/ 5.5mm/ 6.5mm/ 7.5mm/ 8.5mm, chiều dài 20mm-150mm Đầu vít sử dụng được loại rod 5.5mm và 6.0mm. Mũi vít tự taro. Trục vít & lõi vít dày, cứng cáp, chống gãy. Vít có thiết kế ren đôi, lõi hình nón, 2 phần ren giúp bám xương chắc chắn. Vít được mã hóa màu để nhận diện kích cỡ. Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
420 | PP2600181596 | 25BSL2VTNGCT4.0548 | Vít khóa trong Đường kính : 9.7mm, cao 5.6mm, đầu ngôi sao | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước: Đường kính : 9.7mm, cao 5.6mm, đầu ngôi sao, cánh ren ngược. Tương thích vít cột sống lưng đầu nhỏ 15.2mm/16.2mm/ vít đầu dài/ vít MIS Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 400
421 | PP2600181597 | 25BSL2VTNGCT4.0549 | Nẹp dọc cột sống lưng dài 40-200mm | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước: - Thanh dọc tròn thẳng : dài 40 - 200mm (tăng 10mm), đường kính 5.5mm/ 6.0mm - Thanh dọc uốn sẵn: dài 40-120mm (tăng 10mm), bán kính cong R155, dường kính 5.5mm/6.0mm Đặc tính kỹ thuật: Thanh dọc loại tròn thẳng & loại uốn sẵn, Tương thích vít Đầu vít nhỏ : đơn trục 15.2mm, đa trục 16.2mm Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
422 | PP2600181598 | 25BSL2VTNGCT4.0550 | Nẹp dọc dài 300 - 500mm | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước: Thanh dọc tròn thẳng : dài 300 - 500mm (tăng 50m), đường kính 5.5mm/ 6.0mm Đặc tính kỹ thuật: Thanh dọc loại tròn, thẳng, Tương thích vít Đầu vít nhỏ : đơn trục 15.2mm, đa trục 16.2mm Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
423 | PP2600181599 | 25BSL2VTNGCT4.0551 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước: Chiều dài: 30-34mm/ 34-42mm/ 40-53mm/ 50-70mm Đặc tính kỹ thuật: Nẹp nối ngang nối 2 khối vít, có móc 2 đầu có thể điều chỉnh độ dài, dùng cho cột sống lưng Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 20
424 | PP2600181600 | 25BSL2VTNGCT4.0552 | Nẹp nối rod/ vít cột sống lưng | Chất liệu:Ti-6Al-4V ELI Kích thước: - Loại Thanh nối thanh dọc ngang : các cỡ 20/22/24/26mm, Tương thích vít đường kính 5.5mm - 6.35mm, 2 đầu mở - Loại Nẹp nối thanh dọc Domino : các cỡ 20/22/24/26mm, Tương thích vít đường kính 5.5mm - 6.35mm, 2 đầu mở - Loại nối vít cánh chậu : các cỡ 15/20/25/30/35/40mm, 2 loại mở/ đóng Đạt tiêu chuẩn : CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
425 | PP2600181601 | 25BSL2VTNGCT4.0553 | Vít cột sống lưng mổ ít xấm lấn. | Chất liệu: Ti-6Al-4V ELI Kích thước : - Đầu vít : dài 77mm/127mm, đường kính 13.9mm - Thân vít : đường kính 5.5mm màu vàng /6.5mm màu xanh /7.5mm màu tím, dài 30-60mm (bước tăng 5mm) Đặc tính kỹ thuật: Vít có thiết kế ren đôi, 2 phần ren giúp bám xương chắc chắn. Mũi vít tự taro, Lòng vít rỗng, mũi vít tự taro, đầu vít dài dạng ống đóng, đoạn ren trong ống dài 30mm, vít được mã hoá màu để nhận biết kích cỡ. Tương thích vít khóa trong đường kính 9.7mm, cao 5.6mm - Lòng vít : rỗng, đường kính lòng 1.8mm, dùng kim dẫn đường 1.6mm Tiêu chuẩn : CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 100
426 | PP2600181602 | 25BSL2VTNGCT4.0554 | Nẹp dọc cột sống lưng mổ ít xâm lấn | Chất liệu: Titanium 6Al-4V ELI Alloy Kích thước : - Thanh dọc cong uốn sẵn: dài 35-80mm (tăng 5mm), 80-120mm (tăng 10mm) bán kính cong R155, - Thanh dọc tròn thẳng : dài 100 - 200mm (tăng 10mm) Đặc tính kỹ thuật: Đầu thanh dọc có ngàm gắn vào trợ cụ luồn thanh dọc, mũi vít thuôn nhọn, đường kính thanh dọc 6.0mm Tiêu chuẩn: CFG (do tổ chức FDA cấp) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
427 | PP2600181603 | 25BSL2VTNGCT4.0555 | Vít khoá hàn khớp cùng chậu | Chất liệu Titanium Ti-6Al-4V ELI - Vít khoá 6.0/ 7.0/ 8.0mm, dài 30-70mm (Hoặc tương đương) | Cái | 10
428 | PP2600181604 | 25BSL2VTNGCT4.0556 | Vít hàn khớp cùng chậu | Chất liệu Titanium Ti-6Al-4V ELI - Vít đường kính 12mm, rỗng, có khoang ghép xương, dài 30-70mm (Hoặc tương đương) | Cái | 10
429 | PP2600181605 | 25BSL2VTNGCT4.0557 | Đĩa đệm cổ nhân tạo chuyển động sinh lý 6 mặt phẳng | Chất liệu : Chất liệu TiAl6V4 endplate, lõi giữa bằng Poly Carbonate Urethane. Kích thước : 16x15mm, hoặc 14x12.5mm, hoặc 18x15mm, cao 5/6/7/8mm. Đĩa đệm cổ nhân tạo chuyển động sinh lý 6 mặt phẳng, có giảm xốc trục dọc. Chất liệu TiAl6V4 endplate tăng độ bám xương. Độ hao mòn thấp và không sử dụng UHWMPE. Đĩa đóng gói tiệt trùng sẵn. đạt tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
430 | PP2600181606 | 25BSL2VTNGCT4.0558 | Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm | Chất liệu: xi măng gốc Acrylic, được chế tạo bằng vật liệu không có cao su. Kích thước: Bộ trộn này cho phép chuẩn bị tới 40g Đặc tính kỹ thuật: Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm, Bao gồm 01 bộ trộn, 01 phễu rót, 04 xi lanh (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
431 | PP2600181607 | 25BSL2VTNGCT4.0559 | Xi măng sinh học có cản quang | Chất liệu: Là xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA) bao gồm 2 thành phần: thành phần bột và thành phần dung dịch. Đặc tính kỹ thuật: Tổng thời gian làm việc của xi măng khoảng 08 phút từ khi tiến hành trộn. Thời gian trộn khoảng 45 giây đến 1 phút. Nồng độ chất cản quang Zirconium dioxide (ZrO2) là 45%. Được đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn: CE. (Hoặc tương đương) | Gói | 100
432 | PP2600181608 | 25BSL2VTNGCT4.0560 | Kim chọc dò thân đốt sống 11G các cỡ | Chất liệu: Kim được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu thép không rỉ AISI 304. Kích thước: Thân kim có cỡ 11G, chiều dài từ 120 - 150mm Đặc tính kỹ thuật: Các vạch đo độ sâu trên thân kim cho phép quan sát và định vị chính xác vị trí của kim trong quá trình phẫu thuật. Đầu kim được chế tạo với dạng vát. Tiêu chuẩn: CE. (Hoặc tương đương) | Cái | 100
433 | PP2600181609 | 25BSL2VTNGCT4.0561 | Súng bơm xi măng áp lực cao | Súng bơm áp lực cao dùng để bơm xi măng vào thân đốt sống. Tay vặn chữ T có ren rộng cho phép kiểm soát tốt quá trình bơm trong điều kiện áp suất cao. Bơm mang đến cho phẫu thuật viên cửa sổ quan sát rộng trong quá trình thao tác. Thân bơm có vạch chia dung tích chứa xi măng. Xi-lanh bơm được thiết kế tách rời với tay cầm giúp cho việc hút xi măng được dễ dàng. Trên bơm có thiết kế công tắc để có thể dừng quá trình bơm bất cứ lúc nào cũng như giảm áp lực bơm khi cần thiết. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
434 | PP2600181610 | 25BSL2VTNGCT4.0562 | Bộ bơm xi măng không bóng 2 kim | Bao gồm : 01 gói xi măng Chất liệu: Là xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA) bao gồm 2 thành phần: thành phần bột và thành phần dung dịch. Kích thước: trọng lượng 20gr/ gói Đặc tính kỹ thuật: Tổng thời gian làm việc của xi măng khoảng 08 phút từ khi tiến hành trộn. Thời gian trộn khoảng 45 giây đến 1 phút. Nồng độ chất cản quang Zirconium dioxide (ZrO2) là 45%. Được đóng gói tiệt trùng. 01 bộ trộn: Chất liệu: xi măng gốc Acrylic, được chế tạo bằng vật liệu không có cao su. Kích thước: Bộ trộn này cho phép chuẩn bị tới 40g Đặc tính kỹ thuật:Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm, Bao gồm 01 bộ trộn, 01 phễu rót, 04 xi lanh (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. 01 bộ bơm: Súng bơm áp lực cao dùng để bơm xi măng vào thân đốt sống. Tay vặn chữ T có ren rộng cho phép kiểm soát tốt quá trình bơm trong điều kiện áp suất cao. Bơm mang đến cho phẫu thuật viên cửa sổ quan sát rộng trong quá trình thao tác. Thân bơm có vạch chia dung tích chứa xi măng. Xi-lanh bơm được thiết kế tách rời với tay cầm giúp cho việc hút xi măng được dễ dàng. Trên bơm có thiết kế công tắc để có thể dừng quá trình bơm bất cứ lúc nào cũng như giảm áp lực bơm khi cần thiết. 02 kim : Chất liệu: Kim được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu thép không rỉ AISI 304. Kích thước: Thân kim có cỡ 11G, chiều dài từ 120 - 150mm Đặc tính kỹ thuật:Các vạch đo độ sâu trên thân kim cho phép quan sát và định vị chính xác vị trí của kim trong quá trình phẫu thuật. Đầu kim được chế tạo với dạng vát. Tiêu chuẩn: CE. (Hoặc tương đương) | bộ | 100
435 | PP2600181611 | 25BSL2VTNGCT4.0563 | Bộ dụng cụ đổ xi măng cột sống có bóng ( 01 bóng ) | khoan xương có kích thước chiều dài 212mm và đường kính 3.0mm. Tay cầm là dạng tay chữ T + 01Mỗi bộ bao gồm 03 que đẩy xi măng vào thân đốt sống có kích thước chiều dài 195mm và đường kính 3.0mm. Mỗi que đẩy bao gồm ống trocar và kim nòng có thể tháo rời + 01Kim bao gồm ống trocar đường kính 3.5mm và 2 kim lõi có thể tháo rời: 1 kim đầu vát và 1 kim đầu tù. Chiều dài kim là 120mm + 01 Bóng nong có phần đầu bóng làm bằng vật liệu Silicon chiều dài 15mm hoặc 20mm có áp suất làm việc tối đa 400 psi. Thân bóng nóng có kích thước 11G. Kim bao gồm ống trocar đường kính 3.5mm và 2 kim lõi có thể tháo rời: 1 kim đầu vát và 1 kim đầu tù. Chiều dài kim là 120mm + 01 Bộ trộn xi măng kiểu kín dùng cơ cấu cánh khuấy có thể chuẩn bị tới 40g xi măng. Bộ trộn được đóng gói bao gồm: 01 phễu rót, 04 xilanh 5ml và 01 bộ trộn. Vật liệu chế tạo là nhựa dùng trong y tế, không có thành phần Latex + 01 Xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA). Mỗi hộp xi măng sẽ bao gồm 2 thành phần đóng gói riêng: - Thành phần bột hỗn hợp 20mg hợp chất của PMMA, chất cản quang Dioxide Kẽm và Dibenzoyl peroxide - Thành phần dung dịch 10ml hợp chất Methacrylic acid Methyl ester ổn định với 1,4-Dihroxybenzene và Benzenamine N,N,4 - trymethyl - Nồng độ chất cản quang ZrO2: 45% - Thời gian chuẩn bị: khoảng 8 phút - Thời gian xi măng đông cứng hoàn toàn: khoảng 18 phút (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
436 | PP2600181612 | 25BSL2VTNGCT4.0569 | Đinh đầu trên xương đùi vít chốt, lưỡi chốt xoắn | Chất liệu Titanium Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa. Đinh rỗng, dùng vít lag screw/ hoặc lưỡi chốt helical blade nén ép cổ xương đùi. Kích thước : Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10.4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10.4, L 75 --> 120mm Vít khoá : Ф4.9, L 20 --> 80mm Nắp : L 5, 10, 15mm Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw hoặc Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 100
437 | PP2600181613 | 25BSL2VTNGCT4.0570 | Đinh xương chày dạng rỗng, vít đa hướng | Chất liệu Titanium Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Nhiều hướng bắt khoá đầu gần, gồm 3 lỗ khoá xương xốp, 2 lỗ khoá bên cho phép nén ép trong mổ & nén động thì 2 Khoá đầu xa gồm 2 khoá bên & 1 khoá dọc Đinh lòng rỗng, tương đương loại dạng rỗng (cannulated). Kích thước : Ф8, 9, 10, 11mm, L 255 --> 375mm Vít khoá : Ф3.9, L 26 --> 80mm Vít khoá : Ф4.9, L 20 --> 80mm Vít khoá : Ф5.0, L 25 --> 90mm Nắp : 5, 10, 15, 20mm Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 100
438 | PP2600181614 | 25BSL2VTNGCT4.0571 | Đinh xương đùi dạng rỗng | Chất liệu Titanium Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Đinh lòng rỗng, tương đương loại rỗng. Kích thước: Ø9,10,11,12mm, L 300 --> 460mm Vít lag screw : Ф7.0, L 60 --> 150mm Vít khoá : Ф4.9, L 20 --> 80mm Nắp : L 5,10,15,20,25,30mm Đinh cong 5 độ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 100
439 | PP2600181615 | 25BSL2VTNGCT4.0572 | Nẹp khoá bản nhỏ | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản nhỏ, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, chiều dài 59/72/85/98/111/124/137/150/163mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.2mm, thân nẹp dày 3.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
440 | PP2600181616 | 25BSL2VTNGCT4.0573 | Nẹp khoá mắc xích | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá nén ép mắc xích, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/ 20/22 lỗ, chiều dài 56/70/84/98/112/126/140/154/168/182/196/224/252/ 280/308mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.2mm, thân nẹp dày 3.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 10.5mm, thân nẹp rộng 10.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
441 | PP2600181617 | 25BSL2VTNGCT4.0574 | Nẹp khoá bản hẹp | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản hẹp, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm Kích thước : dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 lỗ, chiều dài 98/116/134/152/170/184/206/ 224/242/260/278/296mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 13.5mm, thân nẹp rộng 13.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
442 | PP2600181618 | 25BSL2VTNGCT4.0575 | Nẹp khoá bản rộng | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản rộng, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm Kích thước : dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 lỗ, chiều dài 98/116/134/152/170/188/206/224/242/260/278/296/ 314/332mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 5.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 17.5, thân nẹp rộng 17.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
443 | PP2600181619 | 25BSL2VTNGCT4.0576 | Nẹp khoá xương đòn có móc | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá xương đòn có móc, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : nẹp dài 4/5/6/7 lỗ, chiều dài 41/53/64/74mm. Chiều dài móc 15mm/ 18mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 25.6mm, thân nẹp rộng 11mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
444 | PP2600181620 | 25BSL2VTNGCT4.0577 | Nẹp khoá đầu ngoài xương đòn | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá đầu ngoài xương đòn, sử dụng vít khoá 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : 3/4/5/6/7/8 lỗ, chiều dài 69/81/94/108/123/135mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 3.0mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 18mm, thân nẹp rộng 10mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
445 | PP2600181621 | 25BSL2VTNGCT4.0578 | Nẹp khoá thân xương đòn | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại mặt trên trước, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : 6/7/8 lỗ, chiều dài 94/110/120mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 3.0mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 10mm, thân nẹp rộng 10mm - Loại mặt trước, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : 5/7/9/11 lỗ, chiều dài 62/75/101/114mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
446 | PP2600181622 | 25BSL2VTNGCT4.0579 | Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại đầu trên xương cánh tay sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, chiều dài 90/102/114/126/138/150/162/174/186/198/ 210/222mm - Loại đầu trên xương cánh tay sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, chiều dài 110/128/146/164/182/200/218/236/254/272/290mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.0mm, thân nẹp dày 4.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 22.85mm, thân nẹp rộng 12.5mm - Loại nẹp ôm mấu động lớn, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít đệm 3.5mm. Kích thước : 2/3/4/6/8/10/12/14/16, chiều dài 66/78/90/114/138/162/186/210/234mm, trái/ phải Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
447 | PP2600181623 | 25BSL2VTNGCT4.0580 | Nẹp khoá đầu dưới xương cánh tay | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 -Loại mặt bên lưng lồi cầu tay nâng đỡ sử dụng vít khoá 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : 3/5/7/9/14 lỗ, tương ứng chiều dài 65/91/117/143/208mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 2.5mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 23.1mm, thân nẹp rộng 12mm - Loại mặt trong lổi cầu tay, sử dụng vít khoá 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : dài 3/5/7/9/14 lỗ, chiều dài 59/84/110/136/201mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.5mm, thân nẹp dày 3.5mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11mm, thân nẹp rộng 11mm - Loại giữa hành xương lồi cầu tay, sử dụng vít khoá 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : 7/9/11/13/15 lỗ, chiều dài 80/106/132/158/184mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.4mm, thân nẹp dày 3.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11mm, thân nẹp rộng 11.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
448 | PP2600181624 | 25BSL2VTNGCT4.0581 | Nẹp khoá chỏm quay | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại cong ngửa, đặt dưới mặt khớp, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, chiều dài 32/41/50mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 16mm, thân nẹp rộng 8mm - Loại loại cong vòm, đặt sát mặt khớp, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, chiều dài 37.5/ 46.5/ 55.5mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 15.3mm, thân nẹp rộng 8mm Đạt tiêu chuẩn : CE; FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
449 | PP2600181625 | 25BSL2VTNGCT4.0582 | Nẹp khoá mỏm khuỷu | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá mỏm khuỷu, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : nẹp dài 2/4/6/8/10/12 lỗ, chiều dài 86/112/138/163/190/216mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 2.5mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 15mm, thân nẹp rộng 11mm Đạt tiêu chuẩn : CE FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
450 | PP2600181626 | 25BSL2VTNGCT4.0583 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại chữ T thẳng, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp 3/4/5/6 lỗ, chiều dài 47/58/69/80mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 31mm, thân nẹp rộng 11mm - Loại chữ T xiên, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4/5 lỗ, chiều dài 52/63/74mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 23mm, thân nẹp rộng 10mm - Loại chữ T thẳng, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4/5/6 lỗ, chiều dài 46.5/57.5/68.5/79.5mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 24mm, thân nẹp rộng 10mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
451 | PP2600181627 | 25BSL2VTNGCT4.0584 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay thân dài | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá đầu dưới xương quay thân dài, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp 8/10/12 lỗ, chiều dài 100/120/140mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
452 | PP2600181628 | 25BSL2VTNGCT4.0585 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay mặt lưng | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại mặt lưng chữ L, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 2 lỗ, thân nẹp 3/4 lỗ, chiều dài 40/49mm, trái/ phải Kích thước : 5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 48/57mm - Loại mặt lưng chữ L thẳng, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4 lỗ, chiều dài 40/49mm, trái/ phải Kích thước : 5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 48/57mm - Loại mặt lưng chữ L xiên, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu 3 lỗ, thân nẹp 3/4 lỗ, chiều dài 43/52mm, trái/ phải - Loại mặt lưng chữ T thẳng, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4 lỗ, chiều dài 40/49mm - Loại mặt lưng bên, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : 5/6 lỗ, chiều dài 48/57mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
453 | PP2600181629 | 25BSL2VTNGCT4.0586 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại đầu trên xương đùi, sử dụng vít khoá 5.0/6.5mm, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp dài 4/6/8/10/12 lỗ, chiều dài 175/211/247/283/319mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 5.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 25.4mm, thân nẹp dày 17.5mm - Loại đầu trên xương đùi sử dụng vít khoá 5.0/6.5mm, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : nẹp dài 2/4/6/9/12 lỗ, chiều dài 101/146/182/236/290mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
454 | PP2600181630 | 25BSL2VTNGCT4.0587 | Nẹp khoá đầu dưới xương đùi mặt ngoài | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại đầu dưới xương đùi mặt ngoài, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : đầu nẹp 7 lỗ, thân nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, chiều dài 155/195/235/275/315mm, trái/ phải - Loại đầu dưới xương đùi mặt ngoài loại mổ ít xâm lấn sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, chiều dài 155/195/235/275/315mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 5.5mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 35mm, thân nẹp dày 16.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
455 | PP2600181631 | 25BSL2VTNGCT4.0588 | Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp dài 3/5/7/9/11/13 lỗ, chiều dài 105/145/185/225/265/305mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 39.3mm, thân nẹp rộng 15.5mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài loại mổ ít xâm lấn sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm Kích thước : nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, chiều dài 141/181/221/261/301mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 21.5mm, thân nẹp dày 16mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
456 | PP2600181632 | 25BSL2VTNGCT4.0589 | Nẹp khoá mâm chày vít 3.5mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại mâm chày sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp dài 2/4/6/8/10/12/14/16 lỗ, chiều dài 83/109/135/161/187/213/239 Nẹp dày : đầu nẹp dày 2mm, thân nẹp dày 3.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 33.5mm, thân nẹp rộng 11mm - Loại mâm chày mặt ngoài, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 6 lỗ, thân nẹp 6/8/10/12/14/16 lỗ, chiều dài 104/128/152/176/200/224mm, trái/ phải Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
457 | PP2600181633 | 25BSL2VTNGCT4.0590 | Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt trong | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại chữ L, dùng vít khoá 5.0, vít vỏ 4.5 Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp dài 4/5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ, chiều dài 82/100/118/136/154/172/190/226/262mm, trái/ phải Nẹp dày : độ dày đầu nẹp 2.2mm, độ dày thân nẹp 4.2mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 20.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm - Loại mặt giữa chữ T, sử dụng vít khoá 5.0mm, tự taro, vít xương cứng 4.5mm Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp dài 4/6/8/10 lỗ, chiều dài 106/142/178/214mm, trái/ phải Nẹp dày : độ dày đầu nẹp 1.9mm, độ dày thân nẹp 3.5mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 33mm, thân nẹp rộng 12mm - Loại mặt trong chữ T, đầu 4 lỗ, thân 4/6/8 lỗ, chiều dài 60/84/108mm, trái/ phải - Loại mặt sau, đầu 3 lỗ, thân 1/2/4/6 lỗ, chiều dài 69/79//131mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA. (Hoặc tương đương) | Cái | 20
458 | PP2600181634 | 25BSL2VTNGCT4.0591 | Nẹp khoá đầu dưới xương chày | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại chày mặt trong, sử dụng vít khoá 2.7mm/ 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : nẹp dài 4/6/8/10/12/14 lỗ, chiều dài 109/135/161/187/213/239mm, trái/ phải. Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.2mm, thân nẹp dày 4.2mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 20.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm - Loại mặt ngoài trước bên, sử dụng vít khoá 2.7mm/ 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp 5/7/9/11/13/15/17/19/21 lỗ, chiều dài 80/106/132/158/184/210/236/262/288mm, trái/phải. Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.1mm, thân nẹp dày 3.6mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 41.5mm, thân nẹp rộng 13.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
459 | PP2600181635 | 25BSL2VTNGCT4.0592 | Nẹp khoá đầu dưới xương mác | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá đầu dưới xương mác mặt ngoài, sử dụng vít khoá 2.4mm/ 2.7mm. 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm, vít chêm 3.5mm Kích thước : nẹp dài 3/4/5/6/7 lỗ, chiều dài 73/86/99/112/125mm, trái/ phải. Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 2.2mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 14mm, thân nẹp rộng 9.5mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
460 | PP2600181636 | 25BSL2VTNGCT4.0593 | Nẹp khoá xương chậu | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 - Loại cong hình mắc xích, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : nẹp dài 6/8/10/12/14/16 lỗ - Loại xương mu, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : nẹp dài 4/6 lỗ Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
461 | PP2600181637 | 25BSL2VTNGCT4.0594 | Nẹp khoá bàn ngón tay vít 1.5mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp dùng vít khoá 1.5mm, vít xương cứng 1.5mm - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân dài 4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 26/31/36/41/46mm - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân dài 4/5/6/7/8 lỗ, chiều dài 27.4/32.4/37.4/42.4/47.4mm - Loại condylar, đầu nẹp 2 lỗ, thân dài 4/5/6/7 lỗ, chiều dài 27.4/32.4/37.4/42.4mm - Loại nâng đỡ, 8 lỗ, dài 23mm, trái/ phải - Loại phalangeal, dài 6/ 12 lỗ, tương ứng chiều dài 30.5/ 60.5mm - Loại thẳng, thân dài 4/5/6/7/8/10 lỗ, tương ứng chiều dài 25/33/38/45/51/58mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
462 | PP2600181638 | 25BSL2VTNGCT4.0595 | Nẹp khoá bàn ngón tay vít 2.0mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khóa bàn ngón tay dùng vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm - Loại chữ T đầu 3 lỗ, thân 4/5/6/7/8 lỗ, dài 29.5-54.5, dày 0.8mm, rộng 5mm - Loại chữ T đầu 2 lỗ, thân 2/3/4/5 lỗ, dài 19-36mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm - Loại chữ T đầu 3 lỗ, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 35.2/ 42.5/ 49.7/ 57mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại chữ L, đầu 2 lỗ, thân 4/ 5 lỗ, dài 19/ 25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/phải - Loại chữ L xiên, đầu 2 lỗ, thân 4/ 5 lỗ, dài 19/ 25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/ phải - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 38.2/ 45.5/ 52.7/ 60mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại hình ống, thân 2/3/4/5/6/7 lỗ, dài 11/ 17/ 23/ 29/ 35/ 41mm, dày 1.2mm, rộng 5.5mm - Loại lồi cầu, đầu 2 lỗ, thân 3/4/5/6/7 lỗ, dài 30/ 37.5/ 44.5/ 51.7/ 59mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại nẹp thẳng, thân 4/5/6/7/8/10 lỗ, dài 36/ 44/ 52/ 60/ 68/ 84mm, dày 1.3mm, rộng 5.5mm - Loại nẹp thích ứng, 12 lỗ, dài 88mm, dày 1.3mm, rộng 5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
463 | PP2600181639 | 25BSL2VTNGCT4.0596 | Nẹp khoá bàn ngón tay vít 2.4mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp dùng vít khoá 2.4mm, vít xương cứng 2.4mm - Loại chữ T, đầu 2 lỗ, thân 2/3/4/5 lỗ, dài 19/ 28/ 36/ 43mm, dày 1.6mm, rộng 5.5mm - Loại mắc xích, thân 4/5/6 lỗ, dài 22.5/ 32/ 38.5mm, dày 1.6mm, rộng 6.5mm - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 38.2/ 45.5/ 52.7/ 60mm, dày 1.8mm, rộng 6.5mm, đầu nẹp dày 1.3mm, đầu nẹp rộng 19.2mm - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 35.2/ 42.5/ 49.7/ 57mm, dày 1.8mm, rộng 6.5mm, đầu nẹp dày 1.3mm, đầu nẹp rộng 19.2mm - Loại đầu 2 lỗ, thân 3/4/5/6/7 lỗ, dài 30/ 37.5/ 44.5/ 51.7/ 59mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 6.5mm - Loại nẹp thẳng, thân 4/5/6/7/8/10 lỗ, dài 36/ 44/ 52/ 60/ 68/ 84mm, dày 1.6mm, rộng 6.5mm - Loại nẹp thích ứng, 12 lỗ, dài 88mm, dày 1.8mm, rộng 6.5mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
464 | PP2600181640 | 25BSL2VTNGCT4.0597 | Nẹp khoá bàn ngón chân, vít 2.7mm | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp bàn ngón chân, sử dụng vít khoá 2.7mm, vít xương cứng 2.7mm - Loại có gờ chêm, 4 lỗ, gờ chêm rộng 3-7mm - Loại bản lề dài 50-66mm - Loại chữ T, đầu 2 lỗ, thân 2-4 lỗ - Loại nẹp thẳng, dài 2-4 lỗ - Loại bản lề 4/5/6 lỗ - Loại loại 4 lỗ, dài 22/ 24/ 26/ 28mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 20
465 | PP2600181641 | 25BSL2VTNGCT4.0598 | Nẹp khoá xương gót | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp xương gót, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Loại nẹp lưới, 8/12 lỗ, dài 53/ 60/ 68mm, trái/ phải, nẹp dày 2mm, rộng 54mm - Loại nẹp bên, 12/14 lỗ, dài 60/69mm, trái/ phải - Loại combo 8/10 lỗ, chiều dài 58/ 73mm, trái/phải - Loại mỏm trước xương gót, 3/4 lỗ, chiều dài 32/40mm, trái/ phải - Loại củ sau xương gót, 3/4 lỗ, chiều dài 35/43mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
466 | PP2600181642 | 25BSL2VTNGCT4.0599 | Vít rỗng tự khoan, tự taro, kèm đệm vít | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Lòng vít rỗng, tự khoan, tự taro, kèm đệm vít - Vít 3.0mm : tua vít chữ thập, lõi vít 2.0mm, đầu vít 4.0mm, dài 10-30mm (tăng 1mm), dài 30-40mm (tăng 2mm) - Vít 4.0mm : tua vít ngôi sao, dài 14-68mm (tăng 2mm) - Vít 4.5mm : tua vít lục giác, lõi vít 2.7mm, đầu vít 6.5mm, dài 20-56mm (tăng 2mm), dài 56-72mm (tăng 4mm) - Vít 6.5mm, ren 16mm : tua vít lục giác, lõi vít 4.2mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-130mm (tăng 5mm) - Vít 6.5mm, ren 32mm : tua vít lục giác, lõi vít 4.2mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-130mm (tăng 5mm) - Vít 7.3mm, ren 16mm : tua vít lục giác, lõi vít 4.5mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-140mm (tăng 5mm) - Vít 7.3mm, ren 32mm : tua vít lục giác, lõi vít 4.5mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-140mm (tăng 5mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
467 | PP2600181643 | 25BSL2VTNGCT4.0600 | Vít rỗng nén ép chìm đầu | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Lòng vít rỗng, vít thuôn nhọn, có chức năng nén ép xương, đầu vít chìm - Vít 2.5mm : dài 8-14mm (tăng 1mm), dài 14-30mm (tăng 2mm) - Vít 3.0mm : dài 10-14mm (tăng 1mm), dài 14-30mm (tăng 2mm) - Vít 3.5mm : dài 16-30mm (tăng 2mm) - Vít 4.0mm : dài 16-34mm (tăng 2mm) - Vít 4.5mm : dài 20-30mm (tăng 2mm), dài 30-50mm (tăng 5mm) - Vít 5.,0mm : dài 25-60mm (tăng 5mm) - Vít 6.5mm : dài 40-120mm (tăng 5mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
468 | PP2600181644 | 25BSL2VTNGCT4.0601 | Vít khoá có ren 1.5mm/ 2.0mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Đầu vít có khoá, vít tự taro, có ren - Vít 1.5mm : tua vít chữ thập, dài 6-16mm (tăng 1mm), dài 16-20mm (tăng 2mm) - Vít 2.0mm : tua vít ngôi sao 1.8mm, cánh 0.3mm, bước 0.6mm, đường kính lõi vít 1.4mm, đầu vít 2.8mm, thân vít dài 6-16 (tăng 1mm) dài 16-30mm (tăng 2mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 200
469 | PP2600181645 | 25BSL2VTNGCT4.0602 | Vít khoá có ren 2.4mm/ 2.7mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Đầu vít có khoá, vít tự taro, có ren - Vít 2.4mm : tua vít ngôi sao 2.3mm, cánh 0.25mm, bước 0.6mm, đường kính lõi vít 1.9mm, đầu vít 3.5mm, thân vít dài 8-10mm (tăng 2mm), dài 10-14mm (tăng 1mm), dài 14-30mm (tăng 2mm) - Vít 2.7mm : tua vít ngôi sao 2.1mm, cánh 0.3mm, bước 0.6mm, đường kính lõi vít 2.1mm, đầu vít 3.5mm, thân vít dài 8-30mm (tăng 2mm), dài 30-60mm (tăng 5mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 200
470 | PP2600181646 | 25BSL2VTNGCT4.0603 | Vít khoá 3.5mm/ 5.0mm/ 6.5mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Đầu vít có ren khoá, vít tự taro - Vít 3.5mm : tua vít ngôi sao T25, đường kính 2.6mm, đường kính lõi vít 2.9mm, đầu vít 4.9mm, thân vít dài 10-34mm (tăng 2mm), dài 36-50mm (tăng 2mm), dài 50-90mm (tăng 5mm) - Vít 5.0mm : tua vít ngôi sao T25, đường kính 4.0mm, đường kính lõi vít 4.4mm, đầu vít 6.6mm, thân vít dài 14-50mm (tăng 2mm), dài 50-100mm (tăng 5mm) - Vít 6.5mm : tua vít ngôi sao T25, đường kính 4.0mm, đường kính lõi vít 5.7mm, đầu vít 8.0mm, thân vít dài 50-110mm (tăng 5mm), dài 110/112/120mm Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 1000
471 | PP2600181647 | 25BSL2VTNGCT4.0604 | Vít xương cứng 1.5mm/ 2.0mm/ 2.4mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa - Vít 1.5mm : tua vít chữ thập, thân vít dài 6-14mm (tăng 1mm), dài 14-20mm (tăng 2mm) - Vít 2.0mm : tua vít chữ thập, đường kính lõi vít 1.4mm, đầu vít 3.2mm, cánh ren 0.3mm, bước ren 0.6mm, chiều cao đầu vít 1.0mm, thân vít dài 7-14mm (tăng 1mm), dài 14-38mm (tăng 2mm) - Vít 2.0mm : tua vít ngôi sao, đường kính lõi vít 1.4mm, đầu vít 3.2mm, cánh ren 0.3mm, bước ren 0.6mm, chiều cao đầu vít 0.92mm, thân vít dài 6-14mm (tăng 1mm), dài 14-38mm (tăng 2mm) - Vít 2.4mm : tua vít chữ thập, đường kính lõi vít 1.7mm, đầu vít 3.6mm, cánh ren 0.32mm, bước ren 1.0mm, chiều cao đầu vít 1.2mm, thân vít dài 8-14mm (tăng 1mm), dài 14-40mm (tăng 2mm) - Vít 2.4mm : tua vít ngôi sao, đường kính lõi vít 1.7mm, đầu vít 4.0mm, cánh ren 0.32mm, bước ren 1.0mm, chiều cao đầu vít 1.8mm, thân vít dài 8-14mm (tăng 1mm), dài 14-40mm (tăng 2mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 200
472 | PP2600181648 | 25BSL2VTNGCT4.0605 | Vít xương cứng tự taro 3.5mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Vít xương cứng 3.5mm, tua vít lục giác, đường kính lõi vít 2.4mm, đầu vít 6.0mm, cánh ren 0.55mm, bước ren 1.25mm, chiều cao đầu vít 2.7mm, thân vít dài 12-50mm (tăng 2mm) Đạt tiêu chuẩn : CE/ FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 300
473 | PP2600181649 | 25BSL2VTNGCT4.0606 | Vít xương cứng tự taro 4.5mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Vít xương cứng 4.5mm, tua vít lục giác 3.5mm, đường kính lõi vít 3.0mm, đầu vít 8.0mm, cánh ren 0.75mm, bước ren 1.75mm, chiều cao đầu vít 4.5mm, thân vít dài 16-60mm (tăng 2mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 500
474 | PP2600181650 | 25BSL2VTNGCT4.0607 | Vít xốp 4.0mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Vít xương xốp - Vít 4.0mm đầy ren, tua vít lục giác 2.5mm, đường kính lõi vít 1.9mm, đầu vít 6.0mm, cánh ren 1.05mm, bước ren 1.75mm, chiều cao đầu vít 3.2mm, thân vít dài 12-52mm (tăng 2mm) - Vít 4.0mm 1 phần ren, tua vít lục giác 2.5mm, đường kính lõi vít 1.9mm, đầu vít 6.0mm, cánh ren 1.05mm, bước ren 1.75mm, chiều cao đầu vít 3.2mm, thân vít dài 20-60mm (tăng 2mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
475 | PP2600181651 | 25BSL2VTNGCT4.0608 | Vít xốp 6.5mm | Chất liệu Titanium, TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa Vít xương xốp - Vít 6.5mm đầy ren, tua vít lục giác 3.5mm, đường kính lõi vít 3.0mm, đầu vít 8.0mm, cánh ren 1.75mm, bước ren 2.75mm, chiều cao đầu vít 4.8mm, thân vít dài 20-120mm (tăng 5mm). - Vít 6.5mm 1 phần ren, thân vít dài 50-120mm (tăng 5mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 100
476 | PP2600181652 | 25BSL2VTNGCT4.0609 | Long đền đệm chân vít | Chất liệu Titanium, TA3 hoặc TC4 Các cỡ đường kính 3.0mm/ 4.0mm/ 4.5mm/ 6.5mm/ 7.3mm. Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | Cái | 100
477 | PP2600181653 | 25BSL2VTNGCT4.0610 | Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay | Chất liệu : Titanium TA3G Độ bền kéo của vật liệu : ≥550 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥450 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥20 Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay mặt lòng đầu 6 lỗ, trên nẹp có ren khoá đa hướng, sử dụng vít khoá 2.4mm/ 2.7mm, vít khoá đa hướng 2.4mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu 6 lỗ, thân 2/3/4/5 lỗ, dài 45/54/66/75mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.2mm, thân nẹp dày 2.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 22mm, thân nẹp rộng 7.5mm Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay mặt lòng đầu 7 lỗ, trên nẹp có ren khoá đa hướng, sử dụng vít khoá 2.4mm/ 2.7mm, vít khoá đa hướng 2.4mm, vít xương cứng 2.4mm Kích thước : đầu 7 lỗ, thân 2/3/4/5/7/9/11 lỗ, dài 47/55/68/77/95/113/131mm, trái/ phải Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
478 | PP2600181654 | 25BSL2VTNGCT4.0611 | Vít khoá đa hướng VÍT TỰ TARO 2.4mm/ 5.0mm | Chất liệu : Titanium TC4 Độ bền kéo của vật liệu : ≥1000 Rm/Mpa, khả năng chịu tải : ≥900 Rp0.2/MPa, độ dẻo : ≥10 Đầu vít có ren khoá đa hướng, vít tự taro - Vít 2.4mm : tua vít ngôi sao, thân vít dài 8-30mm (bước ren 2mm) - Vít 5.0mm : tua vít ngôi sao, thân vít dài 26-44mm (bước ren 2mm), dài 50-100mm (bước ren 5mm) Đạt tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 300
479 | PP2600181655 | 25BSL2VTNGCT4.0615 | Cố định ngoài cẳng chân loại 2 thanh | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc (Hoặc tương đương) | bộ | 50
480 | PP2600181656 | 25BSL2VTNGCT4.0616 | Cố định ngoài | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép không rỉ (Hoặc tương đương) | bộ | 50
481 | PP2600181657 | 25BSL2VTNGCT4.0617 | Cố định ngoài gần khớp | Gồm 1 thanh trơn cong đường kính 8mm, 1 thanh trơn thẳng thép 316 8mm, 1 thanh răng thép 316 6mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép (Hoặc tương đương) | bộ | 50
482 | PP2600181658 | 25BSL2VTNGCT4.0618 | Cố định ngoài tay | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ (Hoặc tương đương) | bộ | 50
483 | PP2600181659 | 25BSL2VTNGCT4.0619 | Cố định ngoài khung chậu | Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren thép 316 đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ (Hoặc tương đương) | bộ | 50
484 | PP2600181660 | 25BSL2VTNGCT4.0620 | Cố định ngoài qua gối | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ (Hoặc tương đương) | bộ | 50
485 | PP2600181661 | 25BSL2VTNGCT4.0621 | Cố định ngoài đùi | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 8mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm (Hoặc tương đương) | bộ | 50
486 | PP2600181662 | 25BSL2VTNGCT4.0622 | Cố định ngoài Cẳng chân | Gồm 4 vòng nhôm, 3 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 17 Fixateur, 45 đai ốc (Hoặc tương đương) | bộ | 50
487 | PP2600181663 | 25BSL2VTNGCT4.0623 | Cố định ngoài Cẳng chân không cản quang | Gồm 4 vòng nhựa, 3 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 17 Fixateur, 45 đai ốc thép không rỉ (Hoặc tương đương) | bộ | 50
488 | PP2600181664 | 25BSL2VTNGCT4.0624 | Cố định ngoài Mâm chày không cản quang | Gồm 2 vòng nhôm, 4 thanh ren thép 316, 7 khối chữ nhật, 12 bulông, 26 đai ốc, 8 fixater, 4 đinh Kirschner (Hoặc tương đương) | bộ | 50
489 | PP2600181665 | 25BSL2VTNGCT4.0625 | Nẹp cố định ngoài thân xương | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Kẹp đinh thẳng x 2 cái - Thân nẹp x 1, các cỡ 0-80mm/0-40mm/ 0-20mm/ mini - Bộ điều chỉnh nén ép-kéo giãn x 1 - Khớp nối x 2 cái - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ- Đạt tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
490 | PP2600181666 | 25BSL2VTNGCT4.0626 | Nẹp cố định ngoài thân xương đầu xương | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Kẹp đinh thẳng x 1 - Thân nẹp x 1, các cỡ 0-80mm/0-40mm/ 0-20mm/ mini - Bộ điều chỉnh nén ép-kéo giãn x 1 - Khớp nối x 2 - kẹp chữ T - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
491 | PP2600181667 | 25BSL2VTNGCT4.0627 | Nẹp cố định ngoài kiểu chỉnh hình người lớn | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Thân nẹp trượt cỡ 400mm/ hoặc 300mm/ hoặc 230mm - Kẹp pin trung tâm - Kẹp pin thẳng x 2 - Bộ điều chỉnh nén ép-kéo giãn x 2 - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
492 | PP2600181668 | 25BSL2VTNGCT4.0628 | Nẹp cố định ngoài chỉnh hình xương trẻ em | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Thân nẹp trượt cỡ 250mm/ hoặc 200mm/ hoặc 150mm - Kẹp pin trung tâm - Bộ điều chỉnh nén ép-kéo giãn x 2 - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
493 | PP2600181669 | 25BSL2VTNGCT4.0629 | Nẹp cố định ngoài khung chậu | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - kẹp T-clamp / hoặc kẹp thẳng x 2 - Thân nẹp khung chậu ngắn/ hoặc thân nẹp khung chậu dài - Khớp nối x 2 - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
494 | PP2600181670 | 25BSL2VTNGCT4.0630 | Nẹp cố định ngoài cổ tay | loại có chức năng kéo nén/ hoặc loại gần khớp Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Thân nẹp cổ tay - Kẹp thẳng x 2/ Kẹp T-clamp - Khớp nối - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
495 | PP2600181671 | 25BSL2VTNGCT4.0631 | Nẹp cố định ngoài thân xương kiểu mini | Chất liệu : Aluminum alloy, stainless steel/ hoặc titanium alloy Bộ gồm : - Thân nẹp mini 85mm/ hoặc 75mm/ hoặc 65mm - Kẹp mini - Nút điều chỉnh nén ép-kéo dãn x 2 - Khớp nối - Thanh nối dọc x 2 - 4 Pin: Đường kính thân đinh 4.0-6.0mm, đầu ren 2.5-6.0mm Dài : 80 - 250mm, Tự khoan, tự taro-Chìa vặn các cỡ Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | bộ | 20
496 | PP2600181672 | 25BSL2VTNGCT4.0632 | Đinh kirschner 1 đầu nhọn | Chất liệu thép y tế Kích thước : đường kính 0.8,1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5mm Chiều dài : 70, 100, 150, 225, 310mm một đầu nhọn Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | Cái | 1000
497 | PP2600181673 | 25BSL2VTNGCT4.0633 | Đinh kirschner 1 đầu ren | Chất liệu thép y tế, 1 đầu ren, 1 đầu tù Kích thước : Đường kính 1.6mm Chiều dài : 150mm Chiều dài ren : 5mm Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | Cái | 500
498 | PP2600181674 | 25BSL2VTNGCT4.0634 | Dây cáp xương loại titan | Chất liệu Titanium Kích thước : đường kính 1.0mm/ 1.7mm Chiều dài : 500mm Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | Cái | 5
499 | PP2600181675 | 25BSL2VTNGCT4.0635 | Nút khoá cáp Titan | Chất liệu Titanium Dùng cho cáp đường kính 1.0mm/ 1.7mm Đạt tiêu chuẩn : CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
500 | PP2600181676 | 25BSL2VTNGCT4.0636 | Xương nhân tạo, dạng hạt 1–4mm, 5ml | Chất liệu: 60%HA + 40% TCP, macroporosity : 200-800 µm, microporosity 1.0-10 µm, porosity: 81%, độ vững chắc 5.5-7.5 MPa, tiệt trùng bằng gamma, dung tích 5ml. đạt chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
501 | PP2600181677 | 25BSL2VTNGCT4.0637 | Xương nhân tạo, dạng hạt 1–4mm, 10ml | Chất liệu 60%HA + 40% TCP, macroporosity : 200-800 µm, microporosity 1.0-10 µm, porosity: 81%, độ vững chắc 5.5-7.5 MPa, tiệt trùng bằng gamma, dung tích 10ml.đạt chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
502 | PP2600181678 | 25BSL2VTNGCT4.0638 | Xương nhân tạo, dạng hạt 1–4mm, 15ml | Chất liệu 60%HA + 40% TCP, macroporosity : 200-800 µm, microporosity 1.0-10 µm, porosity: 81%, độ vững chắc 5.5-7.5 MPa, tiệt trùng, dung tích 15ml. đạt chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
503 | PP2600181679 | 25BSL2VTNGCT4.0639 | Xương nhân tạo, dạng khối các cỡ | Chất liệu 60%HA + 40%TCP, Pore size: 200-800 µm, porosity:81%, độ vững chắc 5.5-7.5 MPa, dạng khối 10x10x20mm/ 10x10x30mm/ 10x10x40mm, tiệt trùng bằng gamma, đạt chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
504 | PP2600181680 | 25BSL2VTNGCT4.0640 | Xương nhân tạo dạng bơm dễ định hình, 5ml | Chất liệu gồm : - 83.5% HA dạng paste gồm 38wt%HA (Ca10(PO4)6(OH)2 + 62wt% H2O tinh khiết - 16.5% HA/TCP dạng hạt (0.5-1.0 nm) gồm 60% HA + 40% TCP hạt HA Nano 30-50 nm, dễ dàng định hình, không cần trộn, thuận tiện để sử dụng. Độ phủ ~100m²/g. Diện tích bề mặt nano lớn hơn 50-100 lần các loại xương tổng hợp truyền thống Bộ gồm : 1 xilanh xương paste dạng bơm, dung tích 5ml + 1 ống bơm ngắn, 1 ống bơm dài + 1 cây đẩy tiệt trùng bằng gamma, đạt chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
505 | PP2600181681 | 25BSL2VTNGCT4.0641 | Bình chứa dịch hút áp lực âm và hút áp lực âm tưới rửa | Bình chứa dịch có Túi gel được làm từ polymer polyacrylat natri, làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm. Ống dẫn dài 1,8 m. Sử dụng cho máy hút áp lực âm thường và kèm tưới rửa. Kích thước : bình 300ml : 152.4 × 50.8 × 50.8 mm bình 500ml : 109 × 187 × 25 mm (Hoặc tương đương) | Cái | 1500
506 | PP2600181682 | 25BSL2VTNGCT4.0642 | Xốp cỡ lớn | Chất liệu: xốp polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt. duy trì cấu trúc tế bào mở open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C. Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Bộ gồm: - Xốp kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) x 2 - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
507 | PP2600181683 | 25BSL2VTNGCT4.0643 | Xốp cỡ trung | Chất liệu: xốp polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt. duy trì cấu trúc tế bào mở open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C. Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Bộ gồm : - Xốp kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) x 2 - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
508 | PP2600181684 | 25BSL2VTNGCT4.0644 | Xốp cỡ nhỏ | Chất liệu: xốp polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt. duy trì cấu trúc tế bào mở open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C. Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Bộ gồm : - Xốp kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực âm - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
509 | PP2600181685 | 25BSL2VTNGCT4.0645 | Xốp phủ bạc cỡ lớn | Chất liệu: xốp polyurethane phủ bạc 10% Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. - Xốp phủ bạc có khả năng oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Silver kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
510 | PP2600181686 | 25BSL2VTNGCT4.0646 | Xốp phủ bạc cỡ trung | Chất liệu: xốp polyurethane phủ bạc 10% Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. - Xốp phủ bạc có khả năng oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm: - Xốp Silver kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
511 | PP2600181687 | 25BSL2VTNGCT4.0647 | Xốp phủ bạc cỡ nhỏ | Chất liệu : xốp polyurethane phủ bạc 10% Xốp ở trạng thái nén hoàn toàn thể tích rỗng chiếm 80% thể tích. Ở trạng thái không nén thể tích rỗng chiếm 95% thể tích. - Xốp phủ bạc có khả năng oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Silver kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
512 | PP2600181688 | 25BSL2VTNGCT4.0648 | Bộ xốp hút áp lực âm dạng quay | Bộ xốp hút áp lực âm kiểu quay, không dùng máy, có cartridge tạo áp lực âm cơ học -125mmHg. Bộ gồm : xốp+băng dán (10x10cm/ 15x15cm), dây dẫn cartridge 60ml Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 20
513 | PP2600181689 | 25BSL2VTNGCT4.0649 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm-cassette | Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương Tương thích máy Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 50
514 | PP2600181690 | 25BSL2VTNGCT4.0650 | Xốp tưới rửa, cỡ lớn | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 25 x 15 x 1.6cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 3 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiêt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
515 | PP2600181691 | 25BSL2VTNGCT4.0651 | Xốp tưới rửa, cỡ trung | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - Băng dán cố định trong suốt - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn: CE, FDA -Tương thích máy (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
516 | PP2600181692 | 25BSL2VTNGCT4.0652 | Xốp tưới rửa, cỡ nhỏ | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 11 x 8 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - Băng dán cố định trong suốt - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn: CE, FDA -Tương thích máy (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
517 | PP2600181693 | 25BSL2VTNGCT4.0653 | Chất làm đầy bôi trơn khớp Hyaluronic Acid 2ml, có Sorbitol | Thành phần : NaHA / Sorbitol - 40/80 HYALURONIC ACID 2% (40mg) + SORBITOL 4% (80mg) Molecular weight: 2MDa. Dung tích 2ml (Hoặc tương đương) | ống | 50
518 | PP2600181694 | 25BSL2VTNGCT4.0655 | Chất làm đầy bôi trơn khớp Sodium Hyaluronate 1% loại 2ml | Thành phần : Healavis Sodium Hyaluronate 1%, Healavis 1% NaHA Dung tích 2ml (Hoặc tương đương) | ống | 50
519 | PP2600181695 | 25BSL2VTNGCT4.0656 | Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu có Hyaluronic Acid | Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu có 2ml Hyaluronic Acid 40mg. Lượng máu cần lấy ít, 6ml thu nhận được 3ml PRP + 2ml HA trong ống. Quy trình tách chiết chuẩn hoá, đơn giản, an toàn, thời gian thực hiện nhanh chóng trong 5 phút. Sản phẩm Tương thích sinh học và không chứa pyrogen. Công nghệ gel tách chiết Thixotropic phục hồi tiểu cầu tối đa >70%, khả năng sống của tiểu cầu cao, giàu các yếu tố tăng trưởng IGF-1, protein và fibrinogen; giảm ~ 94,3% bạch cầu hạt gây viêm, tỷ lệ sót hồng cầu HCT thấp dưới 1%, tốc độ quay ly tâm tương ứng với 1.500 RCF là 3.000 RPM. Đạt tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | bộ | 50
520 | PP2600181696 | 25BSL2VTNGCT4.0657 | Bộ Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu | Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu Lượng máu cần lấy : 10ml, thu nhận được 5-6ml PRP Quy trình chiết tách chuẩn hoá, đơn giản, an toàn, thời gian thực hiện nhanh chóng trong 9 phút. Sản phẩm Tương thích sinh học và không chứa pyrogen. Công nghệ gel chiết tách Thixotropic phục hồi tiểu cầu tối đa > 90% với khả năng sống của tiểu cầu cao, giàu các yếu tố tăng trưởng IGF-1, các protein và fibrinogen; tỷ lệ sót hồng cầu HCT thấp dưới <1%. tốc độ quay ly tâm tương ứng với 1.500 RCF là 3.000 RPM, quy trình 9 phút. Đạt tiêu chuẩn EC (Hoặc tương đương) | bộ | 50
521 | PP2600181697 | 25BSL2VTNGCT4.0658 | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu thrombin | Ống có chứa gel phân tách không có dung dịch chống đông, kết hợp với PRP cho phép tạo ra quá trình đông tụ PRP tự nhiên thúc đẩy sự hình thành màng fibrin ba chiều. Lượng máu cần lấy : 10ml. Lượng thrombin thu được : 5-6ml. Quy trình chiết tách chuẩn hoá, đơn giản, an toàn, thời gian thực hiện nhanh chóng trong 10 phút (Hoặc tương đương) | bộ | 50
522 | PP2600181698 | 25BSL2VTNGCT4.0660 | Lưỡi dao vệ sinh lông tóc dùng chung với tông đơ | Dùng cắt lông, tóc trước phẫu thuật. Lưỡi có gắn trên đầu xoay điều chỉnh cho phép cắt bằng chuyển động kéo hoặc đẩy dễ dàng thao tác trên các vị trí khác nhau trên cơ thể, hoạt động tốt trên tất cả các loại tóc, ngay cả trong các khu vực nhạy cảm, Cắt được cả lông tóc khô và ướt. Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo với các lưỡi sử dụng một lần. Tháo lắp lưỡi dễ dàng. Chất liệu: lưỡi cắt bằng thép, đầu nối tông đơ bằng nhựa Kích thước Tiêu chuẩn : CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 500
523 | PP2600181699 | 25BSL2VTNGCT4.0662 | Kẹp bấm da | Thiết kế lực bấm nhẹ tay, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, góc đặt thao tác lớn (khoảng 50°) giúp thoáng tầm nhìn khi thao tác khâu da. Kích thước kim : ⏀0.58mm x 6.9mm x 4.2mm. Gồm 35 kim. Đóng gói tiệt trùng sẵn (Hoặc tương đương) | Cái | 2000
524 | PP2600181700 | 25BSL2VTNGCT4.0663 | Chăn sưởi ấm bệnh nhân dạng đắp toàn thân 213 x 91 cm | Chăn làm ấm toàn thân cho người lớn - Chất liệu vải không dệt polypropylene 45 - 65%, bền, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su. Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phủ đồng nhất trên tàn bộ chăn đảm bảo tối đa hóa truyền nhiệt.. - Có tấm che chân, gạt vải tích hợp ở vai. - Làm ấm toàn thân cơ thể bệnh nhân. - Tương thích máy sưởi ấm người bệnh - Kích thước: 213 x 91 cm, trọng lượng khoảng 145g - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 500
525 | PP2600181701 | 25BSL2VTNGCT4.0664 | Chăn sưởi ấm bệnh nhân dạng đa tư thế linh hoạt trong phẫu thuật 198 x 61 cm | Chăn làm ấm linh hoạt cho người lớn - Chất liệu vải không dệt polypropylene 30-55%, chất dính <5%, bền, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su. Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phủ đồng nhất trên tàn bộ chăn đảm bảo tối đa hóa truyền nhiệt.. - Có màng phủ phần đầu trong suốt. - 2 cổng vòi có thể bịt kín linh hoạt. - Có thể uốn cong linh hoạt và phù hợp với nhiều tư thế phẫu thuật. - Kích thước: 198 x 61 cm, trọng lượng khoảng 104g - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 500
526 | PP2600181702 | 25BSL2VTNGCT4.0665 | Chăn làm ấm phía dưới thân cho trẻ em 84 x 91 cm | Chăn làm ấm phía dưới thân cho trẻ em - Chất liệu vải không dệt polypropylene, bền, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su.Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phủ đồng nhất trên tàn bộ chăn đảm bảo tối đa hóa truyền nhiệt.. - Có lỗ thoát chất lỏng. - Có hai tấm màn nhựa trong đi kèm, có băng dính dưới chăn. - Hai cổng vòi có thể bịt kín lại linh hoạt. - Làm ấm toàn thân cơ thể bệnh nhân. - Kích thước: 84 x 91 cm, trọng lượng khoảng 85g - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 500
527 | PP2600181703 | 25BSL2VTNGCT4.0666 | Màng mổ có phủ iodophur 34x35cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót. Film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn. - Iodine thẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm Kích thước: băng 34cm x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm. Đóng gói vô trùng từng miếng - Hiệu quả tiệt khuẩn suốt 48h - Tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA (Hoặc tương đương) | Miếng | 5000
528 | PP2600181704 | 25BSL2VTNGCT4.0667 | Màng mổ có phủ iodophur 56x45cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót. Film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, - Iodine hẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm Kích thước: băng 56cm x 45cm, tổng thể: 66cm x 45cm Đóng gói vô trùng từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA (Hoặc tương đương) | Miếng | 5000
529 | PP2600181705 | 25BSL2VTNGCT4.0668 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng tạo góc với đinh 45 độ, đường kính 9.5/ 10/ 11mm | Chất liệu titanium alloy 1/Đinh nội tủy xương đùi đa hướng rỗng nòng gamma: Đường kính lõi 5.1mm, góc nghiêng 6 độ. Đường kính 9.5/10/11mm, dài 320/340/360/380/400/420/440mm. Loại tiêu chuẩn: dùng cho gãy thân xương đùi. 2/ Dùng 2 vít chốt khóa ngang chống xoay đường kính 5.0mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm cho đầu xa. 3/ Dùng 2 vít chốt ngang chống lún đường kính 5.0mm cho đầu gần, từ đỉnh mấu chuyển lớn xuống mấu chuyển bé tạo góc với đinh 45 độ. 4/ Dùng nắp đinh dài bổ sung 5-20mm. Có trợ cụ hỗ trợ Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
530 | PP2600181706 | 25BSL2VTNGCT4.0669 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng tạo góc với đinh 50 độ, đường kính 9.5/ 10/ 11mm | Chất liệu titanium alloy 1/ Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng : Đường kính lõi 5.1mm, góc nghiêng 6 độ. Đường kính 9.5/10/11mm, dài 320/340/360/380/400/420/440mm. Loại cải tiến dùng cho gãy thân xương đùi và gãy liên mấu chuyển. Đóng gói tiệt trùng. 2/ Dùng 2 vít khóa đường kính 6.4mm, dài 65 - 115mm với bước tăng 5mm hướng cổ xương đùi tạo góc với đinh 50 độ. 3/ Dùng 2 vít chốt khóa ngang cố định chống xoay, chống lún đường kính 5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm. 4/ Dùng nắp đinh dài bổ sung 5/10/15/20mm Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
531 | PP2600181707 | 25BSL2VTNGCT4.0670 | Bộ đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng đường kính 8.5/ 9/ 10mm. | Chất liệu titanium alloy 1/Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng: Đường kính 8.5/9/10mm dài 255/270/285/300/315/330/345/360/375mm bước tăng 15mm, đa hướng có 5 lỗ đầu gần và 4 lỗ đầu xa phù hợp với nhiều mức độ độ kết hợp thân xương chày. Đường kính lõi 4.2mm, góc nghiêng 10 độ. Đóng gói tiệt trùng 2/ Dùng 5-9 vít chốt khóa ngang 4.5mm x 24-88mm bước tăng 2mm phụ thuộc chỉ định phẫu thuật. 3/ Dùng nắp đinh dài 5/10/15mm. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
532 | PP2600181708 | 25BSL2VTNGCT4.0671 | Bộ đinh nội tủy xương đùi đường kính 9.2/10/11mm | Chất liệu titanium alloy 1/Đinh :đường kính đầu đinh 16mm, đường kính lõi 4.2mm, khoảng cách từ vít đến đầu đinh 43mm, góc vít với đinh 130 độ. + Loại đinh ngắn: Đường kính 9.2/10/11mm, dài 170/ 200/ 240mm + Loại đinh nội tủy rỗng nòng chiều dài bổ sung trái/ phải: đường kính 9.2/10/11mm, dài 320/ 340/ 360/ 380/ 400/ 420/ 440mm. Đóng gói tiệt trùng 2/ Vít khoá đường kính 10mm, dài 70-120mm bước tăng 5mm 3/ Vít chốt khóa ngang đường kính 5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm 3/ Nắp đinh 25mm hoặc 40mm. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
533 | PP2600181709 | 25BSL2VTNGCT4.0672 | Bộ đinh dùng vít nén ép tích hợp (các cỡ) | Chất liệu titanium alloy 1/ Đinh: Đường kính đầu đinh 16.25mm, đường kính lõi 5.3mm. Khoảng cách từ vít đến đầu trên của đinh 44mm, góc vít với đinh 125 độ Đường kính 9/10/11/12mm, dài 180mm/ 200mm tương ứng đoạn đầu xa dài 72.8mm/ 92.8mm. Đóng gói tiệt trùng 2/ Dùng vít nén đường kính 7mm, dài 30/60-120mm, bước tăng 5mm. 3/ Dùng vít khóa tích hợp đường kính 10mm, dài 65-120mm, bước tăng 5mm. 4/ Dùng vít chốt khóa ngang đường kính 5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm. 5/ Dùng nắp đinh vít dài 14/17mm hoặc nắp đinh 15mm. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
534 | PP2600181710 | 25BSL2VTNGCT4.0673 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong 3-13 lỗ | Chất liệu titanium alloy Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong: Đầu nẹp dùng vít khóa 2.7mm . Thân rộng 11mm, dày 2.5mm, có 3/5/7/9/11/13 lỗ tương ứng chiều dài 58/84/110/136/162/188mm, khoảng cách lỗ 13mm, có trái/ phải Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7, 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
535 | PP2600181711 | 25BSL2VTNGCT4.0674 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài 3-13 lỗ | Chất liệu titanium alloy Đầu nẹp, rộng 30 mm, dày 3mm. Thân nẹp rộng 14mm, dày 3mm, 3/5/7/9/11/13 lỗ tương ứng chiều dài 84/110/136/162/188/214mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm Lỗ vít kết hợp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xuơng cứng 3.5mm Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
536 | PP2600181712 | 25BSL2VTNGCT4.0675 | Nẹp khoá đầu dưới xương mác 3-13 lỗ | Chất liệu titanium alloy + Đầu nẹp rộng 19.5mm, 3/4/5/6/7/8 lỗ thân tương ứng chiều dài 51/63/72/81/90/99mm + Đầu nẹp rộng 22mm, 3/4/5/6/7/8 lỗ thân tương ứng chiều dài 54/66/75/84/93/102mm Đầu nẹp dùng vít khóa 2.4mm hoặc vít khóa 2.7mm Thân nẹp kết hợp dùng vít khóa đường kính 2.7mm và vít xương cứng đường kính 2.7mm Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
537 | PP2600181713 | 25BSL2VTNGCT4.0676 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng 4-11 lỗ đầu | Chất liệu titanium alloy Loại trái/ phải Đầu nẹp đầu, rộng 24mm, dày 2.5mm. Thân rộng 11.1mm, dày 2.5mm, 4/5/7/9/11 lỗ tương ứng chiều dài 122/158/194/230mm, khoảng cách giữa các lỗ 14mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm. Đóng gói tiệt trùng. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
538 | PP2600181714 | 25BSL2VTNGCT4.0677 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài 5-11 lỗ | Chất liệu titanium alloy. Gồm 5-11 lỗ Dùng với vít khóa 5.0mm: đường kính đầu vít 7.0mm, đường kính thân vít 5.0mm, ren 1.2mm, đường kính lõi 3.5mm dài 14-50mm bước tăng 2mm, dài 55-110mm bước tăng 5mm Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
539 | PP2600181715 | 25BSL2VTNGCT4.0678 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay 3-12 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Đầu nẹp, dày 3mm, rộng 20.2mm Thân rộng 12.4mm, dày 3mm, các lỗ thân 3/4/5/6/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 90/102/114/146/178/210/242mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
540 | PP2600181716 | 25BSL2VTNGCT4.0679 | Nẹp khóa cẳng tay 5-12 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Thân rộng 10mm, dày 3mm, các lỗ 5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ tương ứng chiều dài 69/82/95/108/121/134/147/160mm,khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
541 | PP2600181717 | 25BSL2VTNGCT4.0680 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, titan | Chất liệu titanium alloy. Nẹp phân biệt trái/ phải. Đầu nẹp, rộng 28mm, thân 3/5 lỗ tương ứng chiều dài 47.8/65.8mm, dùng vít khoá 2.5mm/ 2.7mm Đầu nẹp 5 lỗ, rộng 35mm, thân 3/5 lỗ tương ứng chiều dài 48.5/66.5mm, dùng vít khoá 2.5/2.7mm. Thân rộng 9mm, dày 2mm, khoảng cách giữa các lỗ 9mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7mm kết hợp vít xương cứng 2.7mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
542 | PP2600181718 | 25BSL2VTNGCT4.0681 | Nẹp khóa xương đòn 6-10 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Thân rộng 10mm, dày 3mm, khoảng cách giữa các lỗ 13mm. Các lỗ thân 6/7/8/10 lỗ tương ứng chiều dài 88/101/114/137mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
543 | PP2600181719 | 25BSL2VTNGCT4.0682 | Nẹp khoá móc cùng đòn 4-7 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Chiều dài móc 12/15/18mm Thân rộng 11mm, dày 3.1mm, khoảng cách giữa các lỗ 15mm. Phần đầu rộng 23mm Các lỗ thân 4/5/6/7 lỗ tương ứng chiều dài 63.5/79/94.5/110mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
544 | PP2600181720 | 25BSL2VTNGCT4.0683 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi 5-13 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy. Nẹp phân biệt trái/ phải. Đầu nẹp, rộng 32mm, dày 5.5mm Thân rộng 16.1mm, dày 5.5mm, 5/7/9/11/13 lỗ tương ứng chiều dài 161/201/241/281/321mm, khoảng cách giữa các lỗ 20mm Lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
545 | PP2600181721 | 25BSL2VTNGCT4.0684 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài 3-13 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Nẹp phân biệt trái/phải Đầu nẹp, rộng 23mm. Thân rộng 15.5mm, dày 4.5mm, 3/5/7/9/11/13 lỗ tương ứng chiều dài 105/145/185/225/265/305mm, khoảng cách giữa các lỗ 20mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
546 | PP2600181722 | 25BSL2VTNGCT4.0685 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong 6-10 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Loại trái/ phải Đầu nẹp, rộng 18.3mm, dày 3.8mm, có móc Thân rộng 11.3mm, dày 3.8mm, có 6/8/10 lỗ tương ứng chiều dài 142/168/194mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
547 | PP2600181723 | 25BSL2VTNGCT4.0686 | Nẹp khóa mâm chày mặt trong chữ T 4-12 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Nẹp phân biệt trái/phải Đầu nẹp, rộng 31mm, dày 3.8mm. Thân nẹp dày 3.8mm, rộng 13.5mm, có 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ tương ứng chiều dài 105/ 123/ 141/ 177/ 213/ 249mm, khoảng cách lỗ 18mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm, tự taro Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
548 | PP2600181724 | 25BSL2VTNGCT4.0687 | Nẹp khóa mắc xích 6-12 lỗ, titanium | Chất liệu titanium alloy Thân nẹp rộng 10mm, dày 3mm, các lỗ 6/7/8/9/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 76/88/100/112/124/148mm, khoảng cách lỗ 12mm. Dùng vít khóa 3.5mm Đóng gói tiệt trùng Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 30
549 | PP2600181725 | 25BSL2VTNGCT4.0688 | Vít khóa titan 2.7mm, tự taro (các cỡ) | Chất liệu titanium alloy Vít khóa đường kính 2.7mm: đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính thân vít 2.7mm, ren 0.75mm, đường kính lõi 1.5mm, dài 10-48mm bước tăng 2mm, dài 50-60mm bước tăng 5mm, tự taro Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 500
550 | PP2600181726 | 25BSL2VTNGCT4.0689 | Vít khóa titan 3.5mm, tự taro (các cỡ) | Chất liệu titanium alloy Vít khóa đường kính 3.5mm: đường kính đầu vít 5.0mm, đường kính thân vít 3.5mm, ren 1mm, đường kính lõi 2.5mm, dài 12-42 bước tăng 2mm, dài 45-60mm bước tăng 5mm, tự taro Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 2000
551 | PP2600181727 | 25BSL2VTNGCT4.0690 | Vít xương cứng titan 3.5mm, tự taro (các cỡ) | Chất liệu titanium alloy Vít xương cứng 3.5mm: đường kính đầu vít 5.0mm, đường kính thân vít 3.5mm, ren 1.25mm, đường kính lõi 2mm, dài 10-50mm, bước tăng 2mm, tự taro. Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 1000
552 | PP2600181728 | 25BSL2VTNGCT4.0691 | Vít khoá 5.0mm x 14-110mm, tự taro | Chất liệu titanium alloy Vít khóa 5.0mm: đường kính đầu vít 7.0mm, đường kính thân vít 5.0mm, ren 1.2mm, đường kính lõi 3.5mm dài 14-50mm bước tăng 2mm, dài 55-110mm bước tăng 5mm. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 2000
553 | PP2600181729 | 25BSL2VTNGCT4.0692 | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | Chất liệu titanium alloy Vít xương cứng 4.5mm: đường kính đầu vít 5.0mm, đường kính thân vít 4.5mm, ren 1.25mm, đường kính lõi 2mm, dài 20-60mm, tự taro, bước tăng 2mm Có trợ cụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 1000
554 | PP2600181730 | 25BSL2VTNGCT4.0693 | Bao quấn bắp chân | Bao quấn bắp chân, kích thước 36 - 51cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau (Hoặc tương đương) | Cái | 10
555 | PP2600181731 | 25BSL2VTNGCT4.0694 | Bao quấn đùi size L (43 - 58cm) | Bao quấn đùi size L, kích thước 43 - 58cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau (Hoặc tương đương) | Cái | 10
556 | PP2600181732 | 25BSL2VTNGCT4.0695 | Bao quấn vai người lớn (81 - 122cm) | Bao quấn vai người lớn, kích thước 81 - 122cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau (Hoặc tương đương) | Cái | 10
557 | PP2600181733 | 25BSL2VTNGCT4.0696 | Bao quấn gối size L | Bao quấn gối size L, kích thước 50 - 80cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau (Hoặc tương đương) | Cái | 10
558 | PP2600181734 | 25BSL2VTNGCT4.0697 | Bao quấn gối size M | Bao quấn gối size M, kích thước 45 - 60cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau (Hoặc tương đương) | Cái | 10
559 | PP2600181735 | 25BSL2VTNGCT4.0698 | Vít sinh học tự tiêu, tự khóa, đường kính từ 4-11mm các cỡ | • Chất liệu sinh học tự tiêu hoàn toàn: PLGA kết hợp β-TCP • Thiết kế bảo tồn mô, khả năng chịu lực cao. • Có tính năng tự khóa, giãn nở đường kính vít ≥ 1% sau khi cố định. • Đường kính từ 4 - 11mm với bước tăng 1mm, Chiều dài: 10 đến 33mm, trong đó có tối thiểu 8 kích cỡ chiều dài khác nhau. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
560 | PP2600181736 | 25BSL2VTNGCT4.0699 | Vít neo cố định tự khóa có vòng treo điều chỉnh được | - Chất liệu: Nút treo: Ti-6Al-4V ELI Vòng treo có thể điều chỉnh: Polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE) - Một kích cỡ duy nhất có thể điều chỉnh độ dài ngắn vòng treo. - Cấu trúc bện và thiết kế khóa 3 điểm độc đáo giúp việc đặt nút treo dễ dàng và giảm thiểu sự dịch chuyển của chỉ khâu - Mẫu đan chéo giúp dễ dàng nhìn thấy vòng treo khi được luồn vào bên trong nút titan sáng bóng - Độ bền kéo cao 900N. - Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 50
561 | PP2600181737 | 25BSL2VTNGCT4.0700 | Vít neo cố định dây chằng chéo | - Bao gồm Nút treo titan (Ti-6Al-4V ELI) và Vòng treo liên tục chất liệu Polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE). Ngoài ra còn có các chỉ khâu không tiêu được luồn qua nút treo titan để hỗ trợ đưa nút qua khoảng trống dự định. - Kích thước vòng treo: 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 & 60 mm - Độ bền kéo theo chu kỳ (Cyclic Tension @ 1000 N) cho Vít neo cố định kích thước 20mm là 25737 Chu kỳ, lực cực hạn khi phá hủy tối đa 1680N. - Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Cái | 50
562 | PP2600181738 | 25BSL2VTNGCT4.0701 | Chỉ khâu chỉnh hình UHMWPE | - Chỉ khâu chỉnh hình, chất liệu Polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE), cỡ chỉ 2, chiều dài ≥ 99cm, lực kéo thẳng > 345N, lực kéo nút thắt > 167N. - Kim khâu bằng Chất liệu thép không gỉ 300 austenitic, dài 26mm, độ cong 1/2. - Thiết kế hoa văn ba trục giúp dễ nhận biết, bền gấp 10 lần thép trên cơ sở trọng lượng - Tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Tép | 50
563 | PP2600181739 | 25BSL2VTNGCT4.0703 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, đầu lưỡi đốt hình vuông cong 90 độ | - Đầu mũi đốt hình vuông, góc nghiêng mũi đốt 90 độ. Đường kính mũi đốt: 4.0mm. Chiều dài làm việc: 135mm. - Cổng hút nước theo dạng lỗ đơn và hình ngôi sao. - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp khi dùng với máy cắt đốt. - Tiệt khuẩn sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
564 | PP2600181740 | 25BSL2VTNGCT4.0704 | Dây bơm nước nội soi chạy bằng máy, dài 5m | Dây bơm nước nội soi tương thích với áp lực tới 150mmHg, dải lưu lượng tới 2 l/phút. Chất liệu: Nhựa PVC/ ABS / Silicone Tổng chiều dài dây ≥ 5m Mức độ hút và lưu lượng có thể kiểm soát được. Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
565 | PP2600181741 | 25BSL2VTNGCT4.0705 | Gân nhân tạo tái tạo dây chằng chéo trước | * Vật liệu: Polyethylene terephthalate (polyester). * Xử lý bề mặt: Quy trình xử lý plasma khí độc quyền giúp bề mặt ưa nước, tăng cường tích hợp mô. * Cấu trúc: Dạng ống liên tục, cấu trúc dệt mở, có các lỗ bên hông để chứa gân hamstring (nếu sử dụng), các phần dệt cho phép mô tự nhiên phát triển vào trong. * Độ bền kéo: Sợi đơn: Tương đương gân semitendinosus, thường là 1200 N. Gấp đôi: Tương đương ACL tự nhiên, khoảng 2400 N. * Độ cứng: Tương đương với độ cứng tối đa của ACL tự nhiên (khoảng 320 N/mm). * Kích thước: 7 mm ID (đường kính trong) x 710 mm. * Phương pháp cấy ghép: Có thể cấy ghép độc lập hoặc kết hợp với một gân hamstring. (Hoặc tương đương) | Cái | 2
566 | PP2600181742 | 25BSL2VTNGCT4.0707 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống tủy sống trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | - Đường kính mũi đốt 4.3mm, chiều dài thân đốt 135mm, chiều dài tay cầm 173mm. Góc nghiêng mũi đốt: 70/ 90 độ. - Đầu trước mũi đốt cách nhiệt bằng ceramic, bề mặt lưỡi đốt phủ Tungsten giúp tạo plasma xung quanh các điện cực tối ưu, liên tục và hạn chế dính mô vào mặt lưỡi đốt. - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp khi dùng với máy cắt đốt.. - Tích hợp cáp nối dài ≥3m và đầu hút, Tiệt khuẩn sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
567 | PP2600181743 | 25BSL2VTNGCT4.0709 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | - Đường kính đầu đốt 2.8mm, chiều dài thân đốt 135mm, chiều dài tay cầm 142mm. Đầu lưỡi đốt uốn được đến 280, điều khiển trực tiếp trên tay cầm. - Chất liệu: Stainless Steel / Molybdenum tungsten alloy / Teflon - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp khi dùng với máy cắt đốt. - Tích hợp cáp nối dài ≥3m, tiệt khuẩn sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
568 | PP2600181744 | 25BSL2VTNGCT4.0710 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma mũi nhọn dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | - Đường kính đầu đốt 1.6mm, chiều dài làm việc 82mm. - Chất liệu: Stainless Steel / Molybdenum tungsten alloy / Teflon - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp khi dùng với máy cắt đốt. - Tích hợp cáp nối dài ≥3m, tiệt khuẩn sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
569 | PP2600181745 | 25BSL2VTNGCT4.0711 | Dây bơm nước dùng trong nội soi chạy bằng máy có lưu lượng 0,1-2 l/phút. | Dây bơm nước nội soi dùng một lần tương thích máy bơm dịch nội soi có dải áp lực 10-150mmHg, dải lưu lượng 0,1-2 l/phút. Thành phần cấu tạo gồm Phần dây mềm qua bánh bơm nhu động có bộ ổn định, Bộ tách ngăn chất lỏng tiếp xúc với cảm biến áp suất của máy, Đầu nối CPC kết nối vào cổng cảm biến áp suất trên máy bơm, 03 kẹp, 02 Kim không thông hơi và Nắp bảo vệ kim, Đầu nối MLL và Nắp bảo vệ đầu nối. Đặc tính vật liệu: không chứa latex, không gây sốt Tiệt khuẩn sẵn và đóng gói trong bao bì tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
570 | PP2600181746 | 25BSL2VTNGCT4.0712 | Lưỡi mài phá, đầu tròn dùng trong nội soi cột sống 2 cổng | - Đường kính lưỡi mài: 3, 4mm; - Có thể điều chỉnh chiều dài của mũi mài ≥ 6 nấc từ 7mm đến 17mm khi lưỡi được lắp vào đầu chụp loại mỏng. - Tương thích với Ống chụp mũi mài có chiều dài 130mm ± 5%. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
571 | PP2600181747 | 25BSL2VTNGCT4.0713 | Lưỡi mài kim cương tròn, loại nhám nhiều dùng trong nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi mài kim cương tròn, loại nhám nhiều, tiệt trùng sẵn dùng một lần trong nội soi cột sống 2 cổng: - Đường kính lưỡi mài: 2, 3, 4, 5mm; - Có thể điều chỉnh chiều dài của mũi mài ≥ 6 nấc từ 7mm đến 17mm khi lưỡi được lắp vào đầu chụp loại mỏng. - Tương thích với Ống chụp mũi mài có chiều dài 130mm ± 5%. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
572 | PP2600181748 | 25BSL2VTNGCT4.0715 | Đĩa đệm cột sống cổ có khớp động các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ có khớp động dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước: - Kích thước: rộng 15, 17, 19mm ; sâu 13, 15, 17, 19mm ; cao 4.5, 5, 6, 7 mm; - Thiết kế mặt trên dạng vòm phù hợp với cấu trúc xương tự nhiên, có răng nghiêng bên chống di lệch. Tấm mặt chất liệu Cobalt Chromium Molypden được phủ 2 lớp Titan xốp và HA hỗ trợ hàn xương - Tấm mặt đĩa thiết kế theo kiểu nguyên vẹn lý tưởng cho việc đặt đĩa 2 tầng, có các quai cung cấp điểm dừng an toàn, kiểm soát sự di chuyển của đĩa và ngăn ngừa nguy cơ đĩa bị đẩy ra ngoài. - Lõi di động chất liệu UHMWPE có mặt trên dạng vòm, mặt đáy phẳng để dịch chuyển tối đa 1mm và xoay trên tấm đế dưới, hỗ trợ khả năng vận động và giảm áp lực lên các thành phần khác. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng Cung cấp kèm Bộ dụng cụ đặt đĩa đệm cột sống cổ tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Cái | 2
573 | PP2600181749 | 25BSL2VTNGCT4.0716 | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước: - Chất liệu: PEEK hoặc tương đương. - Hình dạng đĩa: Cong theo cấu trúc giải phẫu với góc nghiêng 5o / hình nêm. - Có răng hình chóp nhọn đối xứng chống trượt ở bề mặt trên và dưới đĩa. - Có 4 mấu gai chất liệu Ti6Al4V ELI ở 4 góc đĩa để tránh di lệch đĩa đệm và đánh dấu cản quang. - Kích cỡ: chiều sâu 13, 15mm; chiều rộng 14, 16, 18mm; chiều cao 4 - 8mm, bước tăng 1mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 10
574 | PP2600181750 | 25BSL2VTNGCT4.0717 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ HA toàn thân, góc cổ chuôi 135° | 1. Chuôi khớp: - Cổ chuôi 12/14, góc cổ chuôi 135 độ, chất liệu Titanium, phủ HA toàn thân chuôi. Có rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi. - Có ≥ 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, trong đó có ít nhất 1 kích cỡ chuôi có chiều dài ≤ 120mm - Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang ≥7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác - Có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. 2. Ổ cối hình bán cầu, đỉnh phẳng, chất liệu Titanium phun plasma titan nhám phủ HA, có ≥3 lỗ bắt vít - Có ≥13 kích cỡ chén liên tục với bước tăng 2mm, trong đó có tối thiểu 1 chén có kích cỡ ≤ 42mm; - Kích thước chỏm tương ứng : Ổ cối cỡ ≤ 48 sử dụng chỏm 32mm; cỡ 50-52 sử dụng chỏm 36mm; cỡ ≥ 54 sử dụng chỏm 40mm. 3. Lớp đệm: Chất liệu Polyethylene cao phân tử liên kết chéo, có bờ chống trật 0 độ và 15 độ 4. Chỏm xương đùi: Chất liệu CoCrMo có đường kính: 22mm (Chiều dài cổ -2, 0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7); 32mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7), 36mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7) 5. Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng; đầu vít hình lục giác Tiêu chuẩn CE hoặc FDA Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
575 | PP2600181751 | 25BSL2VTNGCT4.0719 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, Ổ cối in 3D nguyên khối | 1. Chuôi khớp: - Cổ chuôi 12/14, góc cổ chuôi 135 độ, chất liệu Titanium, phủ HA toàn thân chuôi. Có rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi. - Có ≥ 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, trong đó có ít nhất 1 kích cỡ chuôi có chiều dài ≤ 120mm - Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang ≥7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác, có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. 2. Ổ cối in 3 chiều nguyên khối: - Hình bán cầu, cộng thêm lớp viền hình trụ nâng cao 3mm chống trật khớp. - Có ≥13 kích cỡ chén liên tục với bước tăng 2mm, trong đó có tối thiểu 1 chén có kích cỡ ≤ 42mm. Ổ cối cỡ ≥48mm sử dụng chỏm 28mm; - Vỏ ổ cối in 3 chiều từ bột CoCrMo phủ HA dày ≥ 40µm, có kích thước lỗ xốp trung bình ≥700µm, độ xốp ≥63,3% giúp tối ưu độ ổn định chính và sự cố định đáng tin cậy mà không cần phải bắt thêm vít hay chân cố định. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: Chất liệu UHMWPE 4. Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22.2mm (Chiều dài cổ -2, +0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7) Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 10
576 | PP2600181752 | 25BSL2VTNGCT4.0722 | Khớp vai toàn phần không xi măng | Sử dụng trong các trường hợp thoái hoá khớp, gãy xương phức tạp và các ca phẫu thuật revision,... 1. Chuôi cánh tay không xi măng (Cementless Finned Stems): chiều dài 60mm, 80 mm. - Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V) - Đủ các các loại với đường kính x chiều dài = 11x60mm; 12x60mm ; 13x60mm ; 14x80mm ; 15x80mm ; 16x80mm ; 17x80mm ; 18x80mm, 19x80mm , 20x80mm , 21x80mm , 22x80mm , 23x80mm , 24x80mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái, 01 cái/ hộp. 2. Đầu cánh tay ngược với vít khoá (Revere Humeral Bodies with locking screw) : - Vật liệu: hợp kim Ti6AI4V cùng với vít khoá - Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái, 01 cái/ hộp. 3. Lớp đệm ngược (Reverse liner): - Vật liệu Polyethylene cao phân tử (UMHWPE X-Lima) thiết kế tiêu chuẩn kích thước 36mm (Độ dày 0, +3, +6) - Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái, 01 cái/ hộp. 4. Chỏm ngược đường kính 36mm có 2 loại lệch tâm và không lệch tâm - Chất liệu CoCrMo - Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái, 01 cái/ hộp. 5. Ổ chảo - Vật liệu: hợp kim Ti6Al4V + PoroTi phủ HA - Có 4 kích cỡ Small - R (SR) ; Small (S) ; Standard (STD) ; Large (L) - Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái, 01 cái/ hộp. 6. Vít xương: chất liệu Titan (Ti6AI4V) đường kính 6.5mm dài 20- 40mm (Hoặc tương đương) | Bộ | 1
577 | PP2600181753 | 25BSL2VTNGCT4.0723 | Khớp háng toàn phần không xi măng với thiết kế chốt Pola Liner chống trật | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. - Đầu gần thiết kế tự khoá, hình chữ V với góc 8° tăng độ ổn định cơ học và phân bổ tải trọng lên bề mặt xương. - Bán kính không đổi trên tất cả các chuôi là 100mm, giúp cung cấp ứng suất phù hợp cho vùng cổ xương đùi. - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite 55µm, bên trong là lớp Hợp kim titan (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 tương ứng với chiều dài 130mm - 180mm với bước tăng chiều dài 5mm, với bước tăng chiều rộng +1mm, bước tăng độ dày +0,5mm 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper 12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 28, 32, 36mm với các kích cỡ (S-M-L-XL-XXL-XXXL) tương ứng với mỗi size. 3. Ổ cối (Cup): có các rãnh giữ chạy xung quanh dạng xích đạo - Chất liệu: Titan (Ti6Al4V) chống mỏi cao, lớp phủ Poro-Ti và Hydroxyapatite 55µm, độ xốp 20-40% - Kích cỡ: 12 kích cỡ (44 mm-66 mm), có 3 lỗ bắt vít - Có lỗ khoá tránh sai lệch cup 4. Lớp đệm (insert): Vật liệu UHMWPE X_LIMA+Ti6AI4V - Thiết kế Chốt dễ dàng gắn liền với Cup; tránh rủi ro sai lệch với Cup. - Có bờ chống trật 5. Vít ổ cối: chất liệu Titan - Đường kính: 6.5 mm, dài từ 20mm đến 60mm, bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
578 | PP2600181754 | 25BSL2VTNGCT4.0724 | Khớp háng tòan phần không xi măng chuyển động đôi | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. - Đầu gần thiết kế tự khoá, hình chữ V với góc 8° tăng độ ổn định cơ học và phân bổ tải trọng lên bề mặt xương. - Bán kính không đổi trên tất cả các chuôi là 100mm, giúp cung cấp ứng suất phù hợp cho vùng cổ xương đùi. - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite 55µm, bên trong là lớp Hợp kim titan (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131độ - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 tương ứng với chiều dài 130mm - 180mm với bước tăng chiều dài 5mm, với bước tăng chiều rộng +1mm, bước tăng độ dày +0,5mm 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper 12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 28, 32, 36mm với các kích cỡ (S-M-L-XL-XXL-XXXL) tương ứng với mỗi size. 3. Ổ cối (Cup): có các rãnh giữ chạy xung quanh dạng xích đạo - Chất liệu: Titan (Ti6Al4V) chống mỏi cao, lớp phủ Poro-Ti và Hydroxyapatite 55µm, độ xốp 20-40% - Kích cỡ: kích cỡ (44 mm-66 mm), có 3 lỗ bắt vít - Có lỗ khoá tránh sai lệch cup. 4. Lớp đệm ổ cối (liner): chuyển động kép giữa lớp đệm và head, lớp đệm chuyển động trong khớp nối chuyển động kép (Coupling for Dual Mobility) và head chuyển động trong lớp đệm. Lớp đệm di động Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) size 40-42 bước tăng 2mm tương ứng đường kính trong 22mm - 28mm 5. Vít ổ cối: chất lượng Titan - Đường kính: 6.5 mm, dài từ 20mm đến 60mm, bước tăng 5mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
579 | PP2600181755 | 25BSL2VTNGCT4.0725 | Khớp háng tòan phần không xi măng | 1. Chuôi khớp: - Chất liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, chiều dày lớp phủ HA 55µm. Bên trong là Hợp kim Titanium (Ti 6A14V); - Thiết kế CORAIL, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Cơ chế tự khóa hình chữ V với góc mở 8 độ cung cấp sự phân bổ biến dạng xoắn. Diện tích mặt cắt ngang hình chữ nhật đảm bảo đổ ổn định xoắn cao. - Bán kính 100mm không đổi giữa mỗi kích thước chuôi; - Góc cổ chuôi (CCD): 131 và 134 độ; - Có 11 kích cỡ (stem size): Từ 8-18 tương ứng với chiều dài 130mm - 180mm với bước nhảy 5mm; - Chiều rộng: Từ 22mm đến 32mm, bước tăng 1mm. 2. Chỏm khớp: - Chất liệu: Gốm Biolox Delta; - Taper12/14; - Có các đường kính: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm với các kích cỡ (S-M-L-XL). 3. Ổ cổi: - Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti6A14V). Bề mặt được phủ Poro-Ti và Hydroxyapatite. Độ dày lớp phủ: PoroTi 175 µm + HA 55 µm. Độ nhám HA: Rz ≥ 50 µm. Độ xốp: 20-40%; - Kích cỡ: 12 kích cỡ. Đường kính từ 44mm-66mm. Bước tăng 2mm; - Có lỗ khóa với lớp lót tại vị trí trung tâm tránh sai lệch; - Có 3 lỗ bắt vít. 4. Lớp đệm: - Chất liệu UHMWPE X - LIMA + Ti6AI4V; -Thiết kế chốt dễ dàng gắn liền với ổ cối; tránh rủi ro sai lệch với ổ cối; - Bờ chống trật; - Đường kính trong: Có 3 kích thước (Small, Medium, Large). Từ 28mm đến 36mm. Bước tăng 4mm; 5. Vít xương: - Chất liệu: Hợp kim Titanium ( Ti-6AI-4V); - Đường kính 6.5mm; - Chiều dài: Từ 20mm đến 60mm, bước tăng 5mm; - Đóng gói tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Bộ | 2
580 | PP2600181756 | 25BSL2VTNGCT4.0728 | Khớp gối toàn phần có xi măng loại di động ổn định phía sau | 1. Bánh chè: với đường kính: 28, 32, 35, 38, 41mm. 2. Lồi cầu xương đùi: - Chất liệu: CoCrMo; - Thiết kế xương đùi nhiều bán kính, hình dạng giải phẫu: + Góc mở 5° của vành trước để tránh khía xương đùi; + Rãnh liên lồi cầu sâu, căn chỉnh xương bánh chè tối ưu; + Độ dốc sau 6° để cải thiện chức năng cơ tứ đầu đùi và khả năng vận động của bệnh nhân; - Với 6 kích cỡ: 0-5. 3. Lớp đệm: - chất liệu UHMWPE với 6 kích cỡ: 0-5 Mỗi size có độ dày sau: 10, 12, 14, 17, 20mm. 4. Mâm chày: (Mobile tibial Plates Cemmented): có chất liệu CoCrMo với 6 kích cỡ:0-5 5. Xi măng: Xi măng kháng sinh Gentamicine (Hoặc tương đương) | Bộ | 5
581 | PP2600181757 | 25BSL2VTNGCT4.0730 | Lưỡi dao vệ sinh lông tóc dùng chung với tông đơ | * Lưỡi dao xoay sử dụng một lần * Phù hợp với đường nét của cơ thể bệnh nhân * Không làm tổn thương da * Đầu có thể điều chỉnh cho phép cắt bằng chuyển động kéo hoặc đẩy * Đóng gói riêng từng cái, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo * Dễ dàng gắn vào và bật ra * Cắt tất cả các loại lông tóc trên đầu và cơ thể, ướt hay khô, chỉ trong một lần cắt. * Tiêu chuẩn chất lượng : CFG (Hoặc tương đương) | Cái | 2000
582 | PP2600181758 | 25BSL2VTNGCT4.0731 | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương đùi | - Thanh treo: Vật liệu bằng Titanium. Kích thước: Chiều rộng 3mm, chiều cao 1.5mm, chiều dài 11mm. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5 mầu trắng, chịu được lực căng 1021N, độ dãn 1.02mm. - Chỉ kéo thanh treo: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 2 sọc vằn. - Chỉ của tab đảo ngược: Vật liệu chỉ siêu bền số 2 mầu xanh nhạt. - Tab đảo ngược cho phép kéo dài lại vòng treo mảnh ghép và điều chỉnh lại vị trí của mảnh ghép giữa đường hầm xương đùi và đường hầm xương chày sau khi đã cố định. - Thanh treo đóng vai trò như một khóa cơ khí khi mảnh ghép đang được kéo căng, khóa ma sát được đặt tì vào thanh treo. - Vòng treo mảnh ghép có thể điều chỉnh về xấp xỉ 0mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
583 | PP2600181759 | 25BSL2VTNGCT4.0732 | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương chày | Vít treo gồm 2 thành phần: - Thanh treo: Vật liệu Titanium, có 2 kích cỡ vừa và lớn + Vừa: Dài x rộng x dày: 14mm x 10.16mm x 2.6mm. + Lớn: Dài x rộng x dày: 16.9mm x 12.70mm x 2.6mm - Thiết kế rãnh chèn mở, dễ dàng lắp vòng treo mảnh ghép. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5 mầu trắng/xanh, chịu được lực căng 958N, độ dãn 1.8mm. Vòng treo có khóa ma sát kép đảm bảo cố định chắc chắn. Vòng treo điều chỉnh được đến 80mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
584 | PP2600181760 | 25BSL2VTNGCT4.0733 | Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật các cỡ | Đầu mũi khoan có đường khắc laser xung quanh, cho biết khoảng cách an toàn trước khi kích hoạt chế độ khoan ngược. - Có 2 chức năng: + Chức năng khoan dẫn đường với chế độ khoan định hướng. + Chức năng khoan đường hầm với chế độ khoan ngược. - Kích thước: + Chiều dài trục: 23.5cm + Đường kính đầu mũi khoan: 3.5mm + Đường kính khoan đường hầm: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/11/12mm (Hoặc tương đương) | Cái | 50
585 | PP2600181761 | 25BSL2VTNGCT4.0734 | Chỉ siêu bền không tiêu | - Là chỉ siêu bền, chất liệu UHMW - Polyethylene. Chỉ được bện và không tiêu, được chỉ định cho khâu mô mềm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. - Có 1 Chỉ siêu bền số 2, màu trắng. Độ dài chỉ: 40 inchs (101 cm) - Kích thước kim: loại kim C-2. đường kính vòng kim 0.5", đầu kim dạng thon. - Lực kéo ra tối đa 360N. (Hoặc tương đương) | Sợi | 50
586 | PP2600181762 | 25BSL2VTNGCT4.0736 | Dây dẫn nước vào khớp trong nội soi chạy bằng máy | - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m - Dây được sử dụng với máy 10K, máy có màn hình hiển thị: Hiển thị áp lực bơm trong phẫu thuật nội soi khớp hoặc tỉ lệ phần trăm (%) trong phẫu thuật nội soi bụng. Máy có cửa sổ để cảm biến áp lực bơm. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
587 | PP2600181763 | 25BSL2VTNGCT4.0738 | Trocal chuyên dụng trong nội soi khớp, đk các loại | - Đường kính trong: 5.5, 6.0, 8.0, 8.4mm - Chiều dài: 50, 70, 75, 85, 90mm - Nhiều màu sắc: Màu xám/trong/vàng trong. - Nhiều hình dạng: Thân trơn, Thân có ren, Thân hình bầu - Hệ thống khóa kép ngăn ngừa rò rỉ dịch - Tích hợp van điều khiển dòng chảy - Kết hợp khóa luer và ống kết nối 0.25" trên cùng một cổng (Hoặc tương đương) | Cái | 10
588 | PP2600181764 | 25BSL2VTNGCT4.0739 | Lưỡi dao vệ sinh lông tóc dùng chung với tông đơ | * Lưỡi dao sử dụng một lần * Không làm tổn thương da, dễ sử dụng * Đóng gói riêng từng cái, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo * Dễ dàng gắn vào và bật ra * Lưỡi gắn với tông đơ cung cấp thời gian sử dụng 120 phút với 4 giờ sạc lại tối thiểu * Tiêu chuẩn chất lượng: CFG (Hoặc tương đương) | Cái | 2000
589 | PP2600181765 | 25BSL2VTNGCT4.0740 | Vít chỉ neo tự tiêu kiểu ren ngược các cỡ 2.1mm, 2.6mm | Vật liệu PEEK hoặc Biocpmposite Kích thước: - Đường kính 2.1mm dùng với 1 sợi chỉ siêu bền số 2, hoặc 2 sợi chỉ siêu bền số 0, - Đường kính 2.6mm dùng với 1 sợi chỉ siêu bền số 2, hoặc 2 sợi chỉ siêu bền số 1 Lực căng : 200N Neo có kích thước nhỏ, cho phép có nhiều điểm cố định hơn, và định vị dễ dàng hơn xung quanh bờ ổ chảo. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
590 | PP2600181766 | 25BSL2VTNGCT4.0742 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay đk 5.0mm, 6.5mm | - Vít chỉ neo kiểu ren xoắn tự tiêu. - Vật liệu: 96L/4D PLA, với 2 sợi chỉ siêu bền số 2. - Kích thước: Đường kính 5mm, chiều dài 15.3mm. Đường kính 6.5mm, chiều dài 16.3mm, - Chịu được lực căng 540N và 440N. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
591 | PP2600181767 | 25BSL2VTNGCT4.0743 | Vít chỉ neo hoàn toàn bằng chỉ cố định chóp xoay đường kính 2.8mm | - Vít neo toàn chỉ siêu bền - Kích thước: Đầu neo có đường kính 2.8mm, neo được mở rộng tới 5.0mm, kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2. Kích thước neo nhỏ giúp loại bỏ ít xương hơn. Cấu trúc hoàn toàn bẳng chỉ giảm thiểu xâm lấn. - Neo cố định xoay 360 độ trong xương. - Neo chịu được lực căng 602N (Hoặc tương đương) | Cái | 10
592 | PP2600181768 | 25BSL2VTNGCT4.0745 | Kim khâu chóp xoay | - Vật liệu: Nitinol, mấu bằng PEEK phủ polymer - Trong quá trình luồn chỉ, kim di chuyển qua trục của hệ thống đẩy chỉ, được uốn vuông góc với trục, và đưa chỉ qua mô được nắm giữ vào hàm trên nơi chỉ được bắt bởi cơ chế thu hồi chỉ. (Hoặc tương đương) | Cái | 10
593 | PP2600181769 | 25BSL2VTNGCT4.0746 | Bộ đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện | Đinh nội tủy rỗng nòng: - Chất liệu Titanium Alloy Ti-6Al-4V - Đường kính đầu 12.0mm, cong góc 10 độ ở vị trí cách đầu đinh 38mm - Đường kính thân 8.3/9/10/11.0mm. - Lỗ kết hợp di động 10mm (khoảng cách kết hợp 7mm) - Đầu dưới mặt trước cong 2 độ, ở vịt trí cách đầu dưới 50mm - Chiều dài 250-415mm - Đinh phủ màu vàng - Đầu trên đinh và thân đinh gồm 1 lỗ kết hợp chuyển động và 3 lỗ khóa có ren dùng Vít khóa đinh nội tủy đường kính 5.0mm màu xanh - Đầu dưới đinh gồm 2 lỗ mặt bên và 1 lỗ mặt trước dùng Vít khóa đinh nội tủy đường kính 4.3mm màu vàng bình diện AP, 4.5mm mà xanh bình diện bên - Độ dày thành đinh: 1.8mm với đinh đường kính 8.3mm, 2.85mm với đinh đường kính 11.0 - Đường kính trong: 4.7 mm với đinh đường kính 8.3mm, 5.3mm với đinh đường kính 9.0-11.0mm - Vít nắp đinh xương xương chày đa phương diện - Trợ cụ tương thích - Tiêu chuẩn CE Vít khóa đầu trên - Dùng các vít khóa đinh nội tủy đường kính 5.0mm màu xanh, dùng mũi khoan 4.1mm - 1 lỗ kết hợp cho phép di chuyển 7mm, cách đầu 17mm - 2 lỗ khóa có ren cách đầu lần lượt 23/30/40mm - Chiều dài từ 30-95mm, chiều dài chức năng 25-90mm. - Chất liệu titanium Alloy. Vít khóa đầu dưới - Dùng các vít khóa đinh nội tủy đường kính 4.3m, chiều dài từ 30-95mm, màu vàng - Dùng các vít khóa đinh nội tủy đường kính 4.5mm, chiều dài từ 30-55mm, màu xanh - 2 lỗ mặt bên cho phép bắt vít cách đầu 5 và 25mm, 1 lỗ mặt trước cho phép bắt vít cách đầu dưới 15mm - Dùng mũi khoan đường kính 3.5mm - Chất liệu titanium Alloy. Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy '- Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính 12.0mm, Chiều dài 5;10;15mm - Đường kính ren 8.2mm - Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
594 | PP2600181770 | 25BSL2VTNGCT4.0747 | Nẹp khóa đa hướng nén ép bản nhỏ, dày 3.2mm, 4 - 16 lỗ. Vật liệu titanium | - Chất liệu Pure Titanium - Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ trên nẹp tương ứng chiều dài 60/73/86/99/112/125/138/151/164/190/216 mm - Độ dày 3.2mm - Nẹp rộng 10.5mm - Khoảng cách giữa các lỗ thân 13mm - Nẹp dùng Vít khóa 3.5mm dùng cho nẹp đa hướng/ Vít xương cứng 3.5mm cho nẹp đa hướng - Nẹp viền bo tròn và đầu dưới nẹp vác tù ít tổn thương mô. - Nẹp có lỗ kết hợp đa chức năng, cho phép kết hợp xương khoảng cách 2.0mm, sử dụng vít khóa hoặc vít vỏ trong cùng 1 lỗ nẹp. - Vít đa hướng cho phép điều chỉnh góc bắt vít 10 độ so với trục thẳng - Trợ cụ tương thích Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
595 | PP2600181771 | 25BSL2VTNGCT4.0749 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay, 3 - 12 lỗ. Vật liệu tianium | - Chất liệu Pure Titanium - Trái/ phải, 9 lỗ đầu, 3/4/5/6/8/10/12 lỗ thân, tương ứng chiều dài 96/114/132/150/186/222/ 258mm; độ dày 3.2mm, chiều rộng 12mm - Đầu nẹp dùng Vít khóa đa hướng 3.5mm/ Vít xương cứng 3.5mm cho nẹp đa hướng - Thân nẹp dùng Vít khóa 3.5mm dùng cho nẹp đa hướng/ Vít xương cứng 3.5mm cho nẹp đa hướng - Thân nẹp có lỗ kết hợp đa chức năng 2 trong 1, cho phép sử dụng vít khóa hoặc vít vỏ trong cùng 1 lỗ nẹp. - Vít đa hướng cho phép điều chỉnh góc bắt vít 10 độ so với trục thẳng - Trợ cụ tương thích - Tiêu chuẩn:CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
596 | PP2600181772 | 25BSL2VTNGCT4.0750 | Đinh nội tủy xương chày | Đinh đặc có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu xa), đinh gập góc ở đầu gần. Đầu xa thuôn nhọn, thân đinh trơn. Đường kính đinh từ 8mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 220mm đến 420mm. Đinh mũi khế có 2 lỗ bắt vít đầu gần, đầu xa không có lỗ bắt vít nhưng cấu tạo múi khế có tác dụng cố định đầu xa, thân đinh trơn, đường kính đinh từ 7mm đến 11mm, chiều dài đinh từ 190mm đến 360mm, chất liệu thép không gỉ. Đồng bộ với Vít chốt ngang. Tiêu chuẩn FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 10
597 | PP2600181773 | 25BSL2VTNGCT4.0754 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương đùi 5.0mm, 5 - 13 lỗ trái/phải, | - Chất liệu Pure Titanium - Có 7 lỗ đầu và 5/7/9/11/13 lỗ thân trên nẹp (trái/phải) tương ứng chiều dài 156/196/236/276/316mm - Độ dày 5.8mm - Nẹp rộng 16.0mm - Khoảng cách giữa các lỗ thân 20mm - Đầu nẹp dùng Vít khóa đa hướng 5.0mm, vít khóa thường 5.0mm - Thân nẹp dùng Vít khóa 5.0mm dùng cho nẹp đa hướng/ Vít xương cứng 4.5mm cho nẹp đa hướng - Nẹp viền bo tròn và đầu dưới nẹp vác tù ít tổn thương mô. - Đầu nẹp có lỗ 3 trong 1 cho phép sử dụng vít khóa đa hướng, vít rõng nòng và vít khóa -Thân nẹp có lỗ kết hợp đa chức năng, cho phép kết hợp xương khoảng cách 2.0mm, sử dụng vít khóa hoặc vít vỏ trong cùng 1 lỗ nẹp. - Vít đa hướng cho phép điều chỉnh góc bắt vít 10 độ so với trục thẳng - Trợ cụ tương thích Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
598 | PP2600181774 | 25BSL2VTNGCT4.0756 | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày 5.0mm, mặt ngoài, 3 - 13 lỗ trái/phải, | - Chất liệu Pure Titanium - 5 lỗ đầu, 3/4/5/7/9/11/13 lỗ thân, tương ứng chiều dài 100/120/140/180/220/ 260/300mm; độ dày 4.4mm, chiều rộng 16mm - Đầu nẹp dùng Vít khóa đa hướng 5.0mm/ Vít khóa 5.0mm cho nẹp đa hướng - Thân nẹp dùng Vít khóa 5.0mm dùng cho nẹp đa hướng/ Vít xương cứng 4.5mm cho nẹp đa hướng - Thân nẹp có lỗ kết hợp đa chức năng 3 trong 1, cho phép sử dụng vít khóa hoặc vít vỏ trong cùng 1 lỗ nẹp. - Vít đa hướng cho phép điều chỉnh góc bắt vít 10 độ so với trục thẳng - Trợ cụ tương thích - Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
599 | PP2600181775 | 25BSL2VTNGCT4.0757 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương chày mặt trong, 4 - 14 lỗ trái/phải, | - Chất liệu Pure Titanium - Nẹp trái/ phải, 9 lỗ đầu, 4/6/8/10/12/14 lỗ thân, tương ứng chiều dài 116/142/168/194/220/246 mm - Độ dày 3.6mm, chiều rộng 11.7mm - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 2.7mm hoặc vít khóa 2.7mm dành cho nẹp đa hướng - Thân nẹp dùng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Trợ cụ tương thích - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
600 | PP2600181776 | 25BSL2VTNGCT4.0758 | Nẹp khóa đa hướng nén ép bản rộng, 6 - 18 lỗ, Vật liệu titanium | - Chất liệu Pure Titanium - Có 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 lỗ trên nẹp tương ứng chiều dài 107/125/143/161/179/197/215/233/251/269/287/305/323 mm - Độ dày 5.8mm - Nẹp rộng 15.5mm - Khoảng cách giữa các lỗ thân 18mm - Nẹp dùng Vít khóa 5.0mm dùng cho nẹp đa hướng/ Vít xương cứng 4.5mm cho nẹp đa hướng - Nẹp viền bo tròn và đầu dưới nẹp vác tù ít tổn thương mô. - Nẹp có lỗ kết hợp đa chức năng, cho phép kết hợp xương khoảng cách 2.0mm, sử dụng vít khóa hoặc vít vỏ trong cùng 1 lỗ nẹp. - Vít đa hướng cho phép điều chỉnh góc bắt vít 10 độ so với trục thẳng - Trợ cụ tương thích Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 10
601 | PP2600181777 | 25BSL2VTNGCT4.0759 | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài 10 - 40mm, dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính đầu vít 2.7mm - Chiều dài vít từ 10-40mm - Tự taro - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 200
602 | PP2600181778 | 25BSL2VTNGCT4.0760 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài 10 - 80mm, dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính đầu vít 3.5mm - Chiều dài vít từ 10-80mm - Tự taro - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 650
603 | PP2600181779 | 25BSL2VTNGCT4.0761 | Vít chốt | Đường kính vít 4.5mm và có chiều dài từ 25mm đến 75mm. Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít là trơn. Đồng bộ với đinh nội tủy có chốt. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 40
604 | PP2600181780 | 25BSL2VTNGCT4.0762 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, dài 10 - 60 mm toàn ren, tự taro | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính đầu vít 3.5mm - chiều dài vít từ 10-60mm - Tự taro - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 250
605 | PP2600181781 | 25BSL2VTNGCT4.0763 | Vít xương cứng 4.5mm, dài 12 - 80mm, dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính đầu vít 4.5mm - chiều dài vít từ 12-80mm - Tự taro - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 400
606 | PP2600181782 | 25BSL2VTNGCT4.0764 | Vít khóa 5.0mm, dài 14 - 90mm, cho nẹp khóa đa hướng, Tự taro | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính đầu vít 5.0mm - Chiều dài vít từ 14-90mm - Tự taro - Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 250
607 | PP2600181783 | 25BSL2VTNGCT4.0765 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | - Sử dụng cắt bỏ mô mềm, gốc dây chằng, màng hoạt dịch, sụn chêm. - Lưỡi bào có nhiều hình dạng đầu bào khác nhau: có răng, không răng Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. - Lưỡi bào sử dụng với tay bào khớp có 2 nút điều khiển và máy điều khiển trung tâm đa năng, có 2 màn hình cảm ứng. Tốc độ làm việc dao động từ 500 vòng/phút đến 12000 vòng/phút. Có tính năng khóa cửa sổ hút, có các chế độ khoan mài: thuận, nghịch, dao động đơn hướng, dao động đa hướng. Momen xoắn 35 in.oz. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
608 | PP2600181784 | 25BSL2VTNGCT4.0766 | Dây dẫn nước vào khớp trong nội soi chạy bằng máy một dây | - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m - Dây được sử dụng với máy 10K, máy có màn hình hiển thị: Hiển thị áp lực bơm trong phẫu thuật nội soi khớp hoặc tỉ lệ phần trăm (%) trong phẫu thuật nội soi bụng. Máy có cửa sổ để cảm biến áp lực bơm. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
609 | PP2600181785 | 25BSL2VTNGCT4.0767 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF có chức năng theo dõi nhiệt độ | - Điện cực làm từ Tungsten. - Thiết kế 2 loại đầu có góc cong 50 và 90 độ. - Đầu đốt góc cong 90 độ: + Đường kính điện cực : 0.148 in. + Đường kính thân: 0.148 in. + Chiều dài làm việc: 13 cm. + Điện thế đỉnh: 450V + 5 thiết lập nguồn cắt - Đầu đốt góc cong 50 độ: + Đường kính đầu dạng hình Oval 0.107 x 0.122 in. + Đường kính thân 0.134 in. + Chiều dài làm việc 13 cm. + Điện thế đỉnh: 400V + 3 thiết lập nguồn cắt - Đầu đốt có chức năng phát hiện các đối tượng có trở kháng thấp như ống soi: Đấu đốt sẽ tự động dừng cho đến khi cách ống soi một khoảng cách an toàn. - Điều khiển bằng nút bấm trên tay cầm, và có khả năng giám sát nhiệt độ. - Có thẻ thông minh giúp bộ điều khiển nhận biết và tự động tối ưu hóa công suất cài đặt để tạo ra dòng Plasma tối ưu và an toàn nhất cho bệnh nhân. - Sử dụng với máy cắt đốt công suất 400W, khoảng điều chỉnh nhiệt độ 20-60 độ C (Hoặc tương đương) | Cái | 50
610 | PP2600181786 | 25BSL2VTNGCT4.0768 | Vít treo cố định mảnh ghép gân các cỡ | - Vật liệu: Vít neo bằng titanium. - Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, - Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (mm) - Mô men quay cho phép vít neo được đặt đúng trên bề mặt xương đùi. (Hoặc tương đương) | Cái | 50
611 | PP2600181787 | 25BSL2VTNGCT4.0769 | Vít chỉ khâu sụn chêm | - Có 7 Vít neo bằng vật liệu PEEK, kèm theo chỉ siêu bền dài 71cm. Khâu được 7 mũi liên tiếp - Đường kính chỉ khâu trung bình: 0.35-0.41mm Ứng dụng: Khâu sụn chêm all inside (khâu toàn bộ bên trong) (Hoặc tương đương) | Cái | 50
612 | PP2600181788 | 25BSL2VTNGTK4.0001 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo | - Vật liệu: PEEK - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 04 điểm - Chiều dài ≥ 02 cỡ trong đó tối thiểu có 25, 30mm - Chiều cao ≥ 09 cỡ trong đó có các cỡ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm - Chiều rộng trước /sau khoảng 10mm - Độ ưỡn ≥ 6 độ - Diện tích bề mặt ≥ 130mm² với chiều dài 25mm, ≥ 156mm² với chiều dài 30mm - Khoang ghép xương từ: 0.3 đến ≥ 1.1 cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có ≥ 2 đầu gắn dụng cụ để đặt trong đó có gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) Đạt tiêu chuẩn FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 150
613 | PP2600181789 | 25BSL2VTNGTK4.0010 | Vít đa trục có bước ren dẫn đôi 2 phần lớn nhỏ | `*Vít đa trục có bước ren dẫn đôi - Vật liệu: Hợp kim Titanium.. - Bán kính đầu mũ vít 5.5mm - Chiều cao mũ vít: 14mm. - Chiều rộng mũ vít: 13mm. - Kích thước đường kính thân vít từ 4.0mm - 8.0mm mỗi bước tăng 0.5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 4.0mm - 4.5mm tương ứng với chiều dài từ 25mm - 45mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 50mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 55mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 6.0mm - 6.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 60mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 7.0mm - 7.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 80mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 8.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 90mm mỗi bước tăng 5mm. - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 40 độ. - Mũi vít nhọn và có lát cắt ở 2 bước ren đầu vít đa hướng tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống). +1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 200
614 | PP2600181790 | 25BSL2VTNGTK4.0011 | Ốc khóa trong | Ốc khóa trong cột sống lưng các loại, các cỡ - Chất liệu: Titanium. - Kích cỡ: Nhỏ, đơn giản, đường kính 3.7mm x 9mm. - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Vít khóa trong có vòng trong hình ngôi sao tối ưu hóa việc siết chặc ốc vít. - Dùng kèm với vít 2 bước ren và thanh dọc đường kính 5.5mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 200
615 | PP2600181791 | 25BSL2VTNGTK4.0012 | Thanh dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng | Thanh dọc cột sống lưng các loại dài 80-110mm - Vật liệu: Hợp kim Titanium. *Kích cỡ: - Đường kính: 5.5mm. - Chiều dài: 80mm-110mm. - Có đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Dùng tương thích với vít đơn/đa trục, ốc khóa trong đường kính 9.0mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 100
616 | PP2600181792 | 25BSL2VTNGTK4.0013 | Thanh dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng | Thanh dọc cột sống lưng dài 500mm - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm. - Chiều dài: 500mm. - Có đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Khối trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Dùng tương thích với vít đơn/đa trục, ốc khóa trong đường kính 9.0mm. * Tiêu chuẩn chất lượng:EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 50
617 | PP2600181793 | 25BSL2VTNGTK4.0014 | Vít đa trục hai bước ren kèm ốc khóa trong | Vít đa trục cột sống lưng ren đôi các loại, các cỡ kèm ốc khóa trong - Vật liệu: Hợp kim Titanium.. - Bán kính đầu mũ vít 5.5mm - Chiều cao mũ vít: 14mm. - Chiều rộng mũ vít: 13mm. - Kích thước đường kính thân vít từ 4.0mm - 8.0mm mỗi bước tăng 0.5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 4.0mm - 4.5mm tương ứng với chiều dài từ 25mm - 45mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 50mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 55mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 6.0mm - 6.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 60mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 7.0mm - 7.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 80mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 8.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 90mm mỗi bước tăng 5mm. - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 40 độ. - Mũi vít nhọn và có lát cắt ở 2 bước ren đầu vít đa hướng tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống). +1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Ốc khóa dùng cho vít đơn trục: đường kính 9mm, chiều cao 3.7mm. - Dùng tương thích với thanh dọc đường kính 5.5mm và thanh ngang 5.5mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 100
618 | PP2600181794 | 25BSL2VTNGTK4.0015 | Đĩa đệm cột sống lưng thẳng hình viên đạn | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng dạng thẳng - Chất liệu: Peek. - Chiều cao: 7mm -15mm. - Chiều dài: 22/26/32/36mm. - Độ nghiêng: 0º và 5º. - Hình viên đạn, bề mặt dĩa có hệ thống cánh răng ngược giúp chống trôi trượt. Có 3 điểm cản quang Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẫu thuật Plif. - Có 1 khoang ghép xương. - Đĩa đệm cấy ghép hoàn chỉnh đúng vị trí sẽ cho hình ảnh X quang 3 đường thẳng song song. - Hợp chất cao phân tử, tương thích sinh học với cơ thể. - Tiệt trùng sẵn. * Tiêu chuẩn chất lượng:EC * Đóng gói: Cái/hộp (Hoặc tương đương) | Cái | 100
619 | PP2600181795 | 25BSL2VTNGTK4.0016 | Vít đa trục rỗng lòng, bước ren đôi, dùng trong phẫu thuật cột sống lưng ít xâm lấn các cỡ. | Vít đa trục rỗng lòng, bước ren đôi, dùng trong phẫu thuật cột sống lưng ít xâm lấn các cỡ. - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Bán kính mũ vít 5.5mm - Chiều cao mũ vít trước khi bẻ 84mm. - Chiều cao mũ vít sau khi bẻ 15mm. - Kích thước đường kính thân vít từ 5.0mm - 7.5mm mỗi bước tăng 0.5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 55mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 5.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 60mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít các cỡ vít: 6.0mm ,6.5mm, 7.0mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 60mm mỗi bước tăng 5mm. + Đường kính thân vít cỡ vít: 7.5mm tương ứng với chiều dài từ 30mm - 90mm mỗi bước tăng 5mm. - Độ nghiêng tối thiểu: 20º, góc xoay 40º. - Cấu tạo rỗng lòng, 1/3 đầu vít có ít nhất 6 lỗ để bơm xi măng vào thân sống. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống). +1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung). - Mũ vít có 2 lỗ dùng trong nắn chỉnh cột sống, liên kết bước ren dạng ren đôi với vít khóa trong giúp tăng sức bền vật liệu. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 100
620 | PP2600181796 | 25BSL2VTNGTK4.0017 | Ốc khóa tự gãy dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng | Ốc khóa tự gãy dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Kích cỡ: Nhỏ, đơn giản, đường kính nhỏ 3.7mm x 9mm. - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Được thiết kế đầu khóa hình ngôi sao tránh tuôn và trượt khi siết chặt. - Đầu vít khóa dạng hình ngôi sao tránh tuôn và trượt khi siết chặt dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, tương thích với hệ thống theo dõi chức năng thần kinh tủy sống, * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 100
621 | PP2600181797 | 25BSL2VTNGTK4.0019 | Thanh dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn | `Thanh dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm. - Chiều dài: 50mm đến 170mm, với mỗi bước tăng 5mm. - Uốn cong sẵn, một đầu thanh dọc nhọn để luồn xuyên qua da và cơ. Một đầu có rãnh ngang để lắp cố định với dụng cụ điều chỉnh hướng vào. - Dùng tương thích với vít đa trục rỗng lòng, bơm xi măng trong phẫu thuật ít xâm lấn và ốc khóa trong đường kính 9mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC. * Đóng gói: Cái/gói (Hoặc tương đương) | Cái | 100
622 | PP2600181798 | 25BSL2VTNGTK4.0020 | Hệ thống bơm xi măng một bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống | Hệ thống bơm xi măng một bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống - Vật liệu: Hợp kim, nhựa y tế. + 2 Kim vát số 1 dẫn đường cuống cung (Trocar), đường kính: 3.0mm; chiều dài: 120mm. + 2 Kim dẫn đường số 2 (Expandor), đường kính: 4.2mm; chiều dài: 120mm. Dùng để dẫn đường mở rộng và định vị chính xác đến phần đốt sống bị tổn thương. + 1 Kim khoan tạo rãnh vào thân sống (Drill), đường kính: 3.5mm; chiều dài: 120mm. Dùng để tạo rãnh khoan vào thân cột sống. + 2 Kim dẫn đường cuống cung đầu tù (Guide Wire), chiều dài: 180mm. + 2 Kim dẫn đường cuống cung đầu nhọn (Guide Pin), chiều dài: 180mm. + 4 Kim đẩy xi măng vào thân sống (Bone Cement Filling), đường kính: 3.4mm; chiều dài: 120mm. + 1 Kim sinh thiết , kích thước: 3.4 x 120mm. Dùng để sinh thiết cột sống. + 1 Bóng nong dùng trong tạo hình thân đốt sống (Balloon), chiều dài 15mm x chiều dài ống dẫn 120mm. Bóng Carlon chịu lực tối đa 300psi, có 2 điểm cản quang. Quả bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chất lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. Có thanh đánh dấu giúp cân bằng lượng xi măng bơm vào thân cột sống. + 1 Bộ bơm áp lực dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực thể hiện qua màn hình LCD cho biết mức áp suất được sử dụng để phục hồi xương cột sống. Áp suất tối đa cho phép 300psi. + 1 Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21ml Hàm lượng gói bột 21g: 64.4% Polymethyl Methacrylate; 0,54% Benzoyl Peroxide; 25.01% Barium Sulfate và 10.01% Hydroxyapatite. Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g: 97.6% Methyl Methacrylate; 2.4% N-N dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone. * Thành phần hóa học của xi măng gồm 2 thành phần : polymer PMMA ( dạng bột) và monomer MMA ( dạng lỏng) được trộn đều trước khi sử dụng. * Độ nhớt thấp có thời gian polymer hóa đảm bảo qui trình an toàn tuyệt đối. Thời gian xử lý ở 20 độ C. Độ đông đặc trong cơ thể là 8 phút với nhiệt độ cơ thể 37 độ C. * Tác nhân cản quang: 35% (25% Barium Sulfate & 10% Hydroxyapatite) * Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Hoặc tương đương) | Bộ | 50
623 | PP2600181799 | 25BSL2VTNGTK4.0021 | Hệ thống bơm xi măng hai bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống | Hệ thống bơm xi măng hai bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống - Vật liệu: Hợp kim, nhựa y tế. + 2 Bộ ống thông dẫn đường số 2 (Expandor), kích thước: 4.2 x 120mm. Dùng để dẫn đường mở rộng và định vị chính xác đến phần đốt sống bị tổn thương. + 2 Kim vát số 1 dẫn đường cuống cung (Trocar), kích thước: 3.0 x 120mm. + 2 Cây dẫn đường cuống cung đầu tù (Guide Wire) + 2 Cây dẫn đường cuống cung đầu nhọn (Guide Pin) + 2 Kim khoan tạo rãnh vào thân sống (Drill ), kích thước: 3.5 x 120mm. Dùng để tạo rãnh khoan vào thân cột sống. + 2 Kim sinh thiết , kích thước: 3.4 x 120mm. Dùng để sinh thiết cột sống. + 4 Kim đẩy xi măng vào thân sống (Bone Cement Filling), kích thước: 3.4 x 120mm. + 2Bóng nong dùng trong tạo hình thân đốt sống (Balloon), chiều dài 15mm x chiều dài ống dẫn 120mm. Bóng Carlon chịu lực tối đa 300psi, có 2 điểm cản quang. Quả bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chất lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. Có thanh đánh dấu giúp cân bằng lượng xi măng bơm vào thân cột sống. + 2 Bộ bơm áp lực dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực thể hiện qua màn hình LCD cho biết mức áp suất được sử dụng để phục hồi xương cột sống. Áp suất tối đa cho phép 300psi. + 1 Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21ml Hàm lượng gói bột 21g: 64.44% Polymethyl Methacrylate; 0,54% Benzoyl Peroxide; 25.01% Barium Sulfate và 10.01% Hydroxyapatite. Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g: 97.6% Methyl Methacrylate; 2.4% N-N dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone. * Thành phần hóa học của xi măng gồm 2 thành phần : polymer PMMA ( dạng bột) và monomer MMA ( dạng lỏng) được trộn đều trước khi sử dụng. * Độ nhớt thấp có thời gian polymer hóa đảm bảo qui trình an toàn tuyệt đối. Thời gian xử lý ở 20 độ C. Độ đông đặc trong cơ thể là 8 phút với nhiệt độ cơ thể 37 độ C. * Tác nhân cản quang: 35% (25% Barium Sulfate & 10% Hydroxyapatite) * Tiêu chuẩn chất lượng: EC (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
624 | PP2600181800 | 25BSL2VTNGTK4.0022 | Hệ thống bơm xi măng không bóng | *Hệ thống bơm xi măng không bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống + Bơm đẩy xi măng hình trụ cán chữ T, có khóa điều chỉnh áp lực + Nắp khóa liên kết đầu nối dây dẫn xi măng. + Thanh trộn xi măng bao gồm 1 đầu nối với nắp khóa, 1 đầu có hình dạng lò xo + Thanh đẩy xi măng + Dây nối giảm áp và dùng để dẫn xi măng + Phễu đổ xi măng và dung dịch trộn - Bộ trộn Thể tích 30ml, áp suất bơm 30atm. * 2 Kim chọc dò cán nhựa chữ T - Vật liệu: Hợp kim y tế. - Đường kính: 3.0mm. - Chiều dài: 120mm. - Đầu vát, trên thân kim có vạch đo độ sâu tương ứng, có lõi đẩy xi măng vào thân sống có ngàm khóa tránh trào ngược xi măng. Xi măng gồm có: 1 gói bột xi măng 21g + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21ml. Hàm lượng gói bột 21g: 64.44% Polymethyl Methacrylate; 0,54% Benzoyl Peroxide; 25.01% Barium Sulfate và 10.01% Hydroxyapatite. Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g: 97.6% Methyl Methacrylate; 2.4% N-N dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone. * Thành phần hóa học của xi măng gồm 2 thành phần : polymer PMMA ( dạng bột) và monomer MMA ( dạng lỏng) được trộn đều trước khi sử dụng. * Độ nhớt thấp có thời gian polymer hóa đảm bảo qui trình an toàn tuyệt đối. Thời gian xử lý ở 20 độ C. Độ đông đặc trong cơ thể là 8 phút với nhiệt độ cơ thể 37 độ C. * Tác nhân cản quang: 35% (25% Barium Sulfate & 10% Hydroxyapatite) * Tiêu chuẩn chất lượng: EC * Đóng gói: Bộ/hộp, tiệt trùng (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
625 | PP2600181801 | 25BSL2VTNGTK4.0023 | Xi măng cột sống | Xi măng gồm có: 1 gói bột xi măng 21g + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21ml. Hàm lượng gói bột 21g: 64.44% Polymethyl Methacrylate; 0,54% Benzoyl Peroxide; 25.01% Barium Sulfate và 10.01% Hydroxyapatite. Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g: 97.6% Methyl Methacrylate; 2.4% N-N dimethyl-p-toluidine; 20ppm Hydroquinone. * Thành phần hóa học của xi măng gồm 2 thành phần : polymer PMMA ( dạng bột) và monomer MMA ( dạng lỏng) được trộn đều trước khi sử dụng. * Độ nhớt thấp có thời gian polymer hóa đảm bảo qui trình an toàn tuyệt đối. Thời gian xử lý ở 20 độ C. Độ đông đặc trong cơ thể là 8 phút với nhiệt độ cơ thể 37 độ C. * Tác nhân cản quang: 35% (25% Barium Sulfate & 10% Hydroxyapatite) * Tiêu chuẩn chất lượng: EC (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
626 | PP2600181802 | 25BSL2VTNGTK4.0024 | Bộ bơm trộn và phân phối xi măng 2 trong 1 | Bộ bơm xi măng cột sống Vật liệu: nhựa y tế cao cấp (có những thành phần bằng thép không gỉ) - Hệ thống bơm xi măng gồm 6 bộ phận gồm: + Bơm đẩy xi măng hình trụ cán chữ T, có khóa điều chỉnh áp lực + Nắp khóa liên kết đầu nối dây dẫn xi măng. + Thanh trộn xi măng bao gồm 1 đầu nối với nắp khóa, 1 đầu có hình dạng lò xo + Thanh đẩy xi măng + Dây nối giảm áp và dùng để dẫn xi măng + Phễu đổ xi măng và dung dịch trộn - Bộ trộn Thể tích 30ml, áp suất bơm 30atm. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC * Đóng gói: Cái/hộp (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
627 | PP2600181803 | 25BSL2VTNGTK4.0025 | Xương nhân tạo dạng hạt không đều | Xương nhân tạo dạng hạt không đều 5-20 ml - Trình bày dưới dạng hạt không đều. - Thành phần: chứa 100 % β TCP ( Beta-Tricalcium Phosphate [Ca3(PO)4 ]. - Tỉ trọng: ~0.7g/cm3. Mật độ xốp: 60-80%. - Cấu trúc khung 3D, kích thước phân tử 200µm-500µm, lực nén > 0.2MPa. - Thành phần hóa học và độ xốp tương tự thành phần khoáng của xương người. - Được hấp thụ sau 4-6 tháng cấy ghép. - Tiệt trùng, 1 lọ chứa 5-20 ml (Hoặc tương đương) | Lọ | 50
628 | PP2600181804 | 25BSL2VTNGTK4.0026 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần (UBE), đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong nội soi cột sống hai cổng các cỡ 1. Loại điện cực: - Dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng (UBE) - Có nhiều dòng đầu đốt: nhọn, móc, đầu bút. 2. Kiểu điều khiển: - Dùng được cả điều khiển tay và bàn đạp chân 3. Chiều dài ống: 110mm - 145mm 4. Đầu cắm: - Tùy chọn 6 pin, 10 pin hoặc 27 pin - Đầu đốt nhiều góc cong sẵn (0°, 45°, 60°, 90°) - Tích hợp cảm biến nhiệt độ đầu tip - Có thể thay thế đầu đốt mà không cần tháo rời toàn bộ dụng cụ - Có hệ thống nhận diện điện cực tự động khi cắm vào máy RF - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. - Cung cấp kèm máy cắt đốt tương thích - Tích hợp hệ thống nhận diện điện cực tự động -Toàn bộ vật liệu chống ăn mòn, chịu nhiệt cao >150°C (Hoặc tương đương) | Cái | 10
629 | PP2600181805 | 25BSL2VTNGTK4.0027 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần (UBE), đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong nội soi cột sống hai cổng các cỡ 1. Loại điện cực: - Dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng (UBE) - Có nhiều dòng đầu đốt: nhọn, móc, đầu bút. 2. Kiểu điều khiển: - Dùng được cả điều khiển tay và bàn đạp chân 3. Chiều dài ống: 150mm - 280mm 4. Chức năng hút: Có phiên bản tích hợp hút trực tiếp qua thân điện cực 5. Đầu cắm: - Tùy chọn 6 pin, 10 pin hoặc 27 pin - Đầu đốt nhiều góc cong sẵn (0°, 45°, 60°, 90°) - Tích hợp cảm biến nhiệt độ đầu tip - Có thể thay thế đầu đốt mà không cần tháo rời toàn bộ dụng cụ - Có hệ thống nhận diện điện cực tự động khi cắm vào máy RF - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. - Cung cấp kèm máy cắt đốt tương thích - Tích hợp hệ thống nhận diện điện cực tự động -Toàn bộ vật liệu chống ăn mòn, chịu nhiệt cao >150°C (Hoặc tương đương) | Cái | 10
630 | PP2600181806 | 25BSL2VTNGTK4.0028 | Lưỡi mài kim cương tròn dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Lưỡi mài kim cương tròn, loại nhám nhiều dùng trong nội soi cột sống 2 cổng: 1. Ứng dụng trong phẫu thuật laminectomy, foraminotomy. 2. Thông số kỹ thuật - Đường kính lưỡi mài: 0.6, 0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.3, 3.1, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0mm; - Chiều dài: 70mm; 95mm; 125mm - Phù hợp với tốc độ quay tối đa: Lên đến 80000 vòng/phút. - Chất liệu: Đầu mũi khoan được phủ kim cương nhân tạo. - Cung cấp kèm theo máy mài tương thích. * Tiêu chuẩn chất lượng: EC (Hoặc tương đương) | Cái | 10
631 | PP2600181807 | 25BSL2VTNGTK4.0029 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đôi | Bao gồm: - 01 xi măng: Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Bao gồm 20g xi măng, 9,4g chất lỏng dung môi, lọ trộn. Thể tích sau khí trộn 22.6ml Thành phần xi măng: Polymethymethacrylate 67,50%; Barium sulphate 30%; Benzoyl peroxide 2,5% Thành phần dung môi: Methylmethacrylate 99,10%; N,N-dimethyl-p-toluidine 0,90%; Hydroquinone 75ppm. Thời gian trộn: 60 giây, thời gian đợi 5 phút, thời gian làm việc 10 phút tại 23°C (± 1°C) - 02 Kim chọc dò: Bao gồm mũi khoan và ống thông, giúp tạo đường vào qua cuống sống. Mũi khoan có loại đường kính 3.0mm, 3.5mm. Ống thông có loại đường kính 3.5mm, 4.2mm - 02 Bóng nong thân đốt sống: Bóng nong thân đốt sống có các loại kích cỡ 10mm, 15mm, 20mm. Có thể chịu áp lực tối đa ≥ 300psi Độ nhám ≤1.6μm - 02 Xy lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực: Chiều dài dây 600mm, áp suất 30 atm, thể tích xy lanh 20ml Đồng hồ hiển thị tối đa 40 ATM, tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa để kiểm soát dễ dàng, mỗi vòng xoay là 0.5ml chính xác và an toàn - 02 Mũi khoan: Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống, có loại đường kính 3.5mm, 3.0mm - 06 Kim chọc bơm xi măng: Kim chọc bơm xi măng, có loại đường kính : 3.0mm, 3.5mm. (Hoặc tương đương) | Bộ | 70
632 | PP2600181808 | 25BSL2VTNGTK4.0030 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong | Bao gồm: - 01 xi măng: Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Bao gồm 20g xi măng, 9,4g chất lỏng dung môi, lọ trộn. Thể tích sau khí trộn 22.6ml Thành phần xi măng: Polymethymethacrylate 67,50%; Barium sulphate 30%; Benzoyl peroxide 2,5% Thành phần dung môi: Methylmethacrylate 99,10%; N,N-dimethyl-p-toluidine 0,90%; Hydroquinone 75ppm. Thời gian trộn: 60 giây, thời gian đợi 5 phút, thời gian làm việc 10 phút tại 23°C (± 1°C) - 01 Kim chọc dò: Bao gồm mũi khoan và ống thông, giúp tạo đường vào qua cuống sống. Đường kính mũi khoan: 3.5mm. Đường kính ống thông: 4.2mm. - 01 Bóng nong thân đốt sống: Có các loại 15mm; 20mm; 25mm; Bóng cong so với trục catheter Bề mặt nhẵn, không vết xước, không tạp chất Có thể chịu áp lực 360psi không bị biến dạng Có thể chịu áp lực 200psi trong 10 lần mà không bị biến dạng Độ nhám ≤1.6μm Lực kéo ≥15N - 01 Xy lanh bơm phồng bóng: Chiều dài dây 600mm, áp suất 30 atm, thể tích xy lanh 20ml Đồng hồ hiển thị tối đa 40 ATM, tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa để kiểm soát dễ dàng, mỗi vòng xoay là 0.5ml chính xác và an toàn - 04 Kim chọc bơm xi măng: Kim chọc bơm xi măng có loại đầu bằng, có loại có lỗ ở bên - 01 Kim chọc tạo đường vào cho bóng cong: dụng cụ có khả năng uốn cong đầu tip trong thân đốt sống và tạo ra một khoang hình vòng cung. Có thể chỉnh góc đầu tạo kênh từ 0 đến 90 độ (Hoặc tương đương) | Bộ | 100
633 | PP2600181809 | 25BSL2VTNGTK4.0048 | Bộ dây bơm hút cho tay dao 36 kHz | Bộ dây bơm hút cho tay dao 36kHz, tiệt trùng sẵn. Dùng 1 lần. Tương thích với tay dao 36kHz sử dụng trên hệ thống Dao mổ siêu âm (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
634 | PP2600181810 | 25BSL2VTNGTK4.0049 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 32x57(mm), có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 500
635 | PP2600181811 | 25BSL2VTNGTK4.0050 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 52x57(mm), có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 500
636 | PP2600181812 | 25BSL2VTNGTK4.0051 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 93x57(mm) có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 300
637 | PP2600181813 | 25BSL2VTNGTK4.0052 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 133x57(mm), có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 300
638 | PP2600181814 | 25BSL2VTNGTK4.0053 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 174x57(mm), có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 100
639 | PP2600181815 | 25BSL2VTNGTK4.0054 | Miếng dán khâu da | Miếng dán khâu da kích thước 214x57(mm), có thể gập lại, là phương pháp đóng da không xâm lấn, không gây đau, giám thiểu sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng. Thiết kế độc đáo sử dụng hydrocoloid kép tạo lực dính mạnh, độ bền kéo cực tốt, dễ dàng quan sát tình trạng vết mổ và khử trùng vết mổ khi sử dụng. (Hoặc tương đương) | Miếng | 50
640 | PP2600181816 | 25BSL2VTNGTK4.0055 | Vít tự khoan | Vít tự khoan, kích thước 1.5 x 5.0 mm và 1.8 x 4.0mm Khay vít gồm 6 vít tự khoan đóng gói riêng lẻ, kích thước 1.5 x 5.0 mm và 1.8 X 4.0mm tương thích MRI. Kiểm tra MRI sử dụng từ trường 1.5 và 3.0 Telsa. sử dụng với trục tua vít cho tua vít điện dài 57mm và tua vít điện vô trùng sử dụng một lần chiều dài 175mm. (Hoặc tương đương) | Cái | 500
641 | PP2600181817 | 25BSL2VTNGTK4.0059 | Điện cực kim dưới da dùng cho máy điện cơ theo dõi thần kinh | Điện cực hai kim dưới da dạng cáp xoắn dùng để ghi và kích thích thần kinh trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép không rỉ - Dây dẫn: Cu/Sn phủ PVC. Kết nối: CuZn/Au phủ PVC - Kích thước: kim 0.40mm (27G), dài 13mm, 2 dây xoắn đôi dài 2.5m - Kết nối dạng Touch-proof Ø1.5mm - Tiệt trùng, không Latex, Phthalates - Tiêu chuẩn: MDR, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
642 | PP2600181818 | 25BSL2VTNGTK4.0060 | Điện cực kim dưới da dùng cho máy điện cơ theo dõi thần kinh | Điện cực đơn kim dưới da dạng xoắn dùng để ghi và kích thích thần kinh trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép không rỉ - Dây dẫn: Cu/Sn phủ PVC. Kết nối: CuZn/Au phủ PVC - Kích thước: kim dài 5mm, đường kính kim 0.6mm, dây dài 2.5m - Kết nối dạng Touch-proof Ø1.5mm - Đóng gói 6 màu. - Tiệt trùng, không Latex, Phthalates - Tiêu chuẩn: MDR, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
643 | PP2600181819 | 25BSL2VTNGTK4.0061 | Điện cực kim dưới da dùng cho máy điện cơ theo dõi thần kinh | Điện cực kim dưới da dạng cong dùng để ghi và kích thích thần kinh trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép không rỉ - Dây dẫn: Cu/Sn phủ PVC. Kết nối: CuZn/Au phủ PVC - Kích thước: kim 0.40mm (27G), dài 13mm, dây dài 1.5m - Kết nối dạng Touch-proof Ø1.5mm - Tiệt trùng, không Latex, Phthalates - Tiêu chuẩn: MDR, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
644 | PP2600181820 | 25BSL2VTNGTK4.0062 | Điện cực dò kích thích thần kinh, đồng tâm, lưỡng cực, | Điện cực thần kinh lưỡng cực dạng thẳng dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh trong quá trình phẫu thuật - Chất liệu: Thép không rỉ - Dây dẫn: Cu/Sn phủ PVC. Kết nối: CuZn phủ PVC - Kích thước: Đầu dò dài 100mm, dây cáp dài 2.5m - Kết nối dạng Touch-proof Ø1.5mm - Tiệt trùng, không Latex, Phthalates - Tiêu chuẩn: MDR, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
645 | PP2600181821 | 25BSL2VTNGTK4.0063 | Điện cực dò kích thích thần kinh, đơn cực, | Điện cực của máy dò thần kinh, dạng tròn đơn cực dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chất liệu: Thép không rỉ - Dây dẫn: Cu/Sn phủ PVC. Kết nối: CuZn phủ PVC - Kích thước: Đầu dò dài 100mm, đường kính 3mm, dây dài 2.5m - Kết nối dạng Touch-proof 1.5mm - Tiệt trùng, không Latex, Phthalates - Tiêu chuẩn: MDR, FDA (Hoặc tương đương) | Cái | 30
646 | PP2600181822 | 25BSL2VTNGTK4.0064 | Bộ kit điện cực theo dõi điện sinh lý thần kinh IONM trong phẫu thuật cột sống, chỉnh hình , thần kinh sọ não | Bộ điện cực kim dùng theo dõi các chức năng: Điện thế gợi cảm giác (SSEP), Điện thế gợi vận động (MEP), Điện thế gợi vận động xuyên sọ (TcMEP), giãn cơ (TOF), Theo dõi điện cơ EMG và TEMG, điện não đồ EEG. Bao gồm: - Điện cực xoắn đôi: kim dài 13/ 18mm, đường kính kim ≥0.4mm, dây cáp xoắn đôi, dài 150/250cm. '- Điện cực nút chai ( crock crew) : kim dài ≥5mm, đường kính kim ≥0.6mm,dạng xoắn, dây dài 150/250cm. - Điện cực kim móc đơn : kim dài ≥13mm, đường kính kim ≥0.4mm,dạng móc, dây dài 150/250cm + Chất liệu: Thép không rỉ + Dây dẫn và kết nối: Cu/Sn với vỏ bọc PVC. + Kiểu kết nối: 1.5mm + Tiệt trùng bằng phương pháp Ethylene oxide + Đạt tiêu chuẩn REACH & RoHS, không Latex, Phthalates + Tiêu chuẩn: MDR, FDA - Có trợ cụ cho từng ca phẫu thuật. (Hoặc tương đương) | Bộ | 30
647 | PP2600181823 | 25BSL2VTNGTK4.0065 | Miếng vá màng cứng kích thước 10 x 10cm | - Kích thước 10 x 10cm - Độ dày khoảng 0.038- 0.072mm - Miếng vá collagen tự tiêu có nguồn gốc từ gân ngựa - Hàm lượng collagen từ gân ngựa khoảng 560mg - Được sử dụng trong các thủ thuật phẫu thuật thần kinh và cột sống. - Miếng vá trong suốt, giúp quan sát tốt mô nằm phía dưới - Trước sử dụng sản phẩm có thể làm ẩm (2-5 phút) hoặc đặt mà không cần làm ướt trước để tăng sự kết dính. - Tự dính và có thể khâu - Thời gian hấp thụ trong vòng 6 – 8 tuần - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 50
648 | PP2600181824 | 25BSL2VTNGTK4.0066 | Miếng vá tái tạo màng cứng, tự tiêu ,15x15cm | Màng cứng nhân tạo dùng thay thế màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống - Chất liệu Poly-L-Lactic Acid và Porcine Gelatin. phân hủy thành H2O và CO2 có thể được hấp thụ hoàn toàn trong 12 tháng. - Bên trong dạng đa vi sợi, không dính mô, giảm biến chứng phẫu thuật, khả năng cơ học cao, tự dính, tự tiêu. - Có thể đặt dính, khâu - Kích cỡ 15x15cm - Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Cái | 70
649 | PP2600181825 | 25BSL2VTNGTK4.0067 | Lưới vá sọ loại 3D hình vuông dày 0,6 mm, kích thước 200 x 200 mm | Lưới vá sọ 3D hình vuông, tấm màu bạc, dễ dát mỏng, dễ uốn độ dày 0,6 mm, kích thước 200 x 200 mm, chất liệu Titan, thích hợp với Vít tự khoan, kích thước 1.5 x 5.0 mm và 1.8 X 4.0mm tương thích MRI. Kiểm tra MRI sử dụng từ trường 1.5 và 3.0 Tesla.sử dụng với trục tua vít cho tua vít điện dài 57mm và tua vít điện vô trùng sử dụng một lần chiều dài 175mm mũi khoan xoắn cho tay cầm 56mm đường kính 1:1mm độ sâu vết mổ 4mm (Hoặc tương đương) | Cái | 35
650 | PP2600181826 | 25BSL2VTNGTK4.0068 | Dây dẫn nước sử dụng 1 lần nội soi cột sống | Dây dẫn nước sử dụng 1 lần Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp/ cột sống loại dùng một lần, tương thích với máy bơm có dải áp lực 10-150mmHg, dải lưu lượng 0,1-2,0 l/phút Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicone Dây bơm nước có 2 kim đầu nhọn cắm vào bình đựng nước và nắp đậy đầu kim, 3 kẹp bấm, đầu nối với ống soi và nắp đậy đầu nối, ... Tiệt trùng. Tiêu chuẩn: CE (Hoặc tương đương) | Cái | 20
Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương phải kèm tài liệu để chứng minh.
- Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.
- Cụm từ “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc cao hơn với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.
- Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu