BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |
|  | - Thiết bị mới 100% | * |
|  | - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 và CE/EU hoặc FDA(đối với bàn mổ) | * |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V (±10%), 50 Hz | * |
| II | Yêu cầu cấu hình: |  |
|  | Bàn mổ đa năng điện, kèm phụ kiện bao gồm: |  |
|  | - Thân bàn mổ chính: 01 cái | * |
|  | - Bộ đỡ tay: 02 bộ | * |
|  | - Điều khiển cầm tay: 01 cái | * |
|  | - Khung gắn màn gây mê 01 cái | * |
|  | - Đai giữ bệnh nhân: 01 cái | * |
|  | - Gối đỡ đầu hình tròn: 01 cái | * |
|  | - Bộ đỡ thân: 01 bộ | * |
|  | - Bộ phụ kiện ghép nối bàn mổ với bộ phụ kiện phẫu thuật thần kinh sọ não: 01 bộ | * |
|  | - Bộ đệm mặt bàn: 01 bộ | * |
| III | Yêu cầu kỹ thuật: |  |
|  | - Bàn mổ phù hợp với các loại phẫu thuật tổng quát và cả chuyên khoa |  |
|  | - Bàn mổ có sử dụng hệ thống điều khiển bằng điện thủy lực | * |
|  | - Bàn có các chức năng điều khiển điện: |  |
|  | - Nâng/ hạ độ cao | * |
|  | - Dốc đầu thấp/ đầu cao (Trendelenburg/ reverse Trendelenburg) | * |
|  | - Nghiêng mặt bàn sang hai bên (trái/phải) | * |
|  | - Nâng/ hạ tấm đỡ lưng | * |
|  | - Điều khiển bàn về vị trí cân bằng ban đầu | * |
|  | - Phần mặt bàn được phân thành ≥04 tấm đỡ: tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ mông, tấm đỡ chân | * |
|  | - Khung bàn mổ được sử dụng vật liệu thép không gỉ có tính kháng acid hoặc khử trùng |  |
|  | - Bàn mổ được thiết kế với các phần của mặt bàn (đỡ đầu, đỡ chân, đỡ tay) có thể tháo lắp | * |
|  | - Các phần của mặt bàn (trừ thanh nối ngang ở phần đỡ lưng và khung mặt bàn) được làm từ vật liệu có tính thấu xạ với tia X | * |
|  | - Nệm bàn mổ không thấm nước, chống tĩnh điện | * |
|  | - Các tấm mặt bàn có cơ cấu kết nối bằng hệ chốt lắp và tháo nhanh | * |
|  | - Bàn được điều khiển bằng điện thủy lực thông qua điều khiển cầm tay hoặc bảng điều khiển khẩn cấp ở mặt bên trụ bàn hoặc hơn | * |
|  | - Các chức năng trên điều khiển cầm tay: |  |
|  | - Nút bật/ tắt |  |
|  | - Nút thay đổi vị trí đầu và chân trên bàn |  |
|  | - Nút điều chỉnh vị trí cân bằng: có |  |
|  | - Nút nâng/ hạ độ cao mặt bàn | * |
|  | - Nút nghiêng mặt bàn sang hai bên (qua trái/ phải) | * |
|  | - Nút dốc đầu thấp/ đầu cao (Trendelenburg/ reverse Trendelenburg) | * |
|  | - Điều khiển cầm tay có chỉ thị đèn báo về tình trạng pin |  |
|  | - Điều khiển dự phòng |  |
|  | Thông số kỹ thuật của sản phẩm: |  |
|  | - Chiều dài tổng thể mặt bàn mổ: ≥ 2000 mm | * |
|  | - Chiều rộng mặt bàn (không tính thanh ray gắn phụ kiện): ≥ 500 mm | * |
|  | - Chiều rộng mặt bàn (gồm thanh ray gắn phụ kiện): ≥ 550 mm |  |
|  | - Khoảng điều chỉnh độ cao mặt bàn (không có nệm): ≤ 720 mm đến ≥ 1000 mm | * |
|  | - Dải trượt dọc mặt bàn (về cả 2 phía): ≥ 250 mm | * |
|  | - Góc điều chỉnh dốc đầu thấp/ đầu cao (Trendelenburg/reverse Trendelenburg): ≥ 30° / ≥ 30° | * |
|  | - Góc điều chỉnh nâng/ hạ phần đầu: ≥ 30°/ ≥ -45° | * |
|  | - Góc điều chỉnh nâng/ hạ phần chân: ≥ 20°/ ≥ -90° | * |
|  | - Góc điều chỉnh banh phần đỡ chân: tối đa ≥ 180° |  |
|  | - Pin sạc tích hợp | * |
|  | - Thời gian hoạt động của pin: ≥ 60 ca mổ hoặc ≥ 50 lần điều chỉnh | * |
|  | - Thời gian sạc pin: ≤ 12 tiếng | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Trung Ương Cần Thơ | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/ lần | * |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 12 tháng | * |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sữa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 48 giờ | * |
|  | - Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy | * |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥8 năm | * |
|  | - Có cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Anh – Việt), tài liệu sữa chữa bảo trì | * |
|  | - Bàn mổ có xuất xứ : Các nước G7 hoặc EU | * |