BÀN MỔ SỌ NÃO ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN THỦY LỰC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | · Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | · Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA (đối với máy chính). | * |
|  | · Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7 hoặc EU. | * |
|  | · Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz (hoặc 380V; 50Hz). | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | · Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C | * |
|  | · Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II | CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |
|  | · Thân bàn mổ điện thủy lực có chức năng trượt mặt bàn (bao gồm đỡ hông và đỡ lưng): 01 cái | * |
|  | · Đỡ đầu: 01 cái | * |
|  | · Đỡ tay: 02 cái | * |
|  | · Đỡ chân kiểu 2 tấm tách rời: 01 bộ | * |
|  | · Đỡ vai: 02 cái | * |
|  | · Khung treo màn gây mê kèm kẹp giữ: 01 cái | * |
|  | · Đai cố định bệnh nhân: 01 cái | * |
|  | · Ắc quy tích hợp: 01 bộ | * |
|  | · Bộ sạc ắc quy: 01 bộ | * |
|  | · Bộ điều khiển cầm tay có cáp nối: 01 cái | * |
|  | · Bộ điều khiển phụ trợ bằng pedal chân thủy lực tích hợp: 01 bộ | * |
|  | · Đệm mặt bàn: 01 bộ | * |
|  | · Cây treo dịch truyền: 01 bộ | * |
|  | · Bộ phụ kiện mổ sọ não bao gồm: | * |
|  | + Đầu nối khung gá sọ với bàn: 01 cái | * |
|  | + Khung gá sọ: 01 cái | * |
|  | + Đầu nối cho kẹp giữ sọ: 01 cái | * |
|  | + Kẹp giữ sọ: 01 cái | * |
|  | + Đinh cố định sọ, dùng cho người lớn: 03 cái | * |
|  | + Đinh cố định sọ, dùng cho trẻ em: 03 cái | * |
|  | + Giá đỡ đầu hình móng ngựa: 01 cái | * |
|  | · Bộ phụ kiện mổ cột sống bao gồm: |  |
|  | + Bộ đỡ phần thân ở tư thế nằm nghiêng: 01 bộ | * |
|  | + Đệm đỡ đầu cho tư thế nằm sấp: 01 cái | * |
|  | + Đệm đỡ thân cho tư thế nằm sấp: 01 cái | * |
|  | + Đệm đỡ gót chân: 01 bộ | * |
| III | ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | Loại bàn mổ: điều khiển bằng điện thủy lực | * |
|  | Vật liệu: |  |
|  | · Mặt bàn được làm bằng vật liệu thấu xạ | * |
|  | · Thân bàn được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương | * |
|  | Chân đế được làm bằng nhựa ABS hoặc thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương | * |
|  | Đệm: |  |
|  | · Vỏ đệm bằng kháng khuẩn, chống thấm | * |
|  | · Chiều dày đệm: ≥ 4 cm | * |
|  | Bộ khung gá sọ chuyên dụng: |  |
|  | · Vật liệu: hợp kim nhôm hoặc vật liệu tương đương | * |
|  | · Có thể điều chỉnh từ 4 điểm khác nhau | * |
|  | Bàn được vận hành qua bộ điều khiển cầm tay và bảng điều khiển trên thân trụ bàn với các tính năng: |  |
|  | · Nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn, dốc ngược/dốc xuôi, nghiêng trái/phải | * |
|  | · Cho phép điều khiển đưa bàn về tư thế chữ V ngược (phần lưng và phần chân được hạ xuống đồng thời) bằng một phím bấm | * |
|  | · Cho phép điều khiển đưa bàn về tư thế chữ V xuôi (phần lưng và phần chân được nâng lên đồng thời) bằng một phím bấm | * |
|  | · Có đèn chỉ báo nguồn điện, ắc quy |  |
|  | Có trang bị thanh ray hai bên làm bằng thép không gỉ, cho phép gắn các phụ kiện | * |
|  | Phần đầu và phần đỡ chân: |  |
|  | · Có thể điều khiển lên/xuống bằng tay | * |
|  | · Có thể tháo rời | * |
|  | Ắc quy: |  |
|  | Bàn được trang bị ắc quy dự phòng trong trường hợp mất kết nối điện | * |
|  | Đèn trạng thái ắc quy được thể hiện trên bộ điều khiển cầm tay |  |
|  | Thời gian sử dụng ắc quy: ≥ 60 chuyển động hoặc ≥ 5 ngày hoạt động | * |
|  | Bàn có bánh xe, đường kính bánh xe ≥ 100 mm | * |
|  | Tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi: IPX4 hoặc tương đương | * |
|  | Kích thước mặt bàn: ≥ (540 x 2000) mm | * |
|  | Điều chỉnh độ cao bàn: ≤ 700 – ≥ 900 mm | * |
|  | Điều chỉnh dốc xuôi / dốc ngược: ≥ +30° / ≤ -30° | * |
|  | Điều chỉnh nghiêng bên phải / bên trái: ≥ +20° / ≤ -20° | * |
|  | Điều chỉnh dốc phần đầu (lên/xuống): ≥ +30° / ≤ -45° | * |
|  | Điều chỉnh được phần đỡ lưng (lên/xuống): ≥ +75° / ≤ -35° | * |
|  | Điều chỉnh được phần đỡ chân (lên/xuống): ≥ +10° / ≤ -80° | * |
|  | Điều chỉnh tư thế chữ V ngược / V xuôi (flex/reflex): ≥ +200° / ≤ -95° | * |
|  | Mặt bàn có khả năng trượt: ≥ 230 mm | * |
|  | Tải trọng tối đa toàn bàn: ≥ 200 kg | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | · Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | * |
|  | · Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. | * |
|  | · Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất. | * |
|  | · Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng ≤ 48 giờ. | * |
|  | · Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. | * |
|  | · Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt), tài liệu bảo trì (Anh), có bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng. | * |
|  | · Có cam kết cung cấp chứng nhận chất lượng CQ và chứng nhận xuất xứ CO khi bàn giao máy. | * |