## GIƯỜNG HỒI SỨC TÍCH CỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KÈM CÂN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 | * |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam | * |
| 4 | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% | * |
| 5 | Xuất xứ (bộ phận chính): Các nước Châu Âu | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Giường hồi sức tích cực điều khiển điện kèm cân kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm |  |
| 1 | Thành chắn: 01 bộ | * |
| 2 | Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ | * |
| 3 | Đệm: 01 cái | * |
| 4 | Cọc truyền: 01 cái | * |
| 5 | Mô tơ điều khiển giường: 01 hệ thống | * |
| 6 | Khay đựng phim X quang: 01 cái | * |
| 7 | Bảng điều khiển tích hợp trên thành chắn: 04 cái | * |
| 8 | Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ | * |
| 9 | Màn hình và Bảng điều khiển trung tâm: 01 bộ | * |
| 10 | Hệ thống cân bệnh nhân: 01 hệ thống | * |
| 11 | Hệ thống báo động phanh hãm: 01 hệ thống | * |
| 12 | Hệ thống báo động bệnh nhân rời giường: 01 hệ thống | * |
| 13 | Ắc quy: 01 bộ | * |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Khung giường làm bằng thép phủ epoxy hoặc epoxy - polyester | * |
|  | Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP, có thể tháo lắp. | * |
|  | Thành chắn bằng nhựa PP hoặc ABS, có thể xếp gọn và có chốt khóa khi kéo lên, tích hợp bảng điều khiển | * |
|  | Mặt sàn giường có tối thiểu phần lưng làm bằng chất liệu HPL (High Pressure Laminate) | * |
|  | Điều chỉnh nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường, dốc đầu và đuôi giường (tư thế Trendelenburg và reverse Trendelenburg) bằng động cơ điện | * |
|  | Có chức năng nâng hạ đồng thời đùi và lưng | * |
|  | Đưa giường về tư thế hỗ trợ bệnh nhân rời giường bằng 1 nút bấm | * |
|  | Có chức năng cân bệnh nhân. Có thể thêm hoặc bớt thiết bị mà không ảnh hưởng cân nặng đang hiển thị. Tuân thủ chỉ thị 2014/31/EEC. |  |
|  | Có chức năng báo động bệnh nhân rời giường | * |
|  | Điều khiển giường về vị trí CPR bằng điện và thủ công | * |
|  | Có phím khóa chức năng điều khiển giường | * |
|  | Có thiết kế giảm chấn chống va đập ở 4 góc giường. |  |
|  | Có vị trí chằng dây đai để cố định bệnh nhân |  |
|  | Có bộ phận chỉ thị góc nghiêng của giường, góc nâng lưng | * |
|  | Phần tựa lưng/đầu giường thấu xạ, tích hợp khay đựng phim X quang | * |
|  | Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền | * |
|  | Có vị trí treo túi dịch ở bên dưới thành giường. | * |
|  | Hệ thống khóa bánh xe: là hệ thống khóa trung tâm, có 3 chức năng: Khóa tất cả các bánh, di chuyển bánh xe tự do và điều hướng | * |
|  | Ắc quy (pin): loại sạc nhiều lần | * |
|  | Kích thước giường khoảng: 2150 × 1000 mm (±5%) |  |
|  | Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: từ ≤ 450 đến ≥ 790mm | * |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 đến ≥ 65°. | * |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ đùi: từ 0 đến ≥ 25° | * |
|  | Điều chỉnh dốc đầu/chân: ≤ -14°/ ≥ +14° | * |
|  | Dải trọng lượng cân: từ ≤ 10 đến ≥ 250 Kg, độ phân giải tối thiểu gồm 2 mức: 500g, 100g. |  |
|  | Đường kính bánh xe: ≥ 150mm | * |
|  | Chiều cao khoảng trống dưới khung giường: ≥ 150mm |  |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 250kg | * |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn chống nước: tối thiểu IPX4 | * |
|  | Tuân thủ chỉ thị (EU RoHS) |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 hoặc EN 60601-1-2 |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 - 2- 52 hoặc EN 60601- 2- 52 |  |
|  | Đệm: chuyên dụng cho y tế |  |
|  | Vỏ bọc hoặc đệm: chống thấm | * |
|  | Vỏ bọc hoặc đệm đạt tiêu chuẩn EN ISO 10993-10 |  |
|  | Độ dày đệm: ≥ 14cm | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng | * |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. | * |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. | * |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. | * |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | * |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. | * |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá: | * |
| 7.1 | Các vật tư phải thay thế định kỳ trong có giá ổn định trong thời hạn 3 năm | * |
| 7.2 | Chi phí dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy | * |
| 7.3 | Chi phí bảo hành toàn bộ hệ thống trong thời gian 08 năm | * |