KÍNH VI PHẪU THẦN KINH CÓ HUỲNH QUANG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc CPTPP |  | * |
|  | - Chất lượng: |  | * |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V; 50/60Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Hệ thống máy chính: 01 hệ thống. | : 01 Hệ thống | * |
|  | Bao gồm: |  | * |
|  | Chân đế | : 01 Bộ | * |
|  | Cánh tay | : 01 Cái | * |
|  | Tay nắm điều khiển đa năng cho đầu kính quang học | : 02 Cái | * |
|  | Bộ dịch chuyển trục X-Y | : 01 Bộ | * |
|  | Màn hình điều khiển và hiển thị | : 01 Bộ | * |
|  | Bộ phận quang học | : 01 Bộ | * |
|  | Ống kính đôi cho phẫu thuật viên chính | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính đôi cho phẫu thuật viên phụ trái /phải | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính đôi cho phẫu thuật viên phụ đối diện | : 01 Cái | * |
|  | Thị kính 12.5x | : 06 Cái | * |
|  | Nguồn sáng | : 01 Bộ | * |
|  | Bộ phận ghi hình, lưu trữ và truyền dữ liệu |  | * |
|  | Bộ Camera HD tích hợp trong đầu kính quang học | : 01 Bộ | * |
|  | Bộ ghi hình tích hợp sẵn trên máy chính | : 01 Bộ | * |
|  | Ổ cứng tích hợp sẵn gắn trong | : 01 Cái | * |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | * |
|  | Bàn đạp điều khiển đa năng | : 01 Cái | * |
|  | Bao phủ kính tiệt trùng sẵn | : 30 Cái | * |
|  | Túi phủ chống bụi đầu kính | : 01 Cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng chính hãng , dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Tính năng chung |  | * |
|  | - Kính hiển vi phẫu thuật được sử dụng trong phẫu thuật như: Tai, mũi, họng, chấn thương chỉnh hình, cột sống |  | * |
|  | - Tất cả các thấu kính của hệ thống được phủ lớp chống phản xạ hoặc chất liệu chuẩn màu, chống hiện tượng nhòe màu |  | * |
|  | - Có chức năng di chuyển trục X-Y |  | * |
|  | - Có hệ thống cân bằng tự động |  | * |
|  | - Có chức năng lấy nét nhanh tự động |  | * |
|  | - Có giao diện kết nối mạng LAN |  | * |
|  | Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | Hệ thống chân đế: |  | * |
|  | - Chân đế dạng đứng, có bánh xe để di chuyển, có khóa trên mỗi bánh xe |  | * |
|  | - Chân đế có gắn màn hình cảm ứng để điều khiển, cài đặt của cả hệ thống |  | * |
|  | Cánh tay mang đầu kính quang học: |  | * |
|  | - Độ vươn xa tối đa: ≥ 1600mm |  | * |
|  | - Chiều cao của bộ phận mang kính tại vị trí nghỉ: Tối đa ≥ 1900mm |  | * |
|  | - Bộ phận mang kính có thể hạ xuống, nâng lên trong khoảng: từ ≤ 750mm đến ≥ 1500mm |  | * |
|  | - Góc gập của đầu kính quang học: ≥ 110 độ về phía trước |  | * |
|  | - Góc gập của đầu kính quang học: ≥ 30 độ về phía sau |  | * |
|  | - Trục treo kính có thể xoay quanh trục cánh tay: ± ≥ 270 độ hoặc tổng cộng ≥ 540 độ |  | * |
|  | - Có ≥ 2 Tay cầm điều khiển trên đầu kính |  | * |
|  | - Có các phím chức năng trên tay cầm, có thể tự gán chức năng cho các phím trên tay cầm |  | * |
|  | - Có tính năng tự động cân bằng hệ thống |  | * |
|  | - Trên tay cầm có tối thiểu các chức năng gồm: điều chỉnh độ phóng đại, lấy nét, điều khiển X-Y, nút nhả hãm cho tất cả các trục của hệ thống. |  | * |
|  | Màn hình điều khiển và hiển thị: |  | * |
|  | - Loại màn hình màu cảm ứng |  | * |
|  | - Cài đặt cấu hình cho hệ thống tối thiểu gồm: nguồn sáng, độ phóng đại (zoom), độ tụ (focus), cụm XY, tay cầm |  | * |
|  | - Cài đặt chế độ: Giới hạn cường độ sáng tối đa theo khoảng cách làm việc, tự động điều chỉnh tốc độ lấy nét theo độ phóng đại, tự động điều chỉnh tốc độ XY theo độ phóng đại |  | * |
|  | - Điều khiển các chức năng của camera tối thiểu gồm: kích hoạt, ghi hình, chụp hình, dừng hình, lặp lại video |  | * |
|  | - Tạo thư mục người sử dụng mới |  | * |
|  | - Điều chỉnh/ sửa chữa thư mục bệnh nhân, người dùng |  | * |
|  | - Lọc tìm kiếm thông tin bệnh nhân |  | * |
|  | - Có cổng kết nối xuất/ nhập dữ liệu |  | * |
|  | Bộ phận quang học: |  | * |
|  | - Ống kính đôi cho phẫu thuật viên chính: |  | * |
|  | + Tiêu cự (f): ≥170mm |  | * |
|  | + Góc quan sát có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 30 độ đến ≥150 độ, |  | * |
|  | + Khoảng cách đồng tử điều chỉnh từ ≤ 55 mm đến ≥ 75 mm. |  | * |
|  | - Ống kính đôi cho phẫu thuật viên phụ trái/ phải: |  | * |
|  | + Ống kính dạng thẳng |  | * |
|  | + Góc quan sát có thể điều chỉnh trong khoảng ≤ 30 độ đến ≥150 độ |  | * |
|  | + Khoảng cách đồng tử điều chỉnh từ ≤ 55 mm đến ≥ 75 mm. |  | * |
|  | - Ống kính đôi cho phẫu thuật viên phụ đối diện: |  | * |
|  | + Góc quan sát có thể điều chỉnh trong khoảng ≤ 30 độ đến ≥150 độ |  | * |
|  | + Khoảng cách đồng tử điều chỉnh: từ ≤ 55 mm đến ≥ 75 mm. |  | * |
|  | - Thị kính: |  | * |
|  | + Loại trường nhìn rộng |  | * |
|  | + Độ phóng đại tối đa: ≥ 10x |  | * |
|  | + Đường kính trường nhìn: ≥14mm |  | * |
|  | + Điều chỉnh khúc xạ: từ ≤ - 5 diop đến ≥ +5 diop |  | * |
|  | - Khoảng cách làm việc thay đổi được: từ ≤ 250 mm đến ≥ 600 mm |  | * |
|  | - Độ phóng đại điều chỉnh bằng motor hoặc bằng tay |  | * |
|  | - Hỗ trợ lấy nét qua màn hình cảm ứng hoặc bẳng laser |  | * |
|  | - Có thể điều chỉnh thông số phóng đại, tốc độ phóng đại qua màn hình cảm ứng |  | * |
|  | Nguồn sáng: |  | * |
|  | - Nguồn sáng chính LED hoặc Xenon |  | * |
|  | - Công suất: ≥ 300W |  | * |
|  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 500 giờ |  | * |
|  | - Có nguồn sáng dự phòng cùng công suất |  | * |
|  | - Có tính năng chuyển nhanh sang nguồn sáng dự phòng khi nguồn sáng chính hỏng, bảo đảm quá trình phẫu thuật được liên tục |  | * |
|  | - Nguồn sáng được kích hoạt bằng tay |  | * |
|  | - Có phần mềm huỳnh quang dùng trong phẫu thuật mạch máu và khối u |  | * |
|  | - Dải bước sóng kích thích: trong khoảng từ ≤ 460nm đến ≥ 500nm. |  | * |
|  | - Khi sử dụng chất huỳnh quang dải bước sóng phản hồi tối đa đến ≥ 500 nm |  | * |
|  | - Dải bước sóng kích thích: tối đa đến ≥ 780nm. |  | * |
|  | Bộ phận ghi hình, lưu trữ và truyền dữ liệu |  | * |
|  | - Hệ thống Camera và bộ ghi hình: |  | * |
|  | + Độ phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |  | * |
|  | + Có bộ ghi hình và xử lý dữ liệu hình ảnh |  | * |
|  | + Có thể lưu trữ trực tiếp vào ổ cứng hoặc qua cổng USB hoặc qua chia sẻ mạng |  | * |
|  | + Ổ cứng tích hợp trong máy chính dung lượng: ≥ 1TB |  | * |
|  | + Bộ ghi hình được điều khiển qua màn hình cảm ứng |  | * |
|  | - Phần kết nối: |  | * |
|  | + Có các cổng kết nối: USB, LAN, đầu ra video, đầu vào video, HDMI |  | * |
|  | + Kết nối và trao đổi dữ liệu với hệ thống PACS, chuẩn DICOM |  | * |
|  | + Hỗ trợ kỹ thuật từ xa |  | * |
|  | + Kết nối được với hệ thống định vị phẫu thuật |  | * |
|  | Yêu cầu khác: |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |