ĐÈN MỔ DI ĐỘNG LED

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220 V; Tần số: 50Hz | * |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 40℃ + Độ ẩm tối đa: ≥ 95% |  |
|  | Xuất xứ: các nước G7 (bộ phận chính) | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |
|  | - Bộ chân lắp đèn di động: 01 cái | * |
|  | - Đầu đèn di động: 01 cái | * |
|  | - Tay nắm tiệt trùng cho đầu đèn: 02 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | Thông số kỹ thuật: |  |
|  | - Tính năng chung: |  |
|  | + Tích hợp núm xoay điều chỉnh độ sáng đèn |  |
|  | + Tích hợp nút điều chỉnh phẫu trường |  |
|  | + Với ≥ 02 mức phẫu trường rộng và hẹp | * |
|  | + Trang bị các bánh xe để thuận tiện di chuyển kèm khóa bánh để đảm bảo an toàn khi dùng | * |
|  | + Các bánh xe có khả năng chống tĩnh điện |  |
|  | + Tay nắm tiệt trùng có thể tháo lắp dễ dàng cho việc vệ sinh | * |
|  | - Đầu đèn di động: |  |
|  | + Đường kính đầu đèn: 375mm ± 5% |  |
|  | + Cường độ ánh sáng: ≥ 140.000 lux |  |
|  | + Dải điều chỉnh cường độ ánh sáng: ≤ 50.000 - ≥ 140.000 lux | * |
|  | + Đường kính phẫu trường: ≥ 170- ≤ 220 mm |  |
|  | + Dải điều chỉnh nhiệt độ màu: ≥ 4.900 K | * |
|  | + Chỉ số hoàn màu -Ra: ≥ 96 |  |
|  | + Chỉ số hoàn màu đỏ -R9: ≥ 96 |  |
|  | + Tuổi thọ đèn: ≥ 60.000 giờ sử dụng | * |
|  | + Đạt chuẩn chống nước và bụi IP42 hoặc tương đương | * |
| IV | Yêu cầu khác: |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | * |
|  | - Bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc ≥ 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 08 năm. | * |
|  | - Cam kết lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. | * |
|  | - Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến xử lý sự cố khi có yêu cầu của chủ đầu tư. | * |