ĐÈN MỔ LED TREO TRẦN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |
|  | - Tên thương mại (nếu có), ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu: Nhà thầu tự đề xuất | * |
|  | - Hãng, nước chủ sở hữu: Nhà thầu tự đề xuất | * |
|  | - Hãng, nước sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất (Nước sản xuất máy chính phải là một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc Việt Nam) | * |
|  | - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi | * |
|  | - Hàng hóa mới 100% | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (máy chính): ISO 13485 (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất của hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) | * |
|  | - Máy hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C, độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
|  | - Nguồn điện 220V/50Hz | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - Máy chính: 01 bộ | * |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: | * |
|  | + Camera: 01 cái | * |
|  | + Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái | * |
|  | + Màn hình quan sát: 01 cái | * |
|  | + Trụ treo trần: 01 cái | * |
|  | + Tay nắm dùng nhiều lần: 02 cái | * |
|  | + Tay đỡ chóa đèn: 02 cái | * |
|  | + Tay đỡ màn hình: 01 cái | * |
|  | + Tài liệu: 01 bộ | * |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |
|  | - Máy chính: |  |
|  | + Đèn mổ treo trần sử dụng trong phẫu thuật mở và nội soi | * |
|  | + Số chóa đèn ≥ 2 chóa | * |
|  | + Sử dụng bóng LED | * |
|  | + Số bóng LED trên 1 chóa ≥ 80 bóng | * |
|  | + Cường độ sáng ≥ 160000 lux | * |
|  | + Tuổi thọ bóng LED ≥ 60000 giờ | * |
|  | + Bảng điều khiển tích hợp trên mỗi chóa đèn | * |
|  | + Khoảng điều chỉnh cường độ sáng từ ≤ 10% đến 100% |  |
|  | + Điều chỉnh trường sáng từ ≤ 220mm đến ≥ 300mm | * |
|  | + Nhiệt độ màu từ ≤ 3900K đến ≥ 5000K | * |
|  | + Độ sâu trường sáng tại 20% (L1+L2) ≥ 1100mm |  |
|  | + Độ sâu trường sáng tại 60% (L1+L2) ≥ 600mm |  |
|  | + Chỉ số hoàn màu Ra ≥ 95 | * |
|  | + Chỉ số hoàn màu R9 ≥ 95 | * |
|  | + Chỉ số hoàn màu R13 ≥ 93 |  |
|  | + Tỉ lệ d50/d10 ≥ 0,55 |  |
|  | + Cường độ sáng với 1 mặt nạ ≥ 59% |  |
|  | - Camera: |  |
|  | + Sử dụng cảm biến CMOS | * |
|  | + Độ phân giải ≥ 1920x1080 | * |
|  | + Phóng đại kỹ thuật số ≥ 12x | * |
|  | - Bảng điều khiển gắn tường |  |
|  | + Điều khiển được 2 chóa đèn và Camera | * |
|  | - Màn hình quan sát |  |
|  | + Kích thước ≥ 23 inch | * |
|  | + Độ phân giải ≥ 1920x1080 | * |
|  | + Các cổng kết nối: SDI, HDMI, DVI | * |
|  | - Tài liệu: |  |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |  |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng (Service manual bằng tiếng Anh) |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |
|  | - Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. | * |