ĐÈN MỔ LED TREO TRẦN 2 CHÓA CÓ CAMERA VÀ MÀN HÌNH

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | - Thiết bị mới 100% | * |
|  | - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nhà sản xuất có giấy chứng chỉ ISO 13485 và CE/EU hoặc FDA (đối với đèn mổ) | * |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - Bộ gia cố treo trần: 01 bộ | * |
|  | - Hệ cánh tay treo trần gắn đèn: 02 cái | * |
|  | - Đầu đèn (160klux): 02 cái | * |
|  | - Tay nắm tiệt trùng cho đầu đèn: 04 cái | * |
|  | - Camera gắn với 1 chóa đèn: 01 bộ | * |
|  | - Màn hình y tế ≥24 inch: 01 Bộ | * |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - Chất liệu chóa đèn khung nhôm hoặc tương đương |  |
|  | - Nguồn sáng LED | * |
|  | - Tay nắm đầu đèn có thể tiệt trùng | * |
|  | - Điều khiển tích hợp đầu đèn với các chức năng: |  |
|  | - Có phím bật/ tắt đèn chế độ phẫu thuật nội soi | * |
|  | - Điều chỉnh cường độ sáng | * |
|  | - Điều chỉnh nhiệt độ màu | * |
|  | - Điều chỉnh kích thước trường sáng | * |
|  | - Đèn mổ treo trần tích hợp Camera | * |
|  | Đầu đèn (160klux): |  |
|  | - Đường kính đầu đèn: ≥ 670 mm |  |
|  | - Cường độ ánh sáng: ≥ 160.000 lux | * |
|  | - Dải điều chỉnh cường độ sáng: ≤ 50.000 - ≥ 160.000 lux | * |
|  | - Đường kính phẫu trường: ≤ 170 - ≥ 300 mm |  |
|  | - Dải điều chỉnh nhiệt độ màu: ≤ 3500K - ≥ 5000K | * |
|  | - Tuổi thọ bóng LED: ≥ 60.000 giờ sử dụng | * |
|  | - Độ sâu trường sáng (L1+L2 - 60%): ≥ 430 mm | * |
|  | - Độ sâu trường sáng (L1+L2 - 20%): ≥ 900 mm | * |
|  | - Bức xạ của đầu đèn ≤ 585 (W/m2) | * |
|  | Hệ cánh tay: |  |
|  | - Góc xoay tại mỗi khớp: 360° | * |
|  | - Góc nâng/hạ cánh tay: ≥ -50° tới +45° |  |
|  | Camera: |  |
|  | - Kích thước, mắt đọc camera (sensor): ≥ 1/2,8 Exmor CMOS hoặc tương đương | * |
|  | - Độ phân giải của camera: ≥ 2,38 Mpx |  |
|  | - Chất lượng video: ≥ 1920 x 1080 Full HD | * |
|  | - Tỉ lệ khung hình: 16:9 hoặc tương đương | * |
|  | - Khả năng zoom quang học: ≥ 10 x | * |
|  | - Khả năng zoom kỹ thuật số: ≥ 12x | * |
|  | - Lấy nét (Focus): tự động hoặc thủ công | * |
|  | - Cân bằng trắng: tự động hoặc thủ công | * |
|  | Màn hình y tế: |  |
|  | - Màn hình LED y tế, kích thước: ≥ 24 inch | * |
|  | - Tấm nền TFT hoặc tương đương, với độ phân giải ≥ 1920 x 1200 pixel | * |
|  | - Hỗ trợ các cổng tín hiệu đầu vào: DVI‐D, SDI, VGA, S-Video hoặc tương đương | * |
|  | - Độ sáng màn hình ≥ 300 cd/m2 | * |
|  | - Hỗ trợ góc nhìn màn hình: ≥ 178° | * |
|  | - Kết nối với hệ thống Telemedicine của Bệnh viện khi được yêu cầu |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | - Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Trung Ương Cần Thơ | * |
| 2 | - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/ lần | * |
| 3 | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 12 tháng | * |
| 4 | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sữa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 48 giờ | * |
| 5 | - Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy | * |
| 6 | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥8 năm | * |
| 7 | - Có cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Anh – Việt), tài liệu sữa chữa bảo trì | * |
| 8 | - Đèn mổ có xuất xứ G7/ EU | * |