MÁY KHOAN VÀ KHOAN MÀI NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
| 1 | Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%. | * |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 | * |
| 3 | Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp tại Việt Nam | * |
| 4 | Môi trường hoạt động: |  |
| 4.1 | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC | * |
| 4.2 | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| 5 | Xuất xứ (máy chính): các nước G7 | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm: 01 bộ | * |
| 2 | Bàn đạp điều khiển bằng chân: 01 cái | * |
| 3 | Mô tơ tay khoan, cắt, mài: 01 cái | * |
| 4 | Mô tơ tay khoan, cắt, mài có kết nối định vị hoặc có khả năng tương thích để tích hợp với các hệ thống định vị thần kinh phổ biến: 01 cái |  |
| 5 | Đầu chụp (tay khoan) mũi chuyên dụng cho cắt sọ não, dài khoảng 7 cm: 02 cái |  |
| 6 | Đầu chụp khoan (tay khoan) tạo hình loại thẳng, dài khoảng 7cm (±10%) :01 cái | * |
| 7 | Đầu chụp (tay khoan) tự dừng tương thích với mũi khoan: 01 cái | * |
| 8 | Đầu chụp mũi khoan (tay khoan) mài thẳng dài khoảng 10cm (±10%): 01 cái | * |
| 9 | Đầu chụp mũi khoan gập góc hoặc tay khoan dạng khuỷu dùng cho khoan mài, dài khoảng 10cm (±10%): 01 cái | * |
| 10 | Đầu chụp mũi khoan (tay khoan) mài thẳng dài khoảng 14cm (±10%): 01 cái |  |
| 11 | Đầu chụp mũi khoan mài loại gập góc dài khoảng 14cm (±10%) hoặc tay khoan dạng cong dài khoảng 15 cm (±10%): 01 cái |  |
| 12 | Đầu chụp (tay khoan) chuyên dụng cho phẫu thuật ít xâm lấn/nội soi: 01 cái | * |
| 14 | Ống nối viễn vọng loại gập góc hoặc tay khoan dang cong, dài khoảng 14cm (±10%) làm nội soi u tuyến yên: 02 cái |  |
| 15 | Mũi khoan cắt sọ dài khoảng 7cm, đường kĩnh mũi cắt phù hợp cho cắt xương sọ: 05 cái |  |
| 16 | Mũi khoan tạo hình dài khoảng 7cm, đường kĩnh mũi cắt 1,1mm: 05 cái |  |
| 17 | Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính mũi khoan 7,5mm hoặc 7 mm: 02 cái |  |
| 18 | Mũi khoan mài dài khoảng 7cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 19 | Mũi khoan mài dài khoảng 7cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 20 | Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 21 | Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 23 | Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 5 mm: 02 cái |  |
| 24 | Mũi khoan mài dài khoảng 10cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 25 | Mũi khoan mài dài khoảng 10cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 26 | Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 2 mm: 02 cái |  |
| 27 | Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 28 | Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 29 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 7cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 30 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 7cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 31 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 9cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 32 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 9cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 33 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 10cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 34 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 10cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 35 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 2 mm: 02 cái |  |
| 36 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 3 mm: 02 cái |  |
| 37 | Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 4 mm: 02 cái |  |
| 38 | Mũi khoan mài kim cương, dạng tròn hoặc dạng hình đầu diêm, dài khoảng 14cm, đường kính 3mm: 02 cái |  |
| 39 | Hộp hấp và bảo quản dụng cụ: 01 cái | * |
| 40 | Xe đẩy chính hãng theo máy: 01 cái | * |
| 40 | Dây nguồn: 01 bộ | * |
| 41 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 | * |
| III | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm |  |
| 1.1 | Bộ điều khiển trung tâm sử dụng được cho phẫu thuật: sọ não, cột sống, tạo hình | * |
| 1.2 | Có tích hợp gá treo | * |
| 1.3 | Màn hình màu, loại cảm ứng, kích thước màn hình: ≥ 6,5 inchs | * |
| 1.4 | Hiển thị tối thiểu các thông số được cài đặt trên màn hình: tốc độ khoan, tốc độ bơm | * |
| 1.5 | Có chức năng điều khiển hoạt động của tay khoan trực tiếp trên tay khoan hoặc trên bộ điều khiển trung tâm | * |
| 1.6 | Báo động lỗi bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình, tối thiểu gồm: Lỗi motor, Lỗi bàn đạp chân | * |
| 1.7 | Máy được tích hợp tối thiểu ≥ 1 bơm tưới nước. | * |
| 1.8 | Tại cùng một thời điểm có thể kết nối ≥ 2 tay mô-tơ. | * |
| 1.9 | Điều chỉnh được lưu lượng nước tưới rửa. | * |
| 1.10 | Có chế độ kiểm tra các thông số hoạt động mỗi khi khởi động bộ điều khiển | * |
| 2 | Bàn đạp chân: gồm tối thiểu các chức năng: |  |
| 2.1 | Thay đổi tốc độ khoan | * |
| 2.2 | Lựa chọn chế độ khoan ngược hoặc xuôi | * |
| 2.3 | Lựa chọn tay khoan, cưa | * |
| 2.4 | Tính năng chống trượt | * |
| 3 | Tay khoan, cắt, mài xương |  |
| 3.1 | - Tốc độ tối đa có thể đạt ≥ 75000 vòng/phút | * |
| 3.2 | - Kích thước: Dài: ≤ 10 cm | * |
| 3.3 | - Đường kính: trong ≤ 1,8 cm | * |
| 3.4 | - Độ dài của dây cáp mô-tơ: ≥ 350 cm | * |
| 3.5 | - Phần kết nối giữa motor và tay khoan, cũng như giữa tay khoan và mũi khoan, có cơ chế chỉ dẫn và khóa an toàn, đảm bảo kết nối chắc chắn | * |
| 4 | Có Mô tơ tay khoan, cắt, mài có kết nối định vị hoặc có khả năng tương thích để tích hợp với các hệ thống định vị thần kinh phổ biến | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |
| 1 | Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ | * |
| 2 | Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng | * |
| 3 | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | * |
| 4 | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. | * |
| 5 | Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt) | * |
| 6 | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. | * |
| 7 | Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. | * |
| 8 | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . | * |
| 9 | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. | * |